技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 14,970,000.00
采购包最高限价（元）: 14,326,500.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02329900 其他医疗设备
	县域医共体医疗卫生机构服务能力提升
	1.00（批）
	14,326,500.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	县域医共体医疗卫生机构服务能力提升
	1.00（批）
	14,326,500.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02329900 其他医疗设备
	县域医共体医疗卫生机构服务能力提升
	详见本章3.2技术要求内容


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：县域医共体医疗卫生机构服务能力提升
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标
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	一、采购清单
	序号
★标的名称
★数量
★单位
★单价限价（万元）
★是否核心产品
是否涉及优先采购节能产品
★是否涉及强制采购节能产品
是否涉及优先采购环境标志产品
★是否允许采购进口产品
★是否属于医疗器械产品
★是否属于辐射产品
★所属行业
1
便携式彩色超声诊断仪
1
台/套
51
否
否
否
否
否
是
否
工业
2
彩色超声诊断系统（乡镇）
8
台/套
10.8
否
否
否
否
否
是
否
工业
3
彩色超声诊断系统（全身）
1
台/套
146
是
否
否
否
否
是
否
工业
4
彩色超声诊断系统（心脏）
1
台/套
146
是
否
否
否
否
是
否
工业
5
彩色超声诊断系统（妇幼保健院）
1
台/套
146
是
否
否
否
否
是
否
工业
6
钬激光手术系统
1
台/套
80
否
否
否
否
否
是
否
工业
7
脊柱内窥镜
1
台/套
15
否
否
否
否
否
是
否
工业
8
腹腔镜系统（妇科）
1
台
142
是
否
否
否
否
是
否
工业
9
腹腔镜系统（外科）
1
台
138
是
否
否
否
否
是
否
工业
10
大通道脊柱内镜融合手术系统
1
台
80
否
否
否
否
否
是
否
工业
11
超声内镜
1
台
57
否
否
否
否
否
是
否
工业
12
麻醉机
8
台
25
是
否
否
否
否
是
否
工业
13
主动脉内球囊反搏泵
1
台
69
否
否
否
否
否
是
否
工业
14
转运呼吸机
1
台
13.25
否
否
否
否
否
是
否
工业
15
眼科手术显微镜
1
台
63
否
否
否
否
否
是
否
工业
★注：因系统固化，本项目“标的名称；数量；单位；单价限价；核心产品；节能产品；强制采购节能产品；环境标志产品；所属行业；医疗器械产品；采购进口产品；辐射产品”内容以上表为准，投标人填写中小企业声明函和报价明细表和产品技术参数响应表等相关信息时按照上表内容进行填报，如出现填报错误情形，投标人自行承担相应后果。“★”号项为实质性要求。
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	★
	二、质保要求
	★1.各产品质保期如下：
品目号
标的名称
质保期
01-01
便携式彩色超声诊断仪
不少于5年
01-02
彩色超声诊断系统（乡镇）
不少于5年
01-03
彩色超声诊断系统（全身）
不少于5年
01-04
彩色超声诊断系统（心脏）
不少于5年
01-05
彩色超声诊断系统（妇幼保健院）
不少于5年
01-06
钬激光手术系统
不少于5年
01-07
脊柱内窥镜
不少于3年
01-08
腹腔镜系统（妇科）
不少于5年
01-09
腹腔镜系统（外科）
不少于5年
01-10
大通道脊柱内镜融合手术系统
不少于5年
01-11
超声内镜
不少于5年
01-12
麻醉机
不少于3年
01-13
主动脉内球囊反搏泵
不少于5年
01-14
转运呼吸机
不少于3年
01-15
眼科手术显微镜
不少于5年
★2.质保要求：中标人应保证设备安装验收后备件供应不少于8年，且提供的配品配件的价格不得高于市场价格。
★3.所有产品的生产日期到交货当天不得超过90日，以产品铭牌上的生产日期为准。
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	三、技术要求
	序号
标的名称
技术参数要求
1
便携式彩色超声诊断仪
▲1.组织多普勒成像及定量分析,组织多普勒成像模式：包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式。
2.穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角度。
3.造影成像，用于腹部、浅表和微血管造影、心肌及心腔造影，具有双计时器。
4.造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线。
5.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像。
★6.单品配置清单：
序号
名称
数量
备注
1
主机
1套
2
腹部探头
1个
3
浅表探头
1个
4
心脏探头
1个
5
腔内探头
1个
2
彩色超声诊断系统（乡镇）
★1.用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
▲2.主机探头接口≥4个。液晶显示器≥21.5英寸，触摸屏≥13.3英寸。
▲3.操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥4个。
4.具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化。
5.具有穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示（增强前后效果）。
6.应变式弹性成像技术：支持探头：线阵探头、腔内探头。具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量。具备肿块周边组织弹性定量分析功能。
7.具备自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。
8.内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像
9.常规测量软件包：全科测量包，腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等；妇科测量软件包；心脏测量软件包；腹部测量软件包；自动肝肾比测量；小器官测量软件包，包含乳腺测量包。
10.显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度。
★11.单品配置清单（实质性要求）：
序号
名称
数量
备注
1
彩色多普勒超声系统主机
1台
2
弹性成像
1套
3
血管内中膜自动测量
1套
4
宽景成像
1套
5
腹部探头
1个
6
浅表探头
1个
7
心脏探头
1个
8
腔内探头
1个
9
图文工作站
1套
3
彩色超声诊断系统（全身）
★1.主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部） 、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，弹性、造影、介入方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力。
2.主机成像系统：液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080p,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可实时显示超声图像，通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。
▲3.主机动态范围≥350dB。
4.具备全屏高清放大功能，放大后实时超声图像显示区域尺寸≥23英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p。
5.具备高帧频造影模式；具备实时剪切波弹性定量技术。
6.具有高清微细血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头、微凸阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用。
7.穿刺针增强显示功能，多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示。
▲8.最低测量速度：≤0.23mm/s(非噪音信号)。
9.多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。
10.超宽视野成像扫描技术：具有测量功能,电影回放功能，可支持线阵、凸阵及容积探头，并可结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用。
11.具备专用的自动组织瓣环位移功能（非M型）：通过斑点追踪技术，自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行动态追踪并进行可视化定量分析，快速的评估心脏整体功能。
12.增益调节：主机触摸屏上具有LGC侧向增益补偿功能键，并能任意分段可调，B/M可独立调节。
★13.单品配置清单：
序号
名称
数量
备注
1
高端彩色超声诊断系统主机
1台
2
成人相控阵心脏探头
1个
3
腹部凸阵探头
1个
4
高频线阵探头
1个
5
小微凸探头
1个
6
腔内探头
1个
7
造影成像功能及在机分析软件
1套
8
剪切波弹性成像技术
1套
9
微细血流成像技术
1套
10
二维自动心功能定量功能
1套
11
弹性成像功能
1套
4
彩色超声诊断系统（心脏）
★1.具备单晶体探头技术，支持相控阵、凸阵探头。
2.显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080。触摸屏≥12英寸。
3.支持高清晰全屏放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频。
4.支持左心室心肌及心腔造影。
▲5.直线解剖M型和曲线解剖M型。
6.单晶体线阵探头扫描深度≥130mm，单晶体线阵探头扫描宽度≥40mm，心脏扫描深度≥30cm。
7.探头工作频率范围:相控阵探头：1.0-5.0MHz；高频线阵探头：4.0-16.0MHz；血管线阵探头：3.0-11.0MHz；凸阵探头：1.0-4.5MHz。
8.具备自动组织瓣环位移功能（非M型），通过斑点追踪技术，自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行动态追踪并进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能。
▲9.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -30°- +30。
★10.单品配置清单：
序号
名称
数量
备注
1
彩色超声诊断系统主机
1台
2
相控阵探头
1个
3
凸阵探头
1个
4
高频线阵探头
1个
5
血管线阵探头
1个
5
彩色超声诊断系统（妇幼保健院）
★1.妇产应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科。具备软件波速成像平台，图像区域无焦点、聚焦带。
2.系统技术规格及概述：
2.1.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器。
2.2.≥12英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作控制，触摸屏角度可调。
2.3.声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速。
2.4.多级信号处理系统，高倍波束并行处理系统。
2.5.探头接口≥4个。
2.6.二维灰阶模式，谐波成像模式。
2.7.M型模式，彩色M型模式。
2.8.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）。
2.9.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）。
2.10.立体血流成像。
▲2.11.二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量。
3.测量/分析和报告：
3.1.常规测量，多普勒测量，自动频谱测量。
3.2.全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急诊科。
3.3.自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。
3.4.专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育曲线分析。
4.电影回放：支持手动、自动回放，支持4D 电影回放，支持向后存储和向前存储。
5.检查存储，≥500GB硬盘，多种导出图像格式。
6.连通性要求：支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台。
7.系统技术参数及要求：
7.1.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件。
★7.2.最大显示深度:≥46cm。
7.3.TGC: ≥8段，LGC: ≥8段。
7.4.实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制。标配容积厚层成像，包括任意剖面成像。
▲7.5.STIC胎心容积导航技术，基于STIC容积数据自动获取≥8个切面，至少包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。
▲7.6.智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。
▲7.7.系统动态范围≥390 dB
★8.单品配置清单：
序号
名称
数量
备注
1
超声主机
1台
2
超声工作站
1套
3
腹部探头
1个
4
浅表探头
1个
5
心脏探头
1个
6
腔内容积探头
1个
7
腹部容积探头
1个
8
3D/4D功能
1套
9
自动盆底测量
1套
6
钬激光手术系统
1.适用范围：主要用于泌尿系结石的粉碎/碎石、泌尿系软组织汽化/碳化/凝固，适用于经膀胱镜、输尿管镜及经皮肾镜手术；同时用于良性前列腺增生治疗。
2.激光波长：2090±10nm。
3.最大输出功率≥90W，功率调节范围5-90W，可调步长≤1W。
▲4.具备双重冷却保护机制（风冷+水冷）。
5.支持长时间连续工作能力：≥12小时满功率运行无热衰减
6.具备过温保护功能，温度异常时自动停机并声光报警。
7.标准SMA905光纤接口。
▲8.光纤最大传输（承载）功率≥60W（芯径≤200μm的细光纤）。
9.兼容多种规格光纤：至少支持5种以上规格标准SMA905接口光纤。
10.光纤弯曲半径≤30cm。
11.配备彩色液晶触摸屏≥9英寸，全中文操作系统，支持手写输入。
12.具备手术参数预设功能：可存储≥20组个性化术式参数模板，一键调用。
13.具备手术数据记录功能（含时间、功率、能量等）。
14.具备光纤断连自动检测，断开时激光自动停止输出并声光报警。
15.具备能量闭环反馈控制技术，实时监测输出能量偏差并自动校正。
16.具备脚踏开关防误触设计。
17.设备具有多重联锁保护机制（门盖联锁、钥匙联锁等）。
18.具备故障自检功能，开机自动检测并显示系统状态。
19.采用多路激光器合成技术（≥3路）
★20.主机使用期限≥10年。
★21.单品配置清单：
序号
名称
数量
备注
1
主机
1套
2
输尿管硬镜碎石粗光纤
1根
3
输尿管硬镜碎石细光纤
1根
4
激光防护眼镜
1套
5
读数显微镜
1套
6
脚踏开关
1个
7
脊柱内窥镜
1.视像角：≥15°。
2.视场角：≥80°。
3.外径≥10mm。
4.器械通道直径7.0mm～7.5mm。
5.工作长度125mm～135mm。
6.设计光学工作距:≥10mm。
7.景深:3-50mm。
8.有效光度率DM:≥3000
9.可高温高压消毒：5分钟134°。
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腹腔镜系统（妇科）
1.摄像系统主机：
1.1.设备类型：CF型Ⅰ类。
1.2.具备4K图像处理性能，摄像头分辨率≥3840*2160P，像素≥800万，视频输出分辨率为4096×2160、3840×2160、1920×1080可选。
1.3.摄像头防护等级：≥IPX7,摄像头内置 CMOS芯片≥2个，可同时捕捉可见光和近红外光影像。
1.4.具有荧光灵敏度可调，ICG最低探测浓度≤10nmol/L，MB最低探测浓度≤500 nmol/L。
▲1.5.独立近红外CMOS芯片实现荧光成像，能对850nm±30nm，730nm±20nm的近红外光照明物体进行成像，适应临床手术需要。
1.6.内置4K刻录功能。
2.摄像头：
2.1.摄像头防电击程度 CF 级别I 类。
2.2.摄像头防护等级：≥IPX7。摄像头内置 CMOS芯片≥2个，可同时捕捉可见光和近红外光影像。
2.3.摄像头具有≥3个按键，可通过镜头上的调焦环进行调焦，可实现荧光模式切换、白平衡、亮度调节、录像等功能。
▲2.4.内窥镜荧光摄像主机至少具备4K白光模式、ICG荧光模式及MB荧光3种模式。
2.5.摄像主机内置USB3.0接口，可实现超高清图像抓取和超高清影像存储，存储分辨率为4K或1080P可选。
2.6.数字高清输出端口4X3G-SDI、HDMI、12G-SDI、DVI，其中DVI为1080P输出，其他接口为4K输出。
3.内窥镜：
3.1.支持高温高压、等温等离子消毒灭菌方式。
3.2.直径10mm，工作长度大于320mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。
3.3.30°视向角，70°视野角。可传输白光和近红外光。并与摄像主机同一品牌。
4.光源：
▲4.1.冷光源具有白光照明、ICG荧光照明、MB荧光照明三种模式。
4.2.设备类型：Ⅰ类CF型。
4.3.与摄像主机同一品牌。
4.4.白光照明采用纯白光LED，光谱连续度高，色温4200~6200K，LED寿命≥30000小时。
4.5.ICG荧光照明采用近红外激光和白光同时输出，其中激光光源光谱波段为805± 5%。MB荧光照明采用近红外激光和白光同时输出，其中激光光源光谱波段为660±5%。
4.6.具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。
4.7.具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，避免对人眼的意外损伤。
4.8.通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等。光源和主机连接后，可根据观察距离调整光强，避免潜在风险。
4.9.纤维导光束：直径≧4.5mm、长度≧250cm，可同时传输可见光及近红外光。
5.显示器：
5.1.32寸4K医用监视器。
5.2.监视器1:分辨率≥3840×2160。
5.3液晶显示屏/LED背光，亮度1000cd/m2。
6.气腹机：
6.1.采用触摸屏设计，最大流量可达到25mg。
6.2.压力设定范围：5～25mmHg。大流量供气，流量 ≥ 40L/min。
6.3.具有压力过高感应及自动排气安全功能。
6.4.具备加温功能。
6.5.7英寸液晶屏显示。
7.专用设备台车：台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备，省时省力。
★8.单品配置清单：
序号
名称
数量
备注
1
荧光摄像主机系统
1台
2
荧光摄像头
1个
3
医用内窥镜三通道冷光源主机
1台
4
≥40升高流量CO2气腹机
1台
5
专用导光束
1个
6
 32寸 4K医用显示器
1台
7
 55寸 4K医用显示器
1台
8
 4K极清荧光腹腔镜，30度
1支
9
 4K极清白光腹腔镜，30度
2支
10
医用内窥镜台车
1台
11
55寸显示器支架
1个
12
双极电凝钳
1个
13
抓钳
1个
14
电钩
1个
15
电棒
1个
16
电动子宫旋切器
1个
17
穿刺器
1个
18
穿刺器
1个
19
气腹针
1个
20
转换器
1个
21
冲吸器
1个
22
钛夹钳
1个
23
双极电凝钳
1个
24
分离钳
1个
25
分离钳
1个
26
腹腔剪
1个
27
腹腔剪
1个
28
抓钳
2个
29
器械消毒盒
3个
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腹腔镜系统（外科）
1.4K3D内窥镜荧光摄像系统与内窥镜摄像头：
1.1.具备4K图像处理性能可输出3840*2160和4096*2160分辨率图像，可处理3D和2D画面信号。
★1.2.具备≥3个USB接口，可同时插入两个 USB 存储设备，当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。
1.3.可兼容≥3种一次性电子内窥镜。
1.4.纯色荧光模式中，荧光颜色可设置为绿色和蓝色。颜色风格≥4种。
1.5.采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸。
1.6.具有≥4种图像优化功能。
1.7.自带2D和3D录像功能，录制清晰度4K和高清可选。具有≥4种录像格式选择。
1.8.具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。
▲1.9.具有病人信息管理功能，病人信息管理功能设置有密码保护，防止数据泄露，可录入≥50条病人信息。
▲1.10.主机支持外部图像信号源输入，支持双屏异显和画中画，可实现声镜联合、双镜联合、三维重建融合显示等功能。
▲1.11.可通过摄像头按键对气腹机进行控制，实现供气交互，在监视器上显示排烟、供气的状态显示。
2.内窥镜摄像头：
2.1.摄像头具备自动对焦功能。
2.2.可实现一键自动对焦，也可通过旋转转轮实现手动对焦,摄像头静态图像宽容度≥180。
2.3.摄像头便于握持，摄像头重量≤ 240g。
3.医用内窥镜冷光源：
3.1.具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度。具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不出光。
3.2.LED灯泡工作寿命≥50000小时，可进行亮度调节。
4.腹腔镜气腹机：
4.1.流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min。
▲4.2.具有气体加热功能，出气口处气体温度不超高41°C；具有排烟功能，最大排烟流量≥8L/min；具备≥4种模式可选，包括：少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式、可自定义模式。
5.32寸3D医用显示屏：
5.1.4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸，可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式，支持4K 60Hz超高清显示，具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示。
5.2.最大背光亮度≥1750cd/m2，像素效率99.99%。
6.32寸医用显示屏：
6.1.4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸，支持4K 60Hz超高清显示。
6.2.最大背光亮度≥800cd/m2，显示器对比度≥1400。
7.台车：
7.1.台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备。
8.超声能量平台。
8.1.主机：
8.2.可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械。具备两个单极接口，一个双极接口。
8.3.具有超声刀功能。
8.4.可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其它软组织。
8.5.高频单极功能。
8.6.单极切割模式≥2种模式，可设置为纯切、混切；单极凝结模式≥3种模式，可设置为软凝、电灼、喷凝。
★9.单品配置清单：
序号
名称
数量
备注
1
摄像主机
1台
2
3D医用显示器
1台
3D监视器
3
医用冷光源
1个
荧光光源
4
气腹机
1台
5
3D电子镜
1个
3D镜子
6
台车
1台
7
眼镜
10个
3D眼镜
8
医用显示器
1台
4K显示器
9
2D光学镜头
2个
4K荧光镜子
10
2D摄像头
1个
荧光摄像头
11
超声集成手术系统
1台
超声刀+电刀
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大通道脊柱内镜融合手术系统
1.脊柱内窥镜1支，参数：
1.1.视像角：≥15°。
1.2.视场角：≥80°。
1.3.外径≥10mm。
1.4.器械通道直径7.0mm～7.5mm。
1.5.工作长度125mm～135mm。
1.6.设计光学工作距:≥10mm。
1.7.景深:3-50mm。
1.8.有效光度率DM:≥3000
▲1.9.可高温高压消毒：5分钟134°。
2.脊柱内窥镜手术器械1套，参数：
2.1.扩张管1支，内径≥2.7mm，外径≤5.3mm，长度≥210mm。
2.2.扩张管1支，内径≥5.5mm，外径≤7.5mm，长度≥185mm。
2.3.扩张管1支，内径≥7.7mm，外径≤10.0mm，长度≥160mm。
▲2.4.螺纹工作套管1支，螺纹内径≥10.2mm，螺纹外径≤13.1mm，螺纹根部外径≤11.9mm，长度≥125mm。
2.5.扩孔钻1支，内径≥5.8mm，外径≤6.8mm，长度≤280mm。
2.6.工作套管1支，长度≤243 mm，内径≥5.5 mm，外径≤6.85 mm。
2.7.稳定套管1支，内径≥4.7mm，外径≤6.85mm，长度≤210mm。
2.8.神经拉钩1支，直径≤2.7mm，长度≥275mm。
2.9.剥离子1支，直径≤3.5mm，长度≥285mm。
2.10.骨凿1支，直径≤2.7mm，长度≥285mm。
2.11.榔头1把，工作端为可耐高温塑料。
2.12.刮勺1支，直径≥4.5mm，长度≥290mm。
2.13.抓钳1把，工作端为勺型。直径≥4.5mm，长度≥275mm。
2.14.抓钳1把，直径≤2.5mm，长度≥275mm。
2.15.抓钳1把，工作端为方型。直径≥4.2mm，长度≥275mm，头端上翘≥40°。
2.16.弧形抓钳1把，直径≤2.5mm，长度≥275mm。
2.17.咬切钳1把，直径≤2.5mm，长度≥275mm。
2.18.大号咬切钳1把，直径≤5.5mm，长度≥255mm。
2.19.咬骨钳1把，直径≥6.5mm，长度≤255mm，钳口为40°，工作宽度≥4.0mm。
2.20.咬骨钳1把，直径≥5.5mm，长度≤255mm，钳口为40°，工作宽度≥2.0mm。
2.21.咬骨钳1把，直径≥4.0mm，长度≤255mm，钳口为40°，工作宽度≥1.5mm，头端上弯≥8°。
2.22.咬骨钳手柄1把，手柄内孔道≥5.5mm。
2.23.配套的定位丝1支，直径0.8mm。
3.（镜下融合手术器械）脊柱内窥镜手术器械1套，参数：
3.1.扩张管1支，内径≤7.0mm，外径≤11.5mm，长度≥165mm。
3.2.齿状扩孔钻2支，内径≤10.2mm，外径≤11.5mm，长度≥128mm。
3.3.半齿扩孔钻1支，内径≤10.2mm，外径≤11.5mm，长度≥128mm。
3.4.齿状扩孔钻1支，内径≤4.2mm，外径≤5.85mm，长度≥300mm。
3.5.工作套管1支，内径≤10.2mm，外径≤11.2mm，长度≤125mm。
3.6.工作套管1支，内径≤10.2mm，外径≤11.2mm，长度≤125mm。
3.7.工作套管1支，内径≤11.7mm，外径外径≤12.7mm，长度≥108mm。
3.8.工作套管1支，内径≤10.2mm，外径外径≤14mm，长度≥127mm。
3.9.半开口工作套管1支，内径≤14mm，外径外径≤15mm，长度≥125mm。
3.10.刮刀1支，直径≤4.0mm，长度≥310mm，头端90°。
3.11.通用手柄1个，包胶材质。
3.12.骨铰刀1支，直径≤4.5mm，长度≥330mm。
3.13.骨铰刀1支，直径≤4.5mm，长度≥330mm。
3.14.刮刀1支，直径≤4.5mm，长度≥330mm。
3.15.骨凿1支，直径≤5.85mm，长度≥240mm，包胶手柄。
3.16.骨凿1支，直径≤4.5mm，长度≥330mm。
3.17.扩孔钻手柄1个。
3.18.工作套管1支，内径≤7.8mm，外径≤9.0mm，长度≥236mm。
3.19.工作套管内芯1支，直径≤7.5mm，长度≥198mm。
4.等离子射频手术系1套，参数要求：
4.1.电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。
4.2.工作频率：≤100KHz。
4.3.输出功率≤330W。
4.4.电压范围：0-316Vrms@100kHz。
4.5.主机具备自动保护装置：主机能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。
4.6.消融切割：最大载功率330W±20%，凝固止血：最大载功率60W±20%。
4.7.消融切割:最大峰值电压695Vp±10%，凝固止血:最大峰值电压280Vp±10%。
▲4.8.双极消融切割：1-9档可调,档位处于1档时：输出功率＜1，处于9档时输出功率≥330W，双极凝固止血：1-9档可调，档位处于1档时：输出功率＜1，处于9档时输出功率≥60W。
4.9.具有温控反馈技术：能够将刀头尖端等离子体薄层的状态和靶点细胞的特点。
4.10.智能化：设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，能根据不同的刀头自动默认能量大小。
4.11.故障报警提示功能。
4.12.输出正常提示功能，主机音量大小可调节。
4.13.手术电极技术参数：1、电极（1）：刀杆长度≥390mm，刀杆直径≥2.5mm。
5.手术动力系统1套，参数要求：
5.1.设备的电源压和频率：输入220 V±22 V，50 Hz±1 Hz。
5.2.设备输入功率：≥500VA。
5.3.该产品适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、磨削、刨削处理。
5.4.高清晰度触摸屏，尺寸：≥7英寸，可显示转速、运行方向、连接手柄等。
5.5.故障自动诊断，发生故障自动停止工作并显示故障代码，发生故障后主机可自动停止工作，确保安全。
5.6.脚踏开关：控制手柄启停、转速，切换手柄模式，无极变速，防水等级IPX8。
5.7.高速手柄：转速/频次范围:正向/反向模式：1000 r/min(c/min)～60000 r/min(c/min),转矩≥4mN•m;具备过负载保护功能。具有急停功能，急停时间≤0.2s。
5.8.磨钻头：一次性磨钻头1：金刚砂球头、直径≥3.0mm、工作长度≥290mm。
★6.单品配置清单：
序号
名称
数量
备注
1
脊柱内窥镜
1件
2
定位丝
1件
3
锥形扩张管
1件
4
锥形扩张管
1件
5
锥形扩张管
1件
6
带把手螺纹工作套管
1件
7
镜下扩孔钻
1件
8
长开口工作套管
1件
9
稳定套管
1件
10
咬骨钳手柄
1件
11
咬骨钳
1件
12
咬骨钳
1件
13
弧形咬骨钳
1件
14
大号咬切钳
1件
15
铲型骨凿
1件
16
刮勺
1件
17
弧形剥离子
1件
18
神经拉钩
1件
19
榔头
1件
20
篮钳
1件
21
上翘方型抓钳
1件
22
勺型大号抓钳
1件
23
勺型小号抓钳
1件
24
弧形小号抓钳
1件
25
齿状扩孔钻
1件
26
齿状扩孔钻
1件
27
齿状扩孔钻
1件
28
锥形扩张管
1件
29
长开口工作套管
1件
30
斜面工作套管
1件
31
斜面工作套管
1件
32
齿状扩孔钻
1件
33
骨凿
1件
34
扩孔钻手柄
1件
35
通用手柄
1件
36
骨铰刀
1件
37
骨铰刀
1件
38
刮刀
1件
39
骨凿
1件
40
刮刀
1件
41
斜面工作套管
1件
42
斜面工作套管
1件
43
平口工作套管内芯
1件
44
平口工作套管
1件
45
齿状扩孔钻
1件
46
齿状扩孔钻
1件
47
齿状扩孔钻
1件
48
锥形扩张管
1件
49
长开口工作套管
1件
50
斜面工作套管
1件
51
等离子射频手术系统
1套
52
一次性双极射频等离子体手术电极
1支
53
手术动力系统
1套
54
高速手柄
1把
55
一次性磨钻头
1支
11
超声内镜
1.小超声内镜图像回放：可实现≥1500帧图像回放，支持自动回放和手动回放。
2.主机显示屏≥20英寸，图像旋转：支持冻结图像可进行360°任意角度旋转。
▲3.面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持单幅图像上周长和面积测量数据≥26组。
4.图像增益提供0-255级可调。
5.TGC/STC分段增益：TGC分段增益，≥8段分段增益，每段≥20档增益调节。
6.对比度：1-10档超声图像对比度可调。
7.具有伪彩功能。
▲8.主机内置硬盘≥1TB存储容量，支持图像镜像和视频存储，存储视频≥1小时。
9.支持双模态显示：可支持超声和内镜的同屏同步同尺寸实时显示。
10.兼容消化、呼吸、胆胰、小肠探头，满足多场景应用需求。
11.患者检查信息库管理：具备患者检查信息库管理功能。可对患者检查信息进行检索、查看、编辑、保存、 预览、报告打印。
12.数据接口：传输协议：支持USB 3.0协议、TCP/IP协议、DIC0M协议。支持导出图像格式为：BMP、JPG、PNG、TIFF。
13.超声探头：
13.1.探头频率：12MHz和20MHz。
13.2.图像几何畸变：≤10%。
13.3.扫描角度：环形360°。
13.4.工作长度：2100mm±10%。
13.5.探头外径：≤2.5mm。
★14.单品配置清单：
序号
名称
数量
备注
1
主机
1台
2
探头驱动器
1个
3
专用键盘
1个
4
推车
1台
5
超声影像处理软件
1套
6
内窥镜用探头
2根
12
麻醉机
1.用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。
2.标配氧气、空气两气源，能选氧气、空气和笑气三气源。
3.支持升级麻药消耗速度显示和总消耗量统计。
4.支持升级高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21~100%。
5.支持升级（非代工方式）地氟醚蒸发器。
6.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器),具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。
7.驱动方式：活塞式或者非风箱式原理。
▲8.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、压力控制容量保证通气（PCV-VG），可升级PS模式、SIMV-VG、CPAP/PS、APRV模式。
▲9.容量控制(VCV)模式下，最小潮气量设置范围≤10ml，压力控制（PCV)：5ml-1500ml，二氧化碳吸收罐容积≤1500ml。
10.呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min，能支持升级肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期。
11.支持升级高频喷射功能（单机或集成化均可），且支持常频率喷射通气和高频叠加常频喷射通气模式，其中常频范围：1-100bpm，高频范围：50-1000bpm。
12.≥15英寸彩色电容触摸屏，显示屏可≥270°旋转，内置≥三个模块插件槽。
★13.单品配置清单：
序号
名称
数量
备注
1
主机
1台
2
病人回路主体
1项
3
麻醉剂挥发罐
1个
4
流量传感器组件
1套
5
气道压力表
1个
6
吸收罐组件
1套
7
麻醉机配置废气处理系统
1套
8
麻醉机配置监护仪支臂
1个
13
主动脉内球囊反搏泵
1.设备整机一体式设计，轻便小巧，车身四个万向轮。
2.双重操控：触控屏和实体按键。
3.触控显示屏≥10英寸，可左右旋转、前后开合。全中文界面，支持软件升级增加其他语言。
▲4.触发模式：≥7种，至少包括标准心电、房颤模式、心房起搏、动脉血压等。
5.开机自检：开机时自动检测球囊、氦气、心电和动脉血压信号连接情况。
6.球囊容量调节：在规格容量的70%~100%范围内调节，调节精度1cc。
7.驱动系统为步进马达驱动或涡旋式马达。
8.具有3种辅助比率，1:1，1:2，1:3,可一键切换，支持自动降级/升级逻辑。
▲9.自动记录最近≥1000条信息并可通过U盘导出。最近内置打印机，可同时打印心电图波、动脉压波、气囊压波中的两种。
10.具备内置可充电电池，工作时间≥120分钟。
11.系统可自动检测动脉血压传感器和传感器电缆、导管断连，自动检测导联脱落，自动监测氦气泄漏并报警。球囊破裂/脱落时1个心动周期内停止充气。
12.设置好相关参数后，系统可自动执行脱机程序。
13.球囊型号识别：球囊导管连接器采用电子编码，自动识别球囊容积。
14.充气时机方法≥1种，放气时机方法≥2种。
15.屏幕锁定：≥3分钟无操作后自动锁屏，可手动锁屏、解锁。
★16.单品配置清单：
序号
名称
数量
备注
1
主机
1台
2
1升可重复使用氦气瓶
2台
3
心电连线
1项
4
压力连线
1项
5
静脉输液杆
1把
6
附件背包
1套
14
转运呼吸机
★1.针对院外或院内的成人，儿童和婴幼儿等危重患者进行通气辅助及呼吸生命支持。
★2.气动电控型呼吸机。
3.具备报警功能。
4.屏幕：彩色触摸屏，尺寸≥7英寸。
▲5.至少包括以下模式：IPPV、V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPR、CPAP、PCV。
▲6.具有一键通气功能，可快速设定婴幼儿、儿童和成人模式，进入抢救状态。
7.潮气量：20mL ～ 2500mL。
8.可显示波形图：P-T，V-T等波形。
9.可充电锂电池，工作时间≥3小时。
10.设备使用年限：≥8年。
★11.设备配置清单：
序号
设备配置清单
数量
1
主机
1台
2
重复性呼吸软管
1套
3
电源适配器
1个
4
电源线
1个
5
配套氧气瓶
1个
15
眼科手术显微镜
一、光学和照明系统：
1.照明系统: +2°、-2°、+4°，三角度照明。
2.内置黄斑保护滤光片，可用脚踏开关控制。
▲3.光源：内置两组独立12V 100W卤素灯，光纤传导。
4.镀膜：采用防污染镀膜。
5.具备复消色差光学系统。
6.物镜：焦距≥200mm。
7.电动调焦范围：≥60mm。
8.目镜放大倍率：10倍或12.5倍。
9.总放大倍率支持4.2到21倍可调，脚踏无极变倍控制。
10.主镜具备直接显示总放大倍率窗口，无需通过放大系数计算
11.目镜调整：瞳距可调整，倾斜角度45°～90°可调。
12.同轴助手镜：独立变倍，独立光路，不从主镜分光。
二、控制系统：
1.多功能脚踏：至少具备调整照明、放大倍率、聚焦、照射角度、X-Y轴位置功能，脚踏调节照明角度，照明角度≥3档可调。
▲2.XY系统移动范围: ≥50×50mm，可通过脚踏调节。
3.具有一键复位功能按钮。
4.标配内置原厂分光器，保证最佳摄录像效果。
5.立式支架: 其底座装有滑轮能移动，使用阻尼锁锁紧支架系统。
★三、设备配置清单：
序号
设备配置清单
数量
1
手术显微镜主机
1台
2
助手镜
1个
3
消毒帽
1套
4
高清摄录像系统
1套
注：1.“★”条款为实质性要求，负偏离作无效投标处理。技术参数中有佐证要求的，按佐证要求提供材料。未做明确要求的，直接在产品技术参数响应表中响应即可。
2.“▲”条款为重要技术参数，技术参数中有明确要求的按要求提供产品佐证材料，未做明确要求的，则提供所投产品制造厂家公开发布的产品宣传彩页或产品图册或产品使用说明书或检测（验）报告予以佐证，佐证材料须为产品制造厂家公开发布的。（注：“▲”条款为重要技术参数，作为评审打分条款，不得作为资格要求或者符合性审查事项。）
3.其他未做标记的参数，有要求的按要求提供佐证材料，未做明确要求的，直接在产品技术参数响应表中响应即可，但投标人必须如实响应，自行承担相关法律责任。
4.未按要求提供相关证明材料或者虽提供但无法佐证者，均自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。
5.供应商须严格按照招标文件产品参数描述进行响应，不得曲解招标文件产品参数描述意思或以其他参数描述来响应招标文件参数，不得以“正偏离”为由偷换技术参数描述方式进行响应，否则自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。



3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订之日起30日内完成安装交货。

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点（泸州市合江县）

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：所有货物到场安装完成后经采购人初步验收后，达到该付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的90.00%
2付款条件：全部工作完成经采购人最终验收后，达到该付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的10.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	1.验收标准:按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收;采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 2.采购人无故不进行验收工作并已使用项目履约成果的，视同验收合格。 3.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知(财库[2016] 205号)规定及国家和地方相关的法律、规范及行业标准执行，以满足采购人的实际需求为准。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	以签订合同内容为准。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	（一）违约责任 1.供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定,保证采购合同的正常履行。 2.如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等,供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 3.供应商必须遵守采购合同按时完成合同相关工作,若由于供应商原因导致合同迟延履行，供应商应承担采购合同中约定的违约金。 4.供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。 （二）解决争议的方法 1.因货物及相应服务的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物及相应服务符合标准的，鉴定费由采购人承担;货物及相应服务不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的,向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或向采购人所在地人民法院起诉。


3.4.其他要求
无
