中国科学院2024年仪器设备部门批量集中采购项目招标文件

1、 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	6
	八英寸晶圆级氮化硅低压化学气相沉积设备
	1套
	合同签订后的20个月内交货
	中国科学院微电子研究所


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

2、 总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源380V/50Hz、气温摄氏23±3℃和相对湿度(45士10)%的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

设备名称：八英寸晶圆级氮化硅低压化学气相沉积设备

（一）技术要求：

1、工作条件：
1.1 温度23±3℃；

1.2 湿度（45±10）%RH；
1.3 净化等级1000；

1.4 工作电压380V, 50HZ。
1.5 厂房高度280mm，设备运输通道高度260mm。
2、购置理由及用途：
主要用来进行环栅纳米 GAA 等型结构器件关键集成工艺的研发，在八英寸晶圆制备的 GAA 器件三维结构上生长不同化学计量比、不同折射率和不同厚度的高纯度、高致密度和高保形性的氮化硅薄膜，满足特定湿法工艺中对氮化硅层极高的选择比的要求。

3、技术要求及参数：
3.1 适用材料信息：

★3.1.1 适配晶圆尺寸：8英寸。

3.1.2 适配晶圆材质：SEMI标准硅晶圆。

3.1.3 晶圆厚度：450-850μm。
3.1.4 晶圆操作边缘排除：5mm。
3.2 设备主体

（1）设备尺寸
★3.2.1主设备占地面积：≤3m2，且设备高度≤280mm。

（2）晶圆传送系统

★3.2.2 晶圆传送方式：自动。

▲3.2.3 晶圆上下料料盒工位数量：2个。 

▲3.2.4 机械手：3轴传送机械手。

3.2.5 升降装置：配置晶舟垂直升降系统。

▲3.2.6 配置独立传送腔（load lock）。
  3.2.7 具备真空管可闭合功能。

（3）工艺炉管 

▲3.2.8 工艺温区数量：5个。

  3.2.9 工艺炉管长度：≥800mm。

  3.2.10 工艺炉管材质：石英。

★3.2.11 加热器温度：400-950℃。

▲3.2.12 工艺温度：≤900℃。
3.2.13 恒温温度精度：温度稳定后设定值≤±0.5℃@700℃-850℃。
★3.2.14 最大升温速率：≥8℃/分钟（满载）。
  3.2.15 炉管冷却：需采用循环水冷却炉体外壳。

3.2.16 温度控制：采用模糊增强型PID控制。

▲3.2.17 晶舟旋转：晶圆可旋转，从而实现更高的均匀性。

（4）气体系统：进气端包括截止阀, 调压阀, 仪表, 气体过滤器等组成。

3.2.18设备管道捡漏测试：≤3x10-8 mbar/sec He。

  3.2.19 工艺气体数量：必须包括且不少于1路N2、3路NH3、2路DCS。
  3.2.20气体控制：采用MFC控制，管路金属密封。

  3.2.21 压力测量：需要采用电容式压力传感器，压力范围：0-10 Torr。

★3.2.22 气体侦测器：HCl气体侦测器。

（5）真空系统

★3.2.23设备本底真空：＜5mtorr。
★3.2.24真空漏率：＜5mtorr/min

（6）石英管件

  3.2.25 石英CVD工艺外管。 

★3.2.26 CVD工艺衬管。
★3.2.27 石英晶舟容量：＞25 片。

3.3 工艺规格指标：

★3.3.1 薄膜厚度范围：20nm-1000nm。
▲3.3.2硅片上的沉积/生长速率：>2nm/min @770℃。

3.3.3晶圆尺寸：8英寸标准硅晶圆。

3.3.4 常规Si3N4工艺验收 
工艺条件: 温度：780℃，膜厚：200nm。

★a）薄膜均匀性：

      片内 [%]：≤ 5.0 (1 sigma) 

片间 [%]：≤ 5.0 (1 sigma) 

      炉间 [%]：≤ 5.0 (1 sigma) 
b）膜层应力 [MPa]: ＜1200MPa。
★c）折射率: 2.00±0.01。
★d）颗粒增值 [ea@≥ 0.2μm]：＜100
★e）粗糙度：＜1 nm。
3.3.5具备沉积低应力SiN的能力。

工艺条件: 温度：800℃，膜厚：140nm。
a）薄膜均匀性：

      片内 [%]：≤ 5.0 (1 sigma)

片间 [%]：≤ 5.0 (1 sigma)

      炉间 [%]：≤ 5.0 (1 sigma)

★b）膜层应力 [MPa]: ＜200Mpa。
c）折射率: 2.30±0.05。
d）颗粒增值 [ea@≥ 0.2μm]：＜100

★4、配置清单及零配件（包括专用工具）：

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	主机
	套
	1

	2
	泵
	套
	1

	3
	不间断电源
	套
	1

	4
	专用维修工具
	套
	1

	5
	菜单备份系统
	套
	1


（二）商务要求
1. 技术资料要求：
供应商应提供1套完整的技术资料（电子版和纸质版），包括所有方案中提到的设备和控制软件的相关技术资料，主要有操作手册、维护手册等，全套手册必须可在远程电脑上实时方便查阅，并可以使用关键字检索。

2. 安装、调试及验收要求：
2.1出厂检验报告：供应商在设备发货前提供到用户，或随设备发货提供到用户。

2.2设备检查和清点：

设备到达现场后，双方一起根据合同清单对设备进行开箱检查和清点，并形成经双方认可的记录。如供应商届时不派人来, 则验收结果应以用户的清点记录为最终结果。发现短缺、破损，用户有权要求供应商立即补发和负责更换。

2.3设备现场安装：

现场安装应在设备检查、清点合格后开始，且在买家通知卖家后，一个月内完成。设备安装前，设备供应商应根据用户现场条件设计安装方案，并经用户认可。供应商免费提供设备的安装、调试、试运行。用户方派相关人员给与配合，并负责提供设备安装过程所需的配套条件；设备安装、调试时间由设备供应商和用户方协商确定。设备安装、调试开始后，应在约定的时间内完成；如遇不可抗力原因需延长设备安装、调试时间，应由设备供应商和用户协商确定。

2.4双方在设备安装调试后进行验收,时间由设备供应商和用户协商确定；验收标准以供应商提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标。供应商应提出验收测试方案给用户确认,供应商有责任对用户的技术人员提出的问题做出解答。仪器设备验收测试应进行详细记录，测试结束后，由供应商技术人员签字后交给用户验收。

2.5在用户现场完成验收后，由用户、供应商及相关人员依合同及有关附件要求签署最终验收合格报告。

2.6由于用户的原因，供应商不能在规定的时间内完成安装和调试，则系统安装及培训顺延，时间由用户通知和确定。

2.7 在整个验收过程中，如遇到产品本身质量问题或供应商安装操作不当引起的设备损坏，供应商应免费及时解决。

3. 培训要求：

供应商在到货安装调试完成后，应派出专业工程师免费在采购方现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购方相关人员熟练掌握为止。质保期结束前，由供应商的专业工程师免费提供一次上门设备检查服务以及设备操作与维护培训。具体时间由用户决定。

4. 售后及技术服务要求： 

4.1保修期：质量保证期从签署最终验收报告之日起计算，保修期1年。如因用户的原因，导致设备的验收不能及时进行的，保修期为发货后15个月，以先到时间为保修期的截止时间。

4.1.1保修期内，一切服务费用（包括零配件的费用及运费）由供应商承担，耗材除外（提供耗材清单）；
4.1.2供应商负责设备的所有相关软件在最新版本发布后免费更新；
4.1.3供应商应承诺，在保修期过后，供应商继续向用户以最优惠费率提供及时有效的售后服务和零备件供应，供应商应承诺保证零备件供应期不少于10年；所更换的部件可享受顺延保修期优惠。

4.1.4保修期内，如果仪器设备由于质量问题发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。

4.1.5 保修期内，根据IT月度报告，设备相关正常运行时间＞85%，平均故障间隔时间＞400小时，平均修复时间＜12小时，平均辅助间隔时间＞100小时，晶圆破损＜1/20000，自动操作模式下无报警循环＞1000片。

4.2售后服务要求：
4.2.1维修响应时间：

供应商接到故障报告后 4小时予以电话响应并给出方案，如无法通过电话解决故障，将在工作日的48小时内派专业工程师到现场解决问题，如有需要将在7日内派原厂工程师到现场解决问题；

4.2.2质保期内供应商免费提供7*24小时的技术支持热线电话；
4.2.3要求供应商提供的其它技术服务内容：

4.2.3.1供应商须保证本合同系统硬件均系原装新品；
4.2.3.2供应商须保证所提供的控制软件为正版软件，并能免费得到原产厂家技术支持及更新服务。
5. 包装及运输要求：

5.1供应商负责设备运输到交货地点。

5.2 无论在何种运输方式下，供应商应保证货物包装完好无锈蚀，安全运抵目的地。应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式和标准；包装箱应防潮、防锈、防震、防粗暴装卸、适合气候变化；供应商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

6、交货日期：合同签订后的20个月内交货；

7、交货地点：

关境外供货产品：DAP中国科学院微电子研究所 

关境外供货产品：中国科学院微电子研究所

8、执行的相关标准：无

9、其它

9.1对仪器设备生产厂家要求：

厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力

厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。
★9.2 供应商同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不得侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由供应商承担。
10、付款方式： 

对于国产产品：100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；
对于进口产品：90% LC凭发货单据；
10% TT凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

★11、投标报价要求：

（1）本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报项目现场交货外币免税价。
价格包括：
1）DAP微电子研究所北土城西路3号
2）其他伴随服务费用：
①安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质保期服务、技术服务及采购文件要求提供的其它服务。

②货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用，不包括清关服务费。
（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。
关境内供货的国外产品与服务报项目现场交货人民币含税价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。采购人不再另行支付其他任何费用。
（3）如投标产品中既有进口产品又有国产产品或者国内供货的国外货物应采用人民币免税价加人民币含税价的报价方式。
（4）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

12、是否允许采购进口产品：是 
13、预算金额：780万元

最高限价：780万元

29

