#1.532 nm激光器，TEM00模，激光器功率：≥100 mW；

#2.科研级显微镜，落射式卤素灯明暗场照明；

#3.物镜配置：明场：10X/0.3,WD≥10.9mm;100X/0.9,WD≥1mm，长工作距离物镜; 50X/0.55,WD≥7.9mm；

★4.电动样品位移台，行程≥75mm*50mm,重复定位精度<1um，步进≤50nm；

#5.显微镜外接CMOS高清彩色摄像头，有效像素≥510万像素，2.2um*2.2um像元，全幅帧速≥14fps/s，C接口；

★6.光路要求：光路结构：可内置3路激光器，适用波段（400-1200nm）四路激光光路，双滤光片位设计，可电动切换；可通过光纤或者空间光外接其他激光器；

★7.可测试显微拉曼光谱；可升级透射反射吸收光谱、荧光光谱、荧光寿命光谱、荧光寿命成像、显微高光谱、单颗粒暗场散射光谱、二次谐波光谱；

★8.使用100X物镜时，100um光纤针孔下，空间分辨率（532nm）不低于横向1 um；

其余详见招标文件