[bookmark: _Toc277776504][bookmark: _Toc277776482][bookmark: _Toc204749313]
德宏州生态环境监测能力建设项目
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采购代理机构（公章）：德宏州润宇招标代理有限公司
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[bookmark: _Toc1957][bookmark: _Toc427678297][bookmark: _Toc6280]第一章  招标公告
[bookmark: _Toc277776488][bookmark: _Toc9497710][bookmark: _Toc427678298]德宏州生态环境监测能力建设项目的潜在投标人应进入政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2026年3月20日09:00（北京时间）前提交投标文件。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
1.项目名称：德宏州生态环境监测能力建设项目
2.招标编号：德润招（2025）-187
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：748.78万元
5.最高限价：748.78万元
6.采购需求：采购环境监测仪器设备一批，具体内容详见第三章采购需求。
7.合同履行期限：合同签订之日起90天。
8.质保期：3年，从双方签署最终验收报告之日算起，质保期内非人为故意损坏，免费维修或更换。
9.本项目不接受联合体投标，不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]二、投标人资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）营业执照：具有独立承担民事责任的能力，具备营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或自然人的身份证明。
（2）财务要求：提供投标人2024年财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）。成立未满1年或成立至今未产生经营活动的投标人提供自成立至今的财务报表或财务情况说明，或提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
（3）税收要求：提供投标人缴税所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；投标人成立不足一年的，无需提供。
（4）社保要求：提供投标人缴费所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；投标人成立不足一年的，无需提供。
（5）专业技术能力：提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明。
（6）书面声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
（7）法律、行政法规规定的其他条件：
①投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。（注：采购人或采购代理机构通过“信用中国”网、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。）
②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目非专门面向中小型企业采购；根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对符合采购文件要求的小型或微型企业给予价格扣除10%，用扣除后的价格参与评审；监狱企业及残疾人福利性单位视同小微企业。
（2）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
1.时间：2025年11月13日18:00至2025年11月20日23:59。
2.地点：政采云平台线上获取。
3.方式：（1）有意参加投标的投标人须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），支持云南CA、云南壹证通CA，云南CA申领链接：https://cap.yunnanca.net/login，请投标人自行注册办理，云南CA客服热线400-6727-666，紧急联系方式：15288315056；云南壹证通CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/登录名bszb（凭此登录名可直接登录），云南壹证通CA客服热线：0871-67276028，壹证通CA紧急联系方式：19988166369。
（2）数字证书（CA）申领完成后进入政采云平台，企业账号与数字证书（CA）进行绑定，凭企业数字证书（CA）进行项目报名及免费下载招标文件。
（3）按上述要求获取文件的投标人视为已合法获取本项目招标文件，具备本项目的投标资格。
（4）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
4.售价：0元/份。
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.递交投标文件截止时间：2026年3月20日09:00。
2.开标时间：2026年3月20日09:00。
3.开标地点：德宏州润宇招标代理有限公司二楼开标室。           
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017]注：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，在投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.开标方式：网上开标。
2.是否需要缴纳投标保证金：是。
3.保证金金额：70000.00元。
4.保证金缴纳方式：银行转账或银行保函或保证保险及法律法规规定的其他情形。
5.保证金缴纳截止时间：2026年3月20日09:00前（北京时间）。
6.其他：
（1）本次招标公告在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
（2）本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业等政府采购政策。
（3）本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
（4）各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
（5）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。
7.监督部门及电话
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]行业监督部门及联系电话：德宏州财政局0692-3990432。
纪检监督联系电话：0692-12388。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc35393808]1.采购人信息
名称：德宏傣族景颇族自治州生态环境局
地址：德宏州芒市白象街150号            
电话：18008829822 
2.采购代理机构信息
名称：德宏州润宇招标代理有限公司 
地址：云南省德宏州芒市华江水岸星城S1-35号
联系方式：0692-2982116
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：尹加庭
电话：17606920797


[bookmark: _Toc14399]

第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc393354829][bookmark: _Toc27959][bookmark: _Toc486885395]投标人须知前附表
	[bookmark: _Toc19039]条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名称：德宏傣族景颇族自治州生态环境局
统一社会信用代码：11533100015265853Q
地址：德宏州芒市白象街150号  
联系人及联系方式：金先生18008829822 

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：德宏州润宇招标代理有限公司 
统一社会信用代码：91533103MA6MYWY66B
公司地址：德宏州芒市华江水岸星城S1-35号
联系人及联系方式：尹加庭 17606920797

	1.1.4
	项目名称
	德宏州生态环境监测能力建设项目

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	采购环境监测仪器设备一批，具体内容详见第三章采购需求。

	1.3.2
	合同履行期限
	合同签订之日起90天

	1.3.3
	交货地点
	德宏州五个县市   

	1.3.4
	质保期
	3年，从双方签署最终验收报告之日算起，质保期内非人为故意损坏，免费维修或更换。

	1.4
	投标人资格
要求
	详见招标文件第一章《招标公告》“二、投标人资格要求”。

	1.9.2
	投标人提出问题的截止时间
	即获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，所有潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台（http://www.zcygov.cn），通过网络在线方式进行提问或以书面形式向采购代理机构提出。
接收质疑函的方式：纸质书面接收或电子邮件接收
电子邮箱：2847254176@qq.com
联系方式：0692-2982116
通讯地址：云南省德宏州芒市华江水岸星城S1-35号

	1.9.3
	招标文件澄清截止时间
	即投标截止时间至少15日前，由采购人或者采购代理机构以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交“政采云”平台统一通过网络向潜在投标人发布，且投标人不须回函确认，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台 （http://www.zcygov.cn）查看澄清内容。

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年3月20日09:00

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人自行登录“政采云”平台 （http://www.zcygov.cn）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人自行登录“政采云”平台 （http://www.zcygov.cn）收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	3.4
	投标保证金
	根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）规定，本项目收取投标保证金：70000.00元。
截止时间：递交投标文件截止时间。
交纳形式：可以采用“银行转账”“银行保函”“投标保证保险”任一方式，其中采用“银行转账”方式的，投标人以支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式汇入指定账户：
账户户名：德宏州润宇招标代理有限公司
开户银行：德宏农村商业银行芒市支行
账号：5400019549733012
行号：402754000012
电话：0692-2982116
1.保证金必须从投标方的法人基本账户划出。
2.保证金截止时间为投标截止时间，到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金无效。
请潜在投标人在跨行转账时考虑以下因素：按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午四点半前办理手续，可以保证实时跨行到账。

	3.4.3
	投标保证金的退还
	投标保证金退还到投标人的基本账户

	3.5
	资格审查资料
	按招标文件第一章《招标公告》“投标人资格要求”提供。

	3.6
	投标文件格式
	（1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密。
（2）如投标人提交的电子标书未按招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。 
（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	3.6.4
	投标文件的
签署
	按照投标文件格式，采用单位电子公章及电子签名：技术文件（包括资格审查文件）在格式需要加盖电子公章及电子签名的地方进行电子签章，其余部分须逐页加盖电子公章。

	3.6.5
	投标文件的
提交
	电子投标文件应使用“政采云”平台（https://www. zcygov. cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政采云平台，编制要求见《电子投标文件编制要求》。

	4.1.1
	投标文件的
密封
	网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密

	5.1
	开标时间
和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：德宏州润宇招标代理有限公司二楼开标室

	5.2
	开标程序
	（1）宣布开标纪律。
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。
（3）按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标，依次导入有效投标人的电子投标文件时，由投标人对网上递交已加密的投标文件，解密完成后，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。
（4）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会人数：5人。
评标专家确定方式：在云南省政府采购专家管理子系统中随机抽取4人，采购人代表1人。
注：特殊情况经审批后确定。

	6.3
	评标办法
	综合评分法

	7.1
	是否授权评标委员会确定
中标人
	否，评标委员 会推荐中标候选人的人数为：3（前三名）。

	7.3
	履约保证金
	本项目需要缴纳履约保证金。
履约保证金缴纳形式：网上银行转账或保函或支票或汇票或本票。
缴纳维度：按标项。
履约保证金缴纳时间要求：合同签订前3日。
履约保证金缴纳比例：合同金额的10%。
履约保证金账号信息：
开户银行：中国农业银行股份有限公司芒市支行
收款户名：德宏傣族景颇族自治州生态环境局
收款账号：24139801040004314

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	环境标志产品及节能产品有关政策
	本项目对环境标志产品及节能产品的评审：不适用。
（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。执行政策文件：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。
（2）鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。
（3）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），如果投标人拟供的产品属于“节能产品政府采购清单”中的，按照评分办法中要求给予加分。投标人须提供证明材料（请提供在中国政府采购网“节能产品清单”中产品查询结果截图），否则评标时不予认可。
（4）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），如果投标人拟供的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中的，按照评分办法中要求给予加分。投标人须提供证明材料（必须提供在中国政府采购网“环保标志产品清单”中产品查询结果截图），否则评标时不予认可。

	10.2
	评标结果公示
	在中标通知书发出前，采购人将中标人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介上予以公示，中标公告期限为1个工作日。

	10.3
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.4
	重新招标的其他情形
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，采购人应当依法重新招标。

	10.5
	转包或分包
	不允许转包、分包。




[bookmark: _Toc16194]投标人须知正文部分
[bookmark: _Toc486885397]1.总则
1.1项目概括
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等有关法律法规，本招标项目已具备招标条件，现对其进行招标。
1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4项目名称及招标编号见投标人须知前附表。
1.2资金来源
1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围
1.3.1本项目招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2合同履行期限：见投标人须知前附表。
1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.4质保期：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
详见招标文件第一章《招标公告》“二、投标人资格要求”。
1.5费用承担
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2招标代理服务费根据《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知，财库〔2018〕2号文规定，由中标人向采购代理机构支付，招标代理服务费依据《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》云建招协〔2024〕58号货物类标准下浮10%收取。 
1.5.3其他费用按国家、省、市相关规定收取。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9投标预备会
1.9.1采购人不集中召开投标预备会，实行网上答疑。投标人若有疑问，需要采购人予以答疑，应以不署名的形式在“政采云”平台 （http://www.zcygov.cn）提出。
1.9.2投标人提出问题的截止时间和方法：见投标人须知前附表。
1.9.3采购人澄清的时间和方法：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc393354831][bookmark: _Toc486885398]2.招标文件
2.1招标文件编制依据
[bookmark: _Toc393354832]本项目招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。
2.2招标文件构成
2.2.1招标文件包括：招标公告、投标人须知、合同书样式及主要条款、投标文件格式、采购项目要求及评标办法。
2.2.2根据本章第2.3和第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.3招标文件的澄清
2.3.1同1.9.2的时间要求。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交方式登录“政采云”平台 （http://www.zcygov.cn），要求采购人对招标文件予以澄清。
2.3.2投标截止时间：见投标人须知前附表。
2.3.3招标澄清和补遗全部通过网络送达，请投标人在开标截止日前，务必查询网站信息，投标人自行登录“政采云”平台 （http://www.zcygov.cn）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。
2.4招标文件的修改
[bookmark: _Toc486885399]2.4.1在投标截止时间15天前，确需要变更招标文件内容的，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报主管部门备案。招标文件的修改将在“政采云”平台 （http://www.zcygov.cn）发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。
2.4.2投标人自行登录“政采云”平台 （http://www.zcygov.cn）收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。投标人应在截标时间前随时查看“政采云”平台 （http://www.zcygov.cn）中有关该招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
2.4.3招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
3.投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标人编写的投标文件应由资格审查部分、商务部分、技术部分构成，并按第六章《投标文件格式》要求填写。
3.1.2投标文件全部采用电子文档。
3.2报价部分
3.2.1投标人应按投标文件的要求填写相应表格。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改报价表中的相应报价。
3.2.3投标报价应为人民币含税价，包含：为本项目提供的所有货物、服务、税费等一切费用。该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。
3.3投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.3.3投标有效期为投标截止之日起90日历天，投标人必须在投标函中注明有效期为投标截止之日起90日历天，否则视为无效投标文件。
3.4投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，其投标文件作废标处理。
3.4.3投标保证金退还到投标人的基本账户。
3.4.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。
采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①开标后，投标方撤回其投标书的；
②中标通知书发出后，中标方不签订合同或放弃中标权的；
③由于中标方的原因致使合同无法履行的；
④投标方提供虚假资料的；
⑤投标方有围标、串标行为的；
⑥招标文件规定的其他情形。
3.4.6投标人在招投标活动中被认定为围标、串通投标行为的将没收其投标保证金。
3.5资格审查资料
详见招标文件第一章《招标公告》“二、投标人资格要求”。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件由资格审查部分、商务标部分、技术标文件组成。
3.6.2投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质保期、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.3投标文件的签署：见投标人须知前附表3.6.4。
3.6.4投标文件的提交：见投标人须知前附表3.6.5。
4.投标
4.1投标文件的密封
4.1.1网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。
4.1.2未按本章第4.1.1项，采购人不予受理。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
4.2.4投标人在提交投标文件截止时间前，首先应将电子投标文件上传到“政采云”平台 （http://www.zcygov.cn），如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为投标无效。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。
4.3.2修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
5.开标
5.1开标时间和地点
采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标，依次导入有效投标人的电子投标文件时，由投标人对网上递交已加密的投标文件，解密完成后，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；
（4）投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（5）开标结束。
5.3投标文件不予受理情形
投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
（1）没有对投标文件进行加密的；
（2）投标人提交的电子标书格式不符合3.6.1项要求的。
5.4投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
5.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
6.评标
6.1评标委员会
6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
1. 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
1. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7.合同授予
7.1定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3履约担保
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4签订合同
7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
9.纪律和监督
9.1对采购人的纪律要求
采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，按相关法律法规执行。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
11.小微企业优先采购政策
11.1中小企业
11.1.1根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
11.1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具文件中规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
11.1.3依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
11.2监狱企业
11.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
11.3残疾人福利性单位
11.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
11.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
11.4节能、环境标志产品
11.4.1节能产品是指列入财政部和国家发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
11.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。
11.4.3★本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报强制节能产品，否则按不实质性响应招标文件要求处理。投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
11.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。
11.4.5投标人应在投标文件中提供所投标产品在“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府采购品目清单”中的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号。
11.4.6《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.yngp.com/）查阅、下载。
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问题澄清通知
编号：              
                （投标人）：
（项目名称） 招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正：
1.
2.
请将上述问题的澄清、说明或者补正于     年     月     日    时前密封递交至 （详细地址）或以扫描件发送至          （邮箱号码）。采用扫描件发送方式的，应在     年   月   日   前将原件递交至	             （详细地址）。
 
 
                             评标委员会：	           （签字）
 
日期：      年     月     日

附件二：问题的澄清
问题的澄清、说明或补正
编号：             
（项目名称）招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：       ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.                                           
2.                                           
……
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
 
 
 
 
 
 
 
                投标人：              （盖单位公章）
法定代表人：              （签字）
       年     月    日
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说明：
1.各投标人必须对招标文件第三章《采购需求》中的技术、服务要求作出全面、真实地反映，若投标文件中未对招标文件第三章《采购需求》中的技术、服务要求作出全面、真实的反映，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不满足该条技术、服务要求。
2.本章各项技术、服务要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术、服务要求的产品（服务）投标。
[bookmark: _Toc491307332][bookmark: _Toc491307394]3.投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
4.投标人应对在合同履行的过程中，涉及采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对系统中涉及的技术情报和资料进行保密。
5.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物、工程或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。
6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。
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	序号
	内容
	说明

	1
	预算金额
	748.78万元

	2
	最高投标限价
	748.78万元

	3
	合同履行期限
	合同签订之日起90天

	4
	交货地点
	德宏州五个县市

	5
	售后及质保
服务要求
	（1）中标人就本项目要求的设备提供3年质保服务，质保期自双方签署最终验收报告之日起计算；质保期内，因非人为故意造成的损坏，由中标人免费提供维修或更换服务。
（2）中标人需对本项目招标采购的设备运行情况进行日常监控，及时发现并排除故障。
（3）在质保服务期内，中标人须及时响应用户需求；若发生故障，每类仪器的报修及应用支持需求须在2小时内响应，并于48小时内抵达用户现场，随即开展故障原因调查工作。

	6
	施工组织要求
	（1）中标人在项目建设过程中，须严格执行本招标文件及项目合同中的相关技术与商务条款；若招标文件与项目合同条款存在冲突，以项目合同的约定为准。
（2）中标人应依法依规开展安全建设与施工，严格遵守网络安全、数据安全及运行维护等相关制度，对项目实施过程中的所有安全生产事项及施工人员人身安全等全面负责。
（3）本项目所有涉及第三方产品的采购、安装及调试工作均由中标人负责完成，并确保相关产品正常运行及售后服务得到有效保障。中标人有义务为采购内容提供支持，包括但不限于提供产品相关技术文档与规范说明，且不得拒绝提供或收取额外费用。

	7
	付款条件
	（1）支付方式：通过银行对公转账支付，供应商收款前需提供对应金额合法发票。
（2）支付时间与条件：
预付款：合同生效后5个工作日内，凭供应商提交的预付款发票支付，比例为合同价款的70%。
进度款：设备到场初验合格（签确认单）后7个工作日内，凭进度款发票支付，比例为合同价款20%。
尾款：项目整体验收合格（签验收报告）后10个工作日内，凭尾款发票及完整技术资料支付，比例为合同价款10%。
注：如因财政资金拨付原因，需双方协商延期支付。

	8
	验收标准
	（1）仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。
（2）仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，双方技术人员根据投标文件产品配置和所有技术性能指标进行初验，设备正常运行一个月后，其中原子吸收分光光度计、原子荧光光度计由仪器制造商或供货方送检合格后，用户方方可签字验收。
[bookmark: _GoBack]（3）验收时，所提供的产品技术参数须与投标文件所投产品保持一致，如因供货过程中产品停产、升级、改型等原因导致部分技术参数未能完成一致的，允许技术参数正偏离不一致，否则视为验收不合格，不予签字通过验收。验收不合格的，采购人有权解除合同，投标人应承担由此带来的一切损失，包括退还已经支付的合同金额，承担由此给采购人无法开展正常工作带来的损失赔偿。

	9
	知识产权要求
	采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	10
	人员培训要求
	（1）现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。
（2）厂家技术培训：供货方须为采购人提供原子荧光光度计每台仪器不少于四个免费培训名额，原子吸收分光光度计每台仪器不少于两个免费培训名额，有效期自验收合格之日起五年内。

	11
	保密要求
	中标人不得通过任何方式向第三方透露采购人提供的资料及工作成果，且在实施项目过程中的一切程序均应符合国家安全、保密相关规定和标准。

	12
	其他要求
	其他未尽事宜，由采购人和中标人双方在采购合同中详细约定。
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第二部分  技术需求
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	序号
	仪器设备名称
	数量
	单位
	备注

	（一）瑞丽市监测站建设清单

	1
	原子荧光分光光度计
	1
	套
	

	2
	离子色谱仪（含阴阳离子测定系统）
	1
	套
	核心产品

	3
	便携式电导率仪
	2
	台
	

	4
	可见光分光光度计
	1
	台
	

	5
	便携式水质采样抽滤装置
	2
	台
	

	6
	超纯水机
	1
	套
	

	7
	高原空盒气压表
	2
	台
	

	8
	医用冷藏箱
	3
	台
	

	9
	离心机
	1
	台
	

	10
	便携式紫外烟气综合分析仪
	2
	套
	

	11
	智能烟尘采样仪（含低浓度颗粒物采样枪）
	2
	套
	

	12
	多功能声级计
	2
	台
	

	13
	全球定位系统
	2
	套
	

	14
	便携式多种气体分析仪
	1
	台
	

	15
	应急检测箱
	1
	台
	

	16
	半自动恒温恒湿自动称量系统
	1
	套
	

	17
	石油类萃取仪
	1
	台
	

	18
	激光测距仪
	1
	台
	

	19
	瓶口分配器
	6
	台
	

	20
	溶剂过滤器（含真空泵）
	2
	台
	

	21
	电子滴定器
	2
	台
	

	22
	声校准器
	1
	台
	

	23
	COD消解器
	1
	台
	

	24
	移液枪
	10
	支
	

	25
	净气型试剂柜
	1
	组
	

	（二）盈江县监测站建设清单

	1
	原子吸收分光光度计（火焰石墨炉分体）
	1
	套
	

	2
	离子色谱仪（含阴阳离子测定系统）
	1
	套
	核心产品

	3
	全自动酸化吹气吸收装置
	1
	套
	

	4
	石油采样器
	2
	台
	

	5
	多功能声级计
	5
	台
	

	6
	便携式紫外烟气综合分析仪
	2
	套
	

	7
	低浓度颗粒物采样枪
	2
	套
	

	8
	石墨电热板
	1
	台
	

	9
	半自动恒温恒湿自动称量系统
	1
	套
	

	10
	干燥箱
	1
	台
	

	11
	全球定位系统
	2
	套
	

	12
	溶解氧测定仪
	2
	台
	

	13
	pH计
	2
	台
	

	14
	电导率仪
	2
	台
	

	15
	离子计
	1
	台
	

	16
	超声波清洗仪
	1
	台
	

	17
	电子滴定器
	2
	台
	

	18
	便携式压力流量校准仪
	1
	套
	

	19
	通风橱
	3
	台
	

	20
	超纯水机
	1
	台
	

	21
	便携式抽滤器
	1
	台
	

	22
	浊度仪
	1
	台
	

	（三）芒市监测站建设清单

	序号
	仪器设备名称
	数量
	台
	

	1
	电子天平
	1
	套
	

	2
	超纯水机
	1
	台
	

	3
	可见分光光度计
	1
	台
	

	4
	紫外可见分光光度计
	1
	套
	

	5
	红外测油仪
	1
	台
	

	6
	离心机
	1
	套
	

	7
	原子荧光分光光度计
	1
	套
	

	8
	原子吸收分光光度计（火焰石墨炉分体）
	1
	台
	

	9
	BOD5曝气装置
	1
	台
	

	10
	高压灭菌锅
	2
	台
	

	11
	可调温恒温水浴锅
	1
	台
	

	12
	COD智能回流消解仪
	1
	台
	

	13
	便携式水质采样抽滤装置
	1
	台
	

	14
	生化培养箱
	2
	台
	

	15
	干燥箱
	1
	台
	

	16
	数控电热板
	1
	套
	

	17
	便携式紫外烟气综合分析仪
	1
	台
	

	18
	智能烟尘采样仪（含低浓度颗粒物采样枪）
	1
	台
	

	19
	林格曼烟气黑度图仪
	1
	台
	

	20
	多功能声级计
	2
	台
	

	21
	声校准器
	1
	台
	

	22
	流速仪
	1
	台
	

	23
	温湿度计
	3
	台
	

	24
	高原空盒气压表
	2
	套
	

	25
	恒温恒流大气颗粒物采样器
	2
	台
	

	26
	便携式多参数水质分析仪
	2
	台
	

	27
	超声波清洗仪
	1
	台
	

	28
	马弗炉
	1
	台
	

	29
	玻璃器皿
	1
	批
	

	30
	激光测距仪
	1
	台
	

	31
	天平（万分之一）
	1
	台
	

	（四）梁河县监测站建设清单

	1
	电子天平
	1
	台
	

	2
	超纯水机
	1
	套
	

	3
	便携式多参数水质分析仪
	1
	台
	

	4
	可见分光光度计
	1
	台
	

	5
	紫外分光光度计
	1
	台
	

	6
	红外测油仪
	1
	套
	

	7
	离心机
	1
	台
	

	8
	原子荧光分光光度计
	1
	套
	

	9
	原子吸收分光光度计（火焰石墨炉分体）
	1
	套
	

	10
	溶解氧测定仪
	1
	台
	

	11
	高压灭菌锅
	2
	台
	

	12
	水质等比例采样器
	1
	台
	

	13
	可调温恒温水浴锅
	2
	台
	

	14
	COD智能回流消解仪
	1
	台
	

	15
	便携式水质采样抽滤装置
	1
	台
	

	16
	生化培养箱
	2
	台
	

	17
	干燥箱
	1
	台
	

	18
	数控电热板
	1
	台
	

	19
	便携式紫外烟气综合分析仪
	1
	套
	

	20
	智能烟尘采样仪（含低浓度颗粒物采样枪）
	1
	套
	

	21
	林格曼烟气黑度图仪
	1
	台
	

	22
	多功能声级计
	2
	台
	

	23
	声校准器
	1
	台
	

	24
	流速仪
	1
	台
	

	25
	温湿度计
	5
	台
	

	26
	高原空盒气压表
	2
	台
	

	27
	玻璃器皿
	1
	批
	

	28
	超声波清洗仪
	1
	台
	

	29
	马弗炉
	1
	台
	

	30
	激光测距仪
	1
	台
	

	31
	烟尘校准仪
	1
	套
	

	（五）陇川县监测站建设清单

	1
	电子天平
	1
	台
	

	2
	超纯水机
	1
	台
	

	3
	便携式多参数水质分析仪
	2
	台
	

	4
	可见分光光度计
	1
	台
	

	5
	紫外分光光度计
	1
	台
	

	6
	红外测油仪
	1
	套
	

	7
	离心机
	1
	台
	

	8
	原子荧光分光光度计
	1
	套
	

	9
	原子吸收分光光度计（火焰石墨炉分体）
	1
	套
	

	10
	溶解氧测定仪
	1
	台
	

	11
	高压灭菌锅
	2
	台
	

	12
	水质等比例采样器
	1
	台
	

	13
	可调温恒温水浴锅
	2
	台
	

	14
	COD智能回流消解仪
	1
	台
	

	15
	便携式水质采样抽滤装置
	2
	套
	

	16
	生化培养箱
	2
	台
	

	17
	干燥箱
	1
	台
	

	18
	数控电热板
	1
	台
	

	19
	便携式紫外烟气综合分析仪
	1
	套
	

	20
	智能烟尘采样仪（含低浓度颗粒物采样枪）
	1
	套
	

	21
	林格曼烟气黑度图仪
	1
	台
	

	22
	多功能声级计
	2
	台
	

	23
	声校准器
	1
	台
	

	24
	净化工作台
	1
	台
	

	25
	超声波清洗仪
	1
	台
	

	26
	马弗炉
	1
	台
	

	27
	流速仪
	1
	台
	

	28
	温湿度计
	5
	台
	

	29
	高原空盒气压表
	2
	台
	

	30
	pH计
	1
	台
	

	31
	瓶口分配器
	2
	台
	

	32
	玻璃器皿
	1
	批
	

	33
	激光测距仪
	1
	台
	



二、技术参数
	序号
	仪器设备名称
	技术参数

	（一）瑞丽市监测站建设内容和技术要求

	1
	原子荧光分光光度计
	一、技术参数
1.1适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量全元素分析。
1.2工作电源：交流电压：（220±22） V，频率 (50±1) Hz。
1.3工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：75％。 
1.4砷、汞、硒相对标准偏差RSD：<0.6%
1.5漂移：≤1.5%/30min
1.6噪声：≤1.5%
1.7道间干扰：≤2%
1.8线性范围：4～5个数量级
1.9检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L；金<3.0µg/L。
二、技术性能指标要求
2.1一体式间歇进样技术，泵速：0-200r/min连续可调；
2.2具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999）；
2.3碳纤骨架PTFE取样针；
2.4支持自动在线补载流；
2.5双通道，短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统；
2.6元素灯自动识别，且支持元素灯使用计时；
2.7灯电源支持双道自动激发启辉，提高工作效率；
2.8采用二级化学气相发生气液分离装置，反应物充分混合接触，氢化反应效率高；免加水，废液直排，有效消除水蒸气；
2.9具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态；
2.10具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态；
2.11具备漂移软校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测；
2.12灵活报告模板，内置简单、通用、详细及多种性能测试报告模板，可按需选择；支持自定义模板；
2.13具备自动清洗、吹扫和系统维护功能；
2.14专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能。
三、配置清单
3.1原子荧光光度计主机1套
3.2不低于160位的极坐标自动进样器1套
3.3智能空心阴极灯（As、Hg、Se、Sb）各1只
3.4专用中文操作软件1套
3.5数据处理及输出系统1套

	2
	离子色谱仪（含阴阳离子测定系统）
	一、技术要求
离子色谱系统包括：高压泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，自动电解连续再生抑制器、电导检测器和专用自动进样器。
1.泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。
1.1流速范围：0.00-5.00 mL/min
1.2最大压力：≥35MPa（5000psi）
1.3流速设定值误差：<0.1%
1.4流速稳定性误差：<0.1%
2.色谱分析柱
2.1原厂生产的高效高容量阴离子分析柱及保护柱。
2.1.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键合烷醇季铵基官能团。
2.1.2兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱。
2.1.3最大耐压不小于3000psi。
2.1.4柱容量不小于200μeq/根。
2.2原厂生产的高效高容量阳离子分析柱及保护柱
2.2.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键合羧酸基或磷酸基官能团。
2.2.2最大耐压不小于3000psi。
2.2.3柱体材料为PEEK，柱容量不小于1000μeq/根。
2.2.4 Na+和NH4+的分离能力可达到10000:1，适用于高钠基体样品中痕量铵根的分析。
3.抑制器
3.1原厂生产阴离子抑制器
3.1.1自动电解连续再生微膜抑制器，抑制背景总电导小于5.0μS。
3.1.2无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生，无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗，无需转子切换。如需要加酸再生或使用蠕动泵进行切换清洗，需要提供10套抑制器作为备件更换。
3.1.3所有样品和标样均通过同一抑制器，淋洗液与再生液通道完全独立。（提供仪器制造商相关证明材料）
3.2原厂生产阳离子抑制器
3.2.1自动电解连续再生微膜抑制器，抑制背景总电导小于5.0μS。
3.2.2★抑制器连接在阳离子色谱柱和电导检测器之间，不能以软件功能代替。（提供抑制器连接图片）
3.2.3无需外加再生液（碳酸钠/碳酸氢钠）进行化学再生，无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗，无需转子切换。
4.电导检测器
4.1类型：数字信号控制处理器。
4.2全程信号输出范围：0-10000μS/cm
4.3检测器分辨率：≤0.0047nS/cm
4.4检测器耐受最大压力：≥8Mpa
4.5信号采集频率：≥80Hz
4.6电导池控温范围：环境+7℃到55℃
5.自动进样器
5.1样品位：≥50个物理位
5.2自动进样器带有样品盘保护罩，样品瓶带有单独过滤芯的瓶盖。
6.在线电解淋洗液发生器（标配）
6.1产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。
6.2梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区。6.3梯度精度：<0.2%
6.4梯度准确度：<0.2%
7.控制软件
7.1操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作。
7.2基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。
7.3具备网络版功能，可实现数据的防篡改功能，实现实验数据的完整性和可追溯性。
7.4可导出txt格式原始数据，可输出ASCⅡ码格式数据，方便数据读取和传输。
7.5标配网页Flash虚拟柱软件技术，可模拟本公司不同阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果和不同阳离子色谱柱对20种以上阳离子和有机胺的分离效果。
7.6具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。
二、配置要求
1.离子色谱仪主机一套
2.阴阳离子抑制器各一套
3.阴阳离子分析柱各一根，保护柱各一根
4.电导检测器一套
5.离子色谱专用自动进样器一套，样品瓶1包（250个/包）
6.自动电解淋洗液发生器一套
7.台式电脑一台
8.激光打印机一台
9.高纯氮气一瓶

	3
	便携式电导率仪
	仪器级别1.0级
1.电导率范围	0.000 μS/cm～1000 mS/cm
最小分辨率	0.001μS/cm，根据量程自动切换
电子单元引用误差 ±1.0%FS
2.电阻率范围	5.00Ω•cm～20.00 MΩcm
最小分辨率	0.01Ω•cm，根据量程自动切换
电子单元引用误差	±1.0%FS
3.TDS范围	0.000mg/L～300g/L
最小分辨率	0.001mg/L，根据量程自动切换
电子单元引用误差	±1.0%FS
4.盐度范围	（0.00～8.00）%
最小分辨率	0.01%
电子单元引用误差 ±0.2%
5.温度范围	(-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉
最小分辨率	0.1℃/0.1℉
电子单元示值误差	±0.2 ℃

	4
	可见光分光光度计
	1.波长范围：320～1100nm
2.光谱带宽：2nm
3.光学系统：1200条/毫米高性能全息光栅
4.波长准确度：±0.5nm
5.波长重复性：≤0.2nm 
6.光度准确度：±0.002A(0～0.5A) ；±0.004A(0.5～1A）；±0.3%T(0～100%T) 
7.光度重复性：≤0.001A(0～0.5A）；≤ 0.002A(0.5～1A）； ≤0.15％T(0～100%T)
8.杂散光：≤0.05％T （在360nm处）
9.波长设置和调零：自动
10.光度范围：-0.3-3A, 0-200%T, 0-9999C
11.基线漂移：±0.001A/h（500nm预热后）
12.基线平直度：±0.002A
13.噪声水平：0.0005Abs(500nm处）。

	5
	便携式水质采样抽滤
装置
	1.供电模式：AC 220V±10%/50Hz以及电池供电，电池续航≥20小时。
2.工作温度：0-50℃
3.工作湿度：20%～85%
4.整机重量：≤5kg
5.采样流量（空载）：≥12L/min
6.负载能力：（-55～-64）kPa
7.实用滤膜尺寸：直径100mm，0.45μm的水系微孔滤膜。

	6
	超纯水机
	1.制水量：20L/H；具有前处理柱，出水机须有双极以上反渗透，有紫外消毒功能，有一套纯化柱，预处理柱。
2.过滤精度：0.01μm；
3.适用水压：0.2～0.4Mpa；
4.适用水温：4℃-45℃；
5.微生物含量＜1cfu/ml
6.总有机碳（TOC）≦1ppb（配装185/254nmUV双波长灯）
7.热源含量（内毒素）＜0.001Eu/ml  
8.微生物含量＜1cfu/ml
10.可溶性硅[以（sio2）计：㎎/L﹤0.01
11.微颗粒物＜1个/ml
12.吸光度（254nm,1cm光程：≤0.001
13.可氧化物质[以（0）计，㎎/L]: ≤0.01
14.RN ases ＜ 0.01ng/ml
15.DN ases ＜ 4pg/ml
16.金属阳离子含量（单位ppb）： Fe（铁）＜0.005 ,Cu（铜）＜0.005, Al（铝）＜0.005,Ni（镍）＜0.001, Zn（锌）＜0.005,Cr（铬）＜0.005,Na（钠）＜0.01,K（钾）＜0.02
17.阴离子含量（单位ppb）: Clˉ（氯）＜0.006, NO2ˉ（亚硝酸根）＜0.016,NO3（硝酸根）＜0.016
18.出水电导率仪＜0.06μs/cm

	7
	高原空盒气压表
	1.测量范围：800-1060hpa
2.温度范围：-10—40℃；
3.重量：≤1.5kg；

	8
	医用冷藏箱
	1.额定电压/频率（V/Hz）：220/50
2.功率：≤130W
3.有效容积：≥200升，立式。   
4.温度控制系统 ：微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。
5.温度：强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃～8℃。
6.安全控制系统：多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警；两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。
7.安全门锁设计，防止随意开启。
8.宽电压带设计，适合187～242V电压下使用。
9.透明中空钢化离线镀膜反射玻璃门，防止玻璃门凝露，内设LED照明灯，存取物品一目了然。

	9
	离心机
	1.最高转速：≥5500r/min
2.最大相对离心力：≥4300×g
3.最大容量：≥1000ml
4.样品量范围：10ml～50ml 
5.转速精度：±10r/min
6.定时范围：1min～99min
7.电源：AC 220V 50Hz 5A
8.整机噪声：≤58dB
9.离心腔直径：Φ360-380㎜
10.主机+角转子6*50ml，管架8*50ml 

	10
	便携式紫外烟气综合分析仪
	一、技术参数
1.烟气温度：测量范围（0～200）℃，分辨率 1℃，最大允许误差 ±3.0℃；
2.烟气静压：测量范围（-30～30）kPa，分辨率0.01kPa，最大允许误差±2.0%；
3.烟气动压：测量范围（0～2000）Pa，分辨率1Pa，最大允许误差±2.0%；
4.含湿量（阻容法）：测量范围（0～40）VOL%，分辨率0.01VOL%，最大允许误差±2.0%；
5.采样流量：不小于0.5L/min ，分辨率0.1L/min，最大允许误差±2.5%；
6.SO2（紫外）：测量范围低量程：（0～430）mg/m3高量程：（0～5700）mg/m3，分辨率1μmol/mg/m3，示值误差：相对误差不超过± 5%，重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：SO2≤2mg/m3；
7.NO（紫外）：测量范围低量程：（0～200）mg/m3高量程：（0～1340）mg/m3可扩展，分辨率1mg/m3，示值误差：相对误差不超过± 5%， 重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：NO≤1mg/m3；
8.NO2（紫外）：测量范围低量程：（0～300）mg/m3，高量程：（0～1000）mg/m3，分辨率1mg/m3，示值误差：相对误差不超过±5%， 重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：NO2≤2mg/m3；
9.CO（电化学）：测量范围（0～5000）mg/m3，最大值25000mg/m3，分辨率0.1 mg/m3；
10.O2（电化学）：测量范围（0～30）%，分辨率0.1%
11.★提供该设备型式批准证书并满足参数。
二、配置清单
1.主机1台
2.皮托管组件1套
3.电源适配器1根
4.采样延长管1个
5.蓝牙打印机1套
6.支架1套
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	智能烟尘采样仪（含低浓度颗粒物采样枪）
	1.采样流量：（0～85） L/min，分辨率0.1 L/min；最大允许误差±2.5%；
2.烟气动压：（0～2000）Pa；分辨率1Pa；最大允许误差±1.0%FS；
3.烟气静压：（-30～30）kPa；分辨率0.01kPa；最大允许误差±1.0%FS；
4.烟气全压：（-30～30）kPa；分辨率0.01kPa；最大允许误差±2.0%FS；
5.流量计前压力：（-40～0）kPa；分辨率0.01kPa；最大允许误差±1.0%FS；
6.流量计前温度：（-55～125）℃；分辨率0.1℃；最大允许误差±2.5℃；
7.烟气温度：（0～800）℃；分辨率0.1℃；最大允许误差±3.0℃；
8.等速吸引流速：（1～45）m/s；分辨率0.1m/s；最大允许误差±4.0%；
9.大气压：（60～130）kPa；分辨率0.1kPa；最大允许误差±0.5kPa；
10.采样泵负载能力：≥50L/min（阻力为20kPa时）；
11.烟气流量：1.0L/min；
12.O2 ：量程（0～30）%，
13.SO2：量程（0～5700）mg/m3
14.NO：量程（0～1300）mg/m3
15.NO2：量程（0～200）mg/m3
16.CO ：量程（0～5000）mg/m3；
17配置：主机（氧气、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳）1.5m和3.0m的低浓度采样枪各一支、含湿量采样管和连接管路等。
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	多功能声级计
	1.声级计符合GB/T 3785.1—2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1；
滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；
2.测量范围：A计权声级17 dB～144 dB；C计权声级20 dB～144 dB； Z计权声级35 dB～144 dB；
3.频率范围：10 Hz～20 kHz；
4.本机电噪声：小于8 dBA，10 dBC，20 dBZ；低声场自生噪声：小于17 dBA。
5.127 dB超大动态范围，无需切换量程；
6.时间计权：并行（同时）F、S、I；
7.频率计权：并行（同时）A、C、Z；
8.显示器：3.5寸电容型触摸屏；
9.主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图等；
10.主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测；
11.主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等；
注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95。
12.数据存储：64 G内部存储，外部支持64 G TF卡；
13.输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、蓝牙；
14.测量时间：1 s到99 h任意设置；
15.工作温度：-20 ℃～60 ℃；相对湿度：0 %～90 %；
16.定位功能：测量经度、纬度，并可与噪声测量结果一同记录，还可利用定位信息计算运动方向、两点直线距离。
17.大容量存储功能：当用USB接口连接到计算机时，仪器将TF卡转为U盘。
18.录音功能：录音格式：48000采样频率、32位精度；文件格式：WAV格式；录音时间：无限；回放：可用仪器播放，也可用PC播放。
19.配置：主机、总值积分、统计积分、24小时自动监测、微型打印机、数据线、电源线、便携箱、≥2m的连接线等。
20.软件：配置电脑软件，可以仪器对接电脑做数据导出，自动生产报表等。

	13
	全球定位系统
	1.显示屏≥3英寸
2.电池：≥4000mAh
3.芯片：至少包含北斗
4.精度：1m左右
5.响应时间：≤45s
6.存储点：≥1000点
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	便携式多种气体分析仪
	一、技术要求
1.仪器具有防水防尘功能，防护等级不低于IP68。
2.主机自带高亮触摸显示屏，户内暗光和户外强光环境下依然可视，触控操作，无须按键。
3.可根据实际监测需要进行传感器类型调整，满足快速监测有毒有害气体的工作需要。
4.支持实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度参数。可根据需要选择显示不同种类的气体浓度：测量单位能在ppm、umol/mol和mg/m3间切换或同时显示。
5.针对PID传感器已内置上百种VOC气体响应系数，示值无须人工转换。
6.具有低电量报警和传感器出错报警提示功能。
7.具有气体浓度超限的声音报警功能。
8.可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC。
9.支持Type-c接口，可同时进行供电和通讯。
10.主机采用传感器模块化设计，扩展性强，可根据需求选择传感器种类，传感器具备独立气室，可进行传感器独立校准。
二、性能指标
1.工作温度：（-10～50）℃
2.工作湿度：（0～95）%RH（无冷凝）
3.可测组分有：VOCs、CO、NO、LEL、O3、CH2O、HCN、CO2、CH4、NH3。
三、仪器配置要求 
1.主机1台
2.主机包1个
3.充电器1个
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	应急检测箱
	1.显示：不小于5寸彩色液晶触摸屏、不少于8个触摸感应功能模块。
2.检测方式：360°旋转比色管检测。
3.测量项目：COD、氨氮、总磷、总氮、Fe、Zn、Cr6+、总铬。
4.测量范围：COD 5-10000mg/L、氨氮0.01-150mg/L、总磷0.01-100mg/L、总氮0.01-100mg/L。
5.检测准确度：≤±5%。
6.电池：内置锂电池供电。
7.光源：冷光源（可达10万小时以上）。
8.存储：可存储100万组数据，可自由调用查看。
9.标配消解仪器：不小于3.5寸彩色触摸屏，具有双保险高温过载保护；专用水质消解系统。
10.打印方式：标配内置热敏打印机，可随时打印当前数据及历史数据。
11.显示模式：透过率（%） ，吸光度和浓度。
12.使用环境：温度：（5-40）℃，湿度：相对湿度≤85%RH（无冷凝）。
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	半自动恒温恒湿自动称量系统
	一、主要技术指标
1.温度范围：（15～30）℃分辨率0.1℃   
2.湿度范围： （30～60）%RH分辨率0.1%RH   
二、配置（至少包含）
1.主机1台 
2.压缩机1台 
3.样品架1套 
4.十万分之一天平1台 
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	石油类萃取仪
	1.样品取样量：5-1000ml
2.溶剂自动定容量：25-50ml
3.试剂种类：四氯乙烯或正己烷或其他
4.萃取和振荡时间设置：1～999S
5.萃取重复性：RSD＜5%
6.自动萃取和振荡个数：1-3个样品  
7.萃取效率：98%以上
8.测量准确度：误差〈±5 %
9.使用电源：（220±22）V、（50±1）Hz、50VA
10.使用温度和湿度：温度范围1℃-40℃，湿度≤90﹪。
配置清单
1.全自动萃取器1台 
2.具塞磨口三角瓶10个 
3.采样萃取瓶10个 
4.合格证1份 
5.说明书1份 
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	激光测距仪
	1.可测距、测高、测角度；
2.测距：≥1500m；
3.测角：-60°至60°；
4.倍放大倍数。
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	瓶口分配器
	1.具有极强的化学耐受性；
2.可高温消毒灭菌；
3.方便的设计，保证了对分液器进行简单和经济的清洁和保养；
4.采用PTFE、FEP、哈氏合金、 PP等材料制成；
5.最大耐压500mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3；
6.五种瓶口适配器的规格：S40，GL32，GL38，GL25，GL28；
7.配备两根进液管，适配不同高度的瓶子；
8.带有回流阀，可轻松回收多余试剂；
9.量程范围：5-50ml；
10.刻度：1ml。
11.数字型，用于取酸3台，用于取有机溶剂3台。

	20
	溶剂过滤器（含真空泵）
	1.过滤联数：六联（阀门型）
2.滤杯容量：300ml×6
3.滤杯材质：高硼硅玻璃
4.滤膜直径：Φ47-55mm
5.滤膜材质：水系膜（标配）
6.滤膜孔径：0.45μm（标配）
7.滤头孔径：10μm
8.电源电压：AC220V±10% 50Hz
9.抽气速度（升/分）：60
10.最大负压值：≥ 0.09MPa 
11.噪音（DB）： ≤60
12.吸液瓶容量：3000ml
13.电机功率（W）：≥180 
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	电子滴定器
	1.工作范围：1个50ml，1个25ml；带1000ml棕色瓶2个。
2.50mL 0.02mL-50mL，单次最大移液量50mL，最小为0.02mL；
3.工作精度：      
50mL    R=0.2%    CV=0.05%
25mL    R=0.4%    CV=0.10%
5mL     R=2.0%    CV=0.50%
4.吸排液速度调节范围：  
50mL共10档，0.5mL/s-5mL/s；
5.搅拌速度：共5档；
6.工作温度范围：15℃～40℃；
7.控制方式：支持远程控制，包括搅拌器和滴定程序；
8.电池容量：≥2000mAh；
9.内存：≥1000条实验记录。
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	声校准器
	1.标称声压级：94 dB ，114 dB （以20 μPa为基准）
2.频率：1 kHz ±1%，250Hz ±1%。
3.声压级准确度：1级，±0.2 dB(+23 ℃），±0.3 dB(-10 ℃～+50 ℃)。
4.总谐波失真：≤1 %（1kHz，94 dB时）
5.电源：电池1×6F22
6.工作温度范围：-10 ℃～+50 ℃
7.外形尺寸：φ52×116(mm)
8.适用范围：φ23.77 mm（1英寸），φ12.7 mm（1/2英寸），φ6.35mm（1/4英寸）传声器及声学测量仪器校准。
9.温度范围：-10℃～50℃
10.相对湿度：＜90%
11.大气压力：65kPa～108kPa
12.自动气压修正
13.可以对市场上所有的声学仪器校准 
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	COD消解仪
	1.加热功率：≥1000W。
2.同时消解样品个数：12个250ml锥形瓶。
3.样品测量范围：0-1000mg/L，大于700 mg/L比例稀释测量，小于50 mg/L可以通过稀释滴定剂提高精确度。
4.测量误差：邻苯二甲酸氢钾（500 mg/L），相对标准偏差小于5%，工业有机废水（500 mg/L），相对标准偏差小于8%。
5.加热消解时间：0-2小时30分钟，用户可以自己设定加热时间。
6.环境温度：≤40℃。
仪器主要特点：
1.采用长寿命的纳米稀土加热材料直接敷设在加热微晶平板玻璃上，具有升温速度快、降温速度快，加热表面均匀的特点（微晶平板玻璃为航天特殊材料可以耐800℃以上的高温度），使用寿命大于30000小时。
2.由于采用平板玻璃加热，即使表面污染，在加热过程中有少量水或硫酸洒到加热板，既比较好擦洗，又不会对加热板造成损坏。
3.加热均匀，所有样品沸腾相差时间小于2分钟，每个样品对应一个加热炉升温加热。
4.采用新型毛刺回流冷凝管和进口风机，保证良好的沸腾和冷却效果，保证了样品良好的平行性和准确性。
5.仪器具有控时、控温，恒温等特点，用户可以调节加热功率，仪器可以设定加热温度同时显示电炉板加热温度。
6.可以设定加热时间，到达设定的加热时间后，仪器自动停止加热，风扇继续运转辅助样品冷却，可以无人值守。
7.仪器保温材料采用环保进口石英保温棉，保温效果更好，热效率更高。
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	移液枪
	1.手动可调式移液器涵盖量程：50-200ul（2支），100-1000ul（2支），500-5000ul（3支），2-20ml（3支）；
2.可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程；
3.轻便且设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然；
4.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；
5.下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护；
6.管嘴连件具有高化学稳定性；
7.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；
8.保护设定量程，提示意外改变。
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	净气型试剂柜
	1.外壳：镀锌钢板，双开门。
2.尺寸：≥2000*800*500（mm）
3.显示屏：≥7英寸触摸屏
4.配置：主机、过滤器等。

	（二）盈江县监测站建设内容技术要求

	1
	原子吸收分光光度计（火焰石墨炉分体）
	（一）石墨炉部分
1主要技术性能及要求
1.1单石墨炉设计
1.2氘灯能量自动匹配，根据氘灯与阴极灯能量匹配的程度自动升起或下降衰减器，降低使用难度。
1.3★采用8灯立式转塔系统，自动旋转，自动精确定位，同时实现多元素灯预热。具备编码灯自动识别技术，元素灯自动识别。（提供以往现场安装照片）
1.4.技术指标
1.4.1波长范围：190-900nm
1.4.2波长重复性：≤0.05nm，波长示值误差≤±0.1nm；
1.4.3光谱带宽偏差：≤±0.02nm
1.4.4光谱带宽：六档狭缝自动调节
1.4.5基线稳定性（铜灯）：零点漂移≤±0.003A/15min，瞬时噪声≤0.003A/15min；
1.4.6背景校正方式：具有氘灯+自吸收背景校正
1.4.7Czerny-turner型光路设计，焦距270mm，光程短，能量强，采用1800条刻线/mm平面衍射光栅，分辨率高。
1.4.8石墨炉指标（Cd）：检出限≤1pg，重复性RSD≤2.0%；
1.5石墨炉原子化器
1.5.1温度范围：室温～3000℃，升温速率2000℃/S
1.5.2升温方式：具有最大功率、阶梯、快速三种升温模式；纵向加热，升温速度快，功耗低，节约使用成本；
1.5.3温度控制：带有光控升温和电压反馈温度控制功能；全程升温监控，温度自动校准；控温精度：≤1%；
1.5.4可视化系统，配有高清摄像头，可实时观看进样位置和原子化过程，进样针位置调节直观、方便。
（二）火焰部分
1.光学系统
1.1一体化光学平台，避免外界振动和环境温度的影响，保证仪器的稳定性；
1.2八灯滑环式旋转灯塔，并可实现8灯同时预热和选择任意元素灯或多灯预热，可自动切换；
1.3支持元素灯自动识别，自动识别普通元素灯、自吸收元素灯和高性能元素灯；
1.4自吸收扣除背景和氘灯扣背景技术，实现火焰全波段背景校正；
1.5波长范围：185 nm-900nm；可实现波长自动扫描、自动寻峰；
1.6波长重复性：≤0.1nm，示值误差：≤±0.1nm ； 
1.7光谱带宽偏差：≤±0.02nm；
1.8.★光谱带宽：六档狭缝（0.1、0.2、0.4、0.7、1.0、1.6nm）自动调节；
1.9基线稳定性：零点漂移≤±0.003A/30min，瞬时噪声≤0.003A/30min；
1.10.单色器：Czerny-turner型双光路设计，焦距≤270mm，光程短，能量强；
1.11.火焰指标（Cu）：检出限≤0.002μg/mL，重复性RSD≤0.6%、特征量：≤0.015mgL-1(1% Cu)；
2.火焰原子化器
2.1燃烧头：10cm全钛喷砂燃烧头，360度任意调节，无需稀释样品；
2.2雾化室：防爆防腐雾化室；
2.3雾化器：高效玻璃雾化器；
2.4点火装置：回火式自动点火，无需额外燃气和控制，安全可靠；
2.5火焰在线监测模块：不受燃烧头旋转角度影响，稳定可靠；
2.6气路：质量流量计的三路气，燃气流量和辅助气流量连续自动可调；
2.7安全监测功能：电子水封、火焰监测，断电、断气保护等。
3.仪器安全联锁机制
3.1火焰原子化器点火前水封，全程火焰状况监测、空气和乙炔气体压力等安全监测、燃气泄漏监测、废液溢出监测、各种气体压力监测、空气和燃气压力监测和空气缓冲装置，仪器全程自动监测并报警提示，紧急情况下自动关闭气路并禁止点火。
主要配置及附件
1.原子吸收分光光度计（石墨炉原子吸收分光光度计、火焰原子吸收分光光度计（分体机））1套；
2.84位自动进样器1台
3.专用循环冷却水系统1套。
4.石墨管10支
5.配套操作软件1套
6.数据显示设备1套
7.数据输出设备1套
8.元素灯3支
9.备件和专用工具1套
10.空气压缩机1台
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	离子色谱仪（含阴阳离子测定系统）
	一、技术要求
1.离子色谱系统包括：高压泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，自动电解连续再生抑制器、电导检测器和专用自动进样器。
1.泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。
1.1流速范围：0.00-5.00 mL/min
1.2最大压力：≥35MPa（5000psi）
1.3流速设定值误差：<0.1%
1.4流速稳定性误差：<0.1%
2.色谱分析柱
2.1原厂生产的高效高容量阴离子分析柱及保护柱。
2.1.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键合烷醇季铵基官能团。
2.1.2兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱。
2.1.3最大耐压不小于3000psi。
2.1.4柱容量不小于200μeq/根。
2.2原厂生产的高效高容量阳离子分析柱及保护柱
2.2.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键合羧酸基或磷酸基官能团。
2.2.2最大耐压不小于3000psi。
2.2.3柱体材料为PEEK，柱容量不小于1000μeq/根。
2.2.4 Na+和NH4+的分离能力可达到10000:1，适用于高钠基体样品中痕量铵根的分析。
3.抑制器
3.1原厂生产阴离子抑制器
3.1.1自动电解连续再生微膜抑制器，抑制背景总电导小于5.0μS。
3.1.2无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生，无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗，无需转子切换。如需要加酸再生或使用蠕动泵进行切换清洗，需要提供10套抑制器作为备件更换。
3.1.3所有样品和标样均通过同一抑制器，淋洗液与再生液通道完全独立。（提供仪器制造商相关证明材料）
3.2原厂生产阳离子抑制器
3.2.1自动电解连续再生微膜抑制器，抑制背景总电导小于5.0μS。
3.2.2★抑制器连接在阳离子色谱柱和电导检测器之间，不能以软件功能代替。（提供抑制器连接图片）
3.2.3无需外加再生液（碳酸钠/碳酸氢钠）进行化学再生，无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗，无需转子切换。如需要加液再生或使用蠕动泵进行切换清洗，需要提供10套抑制器作为备件更换。
4.电导检测器
4.1类型：数字信号控制处理器。
4.2全程信号输出范围：0-10000μS/cm
4.3检测器分辨率：≤0.0047nS/cm
4.4检测器耐受最大压力：≥8Mpa
4.5信号采集频率：≥80Hz
4.6电导池控温范围：环境+7℃到55℃
5.自动进样器
5.1样品位：≥50个物理位
5.2自动进样器带有样品盘保护罩，样品瓶带有单独过滤芯的瓶盖。
6.在线电解淋洗液发生器（标配）
6.1产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。
6.2梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区。
6.3梯度精度：<0.2%
6.4梯度准确度：<0.2%
7.控制软件
7.1操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作。
7.2基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。 
7.3具备网络版功能，可实现数据的防篡改功能，实现实验数据的完整性和可追溯性。
7.4可导出txt格式原始数据，可输出ASCⅡ码格式数据，方便数据读取和传输。
7.5标配网页Flash虚拟柱软件技术，可模拟本公司不同阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果和不同阳离子色谱柱对20种以上阳离子和有机胺的分离效果。
7.6具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。
二、配置要求   
1.离子色谱仪主机一套  
2.阴阳离子抑制器各一套
3.阴阳离子分析柱各一根，保护柱各一根
4.电导检测器一套  
5.离子色谱专用自动进样器一套，样品瓶1包（250个/包）
6.自动电解淋洗液发生器一套  
7.台式电脑一台
8.激光打印机一台
9.高纯氮气一瓶
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	全自动酸化吹气吸收
装置
	1.用途：适用于环保、科研、水文等单位的地表水、地下水、生活污水和工业废水中的硫化物酸化吹气前处理的理想设备
2.产品规格要求
2.1样品通道：6位
2.2主机尺寸（mm）：820×500×300或750*500*670或800*800*600；额定功率：不低于2000W；
2.3温度控制：0-99℃，设计温度与实际加热温度优于±1℃；
2.4恒温水浴加热单元：配置自动控温、自动控制水位功能；
2.5内置水泵，自动补水和排水，无需连接水龙头，无需靠近水槽手动排水，安装条件要求低；
2.6无需升降支架，整个装置稳定无漏气风险，操作简单；
2.7氮气流量控制单元：
2.7.1主机设有可方便外接氮气源的专用接口，系统内设有过压保护系统；
2.7.2可单孔调节各样品检测单元的氮气流速，流速控制范围应在50-500ml/min；
2.7.3内置氮气限流通断阀，酸化完成氮气可自动切断，节约氮气保护样品；
2.8加酸控制单元：垂直加酸，加酸单元与反应瓶采用磨口垂直连接，加酸单元的调节旋钮采用聚四氟乙烯材质防止酸碱液体腐蚀；
2.9样品接收单元：样品接收区设置有比色管卡环，确保比色管平稳、固定牢靠；
2.10样品接收单元是内置隐藏式管路设计，操作更方便，可直接在样品接收区加冰块或者冰水冷却；
2.11人机交互系统：采用嵌入式7寸液晶触摸屏，直观显示所有运行参数；
2.12水浴和非水浴两种工作模式，同时满足多种标准要求；
3.设备配置清单：主机1台、500ml三口烧瓶6个、具塞比色管6个、减压毛细玻璃管6个、直角玻璃管6个、四氟活塞滴液漏斗6个、其他备品备件及说明书1套。
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	石油采样器
	1.采样体积：≥1L；
2.含浮球、含20m绳子；
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	多功能声级计
	1.声级计符合GB/T 3785.1—2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1；
滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；
2.测量范围：A计权声级17 dB～144 dB；C计权声级20 dB～144 dB； Z计权声级35 dB～144 dB；
3.频率范围：10 Hz～20 kHz；
4.本机电噪声：小于8 dBA，10 dBC，20 dBZ；低声场自生噪声：小于17 dBA。
5.127 dB超大动态范围，无需切换量程；
6.时间计权：并行（同时）F、S、I；
7.频率计权：并行（同时）A、C、Z；
8.显示器：3.5寸电容型触摸屏；
9.主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图等；
10.主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测；
11.主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等；
注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95。
12.数据存储：64 G内部存储，外部支持64 G TF卡；
13.输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、蓝牙；
14.测量时间：1 s到99 h任意设置；
15.工作温度：-20 ℃～60 ℃；相对湿度：0 %～90 %；
16.定位功能：测量经度、纬度，并可与噪声测量结果一同记录，还可利用定位信息计算运动方向、两点直线距离。
17.大容量存储功能：当用USB接口连接到计算机时，仪器将TF卡转为U盘。
18.录音功能：录音格式：48000采样频率、32位精度；文件格式：WAV格式；录音时间：无限；回放：可用仪器播放，也可用PC播放。
19.配置：主机、总值积分、统计积分、24小时自动监测、微型打印机、数据线、电源线、便携箱等、≥2米延长线。
20.软件：配置电脑软件，可以仪器对接电脑做数据导出，自动生产报表等。
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	便携式紫外烟气综合分析仪
	一、技术参数
1.烟气温度：测量范围（0～200）℃，分辨率 1℃，最大允许误差 ±3.0℃；
2.烟气静压：测量范围（-30～30）kPa，分辨率0.01kPa，最大允许误差±2.0%；
3.烟气动压：测量范围（0～2000）Pa，分辨率1Pa，最大允许误差±2.0%；
4.含湿量（阻容法）：测量范围（0～40）VOL%，分辨率0.01VOL%，最大允许误差±2.0%；
5.采样流量：不小于0.5L/min ，分辨率0.1L/min，最大允许误差±2.5%；
6.SO2（紫外）：测量范围低量程：（0～430）mg/m3高量程：（0～5700）mg/m3，分辨率1μmol/mg/m3，示值误差：相对误差不超过± 5%，重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：SO2≤2mg/m3；
7.NO（紫外）：测量范围低量程：（0～200）mg/m3高量程：（0～1340）mg/m3可扩展，分辨率1mg/m3，示值误差：相对误差不超过± 5%， 重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：NO≤1mg/m3；
8.NO2（紫外）：测量范围低量程：（0～300）mg/m3，高量程：（0～1000）mg/m3，分辨率1mg/m3，示值误差：相对误差不超过±5%， 重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：NO2≤2mg/m3；
9.CO（电化学）：测量范围（0～5000）mg/m3，最大值25000mg/m3，分辨率0.1 mg/m3；10.O2（电化学）：测量范围（0～30）%，分辨率0.1%
10.★提供该设备型式批准证书并满足参数。
二、配置清单
1.主机1台
2.皮托管组件1套
3.电源适配器1根
4.采样延长管1个
5.蓝牙打印机1套
6.支架1套
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	低浓度颗粒物采样枪
	1.滤膜后端管路整体加热，确保采样过程中无冷凝水回流到滤膜处。加热温度可设定。
2.适用于捕集固定污染源废气中浓度低于50mg/m³ 的颗粒物。滤膜直径47mm。
3.配备系列化的采样嘴，采样嘴一体化称重，适用不同流速环境。
4.采样管长度：1.5m和3m采样枪满足两个长度的采样。
5.加热温度：（80～180）℃。
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	石墨电热板
	1.方式：自然散热
2.使用温度范围：最高350℃
3.温度分辨率：0.1℃
4.温度波动度：±1.0℃
5.加热盘：石墨
6.外装：压花不锈钢板
7.断热材料：陶瓷纤维超细绵
8.加热器：镍铬合金加热丝，
9.额定功率：≥1800W
10.加热器数量：1
11.温度控制方式：数码双列PID
12.温度设定方式：轻触四按键设定
13.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示，设定温度显示：4位数码下位显示
14.定时器：0～9999分钟（带定时等待功能）
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	半自动恒温恒湿自动称量系统
	1.温度范围：（15～30）℃分辨率0.1℃   
2.湿度范围（30～60）%RH 分辨率0.1%RH   
配置（至少包含）
1.主机1台 
2.压缩机1台 
3.样品架1套 
4.十万分之一天平1台 
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	干燥箱
	1.方式：侧风道强制送风
2.使用温度范围：RT+10-250℃
3.温度分辨率：0.1℃
4.温度波动度：±1℃  
5.温度分布精度：±2.5%
6.内装：不锈钢板
7.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装
8.断热材料：硅酸铝纤维
9.加热器：不锈钢加热管
10.额定功率：1.5-1.8kW
11.排气口：内径28mm*1，顶置测试孔
12.控制器：温度控制方式：数码管显示双PID
13.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示；4位数码下位显示
14.定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时）。
15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约启动。
16.程序模式：数码管双PID单段运行，程序控温模式需要标配。
17.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆。
18.传感器：Pt100
19.安全装置：过升报警
20.内容积：≥71 L
21.隔板层数：13层
22.隔板间距：25 mm
23.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/7.3A
24.附属品：隔板：2件
25.隔板架：2件
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	全球定位系统
	1.显示屏≥3英寸；
2.电池：≥4000mAh；
3.芯片：至少包含北斗；
4.精度：1m左右；
5.响应时间：≤45s；
6.存储点：≥1000点
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	溶解氧测定仪
	1.溶解氧 电子单元：（0.00～99.99）mg/L
配套范围：（0.00～50.00）mg/L
 最小分辨率 0.01 mg/L
 电子单元示值误差 ±0.10mg/L
 仪器示值误差 ±0.30mg/L（≤ 20.00mg/L）
±10.0%( 20.00mg/L)
 响应时间 ≤45s（20.0 ℃时90%响应）
 盐度补偿误差 ±2%
2.饱和度范围 (0.0～600.0)%
 最小分辨率 0.1%
 电子单元示值误差  ±2.0%
 仪器示值误差 ±10.0%
3.温度范围 (-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉
 最小分辨率 0.1 ℃/0.1℉
 电子单元示值误差 ±0.1 ℃
 仪器的示值误差 ±0.3℃（0.0℃-60.0℃）；±1.0 ℃（其他范围）

	13
	pH计
	仪器级别 0.01级
1.mV范围 (-2000.0～2000.0)mV
 最小分辨率 0.1 mV
 电子单元示值误差 ±0.1%或±0.3 mV/
2.pH范围 (-2.00～20.00)pH
 最小分辨率 0.01pH
 电子单元示值误差 ±0.01pH
3.温度范围 (-5.0～110.0)℃ /(23-230)℉
 最小分辨率 0.1℃/0.1℉
 电子单元示值误差 ±0.2 ℃/±0.36℉
4.电源适配器（输入：AC100～240V，输出：DC9V）
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	电导率仪
	仪器级别：0.5级
1.电导率：范围：0.000μS/cm～1000mS/cm最小分辨率：0.001μS/cm，根据量程自动切换
电子单元引用误差：±0.5% FS
2.电阻率：范围：5.00Ω.cm～100.0MΩ.cm最小分辨率：0.01Ω·cm，根据量程自动切换
电子单元引用误差：±0.5% FS
3.TDS：范围：0.000 mg/L～1000g/L 最小分辨率：0.001mg/L，根据量程自动切换
电子单元引用误差：±0.5% FS
4.盐度：范围：（0.00～8.00）%  最小分辨率：0.01%  电子单元引用误差：±0.1%
5.温度：范围：（-10.0～135.0）℃/(14.0-275.0)℉  最小分辨率：0.1 ℃/0.1℉
电子单元示值误差：±0.1 ℃
6.电源：电源适配器（输入：AC100～240V，输出：DC9V）
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	离子计
	仪器级别0.001级
测量参数电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值。
1.mV：范围：（-2000.00～2000.00）mV
最小分辨率 0.01 mV
电子单元示值误差 ±0.03%或±0.1 mV
2.pH：范围：（-2.000～20.000）pH
最小分辨率 0.001 pH
电子单元示值误差 ±0.002pH
3.pX：范围：（-2.000～20.000）pX
最小分辨率 0.001 pX
电子单元示值误差 ±0.002 pX
4.离子浓度：范围 （0～19990），Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L
最小分辨率	4位有效数字
电子单元示值误差	±0.3%
5.温度：范围 (-10.0～135.0)℃/(14-275)℉
最小分辨率 0.1 ℃/0.1℉
电子单元示值误差 ±0.1 ℃/±0.18℉
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	超声波清洗仪
	1.清洗容量：15（L）
2.超声频率：40（KHz）
3.超声/脱气功率：300-450W
4.超声功率可调：1-100（%）
5.加热功率：700-900（W）
6.加热温度可调：室温-80（℃）
7.时间可调：1-9999（min）
8.累计工作时间：999999（h）
9.不锈钢网架、不锈钢降音盖
10.标配排水接头和软管
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	电子滴定器
	1.工作范围：50mL 0.02mL -50mL，单次最大移液量50mL，最小为0.02mL。 
2.工作精度：      
50mL    R=0.2%    CV =0.05%
25mL    R=0.4%    CV =0.10%
5mL     R =2.0%    CV =0.50%
3.吸排液速度调节范围：  
50mL   共10档，0.5mL/s-5mL/s；
4.搅拌速度：共5档；
5.工作温度范围：15℃～40℃；
6.控制方式：支持远程控制，包括搅拌器和滴定程序；
7.电池容量：≥2000mAh；
8.内存：≥1000条实验记录。
9.配1L棕色瓶2个。

	18
	便携式压力流量校准仪
	1.内置孔口流量计校准采样器流量。
2.自动换算标况流量、刻度流量。
3.主机最高可扩展至7路，流量可覆盖0.01L/min～1450L/min。
4.内置高精度压力传感器。
5.支持自动、手动校准压力。
6.内置高精度电阻，支持烟温校准，支持干湿球法含湿量校准。
7.交直流两用，内置高性能锂电池，供电时间＞7小时。
8.采用5寸工业级彩色触摸屏，操作简单。
9.大容量数据存储，支持查询打印导出功能，可进行历史校准数据溯源。
10.支持流量示值误差自动计算功能。
11.流量范围：
(10～100)mL/min；分辨率0.01 mL/min；最大允许误差±1%，重复性≤0.5%。
(100～200)mL/min；分辨率0.1mL/min；最大允许误差±1%，重复性≤0.5%。
(200～2000)mL/min；分辨率0.1mL/min；最大允许误差±1%，重复性≤0.5%。
(2～20)L/min；分辨率0.01L/min；最大允许误差±1%，重复性≤0.5%。
(20～200)L/min；分辨率0.1L/min；最大允许误差±1%，重复性≤0.5%。
(200～1450)L/min；分辨率0.1L/min；最大允许误差±1%，重复性≤0.5%。
12.微压：（-5000～5000）Pa；分辨率≤0.1Pa；最大允许误差≤0.5%F.S.
13.表压：（-60～60）kPa；分辨率≤0.001kPa；最大允许误差≤0.05%F.S.
14.自动加压：
微压：（0～5000）Pa；分辨率0.1Pa；最大允许误差±1Pa；
表压：（-30～30）kPa；分辨率0.01kPa；最大允许误差±0.1kPa；
15.烟温标定：至少内置7路高精度电阻（0、80、120、195、200、300、400）℃；最大允许误差±2.0℃；
16.多路校准：主机可扩展至7路流量；
17.数据存储：＞10万组；
18.工作温度：（-20～60）℃；
19.工作电源：AC220V±10%，50Hz；
20.主机功耗：＜60W；
配置清单
主机1台，箱包1个，电源线1根，附件箱1个，烟温校准线1根，湿球校准线1根，大流量孔口流量计1个，大流量孔口底座模块1套，TSP标定模块
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	通风橱
	规格：≥1500*850*2350
1.功能：
（1）释放功能：即将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式，使其稀释后排出室外。
（2）不倒流功能：即在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。
（3）隔离功能：即在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗，将通风柜内外进行分隔。
（4）补充功能：即在排出有害气体时，从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。
（5）控制风速功能：为防止通风柜内有害气体逸出，需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有：实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。一般无毒的污染物面风速为0.25―0.38m/s，有毒或有危险的有害物面风速为0.4―0.5m/s，剧毒或有少量放射性面风速为0.5―0.6m/s。为了确保这样的风速，设立变风量风阀，根据不同的实验类型确保所需风量。
（6）耐热及耐酸碱腐蚀功能：通风柜内有的要安置电炉，有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面，衬板、侧板及选用的水嘴、气嘴等都具有防腐功能。
2.结构：通风柜主要结构有上下式和落地式。上下式和落地式的通风柜其顶部有集气排风罩。上下式型的上柜中和落地式型的通风柜柜中有导流板，采用三风道涡流式排风设计，并且配备合理导流构造，排气流畅无死角，各种比重气体均能顺利排出柜外。柜面上有电路控制触摸开关，电源插座等 ，透视窗采用钢化玻璃，可左右或上下移动，供人操作。上下式型通风柜下柜采用实验边台样式，上面有台面，台面可安装小水杯和龙头，下面是柜体。
3.材料：
（1）台面：12.7mm厚实芯理化板。
（2）连接件：模具开发专用连接件，表面经环氧树脂静电粉末喷涂
（3）柜体：采用1.2MM厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，最后经高温固化而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水。
（5）柜面板：采用1.2MM厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，最后经高温固化而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水。
（6）铰链：采用DTC优质自闭式110度铰链
（7）内衬：采用5mm厚耐酸碱抗倍特板（高温排风柜内衬板为钢质），组装螺丝皆以塑料材质之盖板遮盖，避免和柜内气体接触，并保持美观。
（8）导流系统：三节式导流板设计5mm抗倍特板制作，组装螺丝皆以塑料材质之盖板遮盖，（高温通风柜采用不锈钢内衬及导流板，组装螺丝采用不锈钢螺丝），避免和柜内气体接触，并保持美观。
（9）电气：30W照明灯、触摸式控制面板，10A或16A三极多功能插座，具有防尘、防酸碱、防水设计，并配置漏电保护开关。
（10）视窗：5mm厚钢化安全玻璃，透明度高，安全保险，窗门做车窗滑道设计，上下开启灵活方便，噪音小，可上下开启最大幅度为800mm，推拉门底部设计有橡胶减震垫块，解决了通风柜在高浓度酸碱，水汽较重的恶劣环境下生锈、腐蚀、掉色、美观等问题。
（11）防爆装置：防爆型插座、防爆开关、防爆照明灯，防爆玻璃视窗。
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	超纯水机
	1.制水量：20L/h，  具有前处理柱，双级以上反渗透、紫外光解。
2.过滤精度：0.01μm；
3.适用水压：0.2～0.4Mpa；
4.适用水温：4℃-45℃；
5.微生物含量＜1cfu/ml
6.总有机碳（TOC）≦1ppb（配装185/254nmUV双波长灯）；
7.热源含量（内毒素）＜0.001Eu/ml  
8.微生物含量＜1cfu/ml
9.可溶性硅[以（sio2）计：㎎/L﹤0.01
10.微颗粒物＜1个/ml
11.吸光度（254nm,1cm光程：≤0.001
12.可氧化物质[以（0）计，㎎/L]: ≤0.01
13.RN ases < 0.01ng/ml
14.DN ases < 4pg/ml
15.金属阳离子含量（单位ppb）： Fe（铁）＜0.005 ,Cu（铜）＜0.005, Al（铝）＜0.005,Ni（镍）＜0.001, Zn（锌）＜0.005,Cr（铬）＜0.005,Na（钠）＜0.01,K（钾）＜0.02
16.阴离子含量（单位ppb）： Clˉ（氯）＜0.006, NO2ˉ（亚硝酸根）＜0.016,NO3（硝酸根）＜0.016, SO4（硫酸根）＜0.01
17.出水电导率仪＜0.06μs/cm
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	便携式抽滤装置
	1.供电模式：AC 220V±10%/50Hz以及电池供电，电池续航≥20小时。
2.工作温度：0-50℃
3.工作湿度：20%～85%
4.整机重量：≤5kg
5.采样流量（空载）：≥12L/min
6.负载能力：（-55～-64）kPa
7.实用滤膜尺寸：直径100mm，0.45μm的水系微孔滤膜。
8.功率：≥12W
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	浊度仪
	1.光源：860nm LED
2.测量范围：（0.00～9.99）NTU，（10.0～99.9）NTU，（100～999）NTU，（1000～2000）NTU。
3.分辨率：0.01/0.1/1 NTU
4.示值误差：±6%
5.重复性：≤0.5％
6.零点漂移：±0.5%FS/30min
7.稳定性：±0.5%FS/30min
8.校准：零点和最多6点（2，20，200，500，1000，2000 NTU）
9.使用环境：环境温度：（5～40）℃
10.相对湿度：不大于 85%

	（三）芒市监测站建设内容和技术要求
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	电子天平
	1.最大秤量：220g
2.可读性：0.0001g
3.重复性sd （5%的满量程）：0.08mg
4.重复性sd（满量程）：0.1 mg
5.线性误差，典型：±0.06 mg
6.线性误差：±0.0002 g
7.稳定时间：2.5s
8.温漂（PPM/K）：±2
9.校准：外部校准
10.典型最小称量值 （USP K=2, U=0.10%）：160mg
11.最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*：82mg
12.秤盘尺寸：90 mm
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	超纯水机
	1.制水量：20L/H
2.过滤精度：0.01μm；
3.适用水压：0.2～0.4Mpa；
4.适用水温：4℃-45℃；
5.微生物含量＜1cfu/ml
6.总有机碳（TOC）≦1ppb（配装185/254nmUV双波长灯）
7.热源含量（内毒素）＜0.001Eu/ml  
8.微生物含量＜1cfu/ml
9.可溶性硅[以（sio2）计：㎎/L﹤0.01
10.微颗粒物＜1个/ml
11.吸光度（254nm,1cm光程：≤0.001
12.可氧化物质[以（0）计，㎎/L]: ≤0.01
13.RN ases < 0.01ng/ml
14.DN ases < 4pg/ml
15.金属阳离子含量（单位ppb）： Fe（铁）＜0.005 ,Cu（铜）＜0.005, Al（铝）＜0.005,Ni（镍）＜0.001, Zn（锌）＜0.005,Cr（铬）＜0.005,Na（钠）＜0.01,K（钾）＜0.02
16.阴离子含量（单位ppb）： Clˉ（氯）＜0.01, NO2ˉ（亚硝酸根）＜0.02,NO3（硝酸根）＜0.02, SO4（硫酸根）＜0.01
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	可见分光光度计
	1.波长范围：320～1100nm
2.光谱带宽：2nm
3.光学系统：1200条/毫米高性能全息光栅
4.波长准确度：±0.5nm
5.波长重复性：≤0.2nm 
6.光度准确度：±0.002A(0～0.5A) ；±0.004A(0.5～1A）；±0.3%T(0%～100%T) 
7.光度重复性：≤0.001A(0～0.5A）；≤ 0.002A(0.5～1A）； ≤0.15％T(0～100%T)
8.杂散光：≤0.05％T （在360nm处）
9.波长设置和调零：自动
10.光度范围：-0.3-3A, 0-200%T, 0-9999C
11.基线漂移：±0.001A/h（500nm预热后）
12.基线平直度：±0.002A
13.噪声水平：0.0005Abs(500nm处）
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	紫外可见分光光度计
	光谱带宽：2 nm
波长范围：190 ～ 1100 nm
波长准确度：±0.3 nm
波长重复性：≤0.2nm
波长移动速度：5000 nm/min
扫描速度：100 ～ 4500 nm/min
显示范围：-3 ～ 3 A，0 ～ 400 %T，0 ～ 9999.9 C
光度准确度：±0.3 %T @ 0 ～ 100 %T
光度重复性：≤0.15 %T @ 0 ～ 100 %T
噪声：≤0.0002 A
漂移：≤0.0005A/h @ 500 nm，预热2小时后
基线平直度：±0.001 A
杂散光：≤0.05 %T@ 220，360 nm
测量模式：光度测量，定量测量，光谱测量，动力学，多波长测量，DNA蛋白/核酸测量。
标配长光程自动五联架，方便多个样品一次测量。
双组分测量功能，方便不同成分测量。
软件带槽差校正。
接收器：硅光电池
电源：100 ～ 240 V  AC，50/60 Hz，120 W
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	红外测油仪
	1.技术指标
仪器检出限：3SD≤0.05mg/L（测量11次空白计算3倍标准偏差）
国标方法检出限：0.005mg/L 
基本测量范围：0-100%纯油（稀释和富集） 
重复性：RSD≤1%（30-100mg/L油样测定11次） 
准确度误差：<2% 
相关系数：R>0.999
扫描速度：全谱扫描，30秒钟/次。 
波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm） 
吸光度范围：0.0000～2.0000AU（即透过率100～1%T）
波数准确度和重复性：±1cm-1 
芳烃检出限：2mg/L（苯国家标准物质） 
使用温度和湿度：温度范围1℃-40℃，湿度≤90﹪。 
使用电源：（220±22）V、(50±1)Hz、50VA。
自动萃取器部分：
1.样品取样量：0-500ml
2.溶剂自动定容量：任意
3.试剂种类：四氯乙烯或正己烷或其他
4.萃取和振荡时间设置：1～9999S
5.萃取重复性：RSD＜5%
6.自动萃取和振荡个数：1-3个样品
7.萃取效率：98%以上
8.分层方式：萃取振荡结束，自动静置分层。
9.测量准确度：误差〈±5 %
10.主机净重：10kg
11.使用电源：（220±22）V、（50±1）Hz、50VA。
12.使用温度和湿度：温度范围1℃-40℃，湿度≤90﹪。
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	离心机
	1.最高转速：≥5500r/min
2.最大相对离心力：≥4300×g
3.最大容量：≥800ml
4.样品量范围：10ml-100ml
5.转速精度：±10r/min
6.定时范围：1min-99min
7.电源：AC 220V 50Hz 5A
8.整机噪声：≤58dB
9.离心腔直径：Φ360-380㎜
10.主机+水平转子4*100ml，管架8*50ml 
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	原子荧光分光光度计
	一、技术参数
1.1适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量全元素分析。
1.2工作电源：交流电压：（220±22） V，频率 (50±1) Hz
1.3工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：75％。 
1.4砷、汞、硒相对标准偏差RSD：<0.6%
1.5漂移：≤1.5%/30min  
1.6噪声：≤1.5%
1.7道间干扰：≤2%
1.8线性范围： 4-5个数量级。
1.9检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L；金<3.0µg/L。
二、技术性能指标要求
2.1一体式间歇进样技术，泵速：0-200r/min连续可调。
2.2具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999）；
2.3碳纤骨架PTFE取样针；
2.4支持自动在线补载流；
2.5双通道，短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统。
2.6元素灯自动识别，且支持元素灯使用计时。
2.7灯电源支持双道自动激发启辉，提高工作效率。
2.8采用二级化学气相发生气液分离装置，反应物充分混合接触，氢化反应效率高；免加水，废液直排，有效消除水蒸气。
2.9具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态。
2.10具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态。
2.11具备漂移软校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测。
2.12灵活报告模板，内置简单、通用、详细及多种性能测试报告模板，可按需选择；支持自定义模板；
2.13具备自动清洗、吹扫和系统维护功能。
2.14专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能。
三、配置清单
3.1原子荧光光度计主机1套
3.2不低于160位的极坐标自动进样器1套；
3.3智能空心阴极灯（As、Hg）各1支；
3.4专用中文操作软件1套
3.5数据处理及输出系统1套
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	原子吸收分光光度计（火焰石墨炉分体）
	（一）石墨炉部分
1主要技术性能及要求
1.1单石墨炉设计
1.2氘灯能量自动匹配，根据氘灯与阴极灯能量匹配的程度自动升起或下降衰减器，降低使用难度。
1.3★采用8灯立式转塔系统，自动旋转，自动精确定位，同时实现多元素灯预热。具备编码灯自动识别技术，元素灯自动识别，（提供以往现场安装照片）
1.4.技术指标
1.4.1波长范围：190-900nm
1.4.2波长重复性：≤0.05nm，波长示值误差≤±0.1nm
1.4.3光谱带宽偏差：≤±0.02nm
1.4.4光谱带宽：六档狭缝自动调节
1.4.5基线稳定性（铜灯）：零点漂移≤±0.003A/15min，瞬时噪声≤0.003A/15min；
1.4.6背景校正方式：具有氘灯+自吸收背景校正
1.4.7 Czerny-turner型光路设计，焦距270mm，光程短，能量强，采用1800条刻线/mm平面衍射光栅，分辨率高；
1.4.8石墨炉指标（Cd）：检出限≤1pg，重复性RSD≤2.0%。
1.5石墨炉原子化器
1.5.1温度范围：室温～3000℃，升温速率2000℃/S
1.5.2升温方式：具有最大功率、阶梯、快速三种升温模式；纵向加热，升温速度快，功耗低，节约使用成本；
1.5.3温度控制：带有光控升温和电压反馈温度控制功能；全程升温监控，温度自动校准；控温精度：≤1%
1.5.4可视化系统，配有高清摄像头，可实时观看进样位置和原子化过程，进样针位置调节直观、方便；
（二）火焰部分
1.光学系统
1.1一体化光学平台，避免外界震动和环境温度的影响，保证仪器的稳定性；
1.2八灯滑环式旋转灯塔，并可实现8灯同时预热和选择任意元素灯或多灯预热；可自动切换
1.3支持元素灯自动识别，自动识别普通元素灯、自吸收元素灯和高性能元素灯；
1.4自吸收扣除背景和氘灯扣背景技术，实现火焰全波段背景校正；
1.5波长范围：185 nm-900nm；可实现波长自动扫描、自动寻峰；
1.6波长重复性：≤0.1nm，示值误差：≤±0.1nm ； 
1.7光谱带宽偏差：≤±0.02nm；
1.8★光谱带宽：六档狭缝（0.1、0.2、0.4、0.7、1.0、1.6nm）自动调节；
1.9基线稳定性：零点漂移≤±0.003A/30min，瞬时噪声≤0.003A/30min；
1.10.单色器：Czerny-turner型双光路设计，焦距≤270mm，光程短，能量强；
1.11.火焰指标（Cu）：检出限≤0.002μg/mL，重复性RSD≤0.6%、特征量：≤0.015mgL-1(1% Cu)；
2.火焰原子化器
2.1燃烧头：10cm全钛喷砂燃烧头，360度任意调节，无需稀释样品；
2.2雾化室：防爆防腐雾化室
2.3雾化器：高效玻璃雾化器
2.4点火装置：回火式自动点火，无需额外燃气和控制，安全可靠；
2.5火焰在线监测模块：不受燃烧头旋转角度影响，稳定可靠；
2.6气路：质量流量计的三路气，燃气流量和辅助气流量连续自动可调；
2.7安全监测功能：电子水封、火焰监测，断电、断气保护等；
3.仪器安全联锁机制
3.1火焰原子化器点火前水封，全程火焰状况监测、空气和乙炔气体压力等安全监测、燃气泄漏监测、废液溢出监测、各种气体压力监测、空气和燃气压力监测和空气缓冲装置，仪器全程自动监测并报警提示，紧急情况下自动关闭气路并禁止点火
主要配置及附件
1.原子吸收分光光度计（石墨炉原子吸收分光光度计、火焰原子吸收分光光度计（分体机））1套
2. 84位自动进样器1台
3.专用循环冷却水系统1套。
4.石墨管10支
5.配套操作软件1套
6.数据显示设备1套
7.数据输出设备1套
8.元素灯3支
9.备件和专用工具1套
10.空气压缩机1台
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	BOD5曝气装置
	1.符合国标：HJ505-2009
2.低功耗、寿命长，气量：4*4L/min；
3.配置：主机、硅胶管、止流阀。
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	高压灭菌锅
	1.配置：使用容积：29L，自动控制循环灭菌程序，使用年限10年。
2.材质：不锈钢，锅体壁厚：2mm、下排放冷空气、双刻度读数压力表。
3.毛重：30kg，工作电源：220V；频率：50Hz、功率：≥2kW。
4.时间设定范围1-999min，额定工作压力0.142Mpa，
5.工作温度50-126℃ ，设计温度129℃。
6.电加热方式，自胀式密封圈。
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	可调温恒温水浴锅
	1.方式：自然水对流热传递
2.使用温度范围：RT+5-100℃
3.使用温度范围：≤40分钟
4.温度分辨率：0.1℃
5.温度波动度：±0.5℃
6.温度分布精度：±1.0℃
7.内装：不锈钢板
8.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装；
9.断热材料：聚氨酯
10.加热器：不锈钢加热管
11.额定功率：0.8-1.2kW
12.温度设定方式：轻触三按键动作、数显设定；
13.温度控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出；
14.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止；
15.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆；
16.内容积：≥12L
17.隔板层数：1层
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	COD智能回流消解仪
	1.加热功率：1100-1300W
2.同时消解样品个数：8个或12个250ml锥形瓶，24标准磨口。
3.样品测量范围：0-1000mg/L，大于700 mg/L比例稀释测量，小于50 mg/L可以通过稀释滴定剂提高精确度。
4.测量误差：邻苯二甲酸氢钾（500 mg/L），相对标准偏差小于5%，工业有机废水（500 mg/L），相对标准偏差小于8%。
5.加热消解时间：0-2小时30分钟，用户可以自己设定加热时间。
6.环境温度：≤40℃。
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	便携式水质采样抽滤装置
	1.供电模式：AC 220V±10%/50Hz以及电池供电，电池续航≥20小时。
2.工作温度：0-50℃
3.工作湿度：20%～85%
4.整机重量：≤5kg
5.采样流量（空载）：≥12L/min
6.负载能力：（-55～-64）kPa
7.实用滤膜尺寸：直径100mm，0.45μm的水系微孔滤膜。
8.功率：≥12W
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	生化培养箱
	1.方式：强制对流
2.使用温度范围：0-65℃
3.温度分辨率：0.1℃
4.温度波动度：±0.5℃    
5.温度分布精度：±0.8℃（测试点37℃）
6.工作环境：室温+5～35℃
7.内装：镜面不锈钢板
8.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装
9.断热材料：橡塑海绵
10.加热器：不锈钢加热管
11.压缩机：风冷密闭压缩机
12.制冷剂：R134A
13.除霜构造：自动
14.引线孔：内径52mm一个
15.外置电源：外置五孔插座1个
16.温度控制方式：单段液晶PID 
17.温度设定方式：轻触四按键设定
18.温度表示方式：彩印液晶显示控制器
19.定时器：0-99.9h 
20.传感器：Pt100
21.隔板层数：15层
22.隔板间距：35mm
23.电源（50/60Hz）额定电流：AC220/4.5A
24.附属品：隔板：2件、隔板架：4件
25.可增加配置：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存。 
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	干燥箱
	1.方式：侧风道强制送风
2.使用温度范围：RT+10-250℃
3.温度分辨率：0.1℃
4.温度波动度：±1℃  
5.温度分布精度：±2.5%
6.内装：不锈钢板
7.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装。
8.断热材料：硅酸铝纤维
9.加热器：不锈钢加热管
10.额定功率：1.5-1.8kW
11.排气口：内径28mm*1，顶置测试孔。
12.控制器：温度控制方式：数码管显示双PID
13.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示；4位数码下位显示。
14.定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时）。
15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约启动。
16.程序模式：数码管双PID单段运行，程序控温模式需要标配。
17.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆。
18.传感器：Pt100
19.安全装置：过升报警
20.内容积：≥71 L
21.隔板层数：13层
22.隔板间距：25 mm
23.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/7.3A
24.附属品：隔板：2件
25.隔板架：2件
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	数控电热板
	1.方式：自然散热
2.使用温度范围：最高350℃
3.温度分辨率：0.1℃
4.温度波动度：±1.0℃
5.加热盘：石墨
6.外装：压花不锈钢板
7.断热材料：陶瓷纤维超细绵
8.加热器：镍铬合金加热丝，OCr27AL7Mo2
9.额定功率：1700-1900W
10.加热器数量：1
11.温度控制方式：数码双列PID
12.温度设定方式：轻触四按键设定
13.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示，设定温度显示：4位数码下位显示
14.定时器：0～9999分钟（带定时等待功能）
15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止
16.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆
17.传感器：K型热电偶
18.安全装置：过升报警、菜单锁定 
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	便携式紫外烟气综合分析仪
	一、技术参数
1.烟气温度：测量范围（0～200）℃，分辨率 1℃，最大允许误差 ±3.0℃；
2.烟气静压：测量范围（-30～30）kPa，分辨率0.01kPa，最大允许误差±2.0%；
3.烟气动压：测量范围（0～2000）Pa，分辨率1Pa，最大允许误差±2.0%；
4.含湿量（阻容法）：测量范围（0～40）VOL%，分辨率0.01VOL%，最大允许误差±2.0%；
5.采样流量：不小于0.5L/min ，分辨率0.1L/min，最大允许误差±2.5%；
6.SO2（紫外）：测量范围低量程：（0～430）mg/m3高量程：（0～5700）mg/m3，分辨率1μmol/mg/m3，示值误差：相对误差不超过± 5%，重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：SO2≤2mg/m3；
7.NO（紫外）：测量范围低量程：（0～200）mg/m3高量程：（0～1340）mg/m3可扩展，分辨率1mg/m3，示值误差：相对误差不超过± 5%， 重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：NO≤1mg/m3；
8.NO2（紫外）：测量范围低量程：（0～300）mg/m3，高量程：（0～1000）mg/m3，分辨率1mg/m3，示值误差：相对误差不超过±5%， 重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：NO2≤2mg/m3；
9.CO（电化学）：测量范围（0～5000）mg/m3，最大值25000mg/m3，分辨率0.1 mg/m3；10.O2（电化学）：测量范围（0～30）%，分辨率0.1%
10.★提供该设备型式批准证书并满足参数。
二、配置清单
1.主机1台
2.皮托管组件1套
3.电源适配器1根
4.采样延长管1个
5.蓝牙打印机1套
6.支架1套
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	智能烟尘采样仪（含低浓度颗粒物采样枪）
	1.采样流量：（0～85） L/min，分辨率0.1 L/min；最大允许误差±2.5%；
2.烟气动压：（0～2000）Pa；分辨率1Pa；最大允许误差±1.0%FS；
3.烟气静压：（-30～30）kPa，分辨率0.01kPa；最大允许误差±1.0%FS；
4.烟气全压：（-30～30）kPa；分辨率0.01kPa；最大允许误差±2.0%FS；
5.流量计前压力：（-40～0）kPa；分辨率0.01kPa；最大允许误差±1.0%FS；
6.流量计前温度：（-55～125）℃；分辨率0.1℃；最大允许误差±2.5℃；
7.烟气温度：（0～800）℃；分辨率0.1℃；最大允许误差±3.0℃；
8.等速吸引流速：（1～45）m/s；分辨率0.1m/s；最大允许误差±4.0%；
9.大气压：（60～130）kPa；分辨率0.1kPa；最大允许误差±0.5kPa；
10.采样泵负载能力：≥50L/min（阻力为20kPa时）；
11.烟气流量：1.0L/min；
12.O2 ：量程（0～30）%，
13.SO2：量程（0～5700）mg/m3
14.NO：量程（0～1300）mg/m3
15.NO2：量程（0～200）mg/m3
16.CO ：量程（0～5000）mg/m3；
配置清单
主机、防护箱、汽水分离器、蓝牙打印机、烟温线、电源线等。
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	林格曼烟气黑度图仪
	1.望远镜倍数：≥10倍；
2.望远镜观测距离：10-500m；
3.林格曼黑度等级：0级、1级、2级、3级、4级、5级；
4.林格曼黑度图制作误差≤0.2级；
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	多功能声级计
	1.声级计符合GB/T 3785.1—2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1；
2.滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；
2.测量范围：A计权声级17 dB～144 dB；C计权声级20 dB～144 dB； Z计权声级35 dB～144 dB；
3.频率范围：10 Hz～20 kHz；
4.本机电噪声：小于8 dBA，10 dBC，20 dBZ；低声场自生噪声：小于17 dBA。
5.127 dB超大动态范围，无需切换量程；
6.时间计权：并行（同时）F、S、I；
7.频率计权：并行（同时）A、C、Z；
8.显示器：3.5寸电容型触摸屏；
9.主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图等；
10.主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测；
11.主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等；
注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95；
12.数据存储：64 G内部存储，外部支持64 G TF卡；
13.输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、蓝牙；
14.测量时间：1 s到99 h任意设置；
15.工作温度：-20 ℃～60 ℃；相对湿度：0 %～90 %；
16.定位功能：测量经度、纬度，并可与噪声测量结果一同记录，还可利用定位信息计算运动方向、两点直线距离；
17.大容量存储功能：当用USB接口连接到计算机时，仪器将TF卡转为U盘；
18.录音功能：录音格式：48000采样频率、32位精度；文件格式：WAV格式；录音时间：无限；回放：可用仪器播放，也可用PC播放；
19.配置：主机、总值积分、统计积分、24小时自动监测、微型打印机、数据线、电源线、便携箱等；
20.软件：配置电脑软件，可以仪器对接电脑做数据导出，自动生产报表等。
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	声校准器
	1.标称声压级：94 dB ，114 dB （以20 μPa为基准）。
2.频率：1 kHz ±1%，250Hz ±1%
3.声压级准确度：1级，±0.2 dB(+23 ℃），±0.3 dB(-10 ℃～+50 ℃)。
4.总谐波失真：≤1 %（1kHz，94 dB时）
5.电源：电池1×6F22
6.工作温度范围：-10 ℃～+50 ℃
7.外形尺寸：φ52×116(mm)
8.适用范围：φ23.77 mm（1英寸），φ12.7 mm（1/2英寸），φ6.35mm（1/4英寸）传声器及声学测量仪器校准。
9.温度范围：-10℃～50℃
10.相对湿度：＜90%
11.大气压力：65kPa～108kPa
12.自动气压修正
13.可以对市场上所有的声学仪器校准。
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	流速仪
	1.测速范围：0.06m/s～8m/s
2.旋桨回转直径：Φ70mm
3.功耗：1.5W  
4.流速仪主机尺寸：23cm*12.5cm*5cm
5.显示：中文宽屏液晶显示，4行32位，并带有夜光指示背景灯。
6.旋桨水力螺距：b 120mm（理论值）
7.起转速度v0: 0.05m/s
8.信号数/转子转数 2/1（每转2个信号）
9.存储：可存储100个断面数据
10.通讯：标准RS232接口，支持与计算机连接。
11.工作电源：7.2V\4200mAh，可充电。
12.输入断面面积，按换屏键可显示被测点的瞬时流量。
13.全中文菜单及面板、中文按键，操作简单方便。
14.工作水体环境 水温0℃～＋40℃；水深0.1m～30m；悬移质含沙量≤30kg/m3。
15.贮存环境温度－25℃～＋55℃ ；湿度≤90%RH。
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	温湿度计
	温度范围：-9.9℃至50℃   湿度：10%至99%
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	高原空盒气压表
	1.测量范围：800-1060hpa/
2.温度范围：-10—40℃；
3.重量：≤1.5kg；
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	恒温恒流大气颗粒物
采样器
	1.颗粒物采样流量：（15～120）L/min，分辨率0.1L/min，最大误差±5.0%；
2.颗粒物采样时间：1min～99h59min可设置；
3.A/B路大气采样流量：（0.1～1.5）L/min，分辨率0.01L/min，最大误差±5.0%；
4.C/D路大气采样流量：（10～200）mL/min，分辨率0.1mL/min，最大允许误差±5.0%；
5.大气采样时间1min～99h59min可设置；
6.环境大气压（60～130）kPa，分辨率0.01kPa，最大误差±0.5kPa；
7.保温箱恒温范围 (15～30)℃，分辨率0.1℃，最大误差±2℃；
8.电池工作时长：五路同时工作大于>6h。
主要配置
主机（内置锂电池）1台； TSP/PM10/PM2.5切割器 1套；主机箱包1套；三脚架1套；玻璃纤维滤膜1盒。
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	便携式多参数
水质分析仪
	技术参数测量参数：pH/ pX、离子浓度、mV、ORP、电导率、电阻率、TDS、盐度、灰分、溶解氧、溶解氧饱和度和温度。
1.电位范围 (-2000.00～2000.00)mV
 最小分辨率 0.01 mV
 电子单元示值误差 ±0.03%或±0.1mV/
2.pH 范围 (-2.000～20.000)pH
 最小分辨率 0.001 pH
 电子单元示值误差 0.002pH
3.pX 范围 (-2.000～20.000)pX
 最小分辨率 0.001 pX
 电子单元示值误差 0.002pX
4.离子浓度 范围 ( 1.000e-9～9.999e+9)
可选单位：mol/L，mmol/L，g/L，mg/L，μg/L，ppm，ppb。
 最小分辨率 四位有效数字（科学计数法表示）
 电子单元示值误差 ±0.3%
5.电导率 范围 0.000μS/cm～3000mS/cm
 最小分辨率 0.001μS/cm
 电子单元引用误差 ±0.5％FS 
6.电阻率 范围 5.00Ω·cm～100.0MΩ·cm
 最小分辨率 0.01Ω·cm 
 电子单元引用误差 ±0.5％FS 
7.TDS 范围 0.000 mg/L～1000g/L
 最小分辨率 0.001mg/L
 电子单元引用误差 ±0.5％FS 
8.盐度 范围 (0.00～8.00)%
 最小分辨率 0.01%
 电子单元引用误差 ±0.1% 
9.灰分 白砂糖灰分测量方法，Ash of White Suga 支持，果葡糖浆灰分测量方法，Ash Content of HFCS 支持。
10.溶解氧 范围 电子单元：（0.00～99.99）mg/L
配套范围：（0.00～50.00）mg/L
 最小分辨率 0.01mg/L
 电子单元示值误差 (0.00～50.00)mg/L，±0.10mg/L
(50.0～99.99)mg/L，±0.50mg/L。
 仪器示值误差 ≤20.00mg/L：±0.30 mg/L
＞20.00mg/L：±10.0%
 响应时间 ≤45s（20℃时90%响应）
 盐度补偿误差 ±2%
11.溶解氧饱和度 范围 (0.0～600.0)%
 最小分辨率 0.1%
 电子单元示值误差 ±2.0%
 仪器示值误差 ±10.0%
12.温度 范围 (-10.0～135.0)℃/(14.0～275.0) °F
 最小分辨率 0.1℃/0.1°F
 电子单元示值误差 ±0.1℃
 仪器示值误差 ±0.3℃(0℃-60℃），±1.0℃（其他范围）
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	超声波清洗仪
	1.清洗容量：15（L）
2.超声频率：40（KHz）
3.超声/脱气功率：300-450W
4.超声功率可调：1-100（%）                       
5.加热功率：700-900（W）
6.加热温度可调：室温-80（℃）
7.时间可调：1-9999（min）
8.累计工作时间：999999（h）
9.不锈钢网架、不锈钢降音盖
10.标配排水接头和软管
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	马弗炉
	1.名称：陶瓷纤维马弗炉
2.控温范围：最高1000℃
3.控温精度：±1℃
4.温度分辨率：1℃
5.升温时间：≤30分钟
6.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装； 
7.炉膛体：多晶莫来石纤维
8.加热器：镍铬铝合金丝  0Cr27Al7Mo2
9.加热功率：2.5-3.5kW
10.控温仪：单段控温 数码显示  
11.控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出
12.设定方式：轻触五按键动作、数显设定；
13.显示方式：双行LED数字显示
14.运行功能：定值运行、程序运行；
15.程序模式：单段运行
16.传感器：K型热电偶
17.附属功能：校正功能、门控功能； 
18.安全装置：过流漏电保护开关
19.内容积：≥7L
20.电源：AC220V 50Hz
21.标准配置：成套设备1台、说明书1本、合格证1片。
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	玻璃器皿
	满足监测工作要求，具体清单内容详见附件。
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	激光测距仪
	1.测量距离：≥1500m；
2.测量精度：1.0m±D*0.3%；
3.工作温度：-10℃至50℃；
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	天平（万分之一）
	1.量程/精度：210g/0.1mg 
2.重复性（mg）：±0.1
3.线性误差（mg）：±0.2
4.秤盘尺寸（mm）：Φ90

	（四）梁河县监测站建设内容和技术要求
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	电子天平
	1.最大称量：220g
2.可读性：0.0001g
3.重复性sd （5%的满量程）：0.08mg
4.重复性sd（满量程）：0.1 mg
5.线性误差，典型：±0.06 mg
6.线性误差：±0.0002 g
7.稳定时间：2.5s
8.温漂（PPM/K）：±2
9.校准：外部校准
10.典型最小称量值 （USP K=2, U=0.10%）：160mg
11.最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*：82mg
12.秤盘尺寸：90 mm
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	超纯水机
	1.制水量：20L/H
2.过滤精度：0.01μm；
3.适用水压：0.2～0.4Mpa；
4.适用水温：4℃-45℃；
5.微生物含量＜1cfu/ml
6.总有机碳（TOC）≦1ppb（配装185/254nmUV双波长灯）
7.热源含量（内毒素）＜0.001Eu/ml  
8.微生物含量＜1cfu/ml
10.可溶性硅[以（sio2）计：㎎/L﹤0.01
11.微颗粒物＜1个/ml
12.吸光度（254nm,1cm光程：≤0.001
13.可氧化物质[以（0）计，㎎/L]: ≤0.01
14.RN ases ＜ 0.01ng/ml
15.DN ases ＜ 4pg/ml
16.金属阳离子含量（单位ppb）： Fe（铁）＜0.005 ,Cu（铜）＜0.005, Al（铝）＜0.005,Ni（镍）＜0.001, Zn（锌）＜0.005,Cr（铬）＜0.005,Na（钠）＜0.01,K（钾）＜0.02
17.阴离子含量（单位ppb）: Clˉ（氯）＜0.01, NO2ˉ（亚硝酸根）＜0.02,NO3（硝酸根）＜0.02, SO4（硫酸根）＜0.01。
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	便携式多参数水质
分析仪
	技术参数测量参数：pH/ pX、离子浓度、mV、ORP、电导率、电阻率、TDS、盐度、灰分、溶解氧、溶解氧饱和度和温度。
1.电位 范围 (-2000.00～2000.00)mV
 最小分辨率 0.01 mV
 电子单元示值误差 ±0.03%或±0.1mV/
2.pH 范围 (-2.000～20.000)pH
 最小分辨率 0.001 pH
 电子单元示值误差 0.002pH
3.pX 范围 (-2.000～20.000)pX
 最小分辨率 0.001 pX
 电子单元示值误差 0.002pX
4.离子浓度 范围 ( 1.000e-9～9.999e+9)
可选单位：mol/L，mmol/L，g/L，mg/L，μg/L，ppm，ppb
 最小分辨率 四位有效数字（科学计数法表示）
 电子单元示值误差 ±0.3%
5.电导率 范围 0.000μS/cm～3000mS/cm
 最小分辨率 0.001μS/cm
 电子单元引用误差 ±0.5％FS 
6.电阻率 范围 5.00Ω·cm～100.0MΩ·cm
 最小分辨率 0.01Ω·cm 
 电子单元引用误差 ±0.5％FS 
7.TDS 范围 0.000 mg/L～1000g/L
 最小分辨率 0.001mg/L
 电子单元引用误差 ±0.5％FS 
8.盐度 范围 (0.00～8.00)%
 最小分辨率 0.01%
 电子单元引用误差 ±0.1% 
9.灰分 白砂糖灰分测量方法，Ash of White Suga 支持，果葡糖浆灰分测量方法，Ash Content of HFCS 支持。
10.溶解氧 范围 电子单元：（0.00～99.99）mg/L
配套范围：（0.00～50.00）mg/L
 最小分辨率 0.01mg/L
 电子单元示值误差 (0.00～50.00)mg/L，±0.10mg/L
(50.0～99.99)mg/L，±0.50mg/L
 仪器示值误差 ≤20.00mg/L：±0.30 mg/L
＞20.00mg/L：±10.0%
 响应时间 ≤45s（20℃时90%响应）
 盐度补偿误差 ±2%
11.溶解氧饱和度 范围 (0.0～600.0)%
 最小分辨率 0.1%
 电子单元示值误差 ±2.0%
 仪器示值误差 ±10.0%
12.温度 范围 (-10.0～135.0)℃/(14.0～275.0) °F
 最小分辨率 0.1℃/0.1°F
 电子单元示值误差 ±0.1℃
 仪器示值误差 ±0.3℃(0℃-60℃），±1.0℃（其他范围）
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	可见分光光度计
	1.波长范围：320～1100nm
2.光谱带宽：2nm
3.光学系统：1200条/毫米高性能全息光栅
4.波长准确度：±0.5nm
5.波长重复性：≤0.2nm 
6.光度准确度：±0.002A(0～0.5A) ；±0.004A(0.5～1A）；±0.3%T(0～100%T) 
7.光度重复性：≤0.001A(0～0.5A）；≤ 0.002A(0.5～1A）； ≤0.15％T(0～100%T)
8.杂散光：≤0.05％T （在360nm处）
9.波长设置和调零：自动
10.光度范围：-0.3-3A, 0-200%T, 0-9999C
11.基线漂移：±0.001A/h（500nm预热后）
12.基线平直度：±0.002A
13噪声水平：0.0005Abs(500nm处）
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	紫外分光光度计
	1.光谱带宽：2 nm
2.波长范围：190 ～1100 nm
3.波长准确度：±0.3 nm
4.波长重复性：≤0.2nm
5.波长移动速度：5000 nm/min
6.扫描速度  ：100 ～ 4500 nm/min
7.显示范围：-3 ～ 3 A，0 ～ 400 %T，0 ～ 9999.9 C
8.光度准确度：±0.3 %T @ 0 ～ 100 %T
9.光度重复性：≤0.15 %T @ 0 ～ 100 %T
10.噪声：≤0.0002 A
11.漂移：≤0.0005A/h @ 500 nm，预热2小时后
12.基线平直度：±0.001 A
13.杂散光：≤0.05 %T@ 220，360 nm
14.测量模式：光度测量，定量测量，光谱测量，动力学，多波长测量，DNA蛋白/核酸测量。
15.标配长光程自动五联架，方便多个样品一次测量。
16.双组分测量功能，方便不同成分测量。
17.软件带槽差校正。
18.接收器：硅光电池
19.电源：100 ～ 240 V  AC，50/60 Hz，120 W
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	红外测油仪
	1.技术指标
仪器检出限：3SD≤0.05mg/L（测量11次空白计算3倍标准偏差）
国标方法检出限：0.005mg/L 
基本测量范围：0-100%纯油（稀释和富集） 
重复性：RSD≤1%（30-100mg/L油样测定11次） 
准确度误差：<2% 
相关系数：R>0.999
扫描速度：全谱扫描，30秒钟/次 
波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm） 
吸光度范围：0.0000～2.0000AU（即透过率100～1%T）
波数准确度和重复性：±1cm-1 
芳烃检出限：2mg/L（苯国家标准物质） 
使用温度和湿度：温度范围1℃-40℃，湿度≤90﹪。 
使用电源：（220±22）V、（50±1)Hz、50VA。
自动萃取器部分
1.样品取样量：0-500ml
2.溶剂自动定容量：任意
3.试剂种类：四氯乙烯或正己烷或其他
4.萃取和振荡时间设置：1～9999S
5.萃取重复性：RSD＜5%
6.自动萃取和振荡个数：1-3个样品  
7.萃取效率：98%以上
8.分层方式：萃取振荡结束，自动静置分层。
9.测量准确度：误差〈±5 %
10.主机净重：10kg
11.使用电源：（220±22）V、（50±1）Hz、50VA。
12.使用温度和湿度：温度范围1℃-40℃，湿度≤90﹪。
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	离心机
	1.最高转速：≥5500r/min
2.最大相对离心力：≥4300×g
3.最大容量：≥1000ml  
3.4.样品量范围：10ml-100ml
5.转速精度：±10r/min
6.定时范围：1min-99min
7.电源：AC 220V 50Hz 5A
8.整机噪声：≤58dB
9.离心腔直径：Φ360-380㎜
10.主机+水平转子4*100ml，管架8*50ml。
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	原子荧光分光光度计
	一、技术参数
1.1适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量全元素分析。
1.2工作电源：交流电压：（220±22） V，频率 (50±1) Hz
1.3工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：75％。 
1.4砷、汞、硒相对标准偏差RSD：<0.6%
1.5漂移：≤1.5%/30min 
1.6噪声：≤1.5%
1.7道间干扰：≤2%
1.8线性范围： 4-5个数量级。
1.9检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L；金<3.0µg/L。
二、技术性能指标要求
2.1一体式间歇进样技术，泵速：0-200r/min连续可调；
2.2具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999）；
2.3碳纤骨架PTFE取样针；
2.4支持自动在线补载流；
2.5双通道，短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统。
2.6元素灯自动识别，且支持元素灯使用计时。
2.7灯电源支持双道自动激发启辉，提高工作效率。
2.8采用二级化学气相发生气液分离装置，反应物充分混合接触，氢化反应效率高；免加水，废液直排，有效消除水蒸气。
2.9具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态。
2.10具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态。
2.11具备漂移软校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测。
2.12灵活报告模板，内置简单、通用、详细及多种性能测试报告模板，可按需选择；支持自定义模板；
2.13具备自动清洗、吹扫和系统维护功能。
2.14专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能。
三、配置清单
3.1原子荧光光度计主机1套
3.2不低于160位的极坐标自动进样器1套
3.3智能空心阴极灯（As、Hg）各1支
3.4专用中文操作软件1套
3.5数据处理及输出系统1套。
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	原子吸收分光光度计（火焰石墨炉分体）
	（一）石墨炉部分
1主要技术性能及要求
1.1单石墨炉设计
1.2氘灯能量自动匹配，根据氘灯与阴极灯能量匹配的程度自动升起或下降衰减器，降低使用难度。
1.3★采用8灯立式转塔系统，自动旋转，自动精确定位，同时实现多元素灯预热。具备编码灯自动识别技术，元素灯自动识别；（提供以往现场安装照片）
1.4技术指标
1.4.1波长范围：190-900nm
1.4.2波长重复性：≤0.05nm，波长示值误差≤±0.1nm。
1.4.3光谱带宽偏差：≤±0.02nm
1.4.4光谱带宽：六档狭缝自动调节
1.4.5基线稳定性（铜灯）：零点漂移≤±0.003A/15min，瞬时噪声≤0.003A/15min；
1.4.6背景校正方式：具有氘灯+自吸收背景校正
1.4.7 Czerny-turner型光路设计，焦距270mm，光程短，能量强，采用1800条刻线/mm平面衍射光栅，分辨率高；
1.4.8石墨炉指标（Cd）：检出限≤1pg，重复性RSD≤2.0%；
1.5石墨炉原子化器
1.5.1温度范围：室温～3000℃，升温速率2000℃/S
1.5.2升温方式：具有最大功率、阶梯、快速三种升温模式；纵向加热，升温速度快，功耗低，节约使用成本；
1.5.3温度控制：带有光控升温和电压反馈温度控制功能；全程升温监控，温度自动校准；控温精度：≤1%；
1.5.4可视化系统，配有高清摄像头，可实时观看进样位置和原子化过程，进样针位置调节直观、方便。
（二）火焰部分
1.光学系统
1.1一体化光学平台，避免外界震动和环境温度的影响，保证仪器的稳定性；
1.2八灯滑环式旋转灯塔，并可实现8灯同时预热和选择任意元素灯或多灯预热；可自动切换
1.3支持元素灯自动识别，自动识别普通元素灯、自吸收元素灯和高性能元素灯；
1.4自吸收扣除背景和氘灯扣背景技术，实现火焰全波段背景校正；
1.5波长范围：185 nm-900nm；可实现波长自动扫描、自动寻峰；
1.6波长重复性：≤0.1nm，示值误差：≤±0.1nm ； 
1.7光谱带宽偏差：≤±0.02nm；
1.8★光谱带宽：六档狭缝（0.1、0.2、0.4、0.7、1.0、1.6nm）自动调节；
1.9基线稳定性：零点漂移≤±0.003A/30min，瞬时噪声≤0.003A/30min；
1.10.单色器：Czerny-turner型双光路设计，焦距≤270mm，光程短，能量强；
1.11.火焰指标（Cu）：检出限≤0.002μg/mL，重复性RSD≤0.6%、特征量：≤0.015mgL-1(1% Cu)；
2.火焰原子化器
2.1燃烧头：10cm全钛喷砂燃烧头，360度任意调节，无需稀释样品；
2.2雾化室：防爆防腐雾化室
2.3雾化器：高效玻璃雾化器
2.4点火装置：回火式自动点火，无需额外燃气和控制，安全可靠；
2.5火焰在线监测模块：不受燃烧头旋转角度影响，稳定可靠；
2.6气路：质量流量计的三路气，燃气流量和辅助气流量连续自动可调；
2.7安全监测功能：电子水封、火焰监测，断电、断气保护等；
3.仪器安全联锁机制
3.1火焰原子化器点火前水封，全程火焰状况监测、空气和乙炔气体压力等安全监测、燃气泄漏监测、废液溢出监测、各种气体压力监测、空气和燃气压力监测和空气缓冲装置，仪器全程自动监测并报警提示，紧急情况下自动关闭气路并禁止点火。
主要配置及附件
1.原子吸收分光光度计（石墨炉原子吸收分光光度计、火焰原子吸收分光光度计（分体机））1套；
2.84位自动进样器1台
3.专用循环冷却水系统1套
4.石墨管10支
5.配套操作软件1套
6.数据显示设备1套
7.数据输出设备1套
8.元素灯含Cr、Fe、Mn、Cu、Zn、Cd、Pb各1支
9.备件和专用工具1套
10.空气压缩机1台
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	溶解氧测定仪
	1.溶解氧 电子单元：（0.00～99.99）mg/L
配套范围：（0.00～50.00）mg/L
  最小分辨率 0.01 mg/L
 电子单元示值误差 ±0.10mg/L
 仪器示值误差 ±0.30mg/L（≤ 20.00mg/L）
±10.0%（＞ 20.00mg/L）
 响应时间 ≤45s（20.0 ℃时90%响应）
 盐度补偿误差 ±2%
2.饱和度 范围 (0.0～600.0)%
 最小分辨率 0.1%
 电子单元示值误差  ±2.0%
 仪器示值误差 ±10.0%
3.温度 范围 (-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉
 最小分辨率 0.1 ℃/0.1℉
 电子单元示值误差 ±0.1 ℃
 仪器的示值误差 ±0.3℃（0.0℃-60.0℃）；±1.0 ℃（其他范围）。

	11
	高压灭菌锅
	1.配置：使用容积：29L，自动控制循环灭菌程序，使用年限10年。
2.材质：不锈钢，锅体壁厚：2mm、下排放冷空气、双刻度读数压力表。
3.毛重：30kg，工作电源：220V；频率：50Hz、功率：≥2kW。
4.时间设定范围1-999min，额定工作压力0.142Mpa，
5.工作温度50-126℃ ，设计温度129℃。
电加热方式，自胀式密封圈。
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	水质等比例采样器
	1.采样间隔：1min～9999min可设
2.留样瓶数：12瓶
3.单次留样样量：10ml～1000ml
4.采样瓶容量：1000ml
5.留样量误差：±10%（留样200ml时）
6.等比例留样量误差：±10%
7.内置采样泵吸程：≥8米
8.水平采样距离：≥60米
9.水样保存温度：0℃～4℃（±1.5℃）
10.管路系统气密性：≤-0.07MPa
11.平均无故障连续运行时间：≥1440h/次
12.绝缘阻抗：＞20MΩ
13.模拟接口：4mA～20mA
14.数字量输入接口：开关量、RS485
15.流量测量接入形式：流量计模拟信号
16.工作电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz
17.工作温度：10℃～40℃
工作湿度：≤85％RH
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	可调温恒温水浴锅
	1.方式：自然水对流热传递
2.使用温度范围：RT+5-100℃
3.使用温度范围：≤40分钟
4.温度分辨率：0.1℃
5.温度波动度：±0.5℃
6.温度分布精度：±1.0℃
7.内装：不锈钢板
8.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装。
9.断热材料：聚氨酯
10.加热器：不锈钢加热管
11.额定功率：0.8-1.2kW
12.温度设定方式：轻触三按键动作、数显设定。
13.温度控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出
14.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止。
15.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆。
16.内容积：≥12L
17.隔板层数：1层
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	COD智能回流消解仪
	1.加热功率：1100-1300W
2.同时消解样品个数：8个或12个250ml锥形瓶，24标准磨口。
3.样品测量范围：0-1000mg/L，大于700 mg/L比例稀释测量，小于50 mg/L可以通过稀释滴定剂提高精确度。
4.测量误差：邻苯二甲酸氢钾（500 mg/L），相对标准偏差小于5%，工业有机废水（500 mg/L），相对标准偏差小于8%。
5.加热消解时间：0-2小时30分钟，用户可以自己设定加热时间。
6.环境温度：≤40℃
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	便携式水质采样抽滤
装置
	1.供电模式：AC 220V±10%/50Hz以及电池供电，电池续航≥20小时；
2.工作温度：0-50℃
3.工作湿度：20%～85%
4.整机重量：≤5kg
5.采样流量（空载）：≥12L/min
6.负载能力：（-55～-64）kPa
7.实用滤膜尺寸：直径100mm，0.45μm的水系微孔滤膜；
8.功率：≥12W
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	生化培养箱
	1.方式：强制对流
2.使用温度范围：0-65℃
3.温度分辨率：0.1℃
4.温度波动度：±0.5℃    
5.温度分布精度：±0.8℃（测试点37℃）
6.工作环境：室温+5～35℃
7.内装：镜面不锈钢板
8.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装
9.断热材料：橡塑海绵
10.加热器：不锈钢加热管
11.压缩机：风冷密闭压缩机
12.制冷剂：R134A
13.除霜构造：自动
14.引线孔：内径52mm一个
15.外置电源：外置五孔插座1个
16.温度控制方式：单段液晶PID 
17.温度设定方式：轻触四按键设定
18.温度表示方式：彩印液晶显示控制器                  
19.定时器：0-99.9h 
20.传感器：Pt100
21.隔板层数：15层
22.隔板间距：35mm
23.电源（50/60Hz）额定电流：AC220/4.5A
24.附属品：隔板：2件、隔板架：4件
25.可增加配置：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存。
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	干燥箱
	1.方式：侧风道强制送风
2.使用温度范围：RT+10-250℃
3.温度分辨率：0.1℃
4.温度波动度：±1℃  
5.温度分布精度：±2.5%
6.内装：不锈钢板
7.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装
8.断热材料：硅酸铝纤维
9.加热器：不锈钢加热管
10.额定功率：1.5-1.8kW
11.排气口：内径28mm*1，顶置测试孔
12.控制器：温度控制方式：数码管显示双PID
13.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示；4位数码下位显示
14.定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时）；
15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约启动；
16.程序模式：数码管双PID单段运行，程序控温模式需要标配；
17.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆；
18.传感器：Pt100
19.安全装置：过升报警
20.内容积：≥71 L
21.隔板层数：13层
22.隔板间距：25 mm
23.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/7.3A
24.附属品：隔板：2件
25.隔板架：2件
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	数控电热板
	1. 方式：自然散热
2.使用温度范围：最高350℃
3.温度分辨率：0.1℃
4.温度波动度：±1.0℃
5.加热盘：石墨
6.外装：压花不锈钢板
7.断热材料：陶瓷纤维超细绵
8.加热器：镍铬合金加热丝，OCr27AL7Mo2；
9.额定功率：1700-1900W
10.加热器数量：1
11.温度控制方式：数码双列PID
12.温度设定方式：轻触四按键设定
13.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示，设定温度显示：4位数码下位显示；
14.定时器：0～9999分钟（带定时等待功能）
15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止；
16.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆；
17.传感器：K型热电偶
18.安全装置：过升报警、菜单锁定。
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	便携式紫外烟气
综合分析仪
	一、技术参数
1.烟气温度：测量范围（0～200）℃，分辨率 1℃，最大允许误差 ±3.0℃；
2.烟气静压：测量范围（-30～30）kPa，分辨率0.01kPa，最大允许误差±2.0%；
3.烟气动压：测量范围（0～2000）Pa，分辨率1Pa，最大允许误差±2.0%；
4.含湿量（阻容法）：测量范围（0～40）VOL%，分辨率0.01VOL%，最大允许误差±2.0%；
5.采样流量：不小于0.5L/min ，分辨率0.1L/min，最大允许误差±2.5%；
6.SO2（紫外）：测量范围低量程：（0～430）mg/m3高量程：（0～5700）mg/m3，分辨率1μmol/mg/m3，示值误差：相对误差不超过± 5%，重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：SO2≤2mg/m3；
7.NO（紫外）：测量范围低量程：（0～200）mg/m3高量程：（0～1340）mg/m3可扩展，分辨率1mg/m3，示值误差：相对误差不超过± 5%， 重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：NO≤1mg/m3；
8.NO2（紫外）：测量范围低量程：（0～300）mg/m3，高量程：（0～1000）mg/m3，分辨率1mg/m3，示值误差：相对误差不超过±5%， 重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：NO2≤2mg/m3；
9.CO（电化学）：测量范围（0～5000）mg/m3，最大值25000mg/m3，分辨率0.1 mg/m3；10.O2（电化学）：测量范围（0～30）%，分辨率0.1%。
10.★提供该设备型式批准证书并满足参数。
二、配置清单
1.主机1台
2.皮托管组件1套
3.电源适配器1根
4.采样延长管1个
5.蓝牙打印机1套6、支架1套
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	智能烟尘采样仪（含低浓度颗粒物采样枪）
	1.采样流量：（0～85） L/min，分辨率0.1 L/min；最大允许误差±2.5%；
2.烟气动压：（0～2000）Pa；分辨率1Pa；最大允许误差±1.0%FS；
3.烟气静压：（-30～30）kPa,分辨率0.01kPa；最大允许误差±1.0%FS；
4.烟气全压：（-30～30）kPa；分辨率0.01kPa；最大允许误差±2.0%FS；
5.流量计前压力：（-40～0）kPa；分辨率0.01kPa；最大允许误差±1.0%FS；
6.流量计前温度：（-55～125）℃；分辨率0.1℃；最大允许误差±2.5℃；
7.烟气温度：（0～800）℃；分辨率0.1℃；最大允许误差±3.0℃；
8.等速吸引流速：（1～45）m/s；分辨率0.1m/s；最大允许误差±4.0%；
9.大气压：（60～130）kPa；分辨率0.1kPa；最大允许误差±0.5kPa；
10.采样泵负载能力：≥50L/min（阻力为20kPa时）；
11.烟气流量：1.0L/min；
12.O2：量程（0～30）%，
13.SO2：量程（0～5700）mg/m3
14.NO：量程（0～1300）mg/m3
15.NO2：量程（0～200）mg/m3
16.CO ：量程（0～5000）mg/m3；
配置清单
主机、防护箱、汽水分离器、蓝牙打印机、烟温线、电源线、采样枪1.5米、3米各1支。
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	林格曼烟气黑度图仪
	1.望远镜倍数：≥10倍；
2.望远镜观测距离：10-500m；
3.林格曼黑度等级：0级、1级、2级、3级、4级、5级；
4.林格曼黑度图制作误差≤0.2级；
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	多功能声级计
	基本性能指标
1.声级计符合GB/T 3785.1—2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1；
滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；
2.测量范围：A计权声级17 dB～144 dB；C计权声级20 dB～144 dB； Z计权声级35 dB～144 dB；
3.频率范围：10 Hz～20 kHz；
4.本机电噪声：小于8 dBA，10 dBC，20 dBZ；低声场自生噪声：小于17 dBA。
5.127 dB超大动态范围，无需切换量程；
6.时间计权：并行（同时）F、S、I；
7.频率计权：并行（同时）A、C、Z；
8.显示器：3.5寸电容型触摸屏；
9.主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图等；
10.主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测；
11.主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等；
注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95。
12.数据存储：64 G内部存储，外部支持64 G TF卡；
13.输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、蓝牙；
14.测量时间：1 s到99 h任意设置；
15.工作温度：-20 ℃～60 ℃；相对湿度：0 %～90 %；
16.定位功能：测量经度、纬度，并可与噪声测量结果一同记录，还可利用定位信息计算运动方向、两点直线距离；
17.大容量存储功能：当用USB接口连接到计算机时，仪器将TF卡转为U盘；
18.录音功能：录音格式：48000采样频率、32位精度；文件格式：WAV格式；录音时间：无限；回放：可用仪器播放，也可用PC播放；
19.配置：主机、总值积分、统计积分、24小时自动监测、微型打印机、数据线、电源线、便携箱、三脚架等；
20.软件：配置电脑软件，可以仪器对接电脑做数据导出，自动生产报表等。
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	声校准器
	1.标称声压级：94 dB ，114 dB （以20 μPa为基准）
2.频率：1 kHz ±1%，250Hz ±1%
3.声压级准确度：1级，±0.2 dB(+23 ℃），±0.3 dB(-10 ℃～+50 ℃)；
4.总谐波失真：≤1 %（1kHz，94 dB时）
5.电源：电池1×6F22
6.工作温度范围：-10 ℃～+50 ℃
7.外形尺寸：φ52×116(mm)
8.适用范围：φ23.77 mm（1英寸），φ12.7 mm（1/2英寸），φ6.35mm（1/4英寸）传声器及声学测量仪器校准；
9.温度范围：-10℃～50℃
10.相对湿度：＜90%
11.大气压力：65kPa～108kPa
12.自动气压修正
13.可以对市场上所有的声学仪器校准 
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	流速仪
	1.测速范围：0.06m/s～8m/s
2.旋桨回转直径：Φ70mm
3.功耗：1.5W  
4.流速仪主机尺寸：23cm*12.5cm*5cm
5.显示：中文宽屏液晶显示，4行32位，并带有夜光指示背景灯。
6.旋桨水力螺距：b 120mm（理论值）
7.起转速度v0: 0.05m/s
8.信号数/转子转数 2/1（每转2个信号）
9.存储：可存储100个断面数据
10.通讯：标准RS232接口，支持与计算机连接；
11.工作电源：7.2V\4200mAh，可充电；
12.输入断面面积，按换屏键可显示被测点的瞬时流量。
13.全中文菜单及面板、中文按键，操作简单方便。
14.工作水体环境 水温0℃～＋40℃；水深0.1m～30m；悬移质含沙量≤30kg/m3。
15.贮存环境温度－25℃～＋55℃ ；湿度≤90%RH。
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	温湿度计
	温度范围：-9.9度至50°   湿度：10%至99%
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	高原空盒气压表
	1.测量范围：800-1060hpa/
2.温度范围：-10—40℃；
3.重量：≯1.5kg；
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	玻璃器皿
	满足监测工作要求，具体清单内容详见附件。
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	超声波清洗仪
	1.清洗容量：15（L）
2.超声频率：40（KHz）
3.超声/脱气功率：300-450W
4.超声功率可调：1-100（%）                       
5.加热功率：700-900（W）
6.加热温度可调：室温-80（℃）
7.时间可调：1-9999（min）
8.累计工作时间：999999（h）
9.不锈钢网架、不锈钢降音盖
10.标配排水接头和软管
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	马弗炉
	1.名称：陶瓷纤维马弗炉
2.控温范围：最高1000℃
3.控温精度：±1℃
4.温度分辨率：1℃
5.升温时间：≤30分钟
6.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装； 
7.炉膛体：多晶莫来石纤维
8.加热器：镍铬铝合金丝  0Cr27Al7Mo2
9.加热功率：2.5-3.5kW
10.控温仪：单段控温，数码显示；  
11.控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出
12.设定方式：轻触五按键动作、数显设定；
13.显示方式：双行LED数字显示
14.运行功能：定值运行、程序运行；
15.程序模式：单段运行
16.传感器：K型热电偶
17.附属功能：校正功能，门控功能； 
18.安全装置：过流漏电保护开关
19.内容积：≥7L
20.电源：AC220V 50Hz
21.标准配置：成套设备1台、说明书1本、合格证1片。
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	激光测距仪
	1.测量距离：≥1500m；
2.测量精度：1.0m±D*0.3%；
3.工作温度：-10°至50°；
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	烟尘校准仪
	1.流量范围：（10-200）ml/min,(0.2-2)L/min,(10-120)L/min；
2.具有校准流量、压力和烟温对的功能。
3.微压：（0-4000）pa  表压：（-60至60）pa；
4.数据存储：≥3万条，5.内置电池：≥6h。

	（五）陇川县监测站建设内容技术要求

	1
	电子天平
	1.最大称量：220g
2.可读性：0.0001g
3.重复性sd （5%的满量程）：0.08mg
4.重复性sd（满量程）：0.1 mg
5.线性误差，典型：±0.06 mg
6.线性误差：±0.0002 g
7.稳定时间：2.5s
8.温漂（PPM/K）：±2
9.校准：外部校准
10.典型最小称量值 （USP K=2, U=0.10%）：160mg
11.最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*：82mg；
12.秤盘尺寸：90 mm

	2
	超纯水机
	1.制水量：20L/H
2.过滤精度：0.01μm
3.适用水压：0.2～0.4Mpa
4.适用水温：4℃-45℃
5.微生物含量＜1cfu/ml
6.总有机碳（TOC）≦1ppb（配装185/254nmUV双波长灯）
7.热源含量（内毒素）＜0.001Eu/ml  
8.微生物含量＜1cfu/ml
10.可溶性硅[以（sio2）计：㎎/L﹤0.01
11.微颗粒物＜1个/ml
12.吸光度（254nm,1cm光程：≤0.001
13.可氧化物质[以（0）计，㎎/L]: ≤0.01
14.RN ases ＜ 0.01ng/ml
15.DN ases ＜ 4pg/ml
16.金属阳离子含量（单位ppb）： Fe（铁）＜0.005 ,Cu（铜）＜0.005, Al（铝）＜0.005,Ni（镍）＜0.001, Zn（锌）＜0.005,Cr（铬）＜0.005,Na（钠）＜0.01,K（钾）＜0.02。
17.阴离子含量（单位ppb）: Clˉ（氯）＜0.01, NO2ˉ（亚硝酸根）＜0.02,NO3（硝酸根）＜0.02, SO4（硫酸根）＜0.01。
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	便携式多参数水质分析仪
	技术参数测量参数：pH/ pX、离子浓度、mV、ORP、电导率、电阻率、TDS、盐度、灰分、溶解氧、溶解氧饱和度和温度。
1.电位 范围 (-2000.00～2000.00)mV
 最小分辨率 0.01 mV
 电子单元示值误差 ±0.03%或±0.1mV/
2.pH 范围 (-2.000～20.000)pH
 最小分辨率 0.001 pH
 电子单元示值误差 0.002pH
3.pX 范围 (-2.000～20.000)pX
 最小分辨率 0.001 pX
 电子单元示值误差 0.002pX
4.离子浓度 范围 ( 1.000e-9～9.999e+9)
可选单位：mol/L，mmol/L，g/L，mg/L，μg/L，ppm，ppb。
 最小分辨率 四位有效数字（科学计数法表示）
 电子单元示值误差 ±0.3%
5.电导率 范围 0.000μS/cm～3000mS/cm
 最小分辨率 0.001μS/cm
 电子单元引用误差 ±0.5％FS 
6.电阻率 范围 5.00Ω·cm～100.0MΩ·cm
 最小分辨率 0.01Ω·cm 
 电子单元引用误差 ±0.5％FS 
7.TDS 范围 0.000 mg/L～1000g/L
 最小分辨率 0.001mg/L
 电子单元引用误差 ±0.5％FS 
8.盐度 范围 (0.00～8.00)%
 最小分辨率 0.01%
 电子单元引用误差 ±0.1% 
9.灰分 白砂糖灰分测量方法，Ash of White Suga 支持果葡糖浆灰分测量方法，Ash Content of HFCS 支持。
10.溶解氧 范围 电子单元：（0.00～99.99）mg/L
配套范围：（0.00～50.00）mg/L
 最小分辨率 0.01mg/L
 电子单元示值误差 (0.00～50.00)mg/L，±0.10mg/L
(50.0～99.99)mg/L，±0.50mg/L
 仪器示值误差 ≤20.00mg/L：±0.30 mg/L
＞20.00mg/L：±10.0%
 响应时间 ≤45s（20℃时90%响应）
 盐度补偿误差 ±2%
11.溶解氧饱和度 范围 (0.0～600.0)%
 最小分辨率 0.1%
 电子单元示值误差 ±2.0%
 仪器示值误差 ±10.0%
12.温度 范围 (-10.0～135.0)℃/(14.0～275.0) °F
 最小分辨率 0.1℃/0.1°F
 电子单元示值误差 ±0.1℃
 仪器示值误差 ±0.3℃(0℃-60℃），±1.0℃（其他范围）。
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	可见分光光度计
	1.波长范围：320～1100nm
2.光谱带宽：2nm
3.光学系统：1200条/毫米高性能全息光栅
4.波长准确度：±0.5nm
5.波长重复性：≤0.2nm 
6.光度准确度：±0.002A(0～0.5A) ；±0.004A(0.5～1A）；±0.3%T(0～100%T) 
7.光度重复性：≤0.001A(0～0.5A）；≤ 0.002A(0.5～1A）； ≤0.15％T(0～100%T)。
8.杂散光：≤0.05％T （在360nm处）
9.波长设置和调零：自动
10.光度范围：-0.3-3A, 0-200%T, 0-9999C
11.基线漂移：±0.001A/h（500nm预热后）
12.基线平直度：±0.002A
13噪声水平：0.0005Abs(500nm处）
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	紫外分光光度计
	1.光谱带宽：2 nm
2.波长范围：190～1100 nm
3.波长准确度：±0.3 nm
4.波长重复性：≤0.2nm
5.波长移动速度：5000 nm/min
6.扫描速度：100～4500 nm/min
7.显示范围：-3～3 A，0～400%T，0～9999.9 C
8.光度准确度：±0.3% T@0～100% T
9.光度重复性：≤0.15% T@0～100% T
10.噪声：≤0.0002 A
11.漂移：≤0.0005A/h @ 500 nm，预热2小时后；
12.基线平直度：±0.001 A
13.杂散光：≤0.05 %T@ 220，360 nm；
14.测量模式：光度测量，定量测量，光谱测量，动力学，多波长测量，DNA蛋白/核酸测量；
15.标配长光程自动五联架，方便多个样品一次测量。
16.双组分测量功能，方便不同成分测量；
17.软件带槽差校正
18.接收器：硅光电池
19.电源：100～240 V AC，50/60 Hz，120 W。
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	红外测油仪
	基本测量范围：0-100%纯油（稀释和富集） 
重复性：RSD≤1%（30-100mg/L油样测定11次） 
准确度误差：<2% 
相关系数：R>0.999
扫描速度：全谱扫描，30秒钟/次 
波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm） 
吸光度范围：0.0000～2.0000AU（即透过率100～1%T）
波数准确度和重复性：±1cm-1 
芳烃检出限：2mg/L（苯国家标准物质） 
使用温度和湿度：温度范围1℃-40℃，湿度≤90﹪ 
使用电源：（220±22）V、(50±1)Hz、50VA。
自动萃取器部分
一、技术指标 
1.样品取样量：0-500ml
2.溶剂自动定容量：任意
3.试剂种类：四氯乙烯或正己烷或其他
4.萃取和振荡时间设置：1～9999S
5.萃取重复性：RSD＜5%
6.自动萃取和振荡个数：1-3个样品
7.萃取效率：98%以上
8.分层方式：萃取振荡结束，自动静置分层
9.测量准确度：误差〈±5 %
10.主机净重：10kg
11.使用电源：（220±22）V、（50±1）Hz、50VA
12.使用温度和湿度：温度范围1℃-40℃，湿度≤90﹪。
二、性能优势或技术特点
1.一键完成：3个水样，全自动定量进溶剂、自动萃取、自动分离、自动除水、自动吸附动植物油，最后接出溶液测量即可；
2.健康安全：定量进试剂、萃取、分离、振荡等操作无须分析人员的参与，避免和有毒试剂的接触，保证了操作人员的健康安全；
3.内置回旋振荡器：硅酸镁自动吸附动植物油，无水硫酸钠自动除水，固体油烟油污自动萃取，胜任更多更复杂的样品检测；
4.内置显示屏：一键式操作、一键进液、萃取、油水分离、振荡、清洗，每个样品可单独控制，操作过程，操作时间，操作模式全程显示，更加智能化； 
5.胜任复杂水样大批量操作：自动化不怕脏，不怕堵，不怕油多，不怕乳化，不怕悬浮物；
6.采样萃取瓶直接上机萃取，带刻度不分样， 1-3个采用独立的多通道液路、有效避免交叉污染，大大提高了萃取的准确度； 
7.仪器采用一机两用：高效率滚筒立体式磁力搅拌萃取和回旋式振荡萃取吸附技术；
8.具有结构紧凑、体积小、效率高、维修方便、故障率低等优点。
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	离心机
	1.最高转速：≥5500r/min
2.最大相对离心力：≥4300×g
3.最大容量：≥800ml
4.样品量范围：10ml-100ml
5.转速精度：±10r/min
6.定时范围：1min-99min
7.电源：AC 220V 50Hz 5A
8.整机噪声：≤58dB
9.离心腔直径：Φ360-380㎜
10.主机+水平转子4*100ml，管架8*50ml。
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	原子荧光分光光度计
	1、 技术参数
1.1适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量全元素分析。
1.2工作电源：交流电压：（220±22） V，频率 (50±1) Hz。
1.3工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：75％。 
1.4砷、汞、硒相对标准偏差RSD：<0.6%
1.5漂移：≤1.5%/30min  
1.6噪声：≤1.5%
1.7道间干扰：≤2%
1.8线性范围： 4-5个数量级
1.9检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L；金<3.0µg/L。
二、技术性能指标要求
2.1一体式间歇进样技术，泵速：0-200r/min连续可调；
2.2具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999）；
2.3碳纤骨架PTFE取样针；
2.4支持自动在线补载流；
2.5双通道，短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统；
2.6元素灯自动识别，且支持元素灯使用计时；
2.7灯电源支持双道自动激发启辉，提高工作效率；
2.8采用二级化学气相发生气液分离装置，反应物充分混合接触，氢化反应效率高；免加水，废液直排，有效消除水蒸气；
2.9 具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态；
2.10具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态。
2.11具备漂移软校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测。
2.12灵活报告模板，内置简单、通用、详细及多种性能测试报告模板，可按需选择；支持自定义模板；
2.13具备自动清洗、吹扫和系统维护功能。
2.14专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能。
三、配置清单
3.1原子荧光光度计主机1套；
3.2不低于160位的极坐标自动进样器1套；
3.3智能空心阴极灯（As、Hg）各1支；
3.4专用中文操作软件1套；
3.5数据处理及输出系统1套；
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	原子吸收分光光度计（火焰石墨炉分体）
	（一）石墨炉部分
1.主要技术性能及要求
1.1单石墨炉设计
1.2氘灯能量自动匹配，根据氘灯与阴极灯能量匹配的程度自动升起或下降衰减器，降低使用难度。
1.3采用8灯立式转塔系统，自动旋转，自动精确定位，同时实现多元素灯预热。具备编码灯自动识别技术，元素灯自动识别；（提供以往现场安装照片）
1.4技术指标
1.4.1波长范围：190-900nm
1.4.2波长重复性：≤0.05nm，波长示值误差≤±0.1nm；
1.4.3光谱带宽偏差：≤±0.02nm
1.4.4光谱带宽：六档狭缝自动调节
1.4.5基线稳定性（铜灯）：零点漂移≤±0.003A/15min，瞬时噪声≤0.003A/15min；
1.4.6背景校正方式：具有氘灯+自吸收背景校正；
1.4.7 Czerny-turner型光路设计，焦距270mm，光程短，能量强，采用1800条刻线/mm平面衍射光栅，分辨率高；
1.4.8石墨炉指标（Cd）：检出限≤1pg，重复性RSD≤2.0%；
1.5石墨炉原子化器
1.5.1温度范围：室温～3000℃，升温速率2000℃/S；
1.5.2升温方式：具有最大功率、阶梯、快速三种升温模式；纵向加热，升温速度快，功耗低，节约使用成本；
1.5.3温度控制：带有光控升温和电压反馈温度控制功能；全程升温监控，温度自动校准；控温精度：≤1%；
1.5.4可视化系统，配有高清摄像头，可实时观看进样位置和原子化过程，进样针位置调节直观、方便。
（二）火焰部分
1.光学系统
1.1一体化光学平台，避免外界震动和环境温度的影响，保证仪器的稳定性；
1.2八灯滑环式旋转灯塔，并可实现8灯同时预热和选择任意元素灯或多灯预热，可自动切换；
1.3支持元素灯自动识别，自动识别普通元素灯、自吸收元素灯和高性能元素灯；
1.4自吸收扣除背景和氘灯扣背景技术，实现火焰全波段背景校正；
1.5波长范围：185 nm-900nm；可实现波长自动扫描、自动寻峰；
1.6波长重复性：≤0.1nm，示值误差：≤±0.1nm ； 
1.7光谱带宽偏差：≤±0.02nm；
1.8★光谱带宽：六档狭缝（0.1、0.2、0.4、0.7、1.0、1.6nm）自动调节；
1.9基线稳定性：零点漂移≤±0.003A/30min，瞬时噪声≤0.003A/30min；
1.10单色器：Czerny-turner型双光路设计，焦距≤270mm，光程短，能量强；
1.11火焰指标（Cu）：检出限≤0.002μg/mL，重复性RSD≤0.6%、特征量：≤0.015mgL-1(1% Cu)；
2.火焰原子化器
2.1燃烧头：10cm全钛喷砂燃烧头，360度任意调节，无需稀释样品；
2.2雾化室：防爆防腐雾化室
2.3雾化器：高效玻璃雾化器
2.4点火装置：回火式自动点火，无需额外燃气和控制，安全可靠；
2.5火焰在线监测模块：不受燃烧头旋转角度影响，稳定可靠；
2.6气路：质量流量计的三路气，燃气流量和辅助气流量连续自动可调；
2.7安全监测功能：电子水封、火焰监测，断电、断气保护等；
3.仪器安全联锁机制
3.1火焰原子化器点火前水封，全程火焰状况监测、空气和乙炔气体压力等安全监测、燃气泄漏监测、废液溢出监测、各种气体压力监测、空气和燃气压力监测和空气缓冲装置，仪器全程自动监测并报警提示，紧急情况下自动关闭气路并禁止点火；
主要配置及附件
1.原子吸收分光光度计（石墨炉原子吸收分光光度计、火焰原子吸收分光光度计（分体机））1套；
2. 84位自动进样器1台
3. 专用循环冷却水系统1套。
4. 石墨管10支
5. 配套操作软件1套
6.数据显示设备1套
7.数据输出设备1套
8.元素灯3支
9.备件和专用工具1套
10.空气压缩机1台
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	溶解氧测定仪
	1.溶解氧电子单元：（0.00～99.99）mg/L
配套范围：（0.00～50.00）mg/L
 最小分辨率 0.01 mg/L
 电子单元示值误差 ±0.10mg/L
 仪器示值误差 ±0.30mg/L（≤ 20.00mg/L）
±10.0%（＞ 20.00mg/L）
 响应时间 ≤45s（20.0 ℃时90%响应）
 盐度补偿误差 ±2%
2.饱和度 范围 (0.0～600.0)%
 最小分辨率 0.1%
 电子单元示值误差  ±2.0%
 仪器示值误差 ±10.0%
3.温度 范围 (-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉
 最小分辨率 0.1 ℃/0.1℉
 电子单元示值误差 ±0.1 ℃
 仪器的示值误差 ±0.3℃（0.0℃-60.0℃）；±1.0 ℃（其他范围）
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	高压灭菌锅
	1.配置：使用容积：29L，自动控制循环灭菌程序，使用年限10年。
2.材质：不锈钢，锅体壁厚：2mm、下排放冷空气、双刻度读数压力表。
3.毛重：30kg，工作电源：220V；频率：50Hz、功率：≥2kW。
4.时间设定范围1-999min，额定工作压力0.142Mpa，
5.工作温度50-126℃ ，设计温度129℃。
电加热方式，自胀式密封圈。
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	水质等比例采样器
	1.采样间隔：1min～9999min可设
2.留样瓶数：12瓶
3.单次留样样量：10ml～1000ml
4.采样瓶容量：1000ml
5.留样量误差：±10%（留样200ml时）
6.等比例留样量误差：±10%
7.内置采样泵吸程：≥8米
8.水平采样距离：≥60米
9.水样保存温度：0℃～4℃（±1.5℃）
10.管路系统气密性：≤-0.07MPa
11.平均无故障连续运行时间：≥1440h/次
12.绝缘阻抗：＞20MΩ
13.模拟接口：4mA～20mA
14.数字量输入接口：开关量、RS485
15.流量测量接入形式：流量计模拟信号
16.工作电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz
17.工作温度：10℃～40℃
18.工作湿度：≤85％RH
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	可调温恒温水浴锅
	1.方式：自然水对流热传递
2.使用温度范围：RT+5-100℃
3.使用温度范围：≤40分钟
4.温度分辨率：0.1℃
5.温度波动度：±0.5℃
6.温度分布精度：±1.0℃
7.内装：不锈钢板
8.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装； 
9.断热材料：聚氨酯
10.加热器：不锈钢加热管
11.额定功率：0.8-1.2kW
12.温度设定方式：轻触三按键动作、数显设定；
13.温度控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出；
14.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止；
15.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆；
16.内容积：≥12L
17.隔板层数：1层
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	COD智能回流消解仪
	1.加热功率：1100-1300W
2.同时消解样品个数：8个或12个250ml锥形瓶。24标准磨口；
3.样品测量范围：0-1000mg/L，大于700 mg/L比例稀释测量，小于50 mg/L可以通过稀释滴定剂提高精确度；
4.测量误差：邻苯二甲酸氢钾（500 mg/L），相对标准偏差小于5%，工业有机废水（500 mg/L），相对标准偏差小于8%；
5.加热消解时间：0-2小时30分钟，用户可以自己设定加热时间；
6.环境温度：≤40℃。
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	便携式水质采样抽滤装置
	1.供电模式：AC 220V±10%/50Hz以及电池供电，电池续航≥20小时；
2.工作温度：0-50℃
3.工作湿度：20%～85%
4.整机重量：≤5kg
5.采样流量（空载）：≥12L/min
6.负载能力：（-55～-64）kPa
7.实用滤膜尺寸：直径100mm，0.45μm的水系微孔滤膜；
8.功率：≥12W
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	生化培养箱
	1.方式：强制对流
2.使用温度范围：0-65℃
3.温度分辨率：0.1℃
4.温度波动度：±0.5℃    
5.温度分布精度：±0.8℃（测试点37℃）
6.工作环境：室温+5～35℃
7.内装：镜面不锈钢板
8.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装；
9.断热材料：橡塑海绵
10.加热器：不锈钢加热管
11.压缩机：风冷密闭压缩机
12.制冷剂：R134A
13.除霜构造：自动
14.引线孔：内径52mm一个
15.外置电源：外置五孔插座1个
16.温度控制方式：单段液晶PID 
17.温度设定方式：轻触四按键设定
18.温度表示方式：彩印液晶显示控制器                  
19.定时器：0-99.9h 
20.传感器：Pt100
21.隔板层数：15层
22.隔板间距：35mm
23.电源（50/60Hz），额定电流：AC220/4.5A；
24.附属品：隔板：2件、隔板架：4件；
25.可增加配置：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存。
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	干燥箱
	1.方式：侧风道强制送风
2.使用温度范围：RT+10-250℃
3.温度分辨率：0.1℃
4.温度波动度：±1℃  
5.温度分布精度：±2.5%
6.内装：不锈钢板
7.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装；
8.断热材料：硅酸铝纤维
9.加热器：不锈钢加热管
10.额定功率：1.5-1.8kW
11.排气口：内径28mm*1，顶置测试孔；
12.控制器：温度控制方式：数码管显示双PID；
13.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示；4位数码下位显示。
14.定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时）。
15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约启动。
16.程序模式：数码管双PID单段运行，程序控温模式需要标配。
17.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆。
18.传感器：Pt100
19.安全装置：过升报警
20.内容积：≥71 L
21.隔板层数：13层
22.隔板间距：25 mm
23.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/7.3A
24.附属品：隔板：2件
25.隔板架：2件
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	数控电热板
	1.方式：自然散热
2.使用温度范围：最高350℃
3.温度分辨率：0.1℃
4.温度波动度：±1.0℃
5.加热盘：石墨
6.外装：压花不锈钢板
7.断热材料：陶瓷纤维超细绵
8.加热器：镍铬合金加热丝，OCr27AL7Mo2
9.额定功率：1700-1900W
10.加热器数量：1
11.温度控制方式：数码双列PID
12.温度设定方式：轻触四按键设定
13.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示，设定温度显示：4位数码下位显示
14.定时器：0～9999分钟（带定时等待功能）
15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止
16.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆
17.传感器：K型热电偶
18.安全装置：过升报警、菜单锁定。 
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	便携式紫外烟气综合分析仪
	一、技术参数
1.烟气温度：测量范围（0～200）℃，分辨率 1℃，最大允许误差 ±3.0℃；
2.烟气静压：测量范围（-30～30）kPa，分辨率0.01kPa，最大允许误差±2.0%；
3.烟气动压：测量范围（0～2000）Pa，分辨率1Pa，最大允许误差±2.0%；
4.含湿量（阻容法）：测量范围（0～40）VOL%，分辨率0.01VOL%，最大允许误差±2.0%；
5.采样流量：不小于0.5L/min ，分辨率0.1L/min，最大允许误差±2.5%；
6.SO2（紫外）：测量范围低量程：（0～430）mg/m3高量程：（0～5700）mg/m3，分辨率1μmol/mg/m3，示值误差：相对误差不超过± 5%，重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：SO2≤2mg/m3；
7.NO（紫外）：测量范围低量程：（0～200）mg/m3高量程：（0～1340）mg/m3可扩展，分辨率1mg/m3，示值误差：相对误差不超过± 5%， 重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：NO≤1mg/m3；
8.NO2（紫外）：测量范围低量程：（0～300）mg/m3，高量程：（0～1000）mg/m3，分辨率1mg/m3，示值误差：相对误差不超过±5%， 重复性：≤1.5%，响应时间：≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：NO2≤2mg/m3；
9.CO（电化学）：测量范围（0～5000）mg/m3，最大值25000mg/m3，分辨率0.1 mg/m3；10.O2（电化学）：测量范围（0～30）%，分辨率0.1%。
10.★提供该设备型式批准证书并满足参数。
二、配置清单
1.主机1台
2.皮托管组件1套
3.电源适配器1根
4.采样延长管1个
5.蓝牙打印机1套
6.支架1套
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	智能烟尘采样仪（含低浓度颗粒物采样枪）
	1.采样流量：（0～85） L/min，分辨率0.1 L/min；最大允许误差±2.5%；
2.烟气动压：（0～2000）Pa；分辨率1Pa；最大允许误差±1.0%FS；
3.烟气静压：（-30～30）kPa，分辨率0.01kPa；最大允许误差±1.0%FS；
4.烟气全压：（-30～30）kPa；分辨率0.01kPa；最大允许误差±2.0%FS；
5.流量计前压力：（-40～0）kPa；分辨率0.01kPa；最大允许误差±1.0%FS；
6.流量计前温度：（-55～125）℃；分辨率0.1℃；最大允许误差±2.5℃；
7.烟气温度：（0～800）℃；分辨率0.1℃；最大允许误差±3.0℃；
8.等速吸引流速：（1～45）m/s；分辨率0.1m/s；最大允许误差±4.0%；
9.大气压：（60～130）kPa；分辨率0.1kPa；最大允许误差±0.5kPa；
10.采样泵负载能力：≥50L/min（阻力为20kPa时）；
11.烟气流量：1.0L/min；
12.O2 ：量程（0～30）%，
13.SO2：量程（0～5700）mg/m3
14.NO：量程（0～1300）mg/m3
15.NO2：量程（0～200）mg/m3
16.CO ：量程（0～5000）mg/m3；
配置清单
主机、防护箱、汽水分离器、蓝牙打印机、烟温线、电源线等。
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	林格曼烟气黑度图仪
	1.望远镜倍数：≥10倍；
2.望远镜观测距离：10-500m；
3.林格曼黑度等级：0级、1级、2级、3级、4级、5级；
4.林格曼黑度图制作误差≤0.2级；
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	多功能声级计
	基本性能指标
1.声级计符合GB/T 3785.1—2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1；
滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；
2.测量范围：A计权声级17 dB～144 dB；C计权声级20 dB～144 dB； Z计权声级35 dB～144 dB；
3.频率范围：10 Hz～20 kHz；
4.本机电噪声：小于8 dBA，10 dBC，20 dBZ；低声场自生噪声：小于17 dBA。
5.127 dB超大动态范围，无需切换量程；
6.时间计权：并行（同时）F、S、I；
7.频率计权：并行（同时）A、C、Z；
8.显示器：3.5寸电容型触摸屏；
9.主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图等；
10.主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测；
11.主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等；
注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95。
12.数据存储：64 G内部存储，外部支持64 G TF卡；
13.输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、蓝牙；
14.测量时间：1 s到99 h任意设置；
15.工作温度：-20 ℃～60 ℃；相对湿度：0 %～90 %；
16.定位功能：测量经度、纬度，并可与噪声测量结果一同记录，还可利用定位信息计算运动方向、两点直线距离。
17.大容量存储功能：当用USB接口连接到计算机时，仪器将TF卡转为U盘。
18.录音功能：录音格式：48000采样频率、32位精度；文件格式：WAV格式；录音时间：无限；回放：可用仪器播放，也可用PC播放。
19.配置：主机、总值积分、统计积分、24小时自动监测、微型打印机、数据线、电源线、便携箱等。
20.软件：配置电脑软件，可以仪器对接电脑做数据导出，自动生产报表等。
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	声校准器
	1.标称声压级：94 dB ，114 dB （以20 μPa为基准）
2.频率：1 kHz ±1%，250Hz ±1%
3.声压级准确度：1级，±0.2 dB(+23 ℃），±0.3 dB(-10 ℃～+50 ℃)
4.总谐波失真：≤1 %（1kHz，94 dB时）
5.电源：电池1×6F22
6.工作温度范围：-10 ℃～+50 ℃
7.外形尺寸：φ52×116(mm)
8.适用范围：φ23.77 mm（1英寸），φ12.7 mm（1/2英寸），φ6.35mm（1/4英寸）传声器及声学测量仪器校准。
9.温度范围：-10℃～50℃
10.相对湿度：＜90%
11.大气压力：65kPa～108kPa
12.自动气压修正
13.可以对市场上所有的声学仪器校准。 
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	净化工作台
	1.适用工位：单人单面
2.气流方向：垂直
3.洁净度：100级
4.收集效率：0.3um粒子99.995%以上
5.菌落数：≤0.5个/皿（φ90mm培养皿）
6.风速：初期：0.6；终期：0.2（m/sec）
7.风速调节范围：0.2-0.6（m/sec）
8.噪声：≤62db
9.振动与半峰值：≤3um
10.照明度：≥300LX（作业中心）
11.作业面承重：≥50kg
12.内装：不锈钢板
13.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装
14.作业门：钢化玻璃
15.荧光灯：8w*1
16.紫外灯：20w*1
17.风机：140w～150w
18.水平调整：调节脚（40mm）
19.控制器：十级调速控制器（带高效和紫外使用计时器，到时提醒更换）
20.风机位置：顶置

	25
	超声波清洗仪
	1.清洗容量：15（L）
2.超声频率：40（KHz）
3.超声/脱气功率：300-450W
4.超声功率可调：1-100（%）                       
5.加热功率：700-900（W）
6.加热温度可调：室温-80（℃）
7.时间可调：1-9999（min）
8.累计工作时间：999999（h）
9.不锈钢网架、不锈钢降音盖
10.标配排水接头和软管

	26
	马弗炉
	1.名称：陶瓷纤维马弗炉
2.控温范围：最高1000℃
3.控温精度：±1℃
4.温度分辨率：1℃
5.升温时间：≤30分钟
6.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 
7.炉膛体：多晶莫来石纤维
8.加热器：镍铬铝合金丝  0Cr27Al7Mo2
9.加热功率：2.5-3.5kW
10.控温仪：单段控温 数码显示  
11.控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出
12.设定方式：轻触五按键动作、数显设定
13.显示方式：双行LED数字显示
14.运行功能：定值运行、程序运行
15.程序模式：单段运行
16.传感器：K型热电偶
17.附属功能：校正功能   门控功能 
18.安全装置：过流漏电保护开关
19.内容积：≥7L
20.电源：AC220V 50Hz
21.标准配置：成套设备1台、说明书1本、合格证1片。
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	流速仪
	1.测速范围：0.06m/s～8m/s
2.旋桨回转直径：Φ70mm
3.功耗：1.5W  
4.流速仪主机尺寸：23cm*12.5cm*5cm
5.显示：中文宽屏液晶显示，4行32位，并带有夜光指示背景灯。
6.旋桨水力螺距：b 120mm（理论值）
7.起转速度v0: 0.05m/s
8.信号数/转子转数 2/1（每转2个信号）
9.存储：可存储100个断面数据
10.通讯：标准RS232接口，支持与计算机连接。
11.工作电源：7.2V\4200mAh，可充电。
12.输入断面面积，按换屏键可显示被测点的瞬时流量。
13.全中文菜单及面板、中文按键，操作简单方便。
14.工作水体环境 水温0℃～＋40℃；水深0.1m～30m；悬移质含沙量≤30kg/m3。
15.贮存环境温度－25℃～＋55℃ ；湿度≤90%RH。
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	温湿度计
	1.温度范围：-9.9度至50°  
2. 湿度：10%至99%

	29
	高原空盒气压表
	测量范围：800-1060hpa/
2.温度范围：-10—40℃
3.重量：≯1.5kg

	30
	pH计
	仪器级别0.01级
1.mV范围 (-2000.0～2000.0)mV
 最小分辨率 0.1 mV
 电子单元示值误差 ±0.1%或±0.3 mV/
2.pH范围 (-2.00～20.00)pH
 最小分辨率 0.01pH
 电子单元示值误差 ±0.01pH
3.温度范围 (-5.0～110.0)℃ /(23-230)℉
 最小分辨率 0.1℃/0.1℉
 电子单元示值误差 ±0.2 ℃/±0.36℉
4.电源适配器（输入：AC100～240V，输出：DC9V）。
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	瓶口分配器
	1. 具有极强的化学耐受性
2.可高温消毒灭菌
3.方便的设计，保证了对分液器进行简单和经济的清洁和保养；
4.采用PTFE、FEP、哈氏合金、 PP等材料制成；
5.最大耐压500mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3；
6.五种瓶口适配器的规格：S40，GL32，GL38，GL25，GL28；
7.配备两根进液管，适配不同高度的瓶子；
8.带有回流阀，可轻松回收多余试剂；
9.量程范围：5-50ml；
10.刻度：1ml。
11.数字型，用于取酸1台，用于取有机溶剂1台。
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	玻璃器皿
	满足监测工作要求，具体清单内容详见附件。

	33
	激光测距仪
	1.测量距离：≥1500m
2.测量精度：1.0m±D*0.3%
3.工作温度：-10°至50°


玻璃器皿清单附件
	序号
	品名
	规格
	单位
	数量

	1
	量杯
	500ml
	个
	10

	2
	移液管（分度吸量管（流出式）A级、单标线吸量管A级）
	1ml
	支
	单标线吸量管：20
分度吸量管：20

	
	
	2ml
	支
	单标线吸量管：20
分度吸量管：20

	
	
	5ml
	支
	单标线吸量管：20
分度吸量管：20

	
	
	10ml
	支
	单标线吸量管：20
分度吸量管：20

	
	
	15ml
	支
	单标线吸量管：20
分度吸量管：20

	
	
	20ml
	支
	单标线吸量管：20
分度吸量管：20

	
	
	50ml
	支
	单标线吸量管：10

	3
	称量瓶
	直径60mm*高30mm
	个
	8

	4
	比色皿
	玻璃10mm
	对
	4

	
	
	石英10mm
	对
	4

	
	
	玻璃20mm
	对
	4

	5
	锥形瓶
	50ml
	个
	50

	
	
	150ml
	个
	50

	
	
	250ml
	个
	20

	6
	培养皿
	9cm
	个
	20

	
	
	10cm
	个
	20

	7
	容量瓶（A级）
	10ml
	个
	白20

	
	
	25ml
	个
	白20、棕20

	
	
	50ml
	个
	白20、棕20

	
	
	100ml
	个
	白20、棕20

	
	
	200ml
	个
	白20、棕20

	
	
	250ml
	个
	白20、棕20

	
	
	500ml
	个
	棕10、白10

	
	
	1000ml
	个
	白10

	8
	量筒（不具塞）
	10ml
	个
	10

	
	
	50ml
	个
	10

	
	
	100ml
	个
	10

	
	
	250ml
	个
	10

	
	
	500ml
	个
	10

	9
	烧杯
	50ml
	个
	20

	
	
	100ml
	个
	20

	
	
	200ml
	个
	20

	
	
	300ml
	个
	20

	
	
	400ml
	个
	20

	
	
	500ml
	个
	10

	
	
	3000ml
	个
	10

	10
	比色管
	10mL
	个
	50

	
	
	25ml
	个
	50

	
	
	50ml
	个
	50

	
	
	100ml
	个
	50

	11
	分液漏斗
	250ml
	个
	10

	
	
	500ml
	个
	10

	
	
	1000ml
	个
	10

	12
	聚四氟梨分液漏斗
	1000ml
	个
	10

	13
	陶瓷蒸发皿
	100ml
	个
	20

	
	
	150ml
	个
	20

	14
	玻璃棒
	20cm*6mm
	个
	10

	15
	玻璃研钵
	直径10ml
	个
	10





第四章  评标办法（综合评分法）
评标方法前附表
	条款号
	评审内容
	评审标准

	2.1.1
	资格审查标准
	资格条件
	符合第二章《投标人须知》第1.4项规定

	2.1.2
	符合性审查
	投标报价表
	符合第六章《投标文件格式》中规定的格式及内容，提供投标报价一览表及分项报价。

	
	
	投标报价
	未超过采购预算价，未出现缺项、漏项，对所投内容所有内容作出完整唯一的投标报价。

	
	
	投标函
	符合第六章《投标文件格式》中规定的格式及内容，由法定代表人或委托代理人签字或盖章和加盖公章。

	
	
	投标有效期
	投标文件有效期须满足招标文件要求

	
	
	投标保证金
	符合第二章《投标人须知》第3.4项规定

	
	
	投标文件签署、
盖章
	按第六章“投标文件格式”要求在规定位置加盖电子签章、签字。

	
	
	其他实质性要求
	（1）投标文件未出现不满足招标文件中商务需求条款内容或未出现招标文件规定的其他投标无效情形。
（2）法律法规和招标文件明确规定的其他无效情形。
（3）投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	
	
	低于成本价的
情形
	评标委员会认为存在低于成本价投标的情况

	2.2
	分值构成与评分标准
	评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2
其中：F1、F2分别为投标报价、商务技术部分2项评分因素的汇总得分。

	
	
	评分因素
权重
	投标报价F1:30分
商务技术部分F2:70分

	投标报价得分F1（满分30分）

	投标报价计算公式=评标基准价/投标报价×30
即：F1=[C/（B1，B2，Bn）]×30
注：C为评标基准价，即有效投标人是指通过符合性评审的投标人，评标基准价是指各有效投标人中的最低投标报价。
B1，B2，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。
注：1.根据《中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。
3.本项目针对产品制造商或生产商，为小型或微型企业或残疾人福利性单位或监狱企业生产的产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.投标人根据自身情况提供小微企业声明函，无小微企业声明函的在价格评分时不对投标报价进行扣除。

	商务技术部分得分F2（满分70分）

	技术参数
（20分）
	1.重要参数评审：标有“★”部分参数共14条为重要参数，不满足一条扣0.82分，满分为11.48分。
2.一般参数评审：采购需求中共有142项产品，不满足每一项产品的所有一般参数扣0.06分，满分为8.52分。
注：投标人必须对招标文件第三章采购需求中的技术参数要求作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标产品所提供的参数信息必须与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不满足技术参数要求，按扣分处理。

	项目实施方案
（20分）
	根据供应商提供的实施方案进行评审：①货物组织运输方案；②人员配置与职责；③供货进度计划及保障措施；④安装、调试、验收保障措施；⑤培训计划和保障措施。以上5项方案全部提供，内容阐述详细、全面具体，贴合并满足项目采购需求要求，描述条理清楚、思路清晰，科学合理，能有效保证项目实施，突出项目的特点及关键性技术问题的得满分20分，每缺少1项方案内容扣4分，每1项方案内容存在描述不完整或有缺陷或与项目不匹配扣2分。
描述缺陷是指：内容不清晰或不完整或无可行性，不具有逻辑性，内容与实际情况不匹配或不符合项目特点或无法达到预期效果，不适用于本项目或内容不符合相关规范要求或内容与本项目无关等任意一种情形。

	履约能力
（10分）
	1.项目技术负责人：具有环境或化学分析或环保相关专业高级证书的得2分，满分2分。
2.项目实施人员：具有系统集成项目管理工程或环境工程或水环境监测或大气环境监测或土壤环境监测或环保相关专业技术培训合格证书的，提供一个得1分，满分8分。
备注：一人多证不重复计分，需提供以上所有人员证书复印件及投标人为所持证书人员缴纳2024年1月至今任意一个月的社保缴费证明材料并加盖投标人电子公章，证明材料提供不全者，不予赋分。

	质量承诺及
保证措施
（10分）
	根据供应商提供的质量承诺及保证措施包括但不限于：①设备质量承诺；②保障措施等进行评审，以上2项方案全部提供，内容阐述详细、全面具体，贴合并满足项目采购需求要求，描述条理清楚、思路清晰，科学合理，能有效保证项目质量，得满分10分，每缺少1项方案内容扣5分，每1项方案内容存在描述不完整或有缺陷或与项目不匹配扣2分。
描述缺陷是指：内容不清晰或不完整或无可行性，不具有逻辑性，内容与实际情况不匹配或不符合项目特点或无法达到预期效果，不适用于本项目或内容不符合相关规范要求或内容与本项目无关等任意一种情形。

	售后服务方案
（10分）
	根据供应商提供的售后服务方案包含：售后服务体系、投入资源、服务人员团队、技术支持能力、服务响应时间等方案。以上5项方案全部提供，内容阐述详细、全面具体，贴合并满足项目采购需求要求，描述条理清楚、思路清晰，科学合理，能有效保证项目售后服务，得满分10分，每缺少1项方案内容扣2分，每1项方案内容存在描述不完整或有缺陷或与项目不匹配扣1分。
描述缺陷是指：内容不清晰或不完整或无可行性，不具有逻辑性，内容与实际情况不匹配或不符合项目特点或无法达到预期效果，不适用于本项目或内容不符合相关规范要求或内容与本项目无关等任意一种情形。


1.评标方法：
1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按上述评标总得分计算公式计算评标总得分，按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序；评标总得分相等时，按商务技术部分得分由高到低顺序排序；评标总得分相等且技术部分得分相同时，按投标报价由低到高顺序排序。
2. 评审程序和标准
2.1资格审查、符合性审查
2.1.1资格审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查（具体详见《评标方法前附表》），有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。
2.1.2符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查（具体详见《评标方法前附表》），有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。
2.1.3符合本章第2.1.1、2.1.2项规定的投标文件视为符合招标文件的商务、技术等实质性要求评审，可以进行技术和商务评估，综合比较与评价。
[bookmark: _Toc489145775][bookmark: _Toc321836408][bookmark: _Toc489197879]2.2 分值构成与评分标准
[bookmark: _Toc489197880][bookmark: _Toc321836409][bookmark: _Toc489145776]2.2.1 分值构成
（1）投标报价：详见《评标方法前附表》；
（2）商务技术部分：详见《评标方法前附表》；
2.2.2 评标基准价计算方法：详见《评标方法前附表》。
2.2.3 评分标准
按招标文件中规定的评标方法和标准，对满足招标文件实质性要求评审的投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。
（1）投标报价评分标准：详见《评标方法前附表》；
（2）商务技术部分评分标准：详见《评标方法前附表》；
2.3综合比较与评价
[bookmark: _Toc321836412][bookmark: _Toc489145777][bookmark: _Toc489197881]2.3.1 评标委员会按本章2.2.3规定的评分标准进行打分，并计算出投标人的评标总得分。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（1）按本章《评标方法前附表》的规定对投标报价计算出得分F1；
（2）按本章《评标方法前附表》的规定对商务技术部分评分，得分F2；
（3）按本章《评标方法前附表》的规定计算评标总得分。
2.3.2商务技术部分（F2）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。
2.3.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
2.3.4同品牌产品不同投标人的处理方式
相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同一品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
2.4投标文件的澄清 
2.4.1投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.4.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。
2.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正。
[bookmark: _Toc489197882][bookmark: _Toc489145778][bookmark: _Toc321836413]2.5报价过低情形澄清
评标委员会认为投标人的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价（总价或单价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.6评标结果
2.6.1评标委员会按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人，评标总得分相等时，按技术部分得分由高到低顺序排序；评标总得分相等且技术部分得分相同时，按投标报价由低到高顺序排序，并提出书面评标报告。
2.6.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
2.6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
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政府采购货物买卖合同
 
 
 
 
 
 
 
 
 

项目名称：                                                                     
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             


[bookmark: _Toc27624]第一节  政府采购合同协议书
甲方（全称）：                （采购人）
乙方（全称）：                （中标人）
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
       采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
采购标的及数量（台）：                    
品牌：                  规格型号：                 
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4）政府采购组织形式：分散采购
（5）政府采购方式：公开招标
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是     否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是  否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是    否
（7）合同是否分包：是     否
（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是      否
 外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品： 是   否
（10）是否涉及节能产品：是   否
是否涉及环境标志产品：是  否
是否涉及绿色产品：是  否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
             大写：                           
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                  
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                               
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
   收取履约保证金形式：                            
   收取履约保证金金额：                            
   履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4.合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式） 否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                 分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人）
	乙方（中标人）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	开户名称
	
	开户名称
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	银行账号
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。




第二节  政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）投标人（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供的产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送达本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第一部分  资格审查部分
 
一、营业执照
具有独立承担民事责任的能力，具有营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或自然人的身份证明。（提供扫描件）

二、财务要求
提供投标人2024年财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）。成立未满1年或成立至今未产生经营活动的投标人提供自成立至今的财务报表或财务情况说明，或提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。（提供扫描件） 

三、税收要求
提供投标人缴税所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，投标人成立不足一年的，无需提供。（提供扫描件）

四、社保要求
提供投标人缴费所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；投标人成立不足一年的，无需提供。（提供扫描件）

五、专业技术能力
提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明。（格式自拟）



六、书面声明
提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。（格式自拟）
 
七、法律、行政法规规定的其他条件
1.投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。（注：采购人或采购代理机构通过“信用中国”网、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。）
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
 



[bookmark: _Toc478214728]八、中小微企业声明函
（一）中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖电子公章）：
日 期：
 
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 


（二）监狱企业声明函
（不属于监狱企业的无需填写）
公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为监狱企业。 
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：                    。
本公司为参加	（项目名称） （招标编号：         ）采购活动提供本企业     （填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
 
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。 
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人全称（加盖电子公章）：                
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：              
日期：    年   月   日
 
 
注：若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且投标人必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（三）残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc20904][bookmark: _Toc12907]（不属于残疾人福利性单位的无需填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	         单位的	              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
注： 单独列出所供残疾人福利性单位制造的货物产品单价和总价。
（若投标文件中无上述材料，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）
 
 
投标人全称（加盖电子公章）：                
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：              
日期：     年    月    日
 
 
注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。招标代理机构在随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
 
第二部分  报价部分
一、投标报价一览表
项目名称：                               

	投标报价（元）
	小写：              大写：

	合同履行期限
	

	质保期
	

	投标保证金
	

	说明
	


 
注：1.投标报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有货品、货品运输装卸、验收、售后服务、质保等伴随的服务及各种税费等全部费用。
2.投标报价超过预算价作无效标书处理。
 
 
 
投标人全称（加盖电子公章）：                   
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：              
日期：     年    月    日
 
 


2、 分项报价表
项目名称：                                        
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	数量
（单位）
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


 
 
投标人全称（加盖电子公章）：                   
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：              
日期：     年    月    日











第三部分  商务技术部分
[bookmark: _Toc486885404][bookmark: _Toc393354841]一、投标函
致：（采购人）
1.我方仔细研究了（采购项目名称）（招标编号：  ）项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（￥）的投标总报价，按合同约定实施和完成。
2.我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）（如果有的话）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果，遵守国家有关法律法规和规章。
3.同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。
4.同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
5.我们郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内在经营活动中无重大违法活动。
6.我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。我方保证没有处于被责令停业，投标资料被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内的经营活动中没有重大违法记录、骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。我方不是为此招标项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）。与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。
7.完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。
8.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
9.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件地承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。
10.投标有效期为投标截止之日起90日历天。
 
 
 
 
 
 
投标人全称（加盖电子公章）：            
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：                
地址：                        
电话：                        
邮政编码：                    
日期：      年     月     日


二、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	营业执照
统一社会信用代码
	

	注册资金
	
	邮政编码
	

	公司成立日期
	
	企业网站网址（如有）
	

	企业电话
	
	通讯地址
	

	公司简介
	

	经营范围
	

	公司拥有资质证书
	


 
 
投标人全称（加盖电子公章）：               
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：                 
日期：     年    月    日


三、法定代表人身份证明书及授权书
 
（一）法定代表人身份证明书
 
单位名称：				        	
单位性质：				     	 	
地    址：		  	  	     		
成立时间：      年        月       日
经营期限：	                      	
姓    名：              性别：        年龄：         职务：		 
系         （投标人名称）  的法定代表人。
 
特此证明。
 
附：法定代表人身份证复印件
 
 
 
投标人全称（加盖电子公章）：           
     日 期：      年     月     日
 

（二）法定代表人授权书
本人 （姓名）  系    （投标人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             
代理人无转委托权。
 
附：代理人身份证复印件
 
 
 
投标人全称（加盖电子公章）：                  
 
法定代表人：             （电子签章）    
 
身份证号码：                             
 
委托代理人：              （签字）       
 
身份证号码：                             
 
电子邮箱：                               
 
联系电话：                              
 
日期：    年    月    日
 
 
 


四、保证金
投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的扫描件。
[bookmark: _Toc16450] 
五、商务条款偏离表
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: _Hlk478972650][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK120]请对应招标文件中第三章采购需求“第一部分商务需求”的要求认真填写该表。
A.□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。
B.□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。
	序号
	[bookmark: OLE_LINK121]招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...


[bookmark: OLE_LINK196]表格填写说明：
1.投标人根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。
2.“偏离”系指“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
3.勾选示例：


投标人全称（加盖电子公章）：                   
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：              
日期：     年    月    日
 

六、技术规格偏离表
  请按提供技术、服务的实际响应情况，逐条对应招标文件的第三章采购需求，按要求认真填写该表。
项目名称：                                                                               
	序号
	货物名称
	品牌/规格型号/产地
	招标文件采购要求
	投标文件响应参数
	偏离概述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写（招标文件中参数关于“不低于”“不小于”的表述，只要投标参数“高于”或“大于”招标参数，均属正偏离，但该正偏离加分意义是否明显由评标专家决定）；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件响应栏”一列中写明技术参数。
2.序号应对应该产品在第三章《采购需求》中的序号。
3.投标人必须对招标文件第三章采购需求中的技术参数要求作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标产品所提供的参数信息必须与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不满足该条技术参数要求。
 
 
投标人全称（加盖电子公章）：                   
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：              
日期：     年    月    日
 
 


七、项目实施方案
（格式自拟）

八、履约能力
  （格式自拟）

九、质量保证及承诺
  （格式自拟）

十、售后服务方案
  （格式自拟）
 
十一、其他资料
 

