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一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为中国医学科学院整形外科医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
6. 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购标的的数量
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	货期

	1
	1-1
	铥激光
	1
	台
	60个自然日内

	2
	2-1
	超脉冲点阵手术激光系统
	1
	台
	90个自然日内

	3
	3-1
	自动发药机
	1
	台
	60个自然日内

	4
	4-1
	皮肤超声
	1
	台
	60个自然日内

	5
	5-1
	超声机
	1
	台
	60个自然日内

	6
	6-1
	输注工作站
	10
	台
	60个自然日内

	7
	7-1
	低能量冲击波康复治疗仪
	1
	台
	60个自然日内

	8
	8-1
	上下肢主被动康复训练仪
	1
	台
	60个自然日内

	
	8-2
	血流动力学监测平台
	1
	台
	60个自然日内

	9
	9-1
	甩头仪
	1
	台
	60个自然日内

	10
	10-1
	电动病床
	12
	台
	60个自然日内


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点
1. 采购项目（标的）交付的时间：采购人指定时间，详见上表；
2. 采购项目（标的）交付的地点：中国医学科学院整形外科医院指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。
2.售后服务：由设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺。
（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训地点，培训时长及培训达到的效果。
（2）维修点：有固定维修点，提供详细地址及联系电话；
（3）维修工程师：有专职的维修工程师并提供人数；
（4）维修响应速度：
两小时内做出维修方案决定；
如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院
出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。
（5）保修期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算）；
（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次
（7）提供维修手册、软件等服务类资料
（8）提供免费软件升级更新 
3.备件及技术服务
（1）为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。
（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。
（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。
（4）安装完成后，由招标人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本标书中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。
（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向招标人提供设备使用及维护的专用工具。
（6）资料
①卖方须向买方提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套 ，英文1套。
②卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。
（7）技术服务
在货物运抵使用单位后，卖方应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。
（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。
五、采购标的的验收标准
1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包  品目1-1  铥激光
1、适用范围：用于泌尿外科良性前列腺增生；
2、激光器分类：4类
▲3、激光波长：≥1900纳米，单一激光工作波长
4、激光器类型：光纤激光器 电光转换率高
5、激光传输方式：光纤
6、组织穿透深度：≤0.1mm
7、组织光凝固层：≤1mm
8、激光工作模式：单一连续波
9、激光防电击等级：BF型
10、可设置最低功率:≤5W
▲11、最大平均输出功率：≥120W
12、激光终端输出功率可调，步进≤5W 
▲13、激光输出功率不稳定度非实测值：≤±5%
▲14、激光输出功率复现性非实测值：≤±5%
15、有功率反馈系统，可以自动跟踪、即时显示
16、激光输出系统：包含导光系统
17、激光输出接口：国际通用SMA905接口
18、界面操作：彩色电容屏触摸操作界面
19、指示光：绿色波长 520nm (士10nm) ，亮度可调节
20、双脚踏控制开关，具有防激发保护装置
21、无需开机预热
22、冷却系统：水冷
23、配有紧急停止按钮
24、配置要求
（1）掺铥光纤激光治疗机主机1台
（2）嵌入式控制软件1套
（3）脚踏开关1套
（4）掺铥光纤激光治疗机附件光纤2根
（5）光纤剥离器1把
（6）光纤切割笔1把
（7）手持光纤端面检测仪1个
（8）激光防护镜1副
（9）质保期：不少于3年
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第2包  品目2-1  超脉冲点阵手术激光系统

1、激光类型：射频激发二氧化碳激光
2、激光管需具备保护外壳，设备具备钥匙锁开关
3、激光波长：10600nm±100nm
4、平均输出功率: ≥60W
5、激光发射峰值功率: ≥240W
6、脉冲宽度：≥2ms
7、定时照射：1ms-1s，可调节
8、每脉冲能量：2-225mJ，可调节
9、重复速率：1-1000HZ，可调节
10、单发脉冲穿透深度：≥4000微米
11、光斑大小：≤0.12mm
12、设备冷却方式：内部闭环冷却液风热交换器技术
13、能量输出脉冲方式: 超脉冲模式/连续脉冲模式
14、光斑形状：≥7种光斑图型可选
15、光斑密度：1-80%光斑密度可调
16、光斑大小:≥9种光斑大小可选
17、质保期：不少于7年


第3包  品目3-1  自助发药机

一、基本要求：全自助式微药房 1 套，支持急诊、肠道、发热药房、门诊取药、出院带药等，药品全部包装规格的发放，支持实体或电子医保卡、处方条码等多种识别方式自助取药，药品存储空间密闭，符合国家药品管理规定。
二、技术和性能参数要求
1、储药功能要求
▲（1）储药容量：药品综合存储容量≥2000盒
（2） 存储方式：设备需具备可根据药盒尺寸自动调整存储位置和容量的功能
（3） 品规容量：≥500种品规,需提供加盖制造商公章的技术文件。
（4） 效期管理：系统可根据入库药品效期智能排序，优先发放近效期药品。支持药品近效期自定义设置，过期药品将被锁定，无法发放。
（5） 需具备支持各品规药品差异化设置最低安全库存值；并实时可查询设备内药品所有关联信息，与HIS库存信息同步。
（6） 设备药品的储存模式：药品平放于两侧平板药架单元。
2、 发药功能要求
▲（1）需具备支持各类包装类型的药品，中西成药包括但不限于整盒或拆零的片剂、胶囊、合剂、口服液、针剂（安瓿和西林）、颗粒制剂、输液袋等。
（2） 需具备每小时调剂≥80张处方。
（3） 自助取药机需具备药品条形码自动识别系统，支持医保卡、处方条码等多种识别方式。可自动识别与手动输入条形码两种模式。能根据条形码信息有效实施对每个单包装药品的效期管理、追踪管理，并能提供无条码药品的进药方案。
（4） 设备运行原理：采用机械手前后两侧抓取技术（机械手无需旋转）。
（5） 出药口：标准单出药口，有挡板装置方便患者取药。
（6） 发药安全：核对准确率确保不低于99.99%。需提供加盖制造商公章的技术文件。
（7） 调剂失败处置：若处方中某个品规药品调剂失败，设备需具备可自动妥善处理并重新调剂该品规药品，直至调剂成功；若因库存不足导致调剂失败，整张处方已调剂药品自动妥善处理， 
（8） 设备内药品过期时，设备需具备自动屏蔽功能。
（9） 用药指导：设备需具备发药完成时、自动打印用药指导单延伸药学服务。
（10） 具备操作指引：取药全流程需同时伴随屏幕文字显示和语音指导播报。
3、 补药、退药功能要求
（1） 补药方式：设备内需具备生成补药清单功能；人工补药速度需每小时≥300盒；并确保补药准确率≥99.99%。
（2） 设备需具备一键式退货功能：可一次性输入需要退出设备的所有（单品种或多品种）药品信息（某品规、某批次），无需人工干预。
4、 监控功能要求
（1） 设备内的温度和湿度实时监控，可导出数据。需提供加盖制造商公章的技术文件。
（2） 设备内外均需具备监控系统，对内外环境进行监控记录，支持影像回溯，便于故障排除和行为追溯。需提供加盖制造商公章的技术文件。
5、 感染防控措施：设备内外需配备可实现对物表进行消杀的防控功能。自定义消杀时长，支持统计累计消杀使用总时数，支持消杀总时数到期自动报警。需提供加盖制造商公章的技术文件。
6、 报警及通知功能：设备需具备完善的报警及通知功能，包括但不限于设备缺药、药品低于安全库存值、药品临期和过期、温度和湿度异常、设备故障等。
7、 统计功能：设备需具备药房管理所需的各种统计报表，包括但不限于库存盘点、销量统计（总表、分项表）等。
8、 数据备份：设备需具备数据自动安全备份和自动复原功能。
9、 设备可与医院HIS系统连接，需具备后续可开发功能，配合HIS系统不断升级。
10、 在日常运行中，设备需具备无需通过人工设置，自动根据药品包装规格、空间储位情况，实时自动调整药品的存位。
11、 设备需具备玻璃层板的储存模式，支持调整最大容量需求。
12、 HIS系统出现故障，设备点应具备应急处理。
13、 设备需具备无需人工干预，能对所指定任一批次、效期的任一药品实现自动出库，且不影响其他药品的库存。
14、 设备对所发出的药品需具备充分的保护装置，避免发药过程对药品外包装所造成的损坏风险。需提供加盖制造商公章的技术文件。
15、 药品储存位置自动灵活。设备会自动根据药品包装盒尺寸，自动优化药品在设备内的任意存放位置。
16、 实时监测设备内药品信息，包括每个单包装药品的批次批号、效期、已发放药品信息、待发药品信息等。
17、 有安全装置：所有运动部件均包裹在内部，如无意开启设备侧门，设备会立刻自动停止运行。
18、 设备运行噪音≦60分贝
19、 设备需具备药品发放失败自动清仓回流。需提供加盖制造商公章的技术文件。
20、 软件系统
（1）药品分拣管理软件
功能要求：支持药品自动分拣，多种分拣模式，库存实时监控与预警，错误检测报警，与HIS无缝对接，记录查询导出及效率统计分析。
性能要求：分拣准确率≥99.9%，全年无故障运行时间≥99.9%。
兼容性要求：支持Windows、Linux操作系统，与主流数据库集成。
安全性要求：用户权限分级管理，数据加密传输
（2）数据统计与分析软件
功能要求：多维度数据统计，自定义报表生成，数据预测，数据导出。
性能要求：报表生成时间≤5秒，支持多用户并发操作
兼容性要求：与主流数据库集成，支持Windows、Linux操作系统。
安全性要求：数据访问权限分级管理，数据备份与恢复。
（3）系统操作界面软件
功能要求：图形化操作界面，多语言切换，操作指引与帮助文档，用户自定义界面布局，操作日志记录查询与导出。
性能要求：支持多用户并发操作
兼容性要求：支持Windows、Linux操作系统及主流浏览器。
安全性要求：用户登录身份验证，操作权限分级管理。
（4）视觉分析识别软件
功能要求：药品包装、条形码，错误检测报警，识别记录查询导出，图像存储与检索。
性能要求：识别准确率≥99.9%，单次识别响应时间≤150毫秒，每日处理图像量≥50,000张。
兼容性要求：支持Windows、Linux操作系统，与主流数据库集成。
安全性要求：数据加密传输，用户权限分级管理。
21、质保期：不少于3年。
第4包  品目4-1  皮肤超声

一、功能要求：可探测浅表病灶组织。主要用于观察和分析浅表组织（皮肤，浅表血管，小器官等）的结构、血流状态。支持变频、彩色、能量、多普勒等多种模式，可应用定性和定量分析，从而满足科室临床诊疗的要求。
二、技术要求
1、主机
（1）便携式主机
（2）≥15英寸液晶显示器
（3）主机重量≤7Kg
（4）显示器开合角≥135度翻转
（5）具备全物理键盘式(非触摸式)控制面板
（6）主机内置探头接口≥1个
（7）硬盘：配置固态硬盘，硬盘容量≥90GB
（8）多波束并行处理技术
（9）数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥16bit
（10）物理通道：≥128通道
（11）≥5种成像单元，包括但不限于二维灰阶成像单元、 双幅成像单元、彩色多普勒成像单元、能量多普勒成像单元、频谱多普勒成像单元等
（12）支持模式≥5种，包括但不限于二维灰阶模式、 双幅成像模式、彩色多普勒模式、能量多普勒模式、频谱多普勒模式等，输出功率可调
（13）具备空间复合成像功能 
（14）具备图像增强功能，即斑点噪音抑制，≥3级可调
（15）数据储存后，可对回放的常规图像进行各种参数调节
（16）支持图像前端放大和图像后端放大
（17）支持一键全屏放大，≥2级可调
（18）支持DICOM3.0及以上
（19）支持穿刺中位线
（20）可配置≥3种探头
（21）不需要使用水囊
2、探头
（1）超宽频变频探头：基波≥3种，彩色多普勒≥2种，PW≥1种，可视可调
（2）探头基元≥256
（3）探头防水等级≥IPX7
（4）探头1：超高频探头，频率范围：22-38MHz，最大探测深度≥20mm，侧向分辨率≤50μm，轴向分辨率≤50μm
（5）探头2：超高频探头，频率范围：38-62MHz，最大探测深度≥7.5mm，侧向分辨率≤30μm，轴向分辨率≤30μm
（6）探头3：超高频探头，频率范围：8-22MHz，最大探测深度≥60mm，侧向分辨率≤500μm，轴向分辨率≤500μm
3、二维灰阶模式
（1）最高扫描线密度≥1024超声线
（2）最大探测深度≥20mm
（3）发射声束聚焦：聚焦区域≥3级可调
（4）焦点个数≥2个
（5）二维增益调节范围≥100dB,连续可调
（6）动态范围≥280dB，可视可调
（7）灰阶图谱≥16种
（8）物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示
（9）伪彩≥8种
4、彩色多普勒模式
（1）多普勒增益≥100dB，连续可调 
（2）彩色图谱可调，≥8种
（3）支持速度标尺可调
（4）支持彩色标尺翻转
（5）支持彩色优先功能调整
（6）具备快速角度校正功能
5、能量多普勒模式
（1）多普勒增益≥100dB，连续可调 
（2）≥8种彩色图谱可调
（3）支持彩色优先功能调整
（4）具备快速角度校正功能
6、频谱多普勒模式
（1）方式：脉冲波多普勒（PW）
（2） B/D兼用：B/PW
（3）增益范围≥100dB，可视可调
（4）动态范围≥96dB
（5）支持扫频速度可调
（6）支持频谱多普勒翻转
（7）支持时间标尺功能
（8）具备快速角度校正功能（＋60°/0°/－60°）
（9）B/PW显示比例：1/1和1/2
7、系统
（1）内置锂电池，可独立供电
（2）主机内置HDMI视频输出接口≥1 个
（3）主机内置USB3.0接口≥4个
（4）主机内置网络接口≥1个
（5）配置超声专用台车；支持升降功能。
8、测量和分析
▲（1）可测量指标：包括但不限于距离、长度、密度、面积、角度、周长、描迹长度、速度、时间等。
（2）可以0-255的色阶基础呈现图像的伪彩.
（3）测量放大镜功能，在测量时，支持独立窗口放大，可对测量局部区域进行数倍放大，便于选择测量边界
（4）测量放大镜功能，在测量时，支持独立窗口放大，可对测量局部区域进行数倍放大，便于选择测量边界
▲（5）可自动识别表皮、真皮、皮下等主要层次,并对每个子区域进行独立的自动定量分析,可分析的指标包括但不限于厚度、平均灰度值、皮下水疱样低回声带等。
9、图像存储，回放和浏览
（1）支持快速存储和浏览屏幕图像、电影
（2）支持向后存储和向前存储，时间长度可预置
（3）≥3种图像存储方式：包括但不限于静态图片、动态前置视频、动态实时视频等
（4）支持体位标记
（5）主机内置报告系统
（6）图像处理方式：包括但不限于亮度调节、对比度调节、伽玛变换/彩色变换、色彩反转、放大、文字标注等。
10、内置图文工作站
（1）系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息
（2）支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览
（3）支持存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备或更多
（4）支持≥7种输出格式，包括但不限于PDF、AVI、DCM、JPG、BMP、PNG、RAW等。
11、质保期：不少于3年。


第5包  品目5-1  超声机
一、技术参数要求
1、主机成像系统
（1）显示器：≥21英寸，液晶彩色显示器，可上下左右任意旋转，可前后折叠。
（2）操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸
（3）脉冲优化处理技术
（4）接收波束并行处理技术
（5）自适应增益补偿技术
（6）数字化二维灰阶成像单元
（7）数字化彩色多普勒单元
（8）数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW和 HPRF)
（9）数字化能量血流成像单元
（10）B模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能，同时可支持解剖M型
（11）具备一键图像优化技术
（12）具备聚焦技术。
（13）具备实时图像优化技术：可实现自动优化远场图像；多级可调；可实现自动补偿声影后方图像；多级可调
（14）动态范围≥280dB
（15）空间复合成像技术，同时作用于发射和接收,，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。
（16）自适应核磁像素优化技术，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。
（17）反向脉冲谐波技术，具有谐波频率显示，可视可调
（18）内置 DICOM 3.0 标准输出接口；
2、成像技术
（1）超宽视野成像扫描技术
（2）测量功能,电影回放功能
（3）全景成像连续扫查长度≥210cm
▲（4）具备线阵、凸阵及容积探头
（5）具备全屏高清放大功能
（6）具备智能多普勒血管检查技术
①单键优化二维、多普勒图像质量
②单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等
③具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等）
（7）脑卒中疾病诊断相关技术
①可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果
②自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值
③计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比
（8）血管中内膜自动测量与分析
①对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计
②计算结果为一段距离内的平均值，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置
（9）具备超声声速自动校正技术
（10）具备微细血流成像技术，支持凸阵、线阵探头，。
（11）具备术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。
3、测量和分析 ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)
（1）一般测量：距离、面积、周长等；
（2）产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 
（3）外周血管测量和计算功能；
（4）多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 
（5）心脏功能测量； 
4、图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元
（1）数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；
（2）具备主机硬盘图像数据存储；硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧；
5、输入/输出信号：
（1）输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频
（2）输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP高清输出
6、系统通用功能：
（1）液晶显示器≥21英寸, ≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，。
（2）操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸
（3）成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用
（4）预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件
（5）具备一键休眠模式，并可以一键唤醒系统。
7、探头规格
（1）频率：超宽频带探头，从 1 MHz 到12MHz
（2）二维、彩色、多普勒均可独立变频；
（3）腹部凸阵探头（2.0-6.0MHz）、线阵小器官探头（5.0-12.0MHz）、经直肠探头（4.0-10.0MHz）
（4）扫描深度≥40cm
8、二维显像主要参数：
（1）增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段。
9、频谱多普勒
（1）显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；
（2）最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；
（3）最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)
（4）取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；
（5）实时自动包络频谱并完成频谱测量计算
10、彩色多普勒
（1）显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）
（2）扫描速率：凸阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ≥13Hz；
11、记录装置
（1）DVD-RW 或USB图像存储
（2）USB接口。
二、配置要求
1、智能超声系统主机*1
2、凸阵探头2.0-6.0MHz（腹部、产科、妇科）*1
3、腔内双功探头4.0-10.0MHz（腔内超声包括经阴道及经直肠）*1
4、线阵小器官探头5.0-12.0MHz（血管、小器官、儿科、产科、肠管、乳腺）*1
三、质保期：不少于3年。


第6包  品目6-1  输注工作站
1、输注中央监护系统
（1）集中实时显示输注信息、输注报警，并储存患者输注用药信息；
（2）支持多台输注泵的连接，支持多个用户登录在线，支持不少于20个用户并行使用系统；
（3）医院管理功能可以创建≥10个科室，实现输注信息集中监护；
（4）支持绘制实景视图，可根据科室的实际布局在系统上绘制实景图；
（5）可对统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计；
（6）支持科室自定义药物库，支持针对不同的临床护理区配置文件，包含对泵的设置配置以及对药物库的设置配置；
2、输液信息采集系统
▲（1）输液信息采集系统需通过NMPA注册证
（2）整机设计使用期限≥10年
▲（3）模块化插装结构设计，组合单元、注射泵、输液泵之间无需额外工具可以方便组合
（4）可支持两个输液信息采集系统间通讯，可支持多台泵的通道组合
（5）支持2.4G/5G Wi-Fi联网功能
▲（6）防尘/防液体保护等级：IP34 
3、注射泵
（1）需通过NMPA注册证
（2）使用年限≥10年
（3）速率范围：0.01-2300ml/h，以0.01 ml/h递增
▲（4）自动识别注射器：规格为1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml所有符合标准的注射器；
▲（5）注射精度：≤±2%、机械精度：≤±0.5%；
（6）≥9种输液模式可选：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、 间歇模式、微量模式、时辰模式；
（7）支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度；
（8）快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动快进、手动快进、半自动快进、上一次快进等四种快进方式可选；
（9）支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml；
（10）阻塞压力检测范围：50 - 1200mmHg,可以选择16档阻塞级别；
（11）≥5.0英寸电容触摸屏操作，全中文颜色彩屏显示；
（12）可在屏幕上显示虚拟注射器；
（13）注射器可进行全自动方式装载。
（14）.泵体自带提手，无需任何配件，支持两个泵之间叠加转运
▲（15）防尘防水等级：IP44
（16）可存储至少5000种药物
（17）支持至少30种药物分类
（18）支持药物纠错系统（DERS）功能、药物检索功能和配伍禁忌功能。
（19）具有注射器位移监测系统，实时监控注射器位移
（20）.能够存储、回放≥10000组历史信息记录
（21）锂电池续航时间：≥12h@5ml/h
4、输液泵
（1）需通过NMPA注册证；
（2）使用年限≥10年，需提供证明材料；
▲（3）流速范围：0.10-2300.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h；
（4）输液精度：≤±5%；
（5）≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、点滴模式、间歇模式、微量模式、时辰模式；
（6）支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度；
（7）快进流速范围：0.10-2300ml/h，具有自动快进、手动快进、半自动快进、上一次快进等四种快进方式可选
▲（8）KVO速度:0.1-30.0mL/h可调；
（9）支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml；
（10）支持下阻塞检测50-1200mmHg，可以选择16档阻塞级别
▲（11）支持输血功能。
（12）≥ 5.0英寸电容触摸屏操作，全中文彩屏显示；
（13）气泡检测：最小检测气泡≤15ul；
（14）泵上自带提手，无需任何配件，支持两个泵之间叠加转运；
▲（15）防尘防水等级：IP44；
（16）泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；
（17）可存储至少5000种药物；
（18）支持 DERS 功能，设置药物的输注参数超过药物库的软限值且在硬限值范
（19）能够存储、回放≥10000组历史信息记录；
（20）锂电池续航时间：≥12小时@ 25mL/h；
5、肠内营养泵
（1）≥3英寸彩色触摸屏，所触及所得。
（2）挤压方式：盘式蠕动挤压式，蠕动轮为可拆卸设计。
（3）喂养速度范围：1-1200ml/h，喂养精度≤±5%。
（4）冲洗速度：1-1200ml/h。
（5）具有连续模式、间歇模式可选，满足多种临床使用场景。
（6）透明泵门设计，喂养过程全程可视。
▲（7）防护等级：IP46，可流水下冲洗。
（8）支持手动排气及自动排气，排气速度：2000 ml/h。
▲（9）可自动识别装载的耗材类型（单通道/双通道）。
（10）KTO速度：1-30ml/h。
▲（11）支持定时冲洗，双通道可自动切换。
（12）自带加温系统，且无需外接电源，有效减少病人腹泻。加温范围：30-42℃，可直接通过触摸屏调节温度,温度单位可选摄氏度℃或华氏度℉。
（13）具有参数锁定功能，参数锁定开启后，需要输入密码解锁后才可更改喂养参数,。 
▲（14）支持交流电源、直流电源和内置锂电池供电；电池续航时间≥25h；关机条件下，充电时间≤4h。
（15）三CPU设计，双路实时监控喂养状态，异常时可报警。
▲（16）具有药物库功能，支持定制药物库和喂养方案。
（17）屏幕亮度多级可调，支持户外模式及夜间模式。
（18）支持多级气泡报警等级。
（19）支持通过无线或有线联网，与输注中央站连接。
（20）肠内营养泵支持查看操作日志和报警日志，可存储50000条日志记录。
（21）肠内营养泵以多种方式产生报警和提示，屏幕显示报警内容。
（22）报警信息：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、管路安装异常、管路下端阻塞、管路上端阻塞、管路有气泡、通讯中断、营养瓶空、冲洗瓶空、滚轮故障和喂养即将完成。
（23）使用期限：≧10年（不含电池）。
6、配置要求：
（1）输液信息采集系统1
（2）输液泵2
（3）注射泵4
（4）肠内营养泵1
（5）台车1
（6）电源线2
7、质保期：不少于5年。


第7包  品目7-1低能量冲击波康复治疗仪

1、用途：低能量电磁式冲击波作用于人体阴茎干、中部及根部，可以刺激阴茎血管内皮组织，募集和活化间充质干细胞，修复受损的阴茎海绵体神经组织、平滑肌、血管内皮等从而达到改善勃起机制，实现自然修复勃起功能障碍的目的。
▲2、工作模式：电磁线阵式冲击波源，非液电式设计。
▲3、波源水囊可凹槽型和凸面型自由转变；
4、高压脉冲电容储能应在14J～30J范围内，误差不大于5%；
5、手柄治疗头机械臂升降范围≥150mm，无源5轴联动、6关节全方位万向灵活定位，实现一键式移动/一键式固定；
6、波源平面冲击波声压最大峰值：1MPa～15MPa
7、压力脉冲上升时间（上升沿）：≤1.5us
▲8、冲击波最大能流密度≤0.15mJ/mm²
▲9、冲击波能量的穿透深度≥75mm
10、主机具有两种功能治疗切换模式
11、治疗头的使用寿命≥100万次冲击波次数；工作频率:≥2Hz；
12、设备最大治疗电压：≥12kV，冲击波能量的稳定性在±2%范围内；
13、水处理系统具有注、排水循环及除气装置，自动控温、实时温度显示；
14、安全自检系统可识别各功能模块是否故障、治疗头是否紧锁，显示具体部件代码；
15、可视化光电水位显示（LED灯指示高中低水位），循环散热光电检测功能；
16、多功能台车含储物箱及多个挂架，万向刹车轮；
17、设备有效使用年限≥8年；
18、配置要求
（1）主机1
（2）冲击波源高压系统1
（3）波源治疗头1
（4）电容箱1
（5）波源水囊1
（6）机械臂件1
（7）水处理系统1
（8）推车1
（9）脚踏开关1
19、 质保期：主机不少于3年


第8包  品目8-1  上下肢主被动康复训练仪

一、脑电信号采集系统
▲1、采集通道数量：≥8通道，支持扩展16通道、32通道或64通道
2、信号传输方式：支持有线无线双模式连接脑电信号分析处理系统
3、交流阻抗≤2.5 kΩ•cm2(@10Hz)
4、直流失调电压≤30 mV
5、电位漂移≤5 mV/10 min
6、电阻≤5Ω
7、各个通道采样率≥250Hz，支持多种不同采样频率
▲8、盐水电极，无需导电胶
9、丢包率：≤5%
二、脑电信号分析与处理系统
1、软件功能要求
▲（1）软件能实时采集、显示输入的波形数据和脑电数据分析功能，并能回放保存的数据。
（2）录入并选择病人的基本信息，具备电子排班功能。
▲（3）既可独立用于训练及评估，也可与上肢主被动康复训练设备协同训练及评估。
（4）采集盒软件具有低频滤波；采集器软件具备50Hz、62.5Hz陷波滤波器，0.5Hz~30Hz带通滤波器；上位机软件具备带通滤波器和中值滤波器。
（5）测量功能，可生成具备电压和时间为坐标的波形图。
（6）阻抗测试工具，具备测量各个通道的阻抗值的功能。
（7）软件利用视觉听觉诱导，激发运动想象，实时分析脑电信号，转化为康复设备控制指令。
▲（8）通过查看患者档案，可以了解该用户的总训练次数、总训练时长、运动想象评分趋势、历史训练报告等内容。
（9）脑电难度等级可根据用户的个人需求设定训练参数，脑电难度等级范围为1-15级。
（10）实时训练数据展示，在训练期间，会显示训练模式、训练时间、运动里程、运动速率及运动想象评分等数据。训练结束后，会显示游戏排行及评估报告。
▲（11）系统可以进行脑功能评估，可提供脑电分析/脑功能评估的报告，包括运动想象评分、脑电热力图、脑电数值及对称性等数据。
（12）脑电传输速率指标要求：脑电信号命令发放到设备启动相应时间≤500ms；脑电信号命令发放频率≥10Hz。
（13）系统具有振动反馈模式，脑电反馈训练模式下可选择是否开启振动触觉反馈。若开启，则训练中新增振动触觉反馈。振动反馈器分为提醒模式及增强模式，振动等级0、1、2、3四级可调。
2、脑电记录盒性能要求
（1）共模抑制比：≥98dB
（2）时间间隔：误差不超过±2%
（3）输入阻抗：脑电输入端的输入阻抗应≥10MΩ
3、质保期：不少于1年。
第8包  品目8-2血流动力学监测平台

1、用于无创检测血流动力学技术，床旁实时检测、监测系统。
▲2、基于胸电生物阻抗法原理。
3、采用便携式整体化设计，机身自带防滑人体工学提手。
4、采用≥11英寸液晶触摸彩色显示屏，内置USB接口。
5、主机含有内置电池，无电源供电状态下可供电≥2小时。
6、既能24小时实时监测、也能快速检测。
7、检测报告内置参数自动分析功能模块，能自动对血流动力学参数进行整合分析并输出结论。
8、主机设备内置升级功能，可实现软件远程在线自动升级更新。
9、设备具备数据无线传输能力，检测报告、监测数据均能通过无线通道对接医院HIS、LIS系统。
10、报告支持本地保存，自带回看与搜索功能。同时可接入线上的查阅报告的分析软件，可直接提供数据统计与分析服务
11、界面实时显示检测与监测数据，当参数超出警报范围时，会自动预警提示，标注异常数值。
12、检测与监测界面可按临床实际需求切换显示参数，基础参数界面、判断参数界面、监测趋势参数界面，三大类界面能自由调整。
13、常规参数：心率（HR）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均动脉压（MAP）
▲14、灌注参数：心输出量（CO）、心脏指数（CI）、搏出量（SV）、心搏指数（SI）
15、前负荷参数：胸液传导性（TFC）、每搏输出变异性（SVV）
16、后负荷参数：系统阻力（SVR）、系统阻力指数（SVRI）
17、心肌收缩力参数：变力状态指数（ISI）、射血前期（PEP）、左室射血时间（LVET）、左心室每搏做功（LSW）、每搏做功指数（LSWI）、左心室做功（LCW）、左心室做功指数（LCWI）、收缩时间比（STR）
18、配置要求
（1）无创血流动力检测系统主机1台                           
（2）无创血流动力学专用车架1台
（3）专用心功能探测导联线（八芯导联线）1套
（4）血压袖带及延长管 1套
（5）打印机1台
（6）血氧探头和蓝牙血压计1套
19、质保期：不少于3年


第9包  品目9-1  甩头仪
一、用途：用于各种眩晕病症、空间定向障碍等疾病的检查，临床应用于评定前庭-眼动反射系统的功能状态及有无病损；评估受试者两侧前庭眼动反射是否对称，判定是否有单侧前庭功能下降，区别中枢性与外周性前庭疾病；
二、红外视频目镜
1、图像通道数：≥4通道
2、图像传感器：1/3英寸CMOS
3、图像帧率(F/S)：≥120 FPS
4、图像采样率：≥120 Hz
5、图像分辨率：≥320×240像素
6、内置凝视灯：2个
三、vHIT目镜
1、图像帧率（F/S）：≥400fps
2、采样率：≥400Hz
3、图像分辨率：320×200像素
4、内置凝视灯：1个
5、避光设计：双遮光罩
6、目镜佩戴方式：自锁松紧带式
四、LED液晶视靶
1、视觉诱发：全视野强化刺激
2、双屏显示：眼动图像可在计算机和视靶端同步显示
3、定标（校准）：≥5点
五、无线射频遥控器：可操控视频眼震电图仪检查项目启停及选项
六、冷热气喷枪
1、输出气体温度范围：冷气：12℃~37℃；热气：37℃~50℃
2、输出气体温度准确度：≤±0.3℃
3、刺激时长：1~120s
4、输出气体流量：4 ~ 12L/min
5、图像采集功能：通过USB摄像机采集耳道鼓膜图像
七、软件
1、检查项目：自发眼震试验、凝视眼震试验、扫视眼动检查、平稳跟踪试验、视动性眼震试验、位置性眼震检查、双温试验、vHIT等
2、瞳孔识别：AI眼动识别技术，瞳孔智能锁定，不受眼睑下垂、浓妆、美瞳、黑斑等任何半遮挡瞳孔的因素影响
3、试验设计：时间和位置双随机扫视；多速视动；多频跟踪；平稳跟踪分别计算向左、向右的跟踪瞬时增益；实时显示头位旋转角度；操作判定可自定义设置，自动判断vHIT操作数据是否有效；一键自动分析；检查视频实时录制及慢放；瞬时增益比或平均增益比计算增益；扫视波数据筛选；具备频率-增益图谱；两种非对称性比值算法，五组半规管数据匹配对比等
4、眼动刺激信号：方波、正弦波、锯齿波
八、配置要求：红外视频目镜*1、vHIT目镜*1、视频线*1、遥控器*1、头枕*1、冷热气喷枪*1、视靶*1、软件*1、电脑工作站及打印机*1
九、质保期：不少于3年。


第10包  品目10-1  电动病床（含转运床）
一、参数要求
1、多功能液压、手动抢救床。
2、规格：床板长≥1880mm、全长≥2150mm，床板宽620mm、全宽770mm。
3、背部升降0～90°；膝部上升0～40°；高低升降560～890mm；床头尾倾斜-18°～18°。
▲4、具有足部床板角度调节功能。
5、床面板为优质ABS材质，4段式设计。
▲6、床体采用优质钢材，耐腐蚀。
7、采用双液压缸式设计。安全工作载荷≥225kg。
8、床板头部具有按压抬升手柄，便于实现背部升降操作。
9、膝部升降采用手摇柄操作，不用的时候手摇柄可以收纳。手摇柄具有过摇保护功能。
10、配有一体式铝制折叠护栏。
11、标配有直径≥200mm中控锁树脂脚轮。
12、标配有导向功能的中心第五轮，直径≥100mm。
13、脚轮采用中控式刹车、定向设计，床体前、后、左、右均有操作踏板。
14、床头、足部各标配有1根折叠升降式点滴杆。
15、床尾配有记录台（≥300mm*400mm），台面可向前、后两面水平放置。
16、配有转运推行把手。
17、床体两侧配有倾斜角度显示功能。
18、床体四角配有防撞缓冲轮。
19、病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。
20、床体底部托盘配有氧气瓶定位放置槽，可放置2L与4L的氧气瓶。
21、床垫采用≥70mm厚度泡棉。床垫尺寸≥1860mm*600mm*70mm。
二、配置要求（每套设备）
1、床体1套
2、折叠护栏2片
3、200mm的单面脚轮（其中1只带导电功能）4只
4、中控锁踏板系统1套
5、中心第五轮1套
6、记录台1个
7、防撞轮1套；
8、膝部升降手摇柄1套
9、推行把手3个
10、背部按压抬升手柄3个
11、高度上升踏板2个
12、高度下降与倾斜踏板2个
13、引流架2个
14、点滴架2个
15、床垫1张
三、质保期：不少于5年。
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