招 标 文 件

采购项目名称：中南大学湘雅三医院飞利浦FD-10整机维保服务项目

项 目  编 号：ZCWB20260303

采购代理编号：0646-264HNGLN0131

采   购   人：中南大学湘雅三医院

采购代理机构：湖南国联招标有限公司

2026年5月

目录

第一章 投标邀请	- 1 -

第二章 投标须知	- 4 -

第一节  投标须知前附表	- 4 -

第二节  投标须知正文	- 8 -

一、总则	- 8 -

1. 适用范围	- 8 -

2. 定义	- 8 -

3. 投标人的资格要求	- 8 -

4. 投标费用	- 8 -

5．组织现场考察或者召开答疑会	- 8 -

二、招标文件	- 9 -

6. 招标文件的构成	- 9 -

7．偏离与实质性响应	- 9 -

8. 询问	- 9 -

9. 招标文件的澄清或者修改	- 9 -

三、投标文件	- 10 -

10. 投标语言	- 10 -

11. 计量单位	- 10 -

12. 投标文件的组成	- 10 -

13. 投标报价	- 11 -

14. 投标人的资格证明文件	- 11 -

15. 标的内容及服务符合招标文件规定的证明文件	- 12 -

16. 投标有效期	- 12 -

17. 投标保证金	- 12 -

18.分包	- 12 -

19. 投标文件的签署	- 13 -

四、投标	- 13 -

20. 投标文件的密封和标记	- 13 -

21. 投标截止期	- 13 -

22. 投标文件的修改和撤回	- 14 -

23. 串通投标行为	- 14 -

五、开标，资格审查和评标	- 15 -

24. 开标	- 15 -

25. 资格审查	- 15 -

26. 评标委员会	- 15 -

27. 评标	- 16 -

28.保密	- 16 -

六、中标信息公布	- 16 -

29.中标通知书与中标信息公布	- 16 -

七、询问和质疑	- 16 -

30. 投标人询问及质疑	- 16 -

八、合同签订	- 17 -

31. 签订合同	- 17 -

32. 履约担保	- 17 -

33. 政府采购合同履行中数量的变更	- 17 -

34.禁止行为	- 17 -

九、政府采购政策	- 18 -

35.政府采购政策	- 18 -

十、其他规定	- 19 -

36. 招标代理服务费	- 19 -

37. 需要补充的其他内容	- 19 -

第三章 资格审查	- 20 -

1．资格审查主体	- 20 -

2．资格审查	- 20 -

3．资格审查结果	- 20 -

第四章 评标方法及标准（综合评分法）	- 21 -

第一节 评标方法及标准前附表	- 21 -

第二节 评标方法及标准	- 23 -

1．评标方法	- 23 -

2．评标程序	- 23 -

3．投标文件的符合性审查	- 23 -

4．投标文件的澄清	- 23 -

5．投标文件的比较与评价	- 23 -

6．推荐中标候选人	- 24 -

7．复核	- 24 -

8．编写评标报告	- 24 -

9．停止评标	- 24 -

10. 无效投标和废标	- 24 -

11．重新组建评标委员会进行评标	- 24 -

第三节 投标文件的符合性审查	- 26 -

1.符合性审查	- 26 -

2.投标无效	- 26 -

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）	- 27 -

1. 综合评分法	- 27 -

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整	- 27 -

3. 投标报价评价	- 28 -

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分	- 28 -

5.评标总得分	- 28 -

6.中标候选人的推荐方法	- 28 -

附页1 评标方法及标准	- 29 -

第五章 采购需求	- 31 -

一、采购需求一览表	- 31 -

二、服务内容及技术要求	- 32 -

第六章 采购合同	- 34 -

第七章 投标文件的组成	- 38 -

一、投标人具备投标资格的证明文件	- 42 -

附件1 授权委托书	- 42 -

附件1-1 法定代表人身份证明	- 43 -

附件2 投标人基本情况	- 44 -

2-1 营业执照副本 (自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件	- 46 -

附件3 投标人资格声明	- 47 -

附件4 利益回避承诺书	- 49 -

附件 5投标保证金	- 50 -

二、投标函	- 52 -

三、开标一览表	- 54 -

四、分项报价明细表	- 55 -

五、政策优惠证明材料	- 56 -

5-1中小企业声明函	- 56 -

5-2 残疾人福利性单位声明函(适用于残疾人福利单位)	- 57 -

5-3 监狱企业证明资料(适用于监狱企业)	- 57 -

六、服务方案说明	- 59 -

七、主要人员简历表	- 60 -

八、拟投入本项目的工作人员配置一览表	- 61 -

九、采购需求响应（一）	- 62 -

十、采购需求响应（二）	- 62 -

十一、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料	- 62 -

十二、采购需求偏离表	- 63 -

十三、供应商需提供的其他资料	- 64 -

第一章 投标邀请

中南大学湘雅三医院的飞利浦FD-10整机维保服务项目进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目名称、编号、预算金额

1、采购项目名称：飞利浦FD-10整机维保服务项目

2、项目编号：ZCWB20260303

2、采购代理编号：0646-264HNGLN0131

3、预算金额：48.00万元

4、是否专门面向中小企业采购：否

本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

5、评标方法：综合评分法

6、合同履行期限：1年。

二、采购人的采购需求

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （标的名称） | 服务内容 | 服务 期限 | 最高限价 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦FD-10整机维保服务 | 飞利浦FD-10整机维保服务 | 飞利浦FD10 DSA整机一套，全保服务1年，包括所有设备部件保养服务、备件更换服务和所有的工时服务。 | 1年 | 48.00 |

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、非专门面向中小企业采购。对小型、微型企业包括视同小型、微型企业的残疾人福利单位、监狱企业，给予价格评审优惠。

四、投标人的资格要求

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购项目的特定资格条件：无

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

五、获取招标文件

1、获取招标文件的时间：2026年5月11日起至2026年5月20日截止，每天上午 09:00 至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外 ）。

2、获取招标文件的地点：湖南国联招标有限公司招标一部（湖南省长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号楼45楼）

3、方式：持法定代表人身份证明原件或授权委托书原件（并附法定代表人身份证明原件）、个人身份证及复印件、投标人营业执照副本复印件购买招标文件（通过邮件报名的，将上述材料扫描并注明“N0131项目报名资料”发送至邮箱hnglsb@126.com，索取投标登记表进行投标报名登记和购买招标文件，联系电话：0731-85177559）。

招标代理机构银行财务信息：

开户名称：湖南国联招标有限公司

开户银行：招商银行长沙分行营业部

帐号：696581515310001

（备注栏填写：N0131—投标单位名称或简称）

4、招标文件售价（元）：￥400.0元，本公告包含的招标文件售价总和

六、投标截止时间、开标时间和开标地点

1、提交投标文件截止时间：2026年6月4日9点00分（北京时间）

2、开标时间：2026年6月4日9点00分（北京时间）

3、开标地点：湖南省长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号楼45楼湖南国联招标有限公司会议室。

七、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

八、疑问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3、投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑事项须一次性提出。

九、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

名称：中南大学湘雅三医院

地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路138号

联系人：徐老师；电话：0731-88618971

2、采购代理机构信息

名称：湖南国联招标有限公司

地址：湖南省长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号楼45楼

联系人：王亚丽、薛浩、陈家乐、季飞腾；电话：0731-85177559

电子邮箱：hnglsb@126.com

十、其他补充事宜

1、本招标公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中南大学湘雅三医院官网、湖南国联招标有限公司网站发布。

2、在其他媒体发布的同一招标公告如有不一致的，以在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布的为准；公告期限自中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布公告之日起算。

3、本公告在中国政府采购网的链接为：

第二章 投标须知

第一节  投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 飞利浦FD-10整机维保服务项目 |
| 第1.2款 | 是否预留采购份额 | 否 |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第3.2款 | 接受联合体形式投标 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第5.1款 | 招标文件提供期限 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第5.2款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | 不组织 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第7.4款 | 非实质性偏离的范围和幅度 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥ 8项将导致投标无效。 |
| 第9.1款 | 招标公告指定媒体 | 详见第一章“投标邀请” |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第13.2款 | 采购预算、最高限价 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第13.8款 | 投标报价的其他要求 | 以人民币进行报价，投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。 |
| 第14.1款 | 投标人应提供资格审查资料 | 1、满足投标人基本资格条件的证明材料包括： ⑴ 法定代表人投标的提交法定代表人身份证明原件；授权人投标的提交法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件并附法定代表人身份证明原件； ⑵法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明； ⑶ 政府采购供应商资格承诺函（投标人资格声明）。 ⑷利益回避承诺书 2、满足投标人特定资格条件的证明材料包括：/。 3、其他说明： 除不具备独立承担民事责任能力的机构、组织、个人外，供应商为其他组织、自然人参与本项目投标的，凡采购文件格式中要求为“法定代表人”签署的，由组织负责人、自然人签署，视同有效，满足采购文件要求。 |
| 第16.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第17.1款 | 投标保证金 | 要求提供，根据包最高限价和预算，按以下标准缴纳： 投标保证金数额为：7000.00元。 缴纳方式： 1、金融机构转账的，投标保证金必须是从投标人基本账户转入到投标保证金托管账户，并在进账单用途栏或备注栏中注明“N0131保证金”字样。 投标保证金托管账户信息如下： 开户名称：湖南国联招标有限公司 开户银行：招商银行长沙分行营业部 帐 号：696581515310001 2、金融机构、担保机构出具的保函形式的： ① 采用金融机构出具的保函形式的，保函必须由投标人基本账户开户行出具。 ② 保函格式为见索即付保函，不得设置兑取条件。 未按时、足额缴纳保证金的，其投标文件将被拒绝或视为无效投标。 |
| 第18.1款 | 分包 | 本项目不允许向外分包转包 |
| 第19.1款 | 投标文件副本份数 | 投标文件分包编制、签署、装订、封装。 投标文件副本伍份、投标文件电子文档壹份。 电子文档内容包括： ① 与投标文件正本一致的盖章签字版的PDF格式的投标文件； ② 与投标文件正本一致的word格式的投标文件； ③ excel格式的分项报价表。 【为保持投标文件PDF电子文档与投标文件正本一致，请在投标文件制作完成并签字、盖章后扫描成PDF格式。投标电子文档、开标一览表应单独密封并粘贴在投标文件密封包装的外面，随投标文件一起递交。】 |
| 四、投标 |  |  |
| 第21.1款 | 投标截止时间及投标地点 | 详见第一章“投标邀请” |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第24.1款 | 开标地点 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第24.2款 | 需要宣布的其他内容 | / |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第29.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 综合得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列。综合得分且技术得分相同的，按商务得分由高到低顺序排列。 |
| 第30.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 本采购项目接收质疑函方式、联系部门及联系电话、通讯地址： 接收质疑函的方式：供应商应当按国家相关规定向采购人和采购代理机构一并当面提交书面质疑函及相关证明材料,且在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。 采购代理机构联系部门：湖南国联招标有限公司 联系电话：0731-85177559 通讯地址：湖南省长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号楼45楼 采购人联系部门：中南大学湘雅三医院 联系电话：0731-88618971 通讯地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路138号，中南大学湘雅三医院招标中心 |
| 八、合同签订 |  |  |
| 第32.1款 | 履约担保 | 不要求提供 |
| 十、其他规定 |  |  |
| 第36.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费具体标准：参照原国家计委计价格〔2002〕1980号《关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》中规定的费率标准的75%向中标人收取中标服务费，收费基价为中标价。 招标代理服务费账户信息如下： 开户名称：湖南国联招标有限公司 开户行：招商银行长沙分行营业部 银行帐号：696581515310001 |
| 第37.1款 | 其他规定 | 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标时在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 |

第二节  投标须知正文

一、总则

### 1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当符合本章第35.1款规定，否则将被拒绝。

### 2. 定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

### 3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

### 4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 5．组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

### 6. 招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章	投标邀请

第二章	投标须知

第三章	资格审查

第四章	评标方法及标准

第五章	采购需求

第六章	政府采购合同

第七章	投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

### 7．偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

### 8. 询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

### 9. 招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间3日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.4招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

三、投标文件

### 10. 投标语言

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

### 11. 计量单位

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 12. 投标文件的组成

12.1投标文件由如下内容组成：

第一部分  资格证明文件

一、投标人具备投标资格的证明文件

附件1 授权委托书

附件2 投标人基本情况

附件3 投标人资格声明

附件4 利益回避承诺书

附件5投标保证金

第二部分  商务文件

二、投标函

三、开标一览表

四、分项报价明细表

五、商务要求响应

六、政策优惠证明材料

第三部分  技术部分

七、服务方案说明

八、主要人员简历表

九、拟投入本项目的工作人员配置一览表

十、技术采购需求响应（一）

十一、技术采购需求响应（二）

十二、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

十三、技术偏离表

十四、供应商需提供的其他资料

12.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

### 13. 投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.5投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”等相关内容。

13.6投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

13.7投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。）

### 14. 投标人的资格证明文件

14.1投标人应按【投标须知前附表】的规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）投标人资格声明(格式)

（3）利益回避承诺书

（3）符合特定资格条件证明文件复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人公章，并按招标文件规定签章。

### 15. 标的内容及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下标的内容及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

### 16. 投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

### 17. 投标保证金

17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

（3）在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（4）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

### 18.分包

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

### 19. 投标文件的签署

19.1 招标项目分包的，投标人应按包分别编制、签署、封装提供投标文件。

19.2投标文件正本一份，副本份数见【投标须知前附表】；投标文件电子文档（U盘或光盘形式）：壹份。纸质投标文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

19.3投标文件正本应打印或用不褪色的材料书写，并由投标人和投标人代表按照招标文件规定在投标文件需要签署的位置签署、盖章。投标人代表可为投标人法定代表人(非法人组织为负责人、个体工商户为负责人，以下统称单位负责人)；投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。投标文件的副本可以是正本文件的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

19.4投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动的地方应加盖单位章或由投标人代表签字确认。不按上述要求签署的，其投标无效。

19.5为便于采购文件保存，投标文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质投标文件正本一致。

四、投标

### 20. 投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。

20.2投标文件密封袋上应标明“投标项目名称”、“采购代理编号”、“正本”或“副本”和“于（开标时间） 之前不得开启”的字样。如果采购项目分包招标的，还应注明投标的包号。

20.3未按本章第 20.1 款要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

### 21. 投标截止期

21.1投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定的投标地点。

21.2逾期送达的投标文件，以及未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），采购人、采购代理机构应当拒收。

21.3采购人、采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

（1）项目名称、采购代理编号；

（2）投标人名称；

（3）投标文件送达时间、地址；

（4）投标文件密封情况；

（5）采购代理机构名称；

（6）采购代理机构接收人签字。

### 22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。修改或撤回通知应当按招标文件规定编制、签署、密封和标记（在密封袋上注明“修改”字样，以及修改的时间），作为投标文件的组成部分，且只需提供一份，并在提交投标文件的截止时间前递交。

22.2采购人、采购代理机构对投标人提交的投标文件修改或者撤回的书面通知，按照本章第21.3款规定如实记载、签收保存，并向投标人出具签收回执。

22.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 23. 串通投标行为

23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

### 24. 开标

24.1采购人、采购代理机构在【投标须知前附表】规定的开标地点组织开标，并邀请投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人、采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标过程应当由采购人、采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

24.5采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

### 25. 资格审查

25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

### 26. 评标委员会

26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

### 27. 评标

27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

### 28.保密

28.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、中标信息公布

### 29.中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

七、询问和质疑

### 30. 投标人询问及质疑

30.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。

30.4采购人、采购代理机构按照《政府采购质疑答复和投诉办法》(财政部令94号)规定进行质疑答复。

30.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《政府采购质疑答复和投诉办法》(财政部令94号)规定向采购人同级财政部门提出投诉。

八、合同签订

### 31. 签订合同

31.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

31.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 32. 履约担保

32.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.2中标人没有按照本章第31.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

### 33. 政府采购合同履行中数量的变更

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 34.禁止行为

34.1 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.2中标供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）违反法律、规章、规范性文件规定的。

九、政府采购政策

### 35.政府采购政策

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；

（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

33.2政府采购政策交叉与叠加

（1）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

35.3投标人符合本章第35.1款规定的，应提供相关证明资料。

（1）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）。

（2）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。

（3）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

35.4执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。

35.5 投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

十、其他规定

### 36. 招标代理服务费

36.1招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。

### 37. 需要补充的其他内容

37.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 资格审查

### 1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构。

### 2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求进行签名、盖章的；

（4）未按要求提交投标保证金的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。查询结果与其他采购文件一并保存。

### 3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

第四章 评标方法及标准（综合评分法）

第一节 评标方法及标准前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.3款 | 评标方法 | 本项目采用综合评分法。 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 1、根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十九条 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正： （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 2、投标文件中含义不明确、表述不一致的内容，除评标委员会要求当场澄清的以外，其余按照有利于采购人的内容进行认定，投标人应自行承担由此产生的风险及费用。 |
| 第5.4（1）项 | 价格评审优惠 | 1、服务由小型和微型企业承接的，给予10％的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。 2、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受政策。 注：（1）小微企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供《中小企业声明函》（格式）。 （2）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。 （3）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。 |
| 第6款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术得分由高到低排序。 |
| 第10款 | 无效投标的规定 | 投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在符合性检查时按照无效投标处理： （1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。 |
|  | 废标的规定 | 有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |

第二节 评标方法及标准

### 1．评标方法

1.1本采购项目评标方法见本章第一节“评标方法及标准前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

### 2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

### 3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

### 4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

### 5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

### 6．推荐中标候选人

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

### 7．复核

7.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

7.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；

### 8．编写评标报告

8.1根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本节7.2情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 10. 无效投标和废标

10.1按【评标方法及标准前附表】

### 11．重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

### 1.符合性审查

1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

### 2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）

### 1. 综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

### 2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件的相关规定，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.3需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。

2.4按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

### 3. 投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分

### 4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本s节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

### 5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

### 6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。

附页1 评标方法及标准

评标方法及标准

| 评审因素及权值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标因素 |  | 权值范围 |  |
| 技术部分 |  | 60 |  |
| 商务部分 |  | 20 |  |
| 价格部分 |  | 20 |  |
| 综合评分表 |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
| 技术部分 | 技术部分响应程度 | 26 | 完全符合招标文件第五章采购需求要求的，计26分；偏离标记“▲”条款的，每偏离一项扣4分；偏离非标记“▲”和“★”条款的，每偏离一项扣2分，扣完为止；采购需求中标记“★”号项不满足的视为无效响应。 |
|  | 服务团队 | 5 | 投标人针对本项目拟派的服务团队中专业维修工程师在采购需求要求的基础上，每增加一个原厂相关资质认证的工程师的计2.5分，最高计5分。 [须提供本项目维修人员清单（包括姓名、联系电话等）、原厂同类设备维修培训合格证，否则不计分。] |
|  | 维保服务方案 | 20 | 投标人针对本项目编制详细维保方案，内容包括但不限于：①响应时间及开机率；②服务内容（包括但不限于定期保养、培训等）；③备品备件管理及配送（包括但不限于备品备件库、备品备件种类等）；④维修服务整体方案；⑤服务质量保证措施及安全管理措施等。方案内容全面、准确、详实，完全满足采购需求的得20分。每出现一处方案缺漏项扣4分，每有一处缺陷的扣2分，不提供不得分，扣完为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 应急方案 | 9 | 投标人针对本项目编制详细维保应急方案，内容包括但不限于：①应急响应时效；②故障排除措施；③日常防范、优化及合理化建议，方案内容全面合理、切实可行、详细周密，确保能在出现紧急情况下保障所维保设备运行、完全满足需求的，计9分；每出现一处方案缺漏项扣3分，每有一处缺陷的扣1.5分，不提供不得分，扣完为止。 (缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。) |
| 商务部分 | 质量保障体系 | 5 | 1、投标人具备质量管理体系认证计1分； 2、投标人具备环境管理体系认证证书计1分； 3、投标人具备职业健康安全管理体系认证证书计1分； 4、投标人具备医疗器械质量管理体系认证证书计2分。 注：提供认证证书复印件并须同时提供全国认证认可信息公共服务平台对体系证书的信息查询截图作为评审依据，否则不计分。 |
|  | 类似业绩 | 15 | 投标人提供自公告发布日前36个月内承接的包含采购需求中相同型号设备维保服务，每一个业绩计3分，最高计15分。同一用户单位同型号设备业绩不重复计分。 （提供合同复印件，加盖投标人公章，未提供或无法辨别的不计分） |
| 价格部分 | 投标报价 | 20 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值 |
| 推荐的中标候选人数量 |  |  | 全部通过资格和符合性审查的投标人 |
| 推荐中标候选人方式 |  |  | 以综合得分排名高低顺序，得分最高的为中标人。 |
| 说明 |  |  | 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |

- 采购需求

一、采购需求一览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （标的名称） | 服务内容 | 服务 期限 | 最高限价 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦FD-10整机维保服务 | 飞利浦FD-10整机维保服务 | 飞利浦FD10 DSA整机一套，全保服务1年，包括所有设备部件保养服务、备件更换服务和所有的工时服务 | 1年 | 48.00 |

二、服务内容及技术要求

一、项目概述

1、项目内容：飞利浦FD10 DSA整机全保服务。（机型：Allura Xper FD10，序列号:1576）

2、服务范围：飞利浦FD10 DSA整机一套，全保服务1年，包括所有设备部件保养服务、备件更换服务和所有的工时服务。

3、项目实施地点：中南大学湘雅三医院心内科。

二、服务内容及具体要求

★2.1保修内容：覆盖整机球管在内全部核心部件，具体包括但不限于：高压发生器、探测器，以及设备配套附属组件、线路、软件系统等。服务期内，不限次数的设备维修保养、系统安全升级、日常安全检查，以及保养所需常规损耗品，均由中标人负责提供原厂原装配件，医院无需承担任何相关费用。

2.2服务方式：中标人每年提供不限次数的人工上门维修服务；提供一年至少四次的定期维护与保养，其中A级保养不低于一次。定期的维护保养服务项目包括：设备的机械安全检查、电气安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等，保养中需要更换的损耗品由中标人负责提供。维修或保养完成后，中标人需提供维修报告、保养报告及质控报告。

2.3服务时间：周一至周日；初次电话响应时间：1小时；工程师24小时内现场响应，48小时内故障排除。

▲2.4更换的备件必须为与原设备型号一致的原厂全新备件，安装完毕后达到设备功能和质量达到新装标准。

▲2.5年检时，中标人负责并保证全部监测指标达标，通过相关部门检测。

2.6设备开机率全年达到 95%以上 (以365天、每天24小时计算)，如果此开机率由于中标人的原因未能达到，则停机时间超过5%的部分，按1:10顺延保修期。

2.7在保修合同执行期间，如厂家有新的软硬件版本，且医院需要，则中标人应负责升级，费用包含在合同总价内。

★2.8所派工程师必须取得原厂相关资质认证并且认证须在效期内，提供至少2名专业维修工程师名单，以及投标单位在投标截止时间前近三个月（可以不含开标当月）为其缴纳的社保证明。

▲2.9投标人需具备本次维保设备的专业服务能力，拥有完善的服务团队和常备备件库存；中标人须承诺，合同期内不得将本项目维保服务私自转包、分包给第三方机构，一经发现，医院有权立即解除合同，并追究相关违约责任。

2.10中标人工程师在医院现场开展维修、保养、安装等作业过程中，若发生非医院原因导致的人身安全、设备损坏、财产损失等安全责任事故，全部责任由中标人自行承担，医院不承担任何法律责任和经济赔偿责任。

2.11在合同期内，如此设备报废或停止使用，医院将提前一个月通知中标人中断服务合同，实际产生的维保费用按整月计算，具体金额根据合同金额测算。

▲2.12在合同期内，如医院执行新的维修维保服务模式，中标人需无条件配合医院相关工作，包括但不限于合同义务的转移等。

三、验收考核标准

合同期内，招标人将对中标人的服务质量进行考核（包括：软件安装升级、开机率、故障响应时间、故障排除时间及维保服务条款履行情况等），每半年为一个考核周期，服务商须提供考核周期内所服务设备的质量检测报告，若考核不合格，招标人可解除合同并有权要求投标人赔偿由于设备停机造成的直接和间接损失。

第六章 采购合同

中南大学湘雅三医院设备整机全保合同

（具体以实际签订合同内容为准）

甲  方：中南大学湘雅三医院

法定代表人：江泓

地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路138号

联系电话：0731-88638888

乙方：

法定代表人：

地址：

联系电话：

开户行：

账号：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚信的原则,经协商一致签订本合同，以资共同遵守履行。

一 、合同范围

1.维修服务所保设备：

| 设备名称 | 资产编码 | 主机序列号 | 装机日期 | 数量 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.设备系统/服务： 无

二 、合同期限

本合同有效期 __年（ _____ 年___月___日至_________年__月__日）。

三 、付款方式

1.合同总价款（含税）：______元（人民币）(大写）__________ 元。年维保费用__________元（人民币）（大写）___________元。

2.付款方式、时间：合同生效后，甲方在合同规定的时间内，按半年支付一次每次支付___________元的原则。每次付款需凭乙方开具的发票（发票必须由乙方自行验证真伪随同发票一并提供)、保养工单、使用科室及主管部门负责人签字确认的阶段性维保服务报告办理支付（除第一次付款需提供合同原件，其他付款需提供合同复印件）。

付款时间表:

| 付款时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付金额（人民币） |  |  |  |  |  |  |

四 、维保要求

定期保养：提供一年至少4次的定期维护，定期维护保养服务项目包括：设备的机械安全检查、电气安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查（根据具体机器增加相关内容），保养中需要更换的损耗品由乙方免费提供。维修或保养完成后，乙方需提供维修单、保养报告交由甲方医学装备部保存。

开机率：95%以上

服务热线：

故障响应时间：乙方在接到甲方报修电话后，须在2小时内给予明确的远程诊断回复。若远程无法解决，乙方的维修工程师须在24小时内（含节假日）携带必要工具到达甲方设备现场。

故障修复时限：一般故障：工程师到达现场后48小时内须排除故障恢复使用。重大故障（涉及球管、探测器等核心备件）：乙方须在96小时内完成更换并恢复临床使用；特殊情况可以经协商后延长时限，如超过时限，应参照开机率条款进行额外补偿。

五 、双方的权利义务:

1.甲方的权利义务

（1）审定乙方年度服务目标及年度维保服务计划，并对乙方的维保管理实施监督检查；

合同期间，如因乙方原因造成甲方经济损失，甲方有权向乙方提出索赔，并可终止合同；（2）如造成第三方人身和财产等损失的，由乙方最终承担全部责任；

（3）依合同规定配合乙方开展相关维保服务工作；

（4）依合同规定按时支付乙方的服务费用；

（5）合同有效期内，如设备提前报废，甲方将提前通知乙方，并终止维保合同，对已发生的维修费用，甲方按实际费用支付给乙方。

2.乙方的权利义务

（1）乙方承诺对在提供任何维修保养服务期间可能接触到的，有关甲方的任何信息或数据保密，不向任何第三方披露，并承诺令其员工对任何信息或数据保密且不向任何第三方披露；

（2）乙方员工应遵守甲方操作现场有关安全、卫生和着装方面的所有要求和规定；

（3）乙方负责为甲方提供所选保修方案相关项目的保修服务，并保证维修质量；乙方应建立维修保养档案，档案保管期不低于五年；

（4）保修期内乙方对该设备提供每年规定的定期维护，确保设备达到出厂标准正常运行,并提供相应的维护报告和检测报告给医学装备部和临床使用科室存档备查。除定期维护以外的维修，更换球管、探测器等核心部件时，乙方须提供原厂出库证明、报关单（如适用）及唯一序列号，供甲方核验。确保设备维修情况已达到正常状态，并出示相应的维修服务报告。

（5）依据国家法律法规，对设备需进行质量检测并出具检测报告，若在保修期内无法达到国家相关部门的检测标准或质量问题出现的任何不良事件，后果由乙方承担全部责任；

（6）在维护过程中所引起的人员、财产安全问题由乙方承担。

（7）乙方按年度需给甲方专业技术人员提供至少一次培训，培训内容应围绕设备维修保养技术、新型设备原理及行业规范等主题，培训费用（含差旅费、资料费等）由乙方承担。

六 、违约责任、解决纠纷方式：

1.甲乙双方任何一方违约，经通知后 10 个工作日内仍不改正的，守约方有权终止合同，并要求违约方支付合同总金额 10%的违约金。

2.合同期内，甲乙双方任何一方无故终止合同或违约，另一方由此所遭受的损失由违约方负责赔偿。

3.合同期内，乙方转包他人，甲方有权终止合同，乙方除全额退还甲方所付款项外还须赔偿由此给甲方造成的损失。

4.合同期内，甲方将对乙方的服务质量进行每年一次的考核（包括：开机率、故障响应时间、故障排除时间及维保服务条款履行情况）若考核不合格，甲方可解除合同并有权要求乙方赔偿由于设备停机造成的损失。

5.本合同所称的损失包括直接和间接经济损失，具体包括但不限鉴定费、公证费、差旅费、诉讼费以及律师费等。

6、乙方应当承担安全生产相关责任义务，落实安全生产主体责任，乙方有义务组织乙方员工及甲方相关人员学习国家有关安全生产的法律法规、政策等文件。若因乙方违反安全生产相关权利义务给甲方或任何第三方造成损失，相关法律责任由乙方承担。

7.合同期内，若经查实乙方更换的核心备件（如超声探头、梯度线圈、球管、探测器、高压发生器等）非原厂全新，甲方有权要求乙方按该备件市场价的2倍 进行赔偿，并保留单方面解除合同的权利。

8.如开机率未达到 95%，乙方须按照甲方的要求，按一定的赔付比例顺延维保时间：（按招标技术文件中做出规定执行）。其中，B 超类是按照 1：2 的赔付比例；CT/磁共振类按照 1:10 的赔付比例，内窥镜按照 1:20 的赔付比例等；其他类根据实际情况商定。

七 、其它约定及要求：

1、本合同经双方签字盖章后即发生法律效力，因国家政策干预、战争、地震等不可抗力导致本合同不能执行的，可终止本合同，双方互不承担违约责任。

2、合同未尽事宜双方协商解决，不能协商解决的，可向甲方所在地法院提起诉讼。

3、该项目招标文件、投标文件、投标现场的投标澄清承诺书与本合同互为补充和解释,是本合同的组成部分，具有同等的法律效力；在不偏离招投标文件实质性条款的情形下，如有不清或矛盾之处，以本合同为准。

4、乙方应遵循医院未来可能实施的由第三方负责的医用设备维修维保整体管理要求，严格配合医院医用设备维修维保相关制度，包括但不限于合同义务的变更。

5、本合同未尽事宜，由双方另行商定并予以书面形式进行补充或说明，补充《说明条款》与合同本体共同具有法律效力。

7、此协议壹式 肆 份，甲方持 叁 份，乙方持 壹 份，具有同等法律效力。

| 甲 方：中南大学湘雅三医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 授权代表（签名）： | 授权代表（签名）： |
| 或 | 或 |
| 法定代表人（签名）： | 法定代表人（签名）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第七章 投标文件的组成

第一部分  资格证明文件

资格证明文件封面

一、投标人具备投标资格的证明文件

附件1 授权委托书

附件2 投标人基本情况

附件3 投标人资格声明

附件4 联合体协议

附件5 投标保证金

第二部分  商务文件

商务文件封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项报价明细表

五、政策优惠证明材料

第三部分  技术部分

技术文件封面

六、服务方案说明

七、主要人员简历表

八、拟投入本项目的工作人员配置一览表

九、采购需求响应（一）

十、采购需求响应（二）

十一、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

十二、采购需求偏离表

十三、供应商需提供的其他资料

中南大学湘雅三医院

投标文件

采购项目名称：___________________

采   购   人：___________________

采购代理编号：___________________

采购代理机构：___________________

投标人名称： ___________________（盖章）

授权代表：_________________________

联系电话（手机）：_______________

____年__月__日

目 录

第一部分  资格证明文件

一、投标人具备投标资格的证明文件

附件1 授权委托书

1-1 法定代表人身份证明

附件2 投标人基本情况

2-1 营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件

附件3 投标人资格声明

附件4 利益回避承诺书

附件5 投标保证金

第二部分  商务文件

二、投标函

三、开标一览表

四、分项报价明细表

五、政策优惠证明材料

第三部分  技术部分

六、服务方案说明

七、主要人员简历表

八、拟投入本项目的工作人员配置一览表

九、技术采购需求响应（一）

十、技术采购需求响应（二）

十一、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

十二、技术偏离表

十三、供应商需提供的其他资料

备注：投标人编制投标文件时，应编制目录、页码，便于评审。

中南大学湘雅三医院

投标文件

第一部分 资格证明文件

采购项目名称：___________________

采   购   人：___________________

采购代理编号：___________________

采购代理机构：___________________

投标人名称： ___________________

____年__月__日

一、投标人具备投标资格的证明文件

附件1 授权委托书

授权委托书

本人          （姓名、职务）系_______________  （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_______________ （项目名称、采购代理机构编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明（见附件1-1）

投标人名称（盖单位章）：_______________________

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：___________________________

委托代理人（签字或印章）：___________________________

_____年___月___日

附件1-1 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

_____年___月___日

附件2 投标人基本情况

投标人基本情况

1.名称及概况：

(1)投标人名称：

地址：

传真/电话号码：          邮政编码：

(2)成立或注册日期：                   ;

(3)注册号码：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表（到      年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6)法定代表人姓名：

2.经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)          （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)          （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6,近年类似项目业绩(可另附页)：

采购人：________________________________________

合同签订时间：________________________________________

数量：________________________________________

合同金额：________________________________________

7.开立基本帐户银行的名称和地址：________________________________________ （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖单位章）：

日期：_____年___月___日

2-1 营业执照副本 (自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件

附件3 投标人资格声明

投标人资格声明

致(采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为，全称为 ,统一社会信用代码为，法定代表人(单位负责人)为，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的;法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的,从其规定。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下：

_______________________________________________________________

2、我单位直接控股的其他单位如下：

_______________________________________________________________

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

_______________________________________________________________

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

注:第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好,无本资格声明第十条情形。

投标人名称(盖单位章)：

日期: _____年___月___日

附件4 利益回避承诺书

致：中南大学湘雅三医院

我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为______________，全称为__________，统一社会信用代码为____________________，法定代表人（单位负责人）为_______________，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

三、我单位本次投标不存在以下情形：

1.提供虚假材料谋取中标、成交；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

5.在采购过程中私下与采购人进行协商谈判；

6.我单位和相关控股单位同时参与本次项目投标。

四、本次采购活动前3年内，采购人（采购人代表及相关人员）与我单位存在利害关系信息如下（如无，填写“无”）：

1.与我单位存在劳动关系如下：__________________；

2.任我单位董事、监事等职务如下：____________________；

3. 任我单位控股股东或者实际控制人如下：____________________；

4. 与我单位的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系如下：_________________；

5. 与我单位有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系如下：_____________。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（盖单位章）：____________________

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：____________________

日期：_____年___月___日

附件 5投标保证金

1、投标人须提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件（投标文件中附复印件）。

或

2、投标保函

投标保函（格式）

（金融机构、担保机构保函）

________________________（采购人名称）：

鉴于______________（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年__月___日参加_______（项目名称）政府采购招标（采购代理编号 ：___________________）的投标，_______________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____________（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

_____年___月___日

中南大学湘雅三医院

投标文件

- 商务文件

采购项目名称：___________________

采   购   人：___________________

采购代理编号：___________________

采购代理机构：___________________

投标人名称： ___________________

____年__月__日

二、投标函

致：________________（采购人、采购代理机构）：

根据贵方为____________（项目名称）的投标邀请（采购代理编号：_____________），签字代表 __________（姓名、职务）经正式授权并代表投标人________________（投标人名称）提交包含下述内容的投标文件正本一份,副本____份；投标文件电子文档：一份，参加________________项目第______包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。

第一部分  资格证明文件

一、投标人具备投标资格的证明文件

附件1 授权委托书

1-1 法定代表人身份证明

附件2 投标人基本情况

2-1 营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件

附件3 投标人资格声明

附件4 利益回避承诺书

附件5	 投标保证金

第二部分  商务文件

二、投标函

三、开标一览表

四、分项报价明细表

五、政策优惠证明材料包含：

5-1中小企业声明函

5-2残疾人福利性单位声明函

5-3监狱企业证明材料

第三部分  技术部分

六、服务方案说明

七、主要人员简历表

八、拟投入本项目的工作人员配置一览表

九、采购需求响应（一）

十、采购需求响应（二）

十一、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

十二、采购需求偏离表

十三、供应商需提供的其他资料

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起____个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________________；

邮编：_______________________；

电话：_______________________；

电子邮箱：___________________。

投标人名称（盖单位章）：_______________

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或盖章）：_______________

日期：_____年___月___日

三、开标一览表

采购代理编号：_____________                 项目名称：_____________

包号：_____________                         包名称：_____________

| 投标报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额：______________（人民币元/年） 大写金额：______________（人民币元/年） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

备注：

1、本表须按包填写，一个“包号”一份。

2、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。

3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

5、“其他内容”招标文件规定的

投标人名称（盖单位章）：_______________

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或盖章）：_______________

日期：_____年___月___日

四、分项报价明细表

采购代理编号：_______________                       项目名称：_________________

包号：_______________________                       包名称：________

价格单位：________元

| 分项项目名称 （服务名称） |  | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 小计报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价：___________元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.5款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位章）：_______________

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或盖章）：_______________

日期：_______年__月__日

五、政策优惠证明材料

5-1中小企业声明函

(适用于中小企业)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加___________（单位名称）的________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ___________（标的名称），属于________________（采购文件中明确的所属行业）行业[2]；承接企业为___________（企业名称），从业人员____人，营业收入____万元，资产总额____万元[1]，属于________（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ___________（标的名称），属于________________（采购文件中明确的所属行业）行业[2]；承接企业为___________（企业名称），从业人员____人，营业收入____万元，资产总额____万元[1]，属于________（中型企业、小型企业、微型企业）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购服务类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其投标无效。

2. [1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3. 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商务服务业。

4. 2]采购(招标)文件中明确的所属行业为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条第十二款规定的“软件和信息技术服务业”，即从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

5-2 残疾人福利性单位声明函(适用于残疾人福利单位)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________单位的__________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位章）：

日期：

5-3 监狱企业证明资料(适用于监狱企业)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）

中南大学湘雅三医院

投标文件

- 技术文件

采购项目名称：___________________

采   购   人：___________________

采购代理编号：___________________

采购代理机构：___________________

投标人名称： ___________________

____年__月__日

六、服务方案说明

供应商应根据第四章规定和本项目评标标准要求编写项目维保、服务及应急服务方案。格式自拟。

供应商名称(盖单位章)：________________________

法定代表人或其委托代理人签字：___________________________

日期：______年___月___日

七、主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章或第四章要求提供。

供应商名称(盖单位章)：________________________

法定代表人或其委托代理人签字：___________________________

日期：______年___月___日

八、拟投入本项目的工作人员配置一览表

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事本工作时间 | 取得的相关证书（职称证、资格证、学历证等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入本项目人员总数 | ______________人（拟投入项目人员总数＝技术负责人+主要技术人员数+其他人员数） |  |  |  |  |  |  |

注：1.	本表若不能反映全部实际情况，除在备注栏说明外，亦可另行制表说明；

2、从事本工作时间为在本岗位的工作年限；

3、附各类人员的相关证书(职称证书、执业资格证书等)复印件（如果有）。

供应商名称(盖单位章)：________________________

法定代表人或其委托代理人签字：___________________________

日期：______年___月___日

九、采购需求响应（一）

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和质量保证措施、组织实施方案等，格式自拟）。

1、采购需求的响应

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十、采购需求响应（二）

提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定的证明材料复印件

十一、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

十二、采购需求偏离表

采购代理编号：_____________                 项目名称：_____________

包号：_____________                         包名称：_____________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、偏离为不满足招标文件要求；

2、投标人如果对招标文件第五章“技术要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有技术条款要求，其投标无效。

4、在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：_______________

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或盖章）：_______________

日期：_______年__月__日

十三、供应商需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件采购需求要求的其他资料；

（2）招标文件评标方法及标准要求的其他相关资料。