[image: image1.png]


重庆由甲工程管理有限公司

Chongqing YouJia Engineering Management Co., Ltd

政府采购

招 标 文 件

项  目  号：YOY24A00090
招标项目名称：血液透析、手术无影灯及其他医疗设备采购项目
采购人：酉阳土家族苗族自治县人民医院
采购代理机构：重庆由甲工程管理有限公司

二○二四年十二月
目  录



































































































































































































































































- 3 -第一篇 投标邀请书


- 3 -一、招标项目内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、投标人资格要求


- 3 -四、投标、开标有关说明


- 5 -五、投标保证金


- 7 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 7 -七、投标有关规定


- 8 -八、联系方式


- 10 -第二篇 项目技术（质量）需求


- 10 -一、招标项目一览表


- 10 -二、招标项目技术需求


- 22 -第三篇  项目商务需求


- 22 -一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式


- 22 -二、报价要求


- 22 -三、质量保证及售后服务


- 23 -四、付款方式


- 24 -五、知识产权


- 24 -六、培训


- 24 -七、附件、图纸及包装要求


- 24 -八、其他商务要求内容


- 25 -第四篇  资格审查及评标办法


- 25 -一、资格审查及符合性审查


- 26 -二、评标方法


- 27 -三、评标标准


- 28 -四、无效投标条款


- 29 -五、废标条款


- 30 -第五篇  投标人须知


- 30 -一、投标人


- 30 -二、招标文件


- 30 -三、电子投标文件


- 32 -四、开标


- 32 -五、评标


- 32 -六、定标


- 33 -七、中标


- 33 -八、询问、质疑和投诉


- 34 -九、采购代理服务费


- 34 -十、交易服务费


- 35 -十一、签订合同


- 35 -十二、项目验收


- 35 -十三、政府采购信用融资


- 36 -第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）


- 36 -一、合同主要条款


- 39 -二、政府采购合同（格式）


- 41 -三、保证金退款申请表


- 42 -四、领取中标通知书的格式


- 43 -第七篇  投标文件格式


- 44 -一、经济文件


- 46 -二、技术（质量）文件


- 48 -三、商务文件


- 52 -四、其他


- 59 -五、资格文件





第一篇 投标邀请书

重庆由甲工程管理有限公司（以下简称：采购代理机构）受酉阳土家族苗族自治县人民医院（以下简称：采购人）的委托，对血液透析、手术无影灯及其他医疗设备采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	包号及名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	包1：血液透析、手术无影灯及其他医疗设备采购项目
	340
	6
	1
	工业


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为365万元。
三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人是医疗设备制造商的：必须具有《医疗器械生产许可证》（提供复印件加盖投标人鲜章）。

2.投标人是医疗设备经销商的：必须具有《医疗器械经营许可证》，同时提供设备制造商的《医疗器械生产许可证》（提供复印件加盖投标人鲜章）。



3.所投产品若为进口产品，须提供制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函（提供复印件）。

四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目并点击“在线获取”按钮。完成本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料（本次招标不提供纸质版招标文件）的获取和下载，无论投标人下载或获取与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有登陆“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→在“电子标书在线获取”处→搜索该项目并点击“在线获取”按钮完成网上获取采购文件，投标人才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。即：若投标人未通过以上获取采购文件流程完成采购文件的下载、获取，投标人将无法在电子招投标系统中上传电子投标文件。

注意事项：本项目为重庆市政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的投标人须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载电子投标文件制作系统，制作电子投标文件进行互联网在线投标，具体操作流程请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）》进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法投标或投标失败的后果由投标人自行承担。

1.CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载附件《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按照要求操作。

2.电子投标文件制作：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“投标文件制作工具下载_64（含32位）”“CA证书及签章驱动” 安装包，并按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》操作。

（四）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（五）招标文件获取期限及招标文件售价

1.招标文件获取期限：2025年1月3日至2025年1月10日。

2.招标文件阅览：详见本项目招标公告的附件。

3.招标文件售价：人民币0.00元/包。

（六）电子投标文件递交

1.电子投标文件递交方式：本项目采用网上递交方式，投标人于电子投标文件递交截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块递交。

2. 电子投标文件截止时间：2025年1月26日北京时间09:30（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）开标信息

1.开标时间：2025年1月26日北京时间09:30

2.开标方式：本项目采用网上在线开标方式，投标人的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线开标的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的开标时间前登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“ 开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。开标开始后投标人须根据采购代理机构引导在电子开标室完成电子投标文件解密、查看开标一览汇总表等工作。

投标人的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线开标的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能）、无线网卡于开标时间前，到达线下指定开标地址：重庆市酉阳土家族苗族自治县公共资源交易中心（重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道桃花源大道北路 源泉新路5号开标二室）参加在线开标。投标人
线下持对应设备到线下指定开标地点参与在线开标都是由投标人主观自行决定。因投标人自身原因导致未能在规定时间内解密电子投标文件或参与在线开标的，其后果由投标人自行承担。

3.线下指定开标地点：重庆市酉阳土家族苗族自治县公共资源交易中心（重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道桃花源大道北路 源泉新路5号开标二室）。

注：电子招投标系统开标时间前的半个小时是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义特此声明。

（八）其他补充事宜

1.投标人如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场投标情况进行延长/变更解密时长）内解密电子投标文件的情形约定：

（1）因政府采购全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。投标人在仍不能正常解密的情况下，投标人可向采购人/采购代理机构申请，启用上传不加密的电子备份投标文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，投标人既不解密，也未提供不加密的电子备份投标文件作为补救措施的，视为投标人主动放弃对该项目的投标资格。

（2）因投标人主观原因未完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传不加密的电子备份投标文件的方法作为补救措施或者已申请启用电子备份投标文件后仍不在规定解密时长内提供有效不加密的电子备份投标文件的情况，都视为投标人在递交电子投标文件截止时间后撤销电子投标文件，投标无效且投标人不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各投标人需熟悉了解整个政府采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）》（《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》和《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》），并按其对应手册要求完成操作。

五、投标保证金

供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函、转账等非现金形式缴纳或提交保证金。

（一）非现金转账方式

1.保证金必须从供应商基本账户转账至以下保证金账户

(1)

银行名称：重庆农村商业银行

银行账号：0205010120010028826010009

银行账户名称：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

银行支行：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行

(2)

银行名称：中国农业银行

银行账号：6228400477035155263

银行账户名称：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

银行支行：中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行

(3)

银行名称：重庆银行

银行账号：150101040015061170337

银行账户名称：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

银行支行：重庆银行七星岗支行
2.以现金方式缴纳的保证金作无效保证金处理。

3.保证金到账截止时间：2025年1月26日9:30（北京时间）。

4.保证金的退还方式：成交公告发布后，未成交人保证金由采购代理机构统一汇总提交重庆市公共资源交易中心酉阳分中心在五个工作日内退还，有质疑投诉的项目延期退还，可根据情况保留第二成交候选人保证金，待签订采购合同后五个工作日内退还。成交人的保证金，须提供《重庆市公共资源交易中心酉阳分中心政府采购保证金退款申请表》、出示交易服务费缴纳凭证和合同原件，经核实无误后由重庆市公共资源交易中心酉阳分中心在五个工作日退还。（保证金退款申请表见第六篇 “三、保证金退款申请表”）

5.保证金咨询联系电话：023-75555249

注：保证金账户禁止缴纳文件费，保证金须在规定时间前到账才能视为有效。缴纳保证金后视为将参加投标，如未按期完善报名手续或未按时参加投标的，除不可抗力的因素外，保证金将不予退还。

方式二：以纸质保函形式缴纳投标保证金

1.纸质投标保函缴纳形式及要求：

（1）缴纳形式：投标人提供不可撤销且见索即付的金融机构或担保机构纸质保函。

（2）具体要求：投标人须提供一份纸质投标保函正本和一份纸质投标保函正本纸质复制件、一份纸质投标保函正本电子复制件并加盖投标人单位鲜章。一份电子复制件须装在“第七篇  电子投标文件格式”规定的“四、其他（二）其他与项目有关的资料（自附）”的电子投标文件中，另一份纸质复印件和纸质投标保函正本原件单独密封装订，并于电子投标文件递交截止时间前在开标前的现场递交给采购人审查、保管。纸质投标保函应至少体现如下内容：

①担保项目必须为本项目；

②受益人必须为本项目采购人；

③保函担保金额与招标文件规定的投标保证金金额一致；

④保函生效时间必须在电子投标文件递交截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；

⑤保函须不可撤销且见索即付。

注：

（1）若电子投标文件递交截止时间延期，则纸质投标保函递交的截止时间和电子投标文件递交截止时间保持一致。

（2）采购人负责对纸质保函正本内容进行形式审查，不满足上述要求的纸质投标保函无效。纸质保函正本原件由采购人负责保管。

2.以纸质投标保函形式提供投标保证金的金额：详见本篇“一、招标项目内容”。

3.投标人对其递交的纸质投标保函的真实性、合法性负责。

4.投标人在开标前，现场递交的纸质投标保函原件应与电子投标文件中提供的纸质投标保函正本电子复印件一致，不一致的以正本原件为准。

5.如果发现投标人递交的纸质投标保函存在弄虚作假的，采购人或采购代理机构应当报行政主管部门依法处理。

方式三：以电子保函形式缴纳投标保证金

1.电子投标保函交纳形式及要求：投标人在电子投标文件递交截止时间前进入重庆政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）→选择专题栏目→选择采购金融服务→在线申请投标保函。具体操作请下载项目招标公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）24-4版》（《重庆政府采购网电子投标保函操作手册》），若当前电子保函功能不能满足区域性选择时，投标人需提供纸质投标保函或其他缴纳保证金方式。

2.电子投标保函应至少体现如下内容：

①担保项目必须为本项目；

②受益人必须为本项目招标人；

③保函担保金额必须满足本项目要求；

④保函生效时间必须在电子投标文件递交截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；

⑤保函须不可撤销且见索即付。

若电子投标文件递交截止时间延期，则电子投标保函提交的截止时间和电子投标文件递交截止时间应当保持一致。不满足上述要求的电子投标保函无效。

以电子投标保函形式担保的投标保证金的金额：（详见本篇，一、招标项目内容）。

电子投标保函以重庆市公共资源交易中心酉阳分中心开标现场展示的电子投标保函交纳情况为准，投标人在投标时无须再提供电子投标保函的相关资料。

若投标人为联合体，则由联合主办方（主体）提供电子投标保函。

电子投标保函的注销：具体注销事宜由投标人自行与保函出具机构咨询协商。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。
（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。
（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：酉阳土家族苗族自治县人民医院
联系人：程老师
电  话：023-75559273
地  址：酉阳县桃花源街道桃花源大道中路102号
（二）采购代理机构：重庆由甲工程管理有限公司

联系人：冉老师

电  话：13224986278

地  址：重庆市酉阳县钟南大道1号7幢1-5
（三）电子招投标系统技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

联系人：谭老师

电话：023-88158029（工作日）   15823413234（节假日）

（四）CA数字证书办理服务平台：

1.CA数字证书：网证通

联系人：刘娟

电话：023-63010240  18996084960

2.CA数字证书：东方中讯数字证书认证有限公司

联系人：何晓伦

电话：023-88257082  023-63153662

第二篇 项目技术（质量）需求

一、招标项目一览表

	申购科室
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量
	国产/进口
	备注

	手术室麻醉科

	1 
	输注工作站
	2
	国产
	


	
	2 
	病员加温系统
	2
	国产
	

	
	3
	特殊体位垫
	2套
	国产
	

	
	4 
	马镫型多功能腿架
	1套
	国产
	

	
	5 
	医用恒温箱
	1
	国产
	

	
	6
	多功能拖鞋清洗消毒机
	1
	国产
	

	
	7
	手术无影灯（LED）
	2
	进口
	

	
	8
	冲洗液袋用加压器
	2
	国产
	

	
	9
	30度腹腔镜镜子
	2
	进口
	

	
	10
	高频电刀
	2
	进口
	

	

全科
	11
	腹膜透析机
	1
	国产
	

	
	12
	血液透析机
	2
	国产
	

	
	13
	血液透析机
	5
	进口
	

	
	14
	血液滤过透析机
	3
	进口
	

	
	15
	造瘘器械套装
	1
	国产
	


二、招标项目技术需求


“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。




	
	
	

	
	
	







	
	
	



























	
	
	













	
	
	














	
	
	
































	
	
	























	
	
	
















	
	
	

























	
	
	























	
	
	

































































	
	
	

































	
	
	
















	
	
	






















	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









（一）输注工作站
1.医疗器械注册证名称为输注工作站或包含输注工作站

2.一拖四（4个注射泵）

3.泵与泵之间无需附件即可组合固定

4.多通道输注工作站以每4个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，支持有线联网功能

5.可选配输注监控系统大屏，可通过有线或无线的方式远程监控输注工作站内的输注泵，包括流速、预置量、输注快进等，可随时触控更改设置参数

6.注射器具有三种装载模式：手动模式、自动模式、手自一体模式，适应科室不同的使用习惯，在危急时刻为患者争取更多黄金时间。

7.自动识别2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格

8.具备50种以上剂量速度单位供选择

9.支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度

10.注射泵速率范围： 0.1—1800ml/h，以0.01ml/h步进

11.≥8种输注模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、TIVA模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）

12.全中文电阻触摸屏，支持戴手套操作，七种颜色彩屏显示

13.主界面具有药物软硬值剂量速度指示棒

14.具有RJ45有线联网端口，无需转换器可与输注中央监护系统有线连接，方便信息化开展

15.防护等级≥IP33

16.锂电池续航时间≥9小时
（二）病员加温系统
1.主机电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；电源功率：≤300VA；

※2.控制器采用重量轻、转换效率高、安全性能高的开关电源；主机重量≤3.4kg，设计小巧便携不占空间，方便转运；高精度温度传感器，智能化温度控制，实时显示加温垫（毯）温度；

3.独立双重过温保护装置、多种安全报警装置及过流保护，确保加温安全性；

※4.输出温度35-40℃，超温报警：41.5℃±0.5℃；为更好满足临床要求，老年、危重患者及手术时间较长设置温度不得低于40℃
5.采用直流安全电压24V工作，无漏电触电风险；对手术室其他设备无电磁干扰；

6.多种单、双个加温垫（毯）组合使用，可铺可盖，温度分开控制，即插即用；

7.加温垫≥28种规格，加温毯≥9种规格，共≥48种型号可选，完全满足临床的各种使用需求。

8.拥有柔性导电碳纤维发热核心技术，柔软均匀发热（非碳纤维织物），发热均匀，非金属导丝类型材料中无凝胶；

9.加温垫（毯）完全密闭，具备防水防液功能；可用酒精擦洗。 加温垫铺设于手术床上，用于患者的身体下方，为患者下方提供持续的体温保护；加温毯用于患者的身体上方，提供患者的上层的体温保护；

※10.加温毯要求轻薄柔软，可任意全方位折叠卷曲，满足手术正躺位。截石位、俯卧位需求，同时必须配备加温毯可换洗消毒加温毯套子，加温毯套子材质和加温毯外观材质一致，具备防水防液，耐磨耐刮等功能，同时配置可放置控制器主机和加温毯的移动推车。

11.加温垫（毯）可透视X射线；

※12.加温垫（毯）具备双重防漏电触电、双重防水结构；

13.加温垫内置的压力缓解垫能有效预防褥疮；

14.设备运行无噪声，可连续不间断工作；

15.无一次性耗材消耗，不会产生废水、废气；

16.控制器触摸屏操作，具备记忆功能；同时控制器具备计数功能；

17.加温垫（毯）外层结构需提供阻燃报告、7大类生物相容性报告，保证临床使用安全性、可靠性；

※18.加温垫由接触层、舒适层、双层绝缘层、发热层、保温层、缓冲层7层结构组成； 

19.航空接头经久耐用，插拔可达≧5000次，防水等级：IP66；

20.配置要求：加温垫1张，加温毯1张，加温毯换洗套2张，移动式台车1台。
（三）特殊体位垫

1.为手术患者提供良好、舒适、稳定的体位固定，最大限度暴露术野，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。

2.材质为蓝色高分子全凝胶构成，有良好的柔软性和减震抗压性能，同人体组织相似，有良好的组织相容性，最大限度避免褥疮的形成。

3.能透过X线，放射性，CT检查及放射治疗时均可使用，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度从-10至50℃。

4.易清洗，消毒方便，可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。

5.材质不含硅胶、乳胶和任何塑化剂，无污染，对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。

6.具有国家认证的注册证和注册登记表。

7.规格及数量：俯卧位头垫 23*20*11cm 2个；体部固定带 60*14*1cm 4个；圆形头圈 20*7*7cm  2个； 俯卧位垫63*46*15cm 2个
（四）马镫型多功能腿架

1.适用范围：适用于妇产科、泌尿外科、骨科、腹腔镜、机器人、结直肠外科手术等。

2.能简单轻松通过气动助力装置调节和摆放截石位角度及外展角度。

3.角度精确，位置精确，刻度显示。

4.专业的立式腿架搁置推车，节省空间。

5.专业的靴形脚套和高分子凝胶材质脚靴护套设计，脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压，避免腘窝受压和保护腓神经受损。

6.腿架与手术床边轨固定强度高，要有二点式结构，构成线性固定，确保稳定性。

7.短蹬设计，避免手术视野阻挡，从而和科室其他设备完全完美配合。

8.专业的通用型边轨夹，可配套所有品牌手术床，固定方便，简单牢固。

9.调节范围内360°任意悬停。

10.脚靴支撑杆长度：≥ 68cm；脚靴支撑杆直径：≥ 20mm；脚靴尺寸：≥ 570*220*390mm；脚靴调节范围：≥ 320mm。

11.适用患者体重：≥ 178kg

12.配置清单

马镫形多功能腿架1组，短镫全凝胶脚镫保护套1组，立式腿架搁置推车1台，通用型边轨夹1组。
（五）医用恒温箱
1.品牌要求：应为国产知名品牌

2.功能要求：应适用于液体（如生理盐水、冲洗液）、毛巾、被褥等物体加热恒温及常规医疗器械（如高温瓶）和腔镜类器械物品的恒温和干燥。

3.工作条件：工作环境温度+5°C～+25°C；电源220±22V，50±1Hz

4.整机功率：≤3.0kW

5.温度控制原理：应采用BTC(平衡调温) 安全高效，升温均匀。

6.加热方式：应为电加热。

7.精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

8.温度分辨率：0.1℃

9.温度波动度：高温±0.5℃；低温±1.0℃

※10.风道系统：采用六通道全立体送风，箱体内温度更均匀，温度偏差范围小。（必须提供完整版技术说明书）

※11.控制系统：应采用人机交互，选用7寸以上彩色触摸屏，中文界面，操作方式为触控。

12.腔体材质：内胆SUS304钢材，外壳冷轧钢喷塑，耐腐蚀性强，使用清洁方便。

※13.至少分三个存放区，三个温区应均有独立加热系统，应均能独立控温。（必须提供完整版技术说明书及内部结构原理图））

14.工作区温度：

上温区：+37℃~+80℃，可放置高温瓶等的较高器械。

中温区：+37℃~+50℃，可放置输液袋类的物品；

下温区：+37℃~+50℃，可放置棉被、床单类的大体积物品。

※15.显示功能至少包括各个温区实时温度、工况、温度曲线、实时数据表、故障提示等等。（必须提供完整版技术说明书及各级操作页面照片等证明材料）

16.具有：上下限超温报警、超温停机保护、门开报警、传感器故障报警、过载保护、漏电保护等。出现故障时有声、光以及文字进行提示。

17.外形尺寸：深518×宽700×高1893 mm。

18.门采用新型环保密封条，密封效果好，有效阻止热量损失，大门具有高透玻璃视窗，便于随时观察箱体内部存放的物品。

19.容积：上温区：≥40L；中温区：≥100L；下温区：≥90L。

20.脚轮应为万向并带刹车，方便移动。

21.主要配置：主机一台、隔板5个。
（六）多功能拖鞋清洗消毒机

（1）技术参数

1.基本信息

1.1用途：适用于手术鞋的清洗消毒，可最大限度节约用水，去除手术鞋上的污物和血迹； 

2.技术参数要求 

2.1外形：橱柜式，正开门；规格、尺寸：大于等于860(高)x600（宽）x600（深）mm 

※2.2机身材料：304 不锈钢 

2.3程序数量及程序时间：面板常用程序3个，具有快捷：6分钟，标准：8分钟和加强：10分钟三个程序。 

2.4电脑控制系统自动诊断故障功能。 

2.5通用装载篮筐尺寸 ≤500mmX500mm ； 

2.6显示功能：液晶显示屏，可实时显示温度、运行阶段等参数。 

2.7清洗方式：喷淋清洗；
2.8加热系统：自带电加热系统，不需外接蒸汽。 

2.9喷水系统：喷水臂：2个
※2.10 消毒温度 :≥80℃
※2.11 漂洗水耗 :≤2.60升

※2.12噪声≤60分贝
2.13水压2-5bar
2.14水流量≥15L/min
2.15水质要求：水硬度≤130ppm, 

2.16电源连接380V，3相5线，NPE,50HZ,12.31KW（三相五线制）；
※2.17内腔规格、容积：内腔一次性冲压成型，无焊缝与死角，内腔容积≥110 升。 

（2）配置清单

1.主机                 1台

2.储物柜               1个

3.特殊清洁液5L        1桶

4.中性通用清洗剂5L    1桶

5.手术鞋清洗架         1个
（七）手术无影灯（LED）（进口）
※1.高效能全反射式LED冷光源，发光体不直接对外照射，灯罩上具有4760个以上的柔光凸透镜折射之聚焦，使光线有规则、有效率，更柔和的照射于手术区域，避免医护人员长时间开刀受到强光对眼睛造成的危害。

2.灯罩采用光学级聚碳树脂制作，阻隔紫外线几近百分之一百，材质强固如盾牌绝无脆裂之隐忧。铝制灯壳散热快，内部不蓄积热量，强固不老化，一体成型表面平顺光滑清理容易，避免粉尘蓄积死角。

※3.要求无影灯具备灯体调控系统和液晶红外线遥控系统双独立控制系统；且灯体调控系统具有亮度数字显示功能，亮度调整为 0%～100%无段位微调。

4.消毒把手为一体化的高强度材质，可高温高压反复消毒使用。

5.要求LED灯电源供应器采用电子式稳压器，且商业用电在100V—240V之间都可输出24V稳定之供应电压，不会因商业用电电压变化而闪烁；
※6.要求可提供MIS 微创手术照明同样可由旋钮快速直觉控制。照度可调，旋钮直接驱动提供医护人员快速直觉之控制。 

7.灯头数量为2，灯头直径≥63cm，

8.光斑直径：最小≤13cm；最大≥25cm可调，

9.调焦范围：最小≤60cm，最大≥180cm，

※10.聚焦深度≥110cm，辐射热：≤2.2mw/m2 lux。

11.光照强度：0~160,000Lux，

12.色温范围：4300K±300K，

13.演色性指数（Ra指数）≥95。

14.无影灯水平活动半径：≥170cm

15.使用寿命：≥50000小时

※16.每灯最高照度160,000Lux/1M ≦36W，达到真正节能减碳
（八）冲洗液袋用加压器

1.冲洗液袋用加压器单钩负重≥10000cc（10kg），4个升降挂钩总承重≥40000cc（40kg)，可独立操控高度可调节范围1670—2590mm，可多钩同时使用

2.清晰的刻度标尺，最大可调节行程≥920mm

※3.采用齿轮咬合方式升降，弹力负荷开锁控制，自动安全锁止，防坠落。

4.冲洗袋可随意升降，释放按钮可锁停在所需的高度和压力，无需额外附加重力平衡器件，牢固稳定。

5.内含机械辅助提升助力，便于垂直调节所需高度。无液压油、无需附加电源，无耗材成本，环保无污染。

※6.主体材质使用医用级高品质铝镁合金，优质轴承钢直线轴，挂钩选材304不锈钢承重下不变形，表面镀铬，永久防锈。带不锈钢把手，可悬挂小型设备，可悬挂多个注射泵，适用不同输液形式，一款多用，节约空间。移动过程可做推拉扶手。

7.平稳的五星底座配置锁止式静音万向脚轮，防滑，不倾倒。

8.有较好的热稳定性，耐高温消毒，环保抗腐蚀，抗老化。

（九）30度腹腔镜镜子（进口）
1.≧30度超广角镜高温高压消毒，视场角≧75°，角分辨力：≧6C/°，直径≦10mm，工作长度≧330mm，工作距离：≧40mm，镜身有HD3标志。

2.有效光度率：≧1000cd/m².lm，有效景深范围：3mm—150mm。

3.镜头采用国际标准卡口，能够适配所有标准接口的摄像头和硬镜冷光源。

4.内窥镜体采用金属外鞘，镜体与内部晶体连接采用特殊材料，耐高温、高压消毒灭菌。

5.目镜与物镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，图像无失真，视野更广阔，在监视器边缘也能清晰地显示图像。

（十）高频电刀（进口）
（1）主要功能及参数：

※1.功率400W，按钮调节，功率数字显示；

※2.产品适用于手术中对组织的切割和凝血，具有4种切割模式（其中有低电压切割模式适用于腹腔镜手术），3种单极凝血模式，1种双极电凝模式（具有自动凝血功能 ）；

3．具有开机自检功能，自检过程中，一旦发现系统内部或附件有异常，将不会发出OK信号并停止输出；

4.安全的病人控制系统（PCS），对电极板实施持续监控，绝对确保术中病人安全；

5．智能监视系统：在微电脑控制下，随作用组织的阻抗的变化，能自动调节输出能量，从而达到最理想的手术效果；

6.设备满足手术室无菌环境下使用要求；

7.具有四种单极电切方式；

※8.具有内窥镜模式电切（ENDO）：最大功率100W，峰值电压2800V；

9.具有三种单极电凝方式；

10.具有双极电凝方式；

※11.双极具脚踏控制和自动凝血功能。

（2）安全措施：

1.输出错误报警；

※2.电刀笔启动时间过长报警；

3.电极板不能与病人皮肤充分接触报警；

4.自检（包括一切与安全有关的部件）有异常报警。

（3）其他 

1.采用隔离式输出；

2.各个输出端口独立输出；

3.售后服务：保修一年，终身维修；

4.主机采用标准的多功能插口，可与其他品牌耗材互用，提供优惠的电刀附件；

5.在中国设有厂家维修点。

（4）标准配置：
	编号
	名称
	数量

	1
	ME MB3型高频电刀主机
	1台

	2
	一次性手控刀笔
	5支

	3
	一次性成人双极回路极板
	10片

	4
	回路板导线
	1条

	5
	防水脚控开关
	1个


（十一）腹膜透析机
※1.驱动原理：动力泵驱动，特有双面隔膜泵 双 CPU 监控计量精度，流量精度更高，精确到1mL； 

利用移动互联网通信结合数据云处理技术，实现设备远程管理，远程处理调节、数据上传；
3.显示操作方式：显示操作方式：中文显示，≥7 寸液晶触摸屏，引导式图文界面；  

4.治疗总量：200－80000ml； 

5.治疗时间：1－99 小时； 

6.每次灌注量：100－3500ml（标准模式）；周期灌注量 100—3500ml； 

7.最末袋灌注量：无/0ml 或有 100－3500ml； 

8.透析液浓度：相同或不同； 

9.显示精度容量：1ml； 

10.液体温度控制：33－40°C； 

11.温度测量范围：5－50°C； 

12.温度精度：±2°C； 

13.电压：220V±10%； 

14.治疗模式：持续循环/间歇性腹膜透析 CCPD/IPD 模式，和潮式腹膜透析 TPD 模式，根据患者需要可选择保证总时长 或保证滞留时间； 

15.兼容市场目前所有品牌、多种规格腹透液：可接入 2000ML、3000ML、5000ML 药液袋；
16.个体化处方设置 拥有 CFPD 持续性流动性腹膜透析疗法，是可高清除率的一种腹透方式；

17.安全防护：声、光、文字提示报警 治疗管路采用进出分开的双通路管路模式，可支持进行CFPD疗法；
18.独立分开的人体注入管和排出管，有效避免因抽出再注入引发感染人体管路气泡监测及排除：自动检测进入管路的气泡，检测到后会自动排出；
19.有配套推车和废液桶； 

20.服务器在国内，不涉及数据泄密
（十二）血液透析机（国产）
（1）技术特点：

1.适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式。

2.采用≧15英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。

3.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。

4.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。

5.先进的容量平衡腔反馈控制系统，超滤更精确。

6.※采用电极实时监测平衡系统泄漏，确保治疗安全。

7.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。

8.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。

9.具有在线KT/V功能，用于评价透析治疗的充分性。

10.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。

11.内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作20分钟以上。

12.※至少可使用10mL、20mL、30 mL、50mL注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。

13.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。

14.可安装内毒素滤器，实现超纯透析。

15.具有在线无创血压监测，可自动监测和记录患者透析期间的心率、血压变化。

16.※所用的耗材为通用耗材（包括血液管路、透析液过滤器、消毒液等），无专用耗材。

（2）技术参数：
17.动脉压监测：-400mmHg～500mmHg，精度：±10mmHg

18.静脉压监测：-200mmHg～400mmHg，精度：±10mmHg

19.※跨膜压监测：-400mmHg～400mmHg，精度：±10mmHg

20.※透析液流量：0，100mL/min～800mL/min

21.透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃
22.※透析液浓度电导设定范围：12.0mS/cm～17.0mS/cm，精度： ±0.1 mS/cm
23.血流量：0，30～600mL/min

24.超滤控制 超滤率：0～4000mL/h

25.肝素泵注入流量：0～10ml/h
26.气泡检测器：可监测＞0.02ML的气泡，可监测累积气泡

27.漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)

28.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最低温度不低于84℃

29.供水条件温度：进水压1～6.0bar，进水温度 5～32℃

（3）其他要求：

1.免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。

2.质保期：整机质保五年。质保期内的维修费用全免；质保期后的维修只收取零备件费。接到客户反馈后半小时响应，24小时内赶到现场维修。
（十三）血液透析机（进口）
1.具备进口注册证，适用范围：适用于血液透析中心急、慢性肾功能衰竭的替代治疗，具备常规透析和碳酸盐透析功能。

2.触控中文≥12寸彩屏，图形化，一键式引导界面，操作简单，遵循临床操作规范

※3.超滤方式：电磁容量超滤系统，确保超滤准确

4.血泵流量：0,20 — 500 ml/min

5.空气探测器：双通道结构超声波探测器，精度≥2μL气泡不能通过

6.静脉压监测：—600 mmHg — +600 mmHg

7.动脉压监测：—600 mmHg — +600 mmHg

8.肝素泵注射流速：0 — 10 ml/小时，调节梯度为0.1ml

9.漏血探测器：红外线探测器

10.透析液流速300—700ml可调，梯度为20ml/min可调。

11.透析液温度33 — 39℃可调

12.电导调节与监测：钠130 — 150 mmol/L。具备可调钠离子曲线设置。

13.超滤精度：≤50ml/h

14.超滤率：0 — 4.0L/小时

15.支持全自动化学消毒、热消毒、与热消毒水机整合热消毒等方案，热消毒温度≥90℃，具备短时热消毒，时间≤25分钟

※16.消毒模式为单通道消毒，消毒液无循环，避免交叉感染并提供消毒水路图

17.消毒排空率：≥99%

18.三个电导测量模块精确电导度监控，确保透析液离子浓度准确

19.主机标准配置后备电池，断电后可维持15分钟以上的血泵运转时间。

20.机内预设三种透析液配方，供操作人员随时可调，随选随用。

21.具有透析液细菌过滤装置，标明省标细菌过滤器价格

※22.配备干粉筒支架、干粉耗材可以通、用
管路可以通用、配备在线透析充分性监测模块（Kt/V）、开放数据接口、配备在线血压监控模块（BPM）

23.整机质保5年。
（十四）血液滤过透析机（进口）

1.具备进口注册证，适用范围：适用于血液透析中心急、慢性肾功能衰竭的替代治疗，具备血液滤过HF、血液透析滤过HDF以及常规透析和碳酸盐透析功能

2.触控中文≥15英寸彩屏，具有中文及其他多种操作语言

※3.超滤方式：电磁容量超滤系统，确保超滤准确

4.具有自动预冲功能，一键预约，自动启动，无需手工操作，无需翻转透析器

5.置换液流速范围：1.2～27L/H

6.血泵流量：10-580 ml/min

7.空气探测器：超声波探测器

8.静脉压监测：+10 mmHg — +400 mmHg

9.动脉压监测：-300 mmHg — +150 mmHg

10.跨膜压监测：-200 mmHg — +600 mmHg

11.肝素流速可调，具有肝素追加功能

12.漏血探测器：红外线探测器

13.透析液流速300—800ml/min，调节梯度50 ml/min

14.透析液温度34 — 39.5℃可调

15.具有预冲液收集排放装置，无需要废液袋

16.电导率调节范围：12.5—16.5ms/cm

17.超滤量：0-24L

18.支持全自动化学消毒、热消毒，热消毒温度≥90℃

19.具有班次间快速自检功能，时间≤10分钟

20.四个电导测量模块，确保透析液离子浓度准确

21.主机标准配置后备电池，断电后可维持15分钟以上的血泵运转时间。

22.具有三重细菌滤过安全保障系统，确保超纯净透析液，置换液彻底无菌、无热源，确保治疗安全

23.具有漏液监测系统，进一步提高治疗安全性

24.具有压力控制模式

25.配置血容量测量装置，不需要额外耗材，治疗中实时监测

※26.配备干粉筒支架，干粉耗材可以通用，配置在线透析充分性监测模块（Kt/V），配备在线血压监控模块（BPM）

※27.消毒模式为单通道消毒，消毒液无循环，避免交叉感染并提供消毒水路图

28.具有计时提醒功能，可同时设置3个闹钟提醒

29.开放数据接口

30.开放维修权限，医院工程师具有自主维修权限

31.整机质保五年。

（十五）造瘘器械套装
	设备名称/序号
	主要技术指标、功能要求
	数量
	备注

	造瘘器械套装
	1
	蚊式钳小
	125，弯蚊，全齿
	4
	

	
	2
	蚊式钳小
	125，直蚊，全齿
	2
	

	
	3
	蚊式钳大
	140，直，全齿
	1
	

	
	4
	蚊式钳大
	140，弯，全齿
	1
	

	
	5
	持针钳
	160x0.8，自锁，弯型
	1
	

	
	6
	手术剪大
	140直型
	1
	

	
	7
	精细剪小
	160弯型簧式
	1
	

	
	8
	眼科剪小
	100弯尖
	1
	

	
	9
	眼科镊
	100，直有钩
	1
	

	
	10
	眼科镊
	100，直无钩，有齿
	1
	

	
	11
	精细眼科镊
	122，直有齿，精细
	1
	

	
	12
	刀柄
	7#
	1
	

	
	13
	卵圆钳
	250x10，弯有齿
	1
	

	
	14
	动脉夹
	37x1，弯，结合式
	3
	

	
	15
	静脉夹
	30，结合式
	1
	

	
	16
	拉钩
	200x13，静脉
	1
	

	
	17
	腰子盘
	190X115X25，浅型
	1
	

	
	18
	药杯
	40ml
	1
	

	
	19
	一般组织镊
	125,1x2钩
	1
	

	
	20
	一般持针钳
	160，直，细针
	1
	

	
	21
	精细文式钳
	12.5cm，弯，全齿（微血管）
	2
	

	
	22
	精细文式钳
	12.5cm，直，全齿，（微血管）
	1
	


第三篇  项目商务需求
商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式

（一）交货期：
中标人应在采购合同签订后30个工作日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：酉阳土家族苗族自治县人民医院内采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。
二、报价要求

本次报价须为人民币报价，报价包括货物、装卸费、安装费、调试费、培训费、运杂费、保险费、税费、利润等所有一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期
1.自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到3年（个别设备第二篇有质量保证期描述大于3年的，按第二篇要求执行）。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.报价供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按报价供应商实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，投标人投标时需承诺中标后签订合同前向采购人提供由制造商提供的质量服务承诺书”原件，不能提供的按虚假应标处理并取消中标资格。
（二）售后服务内容

1.投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在12小时内到达现场（远郊区24小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）；

（二）合同签订后，采购人向成交供应商支付合同金额30%的预付款，成交供应商须提供与预付款同等额度的担保函；

（三）待所有设备安装调试验收合格后，采购人出具项目验收报告，采购单位再支付剩余合同款。

（四）成交供应商向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付。








五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
八、其他商务要求内容

其他未尽事宜在合同中约定。
第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查
若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。
（一）资格审查
依据政府采购相关法律法规规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）



	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 EQ \o\ac(○,1)）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。



（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	电子投标文件签署或盖章
	电子投标文件上法定代表人（或其授权代表人）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	电子投标文件数量和须提交的相关原件数量（如果有）符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中全部内容。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。


澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在线要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。其澄清的内容不得超出电子投标文件的范围或者改变电子投标文件的实质性内容。澄清内容以线下书面形式作出，文件电子化上传。投标人通过书面形式作出的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至电子开标室的“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个PDF文档当中）。
综合评分法：

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术（质量）部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。






三、评标标准

（综合评分法：）

（一）评审因素

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

(60%)
	60
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。

	2
	技术（质量）部分

(20%)
	20
	1.起评分：

有效投标人的起评分为20分。

2.扣分条款：

2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件实质性要求（本招标文件第二篇中“※”号标注的部分），按无效投标处理。


2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（采购需求中非“※”号标注的部分），从起评分中扣除1分，扣完为止。

	

	3
	商务部分

(20%)
	20
	一、投标人提供针对本项目的项目实施方案方案内容包含但不限于：

1.采购计划

2.质量控制

3.运输保障

4.交付时间保障
方案包含上述所有内容，且对各内容均有描述，在此基础上，方案合理、具体、全面的，得7～10分；方案较合理、较具体，较全面的，得4～6分；方案一般合理、不够具体，不够全面的，得1～3分；方案不合理、不具体，不全面0；未提供方案的，得0分。

二、投标人提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包含但不限于：

1.售后服务保障体系措施

2.售后服务人员的配置情况及分工描述3.售后服务人员的专业水平等
方案包含上述所有内容，且对各内容均有描述，在此基础上，方案合理、具体、全面的，得7～10分；方案较合理、较具体，较全面的，得4～6分；方案一般合理、不够具体，不够全面的，得1～3分；方案不合理、不具体，不全面的，得0；未提供方案的，得0分。









	

	4
	政策性加分

(4)

	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。

说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。

说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。





说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.投标人为非联合体投标的，对其投标货物的制造商（全部）为小微型企业的给予6%（6%～10%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，以扣除后的报价参与评审。


2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。









四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；
（七）投标人组成联合体投标的（不接受联合体投标时适用）；
（八）投标人进行合同分包的（不接受合同分包时适用）；
（九）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（酉阳县）（https://www.cqggzy.com/youyangweb/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、电子投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制电子投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，电子投标文件应编制完整的页码、目录。

（一）电子投标文件组成

电子投标文件主体内容由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写。

电子投标文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子投标文件的报价一览表信息填写、投标文件（PDF格式）的导入、条款页码关联、电子投标文件电子章签署、下载加密电子投标文件等工作。否则有可能影响评委对电子投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为电子投标文件截止时间起90天。

（三）投标文件的份数和签署

1. 电子投标文件一式一份，投标时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密投标文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，投标人须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份投标文件，电子招投标系统会对电子备份投标文件与电子加密投标文件的一致性进行核验，若投标人操作失误，后果自行负责。

2. 在电子投标文件中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（四）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”“分项报价明细表”和“电子投标文件制作系统中的报价一览表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价（“投标文件格式”中“开标一览表”的报价必须和电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价一致。如果不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价为准），有选择的或有条件的报价将不予接受。

注：“在电子投标文件制作系统中的报价一览表所填报价”即为“电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价”。
（五）修正错误

若电子投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子投标文件中开标一览表（报价表）内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.电子投标文件中开标一览表（报价表）内容与电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示内容不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示内容为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，由投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）投标文件的递交

1.电子投标文件的递交按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第七章流程操作。

须提交的相关原件（如果有）：应完整封装，且在封套上注明项目名称、投标人名称，递交时间地点同开标时间地点。












































四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，采取电子开标，投标人在规定的时间内解密电子投标文件，电子开标室将展示投标人名称、投标价格和《开标一览汇总表》。投标人不足三家的，不得开标。（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程由政府采购交易管理系统同步记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。






五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
八、询问、质疑和投诉
（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项作出处理决定。
九、采购代理服务费


（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，本项目招标代理服务费的收取按采购代理合同签订的内容执行。
（二）采购代理服务费缴纳账号

公司名称：重庆由甲工程管理有限公司  

纳税人识别号：91500242MAD2QLQ90Y
开户行：重庆三峡银行
开户行账号：01781560014000236
地址：重庆市酉阳县钟南大道1号7幢1-5

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。

重庆市公共资源交易中心酉阳分中心咨询电话：023-75555249。



十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按照招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其他必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其他
12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括的附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

三、保证金退款申请表

重庆市公共资源交易中心酉阳分中心政府采购保证金退款申请表

	申请 单位
	

	投标人退还申请原因
	致重庆市公共资源交易中心酉阳分中心：
我单位于   年    月   日向贵中心缴纳保证金小写：           ；于    月   日参与了                                     采购项目的投标。中标（成交）公告于   月  日公布，我单位因（中标，且已缴纳投标保证金XX），特递交以下《保证金收据》，申请退还（投标）保证金。  

	保证金收据


	收款账号：                             （与公司基本户或注册成功的保证金专用账号一致）
开户名：                               （与申请单位一致）   

开户行：                               （须填写完整）
收款方式：转账　 授权经办人： 　              单位名称（盖章）：

联系电话：        身份证号：                     年  　月 　 日

	
	（粘贴法定代表人身份证复印件 正面）

	（粘贴授权经办人身份证复印件 正面）

	采购单 位意见
	合同已签订，同意退还该单位的投标保证金。

负责人签字（单 位 盖 章）：

                                年   月   日

	酉阳分中心意见
	情况属实，请审核退还保证金。


	同意退还该单位的保证金。

单位负责人：

          


说明：

    1.中标（成交）的供应商，退款时须提供退款申请表、出示交易服务费缴纳凭证，采购合同一份。

    2.本中心根据本申请表载明的银行账户信息退付保证金出现问题或纠纷的，由供应商自行承担责任。有质疑投诉的项目延期处理。

四、领取中标通知书的格式
介绍信

致（招投标代理机构）
兹介绍我公司员工XXX（身份证号               ）前来领取酉阳县X X X  采购项目（项目编号：XXX ）的中标（成交）通知书。

请予接洽为盼！

                                                 XXX公司（盖章）

                                                 20XX年X月X日

	（经办人身份证复印件 正面）
 
 
 
 
 
	（经办人身份证复印件 背面）
 
 
 
 
 
 
 


第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表
（二）其他技术（质量）资料
（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	包号及名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。
（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。
（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，以及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。
三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件：电子文档1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方对投标文件的各项承诺，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
    （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。
3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。
（三）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。
4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 投标人名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）     （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件
（结束）


- 2 -

