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第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	自动传送式近红外高光谱种子品质分析仪
	1套
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
自动传送式近红外高光谱种子品质分析仪


（一）技术要求：
1. 工作条件：
1.1 电源：220V（±10％）/50Hz
1.2 温度：-10℃～＋40℃
1.3 湿度：相对湿度小于90％（无结露）

2. 设备用途：
自动传送式近红外高光谱种子品质分析仪是一种集成了自动传送系统、近红外高光谱成像技术和人工智能分析算法的高端农业检测装备，能够实现对种子群体的高通量、无损、精细化品质检测与分选。该设备不仅支持单粒种子的连续自动检测，还可同步获取成分含量与空间分布信息，是现代种业质量控制和精准育种研究中的关键工具。自动传送式近红外高光谱种子品质分析仪可以对种子品质进行非破坏性、快速、高通量的综合评估，其具有无损分析、高通量、自动化、信息丰富等特征，具备对种子有机物成分定量和可视化检测、病害和健康检测、品质与活力评估等功能。

3. 技术规格：
3.1 近红外高光谱成像模块
3.1.1 成像方式：既可内置推扫扫描，又可外置推扫扫描；
3.1.2 光谱范围：900-1700nm；
3.1.3 光谱分辨率(FWHM)：≤5nm；
3.1.4 最小光谱采样间隔：≤1.6nm；
3.1.5 光谱波段（软件可调）：≥512；
3.1.6 空间通道数（软件可调）：≥640；
3.1.7 像素位深：≥14 bits；
3.1.8 探测元件：InGaAs；
3.1.9 探测器像元数：≥640*512；
3.1.10 最大DN值上限：≥16000；
#3.1.11 波段响应指标：950nm～1700nm波段，白板DN值响应＞10%；975nm～1660nm波段，白板DN值响应＞25%；1000nm～1650nm波段：白板DN值响应＞40%（需提供实际拍摄测试照片及数据结果展示，证明材料需体现对应功能及处理效果，否则视为未提供）；
3.1.12接口：USB3.0/Type-C； 
3.1.13 通光效率：＞50%；
3.1.14 杂散光＜0.5%；
3.1.15 数值孔径：≥F/2.0；
3.1.16 内置电控机械装置，无需扣上镜头盖自动完成暗背景采集；（需提供证明材料：软件功能截图）
3.1.17成像镜头：标准C接口，50mm焦距，全波段消色差处理；
#3.1.18 具备自动电控调焦功能，获取清晰图像，可通过软件控制来驱动机械结构运转实现物距调整，无需手触碰镜头调节图像采集清晰度，自适应多物种种子，包括玉米、大豆、水稻、小麦等；（需提供验证材料：软件功能截图）
#3.1.19 标准高反射比校正白板，光谱范围：900-1700nm；反射比：≥0.98（(@1000nm波长）、≥0.97(@1700nm波长)； （需提供证明材料：制造商公开发布的印刷资料或第三方检测机构出具的检测报告）
3.1.20 帧频：≥50fps
[bookmark: OLE_LINK6]#3.1.21 可实时进行反射率校准；（需提供证明材料：软件功能截图）
#3.1.22 实时镜头/均匀性校准；（需提供证明材料：软件功能截图）
3.2 光源模块
#3.2.1 光源系统：卤素灯，光谱范围：覆盖900 -1700nm; 配备积分球均光系统，双开口设计，入口直径≥90mm; 出口直径≥90mm,球体光源直径≥300mm，内壁覆盖高反射涂层；光照均匀性≥95%（需提供证明材料：光源系统实物图）;
3.3 种子传送及缓存模块
3.3.1. 动力单元：全自动传送带;
3.3.2. 传送带尺寸：宽度≥25mm，厚度≥1.5mm，双根;
3.3.3. 传送精度：≤0.1mm；传送带速度：≥7mm/s;
3.3.4. 种子缓存系统: 系统配备种子缓存系统，每个缓存篮可装载5个种子托盘，系统可自动将种子托盘装载到传送带上，传送进成像室进行成像，再运输至另一侧缓存篮中，实现对种子托盘的自动加载和回收，标配5个种子托盘，托盘尺寸250mm*250mm;
#3.3.5. 具备称重功能，可获取种子重量，称重误差≤10mg;
3.3.6. 配备低温种子储藏室，温度范围：0~10℃，湿度≤65%;
3.4 软件模块
#3.4.1 软件功能：内置辐射定标与暗电流校正功能，及常规降噪算法；（需提供证明材料：软件功能截图）
#3.4.2 推扫作业全过程支持实时图像预览功能;
3.4.3 支持可选择导出内容、格式与路径，支持Excel、CSV等批量导出数据，图像结果自动归档至数据库，导出文件命名规则可自定义，支持按试验、作物、时间等多维度分组导出;
3.4.4 塔式计算工作站：处理器：≥ 4核心1.8GHz ，内存总容量：≥16G；硬盘总容量：≥2TB；屏幕尺寸：≥27英寸。

4.  产品配置要求：
4.1 近红外高光谱成像模块1套
4.2 光源模块1套
4.3 种子传送及缓存模块1套
4.4 软件模块1套

5. 技术文件：
5.1 投标人提供的货物须是功能完备的全新产品，其技术规格应符合招标文件的要求。
5.2 为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户。

6. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）
6.1 塔式计算工作站1套（包含主机、显示器和操作系统）
6.2 种子托盘5套

（二）质保及售后服务：
1. 设备安装调试：卖方负责对设备进行指导安装和调试，并负责对买方进行免费操作培训。
2. 质保期和售后服务：质保期为最终验收合格后1年，以该产品的说明书规定的技术参数或技术协议为质量标准；质保期过后，若设备发生故障，卖方工程师在收到用户的维修服务要求后8小时内做出回应，如有需要24小时内到达用户现场进行维修。
3. 包装与运输
3.1 设备采用整体运输。
3.2 运输方式：由卖方负责运输，运输费用由卖方承担。
4. 技术服务
4.1 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后1周内执行安装调试。
4.2 仪器的安装调试应于2周内完成。
4.3 技术培训：在用户现场对用户为期不少于2天的培训。培训内容包括：设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
4.4 维修响应时间：供方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，接到用户维修通知后2个工作日内必须到客户现场。

（三） 订货数量：
 自动传送式近红外高光谱种子品质分析仪1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
   1. 交货期：签订合同后3个月内。 
   2. 交货地点：用户指定地点。

（五）付款方式：                                         
合同签订后，甲方预付合同金额的60%，设备到货安装调试完成，待甲方技术验收完成后支付剩余40%尾款。

（六）执行的相关标准
   产品应满足相关国家标准及行业标准。
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