包3：二氧化碳激光治疗仪

一、设备名称：二氧化碳激光治疗仪

二、数量：1套

三、主要技术参数及要求：

1、激光类型：封离式直流激励二氧化碳激光器。产品主要用途：对人体组织进行切割、汽化、凝结等，主要用于耳鼻喉科。

2、连续输出功率：≥30W；脉冲输出功率≥320W。

3、激光模式：TEMOO模式。

4、导光臂系统材质：碳纤维导光臂。

5、冷却系统：制冷剂冷却系统，风冷辅助系统。

6、指示激光：≥5mw半导体激光。指引激光可调性：亮度至少六级可调，具备闪烁指示方式。

7、激光输出控制：单脚闸光电开关输出控制，反应时间≤0.1秒。

8、适配器连接：显微镜激光适配器固定连接（拆卸方式简便、快捷）。

9、组织作用方式：切割，汽化，凝血，组织浅层剥脱扫描等。

10、手术激光同轴性：经显微镜视线，半导体指引激光线，≥10600nm手术激光线，三线同轴，同一组织作用点。

11、显微镜适配器工作焦距：200mm到400mm，连续可调。

12、▲适配器最小工作光斑：≤100微米（提供相应证明文件）。

13、工作光斑调节性：至少10档可调聚、离焦，具有个性化锁定装置。

14、操作界面≥10英寸的触摸液晶屏。

15、液晶屏分辨率：≥1024*768，液晶屏视角可调。

16、内置设备实时自检系统：可实时检测设备状态，具备分项检测，保证设备任何时候都处于稳定的运行状态。

17、内置系统报错功能，工程师可远程指导处理。

18、多角度设计口咽治疗手具。

19、具备自主光束程序校准功能。

20、光纤末端输出光斑尺寸：≤295微米。

21、光纤长度：≥2米。

22、光纤外径≤1.04毫米，内径≤0.5毫米。

23、▲具有可与机器人手术匹配的专用光纤。

24、▲具有二氧化碳光纤探针转换耦合装置或类似功能。

25、★配置要求

25.1 双输出二氧化碳激光治疗机主机系统（配导光臂、光纤功能）1台

25.2 显微镜操作器  1套

25.3 125mm治疗手具   1套

25.4 激光光纤手具  1套

25.5 激光光纤  4根，光纤切割刀 1把

25.6 脚踏开关    1个

25.7 激光防护镜  3副

25.8 激光警告牌  1个

26、其他要求：

★26.1 整机（含所有配件）保修≥2年。

26.2 设备网络端口全部开放。

26.3 投标人负责安装并提供现场培训≥2次。

26.4 投标人需提供中文操作手册及产品维修手册、保养资料、设备秘钥（若有必须提供）。

26.5 维修响应到场时间≤24小时。

▲26.6保修期后，投标人须承诺提供终身技术服务，且不收上门费和服务费；设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。（提供承诺函，格式自拟，并在偏离表中标明在投标文件中的页码）

26.7 若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按买方要求开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试。