招标项目技术、服务、商务及其他要求

前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

一、项目概述

1．项目概况：本项目共1个包，采购四川师范大学2024年山地地理与生态环境保护实验室设备。

（一）项目背景

依据地理与资源科学学院、西南土地监测与评价教育部重点实验室科研需求和学科发展，建设山地地理与环境保护实验室。

2．标的名称及所属行业：

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 采购金额（万元） | 最高限价（万元） | 是否允许采购进口产品 | 是否属于强制采购节能产品 | 是否属于优先采购节能产品 | 是否属于优先采购环境标志产品 | 所属行业 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES） | 1 | 台 | 300 | 300 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 是 |
|  | 2 | 多光谱无人机 | 1 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 3 | 航拍无人机 | 4 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 4 | 可见光测绘无人机 | 2 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 5 | 中型无人机平台 | 1 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 6 | 机载全画幅相机 | 2 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 7 | 机载倾斜五目相机 | 2 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 8 | 机载激光雷达 | 1 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 9 | 机载高光谱相机 | 1 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 10 | 中型无人机电池 | 6 | 组 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 11 | 航拍无人机电池 | 7 | 组 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 12 | 中型无人机移动电源 | 2 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 13 | 三维建模软件 | 1 | 套 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 14 | 点云分类软件 | 1 | 套 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 15 | 图形工作站1 | 4 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业 | 否 |
|  | 16 | 万兆交换机 | 1 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 17 | 航测无人机飞行平台 | 2 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 18 | 机载正射相机 | 1 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 19 | 机载五镜头相机 | 1 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 20 | 机载激光雷达相机 | 1 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |
|  | 21 | 图形工作站2 | 1 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业 | 否 |
|  | 22 | 移动工作站 | 2 | 台 |  |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业 | 否 |

★二、商务要求

（一）交货要求及质保期

1、交货期：在合同签订生效之日起 60 日内交货到采购人指定地点并完成安装调试及试运行（试运行不少于15日），试运行结束无故障后申请验收(试运行期间发生故障的，解决故障后试运行时间顺延)，验收合格后正式交付使用 (如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

2、交货地点：成都市锦江区静安路5号和成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号四川师范大学校内，采购人指定地点。

3、质保期及售后服务要求、其他要求：

（1）电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）质保期为验收合格后1年，图形工作站配套显示器（科研设备）出厂标配三年质保，保修期内显示器如果损坏，原厂服务将先行提供显示器供采购人使用，再取回需要维修的显示器。其余产品从验收合格起开始计算质保2年。质保期内提供硬件维修更换（费用包含在报价中，采购人无需另行支付费用），质保期外提供终身有偿维修（有偿维修收费标准仅限于维修成本）。项目中涉及软件部分提供永久性服务的版本更新升级（费用包含在报价中，采购人无需另行支付费用），软件需每年更新，每年引入最新的固件版本升级，每年自动包含当年该设备软件新增的全部功能。

（2）中标供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

（3）维修服务：在质保期内，供应商提供7×24小时的技术支持服务，在接到采购人故障报修后1小时内响应（电话响应），并在8小时内到达现场解决故障问题，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，48小时内无法及时完成维修的需提供备件更换使用。

（4）如货物经中标供应商3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视作中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，中标供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。

（5）质保期内供应商提供每年进行4次巡检和维护，需在每个学期开学前、放寒暑假前到项目现场进行巡检、升级、维护；并出具巡检维护报告。

（6）对采购人在安装现场进行不少于1次培训服务，确保使用人员能掌握仪器设备的安装、开启、关闭等步骤以及仪器设备的日常维护和维修、系统的操作和控制、系统常见故障的查找和诊断方法等。

（7）供应商需向采购人提供6位教师的中国民用航空局多旋翼超视距无人机驾驶执照培训、考取服务，1年内不限制培训次数并承担1次理论+实操考试。

（8）供应商交付时，技术人员需持有中国民航局颁发的民用无人驾驶航空器操控员执照不低于2位，相应技术人员须同时提供与投标人一致的一年社保缴纳证明，否则用户方有权拒绝收货。

（9）后续无人机及负载设备如返厂、维修，供应商需提供同等型号设备供采购人使用，直至维修设备返回。

（10）供应商供货时须提供全新的原厂正品货物(含装箱清单、零配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等)，产品表面无划伤、无碰撞痕迹。

（11）本项目所需辅材线材均由供应商负责提供，采购的所有货物均由供应商负责安装调试。

（12）本项目实施期间的现场管理和实施人员的安全均由供应商全权负责。

（二）付款方法和条件

1、全部货物安装调试和试运行完毕并验收合格之日起，采购人接到中标（成交）供应商通知与票据凭证资料以后的30日内，向中标（成交）供应商支付合同总价的100%款项；

2、中标供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（三）包装和运输要求

涉及商品包装和快递包装的项目，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装应符合财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）的规定。

（四）验收要求

1.履约验收的主体：四川师范大学

2.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。

3.履约验收方式：履约验收由招标人组织，中标供应商配合进行。

4.履约验收内容：

初步验收：合同货物在安装调试完毕进入试运行期前，双方进行初步验收，初步验收时双方必须同时在场，双方共同确认所交付货物与本合同规定的生产厂家、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能、服务要求等是否一致。中标供应商所交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收并做出详尽的现场记录，或在验收清单上注明具体验收情况，由双方签字确认，此现场记录或验收清单可用作补充缺失货物、更换损坏货物的有效证据。中标供应商应及时按本合同规定和采购人要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至初步验收合格，才能视为中标供应商按本合同规定完成交货并进入试运行期，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，试运行期相应顺延。

最终验收：试运行期结束后，如无质量问题，中标供应商提出最终验收申请，采购人组织验收小组按照合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，验收小组按照合同的约定对每一项技术、服务、商务要求的履约情况进行确认，验收小组应当出具验收报告，列明验收情况和项目总体评价并签署验收意见。

5.履约验收标准：

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、政府采购相关法律法规政策以及采购人招标（采购）文件的质量要求和技术指标、供应商的投标（响应）文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标（采购）文件与投标（响应）文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

三、技术、服务要求

三、技术（服务）要求

# （一）采购标的功能和质量要求

| 序号 | 采购标的 | 功能和质量要求（指标） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES） | ★1.耐HF酸进样系统，耐： ≥50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，≥20% (v/v) HF，30% (w/v) NaOH以及≥30%的高盐样品进样分析。 2. 蠕动泵通道≥4个。 3.分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度不少于50万cps或cts或c/s。 ▲4.具有雾化器压力实时提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。可以在做完样后的任何时候，显示出当时测试数据时的反馈压力，提供加盖供应商公章的软件截屏作为证明资料。 5.自激式射频发生器，频率≥40.00MHz,功率稳定性：波动≤0.1%。射频发生器的功率传输效率≥80%。 ▲6.射频发生器功率：最大功率≥1500W，增量连续可调，最小可调增量≤1W。提供加盖供应商公章的软件截屏作为证明资料。 7.等离子体观测方式至少包含轴向和径向两种，炬管为垂直放置方式，在一次分析中可以采用轴向和径向两种观测方式，由软件控制全自动切换，并同时给出两种观测方式的测量结果。 8.免维护的平板或线圈等离子体设计，平板或线圈无需循环冷却水或气体进行冷却，无需额外免维护。 ▲9.等离子体正常运行的氩气消耗总量≤10升/分钟。提供加盖供应商公章的软件截屏作为证明资料。 10.等离子体气、雾化器、辅助气全部采用质量流量计控制，连续可调。 ▲11.雾化器流量控制控制精度为≤0.01L/min。提供加盖供应商公章的软件截屏作为证明材料。 12.等离子体具有实时全彩色摄像系统，操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。提供加盖供应商公章的软件截屏作为证明资料。 13.系统类型：二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：至少包含165-780nm。 ▲14.检测器：采用SCD或COMS或CCD固态检测系统，包含至少两套独立运行的检测器。 ▲15.光学系统：采用至少二套光路设计，具有独立的紫外光分光系统和可见光分光系统。 ★16.光路设计中强光和弱光同时测量可以采用不同的积分时间，以避免检测器的损坏，仪器软件上为曝光时间和曝光次数自动确定，随样品中谱线的不同而自动变化，无需人工设置积分时间。 ▲17.检测器可对每条谱线进行单独积分和读数，彻底解决信号饱和溢出问题，最短积分(曝光)时间为≤0.001秒, 提供加盖供应商公章的软件截屏作为证明材料。 18.计算机控制系统与数据工作站:软件为多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows 10及以上系统下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟等离子体点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。 ▲19.具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术、自动背景基线校正技术、一点和两点实时背景扣除功能等不少于5种干扰校正技术。 20.软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示，提供加盖供应商公章的软件截屏作为证明资料。 21.软件具有谱图叠加功能，同一个元素不同样品可以同时叠加显示，提供加盖供应商公章的软件截屏作为证明资料。 22.每个谱图至少可以显示10个以上的像素点，提供加盖供应商公章的软件截屏作为证明资料。 ▲23.软件在标准曲线和样品测试后，可以任意添加标准点，只需测试添加的标准点，无需再测试其它测试过的标准和样品。提供加盖供应商公章的软件截屏作为证明资料。 24.具有全谱全读功能，在用户分析样品的同时，仪器一次自动采集所有元素的所有谱线（不少于6000条谱线），当用户需要查看分析方法中没有设置的元素时，只需要在方法中增加需要查看的元素谱线，再处理数据即可获得相关元素的谱图和结果，无需重新分析样品。提供加盖供应商公章的软件截屏作为证明资料。 25.在结果报告中每个数据都能同时显示相关元素的结果和谱图。以加盖供应商公章的软件截屏作为证明资料。 其他性能指标： 26.正常运行等离子体气（Plasma gas）流量≤ 10L/min。 ▲27.采用实时内标法测定时，样品十次测定相对标准偏差小于0.2%。 ★28.可实现10秒钟内至少70元素或谱线重复三次测定。 29.分辨率： 谱线; 半峰宽光学分辨率（nm）. As 193.696; ≤0.006. Ni 231.604; ≤0.008. Ni 341.476; ≤0.012. Ba 455.403; ≤0.025. 30.灵敏度： 谱线; 标准溶液浓度; 积分时间; 灵敏度(单位：cps或cts). As 193.696; 5 mg/L; 1秒; 大于一万. Zn 206.200; 1 mg/L; 1秒; 大于四万. Mn 257.610; 1 mg/L; 1秒; 大于一百万. Mg 280.271; 0.1 mg/L; 1秒; 大于二十万. Ba 455.403; 0.1 mg/L; 1秒; 大于五十万. K 766.490; 5 mg/L; 1秒; 大于五十万. ★31．配置要求 31.1电感耦合等离子体发射光谱仪（包括控制和数据采集处理系统及耐HF酸进样系统） 1台 31.2等离子体全彩色监测摄像装置 1套 31.3 双向观测外光路 1套 31.4 紫外光分光系统 1套 31.5 紫外光固态检测器 1套 31.6 可见光分光系统 1套 31.7 可见光固态检测器 1套 31.8内置式水平4通道蠕动泵 1套 31.9 备用可拆卸式炬管 2只 31.10 2.0mm氧化铝喷射管 1只 31.11 1.2mm氧化铝喷射管 1只 31.12 炬管O圈组件 1套 31.13 喷射管O圈组件 1套 31.14 光学组件（含双向观测窗O圈） 1套 31.15 蠕动泵管 60根 31.16 废液管 60根 31.17 进样毛细管 2根 31.18 至少125ml原装多元素混标溶液 1瓶，包含以下元素： Ag、Al、As、Ba、Be、Ca、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Mo、Na、Ni、Pb、Sb、Se、Sn、Sr、Ti、Tl、V、Zn 31.19 配套冷却循环水 1台 31.20 配套空气压缩机 1台 |
| 2 | 多光谱无人机 | 1.对角线轴距：≥380 mm 2.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥15km 3.最长飞行时间：≥40分钟 4.最大可抗风速：≥12m/s 5.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，遇到障碍物能自主悬停。 6.障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车 7.GNSS：支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式 8.工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C至40°C 9.GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m 10.视觉定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m 11.开时间：从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s 12.最大上升速度：≥6 m/s 13.最大下降速度：≥6 m/s 14.最大水平飞行速度：≥15m/s 15.最大飞行海拔高度：≥6000m ▲16.多光谱相机：除可见光相机外，应具备绿、红、红边、近红外多光谱相机 ▲17.多光谱相机有效像素：多光谱相机有效像素不低于500万 18.绿波段多光谱相机波段范围：绿波段多光谱相机波段在560nm± 16nm 19.红波段多光谱相机波段范围：红波段多光谱相机波段在650nm± 16nm 20.红边波段多光谱相机波段范围：红边波段多光谱相机波段在730nm± 16nm 21.近红外波段多光谱相机波段范围：近红外波段多光谱相机波段在860nm± 16nm ▲22.实时仿地：无人机可实现自主实时仿地 ▲23.实时NDVI：支持实时NDVI植被指数查看 24.可见光测绘：可单独使用可见光相机进行测绘作业 25.飞行器电池需额外配3块 ★26.主机飞行保障服务一份，保险额度不低于2.5万/年，额度范围内的维修费用无需用户自己承担，保险期限3年，自验收合格之日起计算（提供承诺函，格式自拟) |
| 3 | 航拍无人机 | 1.飞行器重量：≤1000g 2.最大上升速度≥8m/秒 3.最大下降速度≥6m/秒 4.最大水平飞行速度≥20 m/秒 5.最大起飞海拔高度≥5000m 6.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，遇到障碍物能自主悬停 7.续航时间：≥40min 8.图传信号：≥7km 9.像素：中长焦相机 ≥4000万 长焦相机≥ 1200万 ★10.主机飞行保障服务，保险额度不低于1万/年，额度范围内的维修费用无需用户自己承担，保险期限3年，自验收合格之日起计算（提供承诺函，格式自拟) |
| 4 | 可见光测绘无人机 | 1.对角线轴距：≥380 mm 2.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥15km 3.最长飞行时间：≥45分钟 4.最大可抗风速：≥12m/s 5.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车 6.一键全景：支持一键全景功能 7.GNSS：支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式 8.工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C至40°C ▲9.GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m 10.视觉定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m 11.展开时间：从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s 12.最大飞行海拔高度：≥6000m 13.广角相机CMOS：具备测绘相机，相机CMOS不低于4/3英寸 ▲14.广角相机像素：有效像素不低于2000万 15.广角相机像元尺寸：像元尺寸不小于3.3um 16.广角相机机械快门：相机具有机械快门 ▲17.广角相机连续拍照间隔：最短连续拍照间隔不低于0.7秒 18.支持RTK厘米级定位，RTK可拆卸 19.RTK位置精度：在RTK 固定解时，水平精度≤1cm+1ppm，高程精度≤1.5cm+1ppm ★20.主机飞行保障服务，保险额度不低于2万/年，额度范围内的维修费用无需用户自己承担，保险期限3年，自验收合格之日起计算（提供承诺函，格式自拟) |
| 5 | 中型无人机平台 | 1.飞行器轴距≤950mm，机体重量（不含电池）≤4.5kg，最大起飞重量≥8.5kg； ▲2.飞行器具备RTK定位和定向能力，能够在指南针受到干扰的环境下利用RTK定向安全飞行；GNSS系统支持支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式； 3.飞行器外观完整，无导线裸露在外，无需使用任何工具，从携行状态到起飞状态时间展开时间≤3min； 4.最大任务载重≥2.5kg，可根据任务情况搭载同时搭载2个及以上的传感器，支持上、下载云台，支持第三方开发挂载，通用性强； 5.最大飞行速度＞20m/s； 6.续航时间：空载续航≥50min； ▲7.飞行器抗风能力不低于6级； ▲8.飞行器可在小雨天气下飞行，防水防尘≥IP45； 9.飞行器能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息，能感知不低于十公里范围内的民航客机、直升机等位置、高度、航向和速度信息，实时提供以上飞行器的接近风险等级，提供警示信息，确保飞行和空域安全； 10.双电池，支持热拔插，低温自加热； ▲11.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）不小于15 km（FCC)；支持≥1080P高清图传； 12.视觉系统：飞行器的前、后、上、下、左、右均具备双目视觉系统;探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息； 13.在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形，当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息；飞行器具备双IMU（惯性测量单元）、双气压计、双指南针冗余； 14.FPV摄像头：飞行器配置FPV摄像头，画面分辨率不低于720p； ▲15.支持网络RTK，自定义网络RTK与4G图传可以同时使用； ▲16.RTK模式下飞行器悬停精度满足：垂直≤±0.1 m，水平≤±0.2 m； 17.配备快充充电箱，30min内从20%充电至90%； 18.需要配备与之配套的地面操作遥控器（提供地面操作遥控器一套）； ★19.主机飞行保障服务，保险额度不低于4万/年，额度范围内的维修费用无需用户自己承担，保险期限3年，自验收合格之日起计算（提供承诺函，格式自拟)。 |
| 6 | 机载全画幅相机 | 1.尺寸：≥190mm×150mm×120mm。重量：≤900g。防护等级：≥IP4X。支持机型：多旋翼无人机。系统功耗：≥13W。工作温度：范围覆盖-20℃～50℃。存储温度：范围覆盖-20℃～60℃； ▲2.绝对精度：平面精度：≥3cm，高程精度：≥5cm**GSD，在无人机飞行速度≤15m/s情况下，航向重叠率≥75%，旁向重叠率≥55%； ★3.相机：传感器尺寸(照片)：≥35mm(全画幅)。传感器尺寸(最大视频尺寸)：≥34mm。有效像素：≥4500万。像元大小：≥4.4μm； 4.支持的镜头尺寸：≥35mm； 5.支持的存储卡类型：SD卡：传输速度达到UHS-1级或以上的SD卡，至少支持支持128GB容量。存储数据：照片/GNSS 原始观测值/拍照记录文件。图像尺寸：≥3：2(8192×5460)。工作模式：拍照模式；录像模式；回放模式； 6.最小拍照间隔：≥0.7 秒。快门速度：机械快门：≥1/2000-1/8 秒。电子快门：≥1/8000-8秒； 7.光圈范围：f/2.8～f/16。ISO范围：照片：≥100～25600，视频：≥100～3200。视频：视频储存格式：MP4。视频尺寸：≥16：9(3840×2160)。视频帧率：≥60fps； ▲8.云台：稳定系统：≥3轴(俯仰，横滚，平移)。角度抖动量：≥0.01°。可控转动范围：俯仰：-125°～+40°；横滚：-55°～+55°平移：±320°； ★9.主机飞行保障服务，保险额度不低于3万/年，额度范围内的维修费用无需用户自己承担，保险期限3年，自验收合格之日起计算（提供承诺函，格式自拟)。 |
| 7 | 机载倾斜五目相机 | 1.总像素：≥1.2亿，单相机像素≥2430万。开关机设置：五个相机统一开关机设置； ▲2.曝光间隔：≤0.7s。图传：相机可以实现下视角HDMI实时图传，从地面站上监控相机画面。传感器尺寸：≥23mm； ★3.供电方式：外接电源，无人机供电。存储容量：≥1280GB； 4.机身材质：一体成型CNC航空铝材。工作温度：范围覆盖-20℃～50℃(外部环境温度)。数据传输：至少包含1个USB3.0 TYPE-C接口统一传输数据。显示屏：外置OLED显示屏，可以显示相机温度、总拍照数量，单个相机拍照数量，PWM信号，RTK状态、ID等信息。焦距：五视角定焦35mm。相机重量：≤650g； ▲5.照片读取方式：一个数据线统一读取五个相机数据，无需插拔SD卡。外壳尺寸：≤140mm×140mm×80mm。运输箱：具有专业的航空运输箱。具有一个接口同时完成供电、飞控控制、GPS信号记录、实时图传的功能； ▲6.POS数据：五个镜头独立五份POS，时间同步设计，精准至1cm。倾斜角度：内倾角设计，保证曝光点在同一位置； ▲7.适配机型：本次采购的飞行平台，无需对无人机进行任何改装。相机固件升级：相机固件在线自动升级。免像控：深度适配三维建模软件，无需相控点布设满足高精度建模需求； ★8.数据整理软件：自主数据整理软件，可实现数据分架次，重命名，照片写入pos，生成飞行范围kml，一键生成工程文件等功能。照片信息：能够记录照片真实曝光日期信息。参数调整：能够在无人机地面站上直接调整相机下视角图传ISO参数。智能温控：智能温度控制系统，根据环境温度自主调节。支持相机一键修复重置； ★9.主机飞行保障服务，保险额度不低于8万/年，额度范围内的维修费用无需用户自己承担，保险期限3年，自验收合格之日起计算（提供承诺函，格式自拟)。 |
| 8 | 机载激光雷达 | 一、激光雷达模块 1.重量：≤1kg；尺寸：≤ 180mm*130mm*180mm，工作温度：范围覆盖-20℃~60℃； 2.防护等级：≥IP54； ▲3.量程：≥450m @ 50%，0 klx；点云数据率：单回波：≥240000pts/s；多回波：≥1200000pts/s。系统精度：平面精度：≥5cm@50m；高程精度：≥5cm@150m；实时点云上色模式：真彩色；按反射率上色；按高程上色；测距精度：≤3cm@100m；最多支持回波数量：≥5；扫描模式：重复线性扫描模式；非重复花瓣扫描模式； ▲4. FOV：重复线性扫描模式：70.4°×3°；非重复花瓣扫描模式：70°×75°。 二、惯导系统 ▲5. IMU更新频率：≥200Hz；加速度计量程：≥±6g；角速度计量程：≥±300dps；航向精度：≥实时：0.18°；后处理：≥0.05°。俯仰/横滚精度：≥实时：0.03°；后处理：≥0.025°。 三、测绘相机 ★6.传感器尺寸：≥4/3CMOS；有效像素：≥2000万；图像尺寸：≥5280 × 3956（4:3）(4：3)；焦距：≥ 24mm(等效)；快门速度：机械快门：≥2 至 1/2000 秒；电子快门：≥2 至 1/8000 秒；ISO：视频：100 至 6400照片：100 至 6400； ★7.需配套对应点云数据处理软件，可进行经点云轨迹解算、点云精度优化，可一键直接生成标准格式的三维点云；地面点分类后，可输出 DEM 数字高程模型；可通过精度控制与检查功能分析点云质量； ★8.主机飞行保障服务，保险额度不低于8万/年，额度范围内的维修费用无需用户自己承担，保险期限3年，自验收合格之日起计算（提供承诺函，格式自拟)。 |
| 9 | 机载高光谱相机 | 一、无人机参数要求： 1.重量（含电池及桨）：≤3800g； 2.轴距：≥890 mm； 3.最大上升速度：≥6 m/s； 4.最大下降速度：≥5 m/s； 5.最大水平飞行速度：≥23 m/s； 6.最大起飞重量：≥9.2kg； 7.最大飞行海拔高度：≥5000 m； 8.最大俯仰角度：≥30°； 9.最大飞行时间：≥50min； 二、高光谱成像仪参数要求： 10.光谱范围：400-1000 nm； 11.光谱分辨率（FWHM）：≤5nm； 12.光谱采样分辨率：≤1.4nm； 13.光谱通道数：≥448(1X)；≥224(2X)； 14.空间通道数：≥1024； ★15.拍摄方式：悬停（内置推扫）； 16.数值孔径：≤F/1.7； 17.连接方式：Gige； ★18.单幅成像时间：≤5s/cube； 19.空间分辨率：≤0.04m @100米高； ▲20.总重量：≤1.8kg(包括云台、相机、镜头和存储)； ★21.图像分辨率：≥1024*1003； 22.功率≤45W； 23.相机输出≥12bit； 24.横向视角FOV ≥23°@25mm镜头； ▲25.内置辅助相机≥500W像素； 三、软件要求： 26.采集及预处理软件：具有辅助取景窗口，有自动曝光、自动速度匹配功能，具有数据快速预览功能，具有黑白校正、区域校正、镜头校准等功能(需提供计算机软件著作权登记证书)； ▲27.数据拼接软件：异常高度影像的自动删除；支持多种拼接方法和投影算法选择拼接；拼接后数据具有匀色功能；能选择任意三波段进行快速的拼接，以方便即时观看效果； 支持选取任意波段拼接；支持选择不同的重采样方式；支持亮度选择拼接；支持反射校正后浮点数据拼接；支持福亮度转反射率拼接；支持输出格式选择；自动输出处理报告(需提供计算机软件著作权登记证书)； ▲28.数据分析软件：提供不少于8种单波段灰度图的分析功能；光谱角匹配，可设置光谱角度，截取指定波段数据：下限波长和上限波长；波形相似度匹配，可设置相似度，截取指定波段数据：下限波长和上限波长；可实现主成分分析(PCA)功能，选择输出主成分的数量；波段运算，提供多种植被指数计算功能：提供超过12中常用植被指数在高高光谱图像上计算方法，且可通过密度分割实现高光谱图像分类（需提供详细的软件操作截图证明）； 四、保险要求： ★29.主机及相机飞行保障服务，保险额度不低于50万/年，额度范围内的维修费用无需用户自己承担，保险期限3年，自验收合格之日起计算（提供承诺函，格式自拟)。 |
| 10 | 中型无人机电池 | 1.容量：≥5500 毫安时； 2.电压：≥44.76 伏； 3.电池类型：锂电池； 4.能量：≥260 瓦时； 5.重量：≤1.5kg； 6.工作环境温度：范围覆盖-20℃ 至 50℃； 7.理想存放环境温度：范围覆盖22℃ 至 30℃； 8.充电时间：充满≤70min。 |
| 11 | 航拍无人机电池 | 1.容量：≥5000 毫安时； 2.重量：≤350 克； 3.标称电压：≥15 伏； 4.充电限制电压：≥17 伏； 5.电池类型：锂电池 6.能量：≥75 瓦时 7.充电环境温度：范围覆盖5℃ 至 40℃。 |
| 12 | 中型无人机移动电源 | 1.容量：≥1000瓦时； 2.净重：≥ 10 千克； 3.最大使用海拔：≥3000 m； 4.电芯材料：LFP（磷酸铁锂）； 5.循环寿命：4000 次循环后仍能保持 70% 以上容量； 6.供电环境温度：范围覆盖-10℃ 至 45℃； 7.充电环境温度：范围覆盖0℃ 至 45℃； 8.存储环境温度：范围覆盖-10℃ 至 45℃。 |
| 13 | 三维建模软件 | ▲1.实时三维点云：可支持实时三维建模，边飞边出三维点云，实时建模延迟不超过1分钟； 2.实时二维：二维建图航拍任务，支持实时真正射处理，并可对农田和城市等不同场景做对应优化； 3.三维重建自动分块：当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求； 4.建模效率高：能够进行快速的三维建模； 5.排队重建：支持同时开启多个任务，多任务排队重建； 6.二维正射图多任务叠加显示：可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级； ▲7.同时输出二三维成果：支持一个任务同时输出二维和三维成果； 8.精度质量报告：可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告； 9.二维正射支持分幅输出：二维正射影像支持以像素为单位进行分幅输出； 10.仿地DSM生成：二维正射支持直接输出用于无人机仿地飞行的DSM文件； ▲11.支持像控点功能：可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置； ▲12.POS导入：支持POS数据导入，可自定义POS精度； 13.支持框选照片删除：支持框选照片，正选或反选删除照片； 14.在线/离线登录：支持在线或离线登录； 15.无需硬件狗：不需要插硬件狗U盘。 |
| 14 | 点云分类软件 | 1.国产软件，中文界面（提供软件著作权复印件）； ★2.支持点云分类，机器学习点云分类；建筑、地面点、植被等关键地物自动分类； 3.支持通用格式矢量（shape、DXF、Mapinfo、tab、mif）、遥感栅格影像（img、tiff）等多源空间数据的读写、存储和叠加显示； 4.具有三维线划图(DLG)的生成和编辑功能，包括典型地物三维矢量的提取和编辑； ▲5.支持点云坐标转换、点云数据的二维、三维和剖面显示； 6.支持点云数据的多种专题显示，包括高程专题，类别专题，强度专题，影像专题等； 7.支持激光点云数据批处理，可按照地理范围自动格网分块和矢量分块； 8.支持基于机器学习的点云分类功能，支持点云数据滤波与手动分类的编辑功能，支持三维点云模式和TIN模式下的点云精细分类； ★9.DEM、DSM、CHM等数据产品的快速获取，能够提取森林三维结构参数。 |
| 15 | 图形工作站1 | 1.处理器：物理数量≥1，处理器基本频率≥3.10GHz，内核数≥10，总线程数≥20，最大睿频频率≥4.60 GHz，缓存≥26.25MB，处理器基础功耗≤175W； 2.主板：工作站级芯片组，每个通道的DIMM数量≥2，支持ECC内存，DMI通道最大数≥8，PCI Express通道数的最大值≥28； 3.内存：配置≥128GB DDR5 4800MHz RDIMM ECC内存；提供≥8个内存槽位； ▲4.显卡：配置≥1块专业图形显卡，核心数量≥14592，加速频率(GHz)≥2.52，基础频率(GHz)≥2.28，标准显存配置≥24GB GDDR6X，显存位宽≥384位，支持光线追踪，支持VR。支持≥2张双宽300W显卡； 5.声卡：集成声卡（前置≥1个通用音频端口，后置≥1个音频线路输出）； 6.硬盘：配置≥2块2TB M.2 PCIe NVMe固态硬盘Class 40，≥2块2TB 3.5英寸7200rpm SATA AG企业硬盘；扩展支持≥2个FlexBay槽位，主板≥2个M.2，≥1组超速高速盘可支持≥4块M.2 PCIE NVME SSD； 7.网卡：集成双RJ-45端口（1GBE+10GBE）； ▲8.扩展：正面：≥2个USB 3.2 Gen1端口，≥2个USB 3.2 Gen2 Type-C。背面≥3个USB 3.2 Gen2 Type-C端口，≥2个USB 3.2 Gen1端口，≥1个USB 3.2 Gen1端口，支持智能开机，≥1个RJ45以太网端口1GBE，≥1个RJ45以太网端口10GBE，≥1个线路输出端口，≥1个串行端口，≥2个PS2端口。插槽：≥1个全高Gen5 PCIe x16插槽，≥1个全高Gen4 PCIe x16插槽，≥2个全高Gen4 PCIe x8插槽，≥1个全高Gen4 PCIe x8插槽（电气连接为x4）。； 9.键盘鼠标：原厂配套键鼠套件，支持键盘开机； 10.电源：≥1350W； 11.安全特性：防盗开关，设置/BIOS 密码，I/O 接口安全；锁插槽、挂锁环、内置挡板锁；可锁电源； 12.机箱：要求带有双把手：主要备件模块化可便携拆卸，不拆机箱即可更换电源，前置可拔插硬盘，多通道散热设计； ▲13.性能调优软件：AI性能优化：随机提供AI智能调优工具，可支持用户的任意应用软件；使用预置的机器学习模型，可离线安装运行 ；自动地、同时优化多个（不少于5个）应用程序的响应/切换速度和性能； 14.服务：两年原厂商售后服务； ▲15.显示器（科研设备）：和主机同品牌≥27英寸宽屏液晶显示器，分辨率≥4K 3840 x 2160，LED背光液晶显示器/TFT主动矩阵，亮度≥350cd/m²，对比度≥1000:1，长宽比16:9，色彩支持≥10.7亿色；视频端口：≥1个HDMI, ≥1个DP 1.4, ≥1个USB-C (PD 90W)，数据端口：≥1个RJ-45, ≥4个USB 3.2 Gen 1下行，高度可调、沿枢轴旋转、侧转和俯仰。 |
| 16 | 万兆交换机 | 1.上行端口速率：万兆； 2.下行端口：千兆； 3.端口数量：≥24； 4.端口类型：电口、光口； 5.规格：≥440mm宽*200mm深*40mm高； 6.交换容量：≥330Gbps 7.包转发率：≥15Mpps 8.其他功能：设备管理/VLAN划分/队列智能调度/syslog/VCT/LLDP/NTP。 |
| 17 | 航测无人机飞行平台 | 1.飞行平台材质：碳纤维；旋翼数量：≥4；空机重量：≤2.8kg；最大起飞重量：≥3.5kg； ▲2.最大飞行时间：≥74min；最大航程：≥50km； 3.实用升限高度：≥海拔6000m；抗风能力：≥6级 ； 4.最大速度≥18m/s；最大爬升速度≥5m/s；最大下降速度≥3m/s； 5.起降方式：无遥控器自主起降； 6.包装运输箱：高密度整体发泡箱； 7.载荷模块：支持航测、倾斜、视频模块、激光雷达、多光谱等模块互换； 8.机载GPS模块：双频三模GPS支持GPS：L1/L2；BD：B1、B2；GLONASS：L1，L2；采样频率：≥20HZ；工作模式：RTK/PPK双差分兼容，定位精度：≤5cm； 9.差分模式：网络差分，支持网络PPK及RTK作业，无需地面基站； ▲10.差分解算：具备网络RTK及PPK解算服务； 11.电池组：智能电池、支持一键查看电量、电池健康状态监控；智能电池能量：≤280wh； 12.采用智能电池及分布式电源管理系统，单块电池重量≤1.5kg； 13.控制系统：导航控制，双频卫星定位导航；姿态传感器：不少于3路的冗余传感器设计； 14.安全机制：支持姿态异常返航、卫星定位导航丢失自动悬停、失联自动返航等；至少支持超声波定高；至少支持前向毫米波雷达避障； ▲15.变高飞行：具备精准的地形变高飞行控制能力； ▲16.数传模块：无人机专用频率（需提供投标产品的工信部无线电管理局批准的“无线电发射设备型号核准证书”）； ▲17.抗干扰智能跳频工作模式，测控半径：数传距离≥20公里； ▲18.提供一站式智能地面站软件系统，包含航线设计模块、飞行控制模块、飞行质量检查模块、影像预处理模块、一键式拼图模块、2D/3D浏览器、快速图像整理工具、云监控模块等； ▲19.航线设计模块，支持PC端、iPad端任务规划、保存、上传，支持云端工程同步（需提供加盖供应商公章的软件截屏作为证明资料）； 20.具备多种机型，多种作业模式的航线设计（包括常规耕地航线、带状航线、倾斜构架航线、倾斜全向航线、环绕航线、电力巡检航线、自定义航线）； ▲21.全自动航线设计、软件在三维底图上自动提取测区高程信息。支持多区块飞行任务合并单架次航线飞行以及超大任务区域进行自动分割和管理； ▲22.具备基于高精度三维地形的变高航线规划； ▲23.具备KML、OVKML、xml、TIF、obj、ply、las及高精度OSGB数据等导入的精细航线设计功能； ▲24.具备禁飞管理及申请功能； 25.飞行监控模块具备步骤引导式操作流程、全自动作业模式；具备实时信息显示及语音播报功能；具备断点续飞及日志回放功能（需提供软件著作权证书复印件）； 26.支持在实景三维场景下实时可视化监控飞行状态和参数，修改飞行状态，智能预警； 27.支持自定义航点上传飞行，数传通讯中断后自动重连； 28.支持任务自动上传到云端同步查看监控； ▲29.飞行质量检查模块可进行一键式操作，可展示曝光点、脚印图、航迹等信息（需提供软件著作权证书复印件）； 30.可导出质检结果，包括质检报告、缩略图等。质检结果包括空三姿态、连接强度、重叠度、航线弯曲度、旋偏角、航飞平均分辨率等； 31.支持数据和开源瓦片地图、天地图套合； ▲32.影像预处理模块：支持相机检校功能，支持畸变纠正功能（需提供软件著作权证书复印件）； ▲33.GPS解算支持格式转换，支持单点、PPK、在线RTK、PPK+RTK融合处理； 34.支持基于高精度卫星定位导航/IMU的紧耦合激光轨迹解算； 35.支持匀光匀色、图像增强、影像金字塔生成、影像重采样功能。支持EXIF写入功能、RAW格式转换、飞思相机IIQ解码、多光谱图像辐射标定、相机参数下载、文件批量重命名； 36.支持DSM提取DEM、DEM平滑、DEM精度检查、高程基准转换功能； 37.支持图像/工程整理，可进行影像重命名和POS整理； 38.支持坐标转换、参数计算； ▲39.一键式拼图模块：支持正射、倾斜影像匹配和空三解算；支持控制点量测功能；支持可见光/红外/多光谱影像的拼接处理；支持多架次多相机并行处理，支持10000张以上影像处理，支持单幅1.2亿像素影像处理；支持卫星定位导航辅助空三算法，具备稀少控制及免相控处理能力（需提供软件著作权证书复印件）； 40.支持DEM编辑、镶嵌线编辑，可实时预览DOM效果；支持基于点云数据辅助输出DSM及TDOM成果； 41.具备集群处理功能，并可进行节点扩展； 42.支持弱纹理地形匹配及拼接，支持多次空三算法合并，提高弱纹理地形照片入网比例； 43.支持DSM预扫功能；支持高精度IMU辅助空三处理；支持工程拆分，提供多种选择工具对工程数据进行编辑、拆分；支持断点续做； 44.支持传统正射DOM、真正射TDOM、密集点云、DSM模型成果输出； 45.支持批处理，可导出第三方工程； 46.浏览器：三维浏览器支持OSGB格式模型浏览展示，具备距离、面积、体积量测； 47.二维浏览器支持查看DOM/TDOM、DSM，添加标记点； 48.二维浏览器支持数据和开源瓦片地图、天地图套合； 49.快速图像整理工具：支持正射及倾斜的数据整理；支持多架次多相机影像与POS自动整理对齐； 50.支持多架次影像的重命名； 51.支持联网下载准确的相机报告，提高空三精度； 52.支持影像完整性检查。支持影像旋转属性的一键去除与exif信息的快速修改。支持冗余影像的自动剔除。支持坐标系的指定与POS的自动批量转换； ▲53.云监控模块：同时具备WEB端和微信小程序远程实时监控能力，包括飞机信息、实时飞行参数等（需提供软件著作权证书复印件）； 54.定时任务统计历史飞行架次、里程、面积、时常，提供单个飞机的历史相关数据查询； ▲55.具备历史飞行架次监控回放功能； 56.具备飞机维护信息监控功。支持远程固件升级； 57.支持工程分享、同步、汇总查询功能； 58.云监控软件可兼容中国民用航空局飞行标准司批准的云系统； ★59.含2年机损险及2年50万第三者责任险；除平台本身配置的电池外，还包含与之配套的原装正版电池2块，充电器1套，运输箱1套。 |
| 18 | 机载正射相机 | ▲1.相机像素：≥2500万；传感器尺寸：≥23mm；镜头焦距：≥28mm； 2.相机检校：相机需经过专业检校并提供格网畸变检校参数；相机供电：支持机载供电；支持高精度热靴信号，具备免相控能力； 3.三轴云台；支持视频录制功能； 4.支持航线功能：摆拍航线、十字交叉航线、环绕航线、立面航线、刷锅航线等； 5.拍照间隔：≤0.5S； 6.快门速度：≥1/2000秒；快门类型：机械全局快门； 7.支持实时写入EXIF文件，改正至相机； 8.无控测图：按照测绘标准，支持无控测图； 9.含2年机损险。 |
| 19 | 机载五镜头相机 | ▲1.传感器数量：5个；倾斜角度：≥45°；传感器尺寸： ≥23mm；总有效像素：≥1.2亿像素；相机镜头：下视≥28mm、侧视≥40mm定焦镜头； 2.相机供电：机载统一供电；热靴信号：支持逐相机热靴信号打标，具备免相控能力；软件支持：支持地面站软件直接设置相机参数； 3.拍照间隔：≤0.5S；快门速度：≥1/2000秒；机械全局快门； 4.支持五个相机轮流显示实时画面； 5.支持实时写入EXIF文件，改正至相机； 6.无控测图：按照测绘标准，支持无控测图； 7.含2年机损险。 |
| 20 | 机载激光雷达相机 | 1.点频：≥240kPts/s ；回波模式：三回波；测距：≥450m；成果精度：±5cm@100m； 2.激光视场角：水平≥70°，竖直≥77°； 3.轨迹精度：：水平≤0.01m，高程≤0.02m，横滚、俯仰、航向≤0.02°； ▲4.相机像素：≥2600w；镜头焦距：水平≤0.01m，高程≤0.02m，横滚、俯仰、航向≤0.02°； 5.集成高精度自研惯导； 6.含2年机损险。 |
| 21 | 图形工作站2 | 1.处理器：物理数量≥1，处理器基本频率≥3.20GHz，内核数≥12，总线程数≥24，最大睿频频率≥4.20GHz，缓存≥30MB，处理器基础功耗≥220W； 2.主板：工作站级芯片组，每个通道的DIMM数量≥2，支持ECC内存，DMI通道最大数≥8，PCI Express通道数的最大值≥28； 3.内存：配置≥128GB DDR5 4800MHz RDIMM ECC内存；最高支持≥4T DDR5 4800MHz ECC内存，提供≥16个内存槽位； ▲4.显卡：配置≥1块专业图形显卡，显存≥48GB GDDR6，显存位宽≥384-bit，显存带宽≥768GB/s，CUDA核心≥10752，单精度性能≥38.7TFLOPS，显示器接口≥4个DisplayPort 1.4a，支持vGPU，支持ECC纠错码。支持≥4张双宽300W显卡。 5.声卡：集成声卡（前置1个通用音频端口，后置1个音频线路输出）； 6.硬盘：配置≥2块2TB M.2 PCIe NVMe固态硬盘Class 40，≥2块2TB 3.5英寸 7200rpm SATA AG企业硬盘；支持≥10块3.5/10块2.5或≥8个Flexbay M.2硬盘，≥2组超速高速盘可支持≥8块M.2 PCIE NVME SSD； 7.网卡：集成双RJ-45端口（1GBE+10GBE）； ▲8.扩展：正面：≥2个USB 3.2 Gen1端口，≥2个USB 3.2 Gen2 Type-C。背面≥3个USB 3.2 Gen2 Type-C端口，≥2个USB 3.2 Gen1端口，≥1个USB 3.2 Gen1端口，支持智能开机，≥1个RJ45以太网端口1 GBE，≥1个RJ45以太网端口10 GBE，≥1个线路输出端口，≥1个串行端口，≥2个PS2端口。插槽：≥2个全高 Gen5 PCIe x16插槽，≥2个全高Gen4 PCIe x16插槽，≥2个全高 Gen4 PCIe x8插槽，≥2个全高、半长Gen4 PCIe x8插槽（电气连接为x4），≥8个外置（≥4个前置、≥4个后置）驱动器托架，带光驱配置，≥10个外置（≥6个前置、≥4个后置）驱动器托架，不带光驱配置；≥8个M.2 NVMe驱动器（≥4个前置、≥4个后置）。 9.键盘鼠标：原厂配套键鼠套件，支持键盘开机； 10.电源：≥1400W； 11.安全特性：防盗开关；设置/BIOS 密码；I/O 接口安全；锁插槽、挂锁环、内置挡板锁；可锁电源； ▲12.性能调优软件：AI性能优化（需提供操作界面照片/截图、中文用户手册）：随机提供AI智能调优工具，可支持用户的任意应用软件；使用预置的机器学习模型，可离线安装运行；自动地、同时优化多个（不少于5个）应用程序的响应/切换速度和性能； 13.机箱：要求带有双把手，主要备件模块化可便携拆卸:不拆机箱即可更换电源，前置可拔插硬盘，多通道散热设计； ▲14.服务：两年原厂商售后服务：包括原厂商800（400）电话支持、所有部件（包括键盘鼠标显示器在内）的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门；所有部件均需原厂定制生产，产品的配置、服务和最终用户信息通过800（400）电话能够得到验证； ▲15.显示器（科研设备）：和主机同品牌≥27英寸宽屏液晶显示器，分辨率≥4K 3840 x 2160，LED背光液晶显示器/TFT主动矩阵，亮度≥350cd/m²，对比度≥1000:1，长宽比16:9，色彩支持≥10.7亿色；视频端口：≥1个HDMI, ≥1个DP 1.4, ≥1个USB-C (PD 90W)，数据端口：≥1个RJ-45, ≥4个USB 3.2 Gen 1下行，高度可调、沿枢轴旋转、侧转和俯仰，。 |
| 22 | 移动工作站 | 1.处理器：物理数量≥1，处理器基本频率≥1.8GHz，内核数≥16，总线程数≥22，最大睿频频率≥5.10GHz，缓存≥24MB，处理器基础功耗≤45W； 2.内存：≥64GB DDR5 5600 MT/s； 3.显卡：GPU显存≥8GB GDDR6,最大显存带宽≥256GB/s,显存位宽≥128-bit,DisplayPort接口规范≥1.4a，单精度浮点性能≥14.5。 4.硬盘：≥2TB M.2 2280 Gen4 PCIe NVMe固态硬盘Class 40； 5.显示屏：≥15英寸，分辨率≥FHD 1920x1080, ≥60Hz, ≥400 nits, 配置FHD HDR RGB 摄像头, 配置麦克风； 6.接口：≥1个10/100/1000M以太网RJ-45接口，≥1个HDMI端口, ≥2个雷电4（支持电源/视频/数据传输全功能）接口, ≥2个USB3.2 Type-A; 通用麦克风/耳机，配置Wi-Fi 6无线网卡，配置蓝牙； ▲7.服务：一年原厂商售后服务：包括原厂商800（400）电话支持、所有部件的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门；所有部件均需原厂定制生产，产品的配置、服务和最终用户信息通过800（400）电话能够得到验证，和图形工作站一同品牌。 |

★以上所投产品若涉及到3C强制认证产品或其他国家强制要求，供应商应均满足相关要求，在中标后签订合同前向采购人提供《中国强制性产品认证》(3C证书)或其他国家强制要求证明材料复印件。

## 四、其他要求

1、供应商应提供针对本项目的服务实施方案，至少包含以下部分：

①服务方案响应

②售后服务与方案