招 标 文 件

采购项目名称：2024年科研仪器设备采购项目

（包1荧光定量PCR仪等）

采购代理编号：0646-244HNGLN0383

采    购  人：中南大学湘雅三医院

采购代理机构：湖南国联招标有限公司

2024年9月

目录

第一章 投标邀请	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、投标人的资格要求	- 1 -

三、获取招标文件	- 2 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 2 -

五、公告期限	- 2 -

六、其他补充事宜	- 2 -

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	- 3 -

第二章 投标须知	4

投标须知前附表	4

投标须知正文	10

一、总则	10

1. 适用范围	10

2. 定义	10

3. 投标人的资格要求	10

4. 投标费用	10

5．组织现场考察或者召开答疑会	10

二、招标文件	11

7．偏离与实质性响应	11

8. 询问	11

9. 招标文件的澄清或者修改	12

三、投标文件	12

11. 计量单位	12

12. 投标文件的组成	12

13. 投标报价	13

14. 投标人的资格证明文件	13

15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件	14

16. 投标有效期	14

17. 投标保证金	14

18.分包	15

19. 投标文件的签署	15

四、投标	15

21. 投标截止期	16

22. 投标文件的修改和撤回	16

23. 串通投标行为	16

五、开标，资格审查和评标	17

25. 资格审查	17

26. 评标委员会	18

27. 评标	18

28.保密	18

六、中标信息公布	18

30. 投标人询问及质疑	19

七、合同签订	19

31. 签订合同	19

32. 履约担保	19

33. 政府采购合同履行中数量的变更	20

34.禁止行为	20

八、政府采购政策	20

35.预留采购份额	20

36.强制采购	20

37.优先采购	20

38.价格评审优惠	20

39.政府采购政策其他规定	21

40.供应商应提供的政府采购政策证明资料	21

41. 融资、担保	22

九、其他规定	22

42. 招标代理服务费	22

43. 需要补充的其他内容	22

第三章 资格审查	23

1．资格审查主体	23

2．资格审查	23

3．资格审查结果	23

4．其他	24

附表1 投标人资格审查表	24

附表2 资格审查结果一览表	27

附表3 资格审查合格投标人名单	27

第四章 评标方法及标准（综合评分法）	28

第一节 评标方法及标准前附表	28

第二节 评标方法及标准	- 30 -

1．评标方法	- 30 -

2．评标程序	- 30 -

3．投标文件的符合性审查	- 30 -

4．投标文件的澄清	- 30 -

5．投标文件的比较与评价	- 31 -

6．推荐中标候选人	- 31 -

7．编写评标报告	- 32 -

8．评标报告复核	- 32 -

9．停止评标	- 32 -

10.废标	- 32 -

11．重新组建评标委员会进行评标	- 32 -

第三节 投标文件的符合性审查	- 34 -

1.符合性审查	- 34 -

2.投标无效	- 34 -

附表1 符合性审查表	- 35 -

附表2 符合性审查结果一览表	- 36 -

附表3 符合性审查合格投标人名单	- 36 -

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）	- 37 -

1. 综合评分法	- 37 -

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整	- 37 -

3. 投标报价评价	- 37 -

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分	- 37 -

5.评标总得分	- 37 -

6.中标候选人的推荐方法	- 38 -

附页1 评标方法及标准	39

第五章 采购需求	42

第一节 采购清单一览表及总体需求	42

第二节  主要技术要求	42

第三节 商务要求	48

第六章 采购合同	52

第七章 投标文件的组成	57

第一部分 报价文件	- 59 -

一、开标一览表	- 60 -

二、分项报价表	- 61 -

三、产品配置清单	- 62 -

四、产品使用政府采购政策货物及报价清单	- 63 -

附件、享受政府采购政策优惠的证明资料	- 65 -

附件3-1小型、微型企业声明函	- 65 -

附件3-2 残疾人福利性单位声明函	- 66 -

附件3-3 监狱企业证明资料	- 66 -

附件3-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料	- 66 -

五、与投标报价有关的其他材料	- 66 -

第二部分 资格证明文件	- 67 -

索引表1 资格审查索引表	- 68 -

五、投标保证金	- 69 -

附件5-1投标保函（格式）	- 69 -

六、法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书	- 70 -

附件6-1  法定代表人（单位负责人）身份证明	- 70 -

附件6-2  授权委托书	- 71 -

七、投标人提供的资格证明文件	- 72 -

附件7-1法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明	- 73 -

附件7-2 投标人资格声明(格式)	- 74 -

附件7-3 投标人依法缴纳税收的证明材料	- 76 -

附件7-4 投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料	- 77 -

附件7-5 资信证明文件	- 78 -

附件7-6 联合体协议书（格式）	- 79 -

附件7-7 符合特定资格条件证明材料复印件	- 80 -

第三部分 商务技术文件	- 81 -

索引表2 符合性审查索引表	- 82 -

索引表3 评标索引表	- 83 -

八、投标函	- 84 -

九、采购需求响应	- 85 -

附件9-1 响应一览表	- 85 -

十、采购需求偏离表	- 86 -

十一、商务、合同条款偏离表	- 87 -

十二、投标货物符合招标文件规定的证明文件	- 88 -

十三、投标人认为需提供的其他资料	- 88 -

第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

1、采购代理编号：0646-244HNGLN0383

2、项目名称：2024年科研仪器设备采购项目（包1荧光定量PCR仪等）

3、预算金额：162.00万元

4、采购需求：

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （标的名称） | 是否核心产品 | 是否接受进口产品 | 数量 （台） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪等 | 1.荧光定量PCR仪 | 是 | 是 | 1 | 55 |
|  |  | 2.生物安全柜 | 否 | 否 | 7 | 35 |
|  |  | 3.二氧化碳培养箱 | 否 | 是 | 10 | 72 |

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）强制采购：采购需求中属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中标注★的节能产品，实行强制采购。

（2）优先采购：采购需求中属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中未标注★的节能产品，以及《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中的环境标志产品，实行优先采购。

（3）本项目为非专门面向中小企业采购。对小型、微型企业包括视同小型、微型企业的残疾人福利单位、监狱企业，给予价格评审优惠。

6、采购方式：公开招标。

7、合同履行期限：具体内容详见本项目招标文件第五章 “采购需求”。

## 二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动(供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的除外)。

5、本项目不接受联合体投标。

6、本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年09月05日至2024年09月16日，每天上午 8:30 至 12:00，下午 14:30 至 17:30 （北京时间，法定节假日除外 ）

2.地点：湖南国联招标有限公司招标一部（湖南省长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号楼45楼）

3. 方式：持法定代表人身份证明原件或授权委托书原件（并附法定代表人身份证明原件）、个人身份证原件及复印件、投标人营业执照副本复印件购买招标文件（通过邮件报名的，将上述材料扫描并注明“N0383项目报名资料”发送至邮箱hnglsb@126.com，索取投标登记表进行投标报名登记和购买招标文件，联系电话：0731-85177559-8016）。

招标代理机构银行财务信息：

开户名称：湖南国联招标有限公司

开户银行：招商银行长沙分行营业部

帐号：696581515310001

（备注栏填写：N0383—投标单位名称或简称）

4.招标文件售价（元）：￥400.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年09月27日9点30分（北京时间）

2.开标时间：2024年09月27日9点30分（北京时间）

3.地点：湖南省长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号楼45楼湖南国联招标有限公司会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本招标公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中南大学湘雅三医院（http://www.xy3yy.com/）、湖南国联招标有限公司（http://www.hnglzb.com/）网站发布。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布的公告为准。公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

3、本公告在中国政府采购网的链接为：

http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/202409/t20240905_23079823.htm

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：中南大学湘雅三医院

地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路138号

联系人：黄老师；电话：0731-88618972

2.采购代理机构信息

名称：湖南国联招标有限公司

地址：长沙市蔡锷南路69号天辰腾达商务大厦6楼

联系人：季飞腾、陈家乐

电话：0731-85177559-8023

电子邮箱：hnglsb@126.com

3、项目联系方式

项目联系人：黄老师

电话：0731-88618972

第二章 投标须知

投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 2024年科研仪器设备采购项目 |
| 第1.2款 | 专门面向中小企业采购 | 否 |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.5款 | 采购进口产品 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第3.2款 | 接受联合体形式投标 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第5.1款 | 招标文件提供期限 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第5.2款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | 不组织 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第7.4款 | 非实质性偏离的范围和幅度 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。 |
| 第9.1款 | 招标公告指定媒体 | 详见第一章“投标邀请” |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第13.2款 | 采购预算、最高限价 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第13.8款 | 投标报价的其他要求 | 1、以人民币进行报价，按招标文件规定格式报价。 2、投标人应按第一章采购需求中所列明的分项项目名称（标的名称）和第五章采购需求要求的配置（如有）提供详细的分项报价。投标人如果不按第一章采购需求中所列明的分项项目名称（标的名称）提供详细的分项报价，或未提供分项报价表的，其投标无效。 3、分项报价不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。 |
| 第14.1款 | 投标人应提供资格审查资料 | 1、满足投标人基本资格条件的证明材料包括： ⑴ 投标人按招标文件要求的时间、金额提交投标保证金并提供缴费凭证； ⑵ 法定代表人投标的提交法定代表人身份证明原件；授权人投标的提交法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件并附法定代表人身份证明原件； ⑶ 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明； ⑷ 投标人资格声明与承诺； ⑸ 提供依法缴纳税收的证明材料。依法缴纳税收的证明材料指下列材料之一： ①供应商实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革新证的声明； 或②投标截止时间前十二个月内任意三个月依法缴纳税收的证明（提供纳税凭证复印件或由国家税务机关出具的依法缴纳税收的税收完税证明）； 或③法定征收机关出具的依法免缴税收的证明或相应证明资料及书面说明。 ⑹ 提供依法缴纳社会保障资金的证明材料。依法缴纳社会保障资金的证明材料指下列材料之一： ①供应商实行了“五证合一”登记制度改革新证的声明； 或②投标截止时间前十二个月内任意三个月依法缴纳社会保险的证明（提供缴费凭证复印件或由国家税务机关出具的依法缴纳社会保险的税收完税证明； 或③法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明或相应证明资料及书面说明。 ⑺ 提供资信证明文件。资信证明文件指下列材料之一： ①提供投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明及承诺； 或②2022年度或2023年度的财务报表（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表）复印件及承诺； 或③2022年度或2023年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表）。 供应商成立不足六个月的，提供上述第①项、或第②项作为资信证明文件的。 ⑻ 满足法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 ⑼ 装订、签署、盖章：投标文件的装订、签署、盖章应符合招标文件要求。 2、满足投标人特定资格条件的证明材料包括：/。 注：投标人具有实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证/工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款（“三证合一”为国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行；“五证合一”为国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行），投标人如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明或者说明。未自行注明或者说明的，资格审查主体不予以认定或澄清，因此造成资格审查不合格的，由投标人自行负责。 |
| 第16.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第17.1款 | 投标保证金 | 要求提供。投标保证金数额为：人民币3.20万元整。 缴纳方式： 1、金融机构转账的，投标保证金必须是从投标人基本账户转入到投标保证金托管账户，并在进账单用途栏或备注栏中注明“N0383保证金”字样。 投标保证金托管账户信息如下： 开户名称：湖南国联招标有限公司 开户银行：招商银行长沙分行营业部 帐 号：696581515310001 2、金融机构、担保机构出具的保函形式的： ① 采用金融机构出具的保函形式的，保函必须由投标人基本账户开户行出具。 ② 保函格式为见索即付保函，不得设置兑取条件。 未按时、足额缴纳保证金的，其投标文件将被拒绝或视为无效投标。 |
| 第18.1款 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 第19.1款 | 投标文件副本份数 | 投标文件副本伍份、投标文件电子文档壹份。 电子文档内容包括： ① 与投标文件正本一致的盖章签字版的PDF格式的投标文件； ② 与投标文件正本一致的word格式的投标文件； ③ excel格式的分项报价表。 【为保持投标文件PDF电子文档与投标文件正本一致，请在投标文件制作完成并签字、盖章后扫描成PDF格式。投标电子文档、开标一览表应单独密封并粘贴在投标文件密封包装的外面，随投标文件一起递交。】 |
| 四、投标 |  |  |
| 第21.1款 | 投标截止时间及投标地点 | 详见第一章“投标邀请” |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第24.1款 | 开标地点 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第24.2款 | 需要宣布的其他内容 | / |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第29.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 综合得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列。综合得分且技术得分相同的，按商务得分由高到低顺序排列。 |
| 第30.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 采购代理机构：湖南国联招标有限公司 联系电话：0731-85177559-8023 通讯地址：湖南省长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号楼45楼 采购人：中南大学湘雅三医院 联系电话：0731-88618972 通讯地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路138号，中南大学湘雅三医院招标中心 供应商应当按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定向采购人和采购代理机构一并当面提交书面质疑函及相关证明材料。 供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑事项须一次性提出。 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第32.1款 | 履约担保 | 不要求提供 |
| 八、政府采购政策 |  |  |
| 第35.1款 | 预留份额的实施措施及相关要求 | / |
| 第40.1（3）项 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中小企业划型标准规定，本项目中小企业划分标准所属行业为：（二）工业 |
| 九、其他规定 |  |  |
| 第42.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费具体标准：参照原国家计委计价格〔2002〕1980号《关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》中规定的货物项目费率标准的75%分包（如有）收取中标人的中标服务费，收费基价为中标价。 招标代理服务费账户信息如下： 开户名称：湖南国联招标有限公司 开户行：招商银行长沙分行营业部 银行帐号：696581515310001 |
| 第43.1款 | 其他规定 | 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标时在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 |

投标须知正文

一、总则

### 1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当符合本章第35.1款规定，否则将被拒绝。

### 2. 定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

### 3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

### 4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 5．组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章	投标邀请

第二章	投标须知

第三章	资格审查

第四章	评标方法及标准

第五章	采购需求

第六章	政府采购合同

第七章	投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

### 7．偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

### 8. 询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

### 9. 招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间3日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.4招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

三、投标文件

10. 投标语言

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

### 11. 计量单位

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 12. 投标文件的组成

12.1投标文件由如下内容组成：

第一部分 报价文件

（1）开标一览表

（2）分项报价表

（3）产品使用政府采购政策货物及报价清单

（4）与投标报价有关的其他材料

第二部分 资格证明文件

（5）保证金

（6）法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书

（7）投标人提供的资格证明文件

第三部分 商务技术文件

（8）投标函

（9）采购需求响应

（10）采购需求偏离表

（11）商务、合同条款偏离表

（12）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（13）投标人认为需提供的其他资料

（14）中标服务费承诺书

12.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。

12.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

### 13. 投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

### 14. 投标人的资格证明文件

14.1投标人应按【投标须知前附表】的规定提供资格证明文件。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款规定的资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。

### 15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

### 16. 投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

### 17. 投标保证金

17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

### 18.分包

18.1【投标须知前附表】规定投标人可以采用分包方式履行合同的，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同，并在投标文件中提供分包方案，且分包供应商不得再次分包。

18.2政府采购合同分包履行的，中标供应商应当就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

18.3中标供应商享受扶持政策获得政府采购合同的，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

18.4不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

### 19. 投标文件的签署

19.1 招标项目分包或分品目的，投标人应按包或按品目分别编制和提供投标文件。

19.2投标文件正本一份，副本份数见【投标须知前附表】；投标文件电子文档（U盘或光盘形式）：壹份。纸质投标文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

19.3投标文件正本应打印或用不褪色的材料书写，并由投标人和投标人代表按照招标文件规定在投标文件需要签署的位置签署、盖章。投标人代表可为投标人法定代表人(非法人组织为负责人、个体工商户为负责人，以下统称单位负责人)；投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。投标文件的副本可以是正本文件的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

19.4投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动的地方应加盖单位章或由投标人代表签字确认。不按上述要求签署的，其投标无效。

19.5为便于采购文件保存，投标文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质投标文件正本一致。

四、投标

20. 投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。

20.2投标文件密封袋上应标明“投标项目名称”、“采购代理编号”、“正本”或“副本”和“于（开标时间） 之前不得开启”的字样。如果采购项目分包招标的，还应注明投标的包号。

20.3未按本章第 20.1 款要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

### 21. 投标截止期

21.1投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定的投标地点。

21.2逾期送达的投标文件，以及未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），采购人、采购代理机构应当拒收。

21.3采购人、采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

（1）项目名称、采购代理编号；

（2）投标人名称；

（3）投标文件送达时间、地址；

（4）投标文件密封情况；

（5）采购代理机构名称；

（6）采购代理机构接收人签字。

### 22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。修改或撤回通知应当按招标文件规定编制、签署、密封和标记（在密封袋上注明“修改”字样，以及修改的时间），作为投标文件的组成部分，且只需提供一份，并在提交投标文件的截止时间前递交。

22.2采购人、采购代理机构对投标人提交的投标文件修改或者撤回的书面通知，按照本章第21.3款规定如实记载、签收保存，并向投标人出具签收回执。

22.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 23. 串通投标行为

23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

24. 开标

24.1采购人、采购代理机构在【投标须知前附表】规定的开标地点组织开标，并邀请投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人、采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标过程应当由采购人、采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

24.5采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

### 25. 资格审查

25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

### 26. 评标委员会

26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

### 27. 评标

27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

### 28.保密

28.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、中标信息公布

29.中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

### 30. 投标人询问及质疑

30.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。

30.4采购人、采购代理机构按照《政府采购质疑答复和投诉办法》(财政部令94号)规定进行质疑答复。

30.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《政府采购质疑答复和投诉办法》(财政部令94号)规定向采购人同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

### 31. 签订合同

31.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

31.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 32. 履约担保

32.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.2中标人没有按照本章第31.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

### 33. 政府采购合同履行中数量的变更

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 34.禁止行为

34.1 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.2中标供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）违反法律、规章、规范性文件规定的。

八、政府采购政策

### 35.预留采购份额

35.1本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留份额的实施措施及相关要求见【投标须知前附表】。

### 36.强制采购

36.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注符号产品），实施政府强制采购的，投标人提供的产品不符合强制采购规定，其投标无效。

### 37.优先采购

37.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按“第四章评标方法及标准”规定给予价格折扣；

### 38.价格评审优惠

38.1本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“非预留采购份额”的，价格评审优惠如下：

（1）投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，评审时按“第四章评标方法及标准”规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

（2）招标文件接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的采购项目或者采购包，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审时按“第四章评标方法及标准”规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

38.2本章第35.1款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且专门面向中小企业采购的，小型、微型企业，或者接受中型企业与小型、微型企业组成联合体，或者允许中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，其价格评审优惠按上款规定执行。

### 39.政府采购政策其他规定

39.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。

39.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

39.3联合体投标，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

39.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

39.4投标人提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）。

39.5“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的一项“优先采购”累加计算。

### 40.供应商应提供的政府采购政策证明资料

40.1符合本章第35条、第36条、第37条、第38条规定的，投标人应在响应文件中提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 文件规定，提供《中小企业声明函》（格式）。招标文件要求或接受联合体形式，或者要求或允许分包的，还应当提供联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》（格式）中采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见【投标须知前附表】。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

### 41. 融资、担保

42.1投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

九、其他规定

### 42. 招标代理服务费

42.1招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。

### 43. 需要补充的其他内容

43.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 资格审查

1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。

2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。

2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

（2）未按照招标文件格式要求提供法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书的。

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的（包括资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的）；

（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

4．其他

4.1资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人、采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

附表1 投标人资格审查表

投标人资格审查表

项目名称：                             采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 是否合格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人A | 投标人B | … |
| 1 | 投标保证金 | 投标人按招标文件要求的时间、金额提交投标保证金并提供缴费凭证； |  |  |  |
| 2 | 投标报价 | 投标报价不得超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（如设有最高限价）； |  |  |  |
| 3 | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 法定代表人投标的应附身份证明原件；授权人投标的应附授权委托书原件（含法定表代表人及授权人身份证复印件）。 |  |  |  |
| 4 | 投标人主体资格证明文件 | 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件。 |  |  |  |
| 5 | 投标人资格声明 | 应按照招标文件的格式要求及内容提交资格声明并按格式要求正确签署和盖章。 |  |  |  |
| 6 | 缴纳税收证明资料 | 提供依法缴纳税收的证明材料。依法缴纳税收的证明材料指下列材料之一： ①供应商实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革新证的声明； 或②投标截止时间前十二个月内任意三个月依法缴纳税收的证明（提供纳税凭证复印件或由国家税务机关出具的依法缴纳税收的税收完税证明）； 或③法定征收机关出具的依法免缴税收的证明或相应证明资料及书面说明。 |  |  |  |
| 7 | 缴纳社会保险证明资料 | 提供依法缴纳社会保障资金的证明材料。依法缴纳社会保障资金的证明材料指下列材料之一： ①供应商实行了“五证合一”登记制度改革新证的声明； 或②投标截止时间前十二个月内任意三个月依法缴纳社会保险的证明（提供缴费凭证复印件或由国家税务机关出具的依法缴纳社会保险的税收完税证明； 或③法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明或相应证明资料及书面说明。 |  |  |  |
| 8 | 资信证明文件 | 提供资信证明文件。资信证明文件指下列材料之一： ①投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明及承诺； ②或2022年度或2023年度的财务报表（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表）复印件及承诺； ③或2022年度或2023年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表）。 供应商成立不足六个月的，提供上述第①项、或第②项作为资信证明文件的。 |  |  |  |
| 9 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供满足法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 |  |  |  |
| 10 | 装订、签署、盖章 | 资格证明文件的装订、签署、盖章应符合招标文件要求。 |  |  |  |
| 11 | 信用记录查询 | 信用记录查询。 |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按招标文件中的要求提供相关证明材料，并作为投标文件的一部分，资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。

2、投标人具有实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证/工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款（“三证合一”为国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行；“五证合一”为国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行），投标人如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明或者说明。未自行注明或者说明的，资格审查主体不予以认定或澄清，因此造成资格审查不合格的，由投标人自行负责。

附表2 资格审查结果一览表

资格审查结果一览表

项目名称：                                            采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 （合格/不合格） | 资格审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期：___年__月__日

附表3 资格审查合格投标人名单

资格审查合格投标人名单

项目名称：                                        采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期：_____年___月___日

第四章 评标方法及标准（综合评分法）

## 第一节 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1.3款 | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 第3.4款 | 非单一产品采购项目的核心产品 |  | ■核心产品为：详见第一章采购需求。 □两家及以上投标人提供相同品牌产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价60%的，为核心产品。 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 |  | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十九条的规定予以修正： 第五十九条 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正： （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 |
| 第5.2（2）项 | 相同品牌产品评审得分相同的规定 |  | 综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 第5.3（1）项 | 价格评审优惠 |  | □专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）：不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ■非专门面向中小企业采购： ① 符合《政府采购促进小微企业发展办法》(财库[2020]46号) 价格评审优惠政策的，本项目给予投标报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ② 联合体：联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,给予联合体4%-6%的价格扣除。本项目不接受联合体投标，不适用。 |
| 第5.3（2）项 | 优先采购 | 节能产品或环境标志产品 | 优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的非强制采购节能产品，财政部、生态环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购。 |
|  |  |  | 采购产品为《节能产品政府采购清单》(有效期)内非标记★符号的，对于技术分，应给予技术总分值4%-8%的加分。本项目技术分不加分。 对于价格分，应给予价格总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例为：4%。具体加分计算公式为： 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价） 注：非强制采购节能产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件）。 |
|  |  |  | 采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(有效期)内的，对于技术分，应给予技术总分值4%-8%的加分。本项目技术分不加分。 对于价格分，应给予价格总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例为：4%。具体加分计算公式为： 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。 注：环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品证书（复印件）。 |
| 第6.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 |  | 综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列，技术指标也相同时，采取随机抽取的方式确定。 |

## 第二节 评标方法及标准

1．评标方法

1.1本项目采用综合评分法。综合评分法指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.3政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

6．推荐中标候选人

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8．评标报告复核

8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10.废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11．重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

## 第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

附表1 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：                                           采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 是否合格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人A | 投标人B | … |
| 1 | 投标文件的签署、盖章 | 投标文件中商务技术文件应按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |  |
| 2 | 投标文件实质性响应 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应，对招标文件的偏差未超出招标文件规定的偏差范围和幅度：一般商务和技术条款偏离项数之和大于规定的偏离项将导致无效投标。 招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。 （注：本条款所称偏离指对本文件商务、技术条款及参数的负偏离。） |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期应满足招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 其他条款 | 是否含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |  |
| 5 |  | 是否有不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的 |  |  |  |
| 6 |  | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的 |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |

附表2 符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表

项目名称：                                           采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 符合性审查结果 （合格/不合格） | 符合性审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

附表3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单

项目名称：                                        采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

## 第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）

1. 综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3. 投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分

3.2投标报价评价具体按本章本节附页1“评标方法及标准表”的规定计算得分。

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。

附页1 评标方法及标准

评标方法及标准

| 序号 | 评标因素（权重分） |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评价项（A1=40） |  | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）× A1 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术评价（A2=40） | 技术响应 （40分） | 1、所投产品技术要求完全符合招标文件要求的，计40分；投标文件未提供“响应一览表”和“采购需求偏离表”的计0分； 2、存在以下情形的，技术响应评价按以下标准扣分，最低计0分： ① 偏离招标文件“▲”条款要求的，每偏离一项扣4分；偏离招标文件“▲”条款外的其它一般要求的，每偏离一项扣2分； ②“响应一览表”中的投标响应缺项、漏项、或响应模糊导致无法评定是否完全响应的、或要求提供的证明材料模糊不清的，每一项扣2分。 |
| 3 | 商务评价（A3=20） | 商务响应 （2分） | 投标文件未提供“响应一览表”和“商务、合同偏离表”的，本项计0分。完全符合招标文件第五章 商务要求 的计2分。每有一项负偏离或未响应的扣1分，扣完为止（质量保证除外）。 |
|  |  | 质量保证 （3分） | 所有投标设备在招标文件要求基础上延长保修且提供承诺（在设备设计使用寿命时间内）的，每延长一年的加1分，满分3分。 |
|  |  | 安装调试方案（4分） | 从①货物运输、装卸、安装、调试的进度计划；②安装调试人员配备方案；③安装过程中的组织管理；④测试与试运行等四个方面对投标人提供的实施计划方案进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的每项计1分，不够完善的每处扣0.5分，未提供的该项计0分。最高计4分，最低计0分。 |
|  |  | 培训方案 （4分） | 从①培训内容及方式；②培训人员；③培训覆盖面；④预期培训效果等方面等四个方面对投标人提供的培训方案进行评价，完整合理、针对性强的每项计1分，不够完善的每处扣0.5分，未提供的该项计0分。最高计4分，最低计0分。 |
|  |  | 售后服务方案 （4分） | 从①售后服务内容、②服务响应时间、③设备发生故障后的补救措施、④售后服务网点布局及售后服务专业技术人员配备与专业技术服务能力等四个方面对供应商提供的售后服务方案进行评价。方案完整、合理的每项计1分，不够完善的每处扣0.5分，未提供的该项计0分。最高计4分，最低计0分。 |
|  |  | 业绩（3分） | 投标截止时间前36个月内（以甲方签订合同时间为准），投标核心设备在国内应有使用业绩，每份业绩计1分，最高计3分。 要求提供合同复印件并确保合同复印件清晰，关键页应标明有品牌设备规格型号等关键信息。不符合上述要求的不计分。 |
| 4 | 优先采购 加分 （A优先采购加分） | 价格评价项 | 投标产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记★符号的、投标产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的（符合上述两项加分条件的，只取其中一项进行价格评价项加分，由投标人自行申报其中一项），对于价格分，给予价格总分值4%的加分。具体加分计算公式为： 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价） |
|  |  | 技术评价项 | / |
|  |  | 商务评价项 | / |

注：（1）评分依据评审标准，对照投标文件进行。所有复印件均需加盖投标人公章。上述要求如有同时要求提供原件的，需随投标文件一同提交，经评标委员会核对后退还。如果证照因年检、年审等原因，不能带至开标现场的，应在开标时间前出示省（市）级及以上行政主管部门年检或年审等办理部门的正式证明（原件），并加盖出示证明单位的公章。

（2）投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

第五章 采购需求

第一节 采购清单一览表及总体需求

- 采购需求一览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （标的名称） | 是否核心产品 | 是否接受进口产品 | 数量 （台） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪等 | 1.荧光定量PCR仪 | 是 | 是 | 1 | 55 |
|  |  | 2.生物安全柜 | 否 | 否 | 7 | 35 |
|  |  | 3.二氧化碳培养箱 | 否 | 是 | 10 | 72 |

第二节  主要技术要求

| 产品 序号 | 分项项目名称 （标的名称） | 数量（台） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 项目用途：用于基因表达分析研究，目的基因的定量分析，进行SNP单核苷酸多态性和突变位点的分析检测。 1、工作条件 - 1.1 电源：AC 200-240 V，50－60HZ - 1.2 温度：约15-32℃ - 1.3 湿度：约20-80%(32℃时) 2、仪器性能 - 2.1装机指标：区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异。 - 2.2 反应时间：40个循环反应：≤60分钟 (96孔标准检测) ；≤40分钟 (384孔标准检测) - 2.3 检测模式： HybProbe杂交探针、SimplProbe单探针、染料模式、水解探针、分子信标、蝎型探针、高分辨率熔解曲线（HRM）等 - 2.4 线性范围：1-1010个拷贝 - 2.5 检测灵敏度：可检测单拷贝基因 - 2.6 模块规格：支持96孔模块与384孔模块 - ★2.7 模块互换：可自行更换并升级至384模块，自行手动更换后无需校准 - 2.8 重复性：样品检测CV≤0.15% (50nmol/l荧光浓度) - 2.9 精密度：≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.8% - 2.10校正：无需ROX等被动染料校正 3、硬件配置 - 3.1温控系统 - 3.1.1温控模块：采用银质半导体温控模块（半导体元件＋Therma-Base汽液平衡层导热技术） - 3.1.2模块设计：所有样本对应的温控模块一体化成型，不由独立的多个小型模块组合而成 - 3.1.3 温控模块平均温控速率：≥6.8 ℃/s - 3.1.4 样本平均温控速率：≥4.8 ℃/s - 3.1.5 温度准确性：0.1 ℃（37-99 ℃） - 3.1.6 温度均一性(Tm)：≤0.1 ℃（37-99 ℃） - 3.1.7 熔解曲线温度分辨率：≤0.01 ℃ - 3.1.8 熔解曲线数据采集频率：每摄氏度采集最多可达100个数据点 - 3.1.9 高分辨率熔解曲线反应时间：<10分钟（65-95℃，整板每℃采集25次数据时，提供实际软件截图证明） - 3.1.10 熔解曲线反应时间：<5分钟（65-95℃，整板每℃采集25次数据时，提供实际软件截图证明） - 3.1.11 高分辨率熔解曲线 HRM：支持，发表≥1500篇文献，可提供≥300篇详细文献目录 - 3.1.12 反应体积：96孔板约为10-100ul，384孔板为约3-20ul - 3.2 光学系统 - 3.2.1光源：高强度白色固态光源 - 3.2.2激发波长：390-710 nm，连续不间断 - 3.2.3 单个光源寿命：> 10000小时 - 3.2.4检测通道数：≥6通道 - 3.2.5 检测系统：冷CCD，工作温度 10 ℃ - 3.2.6 所有样本同时检测：支持，所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差 - 3.2.7 光路设计： - 3.2.7.1 激发滤光片与检测滤光片可自由组合，提供≥20种不同的组合的检测模式 - 3.2.7.2五棱镜加长光路有效消除光学边缘效应 - 3.2.7.3 全固定光路设计，无移动机械部件，激发光源与检测系统在工作中无需移动，保证系统稳定性 - 3.2.7.4免维护，无需定期校正光路 4、软件 - 4.1 颜色补偿功能：具备 - 4.2 软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能，配套的运行和结果分析软件，能够针对观察到的扩增情况随时增加循环数目，实时动态监测，扩增和检测同时进行 - 4.2.1定时检测：实时监测荧光信号变化和温度变化，可根据PCR扩增的情况，在线增减循环数 - 4.2.2绝对定量：最大二阶导数法或基线法，以非线性标准曲线进行绝对定量，可单点定标 - 4.2.3相对定量：含扩增效率校正的相对定量方法；假定扩增效率=2的相对定量方法；导入标准曲线进行效率校正的相对定量方法 - 4.2.4基因分型: 支持使用熔解曲线法或水解探针法进行基因分型 - 4.3 高分辨率熔解曲线 HRM分析：支持 - 4.4 数据导出：TXT, PDF, XML, GIF, PNG, BMP, JPEG - 4.5 质控性能：标配软件提供符合，便于数据溯源 5、试剂 - 5.1 配套耗材：开放平台，可使用市面上国产或进口的各品牌试剂及第三方提供的8连板、96孔板和384孔板 - 5.2 支持的荧光染料种类：包括但不限于FAM™、SYBR®、Fluorescein、SYPRO® Orange、VIC®、JOE™、TET™、HEX™、TAMRA™、Texas Red®、Alexa Fluor 633、LC Cyan 500、Fluo 3、ResoLight、EvaGreen、LC Green、Cy3、Cy5、Yellow555、LC Red610、ROX、SYPRO Ruby、LC Red640、Snarf 1、Acid Fuchsin、Cy5.5、LC Red670、LC Red705等 - 5.3 原厂病原体检测试剂： - 5.3.1可提供原厂六重荧光PCR检测试剂盒，支持多种病原体检测 - 5.3.2提供用于染色法和探针法定量、基因分型、HRM的原厂试剂；以及多种病毒、真菌、细菌、寄生虫和肿瘤/血液疾病相关基因位点的原厂检测试剂，检测疾病种类包括：呼吸道疾病、胃肠道疾病、超级细菌检测、新生儿疾病检测等。 - 5.4 原厂定制试剂盒：用户可在线定制原厂标准96/384孔板型的基因表达检测板，并无需更换专用温控模块即可在本仪器上运行 - 5.5 原厂质控试剂盒：提供多种原厂阳性质控试剂盒、阴性质控试剂盒、内质控试剂盒、提取质控试剂盒、过程质控试剂盒等 6、仪器配置 - 6.1 96-wells主机，配置两个96孔模块 - 6.2 操作手册 - 6.3 软件安装光盘 - 6.4 控制单元：台式电脑，19寸液晶显屏 - 6.5 操作系统：Win10 - 6.6 扩展性：具备LIMS（实验室信息管理系统）接口，可以实现远程控制并可以结合自动装载微孔板的工作站。 - 6.7 可拓展功能：可通过整合原厂提供的自动化样本转移、核酸提取仪、PCR体系配置实现一体化系统，由一台控制单元操控，各环节的仪器可按照PCR实验室分区在不同区域内放置，实现从原始样本到qPCR结果获得的全自动化工作流程 |
| 2 | 生物安全柜 | 7 | 项目用途：提供一个洁净的操作环境。 1、安全柜类别：A2型生物安全柜，符合CFDA Ⅲ类医疗器械产品认证。 2、气流模式：30%外排，70%内循环。 3、工作区尺寸：约1220mm×560mm×650mm（长×宽×高）。 4、风速显示：配备风速传感器，可同时独立显示进风风速和下沉风速，以便实时监测风速变化，发现数值衰减时，可立即中止实验，确保生物安全。 5、平均气流速度：沉降气流不低于0.35m/s、进气气流不低于0.50 m/s。 6、自净功能：具备开机强制3-15分钟预洁净程序，预防操作者没有预洁净直接开始操作、造成污染。 7、洁净度要求：操作区空气洁净度要求达到ISO 14644.1标准Class 3。 8、过滤器：安全柜含有一个外排和一个下降风的HEPA过滤器，过滤器符合EN1822标准H14级别。HEPA 过滤器在最大穿透粒径 (MPPS) 下的整体过滤效率应为 99.995%，且局部穿透不大于 0.025%。 过滤器在制造时已在 BSC 中进行测试，以确保按照 NSF / ANSI 49 的要求没有超过 0.01% 的泄漏。 9、预过滤装置：配有可移动预过滤器隔栅，方便选装预过滤器，对进气流中较大颗粒物或尖锐物体对主过滤器造成损害。 10、风机系统：风机系统属于核心部件，要求使用直流变频高效风机，可自动进行风量补偿，当出现进风通道受阻或过滤器年限增加导致堵塞阻力增加300%的情况，安全柜仍然能提供安全风速，有效延长过滤器使用寿命；节能静音风机功率≤250W，可验证； 11、安全设计：通体式搁手架宽度≥1200mm，整体高于前进气口，没有限位装置，操作时不影响气流进入，且降低长时间操作疲劳。 12、控制器：微电脑控制，位于柜体中部倾斜面，可集中设置各种参数及紫外灭菌功能，管理员可通过加密保护已设定参数。 13、安全监控系统：实时数字式显示下降气流和流入气流速度，当风速数值波动超过20%时提供声光报警，过滤器使用寿命状态实时显示。 14、操作台面：与进气隔栅一体成型，浅盘式设计，具有集液功能，防止有害液体喷洒泄漏，整个台面可以单独取出，方便对台面以下区域进一步清洁消毒。 15、负压保护：Dynamic负压防泄漏设计，全部污染区处于封闭环绕负压腔，防止滤器泄漏、密封失效造成的泄漏；同时操作室台面两侧设计气流回流通道形成四面负压；前窗两侧预留增强的侧壁导流孔有效防止逆流、湍流形成。 16、操作前窗：光学透视清晰，双层覆膜，减少视力疲劳；前窗不得使用电动控制，以保证断电时能及时关门防护； 17、紫外预约：紫外灯可预约自动开启灭菌。 18、内部照明：荧光灯位于非污染区域，照度：≥1300Lux。 19、外部防污染：整机外部（含底部支架）采用银离子抑菌涂层设计，避免柜面细菌、微生物着附而导致的交叉污染风险； 20、电源插座及水气接口：电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧； 21、配重：安全柜背面配重平衡块与玻璃前窗需用高强度钢丝绳连接（非尼龙绳），坚韧耐用，避免长期磨损导致连接绳意外断裂，砸伤实验人员。 22、带轮支架，方便移动和固定，较小对实验室地面损伤。 |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 10 | 项目用途：用于细胞体外培养 1、性能指标及要求： 2.1工作环境温度： 5-40℃； 2.2工作环境湿度： 20- 80%； 2.3电源: 220V±10% ，50 Hz±1； 2.4工作体积：≥184升; 2.5标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/17块; 2.6 温度控制范围：高于室温5℃～50℃ 2.7温度控制精度：±0.1℃ 2.8温度均一性: ±0.3℃(在37℃下) 2.9温度跟踪报警：有 2.10温度显示：绿色LED 2.11保温方式：直热 2.12二氧化碳控制范围：0～20% 2.13二氧化碳控制精度：±0.1% 2.14二氧化碳跟踪报警：有 2.15二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。 2.16 HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。 2.17具有程序自检功能 2.18 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度和氧气浓度 2.19断电自动启动：有 2.20 具有140摄氏度干热灭菌程序，可进行培养箱除菌。程序运行时间小于3小时，包括降温过程小于12小时。 |

第三节 商务要求

1、耗材、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求

1.1特殊工具：投标人应向采购人提供安装、维修所需的特殊专用工具（含维修软件）及清单，其费用包括在投标总价之内。

1.2投标人应在投标文件中提供按出厂标准供应的主要备品备件、配件、易损件价格清单及其制造商名称、地址。 如采购人质保期后购买备品备件、易损件，其价格不能超过此清单价格。

1.3投标人所投货物制造商在国内至少有一家零部件保税仓库（投标时提供相应证明文件），保证10年以上的供应期。在设备正常有效期寿命内提供各种零备件维修、供应、更换服务，并且保证每周7天向采购人开放。所需零配件根据采购人要求以最快方式迅速发送。

1.4 货物使用期间，不得强制采购人货物零配件购新退旧。

2、交货安装时间：合同签订后60个工作日内，交到合同指定地点。

3、安装验收与调试：

3.1投标人必须保证提供的货物是全新的，且截止至交货日期，所交货安装的设备须为生产厂家一年内所生产的产品。生产厂家要有完善的质量检测手段和质量保证体系，应提供产品相应证照(进口设备含海关报关单、商检证等证明文件)，并且符合国家有关检测标准以及该产品的出厂标准。货物的验收按设备招标文件、公司投标资料、设备购销合同、设备配置清单（包括相关附件）、公司澄清函（如有）、国家有关的标准和要求，以及合同约定进行验收，验收合格日期以采购人签署验收合格证明文件时间为准。

货物运抵采购人指定地点后，由采购人、投标人共同对到货设备的数量、质量、外观质量、备件、技术资料、附件等进行检查核对。对未达到上述标准和要求的不合格产品，一律拒收，采购人有权终止合同执行，且投标人按合同总金额的10%赔偿采购人工作延误费。

3.2投标人派人安装，负责调试。在接到采购人通知后7日内到达采购人指定安装地点，否则采购人有权自行开箱安装调试或另行聘请第三方进行安装调试，安装调试费用由投标人承担。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，投标人仍应承担补货、更换、退货等全部责任。

3.3投标人安装调试设备各项技术性能、指标必须达到招标文件、购销合同（包括相关附件）和技术文件规定的要求，设备的安装，调试和验收必须符合中国和国际通行的有关规定和标准。设备安装调试后必须达到采购人使用要求，取得使用单位等部门签署的安装验收报告，及信息中心出具的设备接口对接成功书面认可。商检和报关等项目的检查及费用由投标人负责，若在商检报关中出现任何有关设备的问题由投标人全权负责。

3.4在安装调试过程中，采购人提出异议后，投标人应在3日内负责处理，否则即视为默认采购人提出的异议和处理意见。产品验收并交付采购人前所有风险由投标人承担。但验收并不构成采购人对产品质量的最终认可，投标人仍应对产品的内在质量瑕疵承担责任。

3.5投标人应用支持人员应免费培训采购人使用该设备的所有专业技术人员，直至采购人相关专业技术人员熟练掌握设备的操作、日常维护保养为止。

3.6 投标人应向采购人随设备提供全套设备技术资料。包括设备安装图、电气设备及系统安装线路图；构件、机械安装图、安装手册、操作手册、维修手册、制造、安装标准含技术规范、安装和验收报告（包括验收数据资料）、产品相应证照(进口设备含海关报关单、商检证)。

3.7 投标人应当承担安全生产相关责任义务，落实安全生产主体责任，投标人有义务组织投标人员工及采购人相关人员学习国家有关安全生产的法律法规、政策等文件。若因投标人违反安全生产相关权利义务给采购人或任何第三方造成损失，相关法律责任由投标人承担。

3.8 投标人向采购人承诺本次投标所涉及的任何设备不侵犯他人的知识产权，投标人所销售的产品不得存在权利瑕疵，如被第三人权利追及或司法、行政机关查封、冻结，则投标人应赔偿采购人全部损失（含预期损失），并承担合同总金额30%的违约金。若设备配置的电脑等仪器，均为品牌电脑，其操作系统或需要的应用软件均要求预装正版，该正版软件费用涵盖在本合同金额内，并负责相应的解释工作,若出现侵犯知识产权等问题所造成的纠纷，投标人应承担全部法律责任和赔偿责任。

3.9 网络连接：根据中南大学湘雅三医院相关文件要求执行，上述各种设备，凡医院需要接入其网络信息系统的，要求设备厂商免费提供数据接口协议、数据格式、PC连接线/生产规格、提供调试支持（电话/email)、开发说明书、操作说明书等，并在维保期内对设备所带软件或接口进行免费维护。所接设备须与医院信息系统LIS、PACS相融合，如果其数据输出口已被设备占用的，则要求由该类设备提供额外的连接医院信息系统的软件及硬件数据接口。对于投标人自行提供了报告系统的，投标人必须免费解决与医院信息系统连接的软硬件问题。

4.付款方式：

投标人将货物运至采购人指定地点，设备安装调试完毕，正常运行后，凭采购人管理部门、使用科室等共同签署的安装验收合格证明、全额发票、送货单、原厂家针对本设备出具的真实合法有效___年全免费保修证明或服务承诺书等（以上资料须提供原件），完成采购人规定的审批程序后支付合同总金额90%的款项；保修期内若投标人认真履行售后服务承诺，产品无质量问题，采购人在全免费质保期满（原厂全免费质保三年及以上，则质保期满一年）后一个月内无息支付10%的余款。

5.售后服务：

★5.1除第二节技术要求另有规定外，投标人提供的所有设备整机保修3年,保修期从采购人签署安装验收合格证明之日起开始计算。保修期内所需费用含在投标总价内。

5.2投标人承诺所投设备中标后，保修期内提供原厂保修服务及厂家出具易损件和维修配件的报价清单。

5.3如设备出现故障，投标人在接到采购人的报修通知后，投标人须在4小时内赶到现场，最长不超过7日解决故障，每延期1日，投标人向采购人支付合同总金额1‰的违约金。如在维修期间，采购人要求投标人提供备用机的，投标人应提供同类型的设备供采购人使用，并不得要求支付使用费。

5.4投标人应在保修期内对设备进行每年不少于4次维护保养，并将维保书面报告交使用科室和医学装备部。若设备在保修期内出现质量问题经修理超过3次仍不能正常使用的，投标人应负责更换同型号同规格的设备并承担相关费用。

5.5保修期满后，投标人免收维修与差旅费等，可收取单次人工费和仅按卖方出厂时备配件价格清单优惠收取配件费。投标人须指派专人负责售后服务事宜。如在质保期内投标人迟延履行或拒不履行维修义务的，采购人有权自行维修或另行聘请第三方进行维修，维修费用均由投标人承担。

6.货物配置清单：

设备注册证名称：

产地:          品牌:              型号 :

单台配置清单（共计*台）

| 序 号 | 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 数 量及单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

加配产品非设备同品牌的“如电脑打印机等”在“货号或型号”一栏明确“品牌型号规格”

*******公司（盖章）

第六章 采购合同

购销合同 (设备类)

（具体以实际签订合同内容为准）

甲  方：中南大学湘雅三医院

法定代表人：江泓

地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路138号

联系电话：0731-88638888

乙  方：

法定代表人：

地址：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经公开招标，甲方向中标方（乙方）购买设备。甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚信的原则,经协商一致签订本合同，以资共同遵守履行。

1、设备及费用清单

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 生产商 | 单价（元） | 保修 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述设备单价已包括设备的出厂、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有相关项的含税费用。 各设备具体配置见合同后附的配置清单及附件，清单及附件为本合同组成部分。 |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同总金额（含税）人民币：¥_____元，大写：_________元整。

3、交货安装时间：乙方应在本合同生效后_____个工作日内将货物送至甲方指定交货地址，并于_____日内完成安装。

4、运输及交货地址：本合同标的由乙方负责运输，运费由乙方承担，货物在运输途中发生的破损、丢失所产生的法律风险由乙方承担。

交货地址：中南大学湘雅三医院_______科。

5、安装验收与调试

5.1乙方必须保证提供的货物是全新的，制造商要有完善的质量检测手段和质量保证体系，应提供产品相应证照(进口设备含海关报关单、商检证，如需)，并且符合国家有关检测标准以及该产品的出厂标准。货物的验收按设备招标标书、招标文件、公司投标资料、设备谈判记录、设备购销合同、设备配置清单（包括相关附件）、国家有关的标准和要求，以及本协议约定进行验收，以甲方签署验收合格证明之日为验收合格之日。

货物运抵甲方指定地点后，由甲方、乙方共同对到货设备的数量、质量、外观质量、备件、技术资料、附件等进行检查核对。对未达到上述标准和要求的不合格产品，一律拒收，甲方有权终止合同执行，且乙方按合同总金额的20%赔偿甲方工作延误费。

5.2乙方派人安装，负责调试。在接到甲方通知后15个工作日内到达甲方指定安装地点，否则甲方有权自行开箱安装调试或另行聘请第三方进行安装调试，安装调试费用由乙方承担。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，乙方仍应承担补货、更换、退货等全部责任。

5.3乙方安装调试设备各项技术性能、指标必须达到招标文件、购销合同（包括相关附件）和技术文件规定的要求，设备的安装，调试和验收必须符合中国和国际通行的有关规定和标准。设备安装调试后必须达到甲方使用要求，取得使用单位等部门签署的安装验收报告，及信息中心出具的设备接口对接成功书面认可。商检和报关等项目的检查及费用由乙方负责，若在商检报关中出现任何有关设备的问题由乙方全权负责。

5.4在安装调试过程中，甲方提出异议后，乙方应在   日内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。产品验收并交付甲方前所有风险由乙方承担。但验收并不构成甲方对产品质量的最终认可，乙方仍应对产品的内在质量瑕疵承担责任。

5.5乙方应用支持人员应免费培训甲方使用该设备的所有专业技术人员，直至甲方相关专业技术人员熟练掌握设备的操作、日常维护保养为止。

5.6 乙方应向甲方随设备提供全套设备技术资料。包括设备安装图、电气设备及系统安装线路图；构件、机械安装图、安装手册、操作手册、维修手册、制造、安装标准含技术规范、安装和验收报告（包括验收数据资料）、产品相应证照(进口设备含海关报关单、商检证)。

6、付款方式：

投标人将货物运至采购人指定地点，设备安装调试完毕，正常运行后，凭采购人管理部门、使用科室等共同签署的安装验收合格证明、全额发票、送货单、原厂家针对本设备出具的真实合法有效__年全免费保修证明或服务承诺书等（以上资料须提供原件），完成采购人规定的审批程序后支付合同总金额90%的款项；保修期内若投标人认真履行售后服务承诺，产品无质量问题，采购人在全免费质保期满（原厂全免费质保三年及以上，则质保期满一年）后一个月内无息支付10%的余款。

其他特殊情况由甲乙双方协商确定。

甲方通过银行转账方式将货款支付至乙方以下指定账户：

户名：

账户：

开户行：

如需乙方交纳质保金的，乙方应通过银行转账方式将质保金支付至甲方以下指定账户：

户名：中南大学湘雅三医院

账户：588557351161

开户行：中国银行长沙市岳麓支行

7、售后服务：

1）产品保修期__年，含安装调试服务。质保起始时间为甲方验收合格之日，如甲方超过收货之日两周未向乙方书面出具是否验收合格的通知，则默认为验收合格。此时从收货之日起算第15日，即为质保期起始时间。

2）凡属于货物的质量问题（包括软件和硬件），在质保期内，软件提供上门或在线免费调试服务；软硬件故障，视故障类型，可提供上门或返厂免费维修，4小时内响应售后技术问题，如无法解决，24小时内上门进维修并提供解决方案。

3）非因产品质量所发生的问题，乙方将积极配合甲方对产品的维修，材料费及维修费由甲方自行解决。保修期满后，乙方免收维修与差旅费等，可收取单次人工费和仅按卖方出厂时备配件价格清单优惠收取配件费。乙方须指派专人负责售后服务事宜。如在质保期内乙方迟延履行或拒不履行维修义务的，甲方有权自行维修或另行聘请第三方进行维修，维修费用均由乙方承担。

8. 乙方向甲方承诺本合同所涉及的任何设备不侵犯他人的知识产权，乙方所销售的产品不得存在权利瑕疵，如被第三人权利追及或司法、行政机关查封、冻结，则乙方应赔偿甲方全部损失（含预期损失），并承担合同总金额30%的违约金。若设备配置的电脑等仪器，均为品牌电脑，其操作系统或需要的应用软件均要求预装正版，该正版软件费用涵盖在本合同金额内，并负责任何相应的解释工作,若出现侵犯知识产权等问题所造成的纠纷，乙方应承担全部法律责任和赔偿责任。

9. 网络连接：根据中南大学湘雅三医院相关文件要求执行，上述各种设备，凡医院需要接入其网络信息系统的，要求设备厂商免费提供数据接口协议、数据格式、PC连接线/生产规格、提供调试支持（电话/email)、开发说明书、操作说明书等。所接设备须与医院信息系统LIS、PACS相融合，如果其数据输出口已被设备占用的，则要求由该类设备提供额外的连接医院信息系统的软件及硬件数据接口。对于乙方自行提供了报告系统的，乙方必须免费解决与医院信息系统连接的软硬件问题。

10、违约责任：

（1）乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总金额1‰的违约金，逾期交货超过30天，视为交货不能，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总金额20%违约金，并赔偿甲方经济损失；

（2）自货物到甲方后，乙方逾期超过 1个月不能按合同的约定对产品进行安装调试验收合格的，甲方有权解除合同，要求乙方返还货款，并支付合同总金额30%的违约金，同时赔偿甲方经济损失；

（3）乙方如未能遵守本协议第7条之售后服务承诺，造成甲方损失或影响甲方工作，除赔偿甲方损失、无权要求甲方支付质保金外，还应承担合同总金额的10%的违约金，并赔偿甲方经济损失；

（4）对因产品质量或产品设计缺陷原因造成的人身、财产损害，乙方应承担全部法律责任和赔偿责任；如甲方因法律规定或法院判决对第三人承担赔偿责任，甲方有权向乙方追偿。就乙方任何违约责任，甲方有权自应付款项中直接扣除；

（5）以上条款中所称甲方的经济损失均包括但不限于直接和间接经济损失，具体包括鉴定费、公证费、差旅费、对第三方赔偿的费用以及为维护自身权益而支付的律师费等。

11、廉洁条款：乙方人员不得以任何理由和任何方式（包括请客吃饭、喝茶、玩乐、送礼品、红包、土特产、消费卡、给回扣或登门拜访等）向甲方人员行贿或变相行贿或以非工作性质接待甲方员工，否则，一经查实，除追究法律责任外，必须无条件按行贿额20倍或合同总金额的50%（以两者中数额高者计）赔偿甲方并终止合同。

12、通讯地址和联系方式：合同各方一致确认以下通讯地址和联系方式（或本合同中记载的各方通讯地址和联系方式）为各方履行合同、解决合同争议时向接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的地址和联系方式：

甲方通讯地址及联系方式：长沙市岳麓区桐梓坡路138号，0731-88618612

乙方通讯地址及联系方式：

13、上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止。任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书（若争议已经进入司法程序解决）。同时各方承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

14、甲、乙任何一方因不可抗力事件导致合同延期履行或者不能履行的，不承担违约责任。本条所述的“不可抗力”是指双方不可预见、不可避免的事件，包括战争、自然灾害及其他双方认可的事件，不包括故意违约或疏忽。在不可抗力情形消除后双方应继续履行合同。

15、乙方在签署合同时，应当提交工商营业执照、经营许可证（如果行政管理规定需要经营许可）以及甲方要求提供的其他有效证明文件和各类资质文件供甲方查验，并提供复印件（须加盖公章）以便甲方归档。

16、如因政府各部门或医院政策调整，乙方应无条件服从政策安排，双方另行协商重新签订相关协议或终止本合同的执行，且甲方无需承担任何违约责任。

17. 本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，经双方法定代表人或其授权的代表签名并加盖公章后生效。设备购销合同、配置清单、厂家出具的全免费维保承诺函均为本合同附件，具有同等法律效力。本合同未尽事宜受买卖双方在本项目的招投标文件约束，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律法规执行。

18. 因履行本合同发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，双方应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

附件：

附件一：配置清单（如为多科室批量采购设备，还需提供临床使用科室清单）

附件二：厂家出具的全免费维保承诺函（需加盖厂家公章）

附件三：厂家出具易损件和维修配件的报价清单（需加盖厂家公章）

（以下无正文）

甲方：中南大学湘雅三医院         乙方：

（盖章）                          （盖章）

授权代表（签名）：                授权代表（签名）：

或                                  或

法定代表人（签名）：              法定代表人（签名）：

日期：  年 月  日                 日期： 年 月 日

第七章 投标文件的组成

第一部分 报价文件

一、开标一览表

二、分项报价表

三、产品使用政府采购政策货物及报价清单

四、与投标报价有关的其他材料

第二部分 资格证明文件

五、保证金

六、法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书

七、投标人提供的资格证明文件

第三部分 商务技术文件

八、投标函

九、采购需求响应

十、采购需求偏离表

十一、合同条款偏离表

十二、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十三、投标人认为需提供的其他资料

注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以便采购人及采购代理机构资格审查和评标委员会评审。

中南大学湘雅三医院

投标文件

采购项目名称：___________________

采   购   人：___________________

采购代理编号：___________________

采购代理机构：___________________

投标人名称： ___________________

授权代表：_______________________

联系电话（手机）：_______________

____年__月__日

第一部分 报价文件

一、开标一览表

二、分项报价表

三、产品配置清单

四、产品使用政府采购政策货物及报价清单

五、与投标报价有关的其他材料

一、开标一览表

一、报价一览表

采购代理编号：__    ________                           项目名称：____            ______

包号：__    ________                                   包名称：__    ________

| 包号 | 投标总报价 | 交货期 | 其它内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写（含税）￥_________元； 大写（含税）：________元整。 |  |  |

备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。

（2）投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。

（3）本项目采购需求中按“国产设备”和“进口设备”分别提出了不同的交货期要求，投标文件中的交货期响应应根据投标设备的属性进行响应和填写。

（4）提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标价格的，应按招标文件第二章相关规定同时修改投标文件的其他相关内容。

（5）除投标文件有本表外，投标人应另外准备一份单独密封的“开标一览表”随投标文件一起递交，并粘贴在密封包装的外面，以便于开标唱标。

投标人名称（盖单位章）：______________________________

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：____________

日期：______年___月___日

二、分项报价表

分项报价表

采购代理编号：__    ________                                                                     项目名称：____            ______

包号：__    ________                                    包名称：__    ________                   价格单位：______元

| 分项项目名称 （标的名称） |  | 规格型号 （或项目特征描述） | 品牌 | 型号 | 产地 | 生产商 | 数量 | 单位 | 金额（元） |  | 保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| ① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（含税）人民币：￥____________元；大写：____________元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。

（2）投标人应按第一章采购需求中所列明的分项项目名称（标的名称）和第五章的具体配置要求（如有）提供详细的分项报价。投标人如果不按第一章采购需求中所列明的分项项目名称（标的名称）和第五章的配置要求提供详细的分项报价，或未提供分项报价表的，其投标无效。

（3）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（4）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（5）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

（6）分项报价表

投标人名称（盖单位章）：_______________

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_______________

日期：_______年__月__日

三、产品配置清单

设备注册证名称：

产地:         品牌:                   型号 :

单台配置清单（共计*台）

| 序 号 | 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

加配产品非设备同品牌的“如电脑打印机等”在“货号或型号”一栏明确“品牌型号规格”

四、产品使用政府采购政策货物及报价清单

产品使用政府采购政策货物及报价清单

| 中小企业扶持政策 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 | 商标名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型、微型企业产品金额小计 |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 货物制造商名称 | 政策功能编码 | 认证证书编号 | 金额（元） |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 货物制造商名称 | 政策功能编码 | 认证证书编号 | 金额（元） |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除、计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。提供附件3-1、附件3-2、附件3-3的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

2、“金额”包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。

3、投标人应同时提供附件3-1、附件3-2、附件3-3、3-4的证明材料，否则，评审时涉及本表的相关优惠不予以考虑。

4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

5、投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：______________________________

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：____________

日期：______年___月___日

附件、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第40条要求的，应提供下列证明资料，并按本章第六节“分项报价明细表”要求填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

### 附件3-1小型、微型企业声明函

中小型企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加___________（单位名称）的________________（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ___________（标的名称），属于________________（采购文件中明确的所属行业）行业[2]；制造商为___________（企业名称），从业人员____人，营业收入____万元，资产总额____万元[1]，属于________（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ___________（标的名称），属于________________（采购文件中明确的所属行业）行业[2]；制造商为___________（企业名称），从业人员____人，营业收入____万元，资产总额____万元[1]，属于________（中型企业、小型企业、微型企业）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

[2] 采购(招标)文件中明确的所属行业为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条第二款规定的“工业”，即从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

### 附件3-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______________________________单位的______________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 附件3-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

### 附件3-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第40款规定提供证明材料，并加盖投标人单位章。

五、与投标报价有关的其他材料

第二部分 资格证明文件

五、保证金

六、法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书

七、投标人提供的资格证明文件

索引表1 资格审查索引表

资格审查索引表

| 序号 | 招标文件条款号 | 资格审查标准 | 证明材料 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件。

### 附件5-1投标保函（格式）

投标保函（格式）

（金融机构、担保机构保函）

____________________（采购人名称）：

鉴于_______________（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年__月__日参加_______________（项目名称）政府采购招标（政府采购编号：_______________，采购代理编号：_______________）的投标，_______________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）_______________。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：_______________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_______________（签字或印章）

地    址：_______________

邮政编码：_______________

电    话：_______________

______年__月__日

六、法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书

### 附件6-1  法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：____________________________

统一社会信用代码：_____________________

注册地址：______________________________

姓名：________性别：________年龄：________职务：________系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：_______________

日期：______年___月___日

### 附件6-2  授权委托书

授权委托书

本人_________________（姓名、职务）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权_________________（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_________________（项目名称）（政府采购编号：_________________，采购代理编号：_________________）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________ 。

代理人无转委托权。

本授权书于______年__月__日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

投标人名称（盖单位章）：_______________________

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：___________________________

委托代理人（签字或印章）：___________________________

日期：______年___月___日

七、投标人提供的资格证明文件

须知

1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料

附件7-1	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件7-2	投标人资格声明(格式)

附件7-3	依法缴纳税收的证明材料

附件7-4	依法缴纳社会保障资金的证明材料

附件7-5	资信证明文件

附件7-6 	联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）

附件7-7	符合特定资格条件证明材料复印件

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附7-6)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

### 附件7-1法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第14.1（1）项要求提供。

（1）投标人为营利法人的，应提交营业执照的复印件；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书复印件；

（3）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

注：1、投标人具有实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证/工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款（“三证合一”为国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行；“五证合一”为国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行）；

2、投标人如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明或者说明。未自行注明或者说明的，资格审查主体不予以认定或澄清，因此造成资格审查（特别是涉及依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社会保障资金的证明材料）不合格的，由投标人自行负责。

### 附件7-2 投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致_____________________(采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为________________，全称为____________________________，统一社会信用代码为________________，法定代表人（单位负责人）为________________，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：________________

2、我单位直接控股的其他单位如下：________________

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：________________

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

十一、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本公司企业规模为________（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）。

十二、廉洁从业承诺

在参与本项目招标标活动的过程中，我单位承诺：

(一)严格遵守招投标法及相关规定，诚实守信；

(二)不贿赂相关人员；

(三)不弄虚作假编造资质、资料、业绩等行为；

(四)不串标围标；

(五)不有其他违纪违规违法行为。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：______________（签字或印章）

日期：_______年___月___日

### 附件7-3 投标人依法缴纳税收的证明材料

投标人依法缴纳税收的证明材料

注：提供依法缴纳税收的证明材料。依法缴纳税收的证明材料指下列材料之一：

①供应商实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革新证的声明；

或②投标截止时间前十二个月内任意三个月依法缴纳税收的证明（提供纳税凭证复印件或由国家税务机关出具的依法缴纳税收的税收完税证明）；

或③法定征收机关出具的依法免缴税收的证明或相应证明资料及书面说明。

供应商实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革新证的声明

声明 我司具有实行了_______________（“三证合一”或“五证合一”）登记制度改革新证的营业执照，符合投标须知前附表第14.1款关于提供依法缴纳税收的证明材料的要求。 投标人名称（盖单位公章）： 法定代表人（单位负责人）或委托代理人：______________（签字或印章） 日期：_______年___月___日

### 附件7-4 投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

注：提供依法缴纳社会保障资金的证明材料。依法缴纳社会保障资金的证明材料指下列材料之一：

①供应商实行了“五证合一”登记制度改革新证的声明；

或②投标截止时间前十二个月内任意三个月依法缴纳社会保险的证明（提供缴费凭证复印件或由国家税务机关出具的依法缴纳社会保险的税收完税证明；

或③法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明或相应证明资料及书面说明。

供应商实行了 “五证合一”登记制度改革新证的声明

声明 我司具有实行了_______________（“五证合一”）登记制度改革新证的营业执照，符合投标须知前附表第14.1款关于提供依法缴纳社会保障资金的证明材料的要求。 投标人名称（盖单位公章）： 法定代表人（单位负责人）或委托代理人：______________（签字或印章） 日期：_______年___月___日

### 附件7-5 资信证明文件

资信证明文件

资信证明文件指下列材料之一：

①提供投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明及承诺；

或②2022年度或2023年度的财务报表（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表）复印件及承诺；

或③2022年度或2023年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表）。

供应商成立不足六个月的，提供上述第①项、或第②项作为资信证明文件的。

承诺 本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合《中华人民共和国政府采购法》“第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备下列条件（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”要求。 投标人名称（盖单位公章）： 法定代表人（单位负责人）或委托代理人：______________（签字或印章） 日期：_______年___月___日

### 附件7-6 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

致_____________________（采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加_____________________（项目名称）（采购代理编号：_____________________ ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：_____________________（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、____________________（某成员单位名称）为__________________（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____________________。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：_____________________。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：_____________________

成员1名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：_____________________

成员2名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：_____________________

…

日期：________年____月___日

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

### 附件7-7 符合特定资格条件证明材料复印件

符合特定资格条件证明材料复印件

注：按第二章第14.1（3）项要求提供。

第三部分 商务技术文件

八、投标函

九、采购需求响应

十、采购需求偏离表

十一、商务、合同条款偏离表

十二、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十三、投标人认为需提供的其他资料

索引表2 符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 招标文件条款号 | 审查内容及标准 | 投标响应及证明材料 | 投标文件对应内容的及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

索引表3 评标索引表

评标索引表

| 序号 | 招标文件条款号 | 评审因素 | 评标标准 | 投标响应及证明材料 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、投标函

致：_______________（采购人、采购代理机构）：

根据贵方为_______________（项目名称）的投标邀请（政府采购编号：______/_____ ，采购代理编号：_______________），签字代表_______________（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_______________（投标人名称）提交下述投标文件正本一份,副本____份；投标文件电子文档：一份，参加采购项目第___包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一部分 报价文件

一、开标一览表

二、价格评审优惠货物清单

三、产品配置清单

四、政府采购优先采购产品清单

五、与投标报价有关的其他材料

第二部分 资格证明文件

五、保证金

六、法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书

七、投标人提供的资格证明文件

第三部分 商务技术文件

八、投标函

九、采购需求响应

十、采购需求偏离表

十一、商务、合同条款偏离表

十二、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十三、投标人认为需提供的其他资料

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起_90_个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：________________；邮编：____________；电话：___________；电子邮箱：________ 。

投标人名称（盖单位章）：_______________

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_______________

日期：_______年__月__日

九、采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

投标人名称（盖单位章）：_______________

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_______________

日期：_______年__月__日

### 附件9-1 响应一览表

响应一览表

采购代理编号：_______________                       项目名称：__________________

包号：________________________                      包名称：____________________

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖单位章）：_______________

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_______________

日期：_______年__月__日

十、采购需求偏离表

采购代理编号：_______________                       项目名称：__________________

包号：________________________                       包名称：____________________

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  | 除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件第五章采购需求的其他技术条款完全响应，无偏离 |  |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的技术响应有偏离，应将偏离条款逐条如实响应，并作出说明；如无偏离，投标人应在空白处上填写“无”并备注栏中声明“除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离”

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

投标人名称（盖单位章）：_______________

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_______________

日期：_______年__月__日

十一、商务、合同条款偏离表

采购代理编号：_______________                       项目名称：__________________

包号：________________________                       包名称：____________________

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  | 除本商务、合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离 |  |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第六章“采购合同”填写本表；，并提供下列附件；

a）配置清单

b）生产企业出具的全免费维保承诺函（需加盖生产企业公章）

c）厂家出具易损件和维修配件的报价清单（需加盖生产企业公章）

（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的商务条款响应、第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实响应，并作出说明；如无偏离，投标人应在序号1、2、3、4栏的空白处上填写“无”并备注栏中声明“除本商务、合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款条款完全响应，无偏离”

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：_______________

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_______________

日期：_______年__月__日

十二、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料，特别是满足标注“★”条款要求的证明材料。

十三、投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；

（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。