采购需求
（仅供参考，以采购文件为准）
前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	国产设备：验收合格后，采购人一次性支付全额货款；
进口设备：外贸合同签订后，由采购人通过进出口业务代理公司开出全额信用证（100%L/C），90%见单即付，10%验收合格后支付。

	2
	供货及安装地点
	合肥工业大学翡翠湖校区，采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	国产设备：合同签订后1个月内完成供货。
进口设备：外贸合同签订后3个月内完成供货。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起 3年



二、货物需求
（一）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	评分项，详见评分细则

	无标识项
	
	评分项，详见评分细则


（二）货物清单
第1包：
	序号
	货物名称
	数量
	单价限价
（万元）
	所属行业
	备注

	1
	纳米粒度及Zeta电位分析仪
	1
	47.5
	工业
	进口产品

	2
	▲多功能酶标仪
	1
	36
	工业
	进口产品



第2包：
	序号
	货物名称
	数量
	单价（万元）
	所属行业
	备注

	1
	▲傅里叶红外光谱仪
	1
	37.5
	工业
	进口产品

	2
	激光粒度仪
	1
	29.5
	工业
	国内产品




（三）货物指标要求
第1包：
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业
	备注

	1
	纳米粒度及Zeta电位分析仪
	1、系统性能
★1.1、采用He-Ne气体激光器，波长633 nm±2nm，最大功率输出≤5 mW；
★1.2、激光衰减：可自动选择衰减器，也可手动选择衰减器，衰减器个数≥10个，透射率100%至0.0005%；
1.3、检测器采用雪崩光电二极管(APD)；
1.4、温度控制范围：0℃-115℃；精度：±0.1℃；
1.5、主机具有气体接入端口，在低温测量时，可以通过连接干燥氮气控制冷凝； 
1.6、配备有荧光滤光片和偏振片，可通过软件操作切换；
2、粒度测试性能
2.1、测量角度采用背向和前向；
2.2、粒度范围：0.3nm-10μm；
★2.3、可自动优化测量位置，也可在0-4.5mm任意固定位置进行测量
2.4、可自动或手动选择测试次数；
2.5、测量时长可选；
★2.6、软件界面可选择显示稳态数据和瞬时数据
3、ZETA电位测试性能
3.1、可自动选择测量次数，也可手动选择测量次数，测量次数可在1-32000之间选择；
3.2、电压可自动或手动选择，电压范围可在1-110V之间选择；
3.3、zeta适合检测的粒度范围：4 nm-100μm；
3.4、zeta电位范围：无有效限制；
3.5、迁移率：＞﹢20μ.cm/V.s或＜﹣20μ.cm/V.s；
3.6、支持混合模式测量，即高频电场和低频电场；
★3.7、支持恒流模式；
3.8、支持可抛弃型折叠毛细管样品池；
3.9、支持扩散障法，最小样品量100μL；
3.10、电导率范围： 0-250ms/cm；
4、软件功能
4.1、测试方法可一键复制，可进行序列测试；
4.2、软件界面有质量指示图标，直观显示数据质量的好坏；
4.3、具有数据质量指南功能，在数据质量差时，给出指导意见；
4.4、测量完成后可自动计算出平均值；
4.5、选中多个测试结果时，可以给出标准偏差和相对标准偏差；
4.6、具有尺寸显示限制模式，可对尺寸上限和下限进行分别设定；
4.7、测试数据采用数据库方式存储；
5、配置要求
5.1、主机 1台；聚苯乙烯粒径池（100个/盒） 1盒；可抛弃型折叠毛细管样品池（10个/盒） 1盒；玻璃样品池 1个；电位标样（10ml） 1支；
5.2、控制终端一套（配置不低于以下要求：CPU信息：≥8核心，16线程,主频≥2.5Ghz；16G内存，1TB+256G硬盘，24寸显示器，安装专业版操作系统）。
	1台
	工业
	进口产品

	2
	▲多功能酶标仪
	一、基本要求
★1、应用范围：系统支持四光栅系统与高灵敏度滤光片系统。可选择配置吸收光、荧光强度、化学发光、时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET）、荧光偏振（FP）均相时间分辨荧光（HTRF）、生物发光共振能量转移（BRET）等
2、孔板类型：6-384孔板,微量比色杯和卧式比色杯，兼容16或48位微量检测板（体积≤2μL）；
★3、温度控制：室温 +4℃至 45℃，且温控精度≤±0.5℃@37℃，具有抗凝集功能，可进行预热操作，使仪器在检测开始前即达到目标温度；
4、震荡方式：可选线性、轨道和双轨道震荡模式；
二、吸收光
1、光源：氙闪灯；
2、波长选择：双光栅，一次最多可进行6种波长测量；波长范围：230 nm-999 nm；
★3、OD分辨率：≤0.0001 OD）；
4、检测速度：96 孔11 秒，384 孔22 秒；
三、荧光
★1、光源：双氙闪灯光源设计（非LED或LED+氙灯等其他模式），配合不同检测模块；
光源1（滤光片）：氙闪灯（可测试荧光强度，荧光偏振，时间分辨荧光等荧光实验），光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、中、高三种能量强度可选；能量低检测速度更快，能量高检测更为敏感；
光源2（光栅）：氙闪灯（可测试荧光强度检测，时间分辨荧光，光谱扫描），光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、高两种能量强度可选；能量低检测速度更快，能量高检测更为敏感；
★2、灵敏度：≤0.25 pM 荧光素 ( 0.025 fmol/孔 384孔板 )；
3、检测器：双PMT 检测（光子整合PMT）；
4、检测速度：96 孔11 秒，384 孔22 秒；
5、荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光染料光谱特性；
四、化学发光
1、波长范围：300-700 nm。
★2、灵敏度：闪光≤10 amol /孔 ATP；辉光≤100 amol /孔 ATP；
3、检测模式：闪光、辉光、发光扫描BRET等；
4、发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描,1nm步进，绘制发光扫描图；
五、超微量多体积检测板模块，满足更多实验需求，不低于以下功能 
1.微量样品：可同时直接进行单个或多个核酸或蛋白样品的定量检测，数量≥16 个，体积：≤2μL；
2.比色杯：可检测带有塞子的标准石英比色杯；
3.光路径：0.5mm（可校正）；
检测限度：2-4000ng/μL；
六、检测设定
1、 单点数据检测次数：1-255次/单个数据点；
2、 孔域扫描：最多可选99×99点矩阵扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小，扫描结果可以一键导出至Excel表格，并可根据扫描结果给出模拟热感图；
3、探头高度自动扫描：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度；
4、 动力学检测：可对样品进行动态检测，持续时间0-168小时，完成规定时间内多点持续监测，绘制曲线，并可进行不规则动力学测定，实时监测曲线变化，及在曲线监控期间进行加样操作；
七、软件部分
1、 正版软件：可选择中文或英文操作系统。对仪器进行控制并可同时完成数据采集、图像捕获及数据分析；
2、 模块化功能操作：可任意调整程序编辑步骤；一键式数据EXCEL导出功能；
3、多种报告编辑导出模式可选：可选择导出内容、格式及导出位置，并可提前编辑报告模板进行数据套入；内置模板文件：方便用户参考；
4、检测模式自动切换：各种检测模式（如吸收光和荧光）之间的切换可用软件自动切换；
5、分析软件可终身免费安装及升级；
6、控制终端一套（配置不低于以下要求：CPU信息：≥8核心，16线程,主频≥2.5Ghz；16G内存，1TB+256G硬盘，24寸显示器，win10专业版操作系统）
	1台
	工业
	进口产品



第2包：
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业
	备注

	1
	▲傅里叶红外光谱仪
	一、技术指标要求： 
1． 仪器主机：
1.1  光谱范围：≥7800-350cm-1。
★1.2 光谱分辨率：≤0.25cm-1。
★1.3 稳定性：具有≥每秒40张谱图（16cm-1光谱分辨率）快速扫描性能。
★1.4干涉仪：磁悬浮式或空气悬浮式干涉仪，具有≥每秒10万次高速扫描动态准直控制功能，动镜移动精度±0.2nm。
1.5 检测器：配置DTGS检测器；
1.6 快捷检测控制：主机面板配备一键式快捷操作功能键
1.7 红外光源：无需打开光学盖在光学台即可更换光源。
★1.8 灵敏度：峰-峰噪声值信噪比：1分钟扫描≥60000:1（样品仓双窗片密封，4 cm-1分辨率检测）。
1.9 波数精度：≤0.0008cm-1（在2000cm-1处）
1.10 干燥密封系统：光学台配置湿度指示，样品仓两侧配备防雾化镀层的红外透射密封窗片。
★1.11 智能采集背景：仪器在空闲时可以自动采集背景。
2. 检测附件：
★2.1 金刚石ATR衰减全反射附件，配置金刚石晶体以及包括锥形、碗型等压头的检测压力控制装置；配置不同晶体和入射角度ATR附件的各种校正模型，可校正使ATR谱图与透过谱图达到≥97%匹配度。
2.2液体透射检测样品架,包括KBr，CaF2窗片各一套。
2.3 粉末压片制样附件：15吨台式油压压片机、溴化钾压片模具、通用磁性样品架、玛瑙研钵和杵、溴化钾碎晶（100克/瓶）和样品勺。
2.4 控制终端一套，配置不低于以下要求：CPU信息：≥8核心，16线程,主频≥2.5Ghz；16G 内存，1T 硬盘，24英寸LED显示器，专业版操作系统。
3. 红外软件：
3.1 混合物光谱分离鉴别检测分析方法：能对混合物和污染物样品红外光谱进行采集自动搜索分离鉴别、给出含量比列，支持不同红外光谱格式，可连网检索光谱化学结构和给出不同组分相对含量比列；
3.2 配置化学计量学软件：配备完整的定量和定性分析工具，定量算法包含有经典最小二乘回归CLR, 逐步多元线性回归SMLR, 主成分回归PCR, 偏最小二乘回归PLS及其各种改进算法如加权PLS和非线性PLS; 定性算法包括线性判别分析、相似度和距离匹配技术、光谱检索技术和SIMCA等。
3.3 云处理软件，实现其它设备上分析数据及结果分享；    
★3.4配置不少于20万张具有永久使用（费用包含在报价中，采购人无需另行支付费用）、非在线付费使用、离线安装在用户电脑的高分辨红外光谱数据库或提供20万张以上的萨特勒谱图集的红外光谱数据库二十年以上的许可证。
	1台
	工业
	进口产品

	2
	激光粒度仪
	一、工作用途
主要用于测量样品的粒度分布。可测量在液体中分散的样品或在气体中分散的颗粒材料。具有湿法、干法测试功能。
二、设备组成要求
仪器系统组成：粒度仪主机、循环分散系统、光路系统、检测系统、数据分析软件、控制终端及安装附件（1套）等部分组成。
三、主要性能指标
3.1主要技术性能
3.1.1分析原理：全量程米氏散射理论。
★3.1.2 测试范围：0.02-2000μm（湿法）。
3.1.3 重复性：≤0.5%（国家或国际标样D50偏差）；准确性：≤0.5%（国家或国际标样D50偏差。
3.1.4 测试时间：1-2分钟。
★3.1.5 双峰分辨力：A级。
3.2主机系统
★3.2.1激光器：采用红蓝双光源，He-Ne气体激光器，红光主光源为氦-氖激光器，红光波长632.8nm，并有蓝光光源。
★3.2.2探测器：由前向、侧向、大角和后向光电探测器组成，探测器通道数不少于95个。最小散射角检测范围0.016度。大角和后向探测器均为独立单元，带有独立的防尘、杂散光屏蔽罩元件。
★3.2.3光学设计：单镜头设计，红蓝双色光源，采用透镜后傅立叶变换结构；光路系统全封闭；后向探测器不受傅立叶镜头后向反射杂散光影响。
3.2.4高速采样系统：采样电路最高扫描频率：10kHz（8通道并行）。
3.2.5具备自动对中系统
3.2.6智能化：一键式可完成自动进水、光路对中、背景测试、自动测试、清洗、保存和打印等功能。
3.2.7测试窗污染检测功能：可对测试窗口污染进行预警，便于维护保养。
3.2.8 整机：采用一体式全铝合金光学平台。
3.3 全自动湿法分散系统：
★3.3.1循环系统：采用自吸泵进水，具有自动进水、自动排水、自动排气泡及自动清洗功能。同时配置自来水进水过滤装置。循环速度连续可调。
3.3.2 循环进样器容积约500mL，循环管路最大流量≥ 2.5L/min。
3.3.3 样品池底部内置超声功能，超声功率最高可达50W，超声功率和超声时间无级连续可调，具有超声功率补偿功能。
3.3.4 进样器与主机通信，所有控制及操作功能通过软件实现。
3.3.5 采用316L不锈钢材质的样品池，具有耐腐蚀耐形变性能，采用开放式设计。
3.4 耐腐蚀微量湿法循环进样系统：
3.4.1 进样系统：样品池采用SUS316L不锈钢材质，循环管路及样品池容积采用最小化设计，测试所需分散介质约70-120mL。
3.4.2 可用于粉体、乳液、浆料样品的测试。
3.4.3 采用电位器旋钮调节电机转速，最高转速可达3500r/min，并支持无级连续调速。
3.4.4 产品具有耐腐蚀性能，内部泵体密封圈使用全氟橡胶，外部管路使用氟橡胶。
3.5 软件系统
3.5.1所投产品配备的软件系统具有独立完整的软件著作权；具备安全管理和审计追踪功能。
3.5.2 软件具有个性化的设置，包括定制化的测试流程和定制化的报告，输出格式多样化。具有通用测试报告、筛分测试报告、百分测试报告，并具有平均报告、统计报告、拟合报告功能，具有可自定义专业测试报告模板功能
3.5.3 SOP设置：通过软件可完成所有的SOP测试，可以完成进水、背景、测试、保存、打印、清洗等所有功能，样品测单次最快试时间小于10S，测试结果不受人为因素影响。
3.5.4 自动备份功能：软件每天自动备份数据，数据可恢复，防止数据丢失。
3.5.5 系统管理：具有用户分级权限设置、具有数据自动上传对接功能、具有超设定阈值自动报警功能。
3.6 数据通信（不低于以下配置）
3.6.1控制终端：配置不低于以下要求：CPU信息：≥8核心，16线程，主频≥2.5Ghz；16G内存以上，1T硬盘，24英寸LED显示器；操作系统：专业版；外界接口：串行、并行、SCSI、USB 、网络、光驱等。
	1台
	工业
	国内产品



注：以上第1包及第2包货物指标要求中标注★项的技术参数，投标文件中提供生产厂家官方网站截图或产品说明书或第三方机构检验报告或产品彩页。

三、报价要求
本项目报总价和各产品分项报价，总价不超过项目预算，分项报价不得超过各产品分项报价限价，否则报价无效。报价包含完成本项目全部内容所产生的一切费用，履约期间采购人不再追加任何费用，投标人报价时综合考虑报价风险。
四、其他要求
1.包装和运输要求：
1.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。
1.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。
2.履约验收标准：
（1）所供产品规格、数量符合招标文件和投标人投标承诺及采购合同约定的要求。 
（2）所供产品材质、颜色符合招标文件和投标人投标承诺及采购合同约定的要求。 
（3）所供产品外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 
（4）所供产品结构牢固，无安全隐患。 
（5）供货时提供第三方检测机构出具的产品检测报告，尺寸、纯度等检测结果符合招标文件和投标人投标承诺。
（6）招标文件和中标人投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
（7）中标人应对用户相关人员进行免费现场培训。
3.售后服务：
本项目免费质量保证期要求为：3年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。
中标人应在接到报修通知后4小时内响应，48小时内派技术人员到达现场，72小时之内排除故障；需要更换设备或配件的应在15日内修复（从采购人提出现场服务要求之日开始算起），30日内不能修复的须及时免费提供备用设备。保修期内的零部件、配件和人工等均为免费。
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