货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	6
	600 MHz液体核磁共振波谱仪
	1套
	否


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求

600 MHz液体核磁共振波谱仪
招标项目信息

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额

（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	600 MHz液体核磁共振波谱仪
	1
	套
	否
	499
	499
	工业


技术部分

1、★配置清单及零配件（包括专用工具）：

	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	超导磁体  
	1
	套

	二
	控制柜 
	1
	套

	三
	液体探头
	2
	个

	四
	计算机工作站
	1
	台

	五
	NMR操作及数据处理软件
	1
	套

	六
	标准样品
	1
	套

	七
	自动进样器(不低于24位，含等位数转子)
	1
	套

	八
	不间断电源
	1
	套

	九
	无油无水空压机
	1
	套

	十
	液氦传输管
	1
	根

	十一
	液氮传输管
	1
	根

	十二
	量规
	1
	只

	十三
	样品架
	1
	个

	十四
	氮氧分离器
	1
	套

	十五
	低温附件
	1
	套

	十六
	仪器安装成功所需的液氦液氮氦气
	1
	套

	十七
	超导磁体稳定运行所需的液氦  5年
	1
	套


2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	进行有机化合物分子结构分析及鉴定（本项不计为打分项）

	2
	性能指标
	射频发射系统

	
	
	1
	要求：各通道为全宽带射频发射通道，谱仪可扩充升级到3个通道，并具有观察及去偶功能；

	
	
	▲2
	频率分辨率：≤0.0001 Hz；

	
	
	3
	相位分辨率：≤0.002度

	
	
	4
	脉冲发射功率：质子≥100W，多核≥330W

	
	
	▲5
	高中频频率：≥1.88GHz；

	
	
	液体探头

	
	
	1
	检测核：1H，13C，15N，31P，19F等核；

	
	
	★2
	灵敏度： 
      

1H≥850（0.1% EB）
13C≥330(ASTM)

31P≥200(0.0485% TPP)

15N≥35(90% Formamide)

19F≥650(TFT)

	
	
	★3
	90°脉宽:        

1H≤11us（0.1% EB）

13C≤12.5us(ASTM)

31P≤14us(0.0485% TPP)

15N≤25us(90% Formamide)

19F≤14us(TFT)

	
	
	★4
	H线型 不旋转≤ 0.6/7/14 Hz (1% CHCl3 in Acetone-D6 sample)；

	
	
	5
	变温范围覆盖：-70℃—+120℃；

	
	
	▲6
	探头具有自动调谐功能；

	
	
	▲7
	探头具有19F/13C相关实验的功能。

	
	
	射频接收系统

	
	
	1
	数字分辨率：≥16bit

	
	
	▲2
	采样谱宽：≥15MHz；

	
	
	变温控制系统

	
	
	▲1
	变温范围覆盖：-150℃—+200℃，精度≤±0.1℃；

	
	
	Z脉冲梯度场

	
	
	1
	梯度场强度：≥50G/cm；

	
	
	2
	梯度场功率放大器输出电流：≥10A。

	
	
	超导磁体

	
	
	▲1
	磁场强度：≥14特斯拉；

	
	
	2
	低温匀场线圈：≥10组

	
	
	3
	室温匀场线圈：≥40组

	
	
	4
	磁场漂移：≤6Hz/h；

	
	
	5
	横向5高斯线：≤1.0米

	
	
	▲6
	液氦保持时间：≥140天

	
	
	控制及数据处理软件

	
	
	1
	NMR控制及处理软件包终身免费使用，免费升级；

	
	
	2
	具备自动相位和自动基线校正功能；

	
	
	3
	支持一维及多维核磁实验

	
	
	▲4
	自带形状脉冲仿真工具；

	
	
	▲5
	支持Pureshift同核去耦实验；

	
	
	▲6
	支持绝热脉冲去耦功能；

	
	
	▲7
	支持一维搜索匀场及实时匀场；

	
	
	
计算机工作站

	
	
	1
	不低于32G内存，1T机械硬盘，27寸宽屏显示器

	
	
	
不间断电源

	
	
	1
	功率不低于3 kw,保持时间不低于1小时

	
	
	无油无水空压机

	
	
	1
	产气量不低于600 L/min


商务条款

★交货地点：用户指定地点

★交货期：合同签订后的10个月内交货。
★报价方式及要求：
3.1本项目不允许采购进口产品。
3.2国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。

3.3如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.4上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

★付款方式：

本合同签订后的30个工作日内，买方向卖方支付合同总价之100%的付款；同时卖方提供100%银行保函；设备到货安装、调试完成，上级部门组织的技术验收通过后买方撤销保函。
质保及售后服务要求：

1)投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2)投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3)投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4)投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5)★投标人提供仪器设备的保修期 3 年（保修期内维修并更换除消耗品以外的零部件、维修人员的路费、食宿等费用都已包含在投标总价中）。
6)投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7)★投标人提供配套软件 三 年主动升级服务，相关费用都已包含在投标总价中。

8)★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务，都已包含在投标总价中。
培训要求：

1)为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2)投标人负责对采购人提供至少 一 次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3)至少 一 次厂家工程师到采购人现场进行设备维护、保养、校准，相关费用都已包含在投标总价中。

运输及包装方式的要求

设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

安装、调试及验收：

合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后20天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 

中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 

保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
质量及知识产权要求

投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

