一、货物需求一览表
	包号
	货物名称
	数量

（个/套）
	交货期
	交货地点

	1
	实验室通用仪器及用具
	1批
	合同签订后1个月交货
	广东纳米智造产业创新中心有限公司指定地点


注：
投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。
2、核心产品：汽化过氧化氢消毒器
项目需求
技术规格

一、总  则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的所有货物或系统均要求为全新，符合国家质量检测标准和招标文件的要求。投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家或其国内代理提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。
4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由用户单位、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由用户单位及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。
二、具体技术规格
（一）技术要求：
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	
	十分之一电子天平
	14
	台

	
	百分之一电子天平
	8
	台

	
	千分之一电子天平
	5
	台

	
	电子台秤（1）
	5
	台

	
	电子台秤（2）
	13
	台

	
	2-8℃医用冷藏箱1
	14
	台

	
	2-8℃医用冷藏箱2
	4
	台

	
	医用冷藏冷冻箱  
	13
	台

	
	-20℃医用低温箱
	15
	台

	
	-40℃医用低温冰箱
	3
	台

	
	-80℃超低温冷冻储存箱
	3
	台

	
	细胞计数仪1
	1
	台

	
	细胞计数仪2
	1
	台

	
	2.5μL单道移液器
	10
	个

	
	10μL单道移液器
	11
	个

	
	20μL单道移液器
	20
	个

	
	100μL单道移液器
	13
	个

	
	200μL单道移液器
	24
	个

	
	1000μL单道移液器
	26
	个

	
	5mL单道移液器
	5
	个

	
	10mL单道移液器
	14
	个

	
	200μL 8道移液器
	3
	个

	
	300μL 8道移液器
	5
	个

	
	电动助吸器
	7
	个

	
	恒温金属浴
	1
	个

	
	全自动菌落计数仪
	1
	台

	
	细胞光毒性辐照仪
	1
	台

	
	倒置显微镜1
	2
	台

	
	倒置显微镜2
	1
	台

	
	倒置显微镜3
	1
	台

	
	正置显微镜
	1
	台

	
	单人单面洁净工作台 
	5
	台

	
	双人单面洁净工作台 1
	1
	台

	
	双人单面洁净工作台  2
	1
	台

	
	双人单面生物安全柜 
	4
	台

	
	单人单面生物安全柜
	3
	台

	
	天平称量柜（粉末称量柜）
	2
	台

	
	红外线灭菌器
	2
	台

	
	真空吸液系统
	2
	台

	
	涡旋仪
	9
	台

	
	迷你离心机
	3
	台

	
	水浴锅1
	6
	台

	
	水浴锅2
	5
	台

	
	制冰机
	2
	台

	
	无尘实验服
	1
	批

	
	封口喷码机   
	1
	台

	
	汽化过氧化氢消毒器【核心产品】
	2
	台

	
	过氧化氢消毒器 
	13
	台

	
	动物房广播系统
	1
	套

	
	温湿度连续监控系统
	1
	套

	
	会议室会议屏
	1
	个

	
	UPS不间断电源1
	2
	台

	
	UPS不间断电源 2  
	1
	台

	
	UPS不间断电源3 
	1
	台

	
	全自动洗脱一体式全悬浮洗衣机
	3
	台

	
	自动烘干机
	3
	台

	
	10公斤洗烘一体全自动滚筒洗衣机 
	8
	台

	
	纯净水饮用管线机 
	5
	台

	
	微波炉
	15
	台

	
	电磁炉
	3
	台

	
	小拉车1   
	8
	台

	
	小拉车2 
	5
	台

	
	小拉车3 
	5
	台

	
	动物房清洁及防护用具
	1
	批

	
	天平数据打印机
	56
	个

	
	除湿机
	5
	台


2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	
	应用范围和要求
	主要用于实验室常规实验等。

	
	十分之一电子天平   
	数量：14台

	
	
	1
	最大秤量：6200g；

	
	
	2
	可读性：100mg；

	
	
	3
	典型重复性（5%载荷）：50mg；

	
	
	4
	线性误差：20mg；

	
	
	5
	灵敏度便偏移（标称加载下）：150mg；

	
	
	6
	最小称量值（U=1%, k=2）：10g；

	
	
	7
	全自动内部校准，可设置触发条件：如温度变化后启动、水平调节后启动、通电后启动，且可自定义首选日期及开始时间；

	
	
	8
	机身标配In use cover保护罩，；

	
	
	9
	全金属机架及外壳，具有过载保护功能；

	
	
	10
	具有节能模式，灵活设置休眠时间，最高可省50%电资源；

	
	
	11
	防护等级：IP43，可最大程度保证天平使用寿命；

	
	
	12
	不小于4.5英寸彩色触摸屏；

	
	
	13
	具有四级权限管理，可以自定义20个用户权限，满足审计追踪要求；

	
	
	14
	ISO日志可记录6种数据：校正历史、测试历史、维护历史、活动日志、软件更新历史、错误日志，以便用户进行安全数据管理

	
	
	15
	具有结果记事本功能，每个应用程序可独立存储999条称量数据，方便查阅，储存数据可导出；

	
	
	16
	标配USB-A接口、USB-C接口、RS232接口、以太网接口共4个接口，方便连接打印机和电脑等设备，可选配蓝牙组件，实现天平和打印机之间无线发送数据；

	
	百分之一电子天平    
	数量：8台

	
	
	1
	量  程：6200g ；

	
	
	2
	可读性：10mg；

	
	
	3
	典型重复性（5%载荷）：5mg；

	
	
	4
	线性误差：6mg；

	
	
	5
	灵敏度便偏移（标称加载下）：50mg；

	
	
	6
	全自动内部校准，可设置触发条件：如温度变化后启动、水平调节后启动、通电后启动，且可自定义首选日期及开始时间；

	
	
	7
	全金属机架及外壳，具有过载保护功能；

	
	
	8
	机身标配保护罩，可有效避免散落样品对天平的损伤；

	
	
	9
	防护等级：IP43，可最大程度保证天平使用寿命；

	
	
	10
	不小于4.5英寸彩色触摸屏，便于操作；

	
	
	11
	可自定义4种外部环境条件（非常稳定、稳定、标准、极不稳定），使天平测量可以适应不同环境；

	
	
	12
	具有四级权限管理，可以自定义20个用户权限，满足审计追踪要求；

	
	
	13
	ISO日志可记录6种数据：校正历史、测试历史、维护历史、活动日志、软件更新历史、错误日志，以便用户进行安全数据管理；

	
	
	14
	具有结果记事本功能，每个应用程序可独立存储999条称量数据，方便查阅，储存数据可导出；

	
	
	15
	标配USB-A接口、USB-C接口、RS232接口、以太网接口共4个接口，方便连接打印机和电脑等设备，可选配蓝牙组件，实现天平和打印机之间无线发送数据；

	
	
	16
	制造商需具备提供校准服务的能力，能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书

	
	千分之一电子天平 
	数量：5台

	
	
	1
	最大秤量：320g；

	
	
	2
	可读性：1mg；

	
	
	3
	重复性（5%载荷下）：0.7mg；

	
	
	4
	线性误差：0.6mg；

	
	
	5
	灵敏度便偏移（标称加载下）：5mg；

	
	
	6
	最小称量值（USP，允差=0.10% ）：1.4g

	
	
	7
	稳定时间：1.5s；

	
	
	8
	具有内部校正功能，可一键触发内置砝码校正功能；

	
	
	9
	金属底座与PBT顶部外壳的材质，机身标配保护罩，整机坚固耐用，可有效避免散落样品对天平的损伤；

	
	
	10
	内置10种应用程序，如称重、计件、密度、检重、动态称重、统计、总计和配方等，每个步骤都有屏幕指导和自动计算，便于操作；

	
	
	11
	最多可自定义5种外部环境条件，使天平测量可以适应不同环境；

	
	
	12
	5面防风玻璃徒手可拆，方便清洁；

	
	
	13
	具有密码保护功能，可防止未经授权的更改，确保所有天平操作员使用相同的设置，并确保过程一致；

	
	
	14
	标配USB-A和RS232接口，即插即用 自动识别外围设备，方便连接打印机和电脑等设备，可选配蓝牙组件，实现天平和打印机之间无线发送数据；

	
	
	15
	PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件

	
	
	16
	制造商需具备提供校准服务的能力，能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书；

	
	电子台秤1
	 数量：5台

	
	
	1
	 LED 显示屏操作简单，并且支持通过内置的 RS232 接口与打印机或 PC 进行通信;

	
	
	2
	由 100-240 VAC 或 6 节 AA 干电池供电，可独立操作不少于70 小时;

	
	
	3
	称量范围：100g--15 kg;

	
	
	4
	可读性（经认证）5 g;

	
	
	5
	重复性 (sd)≤0.5 g;

	
	
	6
	防护等级：IP54 终端;
IP65 秤台;

	
	
	7
	秤盘尺寸 (长x高x宽)：240 mm x 38 mm x 300 mm;

	
	
	8
	数据接口：串行/USB/离散输入/输出;

	
	电子台秤2 
	数量：13台

	
	
	1
	LED 显示屏操作简单，并且支持通过内置的 RS232 接口与打印机或 PC 进行通信;

	
	
	2
	由 100-240 VAC 或 6 节 AA 干电池供电，可独立操作不少于70 小时;

	
	
	3
	称量范围:1--150 kg;

	
	
	4
	可读性（经认证）50 g;

	
	
	5
	重复性 (sd)≤5.1 g;

	
	
	6
	防护等级：IP54 终端;
IP65 秤台;

	
	
	7
	秤盘尺寸 (长x高x宽):400 mm x 49 mm x 500 mm;

	
	
	8
	数据接口：串行/USB/离散输入/输出;

	
	2~8℃医用冷藏箱1        
	 数量：14台

	
	
	1
	温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

	
	
	2
	有效容积：箱内有效容积≥400L；

	
	
	3
	整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用喷涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；

	
	
	4
	核心组件：采用高品质压缩机及风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

	
	
	5
	▲温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤2℃，波动度≤3℃,并出具国家级检测中心出具的检测报告；【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	6
	控温技术：搭配高精度3路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器，冷凝器传感器；

	
	
	7
	温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

	
	
	8
	门体结构：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

	
	
	9
	安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警、云平台报警四种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警；

	
	
	10
	数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

	
	
	11
	数据打印：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年；

	
	
	12
	物联通讯：产品具有Wifi接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒，可根据用户需求改制为485接口；

	
	
	13
	温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

	
	
	14
	箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配至少6个搁架；

	
	
	15
	节能降噪：低噪音，噪音低于40分贝,并可提供CNAS认可的机构出具的测试报告；

	
	
	16
	冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

	
	
	17
	断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；

	
	2~8℃医用冷藏箱2    
	 数量：4台

	
	
	1
	有效容积不小于 80升

	
	
	2
	门体：发泡门设计，避光门体，产品可改制实现左右换门

	
	
	3
	温度控制：电脑板控制，数字显示箱内温度。产品出厂预设5℃，使箱内温度范围在2℃~8℃之间；温度显示具有实时显示和模拟显示两种模式可选

	
	
	4
	安全系统：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警；压缩机和风机延时保护功能；可查询箱内的最高、最低温度；有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式；具有远程报警接口功能

	
	
	5
	制冷方式：风冷结构设计，内部采用2个蒸发风机，直流12VLED节能照明灯。

	
	
	6
	安全设计：安全门锁设计，方便使用；

	
	
	7
	产品内部配有2层搁架及1个筐

	
	
	8
	产品配有1个测试孔，方便用于对箱内温度进行监测；

	
	
	9
	显示板具有密码保护功能，防止用户随意操作，提高箱内温度控制的安全性和准确性。

	
	
	10
	产品标配WIFI模块，可实现物料APP显示以及报警

	
	医用冷藏冷冻箱  
	 数量：13台

	
	
	1
	电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，冷藏精度0.1 ℃，冷冻精度1 ℃。冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10～-40℃可调

	
	
	2
	多种报警功能：超温报警、传感器故障报警、环温超标报警、断电报警、电池电量低报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁
报警），可接远程报警；断电报警持续48小时。

	
	
	3
	安全设计：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求；

	
	
	4
	冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用。

	
	
	5
	冷藏室容积不小于260L

	
	
	6
	产品带有2个测试孔，方便用户对箱内温度进行监测。

	
	
	7
	USB接口模块，可自动保存箱内十年温度数据

	
	
	8
	冷藏室标配3个搁架；冷冻室标配3个搁架；

	
	
	9
	90°自关门结构设计，防止用户忘记关门；

	
	-20℃医用低温箱  
	 数量：15台

	
	
	1
	工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

	
	
	2
	样式：立式

	
	
	3
	温度控制范围-10°C～-30°C可调节；

	
	
	▲4
	有效容积不小于500L【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	5
	微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

	
	
	6
	具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；

	
	
	7
	多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

	
	
	8
	具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

	
	
	9
	设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；

	
	
	10
	门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

	
	
	11
	具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

	
	-40℃医用低温冰箱  
	   数量：3台

	
	
	1
	工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

	
	
	2
	温度范围-20°C～-40°C可调节；

	
	
	3
	有效容积不小于260L

	
	
	4
	样式：立式

	
	
	5
	微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；

	
	
	6
	具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警；

	
	
	7
	具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口；

	
	
	8
	多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

	
	
	9
	后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度24小时以上；

	
	
	10
	设定-40℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；

	
	
	11
	立式单门+双内门结构，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能；

	
	
	12
	门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

	
	
	13
	具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

	
	-80℃超低温冷冻储存箱
	数量：3台

	
	
	1
	工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；

	
	
	2
	样式：立式；

	
	
	3
	有效容积不小于600L，整机装箱量不少于（2ML冻存管容量）40000个样本；

	
	
	4
	温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

	
	
	5
	安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

	
	
	6
	显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；

	
	
	7
	采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，不含氟且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g；

	
	
	8
	双锁结构设计,自带暗锁，每个锁配带4把钥匙，同时可用挂锁。

	
	
	9
	一体式手把门锁设计，单手实现开关门。

	
	
	10
	整机温度均匀性号，箱内每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃，确保存储的样本温度均匀；

	
	
	11
	进口压缩机2个，功率≤1000W；

	
	
	12
	具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

	
	
	13
	双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度

	
	
	14
	标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。

	
	细胞计数仪1    
	   数量：1台

	
	
	1
	进样方式：自动进样。

	
	
	2
	镜头：630万像素高清镜头。

	
	
	3
	显示屏：10.1英寸LCD高清触摸屏，无需外接计算机。

	
	
	4
	图像识别算法：人工智能算法（AI算法）。

	
	
	5
	析分析类型：支持荧光分析（AO/PI双荧光染色分析、GFP/RFP转染分析、全血荧光活率分析）以及明场台盼蓝染色和非台盼蓝染色3种分析模

	
	
	6
	检测通量：单次可同时进行6个样品的分析，单个样品自动采集3个不同视野。

	
	
	7
	细胞直径测量范围：2~200μm。

	
	
	8
	细胞浓度测量范围：1×104~3×107个/mL。

	
	
	9
	上样体积：10μL。

	
	
	10
	检测检测时间：单个样品明场模式单样品计数时间≤6s，荧光模式计数单样品计数时间<20s。

	
	
	11
	测量细胞种类：各种传代细胞、原代细胞、干细胞和全血细胞等。

	
	
	12
	采样检测方法：电动调焦、自动选取视角、自动曝光、自动拍摄、多视野成像、多视野计数。

	
	
	13
	检测参数：细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、聚团率等。

	
	
	14
	数据导出格式：Excel、PDF、JPG。

	
	
	15
	支持数据U盘和服务器导出，以及数据备份和恢复。

	
	
	16
	数据分析功能： 内置稀释计算器和传代计算器，支持数据检索和再分析，可进行细胞增殖曲线以及荧光强度，细胞大小直方图等分析。

	
	
	17
	▲用户权限管理：系统实现用户分级权限管理和电子签名；系统自带审计追踪功能，符合GMP/cGMP、FDA 21 CFR PART 11。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	18
	验证提供IQ/OQ/PQ验证。

	
	
	19
	存储：运行内存8G，硬盘500G。

	
	细胞计数仪 2
	  数量：1台

	
	
	1
	进样方式：自动进样。

	
	
	2
	镜头：630万像素高清镜头。

	
	
	3
	显示屏：10.1英寸LCD高清触摸屏，无需外接计算机。

	
	
	4
	对焦方式：电动对焦。

	
	
	5
	计数模式：支持明场台盼蓝染色与非台盼蓝染色2种计数模式。

	
	
	6
	细胞直径可测范围：2~200μm。

	
	
	7
	细胞浓度可测范围：1×104 ~ 3×107个/mL。

	
	
	8
	检测精度：CV值≤5%。

	
	
	9
	上样体积：10μL。

	
	
	10
	单个样品检测时间：≤6秒，6个样品测试时间不超过40秒。

	
	
	11
	检测通量：单次可同时进行6个样品的分析，单个样品自动采集3个不同视野。

	
	
	12
	检测参数：细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、聚团率等。

	
	
	13
	数据分析功能：内置稀释计算器和传代计算器，支持数据检索和再分析，可进行细胞增殖曲线以及细胞大小直方图等分析。

	
	
	14
	用户管理权限：支持多级用户权限管理和审计追踪功能，电子记录符合FDA 21CFR Part11法规要求。

	
	
	15
	存储：运行内存8G，硬盘500G。

	
	
	16
	提供IQ/OQ/PQ验证服务。

	
	2.5μL单道移液器   
	  数量：10支

	
	
	1
	手柄采用符合人体工程学的设计，握持舒适。

	
	
	2
	容量锁可以灵活调节和锁定容量。单双手都可完成容量调节和锁定。

	
	
	3
	校准调节功能为各种液体类型提供精准结果。调节刻度会显示调节的程度。通过记录针对特定液体的刻度值，可以随时恢复相应设置。

	
	
	4
	易于清洁保养，只需拆卸三个部件。无需工具即可拆卸。

	
	
	5
	可以整支进行蒸汽消毒或热压灭菌，而无需拆卸。

	
	
	6
	容量范围0.1-3μl。



	
	
	7
	增量0.002μl。


	
	
	8
	系统误差≤1.4%，随机误差≤0.80%（测试体积3ul时）。


	
	10μL单道移液器
	  数量：11支

	
	
	1
	手柄采用符合人体工程学的设计，握持舒适。

	
	
	2
	容量锁可以灵活调节和锁定容量。单双手都可完成容量调节和锁定。

	
	
	3
	校准调节功能为各种液体类型提供精准结果。调节刻度会显示调节的程度。通过记录针对特定液体的刻度值，可以随时恢复相应设置。

	
	
	4
	易于清洁保养，只需拆卸三个部件。无需工具即可拆卸。

	
	
	5
	可以整支进行蒸汽消毒或热压灭菌，而无需拆卸。

	
	
	6
	容量范围0.5-10μl。



	
	
	7
	增量0.01μl。


	
	
	8
	系统误差≤1%，随机误差≤0.6%（测试体积10ul时）。


	
	20μL单道移液器    
	 数量：20支

	
	
	1
	手柄采用符合人体工程学的设计，握持舒适。

	
	
	2
	容量锁可以灵活调节和锁定容量。单双手都可完成容量调节和锁定。

	
	
	3
	校准调节功能为各种液体类型提供精准结果。调节刻度会显示调节的程度。通过记录针对特定液体的刻度值，可以随时恢复相应设置。

	
	
	4
	易于清洁保养，只需拆卸三个部件。无需工具即可拆卸。

	
	
	5
	可以整支进行蒸汽消毒或热压灭菌，而无需拆卸。

	
	
	6
	容量范围2-20μl。



	
	
	7
	增量0.02μl。


	
	
	8
	系统误差≤1%，随机误差≤0.5%（测试体积20ul时）。


	
	100μL单道移液器 
	   数量：13支

	
	
	1
	手柄采用符合人体工程学的设计，握持舒适。

	
	
	2
	容量锁可以灵活调节和锁定容量。单双手都可完成容量调节和锁定。

	
	
	3
	校准调节功能为各种液体类型提供精准结果。调节刻度会显示调节的程度。通过记录针对特定液体的刻度值，可以随时恢复相应设置。

	
	
	4
	易于清洁保养，只需拆卸三个部件。无需工具即可拆卸。

	
	
	5
	可以整支进行蒸汽消毒或热压灭菌，而无需拆卸。

	
	
	6
	容量范围10-100μl。



	
	
	7
	增量0.1μl。


	
	
	8
	系统误差≤0.8%，随机误差≤0.2%（测试体积100ul时）。


	
	200μL单道移液器
	   数量：24支

	
	
	1
	手柄采用符合人体工程学的设计，握持舒适。

	
	
	2
	容量锁可以灵活调节和锁定容量。单双手都可完成容量调节和锁定。

	
	
	3
	校准调节功能为各种液体类型提供精准结果。调节刻度会显示调节的程度。通过记录针对特定液体的刻度值，可以随时恢复相应设置。

	
	
	4
	易于清洁保养，只需拆卸三个部件。无需工具即可拆卸。

	
	
	5
	可以整支进行蒸汽消毒或热压灭菌，而无需拆卸。

	
	
	6
	容量范围20-200μl。



	
	
	7
	增量0.2μl。


	
	
	8
	系统误差≤0.6%，随机误差≤0.2%（测试体积200ul时）。


	
	1000μL单道移液器
	   数量：26支

	
	
	1
	手柄采用符合人体工程学的设计，握持舒适。

	
	
	2
	容量锁可以灵活调节和锁定容量。单双手都可完成容量调节和锁定。

	
	
	3
	校准调节功能为各种液体类型提供精准结果。调节刻度会显示调节的程度。通过记录针对特定液体的刻度值，可以随时恢复相应设置。

	
	
	4
	易于清洁保养，只需拆卸三个部件。无需工具即可拆卸。

	
	
	5
	可以整支进行蒸汽消毒或热压灭菌，而无需拆卸。

	
	
	6
	容量范围100-1000μl。



	
	
	7
	增量1μl。


	
	
	8
	系统误差≤0.7%，随机误差≤0.2%（测试体积1000ul时）。


	
	5ml单道移液器
	    数量：5支

	
	
	1
	手柄采用符合人体工程学的设计，握持舒适。

	
	
	2
	容量锁可以灵活调节和锁定容量。单双手都可完成容量调节和锁定。

	
	
	3
	校准调节功能为各种液体类型提供精准结果。调节刻度会显示调节的程度。通过记录针对特定液体的刻度值，可以随时恢复相应设置。

	
	
	4
	易于清洁保养，只需拆卸三个部件。无需工具即可拆卸。

	
	
	5
	可以整支进行蒸汽消毒或热压灭菌，而无需拆卸。

	
	
	6
	容量范围500-5000μl。



	
	
	7
	增量10μl。


	
	
	8
	系统误差≤0.6%，随机误差≤0.2%（测试体积1000ul时）。


	
	10ml单道移液器
	    数量：14支

	
	
	1
	手柄采用符合人体工程学的设计，握持舒适。

	
	
	2
	容量锁可以灵活调节和锁定容量。单双手都可完成容量调节和锁定。

	
	
	3
	校准调节功能为各种液体类型提供精准结果。调节刻度会显示调节的程度。通过记录针对特定液体的刻度值，可以随时恢复相应设置。

	
	
	4
	易于清洁保养，只需拆卸三个部件。无需工具即可拆卸。

	
	
	5
	可以整支进行蒸汽消毒或热压灭菌，而无需拆卸。

	
	
	6
	容量范围1000-10000μl。



	
	
	7
	增量20μl。


	
	
	8
	系统误差≤0.6%，随机误差≤0.2%（测试体积10000ul时）。


	
	200μL 8道移液器
	 数量：3支

	
	
	1
	量程范围： 20-200μl；

	
	
	2
	采用创新LTS轻触式去吸头技术，提高移液精确性和准确性，可降低安装和退卸吸头的拇指操作力；

	
	
	3
	下半部分可以灭菌，密封圈具备弹性使使用寿命更长；

	
	
	4
	数字式体积调节，移液量程可锁定，可防止体积被意外更改；

	
	
	5
	枪体内配有硅树脂减震器，可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力；

	
	
	6
	通道数：8道；

	
	300μL 
8道移液器
	 数量：5支

	
	
	1
	量程范围：20-300μl；

	
	
	2
	采用创新LTS轻触式去吸头技术，提高移液精确性和准确性，可降低安装和退卸吸头的拇指操作力；

	
	
	3
	下半部分可以灭菌，密封圈具备弹性使使用寿命更长；

	
	
	4
	数字式体积调节，移液量程可锁定，可防止体积被意外更改；

	
	
	5
	枪体内配有硅树脂减震器，可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力；

	
	
	6
	通道数：8道

	
	
	7
	容量范围30-300μl。



	
	
	8
	增量0.2μl。


	
	
	9
	系统误差≤0.6%，随机误差≤0.25%（测试体积300ul时）。


	
	电动助吸器
	  数量：7支

	
	
	1
	手柄采用符合人体工程学的设计，握持舒适。

	
	
	2
	控制方式：电动。

	
	
	3
	量程：1-100ml。

	
	
	4
	可兼容0-100ml 容量范围玻璃或塑料移液管。

	
	恒温金属浴
	   数量：1台

	
	
	1
	采用微处理器控制，可编程、双模块

	
	
	2
	升温时间：从室温20℃至120℃≤ 25 分钟

	
	
	3
	温控设置精度≤0.1℃

	
	
	4
	温度均匀性
@40℃:≤±0.5℃

	
	
	5
	编程方式6：段编程 

	
	
	6
	定时范围：99h59min或连续

	
	
	7
	24*5ml模块2块，5*50ml模块1块；

	
	全自动菌落计数仪 
	  数量：1台

	
	
	1
	照明系统：晶锐悬浮暗视野照明、彩色凌透背光照明、雾光梯度漫反射照明、大珩视感照明、拟红外薄层干涉照明；

	
	
	2
	全封闭钢铝合金材质成像机箱；

	
	
	3
	▲彩色（5色）凌透背光照明：可调式LED导光列阵，形成均匀高亮的5种色彩透射光：冷白、日光白、梦幻蓝、玫瑰红、森林绿；

	
	
	4
	复式悬浮暗视野照明：照度均匀度大于93%，确保培养皿边缘与中间得到均匀照明；

	
	
	5
	色温变化范围：3100K－6000K  照度范围 50-—7500 Lux ；LED寿命不少于10万小时；

	
	
	6
	光染色照明（双光路双波长）：两种波长的光对平皿不同角度的照射，实现对菌落、培养基（滤膜）的光染色，提高菌落识别和计数的精度；

	
	
	7
	光源控制器：隐形弹吸式控制面板，物理实体旋钮按键， 5路照明选择开关、3通道无级亮度调节；可自由切换；

	
	
	8
	数字成像：定焦镜头：16mm、10 mega-pixel、200 lp/mm、F1.8～F22、C-Mount；

	
	
	9
	采用工业相机不低于：SONY 1英寸彩色CMOS传感器、分辨率2000万像素、单像素尺寸 2.4X2.4um G光灵敏度462mv with 1/30s；

	
	
	10
	样本类型：滤膜平皿，扁平、淡色、微小菌落、白色无网格、白色带虚线网格、白色带实线网格；测试片、塑料及玻璃平板培养皿（≤100mm）、倾注、涂布、螺旋接种、接触碟、手套压印培养皿等在表面培养的计数样本；

	
	
	11
	菌落粘连分割：自动分割相互粘连的菌落，链状菌落由用户选择分割或不分；

	
	
	12
	数据存储与导出：以电子数据为主，记录：样本来源、编号、稀释度、平皿图片、识别效果、计数值、所用统计工具、参数设置、修正情况，确保记录信息完整。存储的电子数据能以PDF或Excell格式打印输出；

	
	
	13
	水印签章技术、防篡改技术、测试流程智能重构技术，实现有效的审计追踪；

	
	
	14
	“审核通过”的测试报告会自动生成操作员和审核员的账户电子签名，并在报告上加印防伪的“审核通过”水印签章；

	
	
	15
	提供3Q验证报告；

	
	细胞光毒性辐照仪 
	  数量：1台

	
	
	1
	容量：标准96孔板2块

	
	
	2
	固定程序：UVA强度1.69 mw/cm2，时间50 min

	
	
	3
	UVA辐照强度范围：1.3 mw/cm2～2.5 mw/cm2

	
	
	4
	光源系统：3-5根365nm 8w紫外线灯管

	
	
	5
	辐照腔：宽26cm，深32cm，高15cm

	
	
	6
	内置365nm紫外传感器，用于检测紫外线辐照能量

	
	
	7
	传感器精度≤±5%

	
	
	8
	微处理控制，可独立设置辐照能量和辐照时间

	
	
	9
	紫外辐照能量设定范围：0.025--99.99J/cm2

	
	
	10
	双风扇散热，辐照腔温度低于37度

	
	
	11
	提供3Q验证报告；

	
	倒置显微镜1  
	 数量：2台

	
	
	1
	光学系统：无限远色差反差（ICS）双重校正系统，得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正。

	
	
	2
	ECO自动关机功能：无人操作15分钟以上，可自动关闭透射光源，保证灯泡的使用寿命，节能环保。

	
	
	3
	同轴粗微调焦机构，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环。

	
	
	4
	目镜：10×，视野数≥20。

	
	
	5
	三目观察筒，视野数20，可调节瞳孔间距48~75mm，45度角度舒适，眼点高低可调，目镜筒360度可旋转，任意角度都可观察。

	
	
	6
	平场消色差相差物镜4×，NA≥0.10，FWD 12.0mm；

	
	
	7
	平场消色差相差物镜10×，NA≥0.25，FWD 4.4mm；

	
	
	
	长工作距离平场消色差相差物镜20×，NA≥0.30，FWD 4.6mm；

	
	
	8
	长工作距离平场消色差相差物镜40×，NA≥0.50，FWD 2.7mm。

	
	
	9
	机械载物台：固定载物台大小200X239mm，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

	
	
	10
	长工作距离聚光镜：NA≥0.3，工作距离≥72mm，可拆卸扩展至180mm，方便培养瓶内样品观察。

	
	
	11
	模块化照明，30W卤素灯光源和长寿命LED冷光源， 两种光源可方便更换安装。

	
	
	12
	成像及软件分析系统：1000万像素，1/1.7’’英寸芯片，≥36帧/秒。

	
	
	13
	品牌电脑：i5-13代，16G 512G SSD win11系统 ，23寸显示器

	
	
	14
	提供2Q验证报告。

	
	倒置显微镜  2 
	     数量：1台

	
	
	1
	光学系统：无限远色差反差（ICS）双重校正系统，得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正。

	
	
	2
	ECO自动关机功能：无人操作15分钟以上，可自动关闭透射光源，保证灯泡的使用寿命，节能环保。

	
	
	3
	主机全金属结构，同轴粗微调焦机构，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm

	
	
	4
	目镜：10×，视野数≥20，配备目镜测微尺。

	
	
	5
	三目观察筒，视野数20，可调节瞳孔间距48~75mm，45度角度舒适，眼点高低可调，目镜筒360度可旋转，任意角度都可观察。

	
	
	6
	平场消色差相差物镜4×，NA≥0.10，FWD 12.0mm；

	
	
	7
	长工作距离平场消色差相差物镜40×，NA≥0.50，FWD 2.7mm。

	
	
	8
	机械载物台：固定载物台大小200X239mm，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。配备移动尺，多孔板和34mm、54mm和65mm不同规格培养皿适配器。

	
	
	9
	长工作距离聚光镜：NA≥0.3，工作距离≥72mm，可拆卸扩展至180mm，方便培养瓶内样品观察。

	
	
	10
	模块化照明，30W卤素灯光源和长寿命LED冷光源， 两种光源可方便更换安装。

	
	
	11
	成像及软件分析系统：1000万像素，1/1.7’’英寸芯片，≥36帧/秒（3816x2833）。

	
	
	12
	品牌电脑：i5-13代，16G 512G SSD win11系统 ，23寸显示器

	
	
	13
	提供2Q验证报告。

	
	倒置显微镜 3 
	    数量：1台

	
	
	1
	光学系统：无限远色差反差（ICS）双重校正系统，得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正。

	
	
	2
	ECO自动关机功能：无人操作15分钟以上，可自动关闭透射光源，保证灯泡的使用寿命，节能环保。

	
	
	3
	主机全金属结构，同轴粗微调焦机构，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm

	
	
	4
	目镜：10×，视野数≥20。

	
	
	5
	三目观察筒，视野数20，可调节瞳孔间距48~75mm，45度角度舒适，眼点高低可调，目镜筒360度可旋转，任意角度都可观察。

	
	
	6
	平场消色差相差物镜4×，NA≥0.10，FWD 12.0mm；

	
	
	7
	长工作距离平场消色差相差物镜40×，NA≥0.50，FWD 2.7mm。

	
	
	8
	机械载物台：固定载物台大小200X239mm，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

	
	
	9
	长工作距离聚光镜：NA≥0.3，工作距离≥72mm，可拆卸扩展至180mm，方便培养瓶内样品观察。

	
	
	10
	模块化照明，30W卤素灯光源和长寿命LED冷光源， 两种光源可方便更换安装。

	
	
	11
	成像及软件分析系统：1000万像素，1/1.7’’英寸芯片，≥36帧/秒（3816x2833）。

	
	
	12
	品牌电脑：i5-13代，16G 512G SSD win11系统 ，23寸显示器

	
	
	13
	提供2Q验证报告。

	
	正置显微镜  
	     数量：1台

	
	
	1
	光学系统采用高性能的ICS无限远光学系统，高分辨率、高反差、高色彩还原；

	
	
	2
	主机: 符合人机工程学原理的高性能科勒照明主机，配备精确定位的伍位物镜转换器；

	
	
	3
	观察筒: 使用极为舒适的25°三目观察筒，视场直径22mm. 铰链式观察筒，可上下翻
转，瞳距调节范围： 48mm~75mm；双眼点，眼点高度，380~415mm；观察筒可360度旋转；

	
	
	4
	目镜: 10倍目镜，视场数22；双眼屈光度可调；带目镜罩2只；

	
	
	5
	载物台: 陶瓷覆涂机械载物台，载物台面积75mm×40mm；

	
	
	6
	调焦机构: 谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，调焦行程15mm，调焦精度0.5mm/圈；

	
	
	7
	照明系统: 色温5700K长寿命LED冷光源，亮度无极调节；

	
	
	8
	聚光镜:  数值孔径0.9/1.25高性能的Abbe聚光镜；

	
	
	9
	平场消色差物镜4x ；

	
	
	10
	平场消色差物镜10x ；

	
	
	11
	平场消色差相差物镜40x ；

	
	
	12
	平场消色差相差物镜100x Oil

	
	
	13
	机身带5V USB 口，方便使用充电宝给显微镜充电或给移动设备充电；

	
	
	14
	镜架两侧5档蓝色的发光强度显示。

	
	
	15
	成像及软件分析系统：1000万像素，1/1.7’’英寸芯片，≥36帧/秒（3816x2833）。

	
	
	16
	品牌电脑：i5-13代，16G 512G SSD win11系统 ，23寸显示器

	
	
	17
	提供2Q验证报告。

	
	单人单面洁净工作台 
	  数量：5台

	
	
	1
	数显式控制界面, 轻触键操作, 可实现三档调速。

	
	
	2
	可设置紫外灯预约开启和关闭, 可显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。

	
	
	3
	工作台面采用一体成型的优质不锈钢

	
	
	4
	照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计

	
	
	5
	空气洁净度ISO 5级, 100级（美联邦209E）

	
	
	6
	平均风速(m/s)≥0.3(可调)

	
	
	7
	噪声(dB(A))≤62

	
	
	8
	照度(Lx)≥300

	
	
	9
	过滤技术    采用HEPA Filter( 高效过滤技术) 过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）

	
	
	10
	工作区尺寸(WXDXH)(mm)：870X690X520

	
	
	11
	带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁使用更安全，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。

	
	双人单面洁净工作台 1
	     数量：1台

	
	
	1
	数显式控制界面, 轻触键操作, 可实现三档调速。

	
	
	2
	可设置紫外灯预约开启和关闭, 可显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。

	
	
	3
	过滤技术    采用HEPA Filter( 高效过滤技术) 过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）

	
	
	4
	照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计

	
	
	5
	空气洁净度ISO 5级, 100级（美联邦209E）

	
	
	6
	平均风速(m/s)≥0.3(可调)

	
	
	7
	噪声(dB(A))≤62

	
	
	8
	照度(Lx)≥300

	
	
	9
	电源：AC220V, 1φ, 50Hz

	
	
	10
	工作区尺寸(WXDXH)(mm)：1360X690X520

	
	
	11

	带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁使用更安全，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。

	
	双人单面洁净工作台  2     
	   数量：1台

	
	
	1
	符合中国CFDA的YY/T 1539-2017《医用洁净工作台》的要求，具有II类医疗器械注册证。

	
	
	2
	高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态并提供故障报警。

	
	
	3
	具有高效率、低能耗的风量可调送风系统，LED照明和杀菌系统的安全互锁。

	
	
	4
	空气洁净度：ISO 5级, 100级（美联邦209E）

	
	
	5
	平均风速(m/s)＞0.3

	
	
	6
	噪声(dB(A))≤62

	
	
	7
	照度(Lx)≥300

	
	
	8
	工作区尺寸(WXDXH)(mm)：1680X480X600

	
	双人单面生物安全柜 
	   数量：4台

	
	
	1
	流入气流平均流速＞0.5m/s；

	
	
	2
	搁手架：标配与工作台面同宽度，整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸；

	
	
	3
	工作区尺寸：长≥1520mm、宽≥570mm、高≥650mm；

	
	
	4
	噪音小于67dBA，带计时器功能。

	
	
	5
	ULPA超高效空气过滤器；

	
	
	6
	工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 3或者以下要求同时达到：0.3微米粒径的粒子最大浓度≤102个/立方米；同时0.5微米粒径的粒子最大浓度≤35个/立方米；同时1.0微米粒径的粒子最大浓度≤8个/立方米；同时5.0微米粒径的粒子最大浓度≤0个/立方米

	
	
	7
	柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层

	
	
	8
	液晶控制屏上可以显示实时温度， ULPA超高效过滤器寿命显示可数字化实时显示。

	
	
	9
	照度：>1200Lux，荧光灯位于非污染区域；

	
	单人单面生物安全柜
	    数量：3台

	
	
	1
	流入气流平均流速＞0.5m/s；

	
	
	2
	工作区尺寸：长≥1210mm、宽≥570mm、高≥650mm；

	
	
	3
	噪音小于67dBA，带计时器功能。

	
	
	4
	ULPA超高效空气过滤器；

	
	
	5
	工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 3或者以下要求同时达到：0.3微米粒径的粒子最大浓度≤102个/立方米；同时0.5微米粒径的粒子最大浓度≤35个/立方米；同时1.0微米粒径的粒子最大浓度≤8个/立方米；同时5.0微米粒径的粒子最大浓度≤0个/立方米

	
	
	6
	柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层

	
	
	7
	液晶控制屏上可以显示实时温度， ULPA超高效过滤器寿命显示可数字化实时显示。

	
	
	8
	显示屏有3-15分钟预洁净程序；

	
	
	9
	照度：>1200Lux，荧光灯位于非污染区域；

	
	
	10
	标配RS232或RS485数据输出端口，可实现多台生物安全柜数据联网连接PC端；

	
	
	11
	到货后二个月内提供由具备CNAS、CMA资质单位出具的校准报告（送检单位为用户单位），参数包括：下降气流流速、流入气流流速、洁净度、照度、噪声、高效过滤器检漏、沉降菌浓度、浮游菌浓度。

	
	天平称量柜（粉末称量柜）
	数量：2台

	
	
	1
	噪音≤48db

	
	
	2
	面风速：0.4-0.6m/s

	
	
	3
	材质：SPCC或PP

	
	
	4
	功能要求：液晶显示面风速、TVOC、温湿度、风机转速、滤网寿命等参数；内置自动模式；

	
	
	5
	标配温湿度监控、过滤器饱和监控、风机监控、VAV系统

	
	红外线灭菌器 
	  数量：2台

	
	
	1
	功率：240W

	
	
	2
	中心区温度：825°C±50°C

	
	
	3
	两档加热：400°C/850°C

	
	
	4
	最大消毒外径：φ35mm

	
	
	5
	加热区总长100mm

	
	真空吸液系统 
	 数量：2台

	
	
	1
	包括真空源丶废液瓶与废液抽吸套件

	
	
	2
	标配4L PP废液瓶，超大容量设计降低清除废液的频率，提升实验效率。

	
	
	3
	废液瓶与抽吸配件均可用高温高压灭菌。

	
	
	4
	最大真空度： 213 mbar / 80 kPa /600 mmHg

	
	
	5
	最大流量： 10 L/min

	
	
	6
	抽液速率： 17 mL/sec

	
	
	7
	噪音值: < 55 dB

	
	涡旋仪
	 数量：9台

	
	
	1
	转速：2800转/分

	
	
	2
	工作方式：连续、点触、调速

	
	
	3
	工作台：碗型、平板型可调换

	
	迷你
离心机
	数量：3台

	
	
	1
	最大转速：10000rpm

	
	
	2
	标配6*2ml转子+0.5ml/0.2ml适配器

	
	水浴锅1
	数量：6台

	
	
	1
	控温范围RT+5～99℃

	
	
	2
	功能：集水槽与水浴锅为一体，一槽两用；液晶显示屏；有缺水防空烧功能。

	
	
	3
	定时范围0～5999min

	
	
	4
	内胆尺寸≥490×290×150cm

	
	水浴锅2
	数量：5台

	
	
	1
	三组独立的水槽和相应的控温设备，可单独设置及控制温度。

	
	
	2
	内胆尺寸≥150×125×110cm

	
	
	3
	容积：2.1L*3

	
	制冰机
	数量：2台

	
	
	
	制冰量（kg/24h）：≥70

	
	
	
	储冰量(kg)：≥25

	
	
	
	制冷剂：R404a/120g

	
	
	
	功能要求：5分钟快速出冰，一键启动、故障自诊断；高位排水

	
	无尘实验服
	数量：一 批

	
	
	1
	耐高温无尘四连体服 数量540套
款式：帽衣裤脚相连一体式
材质：聚酯长丝纤维+导电纤维
要求： 
1、可湿热灭菌，耐121度高温高压；可臭氧消毒； 
2、易穿着、舒适耐用、无尘防静电 
3、选用优质无尘布料，衣服边缘三线包缝，更牢固，不易断线； 
4、腰部两侧采用橡筋收腰处理；选用YKK品牌拉链，脚底多层加厚缝制； 
5、可以重复多次使用；  
6、多种颜色和规格可选，可根据客户要求定制。

	
	
	2
	拉链式上衣无尘分体服 数量650套
款式：上衣（拉链式）+长裤
材质：聚酯长丝纤维+导电纤维
要求：
1、可灭菌，耐121度高温高压；
2、易穿着、舒适耐用、无尘防静电；
3、选用优质无尘布料，衣服边缘三线包缝，更牢固，不易断线；
4、应用于生物科技、制药工厂、医疗器械、科研院所、食品加工等行业；
5、多种颜色和规格可选，可定制。

	
	
	3
	无尘衣袋  数量350个
材质：聚酯长丝纤维+导电纤维
要求
1、用它装置各式工具、耐高温无尘服、无尘鞋、静电防护用品；
2、可清洗重复使用； 
3、在其表面可以印上需要的Logo和编号；
4、样式：抽取式；
5、长100*宽70CM

	
	
	4
	无尘鞋套 数量200个
材质：聚酯长丝纤维+导电纤维
说明：
根据要求定制各种规格
功能特性
1、可用于装各种器具、衣物灭菌使用；
2、可清洗重复使用； 
3、在其表面可以印上您需要的Logo和编号；

	
	
	5
	无尘抹布 数量500个
材质：超细纤维面料
特点：不掉毛、强吸水、耐高温灭菌
适用：生物科技、制药工厂、医疗器械、科研院所、
颜色：白、黄、粉、绿、蓝、灰
尺寸：30*30CM

	
	
	6
	无尘收取袋  数量100个
材质：聚酯长丝纤维+导电纤维
说明：
根据要求定制各种规格，款式的收取袋
功能特性
1、可用于装各种器具、衣物灭菌使用；
2、可清洗重复使用； 
3、在其表面可以印上您需要的Logo和编号；

	
	封口喷码机  
	   数量：1台

	
	
	1
	系统：嵌入式 Linux

	
	
	2
	LCD 屏幕：7 英寸触摸屏

	
	
	3
	机身材质： 铝制合金

	
	
	4
	外部接口：电源接口、打印接口、光电接口、同步接口、RS232 接口、USB 接口

	
	
	5
	喷头： 单喷头 12.7mm，字符高度≤12.7mm

	
	
	6
	可喷印材质：
纸箱、塑料、金属、板材、管材、石材 、线缆、玻璃、电子元件、
汽车零配件、工业化工包装、医药食品礼品包装盒

	
	
	7
	支持墨盒类型: 食品级、水性、油性、弱溶剂、溶剂

	
	
	8
	支持墨盒颜色: 黑色、白色、红色、黄色、蓝色、绿色、隐形、UV

	
	
	9
	垂直分辨率： 300 DPI

	
	
	10
	喷码速度 <60m/min

	
	
	11
	软件功能 实时日期时钟，打印批次，记数，班次等。

	
	
	12
	喷印字库 内置国标字库

	
	
	13
	图形 bitmap 格式 单色或 24 位色

	
	
	14
	条形码 条形码、二维码、可变二维码

	
	
	15
	U 盘导入格式 txt /xlsx

	
	
	16
	最大存储信息 3GB 可用空间

	
	汽化过氧化氢消毒器
	     数量：2台

	
	
	1
	电源：220V，50Hz

	
	
	2
	环境温度：20℃～35℃

	
	
	3
	相对湿度：40%-70%

	
	
	4
	功率：≤2000W

	
	
	5
	外形尺寸（L*W*H）<500mm*500mm*1050mm，重量<40kg

	
	
	6
	过氧化氢溶液储量不少于：2L，最大消毒空间300m3。

	
	
	7
	▲兼容过氧化氢溶液溶度：8%、35% 。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	8
	▲过氧化氢溶液注射速度：0-10ml/mini任意可调。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	9
	静音工作，工作噪音不大于60分贝。

	
	
	10
	▲过氧化氢闪蒸汽化方式：采用特殊的表面蒸发模块结合快速加热汽化技术，同等的功率输入下蒸发效率更高，能够将过氧化氢快速汽化并均匀分布到灭菌空间内。蒸发单元温度120-150度。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	11
	▲细菌芽孢的杀灭效果：对枯草杆菌黑色变种芽孢和湿热脂肪杆菌芽孢的杀灭对数值≥6.2，提供投标品牌产品由CMA认证机构出具的测试报告。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	12
	▲可应用于生物安全柜和负压动物隔离笼具消毒。分别提供投标品牌产品由CMA认证机构出具的符合RB/T 199-2015技术规范的模拟现场消毒效果检测报告。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	13
	控制方式：控制系统采用PLC，7寸彩色大屏, 中文操作界面。

	
	
	14
	同时支持无线遥控、基于局域网的有线远程控制和参数设定。

	
	
	15
	三级权限管理，满足审计追踪和数据完整性要求，所有记录数据可导出为pdf并可实时打印。

	
	
	16
	实时记录灭菌过程的关键信息，记录数据包括但不限于：操作者、时间、消毒剂量、空间大小、消毒模式、温湿度等。

	
	
	17
	▲配置称重式液位传感器，实时监测过程液位。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	18
	▲兼容多种消毒扩散模式：普通消毒模式、管道消毒模式， 对应于不同的消毒应用场景，一键启动。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	19
	▲设备回风口配置温度、湿度、浓度三合一探头，实时监测灭菌过程的浓度变化，可以在设备本地查询浓度曲线的变化并可实时导出。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	20
	设备配置醒目的紧急按钮，按下可紧急停机以防意外发生。

	
	
	21
	▲设备外壳采用304不锈钢加高密度防腐涂层，强度高耐腐蚀性高。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	22
	▲提供由具备CMA或CNAS资质的产品质量监督检验机构出具的电气安全测试报告，符合实验室用电气设备安全要求。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	23
	▲生产企业有消毒产品生产企业卫生许可证且生产类别包含液体消毒剂分装。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	24
	▲生产企业通过ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供认证证书。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	25
	▲灭菌系统内置循环风机，可以对传递窗，隔离器，生物安全柜，风口高效及BIBO生物屏障设施进行循环式灭菌。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	26
	灭菌过程不需要配置外接气源等附属设施。

	
	
	27
	▲设备标配有DN标准接口。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	28
	软件能够记录每次的使用时间及总的运行时间，便于事后追踪。

	
	
	29
	循环方式灭菌过程中，系统密封性良好，周别过氧化氢浓度应低到人员可接受的安全水平：≤1.0ppm。

	
	
	30
	供应商应提供包括IQ/OQ/PQ文件，并符合新版GMP要求。

	
	过氧化氢消毒器  
	  数量：13台

	
	
	1
	工作环境温度：10-40℃，湿度：20-80％

	
	
	2
	单相交流电源220V±10％、50Hz±1, 最大电流<10A。

	
	
	3
	▲气体涡流雾化技术（非压缩气体雾化和超声雾化），具有六风道涡旋喷头。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	4
	▲设备的备案信息在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询。备案使用范围包括室内空气消毒和硬质物体表面消毒，提供查询截图。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	5
	▲设备喷口为6孔矢量喷口，并提供喷嘴相关专利证书。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	6
	内置高精度注液泵主动供液（非虹吸式供液），喷雾速率0-35mL/min任意可调。

	
	
	7
	生产企业有消毒产品生产企业卫生许可证且生产类别包含液体消毒剂分装。

	
	
	8
	生产企业通过ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供认证证书。

	
	
	9
	设备机理为气体涡流粉碎（文丘里原理），干雾平均粒径小于1um，提供粒径证明材料。

	
	
	10
	▲应有对黑色枯草芽孢杆菌或嗜热脂肪芽孢杆菌孢子生物指示剂可以达到10-6的杀灭率，即下降6个对数单位，并提供相关证明文件。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	11
	▲空气自然菌和白色葡萄球菌消毒效果测试中，消毒剂用量≤4ml/m3，提供有CMA资质的第三方机构出具的该产品空气消毒测试报告。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	12
	▲有投标型号设备对黑曲霉、分枝杆菌、肺炎链球菌的杀灭效果测试报告（载体法，非悬液法），提供有CMA资质第三方机构的测试报告。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	13
	▲符合实验室用电气设备安全要求。【提供由具备CMA或CNAS资质的产品质量监督检验机构出具的电气安全测试报告】

	
	
	14
	采用彩色触摸屏操作和参数设定，触摸屏不小于7英寸，全中文操作界面。

	
	
	15
	软件具有三级权限管理，用户数量可自由增删且有用户注销功能。

	
	
	16
	自动记录每次消毒的参数，记录数据包括但不限于时间、操作者、房间编号、消毒剂量、流速等，可随时查询。

	
	
	17
	▲可存储不少于20个消毒配方，一键调用,无需每次设定。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	18
	可无线遥控，遥控距离不小于10米。

	
	
	19
	可以延时启动，延迟时间任意可调，保障使用安全。

	
	
	20
	▲进风方式为侧进风（非底进风）避免扬尘，配有空气过滤单元并便于更换滤材。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	21
	软件可根据设定房间大小和消毒剂使用量自动计算喷雾时间，并在主屏显示。

	
	
	22
	外置式消毒液罐，容量≥2升。

	
	
	23
	具有多种喷液模式，降低复杂空间的冷凝风险，提供证明文件。

	
	
	24
	软件能够记录设备总的运行时间，并不可更改，便于维护保养和事后追踪，提供证明文件。

	
	
	25
	体积小（≤350*250*300mm），重量轻（≤10kg），便携性好。

	
	
	26
	供应商应提供包括IQ/OQ/PQ文件，并符合新版GMP要求。

	
	动物房广播系统
	 数量：1套

	
	
	1
	网络化主控软件：采用人性化专业公共广播界面设计，显示节目库和外部采集节目源，实时显示各分区名称、状态、音量等信息，操作简单易用。

	
	
	2
	具有定时广播功能：可以保存\修改\添加\删除\复制及显示各个定时点，定时点对每个分区得音源分配和音量控制，播放模式选择，对每四路主备电源输出控制和终端强手电源DC24V输出及SC-短路输出控制。

	
	
	3
	具有监听功能：主机可以对任何分区进行监听，多个分区播放节目时，在选中要监听分区，再点击监听按键，主机即可监听选中得分区播放音源。

	
	
	4
	支持分区\分组\音源\钟声操作控制：选中\取消一个或多个分区，进行播放及分组和音量调节，不同的分区播放不同的音源，内置MP3播放模式选择，同时CD播放功能操作正常；

	
	
	5
	具有分区搜索功能：主机支持分区搜索功能，输入分区名称或者搜索关键词，即可快速查找到某一分区；

	
	
	6
	具有TTS文字广播功能：支持中英文文字转语音，可直接导入文本格式，主机自动识别成语音播放，以便在播放紧急文件时可用到此功能；

	
	
	7
	▲支持网络电台及Airplay无线推送功能，支持“广播电台模式”或“Airplay 模式”可选；【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	8
	具有电子地图功能：主机支持电子地图交互管理，可查看每个分区所在的地理位置，并能对分区执行“播放、钟声、寻呼、告警、程控”等操作任务；

	
	
	9
	具有主机备份功能，支持两个服务器数据实时同步，当主服务器发生故障时，可切换到备用服务器；

	
	
	10
	支持多种分区显示排列方式可选：主机图形化界面实时显示分区状态，可根据设备 ID、名称等选择分区的显示排序方式；

	
	
	11
	广播工作站：I7-12700/16G/512G固态/2G

	
	
	12
	IP控制输出单元8套：采用数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间；

	
	
	13
	采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作；

	
	
	14
	具有短路保护、过流保护、过热保护等多种故障保护和告警功能；

	
	
	15
	具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡内容；

	
	
	16
	具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑；

	
	
	17
	内置≥60W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计；

	
	
	18
	具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能；

	
	
	19
	支持100V定压输入，在断网或断电的故障情况 下，能自动切换到100V定压备份通道；

	
	
	20
	具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源；

	
	
	21
	具有蓝牙功能：接上网络化蓝牙麦克风控制面板后，可进行蓝牙播放；

	
	
	22
	天花喇叭：33个，开孔尺寸Ø154-Ø164mm，最大声压级97±2dB，
有效频率范围75Hz~20kHz;

	
	温湿度连续监控系统   
	 数量：1套

	
	
	1
	系统可监测设备、设施的环境，包括温度、湿度、气体含量，露点，压差和第三方仪器设备等。

	
	
	2
	系统设计原则：断开和重新连接其中任意一个监测终端和服务器上位机不对整个系统的监控产生任何影响。

	
	
	3
	报警功能：包括温湿度监测数值异常或趋势异常报警，信号、通讯异常报警、断电报警等功能，报警方式应至少包含记录仪终端/网格/塔式声光报警、短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警。

	
	
	4
	系统应符合FDA 21CFR part11电子记录保护规范；GAMP 5良好自动化生产实践指南；并且符合国内、EU计算机化系统验证和数据可靠性方面的要求。

	
	
	5
	提供计算机化系统验证，提供IQ/OQ确认，协助进行性能确认（PQ），包括PQ文件及实施过程的指导。

	
	
	6
	系统应支持多个分站，不同实验室的环境监测工作，每个分站之间互不影响，其数据应分开记录保存。

	
	
	7
	每个实验室现场区域应至少配备一个客户端PC，便于查看该区域内的环境参数、修改设置参数、确认及复位报警等操作。

	
	
	8
	系统必须带有第三方数据接口

	
	
	9
	系统带自诊断功能，可以报告工作站、服务器、数据库、外围设备、网络通讯、网络控制器、分站和I/O接口的性能和错误（可读的消息）

	
	
	10
	系统具备断电保持功能，断电恢复后，所有设置参数保持不变。

	
	
	11
	外置温度采集点119个，温度范围-40℃~+80℃；外置温度采集点15个，温度范围-200℃~+100℃；

	
	
	12
	温度传感器可覆盖-199(C至150(C范围内的应用，如液氮罐、超温冰箱、培养箱和冷藏冷冻箱等。-199(C至150(C温度测量精度至少为±1℃，-40至60℃温度测量精度至少为±0.2℃。

	
	
	13
	湿度传感器可覆盖0%至100%范围内的应用，如房间环境、稳定性箱、试验箱等。湿度测量精度至少为±2%RH。

	
	
	14
	现场记录仪应采用模块化设计，支持热插拔功能可进行快速更换，具备自带数据存储和断点自动恢复续传功能。

	
	
	15
	终端记录仪需自带内部缓存功能，与上位机失去通讯后可实现离线缓存数据，可满足在通讯中断后持续保存至少30天（1分钟记录频率下）的数据。

	
	
	16
	记录仪可采用有线和无线两种通讯配置，系统中可混合使用。

	
	
	17
	记录仪的采样记录频率在1min到24小时范围内可自定义设置。

	
	
	18
	无线记录仪通讯协议支持信号延升功能，在网关信号无法覆盖的区域可通过信号放大器扩展信号范围

	
	
	19
	记录仪支持离线导出数据记录功能，但不可影响上位机数据安全。

	
	
	20
	记录仪需自带液晶显示功能，能够现场就地查看读数、灯光报警、通讯和报警/正常状态，同时便于后期传感器的校准，特别是外部校准

	
	
	21
	记录仪可同时支持标准型号的内置电池、外部电源适配器或以太网供电（有线通讯），在外部供电失败时启动内置电池供电。

	
	
	22
	记录仪需具备电池低电量和电源故障报警功能。

	
	
	23
	洁净区使用的现场仪表应考虑B/C级区环境要求，如：IP65以上防水、无清洁死角、外壳材质化学性能稳定、抗紫外辐射等。

	
	
	24
	每个实验室现场至少装有一个声光报警指示器，报警指示器至少包含3种指示灯和蜂鸣器，用来表示报警和操作状态。绿灯正常，黄灯预警，红灯报警，蜂鸣器可配置对应报警或者报警预警启动。

	
	会议室会议屏
	  数量1套

	
	
	1
	屏幕尺寸：不小于98寸

	
	
	2
	摄像头：不小于4800W

	
	
	3
	分辨率：不小于4K

	
	
	4
	麦克风：不小于12米拾音

	
	
	5
	内存：不小于4G

	
	
	6
	存储：不小于64G

	
	
	7
	内置系统：安卓11.0以上版本

	
	
	8
	功能：无线投屏；支持二、四分屏；智能白板；自由批注等；

	
	UPS不间断电源 1 
	    数量2套

	
	
	1
	▲三进三出80KVA，双变换在线式工频UPS，双DSP数字化控制，具备EPO功能，过载能力：110% 1小时，125% 10分钟，150% 60秒。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	2
	▲UPS采用六脉冲或以上可控硅整流器技术，内置输出隔离变压器。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	3
	▲系统效率：100%线性负载时≥93％，50%线性负载时≥93.5％【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	4
	UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，100%不平衡负载输出电压不平衡度应≤1.9。（提供同系列第三方检测报告证明文件）。

	
	
	5
	维修旁路：保证实现不停电维护，UPS主机必须内置独立的手动维修旁路开关、主路输入开关、旁路开关和输出开关。

	
	
	6
	电池测试：UPS应具备电池维护测试和自检测试功能，描述具体操作及设置证明具备此项功能。UPS应具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能。电池维护过程中不应影响系统输出。

	
	
	7
	产品通过节能认证，符合节能标准（提供节能报告证明文件）。

	
	
	8
	▲UPS主机具备在DSP失效情况下的告警电路设计，以降低软硬件故障带来应急风险。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	9
	抗震性能标准：投标同系列产品通过8、9烈度抗震性能检测，符合抗震性能检测标准（提供同系列产品相关证明文件）。

	
	
	10
	UPS输入功率因数＞0.97

	
	
	11
	UPS采用独立风道结构设计，核心电路板与风道隔离，有效防止灰尘、湿气、油烟侵入。提供实物图片和相关说明。

	
	
	12
	包括BCB/监控单元（监控卡）、连接线与软件等。

	
	
	13
	提供通讯接口、免费通讯协议，UPS数据可接入EMS或BMS系统监控。

	
	
	14
	UPS具有三防功能，UPS主机PCB板采用防凝露设计；

	
	
	15
	UPS主机质保期不少于三年。

	
	
	16
	▲每套共配64节免维护铅酸蓄电池，DC12V，200AH，后备60分钟，每台配置≥2组电池，按负载率≥90%，单节电池放电截止电压≥10.5V，提供电池配置恒功率放电计算公式，注明电池容量、内阻、规格尺寸及重量等参数。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	17
	▲要求UPS和蓄电池同一品牌，拒绝OEM贴牌产品（制造商为同一公司或者子公司），方便维护统一售后，提供证明文件。如UPS没有同一品牌的电池。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	18
	电池配置防漏液托盘，质保期不少于三年。

	
	
	19
	电池监控模块：监控电池内阻、电压、温度，包安装连接线。                 （数量同电池）

	
	
	20
	电池监控系统：能显示单节电池内阻、电压、温度和电池组总电压等参数并提供通讯接口、免费通讯协议，数据可接入EMS或BMS系统监控。

	
	
	21
	▲电池架：电池架尺寸根据现场选型制作；电池架要求承重≥2500KG。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】 

	
	
	22
	电池开关箱：含2个DC250A电池组开关

	
	
	23
	电池连接铜排：25*2mm

	
	
	24
	主机至电池连接铜芯电缆线：≥BVR 70mm，20米以上


	
	
	25
	主机至电池镀锌线槽：≥100*50mm，20米以上

	
	
	26
	UPS与蓄电池组承重支架制作、安装：提供UPS设备安装支架图或说明UPS设备安装支架尺寸。满足楼层（混泥土楼板）每平方500千克承重的安全要求。

	
	
	27
	运输与安装调试、带负载测试：包含安装辅材及整套系统设备的运输与安装调试、UPS假负载测试

	
	UPS不间断电源 2 
	 数量1套

	
	
	1
	▲三进三出160KVA，双变换在线式工频UPS，双DSP数字化控制，具备EPO功能，过载能力：110% 1小时，125% 10分钟，150% 60秒【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】 。

	
	
	2
	▲UPS采用六脉冲或以上可控硅整流器技术，内置输出隔离变压器【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	3
	▲系统效率：100%线性负载时≥93％，50%线性负载时≥93.5％【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】。

	
	
	4
	UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，100%不平衡负载输出电压不平衡度应≤1.2%（提供同系列第三方检测报告证明文件）。

	
	
	5
	维修旁路：保证实现不停电维护，UPS主机必须内置独立的手动维修旁路开关、主路输入开关、旁路开关和输出开关（提供产品用户手册关键页和UPS电路拓扑图证明）。

	
	
	6
	电池测试：UPS应具备电池维护测试和自检测试功能，描述具体操作及设置证明具备此项功能（提供产品用户手册关键页证明）。

	
	
	7
	产品通过节能认证，符合节能标准（提供节能证书及节能报告证明文件）。

	
	
	8
	UPS主机具备在DSP失效情况下的告警电路设计，以降低软硬件故障带来应急风险。

	
	
	9
	抗震性能标准：投标同系列产品通过8、9烈度抗震性能检测，符合抗震性能检测标准（提供同系列产品相关证明文件）。

	
	
	10
	UPS输入功率因数＞0.97

	
	
	11
	UPS采用独立风道结构设计，核心电路板与风道隔离，有效防止灰尘、湿气、油烟侵入。提供实物图片和相关说明。

	
	
	12
	包括BCB/监控单元（监控卡）、连接线与软件等。

	
	
	13
	提供通讯接口、免费通讯协议，UPS数据可接入EMS或BMS系统监控。

	
	
	14
	UPS具有三防功能，UPS主机PCB板采用防凝露设计；

	
	
	15
	UPS主机质保期不少于三年。

	
	
	16
	▲免维护铅酸蓄电池64节：DC12V，≥200AH，后备30分钟，每台配置≥2组电池，电池功率≥750W，按负载率≥90%，单节电池放电截止电压≥10.5V，提供电池配置恒功率放电计算公式，注明电池容量、内阻、规格尺寸及重量等参数。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】。

	
	
	17
	要求UPS和蓄电池同一品牌，拒绝OEM贴牌产品（制造商为同一公司或者子公司），方便维护统一售后，提供证明文件。

	
	
	18
	电池配置防漏液托盘，质保期不少于三年。

	
	
	19
	电池监控模块：监控电池内阻、电压、温度，包安装连接线。                    （数量同电池）

	
	
	20
	电池监控系统：能显示单节电池内阻、电压、温度和电池组总电压等参数并提供通讯接口、免费通讯协议，数据可接入EMS或BMS系统监控。

	
	
	21
	电池架安装：电池架尺寸根据现场选型制作；电池架要求承重≥2500KG，

	
	
	22
	电池开关箱：含2个或以上DC400A电池组开关（开关数量同电池组）

	
	
	23
	电池间连接铜排：30*5mm

	
	
	24
	主机至电池总开关连接电缆：≥BVR185mm或≥2*95mm2，20米以上

	
	
	25
	主机至电池总开关线槽：≥200*100 mm，20米以上

	
	
	26
	UPS与蓄电池组承重支架制作、安装：提供UPS设备安装支架图或说明UPS设备安装支架尺寸。满足楼层（混泥土楼板）每平方500千克承重的安全要求。

	
	
	27
	运输与安装调试、带负载测试：包含安装辅材及整套系统设备的运输与安装调试、UPS假负载测试。

	
	UPS不间断电源 3 
	  数量1套

	
	
	1
	▲三进三出200KVA，双变换在线式工频UPS，双DSP数字化控制，具备EPO功能，过载能力：110% 1小时，125% 10分钟，150% 60秒（提供产品彩页证明文件）。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	2
	▲UPS采用六脉冲或以上可控硅整流器技术，内置输出隔离变压器（提供产品手册原理图证明文件）。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	3
	系统效率：100%线性负载时≥95％，50%线性负载时≥95%（提供同系列第三方检测报告证明文件）。

	
	
	4
	UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，100%不平衡负载输出电压不平衡度应≤1.2%（提供同系列第三方检测报告证明文件）。

	
	
	5
	▲维修旁路：保证实现不停电维护，UPS主机必须内置独立的手动维修旁路开关、主路输入开关、旁路开关和输出开关（提供产品用户手册关键页和UPS电路拓扑图证明）。

	
	
	6
	电池测试：UPS应具备电池维护测试和自检测试功能，描述具体操作及设置证明具备此项功能（提供产品用户手册关键页证明）。

	
	
	7
	▲产品通过节能认证，符合节能标准（提供节能证书及节能报告证明文件）。

	
	
	8
	UPS主机具备在DSP失效情况下的告警电路设计，以降低软硬件故障带来应急风险

	
	
	9
	抗震性能标准：投标同系列产品通过8、9烈度抗震性能检测，符合抗震性能检测标准（提供同系列产品第三方检测报告证明文件）。

	
	
	10
	UPS输入功率因数＞0.97

	
	
	11
	UPS采用独立风道结构设计，核心电路板与风道隔离，有效防止灰尘、湿气、油烟侵入。提供实物图片和相关说明。

	
	
	12
	包括BCB/监控单元（监控卡）、连接线与软件等。

	
	
	13
	投标UPS电源板应采用双冗余设计，每块电源板使用三路电源取电：分别为主路、旁路、母线（电池），整个架构形成3*2电源冗余方式。

	
	
	14
	提供通讯接口、免费通讯协议，UPS数据可接入EMS或BMS系统监控。

	
	
	15
	投标UPS应满足并通过静电放电抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验等符合GB/T 17626.2-2006标准的电磁兼容能力。

	
	
	16
	UPS主机质保期不少于三年。

	
	
	17
	免维护铅酸蓄电池128节，DC12V，≥200AH，后备60分钟，每台配置≥3组电池，按负载率≥90%，单节电池放电截止电压≥10.5V，提供电池配置恒功率放电计算公式，注明电池容量、内阻、规格尺寸及重量等参数。

	
	
	18
	电池配置防漏液托盘，质保期不少于三年

	
	
	19
	电池监控模块：监控电池内阻、电压、温度，包安装连接线。                    （数量同电池）

	
	
	20
	电池监控系统：能显示单节电池内阻、电压、温度和电池组总电压等参数并提供通讯接口、免费通讯协议，数据可接入EMS或BMS系统监控。

	
	
	21
	电池架安装：电池架尺寸根据现场选型制作；电池架要求承重≥2500KG。 

	
	
	22
	电池开关箱：含1个DC630A总开关，≥3个DC400A电池组开关（开关数量同电池组）

	
	
	23
	电池间连接铜排：30*5mm

	
	
	24
	主机至电池总开关连接电缆：≥BVR240mm或2*120mm2，不少于20米

	
	
	25
	主机至电池总开关线槽：≥200*100 mm，不少于20米

	
	
	26
	UPS与蓄电池组承重支架制作、安装：提供UPS设备安装支架图或说明UPS设备安装支架尺寸。满足楼层（混泥土楼板）每平方500千克承重的安全要求。

	
	
	27
	运输与安装调试、带负载测试：包含安装辅材及整套系统设备的运输与安装调试、UPS假负载测试。

	
	全自动洗脱一体式全悬浮洗衣机
	    数量3台

	
	
	1
	大屏幕液晶显示电脑，中文液晶显示故障电脑板，至少30个洗涤程序。

	
	
	2
	加热方式：蒸汽加热

	
	
	3
	容量：≥25KG

	
	
	4
	洗衣转速：≥50rpm

	
	
	5
	均布转速：≥80rpm

	
	
	6
	高脱转速：≥750rpm

	
	
	7
	电机功率：≤3.0KW

	
	
	8
	变频器功率≤3.7KW

	
	
	9
	蒸汽压力Mpa：0.4-0.6 

	
	
	10
	冷热水压力MPa：
0.2-0.3

	
	
	11
	水耗量≤150L\车

	
	自动烘干机
	   数量：3台

	
	
	1
	功能：微电脑处理器，提供多种烘干程序，方便控制温度、湿度、 烘干与冷却时间，可根据布草品质自行设定，优化烘干过程。

	
	
	2
	具有大抽屉式绒毛收集器，使得清理方便、快捷。

	
	
	3
	干衣重量：≥ 25Kg

	
	
	4
	转速 ：≥36 rpm


	
	
	5
	主电机功率：≤0.55 kW

	
	
	6
	风机功率≤1.1kW

	
	
	7
	压缩空气压力Mpa
：0.4-0.6 

	
	
	8
	蒸汽压力Mpa
：0.4-0.6 

	
	
	9
	蒸汽耗量 ≤30 kg/车

	
	10公斤洗烘一体全自动滚筒洗衣机 
	   数量：8台

	
	
	1
	能效等级：一级能效

	
	
	2
	变频/定频：变频

	
	
	3
	类型：滚筒洗烘

	
	
	4
	排水方式：上排水

	
	
	5
	烘干类型：冷凝烘干

	
	
	6
	显示类型： LED显示

	
	
	7
	洗涤容量：不少于 10kg

	
	
	8
	烘干容量：不少于 6kg

	
	
	9
	水温调节范围 常温；30℃；40℃；60℃；95℃

	
	纯净水饮用管线机 
	数量5台

	
	
	1
	安装方式：靠墙边立式

	
	
	2
	适用水源：直饮水

	
	
	3
	额定功率：≤1800W

	
	
	4
	出水方式：开水、常温水

	
	
	5
	▲热胆容量：≥5L【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

	
	
	6
	水箱容量：≥9L

	
	
	7
	制热水能力：＞15L/h（≥90℃）

	
	
	8
	常温水出水流量：≥1L/min

	
	
	9
	杀菌方式：UV抑菌灯或末端紫外线杀菌

	
	
	10
	水管材质、管径：PE管，≥8mm

	
	
	11
	面板材质：玻璃钢材质

	
	
	12
	功能：智慧LED大屏或APP一体智能显示界面，设备运行状态一目了然，操作便捷；双出水口，一开一常温出水设计，满足商务饮水需求；
内置UV抑菌灯（或末端紫外线杀菌），杀菌率高达99.99%，保障饮水安全；内胆容量≥5L，水箱容量≥10L储水，可满足50人饮水环境；304不锈钢内胆和水箱，无异味、耐腐蚀，健康有保障；防漏电、防干烧，通过3C等安全认证。

	
	微波炉
	 数量15台

	
	
	1
	容量：≥20L

	
	
	2
	 微波功率：≥700W

	
	
	3
	 功能：内置微波放大器；4档火力；快捷时间键；一键启动；

	
	
	4
	显示：LED显示屏

	
	
	5
	外形尺寸(厘米):不大于≤46x39x30

	
	电磁炉
	  数量3台

	
	
	1
	额定功率≥2200W

	
	
	2
	线圈盘≥170mm

	
	
	3
	加热功能：数显，定时，9档火力；

	
	
	4
	保护：小物加热保护；炉内高温保护；低温保护；传感器保护；散热堵塞保护；电路故障保护；干烧保护；无锅检测保护；溢出停止加热等；  

	
	小拉车1   
	数量8台

	
	
	1
	材质：尼龙塑料车板，表面有防滑波纹；加钢管底板；

	
	
	2
	承重：≥400斤

	
	
	3
	橡胶脚轮：2只定向轮，2只万向轮；

	
	
	4
	尺寸：72x46cm

	
	小拉车2   
	 数量5台

	
	
	1
	材质：尼龙塑料车板，表面有防滑波纹；

	
	
	2
	承重：≥1200斤

	
	
	3
	8寸脚轮：2只定向轮，2只万向轮；

	
	
	4
	尺寸：90x60cm

	
	小拉车3   
	 数量5台

	
	
	1
	材质：尼龙塑料车板，表面有防滑波纹；加钢管底板；

	
	
	2
	承重：≥1200斤

	
	
	3
	6寸尼龙耐磨脚轮：2只定向轮，2只万向轮；

	
	
	4
	尺寸：110x00370cm

	
	动物房防护用具
	一批

	
	
	
	工作拖鞋：     数量：100双
鞋面材质：EVA；鞋底材质：EVA；制鞋工艺：注压鞋；
码数：各码数               

	
	
	
	长筒雨鞋（犬猪房）：    数量：100双
鞋面材质：塑胶鞋底材质：塑胶筒高：长筒45-65cm；
码数：各码数               

	
	
	
	短筒雨鞋（兔房）：  数量：100双
鞋面材质：PVC(聚氯乙烯);鞋底材质：塑胶;
筒高：30cm
码数：各码数               

	
	
	
	大储物箱:        数量：100个
单箱最大容量80升  颜色：透明
单箱最大尺寸:长63cm；宽46.5cm；高41cm
材质：塑料;   附加组件：带盖子，带滑轮

	
	
	
	板凳             数量：20个
主体材质：塑料；    坐面材质：塑料；     附加功能：可叠放
坐面高度：26-46cm(含)
座面形状：正方形

	
	
	
	全封闭式护目镜    数量：50副
材质：PC
功能：防飞溅物、可佩戴眼镜、防雾气、防冲击、高透光；
尺寸：185 x 86 x 65mm

	
	
	
	防噪音耳塞      数量：15副
佩戴方式：头戴式；  
材质：PC
SNR：≥33分贝  ；  
NRR：≥27分贝
要求：可调节支架，使用非导电材质包裹，重量小于250g;

	
	
	
	刻度桶            数量：50个
材质：PP
容量：1000mL
要求：有刻度，带柄、透明、V型嘴

	
	
	
	刻度量杯          数量：50个
容量：500毫升
要求：带盖、有刻度
材质：加厚PP

	
	
	
	垃圾桶
衣服桶         数量15个
容量：60-250L
材质：加厚PP
形状：圆形
颜色：白色
2.脚踏式加厚医疗废弃物黄色垃圾桶     数量：30个
容量：15-240L
材质：PP/PE
要求：带盖、有脚踏、黄色
3.普通垃圾桶      数量：30个
容量：20-100L
材质：PP/PE
要求：加厚、带盖、有脚踏、灰色

	
	
	
	利器盒              数量：200个
材质：PP/PE
容量：0.5-25L
要求：带盖、有密封圈

	
	
	
	刷手服              数量：50件
适用性别：通用
材质：棉100%
版型：宽松型
要求：无甲醛、无异味

	
	
	
	解剖服              数量：100件
材质：棉100%
版型：可重复使用墨绿色半包围（对开）

	
	
	
	白大褂               数量：100件
袖长：长袖
领口类型：西服领
要求：松紧袖

	
	
	
	1.长款手套          数量：50副
材质：牛皮
长度：60cm
颜色：墨绿色
内里：加厚PU格绒内衬
2.短款手套          数量：50副
材质：牛皮
长度：26-60cm
要求：耐低温、防冻防液氮
内里：海绵绒

	
	
	
	高压水枪             数量：10套
泵体：斜盘泵
机芯材质：铜
要求：出水0-150°自由调节；可水桶自吸；带7m高压防爆管;
出水峰值流量：12L/min

	
	
	
	吸尘器                数量：10个
吸头数量：3个
类型：有线吸尘器
吸力：121-150AW
额定功率：400W
功能：一键倒尘，毛发防缠绕

	
	
	
	抹布                  数量：100条
尺寸：30x30cm
材质：细纤维涤纶

	
	
	
	夹布拖把              数量：50个
拖把头宽：32.1-40cm  拖头材质：纤维
拖把杆材质：铁管
要求：干湿两用，带2片布和刮刀
尺寸：126 x 35 x 11 cm 

	
	
	
	地拖桶                 数量：20个
要求：可折叠水桶带轮子；
容量：15L以上
长度：55cm
材质：PP

	
	
	
	硅胶扫把                数量：50个
长度：35cm
功能：刮水扫把，可180°自由旋转
材质：不锈钢杆，硅胶胶条

	
	
	
	垃圾铲                   数量：50个
尺寸(cm)：长34 x宽23 x高13.3
材质：PP

	
	
	
	旋转脱水拖把配脱水桶    数量：30套
拖把头宽：27.1-32cm
功能：可伸缩旋转拖把
材质：不锈钢网篮；不锈钢杆；超细纤维拖布；
包括：一个拖把，一个桶，拖布2个

	
	
	
	扫把配簸箕             数量：25套
收纳方式：嵌入式梳齿簸箕
材质：不锈钢、PP、PET
要求：4层弹性刷毛，微曲面设计，
扫把宽度：28cm

	
	
	
	大平板拖把            数量：15个
材质：微纤维拖布头，不锈钢杆，橡胶板；
要求：360°旋转，折叠套头设计
拖把头宽：40.1-110cm

	
	
	
	清洁刷
水瓶刷            数量：30个
要求：硬毛木柄
尺寸：210x85mm
钢丝刷           数量：30包（20个/包）
材质：不锈钢丝
要求：带手柄
长柄毛刷         数量：30个
刷柄长度：50cm
要求：PP丝刷毛，L型刷头
刷柄材质：实木

	
	
	
	长筒胶手套          数量：50副
材质：乳胶
长度：38cm
要求：内里一体植绒、防水、满颗粒防滑

	
	
	
	橡胶围裙            数量：50件
材质：PU(聚氨酯)10%
要求：挂脖款式、防水耐酸碱

	
	
	
	晾衣架             数量：10个
主体材质：不锈钢
要求：可伸缩，可折叠
长度：1.6米

	
	
	
	刻度桶             数量：30个
材质：PP
要求：带盖，透明，有刻度
容量：2L/ 5L/ 10L/ 20L

	
	
	
	天然植物油肥皂             数量：20盒（6块/盒）
规格：102g/块
要求：配带盖三层皂盒

	
	
	
	滚筒粘毛器                  数量：15套
要求：斜撕设计，带防尘盖
材质：PP+硅白纸
滚筒宽：13.5cm 
包括：1手柄+10卷胶纸

	
	
	
	气压酒精喷壶                         数量：100个
材质：PET+PP
容量:1.5L
要求：旋转式喷头，可蓄压打气

	
	
	
	抗菌洗手液                           数量：50箱（24瓶/箱）
容量：520ml/瓶
主要成分：三氯羟基二苯醚、表面活性剂、尿囊素、橄榄油脂等
有效期：2年

	
	
	
	洗衣液/粉                           数量：20袋
规格：柠檬清香型5Kg/袋 
质保期：2年                      

	
	
	
	垃圾袋                             数量：100袋（100只/袋）
尺寸：90*110cm
容量：110L
材质：聚乙烯
要求：黑色加厚平口

	
	天平数据打印机
	数量：56台

	
	
	1
	打印方式：8针梭式撞击点阵打印

	
	
	2
	打印纸：57mm纸宽，普通纸，非热敏型

	
	
	3
	色带：ERC-09或ERC-22

	
	
	4
	接口：RS232C

	
	
	5
	二级权限管理，时间、参数设置可控，符合FDA/GMP认证要求。

	
	
	6
	输出符合GLP、GMP、ISO质量管理体系要求的原始数据和校准记录。

	
	
	7
	一键完成统计计算。

	
	
	8
	可自定义编辑的报头和报尾：包括厂商信息、仪器型号、序列号、样品名称/批号、日期/时间、流水号、签名等，报头和报尾的每一项均可单独打开或关闭。

	
	
	9
	样品名称/批号打印：可输入样品名称/批号并打印。

	
	
	10
	多种报告模式：称重模式、皮毛净重模式，统计模式，配方模式，求和模式，平均值模式。

	
	
	11
	可连接条码扫描枪或键盘，打印样品编码或样品名称。

	
	
	12
	可连接U盘，将数据导出到EXCEL表格或存档。

	
	抽湿机
	数量：5

	
	
	
	水箱容量 6.5L

	
	
	
	长430mm；宽332mm；高732mm

	
	
	
	支持定时功能

	
	
	
	APP操控

	
	
	
	48dB

	
	
	
	压缩机式除湿

	
	
	
	排水方式：下排水

	
	
	
	日除湿量：58L


注：1.“★”号条款被视为实质性指标或性能要求，负偏离将会导致投标无效。
2.“▲”号条款被视为重要的指标或性能要求，负偏离会导致严重扣分，但不作为投标无效条款。 
3. 本项目技术参数中若有区间范围的参数要求，响应数值或区间包括或涵盖该区间范围的为符合招标文件要求，响应数值或区间没有完全包括或涵盖该范围的均视为负偏离。（例如：某货物技术参数要求“浅表探头：频率范围5.0-13.0MHz”，如频率范围响应4.0-14.0MHz或5.0- 15.0MHz或3.0-13.0MHz为符合要求；如响应6.0-12.0MHz、1.0-12.0MHz、7.0-15.0MHz、10.0MHz此类响应均为负偏离。）
（二）商务要求：
★交货地点：用户单位指定地点。
★交货期：合同签订后1个月交货。
★报价方式及要求：
本项目允许采购进口产品参与投标，不拒绝投标人选用国产产品参与投标（进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的进口产品）
国产/进口产品与服务均报项目现场交货人民币含税价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费（如为进口设备投标还须包括：进口环节税、进口环节增值税、消费税等相关税费）、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
★如进口产品必须提供原厂或总代理商有效授权书。
★付款方式：
签订合同后，中标人提供等额合规的增值税专票且经用户单位查验后，用户单位支付合同总金额30%作为预付款；设备到达指定地点，经用户单位检查通过签收后，中标人提供等额合规的增值税专票并经用户单位查验合格，用户单位支付合同总金额35%；中标人完成设备安装、调试及培训，经用户单位验收合格，且试运行报告经用户单位确认通过及签署，用户单位组织整机验收且验收合格，中标人提供增值税专票并经用户单位查验合格后，用户单位支付合同总金额30%；质保一年后（即质保期开始之日起一年后），中标人递交付款申请，经用户单位核实后，凭增值税专票支付合同总金额5%尾款。中标人需承诺继续提供质保服务至质保期结束。

备注：广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院受到广东纳米智造产业创新中心有限公司委托，代为进行本项目的招投标采购工作。因此，本项目后续将以广东纳米智造产业创新中心有限公司为合同主体与中标人签订采购合同。
质保及售后服务要求：
投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
★投标人提供仪器设备的保修期如下：（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
	仪器设备
	保修期

	2-8℃医用冷藏箱1
	三年

	2-8℃医用冷藏箱2
	

	医用冷藏冷冻箱
	

	-20℃医用低温箱
	

	-40℃医用低温冰箱
	

	-80℃超低温冷冻储存箱
	

	汽化过氧化氢消毒器
	1.5年

	过氧化氢消毒器
	

	UPS不间断电源1
	三年

	UPS不间断电源 2
	

	UPS不间断电源3
	

	其他
	一年


投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
★投标人提供配套软件三年免费升级服务。
★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。（含保险、打包、装卸、运输等搬运所涉全部服务）。
培训要求：
为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于用户单位的运行维护，必须对用户单位培训合格的维护和管理人员。
投标人负责对用户单位提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
至少一次厂家工程师到用户单位现场免费培训；培训至用户单位可以熟练操作为止。
运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
安装、调试及验收：
合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对用户单位的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后30天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
仪器设备运抵安装现场后，用户单位将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以用户单位和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 用户单位有权要求中标人立即补发和负责更换。 
中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对用户单位的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给用户单位验收。 
保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
质量及知识产权要求
投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。
用户单位在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。
★关于违约责任
1）由于中标人的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%，累计不超过 10% 。如超过供货期45天，用户单位有权视情况终止采购合同并通过法律程序对供应商进行索赔。
2）用户单位有权对中标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。中标人提供虚假资料被查实的，用户单位有权采取如下措施：
a、上报财政监管部门取消中标人本项目中标资格； 
b、上报财政监管部门列入不良行为记录名单和三年内禁止参与政府采购活动；
c、追返用户单位向中标人已支付的相关费用，并要求中标人赔偿合同总金额30%的违约金。违约金不足以弥补用户单位损失的，中标人应当继续赔偿。由此造成的一切损失由中标人承担。
3）中标人所提供的服务及所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，用户单位有权拒绝收货且无需承担任何责任，同时用户单位有权要求中标人限期重新供货或解除采购合同，由此造成的一切损失由中标人承担。
4）其他由违法导致违约的行为按相关法律法规执行
