
野生动物保护动物疫源疫病防治项目

竞争性磋商公告
牡丹江市德信招投标代理有限公司受采购人的委托，对局野生动物保护动物疫源疫病防治项目进行国内竞争性磋商招标，请合格供应商前来参加投标。

1、项目编号：MDJDX2023-163
2、项目名称：野生动物保护动物疫源疫病防治项目

3、采购项目类型：货物类

4、资金预算：最高限价880000.00元

5、供货时间：签订合同后30天内供货完毕。
6、交货地点：采购人指定地点

7、采购内容：全高清电子内镜系统等设备，详见附表

8、评标方法：综合评分法

9、供应商资格条件：

9.1拟参加本项目的供应商，须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

9.2供应商须具有医疗器械经营许可及产品注册证。

9.3供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询网址：

信用中国(http://www.creditchina.gov.cn)

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）

9.4落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，应满足国家相关政策规定并提交相应证明材料。
9.5本项目不接受联合体投标。
10、参与方式和标书获取方式：

10.1凡有意参加供应商，请于2023年11月27日08:30时—2023年12月01日16:30时（北京时间），下载附件《登记确认表》并填好发送至牡丹江市德信招投标代理有限公司公共邮箱mdjsdxztb@126.com（逾期发送的登记确认表将不予受理，视为无效登记）。
10.2公告期限：五个工作日

10.3文件工本费：每套200元，售后一概不退。
11、发布公告的媒介

   本次招标公告在《中国政府采购网》上发布。

12、询问和质疑：

对本次招标中的采购需求、评审结果等实体性事项的询问和质疑由采购人负责；对本次招标的过程、工作纪律等程序性事项的询问和质疑由项目经办人负责。

13、本次采购不组织标前答疑会。

14、投标开始时间：2023年12月07日13:30时（北京时间），投标截止、开标、招标会开始时间：2023年12月07日14:00时（北京时间）。

注：投标代表须持本人身份证原件亲自递交投标文件，否则投标文件被拒收。

15、开标地点：牡丹江市德信招投标代理有限公司（黑龙江省牡丹江市江南开发区领秀城西侧门市二楼）会议室。

16、投标有效期为90日。

17、联系方式：

采购单位：黑龙江省绥阳林业局有限公司
地    址：东宁市绥阳镇正阳街

联 系 人：赵先生

联系电话：13069789022
招标代理机构：牡丹江市德信招投标代理有限公司

地    址：牡丹江市江南开发区领秀城西侧门市

邮    编：157021

联系电话：0453-6931132
联 系 人：安女士

    牡丹江市德信招投标代理有限公司

2023年11月27日

附：技术条款

	序号
	产品名称
	数量
	单价
	参数

	1
	主机
	1套
	16

万元
	图像处理器
1.※支持高清视频信号输出；

2.具有白平衡自动修正功能；

3.具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；

4.色调（红色、蓝色、饱和度）调节-15至+15级；

5.图像放大功能，三档可调；

6.色彩增强0-15级，三档可调；

7.构造强调，可选A/B模式，每种模式三档可调，每档可设置增强级别0至15级；

8.轮廓增强，0-15级，三档可调；

9.对比度增强低、中、高三档；

10.图像亮度调节，具有自动增益（AGC）功能，能自动增强图像亮度；

11.※自动、峰值、平均三种测光模式； 

12.数据一键导出，可将当前检查数据导出到外接U盘里；

13.病例管理系统：支持病例管理功能，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告以及病历检索；

14.具有500G存储容量的内置工作站，支持脱离外置工作站情况下的图像和视频存储，支持图像保存和视频录制功能并能回访； 

15.USB接口可将视频、病例图像、报告导出至外接USB储存设备；

16.支持视频图像实时打印功能；

17.输出信号接口：DVI、SDI、S-VIDEO、CVBS、VGA。

冷光源
1.※采用多路LED光源的医用冷光源照明； 

2.光源主灯平均连续使用寿命≥10000小时； 

3.色温5000K-7000K；
4.具有手动和自动两种调光模式，调光级别：具有1到19级； 

5.气泵流量可调，可设为高、中、低三档；

6.主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况；

台车
专业内镜用台车；

监视器承载臂可360°旋转调节。
医用专用监视器
1.监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标；
2.具有16:9比例高亮度、高清液晶显示
3.监视器尺寸≥24英寸；
4.分辨率≥1920×1080
5.视角：水平178°，垂直178°；

6.信号输入：DVI/SDI/Video/S-Video。

	2
	高清电子胃镜
	1条
	27.5万元
	1.视场角≥140°；
2.景深：3-100mm；
3.※头端部外径 ≤ 9.3mm；
4.插入部主软管外径 ≤ 9.3mm，同时具备有辅助送水功能； 

5.最小器械孔道内径 ≥ 2.8mm；
6.弯曲角度：上210°下90°，左右各100°；
7.工作长度1050mm；
8.镜体全长1350mm；
9.镜体操作部具有4个遥控按钮，功能可进行自行设定；
10.具有镜体信息存储功能。

	3
	高清电子肠镜
	1条
	30.5万元
	1.视场角≥140°；
2.景深：3-100mm；
3.※头端部外径 ≤12mm，同时具备有辅助送水功能； 

4.插入部主软管外径 ≤ 12.5mm；
5.最小器械孔道内径 ≥ 3.8mm；
6.弯曲角度：上180°下180°，左160°右160°；
7.工作长度1350mm；
8.镜体全长1650mm；
9.镜体操作部具有4个遥控按钮，功能可进行自行设定；
10.具有镜体信息存储功能。

	4
	内镜清洗工作站
	2套
	4.2万元
	1.清洗槽需满足对内镜的全浸泡要求，尺寸：590mm×700mm（±10mm），干燥台长度L1500mm（±10mm）。具体尺寸可根据房间尺寸调整。

2.清洗槽、台面、干燥台、功能背板，材质为高分子复合材料（PMMA）一次吸塑而成，表面平整光滑。

3.清洗槽的材质应耐酸碱腐蚀，应能耐机械应力。

4.柜体全部采用SUS304不锈钢钢管焊接而成：尺寸与清洗槽实际总长度相匹配；柜体底部全部采用PVC防水底板铺满，可有效防止因潮湿或溅水而引起的变形现象发生；柜门采用高强度玻璃敷膜外加铝合金框架组合而成，防水、防潮、耐腐蚀。

5.采用双层照明系统：顶部采用LED射灯照射，节能环保，寿命长；背板光源采用LED灯管照明，照明度高；照明灯箱采用SUS304镜面不锈钢材质，抗磨损，耐酸碱，不生锈。

6.配置管道灌注装置及控制系统。

7.消毒槽配有消毒槽盖，采用透明亚克力面板吸塑成型。

8.专用PVC给排水管路，内壁不易结垢，耐压可达8KG以上，密封连接，可保证≥10年无漏水现象。

9.专用水龙头：304不锈钢材质。

10.配置高压清洗水枪，高压气枪，均采用优质SUS304不锈钢材质。

11.无油活塞式医用空气压缩机，保证压缩气体中绝无油分子，配水气分离系统，压力可在0.5Mpa-0.8Mpa之间调节，气罐一次性储气量≥22L，主机排气量≥115L/min，噪音≤65分贝。

12.安装总水开关、总电开关。

13.配备纱布盒。

	5
	300L内镜室纯水处理系统
	1台
	3.1万元
	1、纯水机产水量≥300L/h/套（25℃），水利用率≥70%；

2、符合WS 310.2-2016中对纯化水电导率的要求：≤15μs/cm（25℃），以及WS507-2016中对纯化水菌落数的要求：≤10CFU/100mL，提供检测报告。

3、采用PLC控制系统，可在触摸屏上直接设置消毒时间、自动启动/停止开关按钮、显示水机运行状态；

4、在线显示水质电导率；

5、机身配备源水水压显示仪、纯水水压显示仪、RO膜工作压力显示仪等；

6、设备主要技术要求/标准性能

1)反渗主机的自动清洗保养功能，具有自动脉冲冲洗功能

2)全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管

3)预处理系统具备自动及手动冲洗、再生功能

4)具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置

5)智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全

6)系统采用多种杀菌消毒组合模式，自动定时冲洗消毒

7、水机由预处理系统、反渗透系统、纯水供水系统、消毒杀菌系统组成；

8、反渗透膜脱盐率≥96%；

9、采用恒压供水系统；

10、集成式一体化水箱，不锈钢材质，配置液位装置，实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停；配置呼吸器，滤除气体中微粒和细菌，避免纯水与空气直接接触造成菌落总数超标；

11、消毒杀菌系统至少包含：过流式紫外线杀菌器、潜水式紫外线杀菌装置、臭氧杀菌装置，保证杀菌效果；

12、系统管道要求：采用卫生级优质 U-PVC 管材；

	6
	挂架式双门储镜柜
	1台
	1.5万元
	1.外壳采用冷轧钢烤漆工艺，抗腐蚀，内胆采用PMMA高分子复合材料一体成型，细菌附着率低，柜内空间密闭；

2.双开门设计，垂直悬挂，可存软镜数量≥12条；

3.三层亚克力材质透明挂架，底层挂架高度可调节，适应不同品牌内镜存储；

4.隐藏式紫外线杀菌循环系统配合臭氧消毒装置，保证柜内空气质量，有效防止消毒后的内镜受到二次污染；

5.微电脑控制系统，触摸屏操作，可显示室内温、湿度，具有照明、空气消毒、干燥循环、微量臭氧消毒功能；

	7
	双层内镜转运车
	2辆
	0.29万元
	1.车体采用碳钢材质，车身结构稳定，表面烤漆，洁污分离；

2.配备两层承载容器，承载容器由PMMA高分子复合材料独立开模制成，表面光滑，均配备透明防污盖；

3.专业医用静音带锁脚轮，防静电，360°转向，前后均可推拉；

4.可单独进行消毒，有效减轻医护人员的工作负担；

	8
	10T医用超声波清洗机
	1台
	0.42万元
	1.工作原理：利用超声波在液体中的作用，对工件、元件、内孔、盲孔内的灰尘、油脂等污垢达到剥离清洗作用，有效避免机械磨损、碰撞；

2.清洗机壳体、清洗槽、清洗篮材质为不锈钢一次冲压成型，无焊接处，保证防水性能；配有排水阀、排水管和网篮，具有单独脱气功能；

3.内腔尺寸≥300×240×150mm，容量≥10L，安装方式：台式；

4.电压/频率：220V/40KHz，超声功率：300W；

5.清洗时间范围1-99min，清洗温度范围20~69℃，可恒温控制；

6.控制时间、温度、开机时间，全程数码显示；

7.超温度、电压、电流自动保护，标准低水位指示、无溶液自动保护。



