# 采购需求

    - 一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 |
| --- | --- |
| 1 | 野生动物生理功能实时监测平台-亚音速风洞 |

注：

1、投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标函时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合磋商文件的要求。如与磋商文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品文件样本（如技术文件、官方彩页等）、图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读，可以是英文版本，但必须提供中文译文件，当中英文冲突时以中文文件为准。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除磋商文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供货物的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标函中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标函中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。投标人也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于采购人用户进行接收仪器的准备工作，投标人应在合同生效后60天内向采购人用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于货物的安装调试，如果有必要的安装准备条件，投标人应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由投标人支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有货物和系统按下列要求进行验收：

4.1 货物运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收,如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准。任何虚假指标响应一经发现即作废标，中标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本项目需求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。

三、具体技术规格

## （一）技术要求：

- 工作条件：

1.1 电源：380V，50 Hz；

1.2 工作环境温度：15～35℃；

1.3工作环境湿度：≤90%；

2.  设备用途：

2.1 用于动物的飞行行为研究，主要关注动物飞行状态下的空气动力学，通过快速或者实时测量动物飞行时的代谢参数了解和探索动物飞行过程中的生理变化过程，包括飞行时的糖代谢、脂代谢、蛋白代谢以及糖脂代谢转换等核心问题。

3. 主要技术参数

3.1 主机

▲3.1.1动力段：动力段调节精度0.01Hz，风量调节范围（2100～9000）m3/h，风量波动范围±1%，风压范围1070Pa-750Pa，电机功率≥37KW，噪声≤94dB（A），配变频电机；

▲3.1.2试验段尺寸不低于1*1*2m。

3.1.3风洞结构：集气口、稳定段、收缩段、试验段、扩散段、方圆转换段、动力段等；3.1.4试验段：包含一套皮托管，前后透明门窗，便于使用激光多普勒测速仪；

3.1.5稳定段：包含不锈钢六角形蜂窝器一套，不锈钢阻尼网3套（20目、30目40目各一套）。

3.1.6收缩段；采用双三次方曲线加工；

3.1.7 配套1个变频器，调节范围00.00-50.00Hz。

3.1.8 配备符合国标标准的温度变送器一台(量程0-50℃，精度±0.2℃）

3.1.9 配备符合国标标准的湿度变送器一台（量程0-100%，精度±3%）

3.1.10 配备大气压力变送器一台（量程800-1200hPa，精度0.04%）

3.2  技术指标要求：【以下技术指标要求均需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品白皮书或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】

★3.2.1风速范围覆盖0.6-25m/s；

▲3.2.2试验段尺寸不小于1m*1m*2m；

▲3.2.3流场均匀性偏差:≤1.5%；

▲3.2.4风速不稳定性:≦0.8%；

▲3.2.5风速紊流度:3m/s以下≦1.5%，3.1m/s以上≦1%；

▲3.2.6响应时间≤20s；

▲3.2.7稳定持续时间≥8h；

★3.2.8皮托管系数0.998-1.002；

★3.2.9微压计测量分辩率0.01Pa，精度＜0.05%；

3.2.10 收缩比：4。

3.3控制系统功能

3.3.1调节风机转速

3.3.2数据采集和数据计算并控制连续风洞工作

3.3.3风速设定：0-25m/s。

3.3.4数字式电子气路控制保证设备测量精度及自动工作。

3.3.5可按预存参数快速设定自动检测功能。

3.3.6数据记录与存贮，标定时风速、温度、湿度、大气压力实时显示。

3.3.7电机温度监测预警，超温自动断电。

3.3.8风速过低预警，超时自动停止。

★3.4 电缆套件

配套电源线，数据线和测试连接线等；

★4配置要求：

4.1主机   1台

4.2控制柜 1套

  - 控制系统 1套

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文产品操作手册、产品维修手册、产品原理框图、部件的结构图、电气线路图、各种应用参数等与应用、操作、维护有关的资料随仪器包装提供给用户。

5.3 请参考总则第2.3条。

## （二）商务要求：

1.技术服务：

1、技术培训：在甲方所在地对甲方进行甲方指定人数、为期3个工作日的免费培训。培训内容包括：基本原理、仪器结构、硬件操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除等。仪器使用一段时间视甲方需要，再进行提高培训。培训期内乙方人员的差旅费、食宿及其它费用应由乙方自理。

2、软、硬件升级：乙方应免费向甲方提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和7折提供与之相关的硬件升级。

★3、仪器设备自甲方验收之日起整机免费保修18个月。保修期内仪器设备本身所发生的任何质量问题（人为使用不当损坏除外），乙方负责免费提供、更换新的原产配件，并承担维修过程中发生的一切包括但不限于人工费、运输费、交通费等费用，如配件涉及进口，由乙方承担配件相应的一切外贸费用。保修期满后，若更换配件，乙方以7折收取配件费，维修人工费免收。

4、接到报修后，乙方应在24小时内对甲方的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决。重大紧急情况售后服务工程师应在6小时内到场，并及时排除故障（所产生的费用由乙方承担），否则乙方应赔偿相应损失。乙方维修时间不得超过15天，因设备故障耽搁的时间，保修期顺延。

5、保修期内如出现无法维修或无维修价值的情况，乙方应赔偿甲方因此所遭受的损失（计算方式：按照设备尚未使用年限占设备使用寿命的比例乘以设备的总价款）。

6、乙方应按时提供全新、原厂生产、未经使用的设备以及原产地证明材料，否则应保证更换并向甲方支付相关损失。

7、乙方应向甲方免费提供：中文版的产品说明书、设备使用说明书、操作手册、产品合格证、保修卡及本合同设备所有的相关配件和资料及其他按照要求和约定须提供的资料。

★2. 订货数量：一台

★3. 交货地点：中国科学院动物研究所指定地点

★4. 交货日期：合同生效后6个月内

5.包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

6.验收标准：

1、质量标准：到货仪器设备送达中国科学院动物研究所时应是全新、未使用的、包装完好、未折封（商检原因除外），货物指标符合国际相关专业的要求，符合国内有关标准及行业规定以及甲方的使用要求，符合生产合格标准（符合厂家技术说明书）,乙方提供原厂合格证明。

2、由甲方人员、乙方工程师或北京市商检局工作人员共同开箱拆封、验货并对设备的数量、品质进行逐项检查，不得自行拆箱验货。乙方负责拆除设备包装，自备拆箱过程中所需要的工具。所产生的一切风险与费用由乙方承担。甲方和乙方双方如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，甲方有权向厂商或乙方提出退、换和索赔。如延误甲方工作进度，甲方有权向乙方提出索赔。

3、安装调试前15天，乙方应向甲方提供安装所需的外部条件说明和相关图纸，如设备安装有特殊要求，乙方或厂商应在设备安装之前30天以书面形式向甲方提出安装场地环境要求，并对甲方就安装场地环境的咨询提供技术支持。乙方在接到甲方通知后7天内指派专业工程师到甲方指定地点免费进行调试，安装直到正常运行，并对相关人员培训。乙方安装人员对现场安装安全负有责任。与甲方或北京市商检局工作人员共同开箱检验，检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损；技术资料与图纸是否与甲方的要求相符。如发生破损、缺件等问题，乙方应及时地提出解决方案，并尽快地给以解决，造成的延误损失由乙方负责。

4、技术验收以乙方提交的中标资料技术参数及乙方公开的该设备的技术资料指标为准（该指标应不低于招标标书所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，乙方必须承担由此给甲方带来的一切经济损失和其它相关责任。

5、乙方工程师完成仪器安装调试合格后，作为技术验收的一部分，乙方还须完成由甲方提供的标准物质及分析样品的测试，技术参数指标必须合格。

★7.付款方式：

甲乙双方政府采购合同生效后5个工作日内，乙方向甲方提交合同额10%作为本合同的履约保证金。甲方收到乙方提交的履约保证金和合同金额的发票后15个工作日内，向乙方支付合同总价100%的价款。供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，有效期至验收合格之日。履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起30日内按原方式退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金的0.5‰的利息。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。

★8.投标报价方式

1）本项目不允许采购进口产品参与投标。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2）国产产品与服务报项目现场人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。国内供货的国外货物与服务报项目现场交货人民币含税价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。

3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

4）投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。

5）投标报价不得超出最高限价，否则投标将被拒绝。

9.违约索赔

1、本合同一经双方签字，即时生效，任何一方擅自取消或终止合同，将承担全部责任，违约方将赔偿守约方合同货款总价5 %的违约金。

2、合同生效后开始计算供货期限，乙方逾期交付物品（不可抗力因素除外），乙方每周按合同总价的  5‰支付逾期违约金，不足一星期的作为一星期计算。超过 3 个月仍不能交付设备的或者验收不合格的，乙方返还甲方所有的预付款项（如有），并支付合同总额30%的违约金，同时甲方有权单方面解除合同。

3、甲方应按合同约定支付货款，不得拒付、拖欠，否则因延期付款产生的后果由甲方承担。

4、甲乙双方承诺本合同内容不得向第三方透露，双方均负有为对方保密的义务。

5、质量验收不合格或一年内同一故障累计出现两次以上（含两次）维修后仍不能使用或检定结果未能通过技术监督鉴定标准，甲方有权要求乙方退货或更换新品，由此而产生的费用及经济损失由乙方全部负责。若更换，更换一次后仍不合格，甲方要求退货的，乙方应当负责退货，并赔偿给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同，此外甲方有权要求乙方支付合同总金额30% 的违约金。

6、乙方交付的货物数量不符，甲方有权拒绝接收货物，并要求乙方在五个工作日内按照合同约定的数量交付货物，乙方拒不交付的，甲方有权解除合同，不予支付任何费用，并要求乙方承担本合同总金额的30% 违约金。

7、乙方交付的货物名称、型号、品牌、产地不符合甲方要求，若在验收阶段，甲方有权拒绝接受货物，并有权要求乙方在30 个工作日内重新交付符合标准的货物。若已经接受货物，甲方有权要求乙方在30 个工作日内更换货物。乙方拒绝更换或重新交付，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额的30% 违约金。

8、乙方应保证货物质量符合标准，如因设备质量问题造成甲乙双方任何一方或第三方人员伤亡或财产损失的，均由乙方承担全部赔偿责任，同时甲方有权解除合同。

9、如乙方在搬运、安装设备的过程中造成甲乙双方或第三方人身财产遭受损害的，应由乙方承担全部责任，同时甲方有权视具体情况选择解除本合同。

10、乙方未按约定提供售后服务的，甲方有权聘请第三方进行服务，费用由乙方承担，上述情况每出现一次，乙方应向甲方支付合同金额20% 的违约金，累计发生2次以上的（含2次），甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同金额30% 的违约金。

11、如乙方违反本合同第九条之约定，甲方有权解除合同，同时甲方有权要求乙方支付合同金额30% 的违约金。

12、本合同所约定的违约金不足以弥补因乙方违约致使甲方所遭受的损失的，甲方有权要求乙方补足差额。

13、甲方按照合同约定向乙方发出解除合同的通知时，合同解除。合同解除后，乙方需退回甲方已付货款，并自行将设备运回，所发生费用由乙方自行承担，若乙方在收到甲方解除通知后15 日内未将设备运回，视为乙方同意甲方自行处理，所发生的费用和损失由乙方承担，合同解除后乙方仍然需按照本合同规定承担相应的违约责任。