中国科学院2024年仪器设备部门批量集中采购项目招标文件

1、 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	5
	200KV透射电子显微镜
	1套
	合同签订后12个月内交货
	中国科学院微生物研究所用户指定地点


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

2、 总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

200KV透射电子显微镜
（1） 技术要求：

1. 工作条件：

1.1 电力供应：220V（±10%），50Hz，单相；380V（±10%），50Hz，三相
1.2 工作温度：15℃-25℃

1.3 工作湿度：≤60%

1.4 外围磁场：＜0.1μT
1.5 独立地线：≤100欧姆
1.6 振动：≤3.1μm/s（1 Hz~20 Hz频段）
1.7 噪音：≤60dB
2. 设备用途：

2.1 用于（常温/低温）细胞生物学超微结构研究和生物大分子样品检测，常温（负染色）、冷冻单颗粒样品数据初步收集。
3. 技术规格：

3.1 透射（TEM）模式分辨率

3.1.1 点分辨率：≤0.27nm@200kV

* 3.1.2 线分辨率：≤0.14nm@200kV

3.1.3 放大倍率:

3.1.3.1 TEM 模式：≥X30~ X1,000,000(Low Mag: X30~ X6,000)

3.1.3.2 衍射模式：≥X5,000~ X600,000

3.2 电子光学

#  3.2.1 电子枪类型：六硼化镧(LaB6) ，随机带有 3 支

3.2.2 加速电压预设合轴值：80kV,120kV,200kV 三档

3.3 聚光镜与物镜系统

* 3.3.1 冷冻(CR)极靴，带有防冰污染装置。

3.3.2 焦距：≥2.8mm

3.3.3 最小聚焦步长：≤2.0nm

3.3.4 相机长度范围: ≥100mm–2400mm

3.3.5 物镜光阑:≥4孔

3.4 高精度全自动进样测角台

3.4.1 样品移动范围：≥±1mm mm(X,Y);±0.2mm(Z)

3.4.2 标准样品倾转角度 Tilt X：≥±15°

# 3.4.3 最大样品倾转角度 Tilt X：≥±80°

3.4.4 步长：≥0.1-10°

# 3.4.5配有单倾样品杆一支；高倾转样品杆一支

3.5 底插成像系统：

* 3.5.1 像素尺寸：≥6.4μm

# 3.5.2 像素数：≥1900万

3.5.3 动态范围：≥16-bit（帧平均）

3.5.4 全像素读出速率：≥50fps

# 3.6 样品杆储存泵站

3.6.1 极限真空：≥5×10–4Pa

3.6.2 采用机械泵和分子泵二级真空

3.6.3 支持样品杆数量≥5根

3.6.4 具有真空规

 3.7 配有亲水处理仪

3.7.1 载网/钻石刀两种模式

3.7.2 时间设置范围:0-60s

3.7.3 真空仓室：30mm(I.D.)×66mm (H)【容量：950cc】

3.8 样品真空干燥柜：1个

3.9 软件操作

3.9.1 全数字化，基于 Windows10 64 位操作系统, 所有图像都在 24 寸显示器上显示。操作可以实现自动化和程序化，抽真空后，可自动实现亮度对比度、自动调节样品 Z 方向位置、自动样品倾斜、自动聚焦、自动象散矫正的调节，搜寻观察区域然后完成图像观察和记录。

3.9.2 自动采集软件 SerialEM 

3.9.2.1 地图导航模组：采用预设模式进行大地图（full grid）和中地图（single mesh）采集。采集地图前，可以自动调节 Eucentric height 并进行对焦，保证地图的图像质量在地图模式下实现位置标记，方便回溯位置，根据位置，批量调节Eucentric height。

3.9.2.2 具有数据采集软件包和数据对中重构及可视化处理软件包。重构软件具有FBP、SIRT以及 SART多种算法。

* 3.9.2.3 可以通过 Python/C#程序创造脚本-通过脚本引擎可以使用研究中广泛采用的 Python 编程语言,实现常用模式或者拍摄方法的批量化变成，以实现方便的数据采集，执行定量分析。

3.9.2.4 具有 Low Dose 采集模式

4. 产品配置要求

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	200kV透射电镜主机
	套
	1

	2
	真空系统
	套
	1

	3
	循环冷却水箱
	个
	1

	4
	底装CMOS相机
	个
	1

	5
	附属设备:空压机、稳压电源、变压器等
	套
	1

	6
	样品杆存储泵站
	个
	1

	7
	样品杆
	套
	1

	8
	亲水处理仪
	台
	1

	9
	真空干燥柜
	个
	1

	10
	备品备件及标准工具：包括备用灯丝（六硼化镧3支），抛光膏1支，样品杆真空脂,更换灯丝工具等
	套
	1


（二）质保及售后服务：

1、质保和售后服务要求：

售后服务要求：

1) 免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。投标人售后服务响应时间：提供24小时专线技术咨询服务，若电话咨询无法解决故障，则5个工作日内现场解决，重特大故障二周内现场解决。

2) 投标人免费提供技术支持热线电话。

3) 提供货物一年免费保修服务（保修期内免备件费和人工费）。质保期内正常使用中出现的何故障，均可保证负责无偿调试及维修。

培训要求：

免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。

2、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：合同签订后的12个月内交货；

4、到货口岸及交货地点：

到货口岸：CIP用户指定项目现场
交货地点：中国科学院微生物研究所用户指定项目现场
5、验收标准：

1）仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 

2）中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法给到采购人确认,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。 

4）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
5）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

6、执行的相关标准：产品应满足相关国家标准及行业标准。
7、其它：无
8、付款方式：
对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告电汇支付；
对于进口产品，采用即期不可撤销信用证国际贸易支付条件支付：
90%凭开箱记录表支付；
10%凭用户代表签字并盖章后的验收报告支付。

★9、投标报价要求：

1）本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报项目现场交货人民币免税价。（包含外贸代理费，清关杂费等所有费用）
价格包括：
1）CIP价
2）其他伴随服务费用：
①货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。
②安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质保期服务、技术服务、卸货费及招标文件要求提供的其它服务。
③外贸进口有关的一切费用（如外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。
④按照招标文件要求的除以上费用外的其他相关费用。
（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。

关境内供货的国外产品与服务报项目现场交货人民币含税价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。采购人不再另行支付其他任何费用。

（3）如投标产品中既有进口产品又有国产产品或者国内供货的国外货物应采用人民币免税价加人民币含税价的报价方式。

（4）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

10、是否允许采购进口产品：是
28

