[bookmark: _Toc119623137]二、技术要求（应等于或优于下列要求）
【高速台式冷冻离心机】
1.最高转速与离心力：最高转速≥18,000 rpm；最大离心力≥31,000×g；达到最高转速时，转子温度持续保持在4°C（±1°）。（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
2.▲容量：水平转子最大容量≥4×400 mL；酶标板转头可一次离心≥6块96孔标准版，最大转速≥4000rpm，最大离心力≥2200×g。（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
3.主机重量≤100kg；整机噪音≤60dB（A）。（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
4.温度范围：至少包含-10°C至+40°C；从室温到4℃的最短降温时间≤10分钟。（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
5.具有持续冷藏与一键休眠模式；可设置周循环预约制冷。
6.具备免工具更换转子的设计，可快速更换转子（提供证明资料）
7.支持快速锁定转子盖（提供证明资料）
8.▲具有转子静态识别功能，安装后可锁定转速（提供证明资料）
9.▲所有转子和适配器均可高温灭菌，转子≥5个经过气密性认证。（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
10.可通过触摸操作进行程序编辑，转速或离心力单位变更时自动切换对应数值；具有参数锁定功能；一个程序里可自定义≥10步不等速/不等时连续离心。
11.▲监控设备与转子使用情况，可记录设备与特定型号转子累计运行次数；可记录操作日志（≥500条）、报警日志（≥500条）和运行记录（≥100条），以图表的形式展示温度与转速随时间的变化情况。（提供证明资料）
12.具有转子动平衡实时监控、设备电流电压监控等多种设备状态监控系统，通过声光或界面及时提醒设备异常。
13.自动锁闭设计，接触即可关门；离心结束时可选择自动开盖和声音提示；同时具有紧急开锁装置。

【微量高速冷冻离心机】
1.▲最高转速≥15,000rpm；最大离心力≥23,000×g；适配容量≥24×1.5/2.0 mL（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
2.尺寸：宽≤350mm，深≤550mm，高≤350mm；具有冷凝水槽；具备独立电源开关；具备瞬时离心按键
3.温度范围：-10°C～ +40 °C；有待机制冷功能；具备快速预冷按键，可快速预冷转子和离心机，从室温到4℃的降温时间≤10分钟 （提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
4.离心盖具有锁定功能
5.离心结束后可自动开盖，盖门可在任意位置停留（例如采取阻尼式设计）
6.转子材料采用铝合金，所有转子均可高温高压灭菌(121°C条件下≤20分钟)
7.▲具备快速锁定转子盖设计（提供证明材料）
8.▲转子具有气密性（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
9.适配转子种类≥7种
10.▲可通过触摸操作进行参数设置，通过按键进行开门，常用参数预存储≥12组（提供证明资料）
11.转速/离心力：≥1 rpm/1×g递增，离心时间：≥1s 递增
12.具有普通加减速模式和平缓加减速模式，平缓加减速模式可选≥9档加速/减速
13.具有参数锁定功能
14.具有转子动平衡实时监控、设备电流电压监控等多种设备状态监控系统，通过声光或界面及时提醒设备异常
15.▲具有转子寿命监控功能，转子达极限寿命时可提示更换转子（提供证明资料）
16.噪音水平：≤60dB（A）（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
17.▲离心机具备以下功能：设备在无操作状态持续一段时间后，将自动熄屏进入低功耗待机，轻点屏幕即可唤醒，恢复操作界面；当设备运行且处于无操作状态时，离心时间自动放大显示单台设备（提供证明资料）

【高速台式离心机】
1.最高转速与离心力：最高转速≥18,000 rpm；最大离心力≥31,000×g。（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
2.容量：水平转子最大容量4× 400 mL；主机重量：≤70kg；整机噪音≤65dB（A）
3.适配转子种类≥15种
4.具备免工具更换转子的设计，可快速更换转子（提供证明资料）
5.支持快速锁定转子盖（提供证明资料）
6.▲具有转子静态识别功能，安装后可锁定转速（提供证明资料）
7.▲所有转子和适配器均可高温灭菌，转子≥5个经过气密性认证（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
8.可通过触摸操作进行程序编辑，转速或离心力单位变更时自动切换对应数值
9.两种计时模式，可选择在离心开始时计时或到达设定转速后开始计时，离心机结束后设备自动计算待机时间
10.具有参数锁定功能；常用参数预存储≥100组；一个程序里可自定义≥10步不等速/不等时连续离心
11.▲监控设备与转子使用情况，可记录设备与特定型号转子累计运行次数（提供证明资料）
12.▲可记录操作日志（≥500条）、报警日志（≥500条）和运行记录（≥100条），以图表的形式展示温度与转速随时间的变化情况（提供证明资料）
13.具有账号管理系统
14.具有转子动平衡实时监控、设备电流电压监控等多种设备状态监控系统，通过声光或界面及时提醒设备异常
15.自动锁闭设计，接触即可关门；离心结束时可选择自动开盖和声音提示；同时具有紧急开锁装置

【微量高速离心机】
1.▲最高转速≥15,000rpm；最大离心力≥23,000×g；适配容量≥24×1.5/2.0 mL（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
2.尺寸：宽≤300mm，深≤400mm，高≤300mm（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
3.▲多挡位风扇，噪音水平≤60dB（A）（满载最高速运转）（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
4.转子材料采用铝合金；所有转子均可高温高压灭菌(121°C条件下≤20分钟)
5.▲具备快速锁定转子盖设计（提供证明材料）
6.▲转子具有第三方气密性证书（提供第三方检测报告或公开出版的产品说明书或生产（制造）商的官方网站技术资料）
7.适配转子种类≥7种，其中24×1.5/2mL角转子兼容纯化柱
8.离心盖具有锁定功能；离心结束后可自动开盖；具有紧急开锁装置
9.具备瞬时离心按键；具有参数锁定功能；常用参数预存储≥40组；双风道设计，门盖内置风道
10.具有普通加减速模式和平缓加减速模式，平缓加减速模式可选≥9档加速/减速；两种计时模式，可选择在离心开始时计时或到达设定转速后开始计时
11.▲可通过触摸操作进行参数设置，通过按键进行开门（提供证明资料）
12.增加转速/离心力：≥1 rpm/1×g递增，离心时间：≥1s 递增
13.具有转子动平衡实时监控、设备电流电压监控等多种设备监控系统，通过声光或界面及时提醒设备异常
14.▲具有转子寿命监控功能，转子达极限寿命时通过声光或界面提示更换转子（提供证明资料）
15.▲离心机具备以下功能：设备在无操作状态持续一段时间后，将自动熄屏进入低功耗待机，轻点屏幕即可唤醒，恢复操作界面；当设备运行且处于无操作状态时，离心时间自动放大显示（提供证明资料）


[bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc28241][bookmark: _Toc220401676]第四章  二、评分细则表
	评审项目
	分数
	评分标准说明

	技术评审
	技术响应
	31.5
	技术指标全部满足招标文件采购需求“二、技术要求”中▲号技术要求的（共21项），得31.5分；▲号技术要求每有一项负偏离扣1.5分，本项最低得0分。
注：需提供能证明所投产品满足▲号技术要求的证明材料（如采购需求中有规定的，以采购需求中规定为准），否则视为负偏离。

	
	
	19.5
	技术指标全部满足招标文件采购需求“二、技术要求”中非▲号技术要求（共39项）的得19.5分；非▲号技术要求每有一项负偏离扣0.5分，本项最低得0分。

	商务评审
	投标产品业绩情况
	4
	2023年1月1日至今投标产品（以核心产品为准）业绩情况进行打分（要求提供合同复印件作为证明材料,以签订合同的时间为准）：每有一个得1分，满分4分。

	
	交货及安装方案
	6
	1、评审内容：投标人提供交货安装的方案包含：
（1）交货安装流程规划：需明确交货安装流程、交货物流安排、交货质量保障措施等内容；
（2）交货安装人员设施投入计划：需明确拟投入交货人员分工职责、交货安全配套设施投入等内容。
2、评审标准：
（1）每条从以下维度进行综合评价：①符合度：需对以上内容进行充分响应，内容贴合项目实际，不得提供无关内容；②完整性：需结合需求，进行全方面的描述，涵盖项目完成过程中的各项主要或配套内容等，不得缺项漏项；③合理性：需依据本项目阐述，措施可落地，解决方法得当。
每条完全满足以上评价要求的得3分，满足2项评价标准得2分，满足1项评价标准得1分；其他不得分。本项最高得6分。
（2）不满足情况如下:
1)响应方案和采购需求不符或存在明显的响应缺项，不得分，2)只对方案作出标题式的简单阐述，并未展开分析或列明可行的具体解决方案，不得分;3)部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单，难于采信，不得分;4)对项目内容的响应进行泛化描述，缺少针对性，不得分。

	
	售后服务
	6
	1、投标人提供的售后服务保障措施方案包含：
（1）售后服务团队及管理流程：需明确售后服务团队、分工和职责，售后管理流程及服务保障措施等内容。
（2）应急售后处理方案：需明确应急情况下的售后响应措施，紧急服务保障及应急储备等内容。
2、评审标准：
（1）每条从以下维度进行综合评价：①符合度：需对以上内容进行充分响应，内容贴合项目实际，不得提供无关内容；②完整性：需结合需求，进行全方面的描述，涵盖项目完成过程中的各项主要或配套内容等，不得缺项漏项；③合理性：需依据本项目阐述，措施可落地，解决方法得当。
每条完全满足以上评价要求的得3分，满足2项评价标准得2分，满足1项评价标准得1分；其他不得分。本项最高得6分。
（2）不满足情况如下:
1)响应方案和采购需求不符或存在明显的响应缺项，不得分，2)只对方案作出标题式的简单阐述，并未展开分析或列明可行的具体解决方案，不得分;3)部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单，难于采信，不得分;4)对项目内容的响应进行泛化描述，缺少针对性，不得分。

	
	人员培训
	3
	1、投标人提供人员培训方案包含：
（1）人员培训时间计划安排：包含人员培训的时间安排、培训内容组成、培训效果保障措施等内容。
2、评审标准：
（1）每条从以下维度进行综合评价：①符合度：需对以上内容进行充分响应，内容贴合项目实际，不得提供无关内容；②完整性：需结合需求，进行全方面的描述，涵盖项目完成过程中的各项主要或配套内容等，不得缺项漏项；③合理性：需依据本项目阐述，措施可落地，解决方法得当。
每条完全满足以上评价要求的得3分，满足2项评价标准得2分，满足1项评价标准得1分；其他不得分。本项最高得3分。
（2）不满足情况如下:
1)响应方案和采购需求不符或存在明显的响应缺项，不得分，2)只对方案作出标题式的简单阐述，并未展开分析或列明可行的具体解决方案，不得分;3)部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单，难于采信，不得分;4)对项目内容的响应进行泛化描述，缺少针对性，不得分。

	报价评审
	报价
	30
	满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。（本项目价格权重为30%）



