
绥阳林业局医院医疗设备采购项目    

公开招标公告
牡丹江市德信招投标代理有限公司受采购人的委托，对绥阳林业局医院医疗设备采购项目进行国内公开招标，请合格供应商前来参加投标。

1、项目编号：MDJDX2023-169
2、项目名称：绥阳林业局医院医疗设备采购项目

3、采购项目类型：服务类

4、最高限价：900000.00元
5、供货时间：签订合同后一个月内完成供货。
6、执行地点：绥阳林业局医院

7、采购内容：血滤机、透析机、消水机等。详见附表

8、评标方法：综合评分法

9、供应商资格条件：

9.1拟参加本项目的供应商，须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

9.2供应商须具有医疗器械经营许可及产品注册证。

9.3供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询网址：

信用中国(http://www.creditchina.gov.cn)

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）

9.4落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，应满足国家相关政策规定并提交相应证明材料。
9.5本项目不接受联合体投标。
10、参与方式和标书获取方式：

10.1凡有意参加的供应商，请于2023年12月01日08:30时—2023年12月07日16:30时（北京时间），下载附件《登记确认表》并填好发送至牡丹江市德信招投标代理有限公司公共邮箱mdjsdxztb@126.com（逾期发送的登记确认表将不予受理，视为无效登记）。
10.2公告期限：五个工作日

10.文件工本费：每套200元，售后一概不退。
11、发布公告的媒介

   本次招标公告在《中国政府采购网》上发布。

12、询问和质疑：

对本次招标中的采购需求、评审结果等实体性事项的询问和质疑由采购人负责；对本次招标的过程、工作纪律等程序性事项的询问和质疑由项目经办人负责。

13、本次采购不组织标前答疑会。

14、投标开始时间：2023年12月21日13:30时（北京时间），投标截止、开标、招标会开始时间：2023年12月21日14:00时（北京时间）。
注：投标代表须持本人身份证原件亲自递交投标文件，否则投标文件被拒收。

15、开标地点：牡丹江市德信招投标代理有限公司（黑龙江省牡丹江市江南开发区领秀城西侧门市二楼）会议室。

16、投标有效期为90日。

17、联系方式：

采购单位：黑龙江省绥阳林业局有限公司
地    址：东宁市绥阳镇正阳街

联 系 人：赵先生

联系电话：13069789022
招标代理机构：牡丹江市德信招投标代理有限公司

地    址：牡丹江市江南开发区领秀城西侧门市

邮    编：157021

联系电话：0453-6931132
联 系 人：安女士

    牡丹江市德信招投标代理有限公司

2023年12月01日

附：技术条款                         
	序号
	设备名称
	数量/单位
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	产品性能参数

	1
	血

滤

机
	1台
	24
	24
	一、主要技术参数

1.供电电压：220V±10%AC，50/60Hz±1Hz。

2.供水压力范围：1-6bar，

供水温度范围：5°C~30°C， 

3.透析液流速：300~700mL/min，每1ml/min可调

4.透析液温度设置范围：35.0~40.0°C。

5.超滤速度：0.00；0.10~4.00L/h。

6.漏血检测器原理：光学检测；漏血检测灵敏度：≤0.35mL/min。

7.血液流速调节范围：40~450mL/min。

8.⁕空气检测器：气泡检测精度：≤0.01ml

9.肝素泵设置范围：0.1~9.9mL/h；

10.动脉压：测量范围：-200~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

11.静脉压：测量范围：-200~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

12.透析器血液入口压：测量范围：-300~+500mmHg；测量精度：±10mmHg。

13.TMP：测量范围：-100~+400mmHg；测量精确度：±10mmHg。

14.置换液流速：0.1~27.0mL/min。

15.透析液浓度设置范围：13~18mS/cm。

二、功能参数

1.治疗模式：血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-lineHDF和On-lineHF。

2.机器内部液路流程及相关参数可在设备屏幕上实时显示。

3.显示屏幕：≥15英寸液晶显示屏，屏幕可旋转，可触控操作，全中文操作界面。

4.设备可以记录设定、报警和操作等信息，即使停电装置记录数据也会保留

5.⁕透析液浓度、碳酸氢盐浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度或碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。

6.超滤可个性化调节，可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。

7.设备标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。

8.⁕液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。

9.标准配备2个透析液过滤器组件。

10.具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式，报警页具备快捷按键，快速引导至处理界面。

11.标准配置通讯接口。

12.标准配置患者卡读卡器组件。

13.后备电池：停电后自动切换至紧急蓄电池工作模式，继续监视血液循环参数所有报警都能正常工作。

14.其他要求：本设备允许进口。

	2
	透

析

机
	4台
	13
	52
	一、主要技术参数

1.供电：220V AC，50Hz。

2.⁕机身尺寸（mm）：机身宽度≤430

3.供水: 压力范围：1-6.5bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。

4.透析液流速：300~800 mL/min，1mL/min可调。

5.透析液温度：33.0~39.0°C，实时监测可调，有超温保护装置。

6.超滤速度： 0.50~4.00L/h;精度：±30ml/h或±0.1%。

7.漏血检测器：光学检测；灵敏度：≤0.3mL/min。

8.动脉血泵：40~600mL/min。

9.肝素泵：设置范围：0.0~9.0mL/h；注射器类型：20mL、30mL。

10.空气监测器：超声波检测；检测精度：气泡≤0.01mL。

11.动脉压：测量范围：-300~+400mmHg；测量精确度：±10mmHg。

12.静脉压：测量范围：-100~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

13.TMP：测量范围：-100~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

14.透析液浓度：12.0 ~18.0mS/cm。

15.治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析。

16.人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。治疗，调校均为中文显示

17.可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等 。

18.具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示。  

19.⁕报警提示功能：≥4种颜色报警指示灯，具有声光报警指示,可帮助医护及时准确判断报警提示内容。 

20.消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高可达80℃，消毒脱钙一体化完成时间≤40min。

21.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间不少于30分钟，断电数据保存功能

22.设备内部可同时存储≥3种不同原液配方

23.⁕超滤系统：采用电磁流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。

24.浓度曲线：可进行透析液浓度和碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

25.超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

26.B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

27.透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

28.自检：全功能数字化自检，包括所有控制、监测、水路等系统，自检不可跳过 。

29.可监测所有的零部件的使用时间，在零部件磨损到期后发出更换提醒。

30.采用水电路分离设计，增加机器安全性。

31.设备可记录操作信息和设定信息，具备搜索查找操作记录功能。

	3
	500L双级热消水机
	1台
	14
	14
	1.产品标准：符合国家最新颁布的血液透析行业标准YY0793.1《血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求第1部分：用于多床透析》要求；

2.产水水质：符合YY0572-2015标准要求，其中细菌总数≤5 CFU/mL，内毒素＜0.25EU/mL；

3.产水量：二级纯水产水量≥500L/h(25℃）；

4.具有智能产水平衡系统、智能废水回收系统，确保水资源的最大利用；
5.提供多种组合的制水模式，具有多种可选配置，可根据客户需要，升级至三级反渗透；

6.采用PLC智能自控系统，专业的血液透析制水系统解决方案；

7.热消毒主机：热消毒系统主机与水机主机一体，结构紧凑

无接触过流式加热，加热温度可调：热消毒系统加热温度可根据使用设定；≥2个设定范围温度监测；热消毒系统温度在线监测，加热装置能实现间隙性工作加热补水；

在热消毒过程中根据加热系统的水位变化具有自动补水功能。

8.整机具有全自动操作系统、自动启动、自动保护、自动清洗、自动消毒及自动冲洗功能；

9.采用双级级反渗透、全直流超导纯水串联通路工艺设计，全循环恒压直供方式活水透析，无任何储存缓冲水的装置；

10.夜间或节休息日待机模式下的间隔时间自动冲洗功能，能有效避免细菌滋生污染。

	
	合计
	
	
	90
	



