## 附表1 生物质热转化成套设备一批报价清单
附表1：
生物质热转化成套设备一批报价清单
序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌和产地/国产或进口 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出对比） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 电动压片机 | 台 | 1 | 1 | 1.压力范围：覆盖0~60吨（覆盖0~34MPa）
|  |  |  | 2 | 2.电源：220V/50Hz
|  |  |  | 3 | 3功率：≥370W
|  |  |  | 4 | 4.活塞直径：≥Φ150mm
|  |  |  | 5 | 5.最大活塞直径：40mm
|  |  |  | 6 | 6.工作台直径：≥Φ220mm
|  |  |  | 7 | 7.工作空间：约220×220×260mm
|  |  |  | 8 | 8.压力稳定性：≤1MPa/5min
2 | 质量流量计 | 个 | 5 | 1 | 1.流量：0~5 ,10,20,30,50,100,200,300,500SCCM；
|  |  |  | 2 | 2.测量精度：±1％；
|  |  |  | 3 | 3.工作压差：14.5~72.5 psid；
|  |  |  | 4 | 4.线性约：±0.5 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.)；
|  |  |  | 5 | 5.显示仪输出电源：+15V±3% 400mA -15V±3% 400mA， 基准源：+5.00V±0.1% 5mA，输入输出信号：电压信号：覆盖0~+5V
|  |  |  | 6 | 6.电流信号：覆盖4~20mA
3 | 平板式sofc电堆 | 台 | 1 | 1 | 1.电堆的额定发电功率：≥1KW，
|  |  |  | 2 | 2.工作温度覆盖650-750℃，
|  |  |  | 3 | 3.进气压力0.06MPa,
|  |  |  | 4 | 4.工作电流30A，
|  |  |  | 5 | 5.输出电压33V-43V。
|  |  |  | 6 | 6.进气组成H2不低于70%，C0 覆盖10%-20%，CH4不高于8%，S含量低于0.3ppm。
4 | 多通道热解在线分子分析仪 | 台 | 1 | 1 | 一、产品组成
|  |  |  | 2 | 1.减压装置：≥1米长不锈钢取样毛细管，外置加热套，最高加热温度200℃可调，双级降压，分流比自动控制；
|  |  |  | 3 | 2.真空系统：涡轮分子泵作为主抽泵，前级泵为无油隔膜干泵，真空系统由触摸屏显示和控制；
|  |  |  | 4 | 3.质谱室：超高真空不锈钢材质，外配加热套，最大可烘烤温度为200℃；
|  |  |  | 5 | 4.质量分析器：高精度四极杆质量分析器，开放式离子源，配双灯丝，可检测覆盖1-200质量数气体；
|  |  |  | 6 | 5.软件：多通道检测气体，可实现定性和定量分析，适用于Windows 系统；
|  |  |  | 7 | 6.不少于两个独立显示温控仪，控制取样管和质谱室的加热；
|  |  |  | 8 | 二、 技术参数
|  |  |  | 9 | 1.质量数范围：覆盖1-200amu；
|  |  |  | 10 | 2.离子源：开放式离子源，含2根灯丝；
|  |  |  | 11 | 3.最大测量通道：≥200个；
|  |  |  | 12 | ▲4.最小检测极限:1ppm以下；
|  |  |  | 13 | 5.检测器最大烘烤温度：300℃；
|  |  |  | 14 | ★6.质谱仪响应时间：小于300ms；
|  |  |  | 15 | ▲7.扫描时间：覆盖1ms-16s/amu；
|  |  |  | 16 | 8.通讯方式：TCP/IP Ethernet；
|  |  |  | 17 | 9.腔体烘烤最大温度： 200℃；
|  |  |  | 18 | 10.高真空泵：涡轮分子泵，抽速≥67L/S；
|  |  |  | 19 | 11.前级泵：无油隔膜干泵，抽速≥1m3

## 附表2 傅立叶变换红外光谱仪等设备一批报价清单
附表2：
傅立叶变换红外光谱仪等设备一批报价清单
序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌和产地/国产或进口 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出对比） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 台 | 1 | 1 | 1.配置要求：红外光谱仪必须至少包含： 1.1 外光谱仪主机1套、红外光谱仪操作软件1套，KRr窗片1套，红外聚苯乙烯标准薄膜（带可追溯的证书文件）1套。 1.2 内置型红外长寿命自动电子除湿硬件装置1套，红外直接电子除湿干燥显示灯功能模块1套，红外湿度监视器（硬件）：1套。 1.3 随机固体粉末制样包1套：包含小型油压机（约2吨），≥7mm压片模具，样品固定环，插板，玛瑙研钵和研杵，50克KBr粉末，刮铲：1个。 1.4 随机液体制样包1套：包含OMNI池，2对KBr窗片，1组PTFE材质垫片（0.05/0.1/0.2/0.5/1mm），2个2ml注射器等。 1.5 随机一体式单次反射ATR附件：金刚石晶体（覆盖10000cm-1~40cm-1），宽光谱范围，带自动识别功能，全反射光路设计。包括自动识别底板和特制样品仓盖板。 1.6 配置独立红外分峰软件：1套 1.7 配置独立红外时间程序测定软件：1套 1.8 配置独立红外VB宏程序软件：1套 1.9 配置独立红外简单宏软件：1套 1.10 配置独立红外PLS多变量建模软件：1套 1.11 红外软件需标配：纯度自动计算软件1套、膜厚/池厚自动计算软件：1套 1.12 红外软件需标配：异物（混合物）分析程序1套、药典自动报告程序1套、食品添加剂鉴别程序1套。
★分辨率：≤0.25cm-1。用户可根据测试需要，将光谱分辨率自由设置成0.25cm-1，0.5cm-1，1cm-1，2cm-1，4cm-1，8cm-1，16cm-1等。信噪比：≥65000:1（4cm-1光谱分辨率，1分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片，无需吹扫）。等效峰-峰值噪声：≤7.89×10-6Abs（4cm-1光谱分辨率，1分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片，无需吹扫）。波数重复性精度：≤±0.0025cm-1。
|  |  |  | 3 | 具备光度测定模块：可直接读取峰高、峰面积、峰比率数值；读取值可以自动应用到用户自定义的方程中；可自动进行合格与否的判定。
|  |  |  | 4 | ▲光谱范围：7800~350 cm-1。可以扩展到12500~240 cm-1。扫描速度：使用标配的检测器可实现每秒钟20张完整光谱（7800~350 cm-1）的高速扫描，无需额外升级硬件。光源：高强度长寿命SiN陶瓷光源，空气冷却。红外光源质保10年。
|  |  |  | 5 | 动态准直功能，可以在开机自检和实际光谱扫描过程中实现自动准直和实时准直。线性导轨动镜驱动机构，可实现高精度大载荷的直线往复运动。分束器：中红外镀锗双面防潮镀层KBr分束器。可升级到双检测器，仪器内部可同时安装两个检测器，软件选择，自动切换。
|  |  |  | 6 | ▲激光器：高单色性高稳定He-Ne激光器，波长和功率长期稳定。激光器质保5年。检测器：半导体控温型高灵敏度DLATGS检测器，内置电子温度调节装置以保证良好的稳定性。样品室光学窗片采用新型的特氟龙镀层KBr光学窗片，既保证长期可靠的防潮性能，也同时保证相对高的光通量。也可选择使用防潮型KRS-5光学窗片。样品室光学窗片可方便地由用户自行更换，无需使用工具。仪器有红外湿度监视器（硬件），并在软件中有湿度是否符合仪器运行要求的明确指示（验收指标）。
|  |  |  | 7 | ★仪器主机标配内置式长寿命自动电子除湿硬件装置1套，红外主机上具备直接电子除湿显示。红外主机插上电源（非开机状态）即可在线完成电子除湿的功能。无需定期更换干燥剂，不产生液态水，无需定期排水或清理。仪器红外主机外壳具备电子除湿干燥状态指示灯系统和红外软件上具备直接显示干涉仪内湿度高低状态指示（验收指标）。
|  |  |  | 8 | 在关机的情况下，电子除湿装置可以自动启动，保持24小时都在除湿工作状态，仪器主机外部可以看见除湿工作状况指示。电子除湿装置采用高分子固态电解膜技术，无噪音，免维护，不产生液态水，无需定期排水或清理。通讯接口：USB 2.0，即插即用，无需复杂的网络联接设置。
|  |  |  | 9 | 软件功能模块：：包括光谱扫描、光度测定、定量（单组份/多组分同时定量）、时间程序测定、再解析、简单宏程序、IR Pilot向导式软件模块等。
|  |  |  | 10 | 数据处理功能：包括四则数学运算、归一化、基线校正、平滑、导数、截断、连接、插值、波数-波长转换、X轴校正、时间-温度转换、峰检测、选点、膜厚/池厚计算、数据集运算、纯度计算、解卷积、傅立叶变换、K-M变换、K-K变换、高级ATR校正、分峰拟合、大气校正、3D数据处理、3D数据抽取等。
|  |  |  | 11 | ★自动分析助手：至少包括药典报告程序（定性鉴别）；异物分析程序（混合物分析，自动解析可能的主成分和次要成分，无需提前提供组分种数）；食品添加剂鉴别程序；纯度判定程序（相似度计算）；膜厚计算软件；纯度计算软件；具备中国药典确认程序，欧洲药典确认程序，日本药典确认程序，美国药典确认程序和ASTM标准确认程序等。红外向导式软件模块：提供23个标准应用的工作流，只需简单选择分析目的和所用附件，不用设置任何参数，即可实现一键测量。光度测定模块：可直接读取峰高、峰面积、峰比率数值；读取值可以自动应用到用户自定义的方程中；可自动进行合格与否的判定。
|  |  |  | 12 | 定量模块：可以用峰高、峰面积、峰比率等建立多点标准曲线定量；计算得到的浓度可以自动应用到用户自定义的方程中；可自动进行合格与否的判定；可进行CLS多变量统计分析建模；可升级PLS多变量统计分析建模。
|  |  |  | 13 | 光谱检索功能：可基于光谱检索，也可基于峰检索、文本检索或组合检索；用户可自建库（支持中文路径）；可使用用户自建谱库，也可使用Sadtler谱库等第三方商品谱库。
|  |  |  | 14 | 软件要求配备标准谱库。至少包括溶剂、药品、食品添加剂、农业化学品、污染物、聚合物、有机化合物、无机物等多种标准谱库(表面活性剂类：≥1031种、有机溶剂：≥664种、化学聚合物：≥540种、含醇和酚类化合物≥2350种、酯类化合物≥3650种、半导体类物质≥645种、纤维素类等等)，其中聚合物谱图不少于2000张，常见异物谱图不少于1000张，并要求有常见塑料不同温度、不同时间的热解红外谱库不少于100张等。
|  |  |  | 15 | 打印功能：可实现所见即所得的简单屏幕视图打印；可以编辑任意页面布局的高级打印模板并调用模板打印。
|  |  |  | 16 | 时间程序测定模块：可以按照设定的时间间隔连续扫描光谱，并按照用户指定的峰高、峰面积、峰比率、浓度等生成时间序列数据。宏程序模块：标配IR Pilot向导式软件（标准宏程序模块）；可通过鼠标拖拽快速自建简单宏程序；可以方便的通过简单宏程序创建标准化操作流程（SOP）；生成的宏程序可以在Windows系统桌面上直接双击启动；可升级使用Visual BASIC语言生成和编辑传统宏程序。
|  |  |  | 17 | 大气校正功能：可以在扫描完成后自动执行大气校正，以消除水汽和二氧化碳的干扰；可以对已存在的光谱数据进行大气校正的后处理。数据格式兼容性：可以直接打开至少三家红外光谱仪标准格式的原始光谱数据文件；可以直接打开IRsolution和HYPER-IR软件生成的原始光谱数据文件；可以导入导出通用光谱格式JCAMP（*.dx，*.jdx）文件，以及纯文本格式ASCII（*.txt，*.asc）文件，以方便打开其他程序得到的光谱原始数据或在第三方软件上直接导入使用。
|  |  |  | 18 | 硬件监控：开机自诊断，初始化检查光路、电路及信号系统的状态；实时状态监控，自动检查光源和激光器的开关状态、干涉仪内部的湿度、安装在样品室的附件信息、分束器的类型；自动记录光源和激光器的已使用小时数；自动提示下次定期检查的建议日期。
|  |  |  | 19 | 仪器确认程序：软件可自动执行的仪器确认程序，具备中国药典确认程序，欧洲药典确认程序，日本药典确认程序，美国药典确认程序和ASTM标准确认程序等。可以自动检测和自动生成报告。软件支持附件自动识别和参数自动优化功能。
|  |  |  | 20 | 配置独立分峰软件1套：红外光谱中的吸收谱带通常由重叠峰组成。分峰软件可以将吸收谱带分离成单独的峰，分离出受氢键影响的峰，并识别出被吸收谱带隐藏的官能团峰。有六种类型的曲线，包括高斯曲线、洛伦兹曲线和高斯+洛伦兹曲线，可用于分离分析。可以根据吸收带中峰的形式来选择曲线。分离出的组分峰与合成光谱一起显示，使准确评价分离成为可能。
|  |  |  | 21 | 配置独立红外时间程序测定软件1套：可以按照设定的时间间隔连续扫描光谱，并按照用户指定的峰高、峰面积、峰比率、浓度等生成时间序列数据
|  |  |  | 22 | 配置独立红外VB宏程序软件1套：可以使用Visual BASIC语言生成和编辑传统宏程序。
|  |  |  | 23 | 配置独立红外简单宏软件1套：可通过鼠标拖拽快速自建简单宏程序；可以方便的通过简单宏程序创建标准化操作流程（SOP）；生成的宏程序可以在Windows系统桌面上直接双击启动；只需简单的排列操作步骤，即可实现多步操作的简单宏功能。
|  |  |  | 24 | 配置独立PLS多变量建模软件：PLS是一种广泛使用的化学计量学二方法，，PLS多变量建模软件具有影响力，残量，得分，载荷，压值等PLS校准曲线。
|  |  |  | 25 | 红外操作软件标配：纯度计算软件1套。化合物纯度计算软件，可以快速通过两个物质的红外光谱得到纯度（相似度）数值。
|  |  |  | 26 | 红外操作软件标配：膜厚计算软件1套。药物及生物材料膜厚测试软件，可以通过红外谱图快速自动测定和计算药物及生物材料镀层膜厚。
|  |  |  | 27 | 红外操作软件标准配置：异物（混合物）分析程序1套、药典自动报告程序1套、食品添加剂鉴别程序1套。可以使用红外测试谱图快速自动完成异物（混合物）分析，自动解析可能的主成分和次要成分，无需提前提供组分种数。快速食品添加剂红外鉴别自动测试、药典标准测试自动测试和报告。自动化的分析程序，用户无需太多红外分析知识，就可拿到自动生成的分析报告。仪器确认程序：可自动执行的仪器性能确认程序，符合中国药典，欧洲药典，日本药典，美国药典和ASTM标准等标准和法规的要求。
|  |  |  | 28 | ▲可以使用EDX-FTIR联用分析软件进行EDXRF（能量色散X射线荧光光谱仪）光谱和FTIR光谱数据的综合联用分析，即用同一个软件可对FTIR数据和EDXRF数据进行直接联用综合分析并给出分析结果（提供投标产品制造商公开发布的印刷资料、或检测机构出具的检测报告、或厂家技术白皮书（datasheet）、或使用说明书、或质量认可材料、或软件截图等作为技术证明文件）。
|  |  |  | 29 | 可追加自动吹扫功能，实现红外主机干涉仪、检测器、样品仓等各关键部位的氮气或干燥空气连续吹扫，以最大程度消除水汽和二氧化碳的干扰。各路吹扫气可独立控制。
2 | 高效液相色谱仪 | 台 | 1 | 1 | 1.配置清单至少要求： 1.1、高效液相色谱仪：至少包含高压四元梯度输液泵系统（含内置≥7寸以上彩色液晶手触控制屏和笔触控制笔1套、储液瓶托盘支架、GPC改造升级附件）：1套、五路在线脱气机：1套、210位以上制冷型自动进样器：1套、混合器：1套、紫外双波长温控型检测器（含温控型流通池1个）：1套、高灵敏度示差检测器（含双检测器安装附件+软件反控授权）：1套、制冷型柱温箱：1套、随机工具包：1套、附件包：1套、液相色谱仪操作软件（含移动终端远程控制软件）：1套、GPC专用分析操作软件及分析系统：1套。 1.2、色谱柱（ShimNex CS C18, 5μm,4.6x250mm）：1根 1.3、配件和消耗品：流动相瓶（1L，5只装，带孔瓶盖）：1套、样品瓶300个（含盖垫） 1.4、THF等流动相时使用溶剂瓶盖：1套、针密封（进样器改造附件）：1套
|  |  |  | 2 | 系统控制：仪器面板控制：支持≥7寸的彩色液晶LCD触控屏（可以兼容手触和笔触两种方式），智能图像化操作界面 。支持手写输入。支持笔触输入，提供笔触控制笔1支。工作站：支持，GUI智能图像化操作界面。移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端远程对仪器进行无线反控和实时监控，免费提供移动终端远程控制软件一套，实现图像化智能引导和操作界面。
|  |  |  | 3 | ▲五路在线脱气机：在线5路脱气单元：脱气流路≥5路。其中为4路分析流动相在线脱气+1路自动进样器流路在线脱气。脱气适应流速范围：覆盖0.0001 mL/min～10.0000 mL/min。液相内置液晶屏幕可以显示最小在线脱气流速：≤0.0001 mL/min。
|  |  |  | 4 | ★输液泵类型：并联双柱塞，柱塞体积及冲程：≤10uL。流速范围至少达到：0.0001 mL/min～10.0000 mL/min。步进0.0001 mL/min，输液泵内置液晶屏可以直接显示 0.0001 mL/min最小步进。后端可以直接连接质谱检测器。流速重现性：<0.05% RSD。最大承受压力范围：≥50MPa
|  |  |  | 5 | 输液泵可以适应正相流动相和反相流动相的分析。在线切换无需硬件升级和更换。无需阻尼器 即可实现系统压力稳定：减小延迟体积。液相系统GPC分析系统改造。可以适用于GPC凝胶渗透分析。
|  |  |  | 6 | 自动进样器：进样方式：全量进样（无样品损失）
|  |  |  | 7 | ★自动进样器交叉污染（不清洗）：＜0.0025%。进样周期速度：≤7sec（10微升进样）内完成所有进样动作并回至原位。样品数量：≥210位（1.5mL和2毫升样品瓶）。≥332位（1mL样品瓶）。自动进样器制冷范围：覆盖4度～45度。
|  |  |  | 8 | 自动进样器最大承受压力范围：≥50MPa。进样量设定范围：覆盖0.1-100μL。
|  |  |  | 9 | 自动进样器具备前处理功能，可以实现自动在线衍生、自动稀释等功能。Co-injection组合功能（液体+气体+液体混合进样）支持，可通过自动进样器简化样品处理。
|  |  |  | 10 | ▲制冷型柱温箱：容量：可以同时放置至少3根30cm色谱柱，或6根10cm柱。加热/制冷方式：强制空气循环式，非接触式加热模式。设定范围至少达到：4～90℃
|  |  |  | 11 | 柱温箱控温稳定性：≤±0.1℃，温控准确度：≤±0.8℃
|  |  |  | 12 | 紫外双波长检测器波长准确度：±1nm，波长重现性：±0.1nm
|  |  |  | 13 | 紫外检测器噪音：＜±2.5×10-6AU，漂移：＜1×10-4AU/h。
|  |  |  | 14 | ★波长范围：覆盖190～700nm。检测器流通池和检测光路整体双控温。检测器流通池控温范围：覆盖19℃～50℃。检测器光路控温范围：覆盖19℃～50℃。
|  |  |  | 15 | 双波长检测：可以支持一次进样，两个波长下的同时检测。双波长检测模式下，可以自动完成色谱峰纯度测试。
|  |  |  | 16 | 高灵敏度示差折光检测器（带内置独立面板控制和标配检测池一个）。温控功能：使用示差流通池和光路系统的双重温度控制光路系统
|  |  |  | 17 | ▲示差检测器折射率测定范围：覆盖1.00 ~ 1.75 RIU。检测池和光路系统温度控制：覆盖30℃-60℃（1℃步进）。 示差折光测试范围：A 方式：0.01-500×10-6 RIU (分析和制备模式，流速范围：覆盖0.0001ml/min-20.0000ml/min) , B 方式：0.01-5,000×10-6 RIU (大体积制备模式,流速范围：覆盖20ml/min-150.0000ml/min)，可满足从高灵敏度分析到大体积制备的需要。
|  |  |  | 18 | 示差检测器漂移：< 1× 10-7 RIU/ h，噪声水平：< 2.5× 10-9 RIU/ h。
|  |  |  | 19 | 池体积：≤9 ul，极性切换：有
|  |  |  | 20 | 调零：自动调零，光学调零，精密调零。分子量测定的日间重现性：RSD＜0.05%
|  |  |  | 21 | 自动完成参比池中溶液替换。自动检测噪音和漂移, 自动冲洗, 自动平衡.
|  |  |  | 22 | 色谱工作站一套（包含智能手持终端远程控制软件1个）
|  |  |  | 23 | GUI操作界面，工作站基于windows 7系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。可以使用工作站控制所有可扩展部件，进行数据采集和分析处理
|  |  |  | 24 | 轻松实现和应对用户分级管理、审计追踪、IQ/OQ/PQ认证等工作。系统适应性：标准配置系统适应性软件，方便计算柱效、理论塔板数、拖尾因子等验证。
|  |  |  | 25 | 包含原装智能手持终端远程控制软件一套：可以使用手机、平板电脑等智能终端安装该软件。可以通过软件对液相各硬件部件进行无线远程反控。
|  |  |  | 26 | GPC分析和纯化软件：
|  |  |  | 27 | 形象的软件界面，轻松创建GPC标准曲线： 使用多种标准曲线相似度公式创建GPC定量标准曲线。软件涵盖曲线种类“线性、3次方曲线、3次方曲线+双曲线、5次方曲线、 5次方曲线+双曲线、 7次方曲线、 7次方曲线+双曲线、点画线等。可提供64个数据点功能，可输入虚拟数据点。具有Mark-Houwink曲线修正功能、内标修正、Q因子修正等。
|  |  |  | 28 | 丰富而强大的GPC凝胶渗透色谱后处理分析功能：可通过图形界面针对峰形进行调整、改变峰积分参数。实时计算样品的数均分子量、重均分子量、Z均分子量、Z+1均分子量和粘均分子量等分子量指标。同时也重新计算高分子的固有粘度和分子量的多分散性值。分子量分布曲线的导数和积分曲线计算。也可对内标无和对照品的时间修正，或对检测器灵敏度修正等。
|  |  |  | 29 | 丰富的多样品数据同时比较功能： 数据比较功能可显示不少于10个分析目标物质的导数和积分曲线，可以同时显示诸如数均分子量、重均分子量、Z均分子量、Z+1均分子量和粘均分子量、固有粘度和分子量多分散性统计结果。
|  |  |  | 30 | 当数据相对时间轴平移，分子量即被重新计算，分子量分布导数和积分曲线将根据修正时间更新

## 附表3 动态热机械分析仪成套设备一批报价清单
附表3：
动态热机械分析仪成套设备一批报价清单
序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌和产地/国产或进口 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出对比） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 动态热机械分析仪 | 台 | 1 | 1 | 1. 动态热机械分析仪的技术指标要求
|  |  |  | 2 | ★1.1 频率范围：覆盖0.00001Hz～200Hz适于拉压弯各种激励模式。
|  |  |  | 3 | ★1.2 力值范围：最大力值≥+/50N (峰峰值≥100N),力值分辨率：≥0.0001N
|  |  |  | 4 | 1.3 位移范围：最大位移≥+/3mm（峰峰6mm）,位移分辨率：≥0.1μm
|  |  |  | 5 | 1.4 可测量温度范围：覆盖150℃～500℃,温度稳定性：±0.1℃
|  |  |  | 6 | ★1.5 机架刚度：≥5×106N/m，模量测量范围 覆盖1×103～3×1012Pa,传感器线性范围：单次测试模量变化幅度可达到4.5个数量级
|  |  |  | 7 | ▲1.6 设备机架可以180°倒置，实现不增加其他附件即可做各种模式的浸渍实验。
|  |  |  | 8 | ★1.7 激励模式：万能拉伸（需可测试片状、棒状、薄膜、纤维）、压缩、三点弯曲、单双悬臂梁.
|  |  |  | 9 | 1.8 浸渍实验功能，可以进行材料在水环境、盐水环境、其他液体环境下的测试。
|  |  |  | 10 | 1.9 测试对象：
|  |  |  | 11 | 选择试样夹具可进行下列测试：
|  |  |  | 12 | 1.9.1 可对固态、胶糊态样品进行测试；
|  |  |  | 13 | 1.9.2 试样形状多样包括块状、棒状、片状、薄膜、纤维状；
|  |  |  | 14 | 1.9.3 材料种类包括热塑性塑料、热固性材料、复合材料、弹性体等；
|  |  |  | 15 | 1.9.4 可以测试材料的不同相态，包括玻璃态、玻璃态转变、橡胶态、硬化、软化、熔化等。
|  |  |  | 16 | 1.10 控制及测试软件要求：
|  |  |  | 17 | 1.10.1 可获得的主要数据：
|  |  |  | 18 | 1.10.1.1 杨氏模量：E、E’、E"；剪切模量G、G’、G"
|  |  |  | 19 | 1.10.1.2 黏度
|  |  |  | 20 | 1.10.1.3 刚度；
|  |  |  | 21 | 1.10.1.4 损耗角、损耗因子：δ和tan δ等
|  |  |  | 22 | 1.10.1.5 柔度；
|  |  |  | 23 | 1.10.1.6 主曲线。
|  |  |  | 24 | 1.10.2 主要测试参数：
|  |  |  | 25 | 1.10.2.1 位移/应变；
|  |  |  | 26 | 1.10.2.2 频率/温度/时间；
|  |  |  | 27 | 1.10.2.3 应力/应变。
|  |  |  | 28 | 1.10.3 测试模式：
|  |  |  | 29 | 1.10.3.1 频率/位移/应变/力控制的动态试验；
|  |  |  | 30 | 1.10.3.2 动态力学试验（单频/多频）；
|  |  |  | 31 | 1.10.3.3 恒定温度试验；
|  |  |  | 32 | 1.10.3.4 温度匀速扫描试验；
|  |  |  | 33 | 1.10.3.5 蠕变及应力松弛试验
|  |  |  | 34 | 1.10.3.6 应力应变快速转换及应力应变慢速转换两种方法
|  |  |  | 35 | ★1.10.3.7 TMA 模式；
|  |  |  | 36 | ★1.10.3.8 同步DMA/TMA；
|  |  |  | 37 | 1.10.4 控制
|  |  |  | 38 | 1.10.4.1 测量信号实时监控；
|  |  |  | 39 | 1.10.4.2 可编程的动静态控制
|  |  |  | 40 | 1.10.4.3 自动控制模式。
|  |  |  | 41 | 1.10.5. 具有频温等效功能。
|  |  |  | 42 | 2.动态热机械分析仪的配置及技术要求
|  |  |  | 43 | 2.1 动态热机械分析仪主机 1套
|  |  |  | 44 | 2.2 控制及测试软件： 1套
|  |  |  | 45 | 2.3 温度箱 ：温度范围 覆盖-150℃-500℃(液氮制冷)
|  |  |  | 46 | 2.4 低温源：液氮罐，容积≥50升，包含压力装置和控制阀门以及柔性软管。
|  |  |  | 47 | 2.5 配套夹具：以下夹具均须适用于浸渍验：
|  |  |  | 48 | 2.5.1（适用于片材、棒状、纤维、薄膜）万能拉伸夹具（1套）
|  |  |  | 49 | 2.5.2 压缩夹具 （1套）
|  |  |  | 50 | 2.5.3 三点弯曲夹具 （2套）
|  |  |  | 51 | 2.5.4 单双悬悬臂梁夹具（2套）
|  |  |  | 52 | 2.6 扭力扳手 1个
|  |  |  | 53 | 2.7 备用液氮罐，≥容积50升，1个
2 | 紫外-可见-近红外分光光度计 | 台 | 1 | 1 | 1. 设备名称
|  |  |  | 2 | 紫外-可见-近红外分光光度计
|  |  |  | 3 | 2. 仪器要求
|  |  |  | 4 | 该仪器主机可应用于液体样品、固体样品的紫外-可见-近红外光谱分析和测试。可实现反射/漫反射/透过率等测试。
|  |  |  | 5 | 3. 操作环境
|  |  |  | 6 | 3.1 温度：覆盖15℃～35℃；
|  |  |  | 7 | 3.2相对湿度：覆盖35%～80% RH；
|  |  |  | 8 | 3.3 电源：AC 220V±10%；频率：50±2.5Hz。
|  |  |  | 9 | 4. 主要技术指标
|  |  |  | 10 | 4.1 波长范围：覆盖190～3300nm；
|  |  |  | 11 | 4.2 检测器：高灵敏度自增益光电倍增管（UV-VIS），冷的PbS（NIR）（提供投标产品制造商公开发布的印刷资料、或检测机构出具的检测报告、或厂家技术白皮书（datasheet）、或使用说明书、或质量认可材料、或软件截图等作为技术证明文件）
|  |  |  | 12 | ★4.3 光谱带宽： UV-Vis：0.1 nm、0.2 nm、0.5 nm、1 nm、2 nm、5 nm、10 nm；NIR：0.25nm、0.5nm；1～35 nm (自动控制)
|  |  |  | 13 | 4.4 分辨率：小于0.1nm
|  |  |  | 14 | 4.5 波长重复性：UV-Vis：±0.05nm，NIR：±0.2nm
|  |  |  | 15 | ★4.6 波长扫描速度：覆盖0.3至5000 nm/min
|  |  |  | 16 | 4.7 光度计准确度：±0.002 Abs (0至0.5 Abs),±0.003 Abs(0.5至1.0 Abs),±0.006 Abs (1.0至2.0 Abs), ±0.3%T；遵循NIST SRM 930方法
|  |  |  | 17 | 4.8 噪音水平： <0.00003 Abs(RMS) (500nm，带宽2nm)，<0.00003 Abs(RMS) (1500nm，自动带宽)
|  |  |  | 18 | ★4.9 基线记忆：不少于3通道（系统基线：不少于1通道，用户基线：不少于2通道）（提供投标产品制造商公开发布的印刷资料、或检测机构出具的检测报告、或厂家技术白皮书（datasheet）、或使用说明书、或质量认可材料、或软件截图等作为技术证明文件）
|  |  |  | 19 | 4.10 基线平直度：<±0.0002Abs (200至2500nm)，<±0.002Abs (2500至3300nm)
|  |  |  | 20 | ★4.11 基线稳定性：<0.0002Abs/h (500nm)，开机2小时后
|  |  |  | 21 | 4.12 光谱吸光度测定范围：覆盖-5～+5.0 Abs
|  |  |  | 22 | 4.13 光源：氘灯；钨灯；包含光轴自动调整机构
|  |  |  | 23 | 4.14 原装分析控制软件
|  |  |  | 24 | 4.14.1 具备以表格形式显示多个样品之间的指定波长数据和面积计算数据、半峰宽计算数据等功能，便于样品之间的数据比较。
|  |  |  | 25 | 4.14.2 具有波长准确度、噪声水平、基线平坦度等的性能确认功能。
|  |  |  | 26 | 4.14.3 可自定义的报告书模板功能。
3 | 高低温介电阻抗温谱仪 | 台 | 1 | 1 | 1. 设备名称
|  |  |  | 2 | 高低温介电阻抗温谱仪
|  |  |  | 3 | 2. 主要技术指标
|  |  |  | 4 | 2.1. 测量通道：单通道，测量环境：真空环境；
|  |  |  | 5 | 2.2. 温度范围：覆盖-100℃～250°C ，控温精度：±0.5℃；
|  |  |  | 6 | 2.3. 升温斜率：覆盖0～10°C/min，典型值≥3℃/min；
|  |  |  | 7 | ★2.4. 含高精度阻抗测量模块，频率测量范围：覆盖10Hz~10MHz，阻抗测量精度：≤0.05%；
|  |  |  | 8 | 2.5. 要求采用集成化设计，软件、夹具，加热制冷集成于一体，通过电脑一体机进行可视化操作；
|  |  |  | 9 | 2.6. 要求仪器采用加热制冷一体化控温平台，需要配备自动液氮注入系统LNP；
|  |  |  | 10 | ▲2.7. 要求程序自动补给和控制平台所需液氮制冷量和温度控制，液氮罐使用容量≥30L；
|  |  |  | 11 | 2.8. 要求采用弹簧电极夹具系统，上电极为铂金半球电极，下电极为平板电极，确保稳定和可靠；
|  |  |  | 12 | 2.9. 要求采用高真空气密性设计，可以实现高低温、真空气氛等多种测量环境；
|  |  |  | 13 | ★2.10. 仪器内置真空组件，软件实时显示真空数值，真空度≤200Pa；
|  |  |  | 14 | 2.11. 要求控温和测温为同一个传感器，保证样品每次采集的温度都是样品实际温度，系统可通过已知样品居里温度校准测温传感器，可以避免样品因导热性能不同带来测量的误差；
|  |  |  | 15 | 2.12. 要求内部腔体尺寸适合放取样，尺寸长宽高≥150mm*100mm*100mm；
|  |  |  | 16 | 2.13. 要求仪器内置专业测量分析软件，一次升温可同时测量样品的温度谱，频率谱，阻抗谱等功能，且能对软件提供免费升级服务；
|  |  |  | 17 | 2.14. 要求内置无线WIFI，能实现远程技术测试支持和服务，同时需要提供扫码在线视频教学功能；
4 | 红外热像仪 | 台 | 1 | 1 | 1. 设备名称
|  |  |  | 2 | 红外热像仪
|  |  |  | 3 | 2. 主要技术指标
|  |  |  | 4 | 2.1. 探测器类型: 非制冷型红外探测器
|  |  |  | 5 | 2.2. 热灵敏度:≥ 35mK
|  |  |  | 6 | 2.3. 波长范围: 覆盖7.5～14µm
|  |  |  | 7 | 2.4. 帧频: ≥30Hz
|  |  |  | 8 | 2.5. 热成像特性:
|  |  |  | 9 | 2.5.1 探测器分辨率: 不低于640×512
|  |  |  | 10 | 2.5.2 超分辨率: 不少于4倍超分
|  |  |  | 11 | 2.5.3 镜头配置: 25°
|  |  |  | 12 | 2.5.4 调焦模式: 手动，一键中心聚焦，自动中心聚焦，触屏聚焦，激光辅助聚焦
|  |  |  | 13 | 2.5.5 空间分辨率:不低于 0.68mrad
|  |  |  | 14 | 2.5.6 最小成像距离:≥ 0.4m
|  |  |  | 15 | ▲2.5.7 测温范围: 覆盖-20℃～+1500℃/分段
|  |  |  | 16 | 2.5.8 测温精度: ±2℃或±2%, 取大值；
|  |  |  | 17 | 2.6. 图像显示与模式
|  |  |  | 18 | 2.6.1 显示屏尺寸：≥5寸触摸显示屏，分辨率不低于1280×720像素
|  |  |  | 19 | 2.6.2 图像模式：热成像、画中画、热融合、可见光、IMIX
|  |  |  | 20 | 2.6.3 温宽拉伸：自动、手动、线性
|  |  |  | 21 | 2.7. 图像存储
|  |  |  | 22 | 2.7.1 存储介质：SD卡， 不少于64GB，支持热插拔，最大扩展2TB
|  |  |  | 23 | 2.7.2 图像文件格式：jpg
|  |  |  | 24 | 2.8. 设备端分析功能：可移动点、线、框、多边形（可设置最高温、最低温捕捉、平均温度测量、环境变量、区域报警开关），支持最多20个；支持最多5个预设模式
5 | 冻干机 | 台 | 1 | 1 | 1. 设备名称
|  |  |  | 2 | 冷干机
|  |  |  | 3 | 2. 主要技术指标
|  |  |  | 4 | 2.1 规格：普通型
|  |  |  | 5 | 2.2 冻干面积：≥0.12㎡
|  |  |  | 6 | 2.3 捕水容量：≥3 kg/批
|  |  |  | 7 | 2.4 西林瓶装瓶量：Φ12mm：920；Φ16mm：480；Φ22mm：260
|  |  |  | 8 | 2.5 盘装溶液：≥1.5 L
|  |  |  | 9 | 2.6 板层尺寸：约Φ200 mm
|  |  |  | 10 | 2.7 板层间距：≥70 mm
|  |  |  | 11 | 2.8 板层数量：不少于4块
|  |  |  | 12 | 2.9 冷阱尺寸：约Φ250×150 mm
|  |  |  | 13 | 2.10 冷阱最低温度：≤-56℃ (空载）
|  |  |  | 14 | 2.11 极限真空度：≤5 Pa（空载）
|  |  |  | 15 | 2.12 功率（220V50Hz）：≥0.95Kw
|  |  |  | 16 | 2.13 功率（-80℃）：≥1.35Kw
|  |  |  | 17 | 2.14 环境温度：≤25℃
6 | 智能型超声波细胞破碎仪 | 台 | 1 | 1 | 1. 设备名称
|  |  |  | 2 | 智能型超声波细胞破碎仪
|  |  |  | 3 | 2.设备用途：
|  |  |  | 4 | 适用于不同容量样本（依据不同体积选择对应型号及探头）的处理。能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌，同时可用来乳化、分离、分散、提取、清洗及加速化学反应等等。
|  |  |  | 5 | 3. 主要技术指标：
|  |  |  | 6 | 3.1 功率：覆盖18～1800W连续可调
|  |  |  | 7 | 3.2 破碎容量：覆盖200～1200 ml
|  |  |  | 8 | 3.3 显示方式：真彩7寸触摸电容屏高清晰显示
|  |  |  | 9 | 3.4 单次超声时间：覆盖0.1～99.9S
|  |  |  | 10 | 3.5 单次间隙时间：覆盖0.1～99.9S
|  |  |  | 11 | 3.6 总时间（超声+间隙）：覆盖1～99H59M59S
|  |  |  | 12 | 3.7 频率范围：覆盖20～25KHz
|  |  |  | 13 | 3.8 温控范围：覆盖0～100度（可选配低温恒温）
|  |  |  | 14 | 3.9 报警功能：温度、时间、过载、空载、超温
|  |  |  | 15 | 3.10 随机变幅杆：≥Φ22 mm
|  |  |  | 16 | 3.11 数据储存：不少于20组
|  |  |  | 17 | 3.12 控制方式：单片机+TFT触控
|  |  |  | 18 | 3.13 上下叠放功能（可节省空间）：支持
|  |  |  | 19 | 3.14 工作语音报警和故障提示功能：有
|  |  |  | 20 | 3.15 超声功率模拟数据波形显示功能：有
|  |  |  | 21 | 3.16 超声时间脉宽数据波形显示功能：有
|  |  |  | 22 | 3.17 用户密码保护功能：有
|  |  |  | 23 | 3.1 8超声波主机材质：铝合金+ABS塑料模具一次性成型
|  |  |  | 24 | 3.19 隔音箱材质：防腐板+ABS塑料模具一次性成型

## 附表4 分析天平等实验室设备一批报价清单
附表4：
分析天平等实验室设备一批报价清单
序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌和产地/国产或进口 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出对比） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 分析天平 | 台 | 1 | 1 | 1、可读性：≤0.0001g
|  |  |  | 2 | 2、量程：≥220g
|  |  |  | 3 | 3、秤盘尺寸：约90mm
|  |  |  | 4 | 4、重复性：≤0.0001g
|  |  |  | 5 | 5、线性：≤0.0002g
|  |  |  | 6 | 6、6平均响应时间：≤2.5s
|  |  |  | 7 | 7、五面玻璃防风罩，视野清晰
|  |  |  | 8 | 8、动态温度补偿
|  |  |  | 9 | 9、全自动故障诊断
|  |  |  | 10 | 10、超载保护
|  |  |  | 11 | 11、应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、但维护在那换、合计、计算（乘、除）
|  |  |  | 12 | 12、内置RS232接口，符合GLP标准
|  |  |  | 13 | 13、下部吊钩，满足大体积称量
|  |  |  | 14 | 14、左右除皮键，满足不同使用习惯
2 | 天平 | 台 | 1 | 1 | 1、称量范围：覆盖‌0~2200g
|  |  |  | 2 | 2、可读性精度：≤‌10mg
|  |  |  | 3 | 3、非线性误差：≤‌20mg
|  |  |  | 4 | 4、重复性误差：≤‌10mg
|  |  |  | 5 | 5、校准方式：‌外部校准
|  |  |  | 6 | 6、秤盘尺寸：约‌180*180mm
|  |  |  | 7 | 7、平均响应时间：≤‌1.1秒
|  |  |  | 8 | 8、前置式水平仪‌
|  |  |  | 9 | 9、防静电涂层玻璃防风罩、‌五面玻璃防风罩
|  |  |  | 10 | 10、内置RS232接口，‌符合GLP标准
3 | 显微镜 | 台 | 1 | 1 | 1．整体复消色差光学系统，高分辨率。
|  |  |  | 2 | 2．优秀的Greenough光路设计，高反差，高景深。
|  |  |  | 3 | 3．变倍比：≥8:1
|  |  |  | 4 | 4．放大倍数为6.3倍至100倍。允许扩展的最大倍数≥250倍；
|  |  |  | 5 | 5．物镜标准工作距离≥92mm；允许扩展的最大工作距离≥286mm
|  |  |  | 6 | 6．10倍高接目点可调焦目镜，视场数≥23，超宽视野。瞳间距离：55mm至75mm可调
|  |  |  | 7 | ★7. 1.0X平场复消色差物镜，工作距离≥92mm；最大视野≥36.8mm。2.0X平场复消色差物镜，工作距离≥35mm；最大视野≥18mm。
|  |  |  | 8 | 8. 三目照相镜座，观察视角≤35度。
|  |  |  | 9 | 9. 照明方式：反射光双支光纤照明；透射光明场、暗场、斜照明。
|  |  |  | 10 | 10. LED冷光源,寿命≥5万小时。
|  |  |  | 11 | 11.成像系统：高色彩还原彩色智能相机
|  |  |  | 12 | 11.1相机带有主动降噪、主动锐化功能并可进行HDR模式采集 ；
|  |  |  | 13 | 11.2物理像素≥830万，Ultra HD(4K)；
|  |  |  | 14 | 11.3拍摄速度≥30幅/秒（分辨率不低于3840 x 2160）；
|  |  |  | 15 | 11.4 增益1-22x可调；
|  |  |  | 16 | 11.5可通过显微镜机身或单独电源供电两种方式可供选择；
|  |  |  | 17 | 11.6 HDMI/USB0 Type C/Ethernet/Micro-D多种数据传输接口；
|  |  |  | 18 | 11.7 相机可利用Wi-Fi进行连接控制相机拍照；
|  |  |  | 19 | 11.8相机自带OSD图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，数据直接存储至USB设备，无需额外配备电脑。
|  |  |  | 20 | 12. 同品牌软件系统，可兼容IOS系统iPAD及Windows系统电脑。
|  |  |  | 21 | 12.1 带拍照和视频录像功能。
|  |  |  | 22 | 12.2 可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度等。
|  |  |  | 23 | 12.3 可对图像进行反差、明暗、伽马值、色彩、平滑、锐度等处理。
|  |  |  | 24 | 12.4 可同时进行多幅图像的对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览。
|  |  |  | 25 | 12.5 在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸。
|  |  |  | 26 | 12.6 支持czi,bmp,tiff,tif,jpeg,jpg,png,wdp,sur,gif,wmp,wdp,czi,avi,wmf,mov,zvi,lsm等格式图像或视频输出。
|  |  |  | 27 | 12.7 对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等。
|  |  |  | 28 | 12.8 曝光模式自动、测光、手动可选。
|  |  |  | 29 | 12.9 可手动或自动白平衡调节。
4 | 离心机 | 台 | 2 | 1 | 1、最大相对离心力（rcf）：≥20,913 xg
|  |  |  | 2 | ★2、转速：不少于200 ‐ 14,000 rpm
|  |  |  | 3 | 3、离心时间：1 min ‐ 99 min，连续离心，瞬时离心
|  |  |  | 4 | ★4、50ml高速铝合金转子离心力≥20130xg；
|  |  |  | 5 | 5、噪音水平：≤59 dB(A)
|  |  |  | 6 | ★6、最大容量：≥4×750 mL（水平转子），≥6×85 mL、48×1.5/2.0 mL、20×5 mL管、48×15 mL 玻璃管（固定角转），≥16×MTP（工作板转子）
|  |  |  | 7 | 7、具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全
|  |  |  | 8 | 8、具备程序记忆功能，存储≥35 个用户程序
|  |  |  | 9 | 9、快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖
|  |  |  | 10 | 10、转子使用寿命可高达 ≥100,000 次
|  |  |  | 11 | 11、铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品
|  |  |  | 12 | 12、5 ml 固定角转，离心力≥20,913 × g
|  |  |  | 13 | ★13、工作板转子，最大承载高度不小于89 mm
|  |  |  | 14 | ★14、≥10 个加速档和≥10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬
|  |  |  | 15 | 15、转子和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）
|  |  |  | 16 | 16、定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性
|  |  |  | 17 | 17、具有气密性转子盖，转子气密性经由第三方测试并认证，可高温高压灭菌
|  |  |  | 18 | 18、温度范围：覆盖-9°C 至40°C
|  |  |  | 19 | 19、快速制冷功能，只需15 分钟即可预冷腔体
|  |  |  | 20 | 20、待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度
|  |  |  | 21 | 21、转子在最高转速下，仍可以保持4°C
|  |  |  | 22 | 22、 ECO自动待机功能，8 小时不使用后自动待机
|  |  |  | 23 | 23、内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀
|  |  |  | 24 | 24、高效压缩机控制，优化制冷性能
5 | 管式炉 | 台 | 1 | 1 | 1、设计温度和工作温度：‌设计温度为1200℃（‌≤30min）‌，‌工作温度为1100℃。‌
|  |  |  | 2 | 2、加热元件：‌采用掺钼铁铬铝合金作为加热元件。‌
|  |  |  | 3 | 3、电压和功率：‌额定电压为220V，‌额定功率为1.2KW。‌
|  |  |  | 4 | 4、控温方式：‌采用PID方式调节温度，‌可设置30段升降温程序。‌
|  |  |  | 5 | 5、保护功能：‌带有超温和断偶保护功能。‌
|  |  |  | 6 | 6、炉膛材料：‌使用高纯氧化铝作为炉膛材料，‌炉膛表面涂有高温氧化铝涂层，‌以提高加热效率和炉膛使用寿命。‌
|  |  |  | 7 | 7、炉管内气压：‌炉管内气压不可高于0.02MPa。‌当炉体温度高于1000℃时，‌炉管内不可处于真空状态，‌需保持在常压状态。‌
|  |  |  | 8 | 8、气体流量：‌进入炉管的气体流量需小于200SCCM，‌以避免冷的大气流对加热石英管的冲击。‌
|  |  |  | 9 | 9、石英管使用温度：‌石英管的长时间使用温度应小于1100℃。‌
|  |  |  | 10 | 10、安全注意事项：‌不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用样品加热实验。‌若需关闭气阀对样品加热，‌则需时刻关注压力表的示数，‌若气压表示数大于0.02MPa，‌必须立刻打开泄气阀，‌以防意外发生
6 | 电化学工作站 | 台 | 1 | 1 | 1、可用于八个工作电极与一个共用的参比电极和一个共用的对极处于同一电解池中的测量。仪器也能用于八个独立电解池的测量。每个通道的工作电极可以独立控制，包括开关，电位和电流测量灵敏度的设定。
|  |  |  | 2 | 2、电位范围：±10V，电位控制精度：<1mV，电位控制噪声：<0.01mV，槽压：±12V
|  |  |  | 3 | 3、电流范围(每个通道)：不小于10mA，额外配套两个不小于250mA的通道，参比电极输入阻抗：<1*1012ohm，灵敏度量程：<1*10-9-0.001A/V共七档
|  |  |  | 4 | 4、输入偏置电流：<50pA，电流测量分辨率：<1pA
|  |  |  | 5 | 5、最高数据采集速率：1MHz@16位，CV和LSV扫描速度：0.000001to5000V/s，CA和CC脉冲宽度：0.0001to1000s
|  |  |  | 6 | 6、最大数据长度(8个通道)：256k-16384k可选，对于单通道或顺序测量，波形更新速率可达10MHz,采样速率不低于1MHz,八个通道的电位控制数模转换器具有更低的噪声。
7 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | 1 | 1、盘面材质:陶瓷涂层不锈钢盘面
|  |  |  | 2 | 2、最大搅拌量（水）:≥3L
|  |  |  | 3 | 3、转速范围:覆盖200-1500rpm
|  |  |  | 4 | 4、转速显示:LED
|  |  |  | 5 | 5、温度显示:LED
|  |  |  | 6 | 6、加热温度范围:覆盖室温-280℃
|  |  |  | 7 | 7、加热液体控温精度:±1(<100°C) ±1%(>100°C)
|  |  |  | 8 | 8、温度显示精度:±1℃
|  |  |  | 9 | 9、外置温度传感器精度:PT1000（精度±0.2°C）
|  |  |  | 10 | 10、余热警告功能:≥50°C
|  |  |  | 11 | 11、过热保护:≥300℃
|  |  |  | 12 | 12、电机类型:直流无刷电机
|  |  |  | 13 | 13、搅拌点位数量:≥1
|  |  |  | 14 | 14、搅拌子最大尺寸长度:30mm
8 | 震荡摇床 | 台 | 1 | 1 | 1、振荡频率范围：覆盖10-350rpm。
|  |  |  | 2 | 2、振荡频率精度：≤±1rpm。
|  |  |  | 3 | 3、摇板振幅：≥Ф26mm。
|  |  |  | 4 | 4、温控范围：4～60℃（低温型，室温下 15℃）。
|  |  |  | 5 | 5、温度调节精度：≤±0.1℃。
|  |  |  | 6 | ▲6、温度均匀度：≤±0.5℃（at37℃）。
|  |  |  | 7 | 7、显示方式：LCD（触摸屏）。
|  |  |  | 8 | 8、对流方式：强制对流。
|  |  |  | 9 | 9.控制方式：PLC 微电脑智能控制。
|  |  |  | 10 | ▲10、最大容量：单层 250ml×30 或 500ml×20 或 1000ml×12 或 2000ml×6。
|  |  |  | 11 | 11、定时范围：覆盖0-999.9 小时。
|  |  |  | 12 | 12、摇板尺寸（长×宽）：单层≥520mm×375mm。
|  |  |  | 13 | 13、配备：万能弹簧夹具。
|  |  |  | 14 | 14、外型尺寸（长×宽×高） ≤900mm×715mm×1170mm
9 | 多功能反应釜 | 台 | 1 | 1 | 1、反应位：≥9 个；
|  |  |  | 2 | 2、采取旋转底照的辐照方式，可同时实现多组（1~9）光化学反应，并有效消除辐照光源特性（强度、均匀、方向等）、环境变化等因素的影响，适合催化剂的快速筛；仪器具有快插止水接头，分离后可以自动封闭水；（提供实物图证明文件）
|  |  |  | 3 | 3、通过功能盖设计来延展应用和样品流动、测试条件，实现真空、惰气保护、流动性气氛等不同环境下的光催化反应，可以实现气体样、液体样的检测；
|  |  |  | 4 | 4、平底石英反应瓶：光学级，总容积≥50ml（或定制全反射瓶），耐压≥0.1MPa;
|  |  |  | 5 | 5、LED 单色光源：默认白光400-800nm；（365nm，385nm，420nm，450nm，485nm，535nm，595nm，620nm,630,760,880,940多波长任选）
|  |  |  | 6 | 6、电功率可调节：覆盖0~10W；
|  |  |  | 7 | 7、搅拌装置：磁力悬浮，搅拌速度覆盖 0~500转/ 分钟;
|  |  |  | 8 | ▲ 8、旋转式光源：LED 单元切换时间可调节（覆盖1~99 秒）；
|  |  |  | 9 | 9、瓶盖配置：默认C类（三孔），A（降解），B（气密性单孔取样），C类后续可选；
|  |  |  | 10 | ▲ 10、温度控制：一体水冷控温，温度范围：覆盖10-80℃（低温可定制）；控温精度：±1℃；显示最小分度值0.01℃；
|  |  |  | 11 | 11、配置清单：多通道光化学反应装置主机，含旋片式白光灯盘光源1个,含定制灯盘1个，配件箱：石英反应瓶9个（含搅拌子），多功能瓶盖9个（含密封垫），气体取样针1个，液体取样针1个
10 | 气相色谱仪 | 台 | 2 | 1 | 1.工作条件
|  |  |  | 2 | 1.1.工作温度：4-32℃
|  |  |  | 3 | 1.2.工作湿度：<80% (无冷凝)
|  |  |  | 4 | 2.技术指标：
|  |  |  | 5 | 2.1.▲仪器类型：一体机台式细胞分析仪，无需连接电脑，节省实验室空间；
|  |  |  | 6 | 2.2.典型细胞处理时间：10~20秒，可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片；
|  |  |  | 7 | 2.3.▲细胞样品范围：1x104-1x107细胞/mL；
|  |  |  | 8 | 2.4.微粒/细胞直径范围：4μm - 60μm（微粒）；7μm - 60μm（细胞）；
|  |  |  | 9 | 2.5.所需的样品体积: 10 μL；
|  |  |  | 10 | 2.6.可进行自动光强度调节和全自动聚焦（也可手动调整焦距），从而完成快速图像捕获；
|  |  |  | 11 | 2.7.具有细胞Gating功能：可对不同尺寸的细胞亚群进行计数；
|  |  |  | 12 | 2.8.兼容重复细胞计数板和一次性细胞计数板
|  |  |  | 13 | 2.9.程序：有预设程序，且采用machine learning和AI智能算法，对于细胞碎片，小细胞和成团细胞等复杂细胞样本有更准确的计数结果；
|  |  |  | 14 | 2.10.内置预稀释计算器、细胞传代计算器；
|  |  |  | 15 | 2.11.相机5百万像素，物镜2.5倍光学放大；
|  |  |  | 16 | 2.12.▲仪器可通过wifi连接到云平台，传输和保存数据；
|  |  |  | 17 | 2.13.图像和数据可自动保存，其提供多种格式的数据文件，包括Tiff、PNG、JPG图像文件，CSV、FCS数据文件，还可保存包含结果、图像和机器设置参数的PDF文件；
11 | 制氮机 | 台 | 1 | 1 | 1、产氮量：≥10Nm3/h
|  |  |  | 2 | 2、氮气纯度：≥99.99%
|  |  |  | 3 | 3、碳分子筛：约100公斤
|  |  |  | 4 | 4、压力：0.6Mpa 可调
|  |  |  | 5 | 5、电源：220V,50Hz
|  |  |  | 6 | 6、外形尺寸：约1900*1200*1800mm
|  |  |  | 7 | 7、重 量：约1000Kg
12 | 沼气组分测定仪 | 台 | 1 | 1 | ★1、传感器规格：CH4、CO2——双通道红外线测量技术；O2、H2S、NH3——内置电化学传感器
|  |  |  | 2 | 2、量程：
|  |  |  | 3 | 2.1、CH4:覆盖0～100%；
|  |  |  | 4 | 2.2、CO2:覆盖0～100%；
|  |  |  | 5 | 2.3、O2:覆盖0～25%；
|  |  |  | 6 | ★2.4、H2S:覆盖0～10000ppm；
|  |  |  | 7 | 3、测量精度：
|  |  |  | 8 | ★3.1、CH4:(0～70%)±0.5%(vol)/(70～100%)±1.5%(vol)
|  |  |  | 9 | 3.2、CO2:(0～60%)±0.5%(vol)/(60～100%)±1.5%(vol)
|  |  |  | 10 | 3.3、O2:(0～25%)±2.0%(vol)
|  |  |  | 11 | ★3.4、H2S:(0～10000ppm)±2.0%(ppm)
|  |  |  | 12 | 4、测量时间（T90）：
|  |  |  | 13 | 4.1、CH4：≤ 10 秒
|  |  |  | 14 | 4.2、CO2：≤ 10 秒
|  |  |  | 15 | 4.3、O2、H2S：≤ 30 秒
|  |  |  | 16 | 5、O2传感器寿命：约3年
|  |  |  | 17 | 6、抽气泵流量：≥550 ml/min
|  |  |  | 18 | 7、抽气泵流量故障显示点：-200 mbar（可设置）
|  |  |  | 19 | ★8、抽气泵最大真空度重启点：约-375 mbar（流量约80 ml/min）
|  |  |  | 20 | 9、温度测量：覆盖-10～+70 ℃
|  |  |  | 21 | 10、温度测量精度：±0.5 ℃
|  |  |  | 22 | 11、流量测量：可选配皮托管、孔板及风速仪
|  |  |  | 23 | 12、通讯：USB接口或无线蓝牙
|  |  |  | 24 | 13、相对压力：±500 mbar
|  |  |  | 25 | 14、相对压力测量精度：±4 mbar
|  |  |  | 26 | 15、大气压力：覆盖500～1500 mbar，精度为±5 mbar
|  |  |  | 27 | 16、配备GPS传感器：位置及定位
|  |  |  | 28 | 17、可用内存：10个ID数、500组数据储存
|  |  |  | 29 | 18、外壳材料：ABS/聚丙烯与橡胶成型
|  |  |  | 30 | 19、操作键：薄膜面板键盘
|  |  |  | 31 | 20、显示：高清晰、高分辨率 4.3寸全彩
|  |  |  | 32 | 21、连接接口：具有彩色编码的进气口、出气口及压力测量口；防水USB端口、风速计及充电器/温度探头连接口；
|  |  |  | 33 | 22、气体过滤芯：可更换的2.0μm PTFE过滤芯
|  |  |  | 34 | 23、电池型号：可充电镍氢电池组
|  |  |  | 35 | 24、工作时间：8小时连续工作时间（满电量）
|  |  |  | 36 | 25、充电器：智能电池充电器（覆盖100～240V）
|  |  |  | 37 | 26、充电时间：最长3小时可充满
13 | 高效率膜分离装置 | 台 | 1 | 1 | 1、最小运行体积：0.8L；
|  |  |  | 2 | 2、过滤面积：≥0.4m²
|  |  |  | 3 | 3、物料罐：≥10L带夹套可通热水冷水；
|  |  |  | 4 | 4、工作压力：覆盖0-4.0MPa；
|  |  |  | 5 | 5、允许工作温度：覆盖5-55℃；
|  |  |  | 6 | 6、泵机功率：≥1500W；
|  |  |  | 7 | 7、pH适用范围：覆盖2-12；
|  |  |  | 8 | 8、过滤速率：覆盖0.5--10L/H(取决于物料和膜芯)；
|  |  |  | 9 | 9、过滤部件：SUS316L不锈钢
|  |  |  | 10 | 10、按照卫生级膜元件的膜面流速配置泵的流量范围。
|  |  |  | 11 | 11、膜壳根据流体动力学设计，充分保证膜面流速，保证测试数据的稳定可靠。
|  |  |  | 12 | 12、系统配备变频系统，循环流量无级调节，可满足不同实验条件和膜面流量的要求。
|  |  |  | 13 | 13、带有自动超压保护功能，设定压力保护参数，监测系统运行压力超过设定保护值时，系统自动连锁保护、声光报警、自动停机，保证使用过程安全；
|  |  |  | 14 | 14、带有自动超温保护功能，设定温度保护参数，测系统运行温度监超过设定保护值时，系统自动连锁保护、声光报警、自动停机，保证实验过程中物料的稳定；
|  |  |  | 15 | 15、可以换装其他型号微滤、超滤、纳滤膜、反渗透膜元件；
|  |  |  | 16 | 16、所有不锈钢焊接均采用自动充氩保护，单面焊接，双面成型，与物料接触管道没有任何焊接点，保证设备耐压耐腐蚀性能，设备管道内外表面品质优良，操作简单，清洁卫生，安全可靠。
14 | 冷冻干燥机 | 台 | 1 | 1 | 1、工作条件
|  |  |  | 2 | 1.1、工作温度：覆盖＋10℃～＋32℃
|  |  |  | 3 | 1.2、电源要求：230V，50/60Hz
|  |  |  | 4 | 2、技术要求
|  |  |  | 5 | 2.1、主机：
|  |  |  | 6 | 2.1.1、大屏幕液晶界面清楚显示主要过程参数，如冷阱温度、冻干时间、分段时间，真空度及样品温度；将冻干过程分为预冻，预热泵，主干燥，二次干燥，待机等几个阶段，并能实现连续阶段的自动跳转
|  |  |  | 7 | 2.1.2、真空度显示范围覆盖0.001-1000mbar，显示精度为0.001mbar，真空传感器为派纳尼真空传感器
|  |  |  | 8 | ★2.1.3、内置冰上蒸汽压曲线，实现真空度和样品温度偶联显示
|  |  |  | 9 | 2.1.4、冷阱最大凝冰容量：≥2.5 Kg，容积≥3.5L
|  |  |  | 10 | 2.1.5、凝冰效率 ：≥2 kg/24h
|  |  |  | 11 | 2.1.6、工作温度：≤-55℃
|  |  |  | 12 | ★2.1.7、制冷功率：≥0.43 KW
|  |  |  | 13 | ★2.1.8、冷阱大开口设计，直径≥240mm，便于水蒸汽的快速输送
|  |  |  | 14 | 2.1.9、冷阱和冷凝管由316L不锈钢制成，防腐蚀抗变形，电解抛光处理，易于清洗，冷凝管暴露于冷阱内，具有冷阱预冻功能。
|  |  |  | 15 | 2.1.10、可设置真空度，实现真空度的自动控制
|  |  |  | 16 | ★2.1.11、采用无氟环保制冷剂，GWP（全球变暖潜能值）≤10
|  |  |  | 17 | 2.2、真空系统：
|  |  |  | 18 | 2.2.1、真空泵抽气速率：≥38.3 L／min;
|  |  |  | 19 | 2.2.2、极限真空：≤2×10－3mbar
|  |  |  | 20 | 2.2.3、需要配置油雾过滤器，防止污染环境
|  |  |  | 21 | 2.2.4、真空度测量范围：覆盖1000-0.001 mbar
|  |  |  | 22 | 2.3、冷冻样品干燥室:
|  |  |  | 23 | 2.3.1、干燥室为透明有机玻璃材质，带6个接口，
|  |  |  | 24 | 2.3.2、防老化橡胶阀内置不锈钢接头，防腐蚀抗变形；
|  |  |  | 25 | 2.3.3、不锈钢隔板，面积≥0.092m2
|  |  |  | 26 | 2.4、运行噪音≤49db
|  |  |  | 27 | 3、配置:
|  |  |  | 28 | 3.1、冻干机主机，1台
|  |  |  | 29 | 3.2、真空泵（配油雾过滤器），1台
|  |  |  | 30 | 3.3、真空传感器，1个
|  |  |  | 31 | 3.4、通用底板，1个
|  |  |  | 32 | 3.5、干燥室, 1个
|  |  |  | 33 | 3.6、防老化橡胶阀，6个
|  |  |  | 34 | 3.7、不锈钢隔板，1个
|  |  |  | 35 | 3.8、真空电磁阀，1个
|  |  |  | 36 | 4、提供制造商或制造商指定的代理商对投标人的授权文件
15 | 多功能隔离存储柜 | 台 | 5 | 1 | 1.材质：防火安全柜通体采用双层优质冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm，两层钢板间形成≥38MM中空双层结构设计, 尺寸：约1660×1000×470(mm)。
|  |  |  | 2 | 2.层板：内置镀锌层板，耐腐耐磨，不易变形。
|  |  |  | 3 | 3.焊接工艺：柜体采用全焊接工艺，表面无明显焊点，不存在因焊点处锈蚀而引发的烤漆脱层、柜体生锈的隐患，使用寿命更长，安全防护性能更佳。
|  |  |  | 4 | 4.柜体涂层：采用环氧与聚酯纤维混合涂层，耐腐蚀强，抗紫外线辐射；涂层工艺安全可靠，附着力强，即使是柜内无法触及的隐蔽处也经久不脱层。
|  |  |  | 5 | 5.柜门：具有高度安全的密封性，柜门闭合凸面专利设计，密封间隙小于2mm，门板与柜体契合度更高，有效阻挡火势进入柜体。
|  |  |  | 6 | 6.门锁系统：三点联动式门锁结构，使柜体在关闭状态时密封性更好；门锁处使用档条结构设计，使维护省时便捷；同一操作平面的双锁系统保障安全。还可选择电子密码锁具。
|  |  |  | 7 | 7.通风口：附有消焰器的两个通风口分别位于两侧底部和顶部，安全降低柜内有害气体聚集的风险，并在外部火情发生时有效断绝火势进入柜体。（提供通风口消焰器阻隔火苗的照片）
|  |  |  | 8 | 8.可调层板挂钩设计：内部挂钩设计对层板的放置无方向要求，安装操作简单便捷，保证溢出物被安全导入盛漏槽，绝无误操作的隐忧。
|  |  |  | 9 | ▲9.警示标语：3M反光材质，夜间可视距离达50米，配警示标语。在夜晚突发断电的情况下，也能清晰准确的锁定位置。
|  |  |  | 10 | 10.柜底：柜体底部配备有51mm深的盛漏槽或托盘。
|  |  |  | 11 | 11.把手：嵌入式全胶粒防滑把手。
|  |  |  | 12 | 12.柜角：圆弧形裁边设计，美观并避免安全隐患。
|  |  |  | 13 | 13.锁具：柜体配置一把嵌入式机械锁加挂锁孔
|  |  |  | 14 | ▲14.板材盐雾测试：符合GB/T 10125-2021，测试结果评级RP应不小于10级。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的板材盐雾测试报告）
|  |  |  | 15 | ▲15.整体10年保修，易损件2年免费保修，提供终身售后服务。
16 | 多功能隔离存储柜 | 台 | 1 | 1 | 1.材质：防火安全柜通体采用双层优质冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm，两层钢板间形成38MM中空双层结构设计，尺寸：约1660×900×470(mm)。
|  |  |  | 2 | 2.层板：内置镀锌层板，耐腐耐磨，不易变形。
|  |  |  | 3 | 3.焊接工艺：柜体采用全焊接工艺，表面无明显焊点。
|  |  |  | 4 | 4.柜体涂层：采用环氧与聚酯纤维混合涂层，耐腐蚀强，抗紫外线辐射；涂层工艺安全可靠，附着力强，即使是柜内无法触及的隐蔽处也经久不脱层。
|  |  |  | 5 | 5.柜门：具有高度安全的密封性，柜门闭合凸面，密封间隙小于2mm。
|  |  |  | 6 | 6.门锁系统：三点联动式门锁结构，使柜体在关闭状态时密封性更好；门锁处使用档条结构设计，使维护省时便捷；同一操作平面的双锁系统保障安全。还可选择电子密码锁具。
|  |  |  | 7 | 7.通风口：附有消焰器的两个通风口分别位于两侧底部和顶部，安全降低柜内有害气体聚集的风险，并在外部火情发生时有效断绝火势进入柜体。（提供通风口消焰器阻隔火苗的照片）
|  |  |  | 8 | 8.可调层板挂钩设计：内部挂钩设计对层板的放置无方向要求，安装操作简单便捷，保证溢出物被安全导入盛漏槽，绝无误操作的隐忧。
|  |  |  | 9 | 9.▲警示标语：3M反光材质，夜间可视距离达50米，配警示标语。在夜晚突发断电的情况下，也能清晰准确的锁定位置。
|  |  |  | 10 | 10.柜底：柜体底部配备有51mm深的盛漏槽或托盘。
|  |  |  | 11 | 11.把手：嵌入式全胶粒防滑把手。
|  |  |  | 12 | 12.柜角：圆弧形裁边设计，美观并避免安全隐患。
|  |  |  | 13 | 13.锁具：柜体配置一把嵌入式机械锁加挂锁孔
|  |  |  | 14 | 14.▲板材盐雾测试：符合GB/T 10125-2021，测试结果评级RP应不小于10级。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的板材盐雾测试报告）
|  |  |  | 15 | 15.▲整体10年保修，易损件2年免费保修，提供终身售后服务。
17 | 双瓶气瓶柜 | 台 | 1 | 1 | 1.柜体主体采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板，柜体内外表面经酸洗磷化处理。柜体表面为全方位环氧树脂与聚脂纤维混合涂层，包括隐蔽处烘热固化处理，尺寸：约长900*宽450*高1900mm。
|  |  |  | 2 | 2.柜体为全焊接结构，无明显焊点。
|  |  |  | 3 | 3.顶部平面设计，创新顶部段差结构，不易积累污垢，更易清洁擦拭。
|  |  |  | 4 | 4.★视窗材质为3C认证防爆玻璃。 （需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的3C认证检测报告）
|  |  |  | 5 | 5.装配不锈钢可调节踏板，方便装卸钢瓶。钢瓶固定底座采用优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理，固定装置采用专用束带或连环锁链固定钢瓶，耐酸碱、耐腐蚀、防撞击性能强。
|  |  |  | 6 | 6.配置专用气体检测变送器，能选配常见可燃气体、氧气、惰性气体及有毒气体等专用探测器，防爆级别达到Ex d II C T6 Gb。当柜内气体探测器检测到气体泄漏时，会发出声光警报。（提供气体检测变送器的Exd II C T6 Gb的防爆合格证）
|  |  |  | 7 | 7.▲声光报警器的防爆级别达到Ex d II C T6 Gb，并同时开启自动排风。（提供声光报警器的Exd II C T6 Gb的防爆合格证）
18 | 试剂柜 | 台 | 2 | 1 | 1.材质：PP材质，尺寸：约1800 * 900 *450(mm)。
|  |  |  | 2 | 2.底槽：底部有深度51mm的底槽能够阻挡意外泄露。
|  |  |  | 3 | 3.柜体：柜体采用≥8mm厚度瓷白色聚丙烯板材经无缝焊接处理。
|  |  |  | 4 | 4.门板：双开门设计，PP磨具注塑而成。
|  |  |  | 5 | 5.配件：（铰链，把手等）PP材质配件。
|  |  |  | 6 | 6.层板：调节层板，数量≥1。
|  |  |  | 7 | 7.警示标语：3M反光材质，夜间可视距离达50米，配六国语言警示标语。
|  |  |  | 8 | 8.PP通风口，通风装置可根据需要，加装无管道净化器，目前自带活性炭过滤净化及定时排风，不带报警功能。
|  |  |  | 9 | 9.▲所使用的PP板材负荷变形温度不低于142℃（ISO 75-1：2020 & ISO75-2:2013 方法B），维卡软化温度不低于150℃（ISO 306：2013 方法 B50），PP板材垂直燃烧不低于V-0等级。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的PP板材测试报告）
|  |  |  | 10 | 10.▲PP柜根据ISO 4892-3:2016 循环1，进行综合光老化试验-紫外辐射暴露检测，试验后，样品外观无异常；色差（E*）：0.12。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的抗老化检测报告）
19 | 物品柜 | 台 | 1 | 1 | 1.材质：柜体采用≥1.0mm厚度优质冷轧钢板，全焊接结构；表面采用环氧树脂与聚酯纤维融混合喷涂，耐腐蚀，尺寸：约1090 × 460 × 1650(mm)。
|  |  |  | 2 | 2.分区：存储柜分左右柜体设置，左边柜体配置铝合金挂衣架横杆，可放置大件的防护服之类的物品；右边分层设计，标配三块可调节层板，可将应急救援用品，分类放置。
|  |  |  | 3 | 3.可视窗柜门：使得柜内存储的物资一目了然，在需要应急救治的情况下，能够准确拿取所需要的物资。
|  |  |  | 4 | 4.安全锤：配备优质的安全锤，至于柜门右上方，卡入式放置，无任何牵制，方便拿取，节省时间。
|  |  |  | 5 | 5.柜体板材盐雾测试：柜体板材符合GB/T 10125-2021，测试结果评级RP应不小于10级。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的板材盐雾测试报告）
20 | 组合式盛漏托盘 | 台 | 20 | 1 | 1.尺寸：约350W*350L*80H(mm)
|  |  |  | 2 | 2.承重性能：在样品上施加 50kg 测试负载并保持 1 小时。在测试后，样品未有任何损坏、倒塌和倾翻。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告）
21 | 危废智能收集器 | 台 | 20 | 1 | 1.去静电漏斗：使用抗静电HDPE材料加工而成，漏斗配有静电接地线，防止废液因静电发生失火、爆炸等意外。漏斗内部配有止逆阀。
|  |  |  | 2 | 2.截止阀：使用 PTFE 材料加工而成，安装在去静电漏斗与废液收集桶之间。
|  |  |  | 3 | 3.废气处理装置：外壳使用抗静电HDPE材料，可将桶内气化的化学品进行过滤处理；装置附带时间进度条，方便直观判断是否处在有效期内；能够保证6个月常规的过滤需求。
|  |  |  | 4 | 4.无线液位报警装置：外壳使用PP材料，防腐性能优异；装置包括∶液位探测开关、信号发射器、报警主机；报警信息采用无线信号发射的方式，无需布线，减轻风险等级；液位探测开关使用寿命可达10万次以上。
|  |  |  | 5 | 5.废液收集桶：桶身使用HDPE材料加工而成，容量20L（可根据实际需求选配容量），废液桶抗腐蚀性能优异；满足日常废液收集需求。
|  |  |  | 6 | 6.盛漏托盘：整体使用HDPE材料加工而成，防腐性能优异；有效预防废液倾洒造成地面腐蚀或其他意外。
|  |  |  | 7 | 7.安全盖：PTFE 材质；
|  |  |  | 8 | 8.无线液位报警装置：PP
|  |  |  | 9 | 9.废液收集桶：HDPE 材质/容量 20L；
|  |  |  | 10 | 10.废液收集桶尺寸：约260W*260L*400H（mm）；
|  |  |  | 11 | 11.废气处理装置：抗静电 HDPE 材质；
|  |  |  | 12 | 12.去静电漏斗：抗静电 HDPE 材质/附接地装置；
|  |  |  | 13 | 13.单向止回阀：PTFE 材质；
|  |  |  | 14 | 14.铁氟龙管：PTFE 材质；
|  |  |  | 15 | 15.盛漏托盘：HDPE 材质；
|  |  |  | 16 | ▲16.抗静电测试：向样品加载 6kV 电压 1min，样品未出现击穿现象。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告）
|  |  |  | 17 | ▲17.变形温度：按照GB/T 1634.1-2019的规定进行测试。 在温度为（23±2）℃和相对湿度为（50±5）%RH的条件下调节24 h，变形温度平均值在123℃。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告）
|  |  |  | 18 | ▲18.耐腐蚀：根据GB/T 11547-2008标准及委托单位要求，将样块放置以下试剂浸泡：王水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、硫化钠（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%），在试剂里面浸泡48 小时，样品表面没有腐蚀和变色。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告）
22 | 冲淋洗眼器 | 台 | 1 | 1 | 1、管件连接方式：应急喷淋洗眼器的全部管件均采用插拔式的连接方式，插拔件上两个密封圈。
|  |  |  | 2 | 2、▲主体管道直径≥45mm
|  |  |  | 3 | 3、安装便利：进排水口能够在安装时达到360度任意定位，冲淋和洗眼也能够在安装时任意选用角度。
|  |  |  | 4 | 4、材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用达标304不锈钢材料
|  |  |  | 5 | 5、▲洗眼喷头：因采购人洗眼器安装楼层不同，水压大小也不同，需提供不同设计的洗眼头（内置增压或减压装置），洗眼头材质采用优质铜材，外覆黑色橡胶圈，保护眼睛不与硬物碰撞。洗眼头出口孔≥76个,保证洗眼出水达到GB/T 38144.1-2019 标准的要求流量及出水高度。并可通过一字调节阀将双口洗眼器的出水高度调整一致。
|  |  |  | 6 | 6、冲淋球阀和洗眼球阀：采用304不锈钢双片式球阀结构
|  |  |  | 7 | 7、阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。
|  |  |  | 8 | 8、产品符合国标GB/T 38144.1-2019 《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第1 部分：技术要求》（提供第三方检测机构出具的符合GB/T 38144.1-2019的测试报告。）
|  |  |  | 9 | 8.1在标准水压下，15分钟内冲淋喷头流量≥76升/分钟
|  |  |  | 10 | 8.2在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量≥1.5升/分钟
|  |  |  | 11 | 8.3冲淋开关能在1秒内开启，除使用者有意关闭外，一直要处于开启状态。
|  |  |  | 12 | 8.4洗眼开关能在1秒内开启，除使用者有意关闭外，一直要处于开启状态。
|  |  |  | 13 | 8.5洗眼喷头喷射水流的高度在100mm至200mm之间，从洗眼喷头中心至水流最高处
|  |  |  | 14 | 8.6冲淋喷头至固定底座高度在2080mm至2440mm之间
|  |  |  | 15 | 8.7洗眼喷头至固定底座高度在838mm至1143mm之间
|  |  |  | 16 | 8.8冲淋拉杆至地面最高不能超过1730mm
|  |  |  | 17 | 9、▲管道耐压性能：冲淋管道按照GB/T 241-2007试验方法做液压测试，耐压≥16MPa。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告）
|  |  |  | 18 | 10、▲喷淋洗眼器材质不含汞、六价铬等有害物质。（提供具有CMA或CNAS标识的符合RoHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令(EU) 2015/863的第三方检测机构出具的RoHs报告。）
|  |  |  | 19 | 11、整体5年免费保修，易损件2年免费保修，终身提供售后服务。
23 | 台式双口洗眼器 | 台 | 1 | 1 | 1、主体：铜质。
|  |  |  | 2 | 2、洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。
|  |  |  | 3 | 3、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水。
|  |  |  | 4 | 4、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。
|  |  |  | 5 | 5、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。
|  |  |  | 6 | 6、供水软管：长≥1.5米的软性PVC管，外覆304不锈钢编织网，绝无生锈漏水的隐忧，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。
|  |  |  | 7 | ▲7、结构：符合GB/T38144.1-2019《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第1部分：技术要求》，洗眼/洗脸器主要组成结构包括控制阀，洗眼盆，洗眼喷头，阀门驱动装置。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告）
|  |  |  | 8 | 8、控制阀门：阀门应在 1s 的时间内完全打开。洗眼器一旦启动就能使用，不需要使用者再次手动操作才能使用，除使用者有意关闭的情况之外，应始终保持开启状态。阀门应耐腐蚀。阀门驱动装置应能让使用者容易找到并操作。当洗眼/洗脸器正确地连接到冲洗液的供应源头并关闭阀门时，连接部位不得有可见泄露。
|  |  |  | 9 | 9、安装设计：应确保冲洗液能保持以低流速来冲洗双眼，不会对眼睛造成伤害。设计和安装不应对使用者造成伤害。
|  |  |  | 10 | 10、喷头要求：喷头应受到保护，防止接触空气中的污染物。在实施保护喷头的措施时，应保证当开启洗眼器时，不需要使用者将防护装置取下。所使用的材料不得污染冲洗液，应符合国家有关饮用水输配方面的标准。
|  |  |  | 11 | 11、冲洗距离要求：喷头应位于距离使用者站立的水平面至少838mm 的高度上，但不得超过1143mm，且距离墙壁或最近的障碍物至少为153mm。
|  |  |  | 12 | 12、冲洗流量：应以至少11.4L/min 的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15min。
|  |  |  | 13 | 13、冲洗空间：在冲洗眼睛时应有充足的空间供使用者用手在冲洗液流中撑开眼皮。
|  |  |  | 14 | ▲14、冲洗标准：制作一个用于测量洗眼水流实样的标准尺，标准尺长度最短为100mm，且有两组按中心对称分布的距离相等的平行线。内部位置线应为32mm对分，外部位置线应为82.5mm对分，将标准尺放置在洗眼水流中，冲洗液应包含在位于洗眼喷头上方小于200mm处的标准尺内部和外部直接的区域线内。
|  |  |  | 15 | ▲15、水压测试：在温度覆盖23～26℃，相对湿度： 覆盖(53～58）%RH检测环境下，产品耐压≥21MPa。
24 | 高温固定床反应装置 | 台 | 2 | 1 | 1. 装置设计温度不低于1000℃，操作温度不低于850℃，控制精度±1℃；
|  |  |  | 2 | 2. 装置需适用于气体及液体进料，适用于CH3、H2等多种可燃性气体的独立控制进气，也适用于其他气体的独立控制进气，进料流量不高于100ml/min，进料控制精度：±1％F.S.；
|  |  |  | 3 | ★3. 液体进料流量不高于0.025ml/min，进料控制精度不高于±1％F.S.；
|  |  |  | 4 | 4.进料单元必须设计有预热炉、预热器等预热装置；必须具备温箱恒温功能；
|  |  |  | 5 | 5.装置设计有控温加热带，控温范围至少要覆盖0℃-180℃；
|  |  |  | 6 | 6.装置设计有冷凝分离器，配置循环制冷机，温度范围覆盖-5～20℃，冷凝器满足0℃的操作工况；
|  |  |  | 7 | 7.催化剂装填量：覆盖0.1～1g；
|  |  |  | 8 | 8.超温超压安全保护：高温炉具备程序控温功能，具有超温保护功能，可在超过设定温度值时触发报警强制断电保护；装置必须设计有超压安全保护功能；
|  |  |  | 9 | ★9.装置配置有量程不低于25MPa的压力表等高压配置；