（1） 厌氧手套箱
1）技术要求
1、可得气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm，泄露率≤0.001vol%/h。包含2中以上的泄露率检测以及自动监控功能。
2、手套箱尺寸：单工位手套箱（2支手）操作，内部尺寸：长×宽×高≥1220×750×900mm，304不锈钢材质。箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。
[bookmark: _GoBack]3、循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。
4、真空泵：可手动或通过PLC启动，流量≥12m3/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵真空度可达2×10-1pa，真空泵配装油雾过滤器和气镇。
5、单柱净化系统，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能。
6、气体控制阀：采用不锈钢材质的电磁集成阀座，不少于六个阀集成控制。
7、检测系统：
水分析仪：测量范围：0～500ppm，水探头采用P2O5传感器，可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。
氧分析仪：测量范围：0～1000ppm，采用燃料电池传感器，避免溶剂干扰和腐蚀。
8、玻璃视窗采用实芯O型密封圈（真空密封方式）法兰视窗结构，达到无泄漏，实芯O型圈直径不超过8mm，实芯密封圈安装方式为嵌入密封槽内安装，不接受单层或双层空芯密封圈粘贴在支撑面上的密封方式。需要提供证明包括：实物照片、官网宣传页面、结构图加以佐证。
2）配置清单
1个304不锈钢的箱体、1个不锈钢制成的大过渡舱、1个小过渡舱，1个带2个手套口的前窗、1副丁基橡胶手套、1套照明系统、1台高性能的循环风机、1台真空泵、1套水分析仪、1套氧分析仪、1套箱内有机溶剂吸附器。
3）售后维保要求
整机免费保修至少3年。

（2） 土壤水分特征曲线测定仪
1）技术要求
1、空气压缩机：220V/50HZ，功率:2.2KW电机；最大工作压力≥15bar；
2、控制总成：有两个压力表范围，压力表量程分别为：0-5 Bar（0-60 psi），0-15 Bar(0-225 psi)，可满足同时做高压实验和低压实验；
3 、压力室：容器尺寸高≥10cm，内径≥30cm；可满足做高压试验，也可满足低压试验。
4、压力气管：耐压≥120kq/cm
5、陶土板：≥15bar；
6、压力集水箱尺寸：不低于200mm*250mm*200mm。
2）配置清单
压力室 1个、15bar陶土板1块、空压机1套、控制总成1套、导流管1套、压力表2个、压力集水箱1套。
3）售后维保要求
整机免费保修至少1年。
