# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440001-2024-41745

#### 采购项目编号：GPCGD244203HG016F

#### 项目名称：广东省农业质量安全检测中心项目实验室设备仪器采购

#### 采购人：广东省代建项目管理局

#### 采购代理机构：广东省政府采购中心

## 第一章投标邀请

广东省政府采购中心受广东省代建项目管理局的委托，采用公开招标方式组织采购广东省农业质量安全检测中心项目实验室设备仪器采购。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广东省农业质量安全检测中心项目实验室设备仪器采购

采购计划编号：440001-2024-41745

采购项目编号：GPCGD244203HG016F

采购方式：公开招标

预算金额：9,499,500.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(农产品安全检验检测的设备仪器一批):

采购包预算金额：6,542,700.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 质谱仪 | 三重四极杆气质联用仪 | 1(台套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 其他分析仪器 | 氨基酸分析仪 | 2(台套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-3 | 色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 4(台套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-4 | 其他试验仪器及装置 | 漩涡混合器 | 5(台套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同所约定的全部义务履行完毕之日止。除另有规定外，采购人需根据项目土建完成的实际情况，通知供应商设备进场及安装时间。供应商在收到通知后90日内将货物全部安装、调试完毕并交付使用。

采购包2(实验室设备一批):

采购包预算金额：2,956,800.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他台、桌类 | 超净工作台 | 2(个) | 详见第二章 | 否 |
| 2-2 | 其他台、桌类 | 实验台 | 210.74(米) | 详见第二章 | 否 |
| 2-3 | 其他台、桌类 | 实验仪器台 | 123.15(米) | 详见第二章 | 否 |
| 2-4 | 其他台、桌类 | 天平台 | 20(个) | 详见第二章 | 否 |
| 2-5 | 其他台、桌类 | 实验中央台 | 56(个) | 详见第二章 | 否 |
| 2-6 | 其他台、桌类 | 实验中央台试剂架 | 43.08(米) | 详见第二章 | 否 |
| 2-7 | 其他台、桌类 | 全高压热固树脂板实验台 | 9.65(米) | 详见第二章 | 否 |
| 2-8 | 其他台、桌类 | 全高压热固树脂板实验中央台 | 4.5(米) | 详见第二章 | 否 |
| 2-9 | 其他柜类 | 通风柜 | 44(个) | 详见第二章 | 否 |
| 2-10 | 其他柜类 | 连体通风柜（高压热固树脂） | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 2-11 | 其他柜类 | 通风柜（高压热固树脂） | 15(个) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同所约定的全部义务履行完毕之日止。除另有规定外，采购人需根据项目土建完成的实际情况，通知供应商设备进场及安装时间。供应商在收到通知后90日内将货物全部安装、调试完毕并交付使用。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供以下2种证明材料之一：①2023年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②同时提供a.和b：a.基本开户行出具的资信证明；b.《基本存款账号信息》或《开户许可证》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（农产品安全检验检测的设备仪器一批）：本采购包专门面向中小企业采购，供应商提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。中小企业须符合本项目采购标的对应行业（工业）的划分标准。投标时提供《中小企业声明函（货物）》。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。 注1：中小企业应符合本项目采购标的对应的行业（工业）的政策划分标准，以供应商填写的《中小企业声明函（货物）》（见报价格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见报价格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 注2：本项目须按货物类《中小企业声明函》进行填写，如填成服务或工程类《中小企业声明函》，则不视为中小企业。

采购包2（实验室设备一批）：本采购包专门面向中小企业采购，供应商提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。中小企业须符合本项目采购标的对应行业（工业）的划分标准。投标时提供《中小企业声明函（货物）》。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。 注1：中小企业应符合本项目采购标的对应的行业（工业）的政策划分标准，以供应商填写的《中小企业声明函（货物）》（见报价格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见报价格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 注2：本项目须按货物类《中小企业声明函》进行填写，如填成服务或工程类《中小企业声明函》，则不视为中小企业。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（农产品安全检验检测的设备仪器一批）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。以投标（响应）文件格式的投标函响应为准。

采购包2（实验室设备一批）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。以投标（响应）文件格式的投标函响应为准。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省政府采购中心http://gpcgd.gd.gov.cn/

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广东省代建项目管理局

地址：广州市天河区黄埔大道西108号奥园大厦11楼及12楼东翼

联系方式：83620804

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东省政府采购中心

地址：广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼

联系方式： 020-83186865/83187316邮箱：smcgk@gd.gov.cn

#### 3.项目联系方式

项目联系人：黄工

电话： 020-83186865/83187316邮箱：smcgk@gd.gov.cn

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东省政府采购中心

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

★本项目不允许分包，供应商未提供《分包意向协议书》则视为不采取分包。

(一)项目采购需求说明

1.本采购项目采购的实验室设备仪器（采购包1、采购包2），属于广东省农业质量安全检测中心项目（下称“总项目”）的组成部分，对应的预算金额属于总项目中的设备仪器购置费。总项目依法实行代建，相关主体单位包括：使用单位广东省农业农村厅及其所属单位广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）、代建管理单位广东省代建项目管理局、代建单位广州建筑股份有限公司。为简化政府采购流程，本采购项目由广东省代建项目管理局作为采购人，负责实施采购流程。采购合同的签订将由广东省代建项目管理局、广州建筑股份有限公司作为共同甲方，约定由甲方2（代建单位）、使用单位广东省农业农村厅所属单位广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）作为合同主要执行方，负责合同标的的接收、安装过程管理、验收、保修管理、付款、结算等，直至完成合同约定的全部义务。具体细则以采购合同为准。

2.本项目属于货物类项目，两个包为专门面向中小企业采购的项目，中小企业划分标准所属行业为：工业。两个包可兼投兼中。

3.本采购项目分包1和包2两个采购包，总预算为人民币9,500,000.00元。各采购包投标总价不得超出各采购包预算金额，各分项设备投标价不得超出各分项预算单价，否则视为无效投标。

4.本项目投标报价均为含税人民币报价，报价包括设备费、技术设计费、卸货运输费、安装调试费、人员培训费、售后服务等费用及税费。

5.供应商所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合相应产品国家标准、行业标准、出厂标准。

6.仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明。

7.技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

8.招标文件中标有“★”的条款为要求完全满足的实质性要求，供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理；标有“★”条款须逐条响应，列清楚每一条参数的实际响应情况和偏离情况，要求提供证明材料的技术参数指标须按采购需求提供证明材料，否则视为该指标负偏离；没有要求提供证明文件的，以投标文件 “技术要求响应表”中的供应商填写的“是否偏离”为准，未填写或未响应的视为负偏离。

9.标有“▲”的为重要参数指标，标有“●”条款为一般技术参数，供应商若有部分“▲”条款或“●”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审对应扣分。标有“▲”条款或“●”条款须逐条响应，列清楚每一条参数的实际响应情况和偏离情况，要求提供证明材料的技术参数指标须按采购需求提供证明材料，否则视为该指标负偏离；没有要求提供证明文件的，以投标文件 “技术要求响应表”中的供应商填写的“是否偏离”为准，未填写或未响应的视为负偏离。

10.若采购文件中所涉及工艺、材料的品牌或型号，仅作为说明或参考，并没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于采购文件要求的标准。

11.包1、包2，供应商须承诺：若中标，须在签订合同前提供纸质投标文件正本一套，副本三套给采购人。承诺函格式见第六章 投标文件格式与要求。

二、采购项目清单

采购包1(农产品安全检验检测的设备仪器一批)：

| 序号 | 品目 名称 | 所属行业 | 采购设备名称 | 数量 （单位） | 用途 | 采购预算（元） |  | 最低保修期（年） | 是否允许进口产品 | 含税/ 免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 分项采购预算（元） | 小计 （元） |  |  |  |
| 1 | 质谱仪 | 工业 | 三重四极杆气质联用仪 | 1.00 (台套) | 农、兽药残留定量分析 | 1,743,000.00 | 6,542,700.00 | 3 | 否 | 含税 |
| 2 | 其他分析仪器 | 工业 | 氨基酸 分析仪 | 2.00 (台套) | 氨基酸 测定 | 1,150,000.00 |  | 3 | 否 | 含税 |
| 3 | 色谱仪 | 工业 | 高效液相 色谱仪 | 4.00 (台套) | 农、兽药残留、维生素、激素、添加剂等分析 | 623,300. 00 |  | 3 | 否 | 含税 |
| 4 | 其他试验仪器及装置 | 工业 | 混合器 | 5.00 (台套) | 样品、溶液均以混合 | 1,300.00 |  | 3 | 否 | 含税 |

采购包2(实验室设备一批):

| 序号 | 品目 名称 | 所属行业 | 采购设备 名称 | 数量 （单位） | 用途 | 采购预算（元） |  | 最低保修期（年） | 是否允许进口产品 | 含税/免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 分项采购预算（元） | 小计 （元） |  |  |  |
| 1 | 其他台、桌类 | 工业 | 超净工作台 | 2.00 (个) | 实验室 台柜 | 17,200.00 | 2,956,800.00 | 3 | 否 | 含税 |
| 2 | 其他台、桌类 | 工业 | 实验台 | 210.74 (米) | 实验室 台柜 | 3,270.38 |  | 3 | 否 | 含税 |
| 3 | 其他台、桌类 | 工业 | 实验仪器台 | 123.15 (米) | 实验室台柜 | 3924.48 |  | 3 | 否 | 含税 |
| 4 | 其他台、桌类 | 工业 | 天平台 | 20.00(个) | 实验室台柜 | 2,610.00 |  | 3 | 否 | 含税 |
| 5 | 其他台、桌类 | 工业 | 实验中央台 | 56.0 (个) | 实验室台柜 | 6,482.14 |  | 3 | 否 | 含税 |
| 6 | 其他台、桌类 | 工业 | 实验中央台 试剂架 | 43.08 (米) | 实验室台柜 | 1,434.54 |  | 3 | 否 | 含税 |
| 7 | 其他台、桌类 | 工业 | 全高压热固树脂板实验台 | 9.65 (米) | 实验室台柜 | 4,797.93 |  | 3 | 否 | 含税 |
| 8 | 其他台、桌类 | 工业 | 全高压热固树脂板实验中央台 | 4.5 (米) | 实验室台柜 | 9,600.00 |  | 3 | 否 | 含税 |
| 9 | 其他 柜类 | 工业 | 通风柜 | 44 (个) | 实验室台柜 | 12,554.55 |  | 3 | 否 | 含税 |
| 10 | 其他 柜类 | 工业 | 连体通风柜（高压热固树脂） | 1.0 (个) | 实验室台柜 | 68,700.00 |  | 3 | 否 | 含税 |
| 11 | 其他 柜类 | 工业 | 通风柜（高压热固树脂） | 15 (个) | 实验室台柜 | 37,486.67 |  | 3 | 否 | 含税 |

三、其他商务

1.包1其他商务要求

| 序号 | 需求分类 | 主要需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装 运输 要求 | 1.包装：供应商所供货物需为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准及政策要求。全部设备均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，但凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。货物要求在进场初验前不得拆封，否则发包人有权拒绝初验，并要求清退出场。 2.运输：供应商根据采购人指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由供应商负责。 3.装卸：各种货物，需提供装箱清单，按装箱清单验收货物（如所供货物为境外 货物，还需按采购人要求提供相应的报关单据进行核验）。 |
| 2 | 安装 调试 要求 | 1.设备应由生产厂家专业工程师负责安装、调试。设备安装前设备生产厂家工程师需与用户实验室相关人员协调沟通确认安装准备及其他相关工作。 2.安装时，所有货品的场内运输（含垂直运输）以及涉及使用楼栋类水电资源的，由供应商从代建单位的指定点接驳使用，费用由供应商负责。 3.从货品进场至安装、调试、完成移交全过程的安全由供应商负责。 ★4.自全部货品验收合格移交使用单位之日起，5年内供应商提供一次异地移机服务，包括拆机、运输、装机、调试直至第三方计量检定合格（费用已含在报价中，不另外收取）。异地移机地点在广州市行政辖区内。投标时提供承诺函（格式见投标文件格式）。 |
| 3 | 培训要求 | 1.供应商需提供相应的免费技术培训，保证操作者完全熟悉仪器的全部功能。操作及维护培训的主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。 2.设备验收后10个工作日内，由专职工程师做现场基本操作培训及专职应用工程师上门进行软件及应用培训，内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。除现场培训外，需提供三重四极杆气质联用仪在厂家实验室、高效液相色谱仪在厂家实验室、培训中心等进行系统培训的名额，名额为2名，该名额已含培训费、差旅费、食宿费等开支。 |
| 4 | 项目管理实施方案 | 供应商需针对本项目提供完善的项目管理实施方案和项目进度计划表。包括但不限于以下主要内容： 1.本项目实施全过程的质量保证方案和措施； 2.本项目实施全过程的安全管理方案和措施； 3.本项目实施全过程的进度计划和保障措施； 4.本项目授权的项目负责人、技术负责人及主要技术管理人员。 5.本项目的竣工验收移交方案； 6.本项目相关的培训、售后服务，以及长期技术支持的措施计划和承诺。 |
| 5 | 保修及售后服务 要求 | ★1.如中标，在合同签订后10天内提供所投产品（三重四极杆气质联用仪、氨基酸分析仪、高效液相色谱仪、漩涡混合器）制造商针对本项目出具的售后服务承诺函、三重四极杆气质联用仪、氨基酸分析仪、高效液相色谱仪在产品进场时提供第三方检测机构针对所投产品出具的质量检测合格报告原件、漩涡混合器在产品进场时提供制造商出具的合格证。投标时提供：（1）三重四极杆气质联用仪、氨基酸分析仪、高效液相色谱仪所投标的同型号产品的质量检测合格报告复印件和进场时均具有质量检测合格报告原件的承诺函（格式见投标文件格式）；（2）漩涡混合器所投标的同型号产品的造商出具的合格证复印件。 ★2.所投产品整机质保期不少于3年，质保期从竣工交付验收完成之日起计算。在质保期内供应商应提供设备维修及保养服务，一切维护费用均由供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的全部费用由供应商负责。 投标时提供承诺函（格式见投标文件格式）。 3.质保期内每年免费巡检2次，确保仪器正常运行。供应商须提供常设每周 7 天×24 小时服务专线及技术支持；配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。应在24小时内对用户的服务要求作出响应，72小时内到达现场提供服务。一般问题应在两天内、重大问题应在一周内解决或提出明确解决方案。若一周内未无法处理完毕，供应商需提供相同型号设备进行临时替用，不得影响使用单位的正常工作业务。 4.设备投入使用后，采购人有检验方法开发需求时，供应商或厂家应派专职应用工程师协助采购人调试完善仪器设备参数、提供相关方法资料。 1）设备说明书： 2）需提供设备的安装、操作手册； 3）需提供设备的维修保养手册； 4）需提供设备的工作软件说明书。 5.在质保期内供应商应提供系统硬件、软件升级方面的技术支持服务；质保期后，供应商承诺将提供终身售后服务；在设备使用寿命内， 当控制软件在现有硬件基础上进行升级时，供应商应主动提供软件升级服务。 6.若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。 |
| 6 | 其他要求 | 仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明且包含相关费用。 |
| 7 | 报价要求 | 1.本项目报价为全部货品交付至招标文件指定地点的价格。 2.投标报价是指供应商为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下：货物及零配件、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、材料费、技术服务费 、各项税费及合同实施过程中应预见的其他事项应包含的一切费用。 3.报价不得高于采购项目清单中各分项单价最高限价和总价最高限价，如超出则视为无效报价，作无效投标处理。 |

2.包2其他商务要求

| 序号 | 需求分类 | 主要需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装运输要求 | 1.包装：供应商所供货物需为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准及政策要求。全部设备均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，但凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。货物要求在进场初验前不得拆封，否则发包人有权拒绝初验，并要求清退出场。 2.运输：供应商根据采购人指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由供应商负责。 3.装卸：各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物（如所供货物为境外 货物，还需按采购人要求提供相应的报关单据进行核验）。 |
| 2 | 设计生产安装调试要求 | 1.供应商在实施货品生产前，应到项目现场实地复测实验室的平面、空间尺寸，依据复测的实际数据，对每件货品进行设计，出具达到生产制造深度的设计图，经使用单位、代建单位共同确认后，作为货品生产安装验收的依据。 2.设备应由生产厂家专业工程师负责安装、调试。设备安装前设备生产厂家工程师需与用户实验室相关人员协调沟通确认安装准备及其他相关工作。 3.安装时，所有货品的场内运输（含垂直运输）以及涉及使用楼栋类水电资源的，由供应商从代建单位的指定点接驳使用，费用由供应商负责。 4.从货品进场至安装、调试、完成移交全过程的安全由供应商负责。 |
| 3 | 培训要求 | 设备验收后，供应商应按安排专业技术人员对使用单位工作人员进行设备使用日常维护、保养管理、基本操作、常见故障排除、紧急情况处理等培训。 |
| 4 | 项目管理实施方案 | 供应商需针对本项目提供完善的项目管理实施方案和项目进度计划表。包括但不限于以下主要内容： 1.本项目实施全过程的质量保证方案和措施； 2.本项目实施全过程的安全管理方案和措施； 3.本项目实施全过程的进度计划和保障措施； 4.本项目授权的项目负责人、技术负责人及主要技术管理人员。 5.本项目的竣工验收移交方案； 6.本项目相关的培训、售后服务，以及长期技术支持的措施计划和承诺。 |
| 5 | 保修及 售后服务 要求 | ★1.若中标，在合同签订后10天内提供所投产品制造商针对本项目出具的售后服务承诺函、在产品进场时提供第三方检测机构针对所投产品出具的质量检测合格报告原件，投标时提供所投标的同型号产品的质量检测合格报告复印件，以及每件产品进场时均具有质量检测合格报告原件的承诺函（格式见投标文件格式）。 ★2.整套设备质保期不少于3年，实验台面质保期不少于15年。质保期从竣工交付验收完成之日起计算。在质保期内供应商应提供设备维修及保养服务，一切维护费用均由供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的全部费用由供应商负责。 投标时提供承诺函（格式见投标文件格式）。 3.质保期内每年免费巡检2次，确保设备正常使用。供应商须提供常设每周 7 天×24 小时服务专线及技术支持；配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。应在24小时内对用户的服务要求作出响应，72小时内到达现场提供服务。一般问题应在两天内、重大问题应在一周内解决或提出明确解决方案。若一周内未无法处理完毕，供应商必须提供相同型号设备进行临时替用，不得影响使用单位的正常工作业务。 4.若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。 |
| 6 | 其他要求 | 仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明且包含相关费用。 |
| 7 | 报价要求 | 1.本项目报价为全部货品交付至招标文件指定地点的价格。 2.投标报价是指供应商为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下：货物及零配件、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、材料费、技术服务费 、各项税费及合同实施过程中应预见的其他事项应包含的一切费用。 3.报价不得高于采购项目清单中各分项单价最高限价和总价最高限价，如超出则视为无效报价，作无效投标处理。 |

四、主要技术标准要求

1、包1主要技术标准需求；（详见招标公告附件）

2、包2主要技术标准需求；（详见招标公告附件）

采购包1（农产品安全检验检测的设备仪器一批）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同所约定的全部义务履行完毕之日止。除另有规定外，采购人需根据项目土建完成的实际情况，通知供应商设备进场及安装时间。供应商在收到通知后90日内将货物全部安装、调试完毕并交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 全部产品提供至广东省农业质量安全检测中心项目现场，安装于楼内指定的实验室内。地址：广东省广州市天河区龙湖路84号。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,预付款：合同金额的30%。签订合同后15日内，供应商向代建单位（广州建筑股份有限公司）提供合同总额的30%预付款保函（预付款保函有效期不低于12个月）。提供保函后供应商即可向代建单位申请支付合同价款30%的预付款，代建单位收到发票后10个工作日内支付给供应商。 2期：支付比例35%,一期进度款：合同金额的35%。供应商按约定时间内送货到达指定地点，经代建单位、使用单位和供应商共同完成进场初验后，供应商即可向代建单位申请支付合同价款的35%，代建单位收到申请和对应发票后10个工作日内支付给供应商。 3期：支付比例30%,二期进度款：合同金额的30%。全部货物安装且调试完毕竣工验收合格后，供应商即可向代建单位申请支付合同价款的30%，代建单位收到申请和对应发票后10个工作日内支付给供应商。 4期：支付比例5%,合同结算：完成试运行、移交手续后供应商即可向代建单位提出合同结算。代建单位按照该项目合同结算相关程序及时进行结算，按规定需政府相关部门审核结算的应报相关部门审定。 尾款结清：代建单位、供应商就合同结算达成一致并签署共同认可文件后，供应商即可向代建单位申请办理尾款结清。代建单位在收到申请和对应发票后10个工作日内结清尾款。尾款结清时，应注明首次支付的预付款转为进度款并入尾款结清。同时代建单位将预付款保函退回供应商，由供应商自行与保函开具机构办理相关解除手续。 资金支付详细条款以合同条文为准。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1.进场初验：货品运输至项目现场后，由使用单位广东省农业农村厅所属单位广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）、代建单位广州建筑股份有限公司组织供应商共同进行进场初验，主要依据招标文件的响应要求、投标文件的各项响应指标和响应承诺、相关规范、标准，从货品的品牌、型号、规格、数量、包装、外形颜色观感、配件附件清单数量等方面进行初验。对初验不合格的货品，应当即清退出现场；初验合格的，三方签署初验合格同意安装手续资料后，供应商方可进入安装工序。 2.竣工验收：供应商按照采购合同、招标文件要求、投标文件的各项响应指标和响应承诺、各类货品对应的国家规范、行业标准进行安装、调试、试运行并经自验达到标准要求后，向发包人代建单位广州建筑股份有限公司提出竣工验收申请。代建单位组织成立验收小组（包括使用单位广东省农业农村厅所属单位广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）、供应商、以及使用单位认为必要时邀请的相关专业人员或专家团队）共同进行竣工验收。依据合同约定的货物数量质量、招标文件的响应要求、投标文件的各项响应指标和响应承诺、对应的国家规范、行业标准、安装调试结论、配置参数、配件附件清单数量等方面验收。验收合格后共同签署完整的验收合格证明文件并出具验收书。 3.试运行：试运行期为自竣工验收合格之日起往后15天，期间供应商应派专业技术人员现场培训、指导使用单位工作人员对每台货品进行操作试运行。试运行结束后，各项技术性能指标符合用户需求，使用单位、代建单位、供应商共同签署试运行合格文件。 4.移交：试运行结束后7天内，供应商应将货物的用户手册、保修手册、使用操作及安全须知、有关单证资料及配备件、 随机工具等列具详细的货品移交清单，向广东省农业农村厅完成移交；并与广东省农业农村厅、代建单位广州建筑股份有限公司共同签署三方实物移交清单；同时供应商完成移交安装施工管理资料一式三份（使用单位一份、代建单位二份）。 5.保管责任：所有货品从进场初验到正式完成移交前的保管、保护、维护责任完全由供应商负责，完成实物移交和资料移交后保管保护责任由使用单位承担。 6.保修时点：自实物移交和资料移交即日起，供应商开始对全部货品履行保修义务。 7.所有货品的验收移交并不免除供应商对合同产品质量应当承担的责任，如果使用单位在使用中发现因合同产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题，或因其自身特点导致使用单位无法在验收当时发现其质量、设计、安装、制造、材料、工艺等缺陷，则使用单位应享有合理的适用或测试使用期间，如在该期间内发现上述产品问题，则供应商应无条件为使用单位提供换货或退货处理，在此种情况下供应商不得以已签收为由提出抗辩。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：1.中标人在签订采购合同后 5个日历天内，应以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式向代建单位提交履约保证金，履约保证金金额为合同总价款的 5%。 2.中标人未按期提交足额履约保证金的视为违约，则应向代建单位支付违约金10000元人民币/天。延误时间超过30天仍无法提供履约保证金的，发包人及发包人的代建单位有权直接解除合同。中标人仍需承担违约金支付责任。解除合同后的相关事项按民事法律规定处理。 3.合同履约过程中，中标人出现合同约定的违约赔偿事项，代建单位直接从履约保证金中按合同约定的金额扣除违约金。 4.在中标人完成所有货品的竣工验收，并完成货品实物和安装施工管理资料移交后30日内，采购人将扣除违约金后剩余的履约保证金一次性无息退还给中标人。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 质谱仪 | 三重四极杆气质联用仪 | 台套 | 1.00 | 1,743,000.00 | 1,743,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他分析仪器 | 氨基酸分析仪 | 台套 | 2.00 | 1,150,000.00 | 2,300,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 | △ | 色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 台套 | 4.00 | 623,300.00 | 2,493,200.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 其他试验仪器及装置 | 漩涡混合器 | 台套 | 5.00 | 1,300.00 | 6,500.00 | 工业 | 详见附表四 |

附表一：三重四极杆气质联用仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包1主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：氨基酸分析仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包1主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：高效液相色谱仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包1主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：漩涡混合器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包1主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（实验室设备一批）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同所约定的全部义务履行完毕之日止。除另有规定外，采购人需根据项目土建完成的实际情况，通知供应商设备进场及安装时间。供应商在收到通知后90日内将货物全部安装、调试完毕并交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 全部产品提供至广东省农业质量安全检测中心项目现场。地址为广东省广州市天河区龙湖路84号。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,预付款：合同金额的30%。签订合同后15日内，供应商向代建单位（广州建筑股份有限公司）提供合同总额的30%预付款保函（预付款保函有效期不低于12个月）。提供保函后供应商即可向代建单位申请支付合同价款30%的预付款，代建单位收到发票后10个工作日内支付给供应商。 2期：支付比例35%,一期进度款：合同金额的35%。供应商按约定时间内送货到达指定地点，经代建单位、使用单位和供应商共同完成进场初验后，供应商即可向代建单位申请支付合同价款的35%，代建单位收到申请和对应发票后10个工作日内支付给供应商。 3期：支付比例30%,二期进度款：合同金额的30%。全部货物安装且调试完毕竣工验收合格后，供应商即可向代建单位申请支付合同价款的30%，代建单位收到申请和对应发票后10个工作日内支付给供应商。 4期：支付比例5%,合同结算：完成试运行、移交手续后供应商即可向代建单位提出合同结算。代建单位按照该项目合同结算相关程序及时进行结算，按规定需政府相关部门审核结算的应报相关部门审定。 尾款结清：代建单位、供应商就合同结算达成一致并签署共同认可文件后，供应商即可向代建单位申请办理尾款结清。在收到申请和对应发票后10个工作日内结清尾款。尾款结清时，应注明首次支付的预付款转为进度款并入尾款结清。同时代建单位将预付款保函退回供应商，由供应商自行与保函开具机构办理相关解除手续。 资金支付详细条款以合同条文为准。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1.进场初验：货品运输至项目现场后，由使用单位广东省农业农村厅所属单位广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）、代建单位广州建筑股份有限公司组织供应商共同进行进场初验，主要依据招标文件的响应要求、投标文件的各项响应指标和响应承诺、相关规范、标准，从货品的品牌、型号、规格、数量、包装、外形颜色观感、配件附件清单数量等方面进行初验。对初验不合格的货品，应当即清退出现场；初验合格的，三方签署初验合格同意安装手续资料后，供应商方可进入安装工序。 2.竣工验收：供应商按照采购合同、招标文件要求、投标文件的各项响应指标和响应承诺、各类货品对应的国家规范、行业标准进行安装、调试、试运行并经自验达到标准要求后，向发包人代建单位广州建筑股份有限公司提出竣工验收申请。代建单位组织成立验收小组（包括使用单位广东省农业农村厅所属单位广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）、供应商、以及使用单位认为必要时邀请的相关专业人员或专家团队）共同进行竣工验收。依据合同约定的货物数量质量、招标文件的响应要求、投标文件的各项响应指标和响应承诺、对应的国家规范、行业标准、安装调试结论、配置参数、配件附件清单数量等方面验收。验收合格后共同签署完整的验收合格证明文件并出具验收书。 3.试运行：试运行期为自竣工验收合格之日起往后15天，期间供应商应派专业技术人员现场培训、指导使用单位工作人员对每台货品进行操作试运行。试运行结束后，各项技术性能指标符合用户需求，使用单位、代建单位、供应商共同签署试运行合格文件。 4.移交：试运行结束后7天内，供应商应将货物的用户手册、保修手册、使用操作及安全须知、有关单证资料及配备件、 随机工具等列具详细的货品移交清单，向广东省农业农村厅完成移交；并与广东省农业农村厅、代建单位广州建筑股份有限公司共同签署三方实物移交清单；同时供应商完成移交安装施工管理资料一式三份（使用单位一份、代建单位二份）。 5.保管责任：所有货品从进场初验到正式完成移交前的保管、保护、维护责任完全由供应商负责，完成实物移交和资料移交后保管保护责任由使用单位承担。 6.保修时点：自实物移交和资料移交即日起，供应商开始对全部货品履行保修义务。 7.所有货品的验收移交并不免除供应商对合同产品质量应当承担的责任，如果使用单位在使用中发现因合同产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题，或因其自身特点导致使用单位无法在验收当时发现其质量、设计、安装、制造、材料、工艺等缺陷，则使用单位应享有合理的适用或测试使用期间，如在该期间内发现上述产品问题，则供应商应无条件为使用单位提供换货或退货处理，在此种情况下供应商不得以已签收为由提出抗辩。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：1.中标人在签订采购合同后 5个日历天内，应以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式向代建单位提交履约保证金，履约保证金金额为合同总价款的5%。 2.中标人未按期提交足额履约保证金的视为违约，则应向代建单位支付违约金10000元人民币/天。延误时间超过30天仍无法提供履约保证金的，发包人及发包人的代建单位有权直接解除合同。中标人仍需承担违约金支付责任。解除合同后的相关事项按民事法律规定处理。 3.合同履约过程中，中标人出现合同约定的违约赔偿事项，代建单位直接从履约保证金中按合同约定的金额扣除违约金。 4.在中标人完成所有货品的竣工验收，并完成货品实物和安装施工管理资料移交后30日内，采购人将扣除违约金后剩余的履约保证金一次性无息退还给中标人。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 仪器设备如需特殊工作条件的说明，仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明且包含相关费用。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他台、桌类 | 超净工作台 | 个 | 2.00 | 17,200.00 | 34,400.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他台、桌类 | 实验台 | 米 | 210.74 | 3,270.38 | 689,200.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 其他台、桌类 | 实验仪器台 | 米 | 123.15 | 3,924.48 | 483,300.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 其他台、桌类 | 天平台 | 个 | 20.00 | 2,610.00 | 52,200.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 其他台、桌类 | 实验中央台 | 个 | 56.00 | 6,482.14 | 363,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 其他台、桌类 | 实验中央台试剂架 | 米 | 43.08 | 1,434.54 | 61,800.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 其他台、桌类 | 全高压热固树脂板实验台 | 米 | 9.65 | 4,797.93 | 46,300.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 其他台、桌类 | 全高压热固树脂板实验中央台 | 米 | 4.50 | 9,600.00 | 43,200.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 其他柜类 | 通风柜 | 个 | 44.00 | 12,554.55 | 552,400.00 | 工业 | 详见附表九 |
| 10 |  | 其他柜类 | 连体通风柜（高压热固树脂） | 个 | 1.00 | 68,700.00 | 68,700.00 | 工业 | 详见附表一十 |
| 11 | △ | 其他柜类 | 通风柜（高压热固树脂） | 个 | 15.00 | 37,486.67 | 562,300.00 | 工业 | 详见附表一十一 |

附表一：超净工作台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包2主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：实验台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包2主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：实验仪器台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包2主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：天平台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包2主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：实验中央台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包2主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六：实验中央台试剂架

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包2主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七：全高压热固树脂板实验台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包2主要技术标准需求》 |
|  | 2 | 详见《包2主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八：全高压热固树脂板实验中央台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包2主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九：通风柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包2主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十：连体通风柜（高压热固树脂）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包2主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十一：通风柜（高压热固树脂）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《包2主要技术标准需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东省政府采购中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东省代建项目管理局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共2个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。采购包2：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 采购包2：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：两个包可兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：包1、包2采购机构代理服务收费标准：本次采购由采购人委托中标供应商支付采购代理费，中标价须包含采购代理费， 该费用按照各包组中标总金额以差额定率累进法计算： 100万元以下： 1.5%； 100-500万元： 1.1%； 500-1000万元： 0.8%。采购项目预算/中标（成交）金额不超过100万元的项目，货物类项目每宗收费15,000元。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 采购包2：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东省政府采购中心代收。具体操作要求详见广东省政府采购中心有关指引，递交事宜请自行咨询广东省政府采购中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东省政府采购中心，到账情况以开标时广东省政府采购中心查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省政府采购中心http://gpcgd.gd.gov.cn/上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省政府采购中心http://gpcgd.gd.gov.cn/上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：陈小姐/龚小姐

电话：020-83187086/83196816

传真：/

邮箱：gpcgdzgke@gd.gov.cn

地址：广州市越华路112号珠江国际大厦3楼质管科

邮编：510030

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83188586、020-83188511、020-83188509、020-8318850

邮 编：510030

传 真：020-83357559

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(农产品安全检验检测的设备仪器一批)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(实验室设备一批)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东省政府采购中心统一对外发布。

（2）对广东省政府采购中心或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（农产品安全检验检测的设备仪器一批）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包2（实验室设备一批）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（农产品安全检验检测的设备仪器一批）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供以下2种证明材料之一：①2023年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②同时提供a.和b：a.基本开户行出具的资信证明；b.《基本存款账号信息》或《开户许可证》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。以投标（响应）文件格式的投标函响应为准。 |
| 8 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购包专门面向中小企业采购，供应商提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。中小企业须符合本项目采购标的对应行业（工业）的划分标准。投标时提供《中小企业声明函（货物）》。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。 注1：中小企业应符合本项目采购标的对应的行业（工业）的政策划分标准，以供应商填写的《中小企业声明函（货物）》（见报价格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见报价格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 注2：本项目须按货物类《中小企业声明函》进行填写，如填成服务或工程类《中小企业声明函》，则不视为中小企业。 |

采购包2（实验室设备一批）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供以下2种证明材料之一：①2023年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②同时提供a.和b：a.基本开户行出具的资信证明；b.《基本存款账号信息》或《开户许可证》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。以投标（响应）文件格式的投标函响应为准。 |
| 8 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购包专门面向中小企业采购，供应商提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。中小企业须符合本项目采购标的对应行业（工业）的划分标准。投标时提供《中小企业声明函（货物）》。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。 注1：中小企业应符合本项目采购标的对应的行业（工业）的政策划分标准，以供应商填写的《中小企业声明函（货物）》（见报价格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见报价格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 注2：本项目须按货物类《中小企业声明函》进行填写，如填成服务或工程类《中小企业声明函》，则不视为中小企业。 |

表二符合性审查表：

采购包1（农产品安全检验检测的设备仪器一批）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定价且是唯一的，投标总价没有超出总预算金额及各分项采购预算，各项设备投标价没有超出各项设备的单价最高限价。 |
| 2 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性。 |
| 3 | 报价漏项 | 对标的没有报价漏项，且未以进口产品投标。 |
| 4 | 投标函 | 提交投标函，并按照采购文件规定要求签署、盖章。 |
| 5 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期满足采购文件要求。 |
| 7 | “★”号要求 | 满足招标文件要求。 |
| 8 | 串通投标 | 未出现采购文件所列的视为串通投标情形。 |
| 9 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |
| 10 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |

采购包2（实验室设备一批）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定价且是唯一的，投标总价没有超出总预算金额及各分项采购预算，各项设备投标价没有超出各项设备的单价最高限价。 |
| 2 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性。 |
| 3 | 报价漏项 | 对标的没有报价漏项，且未以进口产品投标。 |
| 4 | 投标函 | 提交投标函，并按照采购文件规定要求签署、盖章。 |
| 5 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期满足采购文件要求。 |
| 7 | “★”号要求 | 满足招标文件要求。 |
| 8 | 串通投标 | 未出现采购文件所列的视为串通投标情形。 |
| 9 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |
| 10 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(农产品安全检验检测的设备仪器一批):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分45.0分 报价得分40.0分 |  |
| 技术部分 |  | “▲”号参数响应程度 (19.8分) | 根据本招标文件“第二章用户需求”中“包1主要技术标准需求” “▲”号参数(共22个)进行评审：每有一个“▲”号参数满足或优于要求得0.9分，最高得19.8分。 注：标有“▲”条款须逐条响应，列清楚每一条参数的实际响应情况和偏离情况，要求提供证明材料的技术参数指标须按采购需求提供证明材料，否则视为该指标负偏离，不需要提供证明材料的“▲”条款按投标文件“技术和服务要求响应表”中的供应商填写的“是否偏离”为准，未填写或未响应的视为负偏离。 |
|  |  | “●”号参数响应程度 (25.2分) | 根据本招标文件“第二章用户需求”中“包1主要技术标准需求” “●”号参数（共84个）进行评审：每有一个“●”号参数满足或优于要求得0.3分，最高得25.2分。 注：标有“●”条款须逐条响应，列清楚每一条参数的实际响应情况和偏离情况，要求提供证明材料的技术参数指标须按采购需求提供证明材料，否则视为该指标负偏离，不需要提供证明材料的“●”条款按投标文件“技术和服务要求响应表”中的供应商填写的“是否偏离”为准，未填写或未响应的视为负偏离。 |
| 商务部分 |  | 项目管理实施方案 (4.0分) | 供应商根据需求书“包1其他商务要求”（ 非“★”项）结合项目特点及企业实际技术能力，编制“项目管理实施方案”，包括但不限于包装运输、安装调试、培训、项目管理实施、保修及售后服务等内容，从方案要素齐全，覆盖面广，各项措施针对性强，与项目实际结合紧密，能很好地满足项目全过程实施要求等方面进行评审： 1、满足且优于采购要求，得4分； 2、完全满足采购要求，得2分； 3、不能完全满足采购要求，得1分； 4、未提供方案，不得分。 |
|  |  | 质保期 (6.0分) | 1、供应商所投的三重四极杆气质联用仪质保期在满足采购文件要求的基础（3年）上，每增加1年得1.125分，本项最多得2.25分。 2、供应商所投的氨基酸分析仪质保期在满足采购文件要求的基础（3年）上，每增加1年得0.75分，本项最多得1.5分。 3、供应商所投的高效液相色谱仪质保期在满足采购文件要求的基础（3年）上，每增加1年得1.125分，本项最多得2.25分。 注:1-3项提供承诺函，格式见投标文件格式。(质保期增加与否，由供应商根据企业自身情况自行决定，涉及相关费用均包含在投标总价内)。 |
|  |  | 同类产品业绩 (3.0分) | 供应商自2021年以来（以合同签订时间为准），具有所投产品的供货业绩： 1.三重四极杆气质联用仪的供货业绩，1个项目得0.25分，最高得0.75分。 2.氨基酸分析仪的供货业绩，1个项目得0.25分，最高得0.75分。 3.高效液相色谱仪的供货业绩，1个项目得0.25分，最高得0.75分。 4.漩涡混合器的供货业绩，1个项目得0.25分，最高得0.75分。 注： （1）若一份合同同时符合上述得分条件，可同时计分。 （2）提供合同关键页（包含项目名称、合同标的或设备清单、双方签字盖章页及合同签订日期等内容）复印件，否则不得分。 |
|  |  | 客户满意度情况 (1.0分) | 以上有效业绩获得用户考核评价为正面评价的，每提供一项得0.5分，最高得1分。 注：需提供用户考核评价为正面评价（优秀、优良、良好、满意或相当于类似评价）且有用户单位盖章确认的文件复印件，未提供或提供的证明材料不清晰、不齐全不得分。 |
|  |  | 供应商的质量管理体系 (1.0分) | 供应商通过ISO9000系列质量管理体系认证，取得质量管理体系认证证书，得1分； 提供证书复印件，同时提供在“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）对应体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效、撤销、暂停或不提供的不得分。以上证书如因企业成立时间原因而未能获得证书的，可对应得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (40.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2(实验室设备一批):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分45.0分 报价得分40.0分 |  |
| 技术部分 |  | “▲”号参数响应程度 (18.6分) | 根据本招标文件“第二章用户需求”中“包2主要技术标准需求” “▲”号参数(共15个)进行评审：每有一个“▲”号参数满足或优于要求得1.24分，最高得18.6分。 注：标有“▲”条款须逐条响应，列清楚每一条参数的实际响应情况和偏离情况，要求提供证明材料的技术参数指标须按采购需求提供证明材料，否则视为该指标负偏离，不需要提供证明材料的“▲”条款按投标文件“技术和服务要求响应表”中的供应商填写的“是否偏离”为准，未填写或未响应的视为负偏离。 |
|  |  | “●”号参数响应程度 (26.4分) | 根据本招标文件“第二章用户需求”中“包2主要技术标准需求” “●”号参数（共66个）进行评审：每有一个“●”号参数满足或优于要求得0.4分，最高得26.4分。 注：标有“●”条款须逐条响应，列清楚每一条参数的实际响应情况和偏离情况，要求提供证明材料的技术参数指标须按采购需求提供证明材料，否则视为该指标负偏离，不需要提供证明材料的“●”条款按投标文件“技术和服务要求响应表”中的供应商填写的“是否偏离”为准，未填写或未响应的视为负偏离。 |
| 商务部分 |  | 项目实施方案 (2.4分) | 供应商根据需求书“包2其他商务要求” （ 非“★”项） 结合项目特点及企业实际技术能力，编制“项目管理实施方案”，包括但不限于包装运输、安装调试、培训、项目管理实施、保修及售后服务等内容，从方案要素齐全，覆盖面广，各项措施针对性强，与项目实际结合紧密，能很好地满足项目全过程实施要求等方面进行评审： 1、满足且优于采购要求，得2.4分； 2、完全满足采购要求，得1分； 3、不能完全满足采购要求，得0.5分； 4、未提供方案，不得分。 |
|  |  | 优先采购环保产品 (1.0分) | 所投产品具有国家确定的认证机构出具环境标志产品认证证书，提供一个认证证书的得0.5分，满分1分。 提供有效期内经国家确定的参与实施环境标志产品认证机构依据标准出具的环境标志产品认证证书并标注具体型号。国家确定的认证机构可在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中查询。 |
|  |  | 质保期 (6.6分) | 供应商所投的序号1-11类对应的设备质保期质在满足采购文件要求的基础（3年）上，每一类设备增加1年得0.3分，本项最多得6.6分。 注:提供承诺函，格式见投标文件格式。(质保期增加与否，由供应商根据企业自身情况自行决定，涉及相关费用均包含在投标总价内)。 |
|  |  | 同类产品业绩 (3.0分) | 供应商自2021年以来（以合同签订时间为准），供应商具有本采购包序号1-11供货业绩经验： 1. 有超净工作台（与本采购包序号1类似）的供货业绩，得1分； 2. 有实验台类（与本采购包序号2-8类似）的供货业绩，得1分； 3. 有通风柜类（与本采购包序号9-11类似）的供货业绩，得1分。 注： （1）若一份合同同时符合上述得分条件，可同时计分。 （2）提供合同关键页（包含项目名称、合同标的或设备清单、双方签字盖章页及合同签订日期等内容）复印件，否则不得分。 |
|  |  | 客户满意度 情况 (1.0分) | 以上有效业绩获得用户考核评价为正面评价的，每提供一项得0.5分，最高得1分。 注：需提供用户考核评价为正面评价（优秀、优良、良好、满意或相当于类似评价）且有用户单位盖章确认的文件复印件，未提供或提供的证明材料不清晰、不齐全不得分。 |
|  |  | 供应商的质量管理体系 (1.0分) | 供应商通过ISO9000系列质量管理体系认证，取得质量管理体系认证证书，得1分； 提供证书复印件，同时提供在“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）对应体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效、撤销、暂停或不提供的不得分。以上证书如因企业成立时间原因而未能获得证书的，可对应得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (40.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

本项目按子包一、二的顺序进行评审，各采购包分别推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌供应商获得供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人）。

采购包2：

本项目按子包一、二的顺序进行评审，各采购包分别推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌供应商获得供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省农业质量安全检测中心项目

设备仪器采购合同

# 甲方1（采购人）：广东省代建项目管理局

甲方2（代建单位）：广州建筑股份有限公司

乙方（中标单位）：

经公开招标，乙方中标广东省农业质量安全检测中心项目实验室设备仪器采购项目的【采购包1(农产品安全检验检测的设备仪器一批)、 采购包2(实验室设备一批)】。甲方1（采购人）广东省代建项目管理局和甲方2（代建单位）广州建筑股份有限公司共同与乙方签订本合同，同时约定在本合同生效后由甲方2（代建单位）和使用单位广东省农业农村厅所属单位广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）负责合同全部权利义务的全过程执行和管理直至合同履行完毕。据此，甲方1、甲方2（代建单位）、乙方三方根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，达成广东省农业质量安全检测中心项目实验室设备仪器采购合同，双方共同遵守。

### 第一条：合同标的（名称、规格、数量、价格等）

1.标的名称：广东省农业质量安全检测中心项目实验室设备仪器采购包1（广东省农业质量安全检测中心项目实验室设备仪器采购包2）。

2.标的要素清单：

| ### 序号 | ### 仪器设备名称 | ### 规格 型号 | ### 单位 | ### 数量 | ### 含税单价（元） | ### 含税 ### 金额（元） | ### 主要技术 ### 指标 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 合计合同总金额 |  |  | ### 大写： 元整 ### （小写： ） |  |  |  |  |  |
| ### 以上价格含税且含设备费、技术设计费、包装费、随机零配件费、标配工具费、卸货运输费（含提供一次异地移机服务）、运输保险费、调试费、人员培训费、售后服务费、各项税费、人工费及合同实施过程中不可预见费用等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

第二条：合同价款

本合同以人民币为报价及结算货币，除非合同三方另有约定。

合同金额为（大写）：

人民币元（￥                                                ）

第三条：产品的交货时间、地点和运输

1.合同签订生效后60个日历天内全部产品提供至项目安装现场；经初验合格并同意安装后30个日历天内安装完毕并验收合格交付使用。实际提供时间如有变动，以甲方2（代建单位）通知为准。

2.地点：全部产品提供至广东省农业质量安全检测中心项目现场，安装于楼内指定的实验室内。地址：广东省广州市天河区龙湖路84号。

3.包装：乙方所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准及政策要求。全部设备均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，但凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。货物要求在进场初验前不得拆封，否则甲方有权拒绝初验，并要求清退出场。

4.运输：乙方根据采购人指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用已包含在合同金额中。

5.装卸：各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物（如所供货物为境外货物，还需按采购人要求提供相应的报关单据进行核验）。

第四条：付款方式

1.预付款：合同金额的30%。签订合同后15日内，乙方向甲方2（代建单位）提供合同总额30%预付款保函（预付款保函有效期不低于12个月）。提供保函后乙方即可向甲方2（代建单位）申请支付合同价款30%的预付款，甲方2（代建单位）收到发票后10个工作日支付给乙方。

2.一期进度款：合同金额的35%。乙方按约定时间内送货到达指定地点，经甲方2（代建单位）、使用单位和乙方共同完成进场初验后，乙方即可向甲方2（代建单位）申请支付合同价款的35%，甲方2（代建单位）收到申请和对应发票后10个工作日支付给乙方。

3.二期进度款：合同金额的30%。全部货物安装且调试完毕竣工验收合格后，乙方即可向甲方2（代建单位）申请支付合同价款的30%，甲方2（代建单位）收到申请和对应发票后10个工作日支付给乙方。

4.合同结算：完成试运行、移交手续后乙方即可向甲方2（代建单位）提出合同结算。甲方2（代建单位）按照该项目合同结算相关程序及时进行结算。若按规定需政府相关部门审核结算的应报相关部门审定，并以政府相关部门最终审定的结算价为准。

5.尾款结清：甲方2（代建单位）、乙方就合同结算达成一致并签署共同认可文件后，乙方即可向甲方2（代建单位）申请办理尾款结清。甲方2（代建单位）收到申请和对应发票后10个工作日支付给乙方。尾款结清时，应注明首次支付的预付款转为进度款并入尾款结清。同时甲方2（代建单位）将预付款保函退回乙方，由乙方自行与保函开具机构办理相关解除手续。

6. 甲方2（代建单位）支付的费用已包括乙方履行合同所需的所有支出，乙方办理款项申请时开具有效合法发票（税金由乙方自理），并按甲方2（代建单位）的要求提供款项申请资料。乙方应委派专人负责跟进款项支付呈批过程的相关事务。

7.上述所有的支付时间不包含政府审批时间，乙方已经清楚明白本项目款项的拨付程序，并理解因政府部门审核请款手续对时间等方面的影响。故非甲方1、甲方2（代建单位）原因造成的款项支付拖延，不得以甲方1、甲方2（代建单位）未付款项为由，影响合同工作任务的进度、质量和拖欠工资，不得向甲方1、甲方2（代建单位）要求计付拖延款项期间的利息及因此导致的其他损失。

9.乙方收款账户信息：

户名：

账号：

开户行：

第五条：设备技术标准及设备要求：

1.设备的技术标准（包括质量要求），按下列顺序执行，若有特殊要求的，则按合同三方在合同或招标文件中约定的技术条件、样品或补充的技术要求执行：

（1）按国家标准执行；

（2）按国家部委颁布的标准执行；

（3）按企业标准执行。

2.设备为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品。整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等。

3.乙方保证本合同项下产品为原厂家全新生产。如甲方1、甲方2（代建单位）及使用单位广东省农业农村厅所属单位广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）在使用产品过程中发现产品非全新产品，有权退货，要求乙方返还已付合同款并按本合同约定承担违约责任。

### 4、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方1、甲方2（代建单位）有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

### 第六条：竣工验收移交

1.进场初验：货品运输至项目现场后，由使用单位广东省农业农村厅所属单位广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）、甲方2（代建单位）组织乙方共同进行进场初验，主要依据招标文件的响应要求、投标文件的各项响应指标和响应承诺、相关规范、标准，从货品的品牌、型号、规格、数量、包装、外形颜色观感、配件附件清单数量等方面进行初验。对初验不合格的货品，应当即清退出现场；初验合格的，三方签署初验合格同意安装手续资料后，乙方方可进入安装工序。本合同下提供的设备在制造、购置、运输及交货过程中的丢失或损坏, 乙方应负责进行全面保险并承担保费。

2.竣工验收：乙方按照采购合同、招标文件要求、投标文件的各项响应指标和响应承诺、各类货品对应的国家规范、行业标准进行安装、调试、试运行并经自验达到标准要求后，向甲方2（代建单位）提出竣工验收申请。甲方2（代建单位）组织成立验收小组（包括使用单位广东省农业农村厅所属单位广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）、乙方、以及使用单位认为必要时邀请的相关专业人员或专家团队）共同进行竣工验收。依据合同约定的货物数量质量、招标文件的响应要求、投标文件的各项响应指标和响应承诺、对应的国家规范、行业标准、安装调试结论、配置参数、配件附件清单数量等方面验收。验收合格后共同签署完整的验收合格证明文件并出具验收书。验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和乙方投标文件的要求。

3.试运行：试运行期为自竣工验收合格之日起往后15天，期间乙方应派专业技术人员现场培训、指导使用单位工作人员对每台货品进行操作试运行。试运行结束后，各项技术性能指标符合用户需求，使用单位、甲方2（代建单位）、乙方共同签署试运行合格文件。

4.移交：试运行结束后7天内，乙方向使用单位广东省农业农村厅完成移交；并与广东省农业农村厅、甲方2（代建单位）共同签署三方实物移交清单；同时乙方完成移交安装施工管理资料一式三份（使用单位一份、甲方2（代建单位）二份）。移交的实物包括但不限于：货物的用户手册、保修手册、使用操作及安全须知、随机配件、 随机工具、发票原件、质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证等，并列具详细的货品移交清单。

5.保管责任：所有货品从进场初验到正式完成移交前的保管、保护、维护责任完全由乙方负责，完成实物移交和资料移交后保管保护责任由使用单位承担。

6.保修时点：自实物移交和资料移交即日起，乙方开始对全部货品履行保修义务。

7.所有货品的验收移交并不免除乙方对合同产品质量应当承担的责任，如果使用单位在使用中发现因合同产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题，或因其自身特点导致使用单位无法在验收当时发现其质量、设计、安装、制造、材料、工艺等缺陷，则使用单位应享有合理的适用或测试使用期间，如在该期间内发现上述产品问题，则乙方应无条件为使用单位提供换货或退货处理，在此种情况下乙方不得以已签收为由提出抗辩。

8.验收的特殊要求：无

9.验收过程中如产生争议，乙丙双方应采取有效措施保护现场，并通过协商解决，协商不成的按本合同相关规定执行。

### 第七条：安装与调试

1.设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由乙方负责。设备应由生产厂家专业工程师负责安装、调试。设备安装前设备生产厂家工程师需与甲方2（代建单位）、使用单位实验室相关人员协调沟通确认安装准备及其他相关工作。

2.安装时，所有货品的场内运输（含垂直运输）以及涉及使用楼栋类水电资源的，由乙方从甲方2（代建单位）的指定点接驳使用，费用由乙方负责。

3.若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，乙方有责任和义务在安装前提出补充修改方案并征得甲方2（代建单位）、使用单位同意后付诸实施。

4.从货品进场至安装、调试、完成移交全过程的安全由乙方负责。

5.包2所有产品在实施生产前，乙方应到项目现场实地复测实验室的平面、空间尺寸，依据复测的实际数据，对每件货品进行设计，出具达到生产制造深度的设计图，经使用单位、甲方2（代建单位）共同确认后，作为货品生产安装验收的依据。

### 第八条：质保期及售后服务要求

1.合同签订后10天内乙方向甲方2（代建单位）提供所投产品包1（包2）制造商针对本项目出具的售后服务承诺函、包1三重四极杆气质联用仪、氨基酸分析仪、高效液相色谱仪所投标的同型号产品的质量检测报告复印件和产品进场时均具有质量检测报告原件的承诺，包1漩涡混合器所投标的同型号产品的制造商出具的合格证复印件和在产品进场时提供制造商出具的合格证原件的承诺；包2所投标的同型号产品的质量检测报告复印件，以及每件产品进场时均具有质量检测报告原件的承诺。

2.包1所有产品整机质保期不少于3年，质保期从竣工交付验收完成之日起计算。合同质保期以乙方投标文件相应为准。在质保期内乙方应提供设备维修及保养服务，一切维护费用均由乙方负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的全部费用由乙方负责。

3.包2整套设备质保期不少于3年，实验台面质保期不少于15年。质保期从竣工交付验收完成之日起计算。在质保期内乙方应提供设备维修及保养服务，一切维护费用均由乙方负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的全部费用由乙方负责。

4.质保期内每年免费巡检2次，确保仪器正常运行。乙方须提供常设每周 7 天×24 小时服务专线及技术支持；配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。应在24小时内对用户的服务要求作出响应，72小时内到达现场提供服务。一般问题应在两天内、重大问题应在一周内解决或提出明确解决方案。若一周内未无法处理完毕，乙方必须提供相同型号设备进行临时替用，不得影响使用单位的正常工作业务。乙方在接到使用单位广东省农业农村厅所属单位广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）的维修通知后，应于24小时内予以响应，72小时内到达现场提供服务，7日内处理完毕。乙方应通过电话、网络、上门现场等方式解决问题。

5.在质保期内，产品的性能和品质因设计、制造等方面存在问题而在使用或运行时出现与合同规定不符的情况，乙方应负责消除缺陷、修理和调换损坏的部件、组件和设备（包括软件和硬件），因此产生的所有费用由乙方承担。

6.质保期内，产品出现质量问题导致影响正常运行的，乙方应及时负责免费维修，同时，乙方应及时提供备用产品给使用单位免费使用；由此给使用单位造成损失的，乙方应负责赔偿。

7.质保期内同一产品，因质量问题经两次维修仍无法正常使用的，乙方必须在5个工作日内无条件免费予以更换同品牌、同型号和同配置的全新产品。

8.乙方保证，对其所提供的产品，无任何权利瑕疵，在现在及将来都不存在侵犯任何第三方权利的情况。若有违反，乙方应对乙方因使用产品而被任何第三方向相应行政部门投诉或被提起诉讼所遭受的全部损失进行赔偿。

9.因使用乙方存在质量问题的产品而导致甲方2（代建单位）或使用单位人员伤亡、财产损失的，乙方应承担相应的法律责任和本合同规定的违约责任，并赔偿损失。

10.设备投入使用后，采购人有检验方法开发需求时，投标人或厂家应派专职应用工程师协助采购人调试完善仪器设备参数、提供相关方法资料。

1）设备说明书：

2）需提供设备的安装、操作手册；

3）需提供设备的维修保养手册；

4）需提供设备的工作软件说明书。

11.在质保期内乙方应提供系统硬件、软件升级方面的技术支持服务；质保期后，乙方承诺将提供终身售后服务；在设备使用寿命内，当控制软件在现有硬件基础上进行升级时，乙方应主动提供软件升级服务。

12.若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。

13.包1全部货品自验收合格移交使用单位之日起，5年内乙方提供一次异地移机服务，包括拆机、运输、装机、调试直至第三方计量检定合格（费用已含在报价中，不另外收取）。异地移机地点在广州市行政辖区内。

### 第九条：培训要求

1.乙方需提供相应的免费技术培训，保证操作者完全熟悉仪器的全部功能。操作及维护培训的主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

2.设备验收后10个工作日内，由专职工程师做现场基本操作培训及专职应用工程师上门进行软件及应用培训，内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。除现场培训外，乙方需提供三重四极杆气质联用仪在厂家实验室、高效液相色谱仪在厂家实验室、培训中心等进行系统培训的名额，名额为2名，该名额已含培训费、差旅费、食宿费等开支。

第十条：履约保证金

1.乙方在签订采购合同后 5个日历天内，应以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式向甲方2（代建单位）提交履约保证金，履约保证金金额为合同总价款的5%。上述履约保证金采用保函方式的，须由中国注册的银行开具。鼓励在项目所在地或广州行政辖区内的银行开具保函。

2.乙方未按期提交足额履约保证金的视为违约，则应向甲方2（代建单位）支付违约金10000元人民币/天。延误时间超过30天仍无法提供履约保证金的，甲方2（代建单位）则有权直接解除合同。乙方仍需承担违约金支付责任。解除合同后的相关事项按民事法律规定处理。

3.合同履约过程中，乙方出现合同约定的违约赔偿事项，甲方2（代建单位）直接从履约保证金中按合同约定的金额扣除违约金。

4.在乙方完成所有货品的竣工验收，并完成货品实物和安装施工管理资料移交后30日内，甲方2（代建单位）将扣除违约金（如有）后剩余的履约保证金一次性无息退还给乙方。

第十一条：知识产权

1.乙方应保证，甲方2（代建单位）及本项目使用单位在中华人民共和国使用该设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2.因乙方提供的设备存在前条知识产权瑕疵或纠纷的，乙方须与第三方协商并承担可能发生的一切法律责任和费用。如果设备或设备的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被予以限制，乙方应承担损失部分的费用并主动做出相应的安排：或为本项目使用单位获取继续使用受指控侵权的设备或设备的某一部分的权利，或用不会造成侵权的同等技术水平的设备更换（需得到本项目使用单位的认可）。

3.对于乙方采购的材料设备，如出现侵犯知识产权纠纷的，均应由乙方承担责任。乙方应负责解决纠纷，并承担由此发生的费用，赔偿甲方2（代建单位）、使用单位的损失，由此延误的工期不予顺延，并由乙方按本合同的有关约定承担违约责任。

第十二条：不可抗力

1.合同三方中如有一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力影响的时间，但是不能因为不可抗力的影响而调整合同价格。

2.受到不可抗力影响的一方应将在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报方式通知另一方，并在3天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

第十三条：合同解除条件

1、经甲方2（代建单位）、使用单位组织验收，因乙方交付的货物数量、品牌、规格不符或违反投标文件、招标文件及本合同任意条款之约定，甲方1、甲方2（代建单位）有权单方解除合同，并要求对方承担相应的损失；

2、因不可抗力致使合同无法履行的，三方均有解除合同的权利。

### 第十四条：违约责任

1.合同三方应严格遵守本合同规定的各项条款，任何一方违约，均须向守约方支付相当于本合同总金额30%的违约金，若实际损失高于违约金，则违约方按守约方实际损失赔偿，并承担守约方为实现债权而支付的所有费用，该费用包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费和所有其他应付合理费用。

2.乙方逾期交货的，每逾期一日，须支付甲方2（代建单位）、使用单位相当于逾期交货部分总价3‰的违约金；若违约金低于实际损失的，乙方应按照甲方2（代建单位）、使用单位实际损失承担赔偿责任。乙方逾期交货超过十日，甲方2（代建单位）有权单方解除合同并追究乙方的违约责任。

3.乙方所交产品如经甲方2（代建单位）、使用单位验收，质量、数量等与合同规、投标文件、招标文件约定不符，乙方须在甲方2（代建单位）、使用单位规定的时间内负责更换、补足，否则视为不能交货，甲方2（代建单位）、使用单位有权单方解除合同。乙方应向甲方2（代建单位）支付相当于本合同总金额30%的违约金，若违约金低于甲方2（代建单位）、使用单位实际损失的，乙方应按照甲方2（代建单位）、使用单位实际损失承担赔偿责任。

4.若乙方未能向使用单位提供本合同约定的售后服务和原厂售后服务，每延期一天乙方应向使用单位承担合同总金额3‰的违约责任，若违约金低于使用单位实际损失的，乙方应按照使用单位实际损失承担赔偿责任。

5.乙方未经甲方2（代建单位）、使用单位同意，无正当理由擅自不履行本合同或单方终止本合同的，按本合同费用的10%承担违约金责任，违约金尚不足弥补甲方2（代建单位）、使用单位损失的，乙方应当予以赔偿。

6.乙方交付的设备或提供的服务不符合本合同约定的，甲方2（代建单位）、使用单位有权拒收，并且乙方须向甲方2（代建单位）、使用单位支付本合同总价5%的违约金。

7.乙方接到维修通知后，如不按合同约定时间响应维修，每延期一天乙方应向使用单位承担合同总金额3‰的违约责任，若违约金低于甲方2（代建单位）、使用单位实际损失的，乙方应按照实际损失承担赔偿责任。

8.违约事项发生后，甲方2（代建单位）负责向乙方发出违约通知书，乙方需按违约通知书上载明的方式缴纳违约金，如乙方不按时缴纳，甲方2（代建单位）有权向履约担保银行发出索赔函。乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，履约保函索赔将作为合同违约索赔措施之一。索赔事项处理完毕后，甲方2（代建单位）有权要求乙方补足额度。履约保函额度无法覆盖违约事项处罚金额的，甲方2（代建单位）有权从剩余合同价中扣除，直至违约事项处罚金额追缴完成。

### 第十五条：争端的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同三方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，依法向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

#### 第十六条：合同文件构成

#### 构成本合同的其他主要文件包括：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）相应的国家、行业、地方技术标准；

（4）投标文件及附件；

（5）招标文件及附件；

（6）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 第十七条：其他

1.本合同一式十六份，甲方1执2份，甲方2（代建单位）执七份，乙方执七份。各份合同文本具有同等法律效力。

2.乙方向甲方提交从采购系统中同版本打印的投标文件纸质版（两正三副）。

3.本合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

附件：1.包1实质性技术参数验收确认表

2.包1量化分值技术参数验收确认表

3.包2实质性技术参数验收确认表

4.包2量化分值技术参数验收确认表

## 【签署页】

| 甲方1（采购人）： 广东省代建项目管理局 | 甲方2（代建单位）： 广州建筑股份有限公司 | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： | 委托代理人： |
| 地址： | 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行: | 开户银行: | 开户银行: |
| 帐号: | 帐号： | 帐号： |
| 电话： | 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： | 传真： |

附件1.             包1实质性技术参数验收确认表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数编号 | 技术参数属性 | 投标文件 响应情况 | 竣工验收 实际情况 | 试运行完成后 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆气质联用仪 | 001 | ★ |  |  |  |
|  |  | 002 |  |  |  |  |
|  |  | 003 |  |  |  |  |
|  |  | 004 |  |  |  |  |
|  |  | 005 |  |  |  |  |
|  |  | 012 | ★ |  |  |  |
|  |  | 022 | ★ |  |  |  |
|  |  | 040 | ★ |  |  |  |
| 2 | 氨基酸分析仪 | 043 | ★ |  |  |  |
|  |  | 044 |  |  |  |  |
|  |  | 045 |  |  |  |  |
|  |  | 046 |  |  |  |  |
|  |  | 047 |  |  |  |  |
|  |  | 048 |  |  |  |  |
|  |  | 049 |  |  |  |  |
|  |  | 050 |  |  |  |  |
|  |  | 051 |  |  |  |  |
|  |  | 052 |  |  |  |  |
|  |  | 053 |  |  |  |  |
|  |  | 054 |  |  |  |  |
|  |  | 055 |  |  |  |  |
|  |  | 056 |  |  |  |  |
|  |  | 069 | ★ |  |  |  |
|  |  | 079 | ★ |  |  |  |
| 3 | △ 高效液相色谱仪 | 091 | ★ |  |  |  |
|  |  | 092 |  |  |  |  |
|  |  | 093 |  |  |  |  |
|  |  | 094 |  |  |  |  |
|  |  | 095 |  |  |  |  |
|  |  | 096 |  |  |  |  |
|  |  | 097 |  |  |  |  |
|  |  | 098 |  |  |  |  |
|  |  | 099 |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 101 |  |  |  |  |
|  |  | 102 |  |  |  |  |
|  |  | 103 |  |  |  |  |
|  |  | 104 |  |  |  |  |
|  |  | 105 |  |  |  |  |
|  |  | 106 |  |  |  |  |
|  |  | 137 | ★ |  |  |  |
| 4 | 混匀器 | 138 | ★ |  |  |  |
|  |  | 139 |  |  |  |  |
| 验收意见 |  | 甲方2（代建单位）： （签章） 年 月 日 |  | 使用单位： （签章） 年 月 日 | 乙方： （签章） 年 月 日 | 其他验收人 |
| 说明： 1.此表作为技术性参数在竣工验收、试运行结束后的验收确认记录； 2.表中前四栏与招标文件的技术需求相对应，第五栏按供应商的投标文件实际响应情况抄填，第六、七栏由甲方2（代建单位）按实际验收情况核实填写； 3.最终验收意见由各验收参与主体的负责人签名并加盖单位公章后最为技术性参数验收合格的依据。 |  |  |  |  |  |  |

附件2                 包1量化分值技术参数验收确认表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数编号 | 技术参数属性 | 投标文件 响应情况 | 竣工验收 实际情况 | 试运行完成后 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆气质联用仪 | 006 | ● |  |  |  |
|  |  | 007 | ● |  |  |  |
|  |  | 008 | ● |  |  |  |
|  |  | 009 | ● |  |  |  |
|  |  | 010 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 011 | ● |  |  |  |
|  |  | 013 | ● |  |  |  |
|  |  | 014 | ● |  |  |  |
|  |  | 015 | ● |  |  |  |
|  |  | 016 | ● |  |  |  |
|  |  | 017 | ● |  |  |  |
|  |  | 018 | ● |  |  |  |
|  |  | 019 | ● |  |  |  |
|  |  | 020 | ● |  |  |  |
|  |  | 021 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 023 | ● |  |  |  |
|  |  | 024 | ● |  |  |  |
|  |  | 025 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 026 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 027 | ● |  |  |  |
|  |  | 028 | ● |  |  |  |
|  |  | 029 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 030 | ● |  |  |  |
|  |  | 031 | ● |  |  |  |
|  |  | 032 | ● |  |  |  |
|  |  | 033 | ● |  |  |  |
|  |  | 034 | ● |  |  |  |
|  |  | 035 | ● |  |  |  |
|  |  | 036 | ● |  |  |  |
|  |  | 037 | ● |  |  |  |
|  |  | 038 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 039 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 041 | ● |  |  |  |
|  |  | 042 | ● |  |  |  |
| 2 | 氨基酸分析仪 | 057 | ● |  |  |  |
|  |  | 058 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 059 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 060 | ● |  |  |  |
|  |  | 061 | ● |  |  |  |
|  |  | 062 | ● |  |  |  |
|  |  | 063 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 064 | ● |  |  |  |
|  |  | 065 | ● |  |  |  |
|  |  | 066 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 067 | ● |  |  |  |
|  |  | 068 | ● |  |  |  |
|  |  | 070 | ● |  |  |  |
|  |  | 071 | ● |  |  |  |
|  |  | 072 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 073 | ● |  |  |  |
|  |  | 074 | ● |  |  |  |
|  |  | 075 | ● |  |  |  |
|  |  | 076 | ● |  |  |  |
|  |  | 077 | ● |  |  |  |
|  |  | 078 | ● |  |  |  |
|  |  | 080 | ● |  |  |  |
|  |  | 081 | ● |  |  |  |
|  |  | 082 | ● |  |  |  |
|  |  | 083 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 084 | ● |  |  |  |
|  |  | 085 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 086 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 087 | ● |  |  |  |
|  |  | 088 | ● |  |  |  |
|  |  | 089 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 090 | ● |  |  |  |
| 3 | △ 高效液相色谱仪 | 107 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 108 | ● |  |  |  |
|  |  | 109 | ● |  |  |  |
|  |  | 110 | ● |  |  |  |
|  |  | 111 | ● |  |  |  |
|  |  | 112 | ● |  |  |  |
|  |  | 113 | ● |  |  |  |
|  |  | 114 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 115 | ● |  |  |  |
|  |  | 116 | ● |  |  |  |
|  |  | 117 | ● |  |  |  |
|  |  | 118 | ● |  |  |  |
|  |  | 119 | ● |  |  |  |
|  |  | 120 | ● |  |  |  |
|  |  | 121 | ● |  |  |  |
|  |  | 122 | ● |  |  |  |
|  |  | 123 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 124 | ● |  |  |  |
|  |  | 125 | ● |  |  |  |
|  |  | 126 | ● |  |  |  |
|  |  | 127 | ● |  |  |  |
|  |  | 128 | ● |  |  |  |
|  |  | 129 | ● |  |  |  |
|  |  | 130 | ● |  |  |  |
|  |  | 131 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 132 | ● |  |  |  |
|  |  | 133 | ● |  |  |  |
|  |  | 134 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 135 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 136 | ● |  |  |  |
| 4 | 混匀器 | 140 | ● |  |  |  |
|  |  | 141 | ● |  |  |  |
|  |  | 142 | ● |  |  |  |
|  |  | 143 | ● |  |  |  |
|  |  | 144 | ● |  |  |  |
|  |  | 145 | ● |  |  |  |
|  |  | 146 | ● |  |  |  |
|  |  | 147 | ● |  |  |  |
|  |  | 148 | ● |  |  |  |
|  |  | 149 | ● |  |  |  |
| 验收意见 |  | 甲方2（代建单位）： （签章） 年 月 日 |  | 使用单位： （签章） 年 月 日 | 乙方： （签章） 年 月 日 | 其他验收人 |
| 说明： 1.此表作为技术性参数在竣工验收、试运行结束后的验收确认记录； 2.表中前四栏与招标文件的技术需求相对应，第五栏按供应商的投标文件实际响应情况抄填，第六、七栏由甲方2（代建单位）按实际验收情况核实填写； 3.最终验收意见由各验收参与主体的负责人签名并加盖单位公章后最为技术性参数验收合格的依据。 |  |  |  |  |  |  |

附件3.        包2实质性技术参数验收确认表

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数编号 | 技术参数属性 | 投标文件 响应情况 | 竣工验收 实际情况 | 试运行完成后 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超净工作台 | 001 | ★ |  |  |  |
| 2 | 实验台 | 003 | ★ |  |  |  |
|  |  | 005 | ★ |  |  |  |
|  |  | 011 | ★ |  |  |  |
| 3 | 实验仪器台 | 018 | ★ |  |  |  |
|  |  | 020 | ★ |  |  |  |
|  |  | 026 | ★ |  |  |  |
| 5 | 实验中央台 | 035 | ★ |  |  |  |
|  |  | 037 | ★ |  |  |  |
|  |  | 043 | ★ |  |  |  |
| 6 | 实验中央台试剂架 | 050 | ★ |  |  |  |
| 7 | 全高压热固树脂板实验台 | 054 | ★ |  |  |  |
|  |  | 061 | ★ |  |  |  |
| 8 | 全高压热固树脂板实验中央台 | 068 | ★ |  |  |  |
|  |  | 074 | ★ |  |  |  |
| 9 | 通风柜 | 081 | ★ |  |  |  |
| 10 | 连体通风柜（高压热固树脂） | 087 | ★ |  |  |  |
| 11 | △ 通风柜（高压热固树脂） | 095 | ★ |  |  |  |
| 验收意见 |  | 甲方2（代建单位）： （签章） 年 月 日 |  | 使用单位： （签章） 年 月 日 | 乙方： （签章） 年 月 日 | 其他验收人 |
| 说明： 1.此表作为技术性参数在竣工验收、试运行结束后的验收确认记录； 2.表中前四栏与招标文件的技术需求相对应，第五栏按供应商的投标文件实际响应情况抄填，第六、七栏由甲方2（代建单位）按实际验收情况核实填写； 3.最终验收意见由各验收参与主体的负责人签名并加盖单位公章后最为技术性参数验收合格的依据。 |  |  |  |  |  |  |

附件4         包2量化分值技术参数验收确认表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数编号 | 技术参数属性 | 投标文件 响应情况 | 竣工验收 实际情况 | 试运行完成后 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超净工作台 | 002 | ● |  |  |  |
| 2 | 实验台 | 004 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 006 | ● |  |  |  |
|  |  | 007 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 008 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 009 | ● |  |  |  |
|  |  | 010 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 012 | ● |  |  |  |
|  |  | 013 | ● |  |  |  |
|  |  | 014 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 015 | ● |  |  |  |
|  |  | 016 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 017 | ● |  |  |  |
| 3 | 实验仪器台 | 019 | ● |  |  |  |
|  |  | 021 | ● |  |  |  |
|  |  | 022 | ● |  |  |  |
|  |  | 023 | ● |  |  |  |
|  |  | 024 | ● |  |  |  |
|  |  | 025 | ● |  |  |  |
|  |  | 027 | ● |  |  |  |
|  |  | 028 | ● |  |  |  |
|  |  | 029 | ● |  |  |  |
|  |  | 030 | ● |  |  |  |
|  |  | 031 | ● |  |  |  |
|  |  | 032 | ● |  |  |  |
| 4 | 天平台 | 033 | ● |  |  |  |
|  |  | 034 | ▲ |  |  |  |
| 5 | 实验中央台 | 036 | ● |  |  |  |
|  |  | 038 | ● |  |  |  |
|  |  | 039 | ● |  |  |  |
|  |  | 040 | ● |  |  |  |
|  |  | 041 | ● |  |  |  |
|  |  | 042 | ● |  |  |  |
|  |  | 044 | ● |  |  |  |
|  |  | 045 | ● |  |  |  |
|  |  | 046 | ● |  |  |  |
|  |  | 047 | ● |  |  |  |
|  |  | 048 | ● |  |  |  |
|  |  | 049 | ● |  |  |  |
| 6 | 实验中央台试剂架 | 051 | ● |  |  |  |
|  |  | 052 | ● |  |  |  |
|  |  | 053 | ▲ |  |  |  |
| 7 | 全高压热固树脂板实验台 | 055 | ● |  |  |  |
|  |  | 056 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 057 | ● |  |  |  |
|  |  | 058 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 059 | ● |  |  |  |
|  |  | 060 | ● |  |  |  |
|  |  | 062 | ● |  |  |  |
|  |  | 063 | ● |  |  |  |
|  |  | 064 | ● |  |  |  |
|  |  | 065 | ● |  |  |  |
|  |  | 066 | ● |  |  |  |
|  |  | 067 | ● |  |  |  |
| 8 | 全高压热固树脂板实验中央台 | 069 | ● |  |  |  |
|  |  | 070 | ● |  |  |  |
|  |  | 071 | ● |  |  |  |
|  |  | 072 | ● |  |  |  |
|  |  | 073 | ● |  |  |  |
|  |  | 075 | ● |  |  |  |
|  |  | 076 | ● |  |  |  |
|  |  | 077 | ● |  |  |  |
|  |  | 078 | ● |  |  |  |
|  |  | 079 | ● |  |  |  |
|  |  | 080 | ● |  |  |  |
| 9 | 通风柜 | 082 | ● |  |  |  |
|  |  | 083 | ● |  |  |  |
|  |  | 084 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 085 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 086 | ▲ |  |  |  |
| 10 | 连体通风柜（高压热固树脂） | 088 | ● |  |  |  |
|  |  | 089 | ● |  |  |  |
|  |  | 090 | ● |  |  |  |
|  |  | 091 | ● |  |  |  |
|  |  | 092 | ● |  |  |  |
|  |  | 093 | ▲ |  |  |  |
|  |  | 094 | ● |  |  |  |
| 11 | △ 通风柜（高压热固树脂） | 096 | ● |  |  |  |
|  |  | 097 | ● |  |  |  |
|  |  | 098 | ● |  |  |  |
|  |  | 099 | ▲ |  |  |  |
| 验收意见 |  | 甲方2（代建单位）： （签章） 年 月 日 |  | 使用单位： （签章） 年 月 日 | 乙方： （签章） 年 月 日 | 其他验收人 |
| 说明： 1.此表作为技术性参数在竣工验收、试运行结束后的验收确认记录； 2.表中前四栏与招标文件的技术需求相对应，第五栏按供应商的投标文件实际响应情况抄填，第六、七栏由甲方2（代建单位）按实际验收情况核实填写； 3.最终验收意见由各验收参与主体的负责人签名并加盖单位公章后最为技术性参数验收合格的依据。 |  |  |  |  |  |  |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440001-2024-41745

#### 采购项目编号：GPCGD244203HG016F

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东省政府采购中心

你方组织的“广东省农业质量安全检测中心项目实验室设备仪器采购”项目的招标[采购项目编号为：GPCGD244203HG016F]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广东省农业质量安全检测中心项目实验室设备仪器采购”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东省政府采购中心

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广东省农业质量安全检测中心项目实验室设备仪器采购”项目采购[采购项目编号为GPCGD244203HG016F]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广东省代建项目管理局

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东省政府采购中心

如果我方在贵采购代理机构组织的广东省农业质量安全检测中心项目实验室设备仪器采购招标中获中标（采购项目编号：GPCGD244203HG016F），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东省政府采购中心的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东省政府采购中心

我单位已登记并准备参与“广东省农业质量安全检测中心项目实验室设备仪器采购”项目（采购项目编号：GPCGD244203HG016F ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日