招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

一、项目概述

1.项目概况：本平台从2011年的科技实验中心的分析测试中心发展而来，成立至今已有13年时间，目前已建成色谱、质谱、光谱、波谱为主的中医药化学测试中心；分子生物学、细胞生物学、分子病理学、动物机能学为基础的中医药生物评价中心，能基本满足中医药方向的质量控制分析、中药小分子物质的结构鉴定分析、代谢组学分析、显微成像分析、基因拷贝分析、蛋白互作分析、动物机能分析等等。13年来服务我校各级课题千余项/次。但随着技术的不断发展，仪器设备的不断更新换代，我校“双一流”学科建设的发展，“千种本草基因组计划”、“本草智库”大模型、中药GPCR筛选研究创新技术平台等大科学计划的实施及各相关课题的开展，现有设备已不能满足学科发展需要，亟需不断完善技术单元，对仪器进行更新换代及补充，并配套1-2楼实验室台桌，通风装置，药品柜等实验装置，以形成一个全面、立体以及全方位的中医药相关学科功能服务体系，满足“双一流”学科建设，院士团队本草基因组学相关课题的需求，同时服务社会，促进中医药产业发展。

2.项目清单：

| 序号 | 标的名称 | 数量（米/台/套） | 单价最高限价 （万元/（米/台/套）） | 总价最高限价 （万元） | 所属行业 | 是否属于优先采购节能产品 | 是否属于强制采购节能产品 | 是否属于优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | 22（米） | 0.4 | 8.8 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 边台1 | 59（米） | 0.2 | 11.8 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 边台2 | 13（米） | 0.2 | 2.6 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 仪器台1 | 37（米） | 0.26 | 9.62 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 5 | 仪器台2 | 4（米） | 0.37 | 1.48 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 6 | 转角台 | 3（台） | 0.37 | 1.11 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 7 | 中央台试剂架 | 12（米） | 0.085 | 1.02 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 全钢通风柜1 | 10（台） | 0.92 | 9.2 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 9 | 全钢通风柜2 | 3（台） | 0.95 | 2.85 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 10 | 气瓶柜（双） | 6（个） | 0.35 | 2.1 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 11 | 气瓶柜（三） | 1（个） | 0.4 | 0.4 | 工业 | 是 | 否 | 是 |
| 12 | 天平台 | 2（个） | 0.2 | 0.4 | 工业 | 是 | 否 | 是 |
| 13 | 货架1 | 2（个） | 0.18 | 0.36 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 货架2 | 12（个） | 0.2 | 2.4 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 通风试剂柜 | 4（个） | 0.22 | 0.88 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 储物柜 | 19（个） | 0.19 | 3.61 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 更衣柜 | 2（个） | 0.2 | 0.4 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 18 | 万象排气罩 | 11（个） | 0.18 | 1.98 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 水盆（大） | 4（个） | 0.065 | 0.26 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 水盆（中） | 3（个） | 0.045 | 0.135 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 龙头 | 7（个） | 0.04 | 0.280 | 工业 | 否 | 是 | 否 |
| 22 | 滴水架 | 4（个） | 0.038 | 0.152 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 洗眼器 | 4（个） | 0.042 | 0.168 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 紧急冲淋 | 1（个） | 0.45 | 0.45 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 中央台挡水板 | 4（块） | 0.02 | 0.08 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 插座含底座 | 155（个） | 0.01 | 1.55 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 实验凳 | 90（个） | 0.0265 | 2.385 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 28 | 生信实验研讨桌 | 40（套） | 0.22 | 8.8 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 29 | 研讨桌椅1 | 30（套） | 0.22 | 6.6 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 30 | 研讨桌椅2 | 5（套） | 0.2 | 1 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 31 | 研讨桌1 | 1（套） | 0.48 | 0.48 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 32 | 研讨桌2 | 1（套） | 0.2 | 0.2 | 工业 | 否 | 否 | 是 |
| 33 | 研讨沙发及茶几 | 1（套） | 0.45 | 0.45 | 工业 | 否 | 否 | 是 |

★二、商务要求

1.交货时间：合同签订后 30 个工作日内，全套设备及其相关配套设备，应全部到位至采购人指定地点并进行安装、调试、人员培训；

2.交货地点：成都中医药大学内采购人指定地点。

3.付款方式：全部货物安装调试完毕，在采购人验收合格后凭相关凭证(包含但不限于验收报告等)支付合同 100%货款。供应商须向采购人出具合法有效完整的等额增值税专票及凭证资料等进行支付结算。

4.包装方式及运输：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

5.履约验收：

（1）履约验收主体：成都中医药大学；

（2）验收组织方式：自行验收；

（3）履约验收程序：一次性验收；

（4）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 15日内组织验收；

（5）履约验收内容：按招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定验收；

（6）履约验收标准：符合国家法律法规及行业合格标准且设备调试完成后试运行30日无问题。按招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。

6.售后服务等要求：

6.1质保期为验收合格之日起1年。设备为全新设备，使用说明书及零、部件装箱清单、产品合格证置于产品包装箱内，质保期内出现的质量问题，负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担，质保期后，终身维修维护，如需更换零件，只收取更换零件的成本费用。零部件的供应时效为产品停产后不低于五年。

6.2保修服务内容包括：排除设备运行故障，更换有质量，制造缺陷的部件或非人为原因损坏的部件，恢复设备功能到安装交验时的状态等。

6.3安装及培训：工程师现场进行安装指导，协助验收，保证正常运作，并对采购方人员进行现场使用操作和简单日常维护培训。

6.4质保期内，如货物经供应商 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准， 视作未能按时交货，采购人有权要求更换全新货物或退货并追究违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，供应商负责修复，但费用由采购人负担。质保期外的质量问题，列明维修费用清单并载明费用。

6.5维修及技术咨询应答时间：接到通知后 4 小时内响应到场，48 小时内到达现场，24小时内完成维修，72小时内完成零部件更换，并由供应商承担修理调换的费用。

- 技术、服务要求

（注：计量单位除非另有规定，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位；本项目所采购的产品技术参数中的尺寸不完整的，以“项目清单”和“分项报价表”为准）

序号1：中央台

1.规格：长L *宽1500mm*高850mm，全钢结构，实芯理化板台面；

2.实验台整体性能要求：

2.1.承重性能：持续垂直静载荷≥1000kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；实验台层板弯曲测试载荷≥350kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；抽屉持续垂直静载荷抽屉拉出后载荷≥125kg/m，48小时后无明显变形和损坏现象；

2.2.循环试验：抽屉、门板在循环10万次后无变形损坏现象；

3.为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求为保证质量：（投标人的投标文件提供以下带‘▲’技术参数的国家认可第三方检测机构出具的检测合格的检验报告复印件，或承诺签订合同时提供检验报告原件）

3.1 台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度≥14.6mm，边缘加厚。
    3.2 耐腐蚀性能：通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、无水乙醇、二甲苯、三氯化铁（10%）、糠醛、乙醚、氯化镁（10%）、无水甲醇、正丁醇、氨水（28%）、乙酸乙酯、二氧六环、十四烷、乙基苯、乙二醇、饱和氯化锌、龙胆紫等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

▲3.3 台面物理基础性能、甲醛性能：物理基础性能需符合：边缘直度≤1，平整度≤0.5MM，直角度≤1，弯曲强度≥115.2MPa，弯曲弹性模量≥16350MPa, 耐光色牢度大于等于4级、耐沸水性能（2h）质量增加≤0.52%，厚度增加≤0.4%。其中甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足ENF级技术要求，检验结果为≤0.025mg/m³；同时依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，满足甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥16%标准；满足不低于235项及以上高关注度物质（SVHC）的检测标准。

3.4 台面物理性能：台面压缩强度≥278Mpa,洛氏硬度≥124，耐光性-表面无变化，悬臂梁无口冲击强度横向≥10.7（C），表面耐磨性（500g）≥1300转。抗落球冲击性（224g）2m无破坏；断裂伸长率，横向纵向均≤1%。

3.5 台面燃烧防火安全性能达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。60S内焰尖高度≤45MM,烟气生成速率指数≤0，600s总烟气生成量，㎡≤38，600s总热释放量MJ≤9.7，燃烧增长速率指数，w/s≤108；氙灯老化：台面参照GB/T16422.2-2022标准进行600小时抗老化测试，结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
  3.6 台面抗菌性能，其中大肠杆菌抗菌活性值≥3抗菌率达到99.9%，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥4抗菌率达到99.9%，肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥3.4抗菌率达到99.9%，中间葡萄球菌抗菌率达到≥4.6抗菌率99.9%，小肠结肠炎耶尔森氏菌抗菌率达到99.9%，抗菌活性值≥4.4，霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。
   3.7 三聚氰胺转移要求：要求三聚氰胺迁移量的转移测试，其中采用测试条件为4%乙酸60℃/6hours结果≤0.4mg/kg,结论为合格，用95%乙醇60℃/6hours结果为ND未检出，结论为合格。

4.钢制柜体：

4.1 钢制柜体：主结构、抽屉、门板、活动层板等应采用基本厚度≥1.0mm冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；

4.2 柜体门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，配置门扣组及缓冲垫；

4.3 抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂；抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便。

4.4 层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调；

4.5 合页：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启。

4.6 抽屉导轨：采用表面经环氧树脂粉末静电喷涂的钢制一体化高承载导轨；

4.7 把手：采用304及以上不锈钢材质把手或一体成型拉手；

4.8 层板支撑扣：采用不锈钢或高强度尼龙材质；

序号2：边台1

1.规格：长L*宽750mm*高850mm，全钢结构，实芯理化板台面；

2.实验台整体性能要求：

2.1.承重性能：持续垂直静载荷≥1000kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；实验台层板弯曲测试载荷≥350kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；抽屉持续垂直静载荷抽屉拉出后载荷≥125kg/m,48小时后无明显变形和损坏现象；

2.2.循环试验：抽屉、门板在循环10万次后无变形损坏现象；

3.为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求为保证质量：（投标人的投标文件提供以下带‘▲’技术参数的国家认可第三方检测机构出具的检测合格的检验报告复印件，或承诺签订合同时提供检验报告原件）

3.1 台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度≥14.6mm，边缘加厚。
    3.2 耐腐蚀性能：通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、无水乙醇、二甲苯、三氯化铁（10%）、糠醛、乙醚、氯化镁（10%）、无水甲醇、正丁醇、氨水（28%）、乙酸乙酯、二氧六环、十四烷、乙基苯、乙二醇、饱和氯化锌、龙胆紫等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

▲3.3 台面物理基础性能、甲醛性能：物理基础性能需符合：边缘直度≤1，平整度≤0.5MM，直角度≤1，弯曲强度≥115.2MPa，弯曲弹性模量≥16350MPa, 耐光色牢度大于等于4级、耐沸水性能（2h）质量增加≤0.52%，厚度增加≤0.4%。其中甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足ENF级技术要求，检验结果为≤0.025mg/m³；同时依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，满足甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥16%标准；满足不低于235项及以上高关注度物质（SVHC）的检测标准。

3.4 台面物理性能：台面压缩强度≥278Mpa,洛氏硬度≥124，耐光性-表面无变化，悬臂梁无口冲击强度横向≥10.7（C），表面耐磨性（500g）≥1300转。抗落球冲击性（224g）2m无破坏；断裂伸长率，横向纵向均≤1%。

3.5 台面燃烧防火安全性能达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。60S内焰尖高度≤45MM,烟气生成速率指数≤0，600s总烟气生成量，㎡≤38，600s总热释放量MJ≤9.7，燃烧增长速率指数，w/s≤108；氙灯老化：台面参照GB/T16422.2-2022标准进行600小时抗老化测试，结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
  3.6 台面抗菌性能，其中大肠杆菌抗菌活性值≥3抗菌率达到99.9%，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥4抗菌率达到99.9%，肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥3.4抗菌率达到99.9%，中间葡萄球菌抗菌率达到≥4.6抗菌率99.9%，小肠结肠炎耶尔森氏菌抗菌率达到99.9%，抗菌活性值≥4.4，霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。
   3.7 三聚氰胺转移要求：要求三聚氰胺迁移量的转移测试，其中采用测试条件为4%乙酸60℃/6hours结果≤0.4mg/kg,结论为合格，用95%乙醇60℃/6hours结果为ND未检出，结论为合格。

4.钢制柜体：

4.1.钢制柜体：主结构、抽屉、门板、活动层板等应采用基本厚度≥1.0mm冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；

4.2.柜体门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，配置门扣组及缓冲垫；

4.3抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂；抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便。

4.4层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调；

4.5合页：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启。

4.6抽屉导轨：采用表面经环氧树脂粉末静电喷涂的钢制一体化高承载导轨；

4.7把手：采用304及以上不锈钢材质把手或一体成型拉手；

4.8层板支撑扣：采用不锈钢或高强度尼龙材质；

序号3：边台2

1.规格：长L *宽600mm*高850mm，全钢结构，实芯理化板台面；

2.实验台整体性能要求：

2.1.承重性能：持续垂直静载荷≥1000kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；实验台层板弯曲测试载荷≥350kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；抽屉持续垂直静载荷抽屉拉出后载荷≥125kg/m,48小时后无明显变形和损坏现象；

2.2.循环试验：抽屉、门板在循环10万次后无变形损坏现象；

3.为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求为保证质量：（投标人的投标文件提供以下带‘▲’技术参数的国家认可第三方检测机构出具的检测合格的检验报告复印件，或承诺签订合同时提供检验报告原件）

3.1 台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度≥14.6mm，边缘加厚。
    3.2 耐腐蚀性能：通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、无水乙醇、二甲苯、三氯化铁（10%）、糠醛、乙醚、氯化镁（10%）、无水甲醇、正丁醇、氨水（28%）、乙酸乙酯、二氧六环、十四烷、乙基苯、乙二醇、饱和氯化锌、龙胆紫等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

▲3.3 台面物理基础性能、甲醛性能：物理基础性能需符合：边缘直度≤1，平整度≤0.5MM，直角度≤1，弯曲强度≥115.2MPa，弯曲弹性模量≥16350MPa, 耐光色牢度大于等于4级、耐沸水性能（2h）质量增加≤0.52%，厚度增加≤0.4%。其中甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足ENF级技术要求，检验结果为≤0.025mg/m³；同时依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，满足甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥16%标准；满足不低于235项及以上高关注度物质（SVHC）的检测标准。

3.4 台面物理性能：台面压缩强度≥278Mpa,洛氏硬度≥124，耐光性-表面无变化，悬臂梁无口冲击强度横向≥10.7（C），表面耐磨性（500g）≥1300转。抗落球冲击性（224g）2m无破坏；断裂伸长率，横向纵向均≤1%。

3.5 台面燃烧防火安全性能达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。60S内焰尖高度≤45MM,烟气生成速率指数≤0，600s总烟气生成量，㎡≤38，600s总热释放量MJ≤9.7，燃烧增长速率指数，w/s≤108；氙灯老化：台面参照GB/T16422.2-2022标准进行600小时抗老化测试，结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
  3.6 台面抗菌性能，其中大肠杆菌抗菌活性值≥3抗菌率达到99.9%，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥4抗菌率达到99.9%，肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥3.4抗菌率达到99.9%，中间葡萄球菌抗菌率达到≥4.6抗菌率99.9%，小肠结肠炎耶尔森氏菌抗菌率达到99.9%，抗菌活性值≥4.4，霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。
   3.7 三聚氰胺转移要求：要求三聚氰胺迁移量的转移测试，其中采用测试条件为4%乙酸60℃/6hours结果≤0.4mg/kg,结论为合格，用95%乙醇60℃/6hours结果为ND未检出，结论为合格。

4.钢制柜体：

4.1.钢制柜体：主结构、抽屉、门板、活动层板等应采用基本厚度≥1.0mm冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；

4.2.柜体门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，配置门扣组及缓冲垫；

4.3抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂；抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便。

4.4层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调；

4.5合页：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启。

4.6抽屉导轨：采用表面经环氧树脂粉末静电喷涂的钢制一体化高承载导轨；

4.7把手：采用304及以上不锈钢材质把手或一体成型拉手；

4.8层板支撑扣：采用不锈钢或高强度尼龙材质；

序号4：仪器台1

1.规格：长L *宽900mm*高850mm，全钢结构，实芯理化板台面；

2.实验台整体性能要求：

2.1.承重性能：持续垂直静载荷≥1000kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；实验台层板弯曲测试载荷≥350kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；抽屉持续垂直静载荷抽屉拉出后载荷≥125kg/m,48小时后无明显变形和损坏现象；

2.2.循环试验：抽屉、门板在循环10万次后无变形损坏现象；抽屉要求：原材料须是纯聚丙烯（PP）材料，采用模具一次注塑成型，不允许采用焊接成型，内壁光滑无毛刺，便于酸碱性试剂暂存，承重不得低于30KG；抽屉内尺寸：≥360*370*85mm。

3.为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求为保证质量：（投标人的投标文件提供以下带‘▲’技术参数的国家认可第三方检测机构出具的检测合格的检验报告复印件，或承诺签订合同时提供检验报告原件）

3.1 台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度≥14.6mm，边缘加厚。
    3.2 耐腐蚀性能：通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、无水乙醇、二甲苯、三氯化铁（10%）、糠醛、乙醚、氯化镁（10%）、无水甲醇、正丁醇、氨水（28%）、乙酸乙酯、二氧六环、十四烷、乙基苯、乙二醇、饱和氯化锌、龙胆紫等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

▲3.3 台面物理基础性能、甲醛性能：物理基础性能需符合：边缘直度≤1，平整度≤0.5MM，直角度≤1，弯曲强度≥115.2MPa，弯曲弹性模量≥16350MPa, 耐光色牢度大于等于4级、耐沸水性能（2h）质量增加≤0.52%，厚度增加≤0.4%。其中甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足ENF级技术要求，检验结果为≤0.025mg/m³；同时依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，满足甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥16%标准；满足不低于235项及以上高关注度物质（SVHC）的检测标准。

3.4 台面物理性能：台面压缩强度≥278Mpa,洛氏硬度≥124，耐光性-表面无变化，悬臂梁无口冲击强度横向≥10.7（C），表面耐磨性（500g）≥1300转。抗落球冲击性（224g）2m无破坏；断裂伸长率，横向纵向均≤1%。

3.5 台面燃烧防火安全性能达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。60S内焰尖高度≤45MM,烟气生成速率指数≤0，600s总烟气生成量，㎡≤38，600s总热释放量MJ≤9.7，燃烧增长速率指数，w/s≤108；氙灯老化：台面参照GB/T16422.2-2022标准进行600小时抗老化测试，结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
  3.6 台面抗菌性能，其中大肠杆菌抗菌活性值≥3抗菌率达到99.9%，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥4抗菌率达到99.9%，肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥3.4抗菌率达到99.9%，中间葡萄球菌抗菌率达到≥4.6抗菌率99.9%，小肠结肠炎耶尔森氏菌抗菌率达到99.9%，抗菌活性值≥4.4，霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。
   3.7 三聚氰胺转移要求：要求三聚氰胺迁移量的转移测试，其中采用测试条件为4%乙酸60℃/6hours结果≤0.4mg/kg,结论为合格，用95%乙醇60℃/6hours结果为ND未检出，结论为合格。

4.钢制柜体：

4.1.钢制柜体：主结构、抽屉、门板、活动层板等应采用基本厚度≥1.0mm冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；

4.2.柜体门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，配置门扣组及缓冲垫；

4.3抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂；抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便。

4.4层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调；

4.5合页：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启。

4.6抽屉导轨：采用表面经环氧树脂粉末静电喷涂的钢制一体化高承载导轨；

4.7把手：采用304及以上不锈钢材质把手或一体成型拉手；

4.8层板支撑扣：采用不锈钢或高强度尼龙材质；

序号5：仪器台2

1.规格：长L *宽1000mm*高850mm，全钢结构，实芯理化板台面；

2.实验台整体性能要求：

2.1.承重性能：持续垂直静载荷≥1000kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；实验台层板弯曲测试载荷≥350kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；抽屉持续垂直静载荷抽屉拉出后载荷≥125kg/m,48小时后无明显变形和损坏现象；

2.2.循环试验：抽屉、门板在循环10万次后无变形损坏现象；抽屉要求：原材料须是纯聚丙烯（PP）材料，采用模具一次注塑成型，不允许采用焊接成型，内壁光滑无毛刺，便于酸碱性试剂暂存，承重不得低于30KG；抽屉内尺寸：≥360*370*85mm。

3.为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求为保证质量：（投标人的投标文件提供以下带‘▲’技术参数的国家认可第三方检测机构出具的检测合格的检验报告复印件，或承诺签订合同时提供检验报告原件）

3.1 台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度≥14.6mm，边缘加厚。
    3.2 耐腐蚀性能：通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、无水乙醇、二甲苯、三氯化铁（10%）、糠醛、乙醚、氯化镁（10%）、无水甲醇、正丁醇、氨水（28%）、乙酸乙酯、二氧六环、十四烷、乙基苯、乙二醇、饱和氯化锌、龙胆紫等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

▲3.3 台面物理基础性能、甲醛性能：物理基础性能需符合：边缘直度≤1，平整度≤0.5MM，直角度≤1，弯曲强度≥115.2MPa，弯曲弹性模量≥16350MPa, 耐光色牢度大于等于4级、耐沸水性能（2h）质量增加≤0.52%，厚度增加≤0.4%。其中甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足ENF级技术要求，检验结果为≤0.025mg/m³；同时依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，满足甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥16%标准；满足不低于235项及以上高关注度物质（SVHC）的检测标准。

3.4 台面物理性能：台面压缩强度≥278Mpa,洛氏硬度≥124，耐光性-表面无变化，悬臂梁无口冲击强度横向≥10.7（C），表面耐磨性（500g）≥1300转。抗落球冲击性（224g）2m无破坏；断裂伸长率，横向纵向均≤1%。

3.5 台面燃烧防火安全性能达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。60S内焰尖高度≤45MM,烟气生成速率指数≤0，600s总烟气生成量，㎡≤38，600s总热释放量MJ≤9.7，燃烧增长速率指数，w/s≤108；氙灯老化：台面参照GB/T16422.2-2022标准进行600小时抗老化测试，结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
  3.6 台面抗菌性能，其中大肠杆菌抗菌活性值≥3抗菌率达到99.9%，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥4抗菌率达到99.9%，肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥3.4抗菌率达到99.9%，中间葡萄球菌抗菌率达到≥4.6抗菌率99.9%，小肠结肠炎耶尔森氏菌抗菌率达到99.9%，抗菌活性值≥4.4，霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。
   3.7 三聚氰胺转移要求：要求三聚氰胺迁移量的转移测试，其中采用测试条件为4%乙酸60℃/6hours结果≤0.4mg/kg,结论为合格，用95%乙醇60℃/6hours结果为ND未检出，结论为合格。

4.钢制柜体：

4.1.钢制柜体：主结构、抽屉、门板、活动层板等应采用基本厚度≥1.0mm冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；

4.2.柜体门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，配置门扣组及缓冲垫；

4.3抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂；抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便。

4.4层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调；

4.5合页：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启。

4.6抽屉导轨：采用表面经环氧树脂粉末静电喷涂的钢制一体化高承载导轨；

4.7把手：采用304及以上不锈钢材质把手或一体成型拉手；

4.8层板支撑扣：采用不锈钢或高强度尼龙材质；

序号6：转角台

1.规格：长1000mm*宽1000mm*高850mm，全钢结构，实芯理化板台面；

2.实验台整体性能要求：

2.1.承重性能：持续垂直静载荷≥1000kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；实验台层板弯曲测试载荷≥350kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；抽屉持续垂直静载荷抽屉拉出后载荷≥125kg/m,48小时后无明显变形和损坏现象；

2.2.循环试验：抽屉、门板在循环10万次后无变形损坏现象；

3.为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求为保证质量：（投标人的投标文件提供以下带‘▲’技术参数的国家认可第三方检测机构出具的检测合格的检验报告复印件，或承诺签订合同时提供检验报告原件）

3.1 台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度≥14.6mm，边缘加厚。
    3.2 耐腐蚀性能：通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、无水乙醇、二甲苯、三氯化铁（10%）、糠醛、乙醚、氯化镁（10%）、无水甲醇、正丁醇、氨水（28%）、乙酸乙酯、二氧六环、十四烷、乙基苯、乙二醇、饱和氯化锌、龙胆紫等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

▲3.3 台面物理基础性能、甲醛性能：物理基础性能需符合：边缘直度≤1，平整度≤0.5MM，直角度≤1，弯曲强度≥115.2MPa，弯曲弹性模量≥16350MPa, 耐光色牢度大于等于4级、耐沸水性能（2h）质量增加≤0.52%，厚度增加≤0.4%。其中甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足ENF级技术要求，检验结果为≤0.025mg/m³；同时依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，满足甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥16%标准；满足不低于235项及以上高关注度物质（SVHC）的检测标准。

3.4 台面物理性能：台面压缩强度≥278Mpa,洛氏硬度≥124，耐光性-表面无变化，悬臂梁无口冲击强度横向≥10.7（C），表面耐磨性（500g）≥1300转。抗落球冲击性（224g）2m无破坏；断裂伸长率，横向纵向均≤1%。

3.5 台面燃烧防火安全性能达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。60S内焰尖高度≤45MM,烟气生成速率指数≤0，600s总烟气生成量，㎡≤38，600s总热释放量MJ≤9.7，燃烧增长速率指数，w/s≤108；氙灯老化：台面参照GB/T16422.2-2022标准进行600小时抗老化测试，结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
  3.6 台面抗菌性能，其中大肠杆菌抗菌活性值≥3抗菌率达到99.9%，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥4抗菌率达到99.9%，肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥3.4抗菌率达到99.9%，中间葡萄球菌抗菌率达到≥4.6抗菌率99.9%，小肠结肠炎耶尔森氏菌抗菌率达到99.9%，抗菌活性值≥4.4，霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。
   3.7 三聚氰胺转移要求：要求三聚氰胺迁移量的转移测试，其中采用测试条件为4%乙酸60℃/6hours结果≤0.4mg/kg,结论为合格，用95%乙醇60℃/6hours结果为ND未检出，结论为合格。

4.钢制柜体：

4.1.钢制柜体：主结构、抽屉、门板、活动层板等应采用基本厚度≥1.0mm冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；

4.2.柜体门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，配置门扣组及缓冲垫；

4.3抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂；抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便。

4.4层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调；

4.5合页：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启。

4.6抽屉导轨：采用表面经环氧树脂粉末静电喷涂的钢制一体化高承载导轨；

4.7把手：采用304及以上不锈钢材质把手或一体成型拉手；

4.8层板支撑扣：采用不锈钢或高强度尼龙材质；

序号7：中央台试剂架

1.立柱：采用长60mm*宽120mm*高1.0mm冷轧钢板折弯焊接而成，表面粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。

2.层板：底托采用1.0mm冷轧钢板机加工而成，与立柱衔接固定，高度可调，配玻璃托板，层板选用10mm厚钢化玻璃，防腐，易清洁。

3.护栏：外形尺寸规格长40mmx宽24mm，厚度1.0mm，底部带试剂架层板托边，两侧带固定孔位，采用不绣钢螺丝固定， 正面带装饰凹槽，可插入不同颜色的封边条装饰，铝合金型材经剪裁、定位打孔后成型，表面粉末静电喷涂防腐处理。

4.电源盒：电源直接设计在立柱上，电源线采用2.5mm2三芯软铜线。

序号8：全钢通风柜1

1.规格：全钢通风柜1：（长宽高）1500*850*2350mm；

2.通风柜性能须符合：

（1）面风速：通风柜在工作开口高度500mm高度下平均面风速应≤0.3m/s；

（2）通风柜平均压损值应≤14Pa，空气交换效率：≥25%；通风柜内照度平均值应＞1400Lux；

（3）通风柜安全性能：通风柜视窗在断开一个悬挂装置时，视窗跌落距离应＜70mm;通风柜插座保护等级应≥IP44；

3.台面：

（1）采用≥20mm岩板级陶瓷，属于A1级别不燃材料；一体实芯黑色坯体烧制，中间无黄锈色夹层；台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层，呈现高光哑光色泽，陶瓷表面平整无橘皮状，平整无凹凸。

▲（2）防霉性：依据GB/T24128-2018标准，要求≥4种霉菌的检测，检测结果为0级（霉菌种类包括黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉）（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的检测合格的检验报告复印件，或承诺签订合同时提供检验报告原件）；

（3）挥发有机物（VOCS）：经测试台面中挥发性有机物，氯仿、苯、四氯化碳、三氯乙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烯含量均未检出；抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”、应至少同一份检测报告需要同时满足≥84种化学试剂检测，），应至少包含有：98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、异丙醇，亚甲蓝5%，墨水，鞋油，酱油，乙酰丙酮，正己烷，石油醚，铬酸洗液，氢氧化钠40%，1，4-二氧六环，甲酚红乙醇液（0.1%），正丁醇，正辛烷，异丙醚，尿素6%，1，2-二氯乙烷，四氢呋喃，口红，氯苯，异辛烷，草酸饱和液，番茄酱，乙腈，硫酸铜10%，氯化钠5%，次氯酸钠13%，高锰酸钾10%，三氯化铁10%，咖啡、乙酸正戊酯、碳酸钠5%、氯化钠20%、过氧化氢3%，煤油、紫药水等大于83种化学试剂。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的检测合格的检验报告复印件，或承诺签订合同时提供检验报告原件）；

（4）莫氏硬度：检测结果≥8级（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的检测合格的检验报告复印件，或承诺签订合同时提供检验报告原件）；

4.上柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板，经环氧树脂耐酸碱喷涂处理；

5.视窗：活动式垂直拉升钢化玻璃门，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点；需符合GB/T8478-2020标准且移门寿命试验需大于50万次开合以上，气密性能正压及负压≥7级，水密性能≥250Pa，抗风压性能≥3.5kPa；

6.内装材料（包括导流板）：全部采用实验室专用≥5mm厚抗培特板,其他所有内衬板装配及固定，采用高密度PP/ABS材料；

7.插座：采用220V单相多用插座安装在柜体正面外侧；

8.照明装置：外置式 LED日光灯。

9.化验杯槽：采用实验室专用耐酸碱、抗腐蚀及耐高温，PP杯槽。

10.供水装置：采用铜铸单口水龙头

11.导流板固定座：采用PP材质，活动组合式，方便拆装。

▲12.传动方式：双皮带齿轮同步传动，静音抗老化；同步带拉伸强度需≥80N/mm，芯绳粘合强度需≥200N，其承受载荷试验承受力需不少于300KG。

13.配重：要求其上下行程具静音轨道以限制，避免摇晃碰撞。

14.集气风罩：一体模具成型，材质为高密度PP或有机玻璃钢，具有锥形集气角度及滑度。

15.下柜体:采用1.2mm厚冷轧钢板焊接而成，经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂处理，可以移动拼装，附高低调整脚，并附有排风接口，可以与上部柜体的（实验室）排风系统连接。

16.合页：采用304不锈钢材质，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强，闭合循环寿命高达5万次。

17.高低调整脚：螺杆采ф7.5mm（含）以上镀锌钢制作，并具高17mm，长30mm（含）以上六角型PVC防水底垫，其有效扬程为30mm（含）以上。

序号9：全钢通风柜2

1.规格：全钢通风柜2：规格（长宽高）1200*850*2350mm；

2.通风柜性能须符合：

（1）面风速：通风柜在工作开口高度500mm高度下平均面风速应≤0.3m/s；

（2）通风柜平均压损值应≤14Pa，空气交换效率：≥25%；通风柜内照度平均值应＞1400Lux；

（3）通风柜安全性能：通风柜视窗在断开一个悬挂装置时，视窗跌落距离应＜70mm;通风柜插座保护等级应≥IP44；

3.台面：

（1）采用≥20mm岩板级陶瓷，属于A1级别不燃材料；一体实芯黑色坯体烧制，中间无黄锈色夹层；台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层，呈现高光哑光色泽，陶瓷表面平整无橘皮状，平整无凹凸。

▲（2）防霉性：依据GB/T24128-2018标准，要求≥4种霉菌的检测，检测结果为0级（霉菌种类包括黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉）（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的检测合格的检验报告复印件，或承诺签订合同时提供检验报告原件）；

（3）挥发有机物（VOCS）：经测试台面中挥发性有机物，氯仿、苯、四氯化碳、三氯乙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烯含量均未检出；抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”、应至少同一份检测报告需要同时满足≥84种化学试剂检测，），应至少包含有：98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、异丙醇，亚甲蓝5%，墨水，鞋油，酱油，乙酰丙酮，正己烷，石油醚，铬酸洗液，氢氧化钠40%，1，4-二氧六环，甲酚红乙醇液（0.1%），正丁醇，正辛烷，异丙醚，尿素6%，1，2-二氯乙烷，四氢呋喃，口红，氯苯，异辛烷，草酸饱和液，番茄酱，乙腈，硫酸铜10%，氯化钠5%，次氯酸钠13%，高锰酸钾10%，三氯化铁10%，咖啡、乙酸正戊酯、碳酸钠5%、氯化钠20%、过氧化氢3%，煤油、紫药水等大于83种化学试剂。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的检测合格的检验报告复印件，或承诺签订合同时提供检验报告原件）；

（4）莫氏硬度：检测结果≥8级（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的检测合格的检验报告复印件，或承诺签订合同时提供检验报告原件）；

4.上柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板，经环氧树脂耐酸碱喷涂处理；

5.视窗：活动式垂直拉升钢化玻璃门，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点；需符合GB/T8478-2020标准且移门寿命试验需大于50万次开合以上，气密性能正压及负压≥7级，水密性能≥250Pa，抗风压性能≥3.5kPa；

6.内装材料（包括导流板）：全部采用实验室专用≥5mm厚抗培特板,其他所有内衬板装配及固定，采用高密度PP/ABS材料；

7.插座：采用220V单相多用插座安装在柜体正面外侧；

8.照明装置：外置式 LED日光灯。

9.化验杯槽：采用实验室专用耐酸碱、抗腐蚀及耐高温，PP杯槽。

10.供水装置：采用铜铸单口水龙头

11.导流板固定座：采用PP材质，活动组合式，方便拆装。

▲12.传动方式：双皮带齿轮同步传动，静音抗老化；同步带拉伸强度需≥80N/mm，芯绳粘合强度需≥200N，其承受载荷试验承受力需不少于300KG。

13.配重：要求其上下行程具静音轨道以限制，避免摇晃碰撞。

14.集气风罩：一体模具成型，材质为高密度PP或有机玻璃钢，具有锥形集气角度及滑度。

15.下柜体:采用1.2mm厚冷轧钢板焊接而成，经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂处理，可以移动拼装，附高低调整脚，并附有排风接口，可以与上部柜体的（实验室）排风系统连接。

16.合页：采用304不锈钢材质，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强，闭合循环寿命高达5万次。

17.高低调整脚：螺杆采ф7.5mm（含）以上镀锌钢制作，并具高17mm，长30mm（含）以上六角型PVC防水底垫，其有效扬程为30mm（含）以上。

序号10：气瓶柜（双）

1.规格：气瓶柜（双）:（长宽高）900*450*1800mm；

2.柜体：主体采用1.0mm冷连轧钢板加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

3.翻板：主体采用1.2mm冷连轧钢板加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，翻板结构设计可以轻松方便的实现气瓶的更换与固定；

4.门板上端部分处采用专用设备进行开孔处理，内部镶嵌5mm厚安全玻璃，四周采用专用橡皮条进行包边工艺处理，可直观查看钢瓶气压表的相关数值,门板内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用；

5.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异；

6.把手：采用304及以上不锈钢材质把手；

7.铰链：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启；

序号11：气瓶柜（三）

1.规格：气瓶柜（三）：（长宽高）1200*450*1800mm。

2.柜体：主体采用1.0mm冷连轧钢板加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

3.翻板：主体采用1.2mm冷连轧钢板加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，翻板结构设计可以轻松方便的实现气瓶的更换与固定；

4.门板上端部分处采用专用设备进行开孔处理，内部镶嵌5mm厚安全玻璃，四周采用专用橡皮条进行包边工艺处理，可直观查看钢瓶气压表的相关数值,门板内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用；

5.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异；

6.把手：采用304及以上不锈钢材质把手；

7.铰链：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启；

序号12：天平台

1.规格：长900mm*宽600mm*高850mm

2.台面：台面采用13mm厚理化板台面，中间配备35mm大理石可调节减震板；

3.柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；

4.减震钢架采用长40mm*宽60mm*高1.5mm厚矩形方管制作，与框架之间安装防震橡胶。

序号13：货架1

1、规格：货架1：（长宽高）1200*600*1800mm；

2.主体采用冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉术静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

3.可调节四层层板，层板可承重150KG以上。

序号14：货架2

1、规格：货架2：（长宽高）1500*500*1800mm；

2.主体采用冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉术静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

3.可调节四层层板，层板可承重150KG以上。

序号15：通风试剂柜

1、规格：通风试剂柜：（长宽高）900*460*1800mm；

2.柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

3.面板：主体采用1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。

4.层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调。

5.通风柜试剂柜、储物柜门板：四开门样式，透明玻璃开门为5㎜钢化玻璃，不透明开门为冷轧钢门板，双层结构，夹层内具消音材料抗压强度佳，更衣柜为双开门设计。

6.合页：采用304不锈钢材质，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强，闭合循环寿命高达5万次。

7.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。

8.把手：采用128*20mm不锈钢U型拉手。

9.通风试剂柜：底板带补风口设计，顶板带孔径为Ø110mm排风口设计。

10.更衣柜：需配置不锈钢挂衣杆。

序号16：储物柜

1、规格：储物柜：（长宽高）900*450*1800mm；

2.柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

3.面板：主体采用1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。

4.层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调。

5.通风柜试剂柜、储物柜门板：四开门样式，透明玻璃开门为5㎜钢化玻璃，不透明开门为冷轧钢门板，双层结构，夹层内具消音材料抗压强度佳，更衣柜为双开门设计。

6.合页：采用304不锈钢材质，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强，闭合循环寿命高达5万次。

7.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。

8.把手：采用128*20mm不锈钢U型拉手。

9.通风试剂柜：底板带补风口设计，顶板带孔径为Ø110mm排风口设计。

10.更衣柜：需配置不锈钢挂衣杆。

序号17：更衣柜

1、规格：更衣柜：（长宽高）900*450*1800mm

2.柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

3.面板：主体采用1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。

4.层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调。

5.通风柜试剂柜、储物柜门板：四开门样式，透明玻璃开门为5㎜钢化玻璃，不透明开门为冷轧钢门板，双层结构，夹层内具消音材料抗压强度佳，更衣柜为双开门设计。

6.合页：采用304不锈钢材质，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强，闭合循环寿命高达5万次。

7.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。

8.把手：采用128*20mm不锈钢U型拉手。

9.通风试剂柜：底板带补风口设计，顶板带孔径为Ø110mm排风口设计。

10.更衣柜：需配置不锈钢挂衣杆。

序号18	：万象排气罩

1.主体：铝合金材质；表面经氧化处理；

2.关节： PP料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；

3.关节盖：PP料生产，可拆装，防止气体泄漏增强气密性，减小噪音；

4.关节连接杆：304不锈钢；

5.伸缩导管φ88mm铝合金管；

6.铝合金360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥1200mm；

7.拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质；

8.固定底座：采用铝合金材质，表面经氧化处理，方形底座壁厚≥1.5mm。固定基座的结构与固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定；

序号19：水盆（大）

1、规格（长宽高）：水盆（大）：长800mm*宽450mm*高310mm；

2、水槽采用PP料为母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

序号20；水盆（中）

1、规格（长宽高）：水盆（中）：长550mm*宽450mm*高310mm

2、水槽采用PP料为母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

序号21：龙头

▲1、选用H63黄铜管。

2、使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏,

★3、提供相应产品的节能认证证书。

序号22：滴水架

1.材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；

2.款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃＜1mm；

3.接水底部：中间设有排水孔；

4.可拆卸式滴水棒，滴水棒27根；

5.安装方式：壁挂式；

序号23	：洗眼器

1.主体:加厚铜质H59-1；

2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；

3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

4.防尘盖： PP材质， 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；

6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

7.供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

序号24	：紧急冲淋

1.主体材料：食品级 304不锈钢，厚度：不低于3mm，Ni含量大于8%。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场；

2.紧急冲淋正常水压要求：0.3—0.6 MPa，管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏；

3.工作压力：0.3—0.6Mpa

4.密封压力：0.8Mpa

5.喷淋流量：＞75.7L/min

6.洗眼流量：＞11.4L/min

7.冲淋喷头流量：在水流压力最低0.2MPa下，应以至少76L/min的流量提供冲洗液，保持连续冲洗至少15min；

8.洗眼器喷头流量：测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，样品提供冲洗液流量：22.6L/min，能保持洗眼时间15min；

序号25：中央台挡水板

1.规格：L*120mm；
2. 8mm厚有机玻璃板，外漏角圆弧处理。

序号26	：插座含底座

1.插座：采用国标220V 10A五孔插座，安全耐用；

2.线盒：采用1.0mm厚冷轧钢板，模具冲压成型，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；

▲3.电线： BV电线，截面积在2.5平方毫米。

序号27：实验凳

1.凳面面料：采用黑色西皮制作，防磨防污。

2.凳面海绵：采用高弹型；

3.实验凳升降杆：电镀气杆；

4.实验凳凳脚：电镀五星脚（重量1KG左右）可配各种五星脚

5.款式：无靠背气泵可调升降圆凳，凳面直径≥300mm。

序号28： 生信实验研讨桌

1.规格：长800*宽450*高850mm，全钢结构，实芯理化板台面；

2.实验台整体性能要求：

2.1.承重性能：持续垂直静载荷≥1000kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；实验台层板弯曲测试载荷≥350kg/㎡，48小时后无明显变形和损坏现象；抽屉持续垂直静载荷抽屉拉出后载荷≥125kg/m，48小时后无明显变形和损坏现象；

2.2.循环试验：抽屉、门板在循环10万次后无变形损坏现象；

序号29：研讨桌椅1

1.规格：研讨桌椅1：长1200mm*宽600mm*高800mm；

2.框架：涂层钢制结构，全封闭设计

3.基材:采用三聚氰胺板材，甲醛含量甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。

4.饰面：面板为枫木饰面。

5.椅子座面和椅背为网眼布料加工而成，脚架为钢架经酸洗、磷化处理永不生锈、牢固耐用。

序号30：研讨桌椅2

1.规格：研讨桌椅2：长800mm*宽800mm*高800mm；

2.框架：涂层钢制结构，全封闭设计

3.基材:采用三聚氰胺板材，甲醛含量甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。

4.饰面：面板为枫木饰面。

5.椅子座面和椅背为网眼布料加工而成，脚架为钢架经酸洗、磷化处理永不生锈、牢固耐用。

序号31：研讨桌1

1.规格：研讨桌1：长3200mm*宽1600mm*高800mm；

2.基材采用不低于（含）E1级刨花板，含水率≤13%，板内密度偏差±10%，2h吸水厚度膨胀率≤3.0%；

3.桌面饰面：采用三聚氰胺板饰面，甲醛释放量＜0.124mg/m³,耐磨、耐污染、不褪色、硬度高，表面哑光效果持久； 搭配会议椅：椅背为网布；椅座为弹性伸缩布面料，采用泡棉，高回弹性 ，椅架采用金属一次无缝成型弓形架，选用壁厚≥2.0mm钢管压弯而成，表层喷涂处理，静电喷涂工艺处理。

序号32：研讨桌2

1.规格：研讨桌2:长800mm*宽600mm*高800mm；

2.基材采用不低于（含）E1级刨花板，含水率≤13%，板内密度偏差±10%，2h吸水厚度膨胀率≤3.0%；

3.桌面饰面：采用三聚氰胺板饰面，甲醛释放量＜0.124mg/m³,耐磨、耐污染、不褪色、硬度高，表面哑光效果持久； 搭配会议椅：椅背为网布；椅座为弹性伸缩布面料，采用泡棉，高回弹性 ，椅架采用金属一次无缝成型弓形架，选用壁厚≥2.0mm钢管压弯而成，表层喷涂处理，静电喷涂工艺处理。

序号33：研讨沙发及茶几

双人沙发:

- 双人位沙发，面料：采用科技皮，海绵：泡棉，表观（体积）密度≥25kg/m²，回弹性能≥45%，内架：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；硬杂木实木框架。

沙发及茶几一套:

2、五人位沙发，面料：采用科技皮，海绵：泡棉，表观（体积）密度≥25kg/m²，回弹性能≥45%，内架：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；硬杂木实木框架。

3、茶几采用E1级刨花板，板面厚度25mm，桌面饰面：采用三聚氰胺板饰面