《黑龙江省无线电监测站监测设备运行维护服务》的招标需求

## 一、项目概述

为进一步提高无线电监测设施运行维护的科学化、规范化水平，加强无线电监测设施管理，保障无线电监测设施运行的安全性、可靠性和稳定性，发挥无线电监测设施在无线电管理工作中的技术支撑作用，按照《省级无线电监测设施运行维护规定》的规定和要求，结合我省实际情况，为确保相关工作正常开展，各类无线电监测设施需要定期预防性巡检维护、及时抢修，部分设备需要进行维修或更换，保证黑龙江省无线电监测网设备正常、有序、安全运转，提高对设备故障处理响应速度，确保服务质量。

## 二、维保资金

金额：231.76万元

## 三、维保内容

3.1.定期巡检

★3.1.1维保服务供应商确保派技术熟练的专业技术人员，开展2次定期巡检、2次线上巡检（只包含固定站、移动站），通过及时预防性巡检，保障监测系统（设备）的正常使用，对巡检时发现的问题及缺陷及时形成书面材料上报采购方，巡检周期结束后维保单位需制作巡检终验报告提交给招标方。

3.1.2按照技术规范开展巡检维护保养，维护过程中造成设备人为损坏的，责任由服务方负担。

3.1.3可以对所巡检设备的运行情况提出优化、升级等合理化建议。

3.1.4巡检期间对系统所有相关操作，包括：系统安装、配置、硬件维修更换、软件升级等工作，必须经采购方同意后方可实施。

3.2.故障设备维修

3.2.1在时限内对项目要求维修的故障设备维修完毕，不能在规定时间内修复的要免费提供备品（机）备件或者立即能投入使用的备选设备，待故障设备修好后,再将替换设备换回。

3.2.2维修过的设备应进行测试，保证性能指标不低于维修前设备原技术指标。

3.2.3对维修服务范围内的设备在维修完毕后提供1年的质量保证，确保维修过的故障不重复出现。

3.2.4当运维设备出现突发故障时，维保服务供应商应优先保障设备正常运行，在2小时内提出故障解决办法，并在72小时内修复设备故障。

3.3.故障维护

针对我单位使用过程中发现的所承保系统（设备）出现的系统无法正常使用故障或功能错误，维保服务供应商应及时通过远程电话、网络等方式和我单位联系处理，不能远程处理完成的按照要求及时派遣维护工程师前往我单位现场进行处理。

3.4.伴随保障

★针对重大活动，根据我单位提出的需求，派专门的技术人员和技术设施设备实施伴随保障。

3.5.协助维护

★对于非公司承建承制的系统相关设备，维保服务供应商将尽力配合相关厂商进行检查，在必要时，及时到达现场协助排除问题。

3.6.故障响应时间

巡检单位需提供7*24小时专业电话咨询服务，在接到我单位故障通知后，2小时快速响应机制。维保服务供应商在8小时以内由客户服务人员通过电话或互联网或远程故障诊断系统指导用户解决故障。如果设备故障在检查8小时后仍无法排除，维保服务供应商应指派工程师到现场维护，直至故障排除。

3.7.物流保障和运输

3.7.1维保服务供应商应保证项目招标服务范围内的设备在测试、校准和维护、维修送检往返运输的快捷和安全，运输过程发生的损失由维保服务供应商负责。

3.7.2合同期内的设备测试、校准和维护、维修送检和配件的物流费用（含保险费），由维保服务供应商负责。

3.8.质量保障

3.8.1维保服务供应商应保证更换的主要部件或配件均是优质合格产品，并保证维修质量，维修、维护过的设备各项功能和性能指标不得低于维护维修前的水平，且要确保同一故障不反复出现。

3.8.2如因维保服务供应商服务过程失误造成的损失，由维保服务供应商负责赔偿，招标方保留其它索赔权利。

3.8.3当超过合同服务期限后，存在应解决而未能解决的故障时，招标方有权要求维保服务供应商持续提供服务，直至故障解决。

3.9.相关费用

3.9.1维保服务供应商邮寄各种部件、配件所产生的一切费用由维保服务供应商负责结算，在巡检及维护过程中，对我单位的工程技术人员进行维护技能方面的培训。

3.9.2在维保时间内，维保服务供应商对招标文件中已经明确需要维护和维修的设备进行维修、更换、搬迁，不得另行收费。

3.9.3在维保时间内，维保服务供应商对巡检范围内设备的新增故障，应安排技术人员到达故障现场，完成故障设备检测和诊断出问题，并对故障设备提供维修服务，不另收取费用。每次维修完毕，须提交相应的维修记录。

3.9.4维保服务供应商维护工程师到设备现场进行维护产生的旅差费、住宿费等费用，由维保服务供应商自行解决。

## 四、项目时间、地点、服务方式要求

4.1.维保时间要求：2026年12月12日至2027年9月30日。在2027年9月30日前完成设备巡检工作及相关设备的维修的工作并提交所有验收资料；维保服务供应商应在合同期内做好必要的技术支持，确保维修、巡检设备正常工作。

4.2.维修地点：故障设备所在地或维修单位所在地。

4.3.维修方式：上门维修或返厂维修，设备修复后需在现场调试安装。

4.4.中标单位应在项目服务合同签订后1周内，提交详细的服务方案，经采购人同意后实施。

4.5.维修工作结束后，中标单位需向采购人提交完整、详实的维修记录、维修设备测试报告作为维修服务验收的重要依据。

## 五、具体维护内容

★维保服务供应商应在服务期内对黑龙江省无线电监测站设备开展2次现场巡检工作，同时对固定站、移动站进行2次线上巡检。维保服务供应商需要根据巡检具体的内容建立严格的巡检制度，编制巡检计划，规范化巡检程序，对于空中无线电监测测向系统进行试飞，在巡检过程中详细记录巡检情况。根据实际停电情况及甲方要求，对黑龙江省无线电监测站提供不少于每年3次的应急供电服务。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 龙威大厦站 | 1 |
| 2 | 空间谱估计监测测向系统（平房分站） | 1 |
| 3 | 五常小型站 | 1 |
| 4 | 呼兰分站 | 1 |
| 5 | “9+1”十通道多模式监测测向车系统 | 1 |
| 6 | 监测通信车系统 | 1 |
| 7 | 应急管控系统无线电检测设备 | 1 |
| 8 | 黑龙江全省老旧移动监测站升级改造（一期） | 1 |
| 9 | 便携式监测定位系统 | 5 |
| 10 | 便携式无线电测向机 | 2 |
| 11 | 监测接收机频率扩展及SHF频段手持监测天线 | 2 |
| 12 | 便携式自动监测测向系统 | 1 |
| 13 | 省中心应急指挥调度平台 | 1 |
| 14 | HR-62X空中无线电监测测向系统 | 1 |

5.1.无线电监测设施运行维护定期巡检项目表

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 |
| --- | --- | --- |
| A | 移动监测（指挥）/检测车 | 监测、测向、定位、监听、控制、天馈、信号分析、信息记录，以及通信、电源等辅助系统。 |
| B | 固定监测站 | 天馈系统、监测系统、测向系统、控制系统、网络和存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备。 |
| C | 便携式监测设备 | 便携式监测接收机的保养和维护 |
| D | 空中监测站 | 天馈系统、监测测向系统、控制系统、网络和存储系统、电源系统、其他附属设备 |
| E | 无线电监测指挥/控制中心 | 硬件设施和软件设施，硬件设施包括专线、核心路由器、核心/汇聚/接入/光纤交换机、服务器、存储系统、显示设备、音响设备、视频会议设备、机房设备集成、机房配件（网线、配线和电源插座等）、机房环境监控设备等。软件设施包括基础软件和应用软件。 |

5.2 移动监测站设备运行维护定期巡检项目表

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 工作要求 | 巡检次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测功能 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 | 两次 |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线内部各振子是否完好，工作正常。 | 两次 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 | 两次 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 | 两次 |
|  |  | GPS天线、电子罗盘检查 | GPS天线、电子罗盘功能正常。 | 两次 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 | 两次 |
|  |  | 防水情况检查 |  | 两次 |
| 2 | 监测系统 | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 | 两次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 接收机自检 |  |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 | 两次 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 | 两次+两次线上 |
|  |  | 频段扫描 |  |  |
|  |  | 离散扫描 |  |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常） | 两次 |
| 3 | 测向系统（移动监测车） | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 | 两次 |
|  |  | 信标台站测试 |  | 两次 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 | 两次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 测向机自检（如有） |  |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 | 两次 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 | 两次 |
|  |  | 测向软件检查 | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 | 两次+两次线上 |
| 4 | 监测测 向软件 | 启动监测软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 | 两次+两次线上 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |  |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |  |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 | 两次+两次线上 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |  |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 | 两次+两次线上 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |  |
|  |  | 示向度测量检查 （移动监测车） | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 | 两次+两次线上 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |  |
|  |  | 电子地图检查 （移动监测车） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 | 两次+两次线上 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |  |
|  |  | 数据记录及管理检查 | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 | 两次+两次线上 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |  |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |  |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作 系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 | 两次 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 | 两次+两次线上 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 | 两次+两次线上 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 | 两次+两次线上 |
| 6 | 电源系统 | 电源管理模块检查 | 市电充电方式。 | 两次 |
|  |  | 电池状态检查 | 电池是否能正常进行充、放电。 | 两次 |
| 7 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 | 两次 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 | 两次 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 | 两次 |
|  |  | 车载设备检查 | 清理设备积灰，定期通电，检查车内各设备运行是否正常。 | 两次 |
|  |  |  | 检查机柜散热风扇运行情况，检查机柜及设备紧固性。 |  |

5.3 固定监测站设备运行维护定期巡检项目表

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 工作要求 | 巡检次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测功能 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 | 两次+两次线上 |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线内部各振子是否完好，工作正常。 | 两次 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 | 两次 |
|  |  | 天线及天线支臂固定情况检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 | 两次 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 | 两次 |
|  |  | 防水情况检查 |  | 两次 |
| 2 | 监测系统 | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 | 两次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 接收机自检 |  |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 | 两次 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 | 两次+两次线上 |
|  |  | 频段扫描 |  |  |
|  |  | 离散扫描 |  |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常） | 两次 |
| 3 | 测向系统 | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 | 两次 |
|  |  | 信标台站测试 |  | 两次 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 | 两次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 测向机自检 |  |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 | 两次 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 | 两次 |
|  |  | 测向软件检查 | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 | 两次+两次线上 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 | 两次+两次线上 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |  |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |  |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 | 两次+两次线上 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |  |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 | 两次+两次线上 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |  |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 | 两次+两次线上 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |  |
|  |  | 电子地图检查 | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 | 两次+两次线上 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |  |
|  |  | 数据记录及管理检查 | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 | 两次+两次线上 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |  |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |  |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 | 两次 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 | 两次+两次线上 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 | 两次+两次线上 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，防止在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 | 两次+两次线上 |
| 6 | 网络系统 | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 | 两次 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 | 两次+两次线上 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 | 两次 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。 | 两次+两次线上 |
| 7 | 电源系统 | 电池状态检查 | 电池是否能正常进行充、放电。 | 两次 |
|  |  | UPS外观检查 | UPS状态切换正常，状态指示灯显示正确。 | 两次 |
|  |  | UPS功能检查 | 用电源管理和诊断软件检测UPS运行正常、参数设置正确。 | 两次 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 | 两次 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 | 两次 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 | 两次 |
| 9 | 遥控系统 | 遥控系统检查 | 设备基本状态检查。 | 两次 |
|  |  |  | 设备本地开关机测试。 |  |
|  |  |  | 设备远程唤醒、关机测试。 |  |
|  |  |  | 红外线人体移动、门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息。 |  |
| 10 | 防雷接地系统 | 机房、供电、设备、 网络、天线、铁塔 的防雷接地检测 | 馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。 | 两次 |
|  |  |  | 防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。 | 两次 |
|  |  |  | 爬梯检查。 | 两次 |
|  |  |  | 周边环境杂物清理。 |  |
|  |  |  | 防腐防锈检查。 |  |
| 11 | 环境监控系统 | 门窗防盗检查 | 检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。 | 两次 |
|  |  | 温湿度检查 | 检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常。 | 两次 |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施的维护情况。 | 两次 |
|  |  | 空调检查 | 清洗并检查空调是否正常工作。 | 两次 |
|  |  | 机房检查 | 检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 | 两次 |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。 |  |
|  |  |  | 对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，隐患排除。 |  |

5.4 便携式监测设备运行维护定期巡检项目表

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 工作要求 | 巡检次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收机 | 接收机功能性检查 | 外观检查，连接线检查整理 | 两次 |
|  |  |  | 开机自检是否正常 |  |
|  |  |  | 基本状态检查 |  |
|  |  |  | 监测灵敏度检查 |  |
|  |  |  | 电平测量误差检查 |  |
|  |  |  | 频率准确度检查 |  |
|  |  |  | 接收机杂散发射检查 |  |
|  |  |  | 扫描速度检查 |  |

5.5 空中监测站运行维护定期巡检项目表

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 工作要求 | 巡检次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测功能 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 | 两次 |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线内部各振子是否完好，工作正常。 | 两次 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 | 两次 |
|  |  | 天线及天线支臂固定情况检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 | 两次 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 | 两次 |
|  |  | 防水情况检查 |  | 两次 |
| 2 | 监测系统 | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 | 两次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 接收机自检 |  |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 | 两次 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 | 两次 |
|  |  | 频段扫描 |  |  |
|  |  | 离散扫描 |  |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常） | 两次 |
| 3 | 测向系统 | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 | 两次 |
|  |  | 信标台站测试 |  | 两次 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 | 两次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 测向机自检 |  |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 | 两次 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 | 两次 |
|  |  | 测向软件检查 | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 | 两次 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 | 两次 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |  |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |  |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 | 两次 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |  |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 | 两次 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |  |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 | 两次 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |  |
|  |  | 电子地图检查 | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 | 两次 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |  |
|  |  | 数据记录及管理检查 | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 | 两次 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |  |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |  |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 | 两次 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 | 两次 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 | 两次 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，防止在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 | 两次 |
| 6 | 网络系统 | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 | 两次 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 | 两次 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 | 两次 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。 | 两次 |
| 7 | 电源系统 | 稳压电源检查 | 稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定。 | 两次 |
|  |  | 电池状态检查 | 电池是否能正常进行充、放电。 | 两次 |
|  |  | UPS外观检查 | UPS状态切换正常，状态指示灯显示正确。 | 两次 |
|  |  | UPS功能检查 | 用电源管理和诊断软件检测UPS运行正常、参数设置正确。 | 两次 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 | 两次 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 | 两次 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 | 两次 |
| 9 | 遥控系统 | 遥控系统检查 | 设备基本状态检查； | 两次 |
|  |  |  | 设备本地开关机测试； |  |
|  |  |  | 设备远程唤醒、关机测试 |  |
| 10 | 视频图像监视系统 | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查； | 两次 |
|  |  |  | 检查设备供电是否为长供电 |  |

5.6 无线电监测指挥/控制中心运行维护定期巡检项目表

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 工作要求 | 巡检次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 控制电脑和服务器的硬件、外观和操作系统正常 | 控制电脑和服务器的硬件、操作系统检查 | 两次 |
|  |  | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 | 系统安全检查。 |  |
|  |  | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 | 检查的软件包括:操作系统、数据库、地理信息系统、指挥调度系统软件等。 |  |
|  |  | 对系统进行备份，防止在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 | 系统备份检查。 |  |
| 2 | 网络连接 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 | 交换机硬件检查 | 两次 |
|  |  | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。 | 交换机联通性检查 |  |
|  |  | 检查路由器硬件，根路由器硬件检查据具体的硬件环境确定其工作状态。 | 路由器硬件检查 |  |
|  |  | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 | 路由器连通性、安全性检查 |  |
| 3 | 视频会议系统 | 显示设备检查 | 检查是否正常工作 | 两次 |
|  |  | 音响设备检查 | 检查是否正常工作 |  |
|  |  | 视频会议设备检查 | 检查是否正常工作 |  |
|  |  | 机房集成设备检查 | 检查是否正常工作 |  |
|  |  | 机房配件检查 | 检查网线、配线和电源插座等是否正常工作 |  |
| 4 | 环境监控系统 | 门窗防盗检查 | 检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗 | 两次（空调检查四次） |
|  |  | 温湿度检查 | 检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常 |  |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施的维护情况 |  |
|  |  | 监控检查 | 检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常 |  |
|  |  | 空调检查 | 清洗并检查空调是否正常工作 |  |
|  |  | 机房检查 | 检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 |  |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护 |  |
|  |  |  | 对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，隐患排除 |  |