 采购项目需求表
一、项目描述
申报单位：（单位公章）
	1
	项目名称
	衡阳市中心医院数字减影血管造影系统政府采购项目

	2
	采购预算
	人民币16380000.00元

	3
	最高限价
	人民币16380000.00元

	4
	项目概况
	1、采购标的需实现的功能或者目标：衡阳市中心医院数字减影血管造影系统采购
2、核心产品（非单一产品填写）：数字减影血管造影系统

	5
	项目联系人
	姓名：蒋崇辉          联系电话：13973425715

	6
	采购方式
	(公开招标     (竞争性谈判      (竞争性磋商    
(询价         (单一来源        (邀请招标

	7
	政府采购政策落实情况
	本项目专门面向中小企业（含监狱企业）：是(√) 否( )
本项目非专门面向中小企业，仅评审时予以价格扣除：是( )否(√)
是( )否( )节能产品，是( )否( )环保产品

	8
	是否购买进口产品并已履行审批手续
	是(  )请附财政局批文复印件或扫描件，且在货物需求表中标明，如：某产品（原装进口）。
否(√ )

	9
	项目是否分包
及分包预算
	是(  )  共分为 / 个包

	
	
	否(√)

	10
	供应商资格要求
	（一）、投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,并提供没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（附经“信用中国”（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）网站或“中国政府采购网网站”（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询记录）。
特定资格条件：（1）所投货物（含第三方附属设备）若纳入医疗器械管理的，投标人须具有医疗器械生产或经营许可证（或 相应的备案凭证）。（2）所投货物（含第三方附属设备）若纳入医疗器械管理的，货物须具备药品监督管理部门 颁发的医疗器械注册证（或备案凭证）。

	11
	拟采用的评标办法
	综合评分法

	12
	采购需求
	详见“二、采购需求”。

	13
	样品演示
	不需要。

	14
	免费质保期
	三年。

	15
	合同主要条款
	1、供货时间：合同签订后 90 日历日内；
2、供货方式：配送至采购人指定地点。

3、付款方式：合同签订后，设备到达采购人指定地点经初步验收合格并安装调试完成支付至合同总价款的90%；待质保期后无重大质量问题无息付清合同尾款。
4、付款条件：支付货款前成交供应商应提供正式、有效、合法的增值税发票,否则甲方有权拒付。

	16
	履约验收标准
及方法
	1.项目验收按国家相关规定执行，提供第三方机构检测合格报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.验收过程中产生纠纷的，由市场监管部门认可的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用。

3.项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

	17
	可实质性变更内容
	无

	18
	踏勘现场要求
	不要求。


附表1
衡阳市政府采购项目

采购需求

项目名称：衡阳市中心医院数字减影血管造影系统政府采购项目

采购单位：衡阳市中心医院

编制单位：衡阳市中心医院、湖南正旺项目管理有限责任公司
编制时间：2024年12月13日 

一、基本信息

	项目名称
	衡阳市中心医院数字减影血管造影系统政府采购项目

	采购单位
	衡阳市中心医院

	☑自行组织编制
	负责人
	联系方式
	电子邮箱

	
	蒋崇辉
	13973425715
	/

	
	其它参与编制人员
	曾松柏

	☑委托采购代理机构或者其他单位编制
	机构名称
	湖南正旺项目管理有限责任公司

	
	联系人
	联系方式
	电子邮箱

	
	郑珣
	13873491203
	290692180@qq.com

	采购项目类别
	☑货物       □服务      □工程


二、需求调查情况
（一）是否开展需求调查

☑是

□否，理由：
	采购需求调查

	调查单位
	衡阳市中心医院

	调查组负责人
	蒋崇辉
	联系电话
	13973425715

	调查参与人员
	采购参与人成员：蒋崇辉
论证专家：谭湘芳、陈霞、阳本忠、姜霞、高旭红。

	调查方式
	□ 咨询    ☑论证   □ 问卷   □ 其它方式

	具体调查情况：详细情况见后附（专家论证意见书）

	备注：1.市场调查、需求调查按照《政府采购需求管5办法》（财库〔2021〕22号）规定组织实施，符合第十一条“可以不再重复调查”情形的，可不开展调查。

2.对于形式审查不符合要求时，须提供支撑材料作为补充，支持材料不受形式限制，但要能证明进行了认真的市场调研、需求调查，并确保其真实、准确。


附：

《专家小组论证意见表》

[image: image1.jpg]AR XHFRIEE R MG ERIE

RELAR | BT PSR TR LE 2 R RBTRAA B

K fe | BT P CER

B 1) 2024 F 12 A 13 B 15 8 00 &

M 5, TP OER (BERERE) S 615 2LF

—,. FRELHBIEETNL

s e ik ot RGeS i
%@ZN%%%ﬁizi \ 3 .
. % peth2d ik 156 TRERUDE 5 Sitaday,
3. Mﬂmf' Wl A %*;L% ?\2%}’ ‘05@33@/!5’(’5{“2% %%27%&
2 Fm’ B TR R 0 @ F G 4 A f—;;
L% b T VR, o - #515HaRS., 416 R B2
G ARG P Bt 205 FUE V03

WIEF R NAAKRR R EF -

Gry TR Tt % Wﬂﬁ%





三、采购需求清单
（一）采购项目预（概）算
项目总预算： 16380000.00元 

采购标的汇总表

	序号
	标的（产品）品目
	计量

单位
	数量
	进口/国产
	核心产品
	备注

	1
	衡阳市中心医院数字减影血管造影系统政府采购项目
	批
	1
	国产
	数字减影血管造影系统
	/


（三）技术商务要求

第一节 技术要求
一、采购内容及数量

	序号
	采购标的
	计量

单位
	数量
	采购项目预算（元）
	核心

产品
	进口/

国产
	备注

	1
	数字减影血管造影系统政府采购项目
	1
	批
	16380000.00
	数字减影血管造影系统
	国产
	


（1）采购清单

	序号
	设备(系统)名称
	数量
	单位

	1
	数字减影血管造影系统
	2
	套

	基础数字化手术室

	序号
	设备(系统)名称
	数量
	单位

	1
	数智一体化手术室核心平台控制系统
	4
	套

	2
	4K超清通讯和高速网络组件
	4
	套

	3
	双屏一体化【护理】工作站
	4
	套

	4
	手术室门口信控系统
	4
	套

	5
	墙面嵌入标准显示器
	4
	套

	6
	全景相机
	4
	套

	7
	吸顶音箱
	4
	套

	8
	无线麦克风
	4
	套

	手术示教系统

	序号
	设备(系统)名称
	数量
	单位

	1
	大屏显示器
	1
	台

	2
	落地移动支架
	1
	台

	3
	壁挂音箱
	1
	套

	4
	示教核心平台
	1
	套

	5
	无线麦克风
	1
	套

	6
	全景相机
	1
	套

	7
	手术示教系统
	1
	套

	8
	超高清混合矩阵
	1
	套

	多媒体手术影音平台

	序号
	设备(系统)名称
	数量
	单位

	1
	服务器
	1
	套

	2
	智慧手术部影音平台系统软件
	1
	套

	中央群控系统

	序号
	设备(系统)名称
	数量
	单位

	1
	手术部智能照明控制系统
	1
	套

	2
	手术部中央群控系统
	1
	套

	3
	中央群控工作站
	1
	台

	4
	大屏监视器
	1
	台

	其他配置

	序号
	设备(系统)名称
	数量
	单位

	1
	心电监护仪
	2
	台

	2
	麻醉机
	2
	台

	3
	高压注射器
	2
	台

	4
	电刀
	2
	台

	5
	放射防护服（含铅衣、铅裙、铅围脖、铅帽、铅短裤）
	20
	套

	6
	头架
	2
	套

	7
	吊塔
	2
	套

	8
	手术操作台
	2
	套


二、项目需求及相关参数
	序号
	设备(系统)名称
	招标参数

	1
	数字减影血管造影系统
	1.机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

1.1.多轴式机架，能覆盖全身之功能 

1.2.机架可进行等中心旋转

1.3.机架运动包括电动和手动两种方式

1.4.C型臂旋转速度、环内滑动速度（非旋转采集）：≥25°/秒

1.5.CRA/CAU：≥90°

1.6.RAO：≥180°

1.7.LAO：≥120°

▲1.8.旋转采集角度：≥220°

1.9.床旁可以控制机架的运动

1.10.C臂旋转至任何角度都可以投照，旋转角度信息可数码显示

1.11.L臂移动范围：≥250 cm，弧深：≥90cm （不包括L臂延长方式）

1.12.机架至少可在头位、左侧位、右侧位等三个位置分别进行透视和采集

2.检查室

2.1.具备独立液晶触摸控制屏

2.2.可进行图像采集控制，图像后处理及量化分析

3.控制室

3.1.透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作

3.2.术中可执行像素位移和测量分析功能

3.3.可同时浏览≥两个序列，并同步处理不同病人的信息

3.4.进行血管分析后，实时与检查室分享

4.导管床

4.1.满足全身检查的要求

4.2.可透x线的碳纤维材料，具备床垫、轨道夹、输液架、病人绑带以及线缆拖等附件

4.3.床面的可升降范围：≥25cm

4.4.导管床纵向移动范围：≥120cm

4.5.导管床横向运动：≥35cm

4.6.床宽度：≥50cm

4.7.床最大承重：≥300KG

4.8.床长度：≥310cm

4.9.床最低高度：≤80cm

4.10床面旋转角度：≥270度

4.11.床面可进行头足倾斜及左右倾斜，倾斜角度均≥15°

5.高压发生器

5.1.发生器功率：≥100KW

5.2.最大管电流：≥1000mA

5.3.高压发生器逆变频率：≥100kHZ

5.4.管电压范围：40KV-125kv

5.5.最短曝光时间：≤1ms

6.X线球管

▲6.1阳极热容量：≥5MHU

6.2.阳极散热率：≥20000 W

6.3.最大冷却速率：≥1500kHU/min

6.4.管套热容量：≥8MHU

▲6.5.采用金属陶瓷外壳，液态金属轴承球管，阳极靶边直径：≥180mm

6.6.10分钟透视功率：≥4500W

6.7.阳极转速：≤9000转/分钟

6.8.球管焦点≥二个，小焦点：≤0.74mm，大焦点：≤0.8mm

6.9.最小焦点功率：≥30kW，最大焦点功率：≤65kW

6.10.球管采用直接油冷技术或水冷+油冷技术

6.11.球管内置物理栅控技术

▲6.12.球管内置金属铜滤片降低散射线，单个铜滤片最厚≥0.9mm 

7.平板探测器

7.1.采用非晶硅平板探测器

7.2.平板外壳大小：≤42*52cm

7.3.最大视野≥30*38cm

▲7.4.≥8种物理视野

7.5.0 lp/mm 时DQE：≥70%

7.6.平板探测器分辨率：≥3.2LP／mm

7.7.像素尺寸：≤155μm

7.8.图像灰阶≥16 bits

8.图像显示器

8.1.控制室：≥24英寸显示器, ≥3台， 最大视角：≥178°，亮度：≥400Cd/m²

8.2.操作室：≥27英寸显示器, ≥4台，最大视角：≥178°，亮度：≥650Cd/m²

8.3.≥4架位吊架

8.4.吊架移动范围：≥330*300cm

8.5.显示器吊架电动升降范围：≥30cm

8.6.显示器吊架旋转范围：≥350°

9.测量分析功能

9.1.左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定

9.2.≥三种方法室壁运动曲线测量

9.3.具备自动校正分析功能

9.4.冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量

9.5.以上定量分析软件均能够在主机上实现，并能够实现机房内的床边测量

10.图像系统

10.1.心脏采集、处理、存储≥10242矩阵

10.2.最大采集帧率：≥30帧 /秒

10.3.外周采集、处理、存储≥20482矩阵

10.4.最大采集帧率：≥6帧 /秒

10.5.床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟

10.6.最大脉冲透视速度：≥30幅/秒

10.7.具有透视末帧图像保持功能

10.8.后处理功能至少包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记等

10.9.图像可显示采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左右标识，文字注释，解剖背景。路径图造影剂自动峰值保持功能，支持术中事件记录并存储

11.旋转血管造影

11.1.正位C臂旋转速度：≥55度/秒，覆盖范围：≥220度

11.2.侧位C臂旋转速度：≥30度/秒，覆盖范围：≥180度

11.3.1024采集模式下，最快采集速度：≥30幅/秒,可进行实时减影

12.网络与接口

12.1.具有DICOM Send功能 

12.2.具有DICOM Print功能

12.3.具有DICOM Query/Retrieve功能

12.4.具有DICOM Worklist功能

12.5.具有DICOM MPPS功能

12.6.具备激光相机接口

12.7. 具备高压注射器接口

13.附件

13.1.具备整个系统的升级能力

13.2.具有双向对讲系统

13.3.具有图像处理操作面板

13.4.具有红外遥控器至少2个

13.5.红外遥控器具有激光灯指示功能

13.6.具有悬吊式射线防护屏

13.7.具有床旁射线防护帘

13.8.具有悬吊式手术灯

13.9. 主机UPS电源、工作站UPS电源各1套

13.10.具有中文操作手册

14.二维路径图

14.1.可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式，医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式

14.2.可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整

14.3.液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影进行自动实时补偿校正，减少运动伪影

14.4.在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

15.蒙片功能

15.1.可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量

15.2.在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像，最大组合蒙片数量：≥6幅

15.3.可对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合

16.射线剂量防护技术

16.1.管球内置栅控技术，非软件方式

16.2.采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线

16.3.透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置

16.4.具有射线剂量实时监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值

16.5.具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

16.6.无射线下定位功能，检查床及平板移动，或改变视野，图像跟随位置变化并指示移动方向，减少定位辐射剂量

17.三维成像

17.1.有独立的原装进口三维重建工作站硬件和软件

17.2.机架旋转速度≥55度/秒，覆盖范围≥220度
17.3.机架可在头位及侧位进行三维采集，三维自动血管分析

17.4.具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能，局部放大重建,可钙化斑块重建，脊柱重建功能

17.5.具有动脉瘤分析、导管头塑形功能，距离测量、体积测量功能

18.类CT成像（CBCT)

18.1.可自动进行两期肝脏扫描，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。扫描肝脏时导管床可适当平移以肝脏为中心扫描

18.2.能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数，旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建

18.3.最快采集速度≥60帧/秒，最快采集时间≤5秒

18.4.单次旋转采集图像≥600幅，有效覆盖范围≥220度

18.5.功能模块原装进口，能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集

18.6.类CT图像采集，重建到显示全自动运行

18.7.三维重建和类CT重建硬件一体化设计，实现二者融合匹配

19.供应商保证设备出厂日期：采购人验收设备时，设备出厂日期≤12个月。


2.2、基础数字化手术室
	序号
	设备(系统)名称
	招标参数

	1
	▲数智一体化手术室核心平台控制系统（提供具有CMA、CNAS等检测标识的第三方检测报告并提供该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图）（提供软件著作权）
	1、▲场所物联控制系统：支持手术室空调/照明/无影灯控制；温度/湿度/压差监测；支持机组/水力/电力/气体/IT等运行监测；（提供软件截图证明资料）

2、数字影音控制系统：支持视频/图片/文本信息的调度/投屏/画面分割；手术示教；支持视频录像/截图/资料管理；

其中手术示教需具备权限管理模块，能够管理手术室示教观看权限。支持对外示教时，管理所示教的画面。 

▲支持在本地进行示教标记画线等动作，且延时不超过 200ms。（提供软件功能截图等证明文件）

3、数字通讯控制系统：支持视频通话/语音通话/手术家属谈话；支持通话过程的录音/录像/文件签署（需要支持CA电子签名）；

4、▲数字手术信息系统：支持手术患者HIS/EMR/PACS/LIS等资料信息整合，方便医生调阅；（提供PACS集成软件功能界面截图证明资料）

可单独显示异常指标数值屏蔽正常检验值，方便快捷定位异常指标；

▲支持通过HIS自动获取手术排班信息能力（提供软件功能截图证明资料）

▲支持显示手术排班人员信息能力包括但不限于、手术医生、助手、器械、麻醉、巡回（提供软件功能截图证明资料）

5、数字业务工具系统：支持音乐/便签/医疗设备接入控制/机器人接入控制/人员核查等工具；

6、支持按照多种视频路由方式预设保存当前视频路由以及医疗信息数据调用状态；支持所有接入可控设备的个性化设置场景制作，可实现个性化自动化场景运行；

▲具备至少3种视频路由自定义状态保存；（提供软件功能截图证明资料）具备一键调用预先设置保存的场景局部模式；支持场景模式私有化保存；具备公用模式的场景调用布局；支持同时保存不少于2个显示器的视频调用模式、并同时支持至少2个显示器的内置分屏布局设置；

7、核心控制平台采用一体化整机控制系统设计，集成化设备，参数不低于以下要求：

1.7x24小时运行工业级主控系统，采用高性能控制主机：主机内存≥16G；≥4TB硬盘存储； 

2.集成蓝牙功放模块，支持至少三路调音。

3.物联控制接口≥6路R232；支持模拟/数字电话系统；≥8路网络型电路控制，支持外接显示器的供电和软件控制能力；

4.超高清4k@60Hz编码系统：支持≥2路视频源输入，支持原生视频环出，编码码率最高60Mbps；编码传输网口采用1000M全双工模式；编码分辨率HDMI输入支持最高4K(3840*2160)@60H 分辨率视频信号接入并向下兼容；支持编码分辨率、帧率，码率控制自定义； 

5.集成超高清4k@60Hz视频切换系统，支持外接 3 块扩展显示器；支持不少于4路4K@60Hz的视频输入，视频输入分辨率至少支持3840x2160@60Hz 4:4:4。 不少于4路4K@60Hz的视频输出。需兼容HDMI2.0b及HDCP 2.2/1.4；视频带宽≥594MHz/18Gbps；

6.具备信息展示模块，可显示：主机cpu占用、cpu温度、内存占用、磁盘占用、网络带宽占用、ip等，机箱内部温度、电源占用率、电源控制口状态、时间等；

8、为节省手术室内空间，核心平台控制系统所有模块均一体化集成，控制平台尺寸≤600mm（宽）*350mm（高）*260mm（深）； 

	2
	4K超清通讯和高速网络组件
	1、采用无损无压缩视频传输，支持4k@60Hz传输；支持3路视频源输入输出。

2、POE交换机：

包转发率≥38.7Mpbs

千兆RJ45端口≥24

千兆SFP端口≥2

PoE端口：24GE

3、视频处理组件支持4k@60Hz传输，采用光纤传输系统。需兼容HDMI2.0b、HDCP2.3、兼容DVI1.0等视频传输协议；视频带宽支持不低于18Gbps传输，支持不低于2000米无损视频传输；支持EDID学习功能，根据显示器EDID内容自动匹配显示设置。

	3
	▲双屏一体化

【护理】

工作站

（提供具有CMA、CNAS等检测标识的第三方检测报告并提供该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图）
	1、▲一体化工作站采用正面钢化玻璃外观，满足手术室消毒规范；尺寸：包含机柜≤1200mm（宽）*900mm（高*370mm（深）mm，（提供实物照片证明并提供具有CMA、CNAS等检测标识的第三方检测报告）

2、配备护理电脑主机，主机配置：CPU不低于i5-12代，≥16G内存，≥512G SSD；配备超大翻转工作平台尺寸不小于1100x300mm，可承受最高30kg重量物品；工作站表面带护理电脑主机和核心控制平台控制主机开关，支持一键启停；具备≥500W像素视频通话摄像机；为方便医护人员使用，工作站需具备USB插座≥3个；需配备NFC刷卡器，方便存储模块身份认证取用设备；支持外接蓝牙天线； 

3、具备双屏（24英寸+24英寸）显示组件，屏幕参数：尺寸≥24英寸，分辨率≥1080P@60Hz，支持十点触摸控制

工作站内置扬声器和回声抑制麦克风通讯组件，无需外接设备即可完成与手术室外部的视音频通话

嵌入式一体化专业显示模组，正面钢化玻璃平面设计，表面AF防指纹处理，减少触控操作的指纹残留，同时保障影像显示效果，可酒精擦拭消毒，纯平面嵌入式设计满足手术医疗场景下的洁净规范与压差要求，可直接擦拭消毒；

4、▲内置标签热敏打印机，支持手术过程的标签打印需求；（提供实物照片证明资料）

5、▲具备RFID存储模块，支持手术室的PDA和无线扫码枪等设备存放；支持使用NFC刷卡装置开锁支持身份鉴别并绑定个人信息，支持RFID超高频读写技术，记录设备领用和还物记录，满足固定资产管理（提供实物照片证明资料）

6、工作站配备高精度称重系统，为低值耗材管理提供称重计数功能，方便低值耗材使用量统计； 高精度称重仪配备称重质量显示屏，称重精度误差不得高于±1g，最大称重范围3kg。称重设备需具备自校准系统，定期自动进行量程校准。

7、杂物存储模块：空间可存放打印纸和电脑键盘鼠标等杂物，可最大承重20kg；

	4
	▲手术室门口信控系统（提供软件著作权）
	1、纯平触摸显示屏≥13.3英寸：表面钢化玻璃一体机，十点触摸系统，分辨率：≥1920*1080；

2、采用高性能四核处理器，不少于16G存储空间，带LAN、RS-485等多种接口，为满足手术室感控要求需支持无感隔空开门；

3、具备触摸控制软件系统，采用B/S跨平台架构，与手术排班系统全面对接，支持显示手术各类信息，支持与手术室内联动控制照明、空调，支持实现室内音视频、设备影像的查看；▲支持调阅手术室内全景相机等信息；（提供软件功能截图证明资料）

	5
	墙面嵌入标准显示器
	1、屏幕尺寸 ≥65英寸

2、最大分辨率≥3840×2160 @60Hz

3、像素大小 ≤0.372×0.372mm

4、亮度≥500cd/㎡

5、对比度≥1200:1

6、支持色彩度≥10.7亿

7、视角：水平178°，垂直178°

8、响应时间≤8ms

9、信号接口支持4K超高清信号输入，接口不少于HDMI×2、DP×1；

10、显示器无按键设计，有信号自动唤醒，无信号自动待机

11、四角直角设计，便捷拆卸结构，方便嵌入式安装及维护。

12、支持RS232串口协议，DB9×1，支持远程集控，可指令切换信号源，控制开关机等；

13、高屏占比，三边超窄边，显示区域到边框单边距离≤10mm；

14、支持红外遥控；

15、支持全屏白屏功能；

	6
	全景相机
	1、图像传感器1/1.8”CMOS；可实现最大视频输出4K@60fps的图像；

2、长焦镜头，光学变焦≥20倍，并支持≥16倍数字变焦；

3、电子快门 1/25s ~ 1/30000s

4、水平范围：0-350°

5、垂直范围：-30° ~90°

6、编码格式 H.264、H.265、MJPEG

8、支持 HDMI 和 3G-SDI 视频输出接口，实现无损耗数字信号传输，最大支持 4K 60fps 高帧率输出

9、支持 3D 定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

10、防雷、防浪涌、防突波、支持POE供电

11、支持PTZ控制，满足室内环境全景拍摄需求；

	7
	吸顶音箱
	1、自然音质2声道同轴式功率吸顶音箱

2、单音箱最大可达110w功率

3、带磁性涂层网罩

4、频率响应范围：65Hz到28kHz(-0dB)

5、阻抗：8Ω

6、灵敏度：90 dB/2.83V

7、分频频率可达3.2 kHz

	8
	无线麦克风
	1、全指向型内置麦克风，领夹式佩戴，支持一键降噪，带≥1.1英寸彩屏，支持持续工作时长≥7.5小时，≥200米传输距离，一拖二

2、麦克风重量≤35g

3、音频录制格式支持48KHz/24bit；WAV无压缩

4、麦克风工作频率：2400MHz-2483.5MHz

5、麦克风信噪比：70dB，输入动态范围：98dB-106dB；


2.3、手术示教系统

	序号
	设备(系统)名称
	招标参数

	1
	▲大屏显示器

（提供CCC证书、节能证书）
	1、显示器需支持WIFI连接，支持频段：2.4G&5G；支持有线连接。

2、运行内存/RAM需≥4GB

3、显示器显示类型采用Mini-LED

4、存储内存≥64GB

5、屏占比≥97%

6、接口支持不少于USB3.0*1，HDMI2.1*3，USB2.0*1

7、屏幕比例为16:9；支持护眼功能

8、色域值≥97%

9、屏幕分辨率不低于超高清4K

10、屏幕尺寸≥85英寸

11、亮度可调1500-2000尼特

12、响应时间≤8ms

13、发声单元个数不少于12个

14、音响功率60W

	2
	落地移动支架 
	1、85英寸一体化支架

2、带托盘，可伸缩

3、360度自由移动

	3
	壁挂音箱
	1、平衡圆顶高音、低音反射设计

2、防风雨功能、金属涂层网置

3、定阻输入:8欧姆

4、频率响应:100Hz-20kHz(-10 dB)

5、额定功率30W

	4
	示教核心平台
	1、手术室示教控制终端应采用一体化整机式系统设计， 7x24小时运行工业级主控系统，采用高性能控制主机：主机内存≥16G；主机存储≥512G ssd存储，≥4TB硬盘存储；主机CPU不低于I7；系统支持WIN11,10,8,7及LiNUX等；支持WIFI/蓝牙等方式连接，集成蓝牙功放模块，支持至少三路调音；具备≥2*LAN口，千兆网口，支持不低于3840*2160@60Hz视频解码输出，视频输出接口不少于HDMI*2，具备至少一路HDMI视频输入。

2、外接显示终端模块尺寸≥27英寸；采用IPS面板，分辨率≥2560*1440；亮度≥350 cd/㎡；对比度1500：1；响应时间≤5ms；刷新率≥100Hz；可视角度：水平178°，垂直178°；接口至少支持HDMI*2,DP*1。

3、整体外框尺寸≤600mm（宽）*1100mm（高）*600mm（深）

4、具备12路时序开关功能

5、具备24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP；传输模式：全双工/半双工自适应。

	5
	无线麦克风
	1、一拖四无线麦克风

2、远距离接收、信号覆盖率广

3、高保真无线话筒，信号覆盖率广

4、专业抗干扰技术，专为会议、演讲打造

	6
	全景相机
	1、全景相机采用1/2.8" progressive scan CMOS

2、视频分辨率≥2560 × 1440

3、支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍

4、焦距范围可达2.8~12 mm

5、支持云台控制，水平范围0*~355°，垂直范围0*~90°；

6、支持3D定位

7、具备断电记忆功能

8、支持H.265/H.264/MUPEG H.264，视频压缩传输标

9、支持POE供电

	7
	▲手术示教系统

（提供相关著作权证明资料）
	1、支持多画面组合能力、画中画，4画面，2画面等

2、支持4K@60Hz画面输入

3、支持无损4K视频画面投放

4、支持RTSP,RTMP,ACC，TCP/IP等音视频解压协议

5、支持示教过程画面冻结能力

6、支持示教过程视频画面录制保存功能

7、支持手术中标注功能

8、具备画面水印添加编辑功能

9、支持单独调节示教室内音量，具备一键静音功能

11、具备手术室画面预览功能，可通过手术室开放画面预览权限进行手术画面预览

12、具备医疗信息系统集成能力含HIS.LIS,EMR.PACS等

13、支持控制手术室全景相能力

14、具备示教一键暂停功能，突发紧急示教事件可一键停止示教

15、支持示教室内与手术室内进行文字聊天沟通、语音沟通

16、支持显示当前示教线上人数，并具备人员管理功能，支持对非法进入或非需要进入人员踢出当前示教室。管理员可一键静音其他观看示教人员的麦克风，也支持单独静音某一人麦克风

▲17、支持以图列排序方式显示所有手术室当前状态，在示教模块界面自动筛选显示已开始示教的手术室，拥有权限账号可直接进入当前示教手术。（提供软件截图证明资料）

18、为快速部署使用，软件需采用B/S架构。

	8
	超高清混合矩阵
	1、支持各种音视频信号切换与分配、集成网络中控、视频墙功能的专业矩阵一体机。音视频矩阵采用纯硬件高速矩阵切换芯片，集成度高、系统稳定、信号无压缩、无损耗、无延时。

2、支持最高4K@60Hz YCbCr 4:4:4 24bit的各类信号的输入/输出和任意路由，支持最高18Gbps的数据速率、最高12位的色深、高清无损的音频格式

3、支持视频源输入≥36路，视频源输出≥4路；需支持视频无缝切换，切换过程中画面无撕裂、无黑屏或闪烁；具备前面板LCD液晶显示；可设置至少64种场景预设调用；支持EDID COPY或内置EDID；支持面板按键，IR，RS-232，TCP/IP，Web和上位机软件等方式控制切换；

4、支持电视拼接墙功能，任意输出通道间画面延迟低于0.1毫秒，画面无撕裂。

5、支持多种不同分辨率输出，以满足不同类型的显示设备需要，自带画质增强功能，输出画质可调整，内置信号均衡，信号恢复和信号放大电路。

6、矩阵采用静音风扇设计，无噪音，性能稳定，操作温度 0°C ~ 40°C；储存温度 -20°C ~ 60°C ；采用AC电源接口，内置电源模块，整体标准机架尺寸设计，安装方便。


2.4、多媒体手术影音平台

	序号
	设备(系统)名称
	招标参数

	1
	服务器
	医院提供虚拟服务器

	2
	▲智慧手术部影音平台系统软件（提供相关著作权证明资料）
	1）权限管理：

支持由管理员创建和管理角色。可分配不同权限给角色，权限包括访问、编辑、删除、查看等，权限可以细化到具体模块和功能点。

2）文件管理：

1、具备音视频存储模块：集中存储与管理数智化手术室采集的各种音视频数据，包括4K、1080P、720P等高清录像、照片与音频数据。文件储存类型支持多种格式的音视频数据，如MP4、AVI、MOV等视频格式、JPG、PNG等图片格式。

2、具备数据管理模块：支持音视频信息以列表形式进行管理，可关联患者和手术等基本信息，并支持按患者ID、日期、主刀医生、手术间等多种查询条件查找对应记录内容。

3、具备文件预览功能：支持在线预览音视频文件和文档，方便快速查看。

4、支持一键下载与上传：用户可以批量下载所需文件，并批量上传围手术期资料，如图片、视频、PDF等。

3）文件编辑：

1、手术医生可在线编辑、标记与管理自己的手术录像及图片，添加注释说明、标记马赛克等功能；

2、支持分类查询功能，按类别、患者、手术等条件搜索和管理文件；

3、保存编辑后的文件可自动生成版本记录名，确保编辑文件名称与原文件不冲突重复；

4、手术医生可一键截取手术录像中的图片，可对手术录像进行剪切、合并等生成关键手术片段；

4）分享服务：

1、手术医生可以选择特定的文件进行分享，如手术视频、医学影像等。

2、手术医生可设置分享权限，控制文件的访问和操作权限，仅有设置某文件共享模式可全部人查看、下载、编辑等。

5）点播服务：

上传至影音平台的各类文件可在线进行点播观看，无需下载。

播放控制：提供播放控制功能，如暂停、快进、回放等，支持多种分辨率的播放模式。

播放列表：生成播放列表，用户可以按照文件大小、文件发布时间、文件时长等自动排序，支持按手术患者或手术名称等关键词搜索相关视频。

6）直播服务：

    系统提供手术实时直播观看服务，可对手术直播进行开启关闭管理。

7）信息公告：

权限账号支持输入公告标题，公告内容，发布人员，发布时间等内容发布公告，可以在首页看到发布的公告。支持修改、删除已发布公告内容。

8）系统管理：

管理员可查看系统运行状态，包括影音平台服务器硬盘存储空间、服务器CPU使用率等系统运行信息；

可查看所有账号的操作日志记录，可根据特定信息查询到符合条件的系统日志信息。


2.5、中央群控系统
	序号
	设备(系统)名称
	招标参数

	1
	手术部智能照明控制系统
	1、手术部走廊、辅房照明回路电源通断的控制及展示

2、配置后可实现走廊及辅房照明回路电源的通断，实现智能化控制

	2
	▲手术部中央群控系统（提供手术部智能集成平台系统软件著作权、提供手术部智能监控平台系统软件著作权、提供手术部智能监控平台系统软件测试报告）
	▲1、手术部各手术室环境实时采集监测与远程控制 （提供软件截图证明）

2、手术室环境运行异常警报 

▲3、历史监测数据多维度统计分析 （提供软件截图证明）

▲4、手术室全景画面实时监控及控制  （提供软件截图证明）

5、系统日志记录 ，帮助维护者及时获得异常问题 

6、环境异常信息存储，分析手术环境运行曲线

	3
	中央群控工作站
	1、一体机台式电脑

2、I5高性能CPU/16G/512GSSD

3、配备无线键鼠

	4
	▲大屏监视器（提供产品节能认证证书）
	1、屏幕尺寸≥55英寸；

2、分辨率≥3840*2160；

3、屏幕比例：16:9；

4、输入接口不低于HDMI*3；

5、可视角度：水平178°，垂直178°。 


2.6、其他配置

	序号
	设备(系统)名称
	招标参数

	1
	心电监护仪
	拓展三屏显示，

具备双有创压力测量功能。

兼容手麻系统，支持手麻系统与监护系统自由切换。

	2
	麻醉机
	快速充氧范围25-75L/min；

流量计：电子流量计，氧气与空气双气源，流量通过呼吸机屏幕电子示；流量范围0.1-151/min；

挥发罐：≥2个挥发罐的位置，标配一个七氟醚挥发罐；

标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰，无需调至手动通气；

具备呼气末二氧化碳监测功能。

	3
	高压注射器
	1、一体落地式DSA专用高压注射系统，提供产品注册证；

2、中文操作界面:彩色LCD触控显示屏支持中文显示语言:具有操作互锁功能；

3、注射速度:0.1-45.0ml/s,增量为0.1ml/s(单次和分阶段):0.1-59.9ml/m,增量为0.1ml/m(单次ml/m)；

4、可变流速:具备可变流速注射功能，匹配VFlow手控开关操作；变速注射流速1-10ml/s,增量为0.1ml/s；

5、存储注射历史记录数:最近50次注射；储存方案:≥40个方案。注射时相:≥4相；压力范围:1 00-12 00psi,增量为1psi。

	4
	电刀
	1、输出特性:浮地式(隔离式)输出；

2、CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电；

3、具备病人回路电极监控器(REM)系统，降低负极板烫伤风险，监测阳阻抗范围:5-135欧姆，访问电流<100uA,当监测到接触电阻较初始电阻增大40%(以较小值为准)时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止；

4、设备使用年限≥10年。

	5
	放射防护服（含铅衣、铅裙、铅围脖、铅帽、铅短裤）
	/

	6
	头架
	/

	7
	吊塔
	/

	8
	手术操作台
	/


第二节 商务要求

一、主要商务要求
	履行合同的时间、地点及方式
	供货时间：签订合同90日内完成。

地点：配送至采购人指定地点。

	质量保证期
	三年

	响应时间
	1）提供 7×24 小时的故障服务受理。 
2）对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 5×8 小时的现场支援。故障电话响 
应时间不超过 2 小时，到达现场时间不超过 24 小时。 
3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

	合同价款支付方式和条件
	付款方式：合同签订后，设备到达采购人指定地点经初步验收合格并安装调试完成支付至合同总价款的90%；待质保期后无重大质量问题无息付清合同尾款。
付款条件：支付货款前成交供应商应提供正式、有效、合法的增值税发票，否则甲方有权拒付。

	解 决 争 议 的 方 式
	[image: image2.png]


仲裁   (诉讼


二、项目整体要求和说明

1.投标人对所提供的产品能提供良好技术培训和完善售后服务。 
2.投标人提供的产品及材料等应保证产品及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时应提供产品及材料的全部合法证明材料（如：产品合格证、装箱单以及技术参数说明等资料）。

3.成交供应商在验收合格后必须提供给采购人完整的技术支持资料，包括技术说明书、产品技术标准(含验收标准)、安装调试使用保养维修手册、产品出厂合格证及出厂货物明细表等。 
4.供应商须提供针对本项目的售后服务方案，方案应包括：①安装调试及技术服务要求、②售后维修方案、③售后维护响应计划、④售后服务保障团队、⑤培训计划、⑥备品备件服务保障等。
三、运输及安全要求 
1.货物的包装应以适合长途运输，要求防湿、防潮、防锈、防震、耐粗暴装卸和搬运适用于陆运，方便整体吊装。 
2.成交供应商负责产品到安装地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。 
3.成交供应商负责其派出的安装人员的人身意外保险。 
4.须搬运至采购人指定地点。 
四、安装调试及技术服务要求 
1.本项目投标人须全面负责采购货物的安装、调试、保管及其他相应的工作内容，所有货物在制作、安装均需符合安全要求。 投标人在指定场地负责安装到位，并提供一切与该设备安装实施相关的物料和人工。 免费连接第三方系统接口（包括但不限于HIS、LIS、PACS等）。
2.安装施工期间成交供应商工作人员的食宿由成交供应商负责，采购人应尽可能的为成交供应商提供方便。 
3.在安装期间要注意成品保护，在货物安装验收合格之前因成交供应商原因造成对项目现场的建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由成交供应商负责修复和赔偿。 
4.货物安装、调试过程中所必须的安装材料均由成交供应商负责。 
5.在项目实施过程中，成交供应商需与采购人积极沟通协调，因沟通不及时，协调不到位造成的一切损失由成交供应商自行承担。 
6.项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、安装图纸等，移交采购人。 
五、验收标准和方法 
1.项目验收按国家相关规定执行，提供第三方机构检测合格报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。 
2.验收过程中产生纠纷的，由市场监管部门认可的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用。 
3.项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。 
-六、售后服务要求 
1.产品维护措施，要求提交以下内容： 
1.1 定期维护计划； 
1.2 对采购人不定期维护要求的响应措施； 
1.3 对用户修改设计要求的响应措施。 
2.故障响应时间 
2.1 提供 24 小时服务热线电话，7×24 小时的故障服务受理，提供 7×24 小时的技术咨询服务。 
2.2 对重大故障提供 12 小时的现场支援，一般故障提供 24 小时的现场支援； 
2.3 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。 
3.维修与备品备件服务 
3.1 质量保证期三年。质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件。投标人响应上述内容并在投标文件中提供售后服务承诺书。 
3.2 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修； 
3.3 免费质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。 
3.4 因产品质量问题，安全责任由成交供应商负责。 
4.成交供应商应按采购人要求负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。 
七、其他 
1.本项目采用费用包干方式。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的所投产品，以及产品运输保险保管、项目安装调试、通过验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，本项目采取交钥匙原则，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，除采购人要求对图纸及配置方案变更导致的情形以外，采购人不再支付任何费用。 
2.本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新的标准执行。 
3.供应商在投标前，可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 
4.对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。 
5.投标报价 
5.1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。 
5.2、投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。 
5.3、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为无效投标。 
（二）本项目需要提交的附件（请按章节顺序列明）：

1、采购意向公示；

2、论证资料；

3、委托代理协议。
附表2
衡阳市政府采购项目

采购实施计划

项目名称：衡阳市中心医院数字减影血管造影系统政府采购项目

采购单位：衡阳市中心医院

编制单位：衡阳市中心医院 

编制时间：2024年12月13日 

一、基本信息

	项目名称
	衡阳市中心医院数字减影血管造影系统政府采购项目

	采购单位
	衡阳市中心医院

	☑自行组织编制
	负责人
	联系方式
	电子邮箱

	
	蒋崇辉
	13973425715
	/

	
	其它参与编制人员
	曾松柏

	☑委托采购代理机构或者其他单位编制
	机构名称
	湖南正旺项目管理有限责任公司

	
	联系人
	联系方式
	电子邮箱

	
	郑珣
	13873491203
	290692180@qq.com

	采购项目类别
	☑货物      □服务      □工程


二、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间和地点安排  

1.采购项目实施时间： 2025 年01月    日              

2.采购项目履约时间要求：合同签订后 90 日历日内。

3.采购项目实施地点：采购人指定地点。 
（二）采购组织形式

□集中采购           ☑ 分散采购

（三）委托代理安排

□自行采购    □集中采购机构   ☑ 社会代理机构

（四）供应商资格条件

  1. 投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 采购项目的特定资格条件：（1）所投货物（含第三方附属设备）若纳入医疗器械管理的，投标人须具有医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）。（2）所投货物（含第三方附属设备）若纳入医疗器械管理的，货物须具备药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证（或备案凭证）。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
（五）采购项目项目预（概）算及最高限价

项目预（概）算：16380000.00元
项目最高限价：16380000.00元

（六）采购包划分与合同分包

1.是否进行分包： □是    ☑ 否

2.采购标的名称及数量（标的品目较多的可以附件形式提供，格式如下）:

	序号
	标的（产品）品目
	计量

单位
	数量
	进口/国产
	核心

产品
	备注

	1
	衡阳市中心医院数字减影血管造影系统政府采购项目
	批
	1
	国产
	数字减影血管造影系统
	/


注：采购进口产品的应报市级财政部门核准,核准资料作为附件提供。

3.标的配套需要的设备、备件、耗材等（服务类和工程类如有，请列明）：/

4.包装和运输要求：/

5.保险要求：/

（七）采购方式

（1）采购方式

☑公开招标       □邀请招标      □竞争性谈判   

□竞争性磋商     □询价          □单一来源采购

□其他采购方式：                            
（2）采购方式是否需要财政部门批准：

□不需要

☑ 需要，报批安排：

项目公开挂网前30天在衡阳市政府采购网公示采购意向，并报纸质版采购需求于监管部门审核备案；

招标代理机构根据采购人意见对招标文件进行修改并报采购人确认后，向财政主管科室及政府采购办申报采购计划。            

（八）竞争范围

☑ 公开方式

□邀请方式，依据：                               

（九）评审规则

□最低评标价法，选择该评审规则的理由：          

☑ 综合评分法，选择该评审规则的理由： 本次采购项目技术商务要求高，低价不是唯一考量标准，避免恶意低价中标，故不适用最低评标价法。
综合评分表
	综合评分法

	适用范围
	

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	技术部分
	50

	商务部分
	10

	价格部分
	40

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	技术部分 (F1 、满分 为 100 分)
	技术指标响应程度
	100
	所投设备技术参数及配置符合招标文件“第五章采购需求”，设备技术参数与要求全部满足或优于招标文件要求的，计100分；否则，按以下要求计分：

①标“▲”参数有负偏离的为关键性条款参数，如有任一项投标参数响应为负偏离（或漏项或部分响应）的，每一项扣6.25分，扣分直至扣完为止。

②除标“▲”以外的一般技术参数一般技术参数，如有一项负偏离（或漏项或部分响应），每一项扣3分，扣完为止。

注：①负偏离包括但不限于：配置不详，技术参数不清楚或缺漏项。

②投标文件中标“▲”参数需提供清晰、完整的投标货物制造商原版技术白皮书或检测机构出具的检测报告，未提供或不清晰、不完整、有缺漏页的，本评审因素项计 0 分；如技术白皮书与检测报告不一致的，以检测机构出具的检测报告为准。

	
	节能、节
水、环境
标志产品
加分
	0.0
	本项目的具体政府采购政策加分比例详见第二章投标须知前附表。

	
	节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品 目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分)：
所投节能、节水产品或环境标志产品的价格× 技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数
项目总价格
注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目 技术加分，并合计到技术最终得分。

	商务部分 (F2 、满分 为 100 分)
	业绩
	40
	投标人需提供近三年承担类似项目业绩，每提供一个计 20分，满分 4   0   分，未提供的计 0 分。（注：需提供终端用户采购合同或者中标通知书的扫描件，如有印章不清晰或日期为空均不予计分。）

	
	售后服务方案
	60
	针对本项目有明确的售后服务方案包括但不限于：①安装调试及技术服务要求、②售后维修方案、③售后维护响应计划、④售后服务保障团队、⑤培训计划、⑥备品备件服务保障等。
方案完整、可行、贴合实际、有针对性或优于采购需求的计60分；缺项扣10分，每有一处不完整、不贴合实际情况、针对性不强的扣5分，扣完为止。不提供不得分。

注：内容有不完整或有欠缺处是指符合以下任意一项:1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2.未涵盖所有必要的服务方案和流程；3.条理不清晰；4.方案内容与本项目实际情况存在差异性；5.内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。

	价格部分
(F3)
	投标报价
	100.0
	1 、投标报价调整：

本项目的具体政府采购政策价格扣除/加分比例详见第二章投 标须知前附表；
满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准 价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式 计算：
投标报价得分=  (评标基准价/投标报价) × 价格权值×100

	
	节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能、节水产品或环境标志政府 采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)：
所投节能、节水产品或环境标志产品的价格× 价格权值×100×本项目加分比例=应加分数
项目总价格
注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目 价格加分，并合计到价格最终得分。

	评委评分=F1×A1+F2×A2+ … …+Fn×An

	A1 、A2......分别为各项评分因素所占的权值(A1+A2+......+An= 1)

	推荐的中标候选人数量
	综合得分前 3 名。

	推荐中标候选人方式
	以综合得分高低顺序排名，得分最高的为第一中标候选人。

	说明
	1 、计算过程中 ，算术平均值保留 2 位小数 (百分比亦取 2 位小 数) ，第三位小数四舍五入。


三、合同管理安排
（一）合同类型

☑买卖合同

□建设工程合同

□技术合同

□物业服务合同

□委托合同

□其他：             

选择合同类型的理由：本项目为货物采购，适用于买卖合同类型。

（二）定价方式

☑ 固定总价，要求：投标人报价不得超过采购上限值

□固定单价，要求：                    
□成本补偿，要求：                    
□绩效激励，要求：                    

选择定价方式的理由：根据市场询价为依据，并经单位会议一致讨论决定。

（三）合同文本的主要条款

1.包1： /    

（四）履约验收方案

（1）履约验收主体

☑ 采购人： 衡阳市中心医院
□采购代理机构：                   

□本项目的其他供应商：             

□第三方专业机构：                 

□专家：                           

☑ 服务对象： 衡阳市中心医院
□其他：                     

（2）履约验收时间: 2025 年   月   日

（3）履约验收方式：由采购部门、纪委、审计、财务、中标供应商项目负责人等相关人员共同参与验收环节各项工作。

（4）履约验收程序：具体签订合同时约定。
（5）履约验收内容：具体签订合同时约定。

（6）履约验收要求

1、货物验收须按国家标准和规范及合同要求进行。采购人代表有权要求中标人提供有关的检测数据资料，供采购人验收时审查。产生的检测费用由中标人承担。

2、中标人提供的产品、规格、质量标准与国家标准、合同规定不符时，采购人可以拒收。

3、货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。

4、项目验收不合格，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

（7）履约验收其他事项：/

（8）知识产权：投标人须保证所投产品知识产权合法所有权均归属于采购人或采购人获得合法授权使用，不会在使用投标人产品过程中侵犯任何第三方的知识产权，包括但不限于专利权、商标权、著作权和商业秘密等。
付款方式：

付款方式：合同签订后，设备到达采购人指定地点经初步验收合格并安装调试完成支付至合同总价款的90%；待质保期后无重大质量问题无息付清合同尾款。

付款条件：支付货款前成交供应商应提供正式、有效、合法的增值税发票,否则甲方有权拒付。

附表3

衡阳市政府采购项目

采购需求和采购实施计划

一般性审查意见书

项目名称：衡阳市中心医院数字减影血管造影系统政府采购项目

采购单位：衡阳市中心医院

审查时间：2024年12月13日 

一、审查项目名称：衡阳市中心医院数字减影血管造影系统政府采购项目

二、审查会议

1.审查时间：2024年12月16日  
2.审查地点：衡阳市中心医院会议室
三、审查人员
	姓名
	单位名称
	职务/职称
	联系方式
	备注

	刘小平
	衡阳市中心医院
	副院长
	13875756171
	

	李主慧
	衡阳市中心医院
	纪委书记
	13507341155
	

	李志辉
	衡阳市中心医院
	后勤保障部部长
	15200507681
	

	徐定晖
	衡阳市中心医院
	审计科科长
	13907349399
	

	谭思思
	衡阳市中心医院
	财务科科长
	15973452007
	

	来临
	衡阳市中心医院
	纪检监察室主任
	13975401153
	

	蒋崇辉
	衡阳市中心医院
	采购办主任
	13973425715
	


审查工作机制成员应当包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内部机构。采购人可以根据本单位实际情况，建立相关专家和第三方机构参与审查的工作机制。

参与确定采购需求和编制采购实施计划的专家和第三方机构不得参与审查。
四、审查情况

一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。

	序号
	一 般 性 审 查 内 容
	审查结论

	1
	采购需求是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准。
	☑ 是 □否

	2
	采购需求是否符合预算、资产、财务管理制度规定。
	☑ 是 □否

	3
	《项目采购需求》 中所列技术要求是否明确采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或服务内容和标准等。
	☑ 是 □否

	4
	《项目采购需求》 中所列商务要求是否明确取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。
	☑ 是 □否

	5
	符合《政府采购需求管理办法》规定的四种情形的项目，在确定采购需求前，是否如实开展需求调查（通过咨询、论证、问卷调查等方式），需求调查是否完整（包括产业发展、市场供给、同类项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况）。
	☑ 是 □否

	6
	需求论证过程是否符合法律法规与规定，内容是否齐全。
	☑ 是 □否

	7
	《项目采购实施计划》中选择的采购方式是否符合法定情形。
	☑ 是 □否

	8
	根据采购需求特点提出供应商资格条件，是否与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件。
	☑ 是 □否

	9
	合同类型、定价方式的选择是否合理、适用。
	☑ 是 □否

	10
	《项目采购需求》和《项目采购实施计划》中所列内容是否编写完整。
	☑ 是 □否


五、审查结果
经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。

参与审查人员（签字）：

附件4

衡阳市政府采购项目

采购需求和采购实施计划

重点审查意见书

项目名称：衡阳市中心医院数字减影血管造影系统政府采购项目

采购单位：衡阳市中心医院

审查时间：2024年12月13日 

一、审查项目名称：衡阳市中心医院数字减影血管造影系统政府采购项目
二、审查会议

1.审查时间：2024年12月16日  
2.审查地点：衡阳市中心医院会议室
三、审查人员

	姓名
	单位名称
	职务/职称
	联系方式
	备注

	刘小平
	衡阳市中心医院
	副院长
	13875756171
	

	李主慧
	衡阳市中心医院
	纪委书记
	13507341155
	

	李志辉
	衡阳市中心医院
	后勤保障部部长
	15200507681
	

	徐定晖
	衡阳市中心医院
	审计科科长
	13907349399
	

	谭思思
	衡阳市中心医院
	财务科科长
	15973452007
	

	来临
	衡阳市中心医院
	纪检监察室主任
	13975401153
	

	蒋崇辉
	衡阳市中心医院
	采购办主任
	13973425715
	


四、审查情况

	重 点 审 查
	审查结论

	（一）非歧视性审查（主要审查是否指向特定供应商或者特定产品）
	资格条件设置是否合理
	☑是  □否

	
	要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否具有合理性
	未要求供应商提供超过2个业绩。

	
	技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等
	□是  ☑否

	
	评审因素设置是否具有倾向性
	□是  ☑否

	
	将有关履约能力作为评审因素是否适当
	☑是  □否

	（二）竞争性审查（主要审查是否确保充分竞争）
	应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式
	☑是  □否

	
	采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形
	/

	
	采购需求的内容是否完整、明确
	☑是  □否

	
	采购需求的内容是否考虑后续采购竞争性
	☑是  □否

	
	评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当
	☑是  □否

	（三）采购政策审查
	进口产品的采购是否必要
	/

	
	是否落实支持创新政府采购政策要求
	☑是  □否

	
	是否落实绿色发展、节能环保政府采购政策要求
	☑是  □否

	
	是否落实中小企业发展政府采购政策要求
	☑是  □否

	
	是否落实支持监狱发展政府采购政策要求
	☑是  □否

	
	是否落实促进残疾人就业政府采购政策要求
	☑是  □否

	（四）履约风险审查
	合同文本是否按规定由法律顾问审定
	☑是  □否

	
	合同文本运用是否适当
	☑是  □否

	
	是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务
	☑是  □否

	
	是否明确知识产权等方面的要求
	☑是  □否

	
	履约验收方案是否完整、标准是否明确
	☑是  □否

	
	风险处置措施和替代方案是否可行
	☑是  □否

	（五）采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容
	/
	/


五、审查结果
经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。

参与审查人员（签字）：
— 2 —


