[image: image1.png]


重庆由甲工程管理有限公司

Chongqing YouJia Engineering Management Co., Ltd

政府采购

招 标 文 件

项  目  号：YOY24A00092
招标项目名称：呼吸机、动态心电血压及其他医疗设备采购项目
采购人：酉阳土家族苗族自治县人民医院
采购代理机构：重庆由甲工程管理有限公司

二○二四年十二月
目  录



































































































































































































































































- 3 -第一篇 投标邀请书


- 3 -一、招标项目内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、投标人资格要求


- 3 -四、投标、开标有关说明


- 5 -五、投标保证金


- 7 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 7 -七、投标有关规定


- 8 -八、联系方式


- 10 -第二篇 项目技术（质量）需求


- 10 -一、招标项目一览表


- 10 -二、招标项目技术需求


- 29 -第三篇  项目商务需求


- 29 -一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式


- 29 -二、报价要求


- 29 -三、质量保证及售后服务


- 30 -四、付款方式


- 31 -五、知识产权


- 31 -六、培训


- 31 -七、附件、图纸及包装要求


- 31 -八、其他商务要求内容


- 32 -第四篇  资格审查及评标办法


- 32 -一、资格审查及符合性审查


- 33 -二、评标方法


- 34 -三、评标标准


- 35 -四、无效投标条款


- 36 -五、废标条款


- 37 -第五篇  投标人须知


- 37 -一、投标人


- 37 -二、招标文件


- 37 -三、电子投标文件


- 39 -四、开标


- 39 -五、评标


- 39 -六、定标


- 40 -七、中标


- 40 -八、询问、质疑和投诉


- 41 -九、采购代理服务费


- 41 -十、交易服务费


- 42 -十一、签订合同


- 42 -十二、项目验收


- 42 -十三、政府采购信用融资


- 43 -第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）


- 43 -一、合同主要条款


- 46 -二、政府采购合同（格式）


- 48 -三、保证金退款申请表


- 49 -四、领取中标通知书的格式


- 50 -第七篇  投标文件格式


- 51 -一、经济文件


- 53 -二、技术（质量）文件


- 55 -三、商务文件


- 59 -四、其他


- 66 -五、资格文件





第一篇 投标邀请书

重庆由甲工程管理有限公司（以下简称：采购代理机构）受酉阳土家族苗族自治县人民医院（以下简称：采购人）的委托，对呼吸机、动态心电血压及其他医疗设备采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	包号及名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	包1：呼吸机、动态心电血压及其他医疗设备采购项目
	200
	3.5
	1
	工业


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为202万元。
三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
本项目的特定资格要求：

1.投标人是医疗设备制造商的：必须具有《医疗器械生产许可证》（提供复印件加盖投标人鲜章）。

2.投标人是医疗设备经销商的：必须具有《医疗器械经营许可证》，同时提供设备制造商的《医疗器械生产许可证》（提供复印件加盖投标人鲜章）。



3.所投产品若为进口产品，须提供制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函（提供复印件）。

四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目并点击“在线获取”按钮。完成本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料（本次招标不提供纸质版招标文件）的获取和下载，无论投标人下载或获取与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有登陆“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→在“电子标书在线获取”处→搜索该项目并点击“在线获取”按钮完成网上获取采购文件，投标人才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。即：若投标人未通过以上获取采购文件流程完成采购文件的下载、获取，投标人将无法在电子招投标系统中上传电子投标文件。

注意事项：本项目为重庆市政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的投标人须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载电子投标文件制作系统，制作电子投标文件进行互联网在线投标，具体操作流程请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）》进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法投标或投标失败的后果由投标人自行承担。

1.CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载附件《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按照要求操作。

2.电子投标文件制作：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“投标文件制作工具下载_64（含32位）”“CA证书及签章驱动” 安装包，并按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》操作。

（四）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（五）招标文件获取期限及招标文件售价

1.招标文件获取期限：2025年1月3日至2025年1月10日。

2.招标文件阅览：详见本项目招标公告的附件。

3.招标文件售价：人民币0.00元/包。

（六）电子投标文件递交

1.电子投标文件递交方式：本项目采用网上递交方式，投标人于电子投标文件递交截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块递交。

2. 电子投标文件截止时间：2025年1月26日北京时间09:30（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）开标信息

1.开标时间：2025年1月26日北京时间09:30

2.开标方式：本项目采用网上在线开标方式，投标人的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线开标的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的开标时间前登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“ 开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。开标开始后投标人须根据采购代理机构引导在电子开标室完成电子投标文件解密、查看开标一览汇总表等工作。

投标人的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线开标的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能）、无线网卡于开标时间前，到达线下指定开标地址：重庆市酉阳土家族苗族自治县公共资源交易中心（重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道桃花源大道北路 源泉新路5号开标二室）参加在线开标。投标人
线下持对应设备到线下指定开标地点参与在线开标都是由投标人主观自行决定。因投标人自身原因导致未能在规定时间内解密电子投标文件或参与在线开标的，其后果由投标人自行承担。

3.线下指定开标地点：重庆市酉阳土家族苗族自治县公共资源交易中心（重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道桃花源大道北路 源泉新路5号开标二室）。

注：电子招投标系统开标时间前的半个小时是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义特此声明。

（八）其他补充事宜

1.投标人如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场投标情况进行延长/变更解密时长）内解密电子投标文件的情形约定：

（1）因政府采购全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。投标人在仍不能正常解密的情况下，投标人可向采购人/采购代理机构申请，启用上传不加密的电子备份投标文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，投标人既不解密，也未提供不加密的电子备份投标文件作为补救措施的，视为投标人主动放弃对该项目的投标资格。

（2）因投标人主观原因未完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传不加密的电子备份投标文件的方法作为补救措施或者已申请启用电子备份投标文件后仍不在规定解密时长内提供有效不加密的电子备份投标文件的情况，都视为投标人在递交电子投标文件截止时间后撤销电子投标文件，投标无效且投标人不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各投标人需熟悉了解整个政府采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）》（《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》和《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》），并按其对应手册要求完成操作。

五、投标保证金

供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函、转账等非现金形式缴纳或提交保证金。

（一）非现金转账方式

1.保证金必须从供应商基本账户转账至以下保证金账户

(1)

银行名称：中国农业银行

银行账号：6228400477035133468

银行账户名称：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

银行支行：中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行

(2)

银行名称：重庆农村商业银行

银行账号：0205010120010028826010090

银行账户名称：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

银行支行：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行

(3)

银行名称：重庆银行

银行账号：150101040015061170499

银行账户名称：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

银行支行：重庆银行七星岗支行
2.以现金方式缴纳的保证金作无效保证金处理。

3.保证金到账截止时间：2025年1月26日9:30（北京时间）。

4.保证金的退还方式：成交公告发布后，未成交人保证金由采购代理机构统一汇总提交重庆市公共资源交易中心酉阳分中心在五个工作日内退还，有质疑投诉的项目延期退还，可根据情况保留第二成交候选人保证金，待签订采购合同后五个工作日内退还。成交人的保证金，须提供《重庆市公共资源交易中心酉阳分中心政府采购保证金退款申请表》、出示交易服务费缴纳凭证和合同原件，经核实无误后由重庆市公共资源交易中心酉阳分中心在五个工作日退还。（保证金退款申请表见第六篇 “三、保证金退款申请表”）

5.保证金咨询联系电话：023-75555249

注：保证金账户禁止缴纳文件费，保证金须在规定时间前到账才能视为有效。缴纳保证金后视为将参加投标，如未按期完善报名手续或未按时参加投标的，除不可抗力的因素外，保证金将不予退还。

方式二：以纸质保函形式缴纳投标保证金

1.纸质投标保函缴纳形式及要求：

（1）缴纳形式：投标人提供不可撤销且见索即付的金融机构或担保机构纸质保函。

（2）具体要求：投标人须提供一份纸质投标保函正本和一份纸质投标保函正本纸质复制件、一份纸质投标保函正本电子复制件并加盖投标人单位鲜章。一份电子复制件须装在“第七篇  电子投标文件格式”规定的“四、其他（二）其他与项目有关的资料（自附）”的电子投标文件中，另一份纸质复印件和纸质投标保函正本原件单独密封装订，并于电子投标文件递交截止时间前在开标前的现场递交给采购人审查、保管。纸质投标保函应至少体现如下内容：

①担保项目必须为本项目；

②受益人必须为本项目采购人；

③保函担保金额与招标文件规定的投标保证金金额一致；

④保函生效时间必须在电子投标文件递交截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；

⑤保函须不可撤销且见索即付。

注：

（1）若电子投标文件递交截止时间延期，则纸质投标保函递交的截止时间和电子投标文件递交截止时间保持一致。

（2）采购人负责对纸质保函正本内容进行形式审查，不满足上述要求的纸质投标保函无效。纸质保函正本原件由采购人负责保管。

2.以纸质投标保函形式提供投标保证金的金额：详见本篇“一、招标项目内容”。

3.投标人对其递交的纸质投标保函的真实性、合法性负责。

4.投标人在开标前，现场递交的纸质投标保函原件应与电子投标文件中提供的纸质投标保函正本电子复印件一致，不一致的以正本原件为准。

5.如果发现投标人递交的纸质投标保函存在弄虚作假的，采购人或采购代理机构应当报行政主管部门依法处理。

方式三：以电子保函形式缴纳投标保证金

1.电子投标保函交纳形式及要求：投标人在电子投标文件递交截止时间前进入重庆政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）→选择专题栏目→选择采购金融服务→在线申请投标保函。具体操作请下载项目招标公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）24-4版》（《重庆政府采购网电子投标保函操作手册》），若当前电子保函功能不能满足区域性选择时，投标人需提供纸质投标保函或其他缴纳保证金方式。

2.电子投标保函应至少体现如下内容：

①担保项目必须为本项目；

②受益人必须为本项目招标人；

③保函担保金额必须满足本项目要求；

④保函生效时间必须在电子投标文件递交截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；

⑤保函须不可撤销且见索即付。

若电子投标文件递交截止时间延期，则电子投标保函提交的截止时间和电子投标文件递交截止时间应当保持一致。不满足上述要求的电子投标保函无效。

以电子投标保函形式担保的投标保证金的金额：（详见本篇，一、招标项目内容）。

电子投标保函以重庆市公共资源交易中心酉阳分中心开标现场展示的电子投标保函交纳情况为准，投标人在投标时无须再提供电子投标保函的相关资料。

若投标人为联合体，则由联合主办方（主体）提供电子投标保函。

电子投标保函的注销：具体注销事宜由投标人自行与保函出具机构咨询协商。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。
（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。
（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：酉阳土家族苗族自治县人民医院
联系人：程老师
电  话：023-75559273
地  址：酉阳县桃花源街道桃花源大道中路102号
（二）采购代理机构：重庆由甲工程管理有限公司

联系人：冉老师

电  话：13224986278

地  址：重庆市酉阳县钟南大道1号7幢1-5
（三）电子招投标系统技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

联系人：谭老师

电话：023-88158029（工作日）   15823413234（节假日）

（四）CA数字证书办理服务平台：

1.CA数字证书：网证通

联系人：刘娟

电话：023-63010240  18996084960

2.CA数字证书：东方中讯数字证书认证有限公司

联系人：何晓伦

电话：023-88257082  023-63153662

第二篇 项目技术（质量）需求

一、招标项目一览表

	申购科室
	序号       
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	ICU
	1
	便携式呼吸机
	1
	1.该包投标产品，必须为中国关境内生产。



	
	2




	便携式监护仪
	1
	

	儿科
	3
	小儿高频呼吸机
	1
	

	
	4
	新生儿暖箱
	3
	

	
	5

	新生儿心电监护
	3
	

	体检中心
	6
	全自动电子血压计
	1
	

	心内科
	7
	经鼻高流量吸氧机
	1
	

	
	8
	除颤仪
	1
	

	肝胆+心内+产科
	9
	心电监护仪
	9
	

	康复科
	10
	电子血压计
	1
	

	产科
	11
	母亲/胎儿多参数监护仪
	2
	

	
	12
	注射泵
	3
	

	全科+产科
	13
	输液泵
	5
	

	口腔
	14
	口腔扫描仪
	1
	


二、招标项目技术需求


“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
（一）便携式呼吸机
一．整机与显示要求
※1.通过EN1789和YY0600.3转运标准测试，通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试。
2.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持，支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
※3.呼吸机主机重量≤4.5kg，整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。
4.电池续航时间1块电池≥5小时
5.吸气峰值流速≥210L/min。
6.配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。
※7.配备无消耗氧传感器，无需校准和更换。
8.可选配主流CO2监测模块和附件。
9.采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800※480像素，可同时显示波形和监测参数。
※10.具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。
※11.具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。
12.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。
13.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。
二．环境适应性要求
1.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。
2.最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。
3.工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。
4.具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。
三．呼吸模式及功能
※1.标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（DuoLevel）、压力调节容量控制通气（PRVC）、压力调节容量控制（PRVC）、心肺复苏通气模式（CPRV）。可升级选配容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV、自适应分钟通气（AMV）、无创通气模式和氧疗模式。
2.具备呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
3.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。
四．设置参数
1.潮气量：20ml—2000ml
2.吸气压力：1—60 cmH2O
3.呼气末正压：0—50 cmH2O
4.吸入氧浓度：21—100%

5.吸气时间：0.1—10s  

6.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF  
7.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF  
8.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%  

五．监测参数和报警
1.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。
2.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间等。
3.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。
配置清单
	序号
	名称
	数量
	规格

	1
	主机
	1
	台

	2
	适配器电源线
	1
	根

	3
	电源适配器
	1
	套

	4
	模拟肺
	1
	副

	5
	输氧面罩
	1
	副

	6
	近端流量传感器
	1
	套

	7
	使用说明书、合格证、设备保修卡、序列号小标贴
	1
	份


（二）便携式监护仪

1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。
2.转运监护仪满足救护车，直升飞机和固定翼飞机上使用，通过相关转运标准。
※3.≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作；内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。
4.整机无风扇设计，整机重量＜1Kg，小巧便携
5.IP44防尘防水，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。
6.具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、双通道体温、有创血压等参数监测。
7.可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min
8.可选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。
9.可选配外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持4通道IBP有创压力监测
※10.可选配外置PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测
11.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。
※12.具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。
※13.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析
14.提供手动、自动间隔、连续、序列等四种无创血压测量模式；IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。
15.≥800条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；≥800条NIBP测量结果回顾；≥40小时全息波形回顾；≥100小时趋势数据回顾；

配置清单

	序号
	名称
	计量单位
	数量

	1
	病人监护仪主机
	台
	1

	2
	心电附件包
	套
	1

	3
	血压附件包
	套
	1

	4
	血氧附件包
	套
	1

	5
	电源线
	根
	1

	6
	合格证，保修卡
	副
	1






	
	
	

	
	
	







	
	
	



























	
	
	













	
	
	














	
	
	
































	
	
	























	
	
	
















	
	
	

























	
	
	























	
	
	

































































	
	
	

































	
	
	
















	
	
	






















	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









（三）小儿高频呼吸机

一．一般要求
1.适用于儿童、婴幼儿、足月新生儿和早产儿的呼吸机
2.≧15.6寸彩色触摸屏，通过触摸屏操作，屏幕和主机可分离，屏幕可以灵活固定，可置于推车，吊塔的平台及导轨，或38mm吊杆上
3.个性化配置操作界面，自由组合波形，趋势，呼吸环和参数，用于不同的通气操作。可同屏显示3个以上呼吸波形和趋势
4.兼顾有创通气，高流量氧疗（标配）
5.近端热丝式流速传感器，真正监测流速，精确快速，不必根据病人大小更换传感器
6.中文操作界面，报警信息以中文显示，提供在线操作手册
7.内部电池支持断电操作≧30分钟
二．呼吸模式：
1.一般通气模式：
PC-CMV(指令通气) 

PC-AC（辅助控制通气）
PC-SIMV（同步间歇指令通气）
PC-PSV（压力支持通气）
※PC-MMV（分钟指令通气）
SPN-CPAP/PS（持续气道正压+压力支持）
SPN-CPAP/VS（持续气道正压+容量支持）
以上模式自动连续根据监测的泄漏量调节吸气触发和吸气终止的灵敏度（PC-PSV）
2.特殊通气模式：
容量保证
2.1基于呼出潮气量反向调节压力控制通气水平 
2.2与所有触发模式相结合，PC-CMV，PC-AC，PC-SIMV，PC-PSV
2.3根据吸入/呼出潮气量和泄漏量，自动计算肺内潮气量，并以此作为容量保证通气的目标 
高频振荡通气PC-HFO

※2.4可与叹息结合
2.5频率5—20HZ
2.6I:E为1:1-1:3可调节
2.7HFO-VG与容量相结合，VThf 0.2—40ml
※2.8具备CO2弥散系数实时检测和趋势
隆突压Ptrach显示（标配），
※2.9带高压限制Pmax的高流速氧疗，流速范围2—30L/min，压力限制范围2-55mbar
3.特殊操作
3.1智能吸痰程序，自动执行吸痰前预充氧（最长180s），吸痰（最长2分钟）以及吸痰后充氧（最长120s），自动识别管路断开，停止送气，防止喷溅同时报警抑制 
3.2吸气保持 
3.3雾化，内置气动，可同步吸气流速
三．呼吸机参数设定
1.通气频率可调：0.5—150次/分
2.吸气时间可调： 0.1～3秒
3.潮气量：新生儿2—100mL，儿童20—300mL
4.吸气压力可调：1-80cmH2O
5.压力上升时间可调：新生儿0-1.5秒，儿童0～2秒
6.PEEP：0- 35cmH2O
7.氧浓度精确可调：21%～100％
※8.具有叹息功能，间断性复张肺，且可叠加与高频通气模式。
9.流速触发反应速度：0.2－5升/分
四．监测参数要求：
1.监测参数精确
1.1气道压力监测（-60到120cmH2O）：气道峰压，气道平均压，PEEP，最小气道压
※1.2近端流速监测（0到30L/min）：包含泄漏校正后的分钟通气量MV、自主呼吸的分钟通气量MVespon、分钟通气泄漏量MVleak及分钟泄漏百分比%Leak等多个参数监测，全面监测患者通气情况。
1.3潮气量监测（0到1000ml）：吸入潮气量，呼出潮气量，自主呼吸吸入潮气量VTispon 
1.4呼吸频率监测（0到300/min）：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率
1.5※FiO2：18到100% 氧浓度监测使用顺磁氧电池，无需更换
2.可以区分监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量，显示自主通气比例%MVspon
3.至少3个呼吸环和3道波形：环和波形可以冻结并有测量值显示，波形以填充方式显示，易于辨认，提供P-V，F-V，P-F环以及隆突压Ptrach-V和Ptrach-F环
4.最多可记录≧31天的趋势参数，并通过USB导出
5.日志功能，可记录7天内发生的更改、事件和报警信息。
6.日间/夜间模式切换
五．报警参数要求（IFU P264-267）
1.报警参数：气道压力上下限，一分钟通气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间（窒息时间设定5－60s）、呼吸频率过快报警
2.呼吸回路断开报警
3.360度报警灯，智能三级声光报警系统，报警音量日间和夜间可分别设置
4.报警除了提示报警项目，报警原因，还提供处理建议
5.具有后备通气模式，可以在窒息时提供通气
六．数据存储和投屏要求
1.通过USB接口保存患者趋势数据，截屏。趋势和截屏可通过PC浏览，USB还可以转移呼吸机屏幕设置
2.通过高清接口连接显示器或投影仪，方便教学
（四）新生儿暖箱
一．基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器，机柜，上黄疸治疗装置（光源为LED），下黄疸治疗装置（光源为LED）。
二．主要功能及技术参数：

1.工作电源：AC220V/50Hz
2.输入功率：≤1000VA

3.湿度显示范围： 0%RH～99%RH

※4.湿度控制范围： 0%RH～90%RH，湿度控制精度：±10%RH；采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声： ≤45dB（A）（稳定温度状态下）；蜗壳风道及交、直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动。
※5.具有箱温和肤温两种温度控制方式，箱温和肤温显示温度范围：5～65℃，皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；水箱采用PES材料制作，可高温高压消毒；
6.箱温控制范围：25～37℃    
7.皮肤温度控制范围：34～37℃
8.升温时间：≤30min
9.婴儿床倾斜角度： 无级可调

10.培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃
11.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃
12.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃
13.温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃
14.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4
※15.故障报警： 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等。具有风道传感器，可监测风道温度，增加设备安全性。

※16.具有上、下双面LED蓝光黄疸治疗装置，上蓝光装置的LED灯珠不少于420颗，下蓝光装置的LED灯珠不少于50颗，以保证黄疸治疗效果。
17.上黄疸治疗装置(光源为LED)：

17.1床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2                　　　
17.2床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值： ≥1.3mW/cm2  
17.3有效表面内的最高胆红素总辐照度： 3.5mW/cm2  
18.下黄疸治疗装置：(光源为LED)

18.1床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2
18.2床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2
18.3有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2
19.具有正门独立锁定装置。
※20.产品设计使用期限：≧10年
（五）新生儿心电监护

1.整机要求
※1.1通过国家III类注册认证，模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。
1.2整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 
※1.3≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280※800像素或更高，≥8通道波形显示。
1.4标配内置锂电池，插槽式设计，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。
※1.5安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
※1.6监护仪设计使用年限≥8年。
1.7监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类，提供证明材料。
1.8监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。
1.9监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。
1.10监护仪主机工作湿度环境范围：15%～95%。
2.监测参数
2.1配置心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。
※2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿。
2.3提供新生儿专用心电电缆。
2.4心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。
2.5提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
2.6支持≥20种心律失常分析，适用于新生儿。
2.7QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
2.8提供SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测。
2.9提供新生儿专用可重复使用血氧探头一个，防水等级IPX7。
2.10配置无创血压测量，适用于小儿和新生儿。
2.11提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供新生儿24小时血压统计结果，满足临床应用。
2.12无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~215mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg。
2.13提供新生儿专用血压测量袖带一套，包括≥3个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的监测。
2.14提供双通道体温和温差参数的监测， 并可根据需要更改体温通道标名。
2.15支持升级有创压监测模块，即插即用，适用于小儿和新生儿。
2.16支持升级CO2模块，即插即用，支持新生儿呼末CO2监测，采用微流技术，采样速率50ml/min。
3.系统功能：
3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
3.2提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面。
※3.3提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数。
※3.4提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查。
※3.5提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理。
3.6具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
3.7提供呼吸氧合事件回顾专用界面，支持≥400条呼吸氧合事件的回顾。
3.8支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。
3.9支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
3.10≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。
3.11支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。
3.12支持历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
3.13支持进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。
3.14提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
※3.15动态趋势界面可支持统计1—24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

※3.16提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。
3.17标配RJ45网络接口，支持升级无线wifi，无线网卡内置式设计。

3.18支持与护士站中央站进行联网，实现在护士站的远程集中监护和报警管理。

（六）全自动电子血压计

1.测量原理：示波法

※2.显示屏：≧7英寸彩色LCD

3.测量位置：左右臂均可 

4.适应臂周范围：17～42cm以上

5.测量范围
血压量程：0～299mmHg；
脉博数：40～180次/分

6.手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音及画面的引导

7.测量精度

压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）

※8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

9.臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

※10.连续测量功能：可以显示并打印连续2次或3次的单次测量值及平均值

※11.二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来
12.打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

※13.ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器
14.抗菌设计对应
外壳：抗菌树脂
袖带：抗菌布套
※15.用户画面提示功能：动态画面提示用户采用正确测量姿态
※16.臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。
17.语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

18.用户教育：根据测量结果，显示提示信息

※19.通信数据输出：同时具备USB、蓝牙、WIFI、有线LAN四种输出方式
20.外形尺寸\重量：宽≦460mm×高270mm×宽420mm（不包含搁手板）\≦5.5KG

21.精度保障：需提供符合高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料

（七）经鼻高流量吸氧机

1.国产品牌，全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件，需在《产品注册证》上要明确体现。
2.流量设置调节范围：2L—80L/min。 
3.可实现80L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。
4.支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L—25L时调节精度为1L、流量25L—80L时调节精度为5L。
5.温度设置调节范围值为：31℃-37℃，在最高流速下温度也可设置为37℃。温度设置调节精度：1℃。湿度补偿7档可调。
6.采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。可提供国家专利证书以备查看。
7.主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。
8.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示7天内的温度、流量、氧流量治疗波形。
9.机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%～100%。
10.机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。
11.机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：≦1%。 （手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响。内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。
12.具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为34℃。
13.彩屏，尺寸≧4.3英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。
14.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1—96小时。可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960—1500小时。
15.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

16.无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

17.配套耗材可通用。
18.采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。
19.报警提示功能： 管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、断电报警、环境温度监测提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示、达到预设时间提示，具备报警消音功能。
（八）除颤仪
1.彩色TFT显示屏≥7英寸， 分辨率≧800×600像素，可显示≥3通道监护参数波形。
2.※标配手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能需适用于出生≥29天以上的病人。
3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上调节，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
5.支持三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。
6.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
7.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。
8.※除颤仪最快开机≤2s;
9.※除颤仪充电至200J≤3s;
10.※除颤后心电基线恢复时间≤2.5S
11.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
12.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
13.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。
14.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。
15.标配1块外置智能锂电池，监护时间≥5h，可支持360J除颤100次以上，使用寿命≥2年。
16.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
17.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。
18.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
19.※可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。
20.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、体温。
配置清单

	1
	序列号小标贴
	4

	2
	心电电极 5片装
	1

	3
	12针3/5导分体式心电主电缆（抗除颤型）
	1

	4
	5导导联线（成人/AHA按扣式）
	1

	5
	锂电池
	1

	6
	体外电极板多语言使用说明书
	1

	7
	除颤监护仪使用说明
	1

	8
	合格证（通用）
	1

	9
	设备保修卡
	1

	10
	电极板
	1

	11
	主机
	1

	12
	三芯国标电源线
	1

	13
	热敏打印纸（50MMX20M/无格内卷）
	3


（九）心电监护仪
1.整机要求：
※1.1便携一体式监护仪， 具备编码器通过配合实体功能按键的操作方式；整机无风扇设计，降低环境噪声干扰；
※1.2≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800※600，≥9通道波形显示；安全规格：ECG,TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型，监护仪设计使用年限≥10年；
1.3标配锂电池工作时间≥4小时；可选配大容量锂电池工作时间≥8小时；
1.4主机带电池重量≤3.5kg；
2.监测参数：
2.1标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿；
2.2具备ECG多导（≥2导）同步分析功能，同时分析多个心电导联情况，个别导联干扰情况下仍能准确监测；具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；
2.3心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择；
2.4≥24种实时心律失常分析，含房颤分析；具备ARR 分析功能和ST段分析功能，ST段分析在专门的窗口中分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段；QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，且QT/QTc适用于成人、小儿和新生儿，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms；
2.5提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况；
2.6提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿；来自SpO2的PR测量范围：20-250；
2.7血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%～20%，分辨率0.01%；
2.8采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性；
※2.9无创血压具备手动、连续、自动、序列等4种测量模式，支持整点测量；无创血压成人收缩压测量范围：25-290mmHg，下限值≤25 mmHg，上限值≥290mmHg；
2.11提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况；
3.系统功能：
3.1具有三级声光报警，参数报警级别可调；
3.2支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则；
3.3支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值，≥128个ARR事件；
3.4具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式；
3.5具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；
※3.6支持RJ45接口进行有线网络通信，可和同品牌除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统；
3.7支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求；
※3.8主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移；
3.9支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息；
配置清单
	序号
	名称
	数量
	规格

	1
	主机
	1
	台

	2
	心电附件包
	1
	套

	3
	血氧附件包
	1
	套

	4
	血压附件包
	1
	套

	5
	锂电池
	1
	块

	6
	近端流量传感器
	1
	套

	7
	使用说明书、操作指南、合格证、设备保修卡、序列号小标贴
	1
	份


（十）电子血压计

1.测量原理
     示波法&听诊法

2.显示
           LCD显示

3.测量位置           上臂 

4.适应手臂周长       12～50cm（标配袖带 22～32cm）

5.压力测量范围
     0～300mmHg

  脉搏测量范围       40～200次/分

6.测量精度
      

压力精度：     ±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度： ±5%

7.外形尺寸

本体：宽约123mm ×高约201mm ×厚约99mm

电源适配器：宽约46mm ×高约66mm ×厚约53mm

电池：宽约54mm ×高约43.5mm ×厚约15.4mm
8.重量          

本体           约0.52kg

电源适配器     约120g

电池           约0.1kg

9.电击防护型式
        Class II/内部电源   BF型设备

10.电源：交直流两用

电源适配器      输入：AC100～240V，50/60Hz，350mA
输出：电压DC 直流6V，电流0-1.6A

电池           额定DC 3.6V，1900mAh

(新电池充满电状态下可测量300次)

11.操作环境
温度+5℃～+40℃，湿度15%RH～85%RH，
大气压力700 hPa～1060 hPa

12.运输和保存环境
温度-20℃～60℃，湿度10%RH～95%RH
大气压力500 hPa～1060 hPa

13.标准配置


13.1
HBP-1320 主机                         1台

13.2
中号袖带(22—32cm)                     1个

13.3
充电电池                              1组

13.4
电源适配器                            1个

13.5
中文使用说明书                        1本

13.6
合格证                                1个

13.7
有毒有害物质元素含量表                1个
13.8
EMC技术资料                           1份

14.选配清单

14.1
极大袖带（42—50cm）
14.2
大号袖带（32—42cm）

14.3
小号袖带（17—22cm）

14.4
极小袖带（12—18cm）

15.产品主要特性

15.1.采用先进的血压测量技术，简单、精确、便捷。

15.2.测量过程中舒适的Intelli Sense充气模式，自动判定合适的充气速度和自动收紧臂套软硬度。

15.3.可适应臂围12—50cm的儿童、小儿及成人患者，各类人群均可获得精确测量。

※15.4.整个主机及袖带均为医用耐久性设计，使用次数10万次以上，测量按键20万次以上，满足专业医疗机构的使用需求。

※15.5.听诊法测量功能，按照血压测量规范要求的速度自动充放气，但不进行测量，提供医生自己用听诊器进行听诊测量，且可通过按键记录，实现测量结果的显示和储存。

※15.6.防震、防水设计，适应医疗现场各种不同的环境要求。

※15.7.背光灯设计，使夜间测量更便捷，避免开灯影响其他患者。

※15.8.不规则脉波检测功能。

※15.9.测量过程中身体移动检测功能，提高检测的成功率和精确度。

※15.10.主机和袖带均可用酒精擦拭消毒，使用更安心。
※15.11.精度通过美国及日本专业医疗机构的认证（AAMI）
※15.12 欧洲高血压协会ESH 临床验证报告

（十一）母亲/胎儿多参数监护仪
1.整机：

1.1监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

1.2≥12.1英寸高清触摸屏，多角度翻转；

1.3监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

1.4三种专业监护界面：胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲监护曲线及数字显示界面；

1.5内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

1.6每十分钟自动打印时间、日期、母亲（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

1.7具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

1.8※在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；
1.9双胎心率重合报警(SOV)功能，母胎心率信号重合验证；

1.10内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；
1.11打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况；

1.12通过美国FDA认证 

1.13※接入现有中央监护系统
无线探头
※胎心：≥12晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号捕捉稳定，超声工作频率：1MHz，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围：30~240bpm，分辨率：1bpm
※探头IPX8防水等级；探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩
宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性

宫缩压力：无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1%
胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；AFM 范围： 0% ~100 %    
标配无线双胎心监护，双胎自动分配；
可选配无线TOCO探头外接心电导联线测量母亲心率
无线探头明视工作距离≥100m，满足临床科室使用需求；
无线探头内置锂电池：≥15小时的超强续航能力；
无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；
※无线探头彩屏显示，可显示探头类型、信号质量和信道号；
基站支持电池供电，可实现不间断监护。

配置清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位

	标配：

	1
	双胎胎监主机
	1
	台

	2
	无线胎心探头
	2
	个

	3
	无线宫缩压力探头
	1
	个

	4
	无线探头基座
	1
	个

	5
	打标器
	1
	个

	6
	成人指夹式血氧探头
	1
	个

	7
	血压袖套
	1
	个

	8
	血压气管延长线
	1
	根

	9
	心电导联线
	1
	根

	10
	耦合剂
	1
	瓶

	11
	绑带
	2
	根

	12
	内置宽行打印机
	1
	台

	13
	打印纸
	1
	盒

	14
	电源线
	1
	根

	15
	豪华台车
	1
	台

	16
	中文用户文件（合格证，保修卡，装箱单，说明书，胎心监护手册、速查卡，用户验收单、三证文件各1）
	1
	套

	17
	接地线
	1
	根


（十二）注射泵
※1.整机设计使用年限≥10年；
2.注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者
※3.速率范围：0.1—2000ml/h, 最小步进0.01ml/h
※4.快进流速范围：1—2000ml/h，机器上有独立快进按键；
5.KVO：0.1—30ml/h
6.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
※7.具有以下注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、微量模式和间断给药模式
8.LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；
9.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
10.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；
11.※在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
12.※压力报警阈值至少12档可调，最低75mmHg
13.信息储存：可存储至少2000条的历史记录
14.防异物及进液等级IP34
15.整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带
16.满足EN1789标准，适合在救护车使用。

配置清单
	序号
	名称
	数量
	规格

	1
	主机
	1
	台

	2
	电源线
	1
	根

	3
	使用说明书、合格证、设备保修卡
	1
	份


（十三）输液泵
1.整机使用期限≥10年
※2.支持输血功能，支持肠内营养液输液功能
3.输液精度≤±4.5%
4.速率范围：0.1—2000ml/h, 最小步进0.01ml/h
5.预置输液总量范围：0.1—9999.99ml
6.快进流速范围：0.1—2000ml/h，具有自动和手动快进可选；
7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
8.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称
9.输液模式：速度模式、体重模式、首剂量模式、微量模式、 时间模式、序列模式、间断给药模式、剂量时间模式、梯度模式和点滴模式
※10.4.3英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术；全中文软件操作界面
11.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
12.支持药物库，可储存5000种药物信息
13.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
14.※在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
15.压力报警阈值至少15档可调，压力报警阈值最低可设置50mmHg
※16.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
※17.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警
18.信息储存：可存储5000条的历史记录
19.电池工作时间≥5小时@25ml/h
※20.防异物及进液等级IP44，整机重量不超过1.5kg
21.满足EN1789标准，适合在救护车使用
（十四）口腔扫描仪

1.用于口内牙体、扫描杆、牙龈及黏膜组织数字化印模

2.完全开放系统，直接导出 STL 或 PLY 模型数据，完美对接 Exocad，3Shape, Dental Wings 等设计软件

3.口内扫描：修复扫描精度≤20μm，正畸个性化矫治器设计使用≤25μm

4.扫描深度0－到15mm

5.成像方式：连续彩色成像，连续数据采集，生成3D模型

6.手持的快速3D扫描枪：无需喷粉、无需遮色剂

7.一体式工作流程和沟通软件：信息中心，分析，云储存，网络沟通。全新的工作流程管理和沟通软件 其一体式的云端存储和开放式的数据架构确保用户的工作表现达到最优状态。此外具备实时工作流程管理和沟通工具，还可 连接其他软件程序应用

8.扫描图像色彩：真彩扫描；可区分牙齿、牙龈、黏膜的颜色（真彩和彩色概念不一样，能捕捉牙齿真实颜色的是真彩）

9.口内扫描系统软件OrthoCAD病例档案管理系统，虚拟排牙模拟器，模拟拔牙虚拟器

11.rthoCAD牙弓分析（包括牙齿宽度，完美弓形设计）OrthoCAD分析3D模拟动画演示

12.模型对比重合，治疗前治疗后的模型对比，咬合面的测量，咬合干扰的确定，咬合接触点的判断

13.扫描原始数据导出STL格式，并可直接传输至第三方，以进行矫治器的间接粘结导板设计、咬合板，功能性矫治器的设计（保持器，螺旋扩弓器等等的设计）

※14.隐形矫治器的设计：免费支持隐适美数据要求，可直接在ClinCheck进行隐适美病例设计、修改及提交方案；数据接口开放，免费导出标准STL格式

15.动态治疗方案模拟：outcome stimulator，可以在扫描后几分钟内模拟演示患者动态治疗方案

※16.治疗进展评估：独有的progress assessment，可以在正畸治疗过程中实时获得治疗进展信息

17.辅助工具：time lapse，帮助前期诊断，并通过可视化的界面让患者清晰了解病情以便做出进一步治疗的决定

※18.口腔数字印模仪搭配专机专用一次性保护套

产品配置表
	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1

	2
	扫描棒
	1

	3
	转换模块
	1

	4
	扫描棒支架
	1

	5
	蓝色保护套
	1

	6
	一次性保护套（25个/盒）
	1

	7
	电源适配器
	2

	8
	电源线
	2

	9
	用户手册
	1

	10
	软件用户指南
	1


第三篇  项目商务需求

商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式

（一）交货期：
中标人应在采购合同签订后30个工作日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：酉阳土家族苗族自治县人民医院内采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。
二、报价要求

本次报价须为人民币报价，报价包括货物、装卸费、安装费、调试费、培训费、运杂费、保险费、税费、利润等所有一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期
1.自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到3年（个别设备第二篇有质量保证期描述大于3年的，按第二篇要求执行）。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.报价供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按报价供应商实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，投标人投标时需承诺中标后签订合同前向采购人提供由制造商提供的质量服务承诺书”原件，不能提供的按虚假应标处理并取消中标资格。
（二）售后服务内容

1.投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在12小时内到达现场（远郊区24小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）；

（二）合同签订后，采购人向成交供应商支付合同金额30%的预付款，成交供应商须提供与预付款同等额度的担保函；

（三）待所有设备安装调试验收合格后，采购人出具项目验收报告，采购单位再支付剩余合同款；
（四）成交供应商向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付。








五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
八、其他商务要求内容

其他未尽事宜在合同中约定。
第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查
若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。
（一）资格审查
依据政府采购相关法律法规规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）



	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 EQ \o\ac(○,1)）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。



（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	电子投标文件签署或盖章
	电子投标文件上法定代表人（或其授权代表人）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	电子投标文件数量和须提交的相关原件数量（如果有）符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中全部内容。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。


澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在线要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。其澄清的内容不得超出电子投标文件的范围或者改变电子投标文件的实质性内容。澄清内容以线下书面形式作出，文件电子化上传。投标人通过书面形式作出的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至电子开标室的“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个PDF文档当中）。
综合评分法：

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术（质量）部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。






三、评标标准

（综合评分法：）

（一）评审因素

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

(60%)
	60
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。

	2
	技术（质量）部分

(20%)
	20
	1.起评分：

有效投标人的起评分为20分。

2.扣分条款：

2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件实质性要求（本招标文件第二篇中“※”号标注的部分），按无效投标处理。


2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（采购需求中非“※”号标注的部分），从起评分中扣除1分，扣完为止。

	

	3
	商务部分

(20%)
	20
	一、投标人提供针对本项目的项目实施方案方案内容包含但不限于：

1.采购计划

2.质量控制

3.运输保障

4.交付时间保障
方案包含上述所有内容，且对各内容均有描述，在此基础上，方案合理、具体、全面的，得7～10分；方案较合理、较具体，较全面的，得4～6分；方案一般合理、不够具体，不够全面的，得1～3分；方案不合理、不具体，不全面0；未提供方案的，得0分。

二、投标人提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包含但不限于：

1.售后服务保障体系措施

2.售后服务人员的配置情况及分工描述3.售后服务人员的专业水平等
方案包含上述所有内容，且对各内容均有描述，在此基础上，方案合理、具体、全面的，得7～10分；方案较合理、较具体，较全面的，得4～6分；方案一般合理、不够具体，不够全面的，得1～3分；方案不合理、不具体，不全面的，得0；未提供方案的，得0分。










	

	4
	政策性加分

(4)

	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。

说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。

说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。





说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.投标人为非联合体投标的，对其投标货物的制造商为小微型企业的给予6%（6%～10%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，以扣除后的报价参与评审。


2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。









四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；
（七）投标人组成联合体投标的（不接受联合体投标时适用）；
（八）投标人进行合同分包的（不接受合同分包时适用）；
（九）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（酉阳县）（https://www.cqggzy.com/youyangweb/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、电子投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制电子投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，电子投标文件应编制完整的页码、目录。

（一）电子投标文件组成

电子投标文件主体内容由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写。

电子投标文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子投标文件的报价一览表信息填写、投标文件（PDF格式）的导入、条款页码关联、电子投标文件电子章签署、下载加密电子投标文件等工作。否则有可能影响评委对电子投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为电子投标文件截止时间起90天。

（三）投标文件的份数和签署

1. 电子投标文件一式一份，投标时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密投标文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，投标人须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份投标文件，电子招投标系统会对电子备份投标文件与电子加密投标文件的一致性进行核验，若投标人操作失误，后果自行负责。

2. 在电子投标文件中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（四）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”“分项报价明细表”和“电子投标文件制作系统中的报价一览表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价（“投标文件格式”中“开标一览表”的报价必须和电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价一致。如果不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价为准），有选择的或有条件的报价将不予接受。

注：“在电子投标文件制作系统中的报价一览表所填报价”即为“电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价”。
（五）修正错误

若电子投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子投标文件中开标一览表（报价表）内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.电子投标文件中开标一览表（报价表）内容与电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示内容不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示内容为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，由投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）投标文件的递交

1.电子投标文件的递交按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第七章流程操作。

须提交的相关原件（如果有）：应完整封装，且在封套上注明项目名称、投标人名称，递交时间地点同开标时间地点。












































四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，采取电子开标，投标人在规定的时间内解密电子投标文件，电子开标室将展示投标人名称、投标价格和《开标一览汇总表》。投标人不足三家的，不得开标。（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程由政府采购交易管理系统同步记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。






五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
八、询问、质疑和投诉
（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项作出处理决定。
九、采购代理服务费


（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，本项目招标代理服务费的收取按采购代理合同签订的内容执行。
（二）采购代理服务费缴纳账号

公司名称：重庆由甲工程管理有限公司  

纳税人识别号：91500242MAD2QLQ90Y
开户行：重庆三峡银行
开户行账号：01781560014000236
地址：重庆市酉阳县钟南大道1号7幢1-5

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。

重庆市公共资源交易中心酉阳分中心咨询电话：023-75555249。



十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按照招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其他必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其他
12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括的附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

三、保证金退款申请表

重庆市公共资源交易中心酉阳分中心政府采购保证金退款申请表

	申请 单位
	

	投标人退还申请原因
	致重庆市公共资源交易中心酉阳分中心：
我单位于   年    月   日向贵中心缴纳保证金小写：           ；于    月   日参与了                                     采购项目的投标。中标（成交）公告于   月  日公布，我单位因（中标，且已缴纳投标保证金XX），特递交以下《保证金收据》，申请退还（投标）保证金。  

	保证金收据


	收款账号：                             （与公司基本户或注册成功的保证金专用账号一致）
开户名：                               （与申请单位一致）   

开户行：                               （须填写完整）
收款方式：转账　 授权经办人： 　              单位名称（盖章）：

联系电话：        身份证号：                     年  　月 　 日

	
	（粘贴法定代表人身份证复印件 正面）

	（粘贴授权经办人身份证复印件 正面）

	采购单 位意见
	合同已签订，同意退还该单位的投标保证金。

负责人签字（单 位 盖 章）：

                                年   月   日

	酉阳分中心意见
	情况属实，请审核退还保证金。


	同意退还该单位的保证金。

单位负责人：

          


说明：

    1.中标（成交）的供应商，退款时须提供退款申请表、出示交易服务费缴纳凭证，采购合同一份。

    2.本中心根据本申请表载明的银行账户信息退付保证金出现问题或纠纷的，由供应商自行承担责任。有质疑投诉的项目延期处理。

四、领取中标通知书的格式
介绍信

致（招投标代理机构）
兹介绍我公司员工XXX（身份证号               ）前来领取酉阳县X X X  采购项目（项目编号：XXX ）的中标（成交）通知书。

请予接洽为盼！

                                                 XXX公司（盖章）

                                                 20XX年X月X日

	（经办人身份证复印件 正面）
 
 
 
 
 
	（经办人身份证复印件 背面）
 
 
 
 
 
 
 


第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表
（二）其他技术（质量）资料
（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	包号及名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。
（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。
（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，以及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。
三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件：电子文档1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方对投标文件的各项承诺，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
    （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。
3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。
（三）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。
4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 投标人名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）     （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件
（结束）


- 2 -

