标的名称：晶格阵列活细胞高速成像系统

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、激光器，采用免校正一体化激光台 1.1固体激光器405 nm，光纤输出功率≥50 mW； |
|  | 2 | 1.2固体激光器488 nm，光纤输出功率≥50 mW； |
|  | 3 | 1.3固体激光器561nm，光纤输出功率≥50 mW； |
|  | 4 | 1.4 固体激光器638 nm 或640 nm，光纤输出功率≥50 mW； |
| ★ | 5 | 1.5激光照明调制系统，视野范围内光均匀度≥60%。 |
| ★ | 6 | 2、超快高清扫描单元 2.1共聚焦扫描方式：微透镜双转盘扫描头，包含精准对齐的一个微透镜阵列转盘和一个共聚焦针孔阵列转盘，针孔直径≤50μm； |
| ★ | 7 | 2.2扫描速度：≥4000 rpm； |
| ★ | 8 | 2.3最大成像速度：≥200 fps（@2048x512）; |
|  | 9 | 2.4视野：≥16X14 mm; |
|  | 10 | 2.5多色成像：具有双相机接口，可同时进行双通道荧光成像; |
|  | 11 | 2.6成像系统具备共聚焦、宽场、透射光等模式，可自由切换； |
|  | 12 | 2.7适用波长：400-640 nm； |
|  | 13 | 2.8具备手动波长调整功能； |
| ★ | 14 | 2.9最高XY轴分辨率为≤120nm，最高Z轴分辨率≤300 nm。 |
|  | 15 | 3、高分辨率sCMOS相机 3.1像元尺寸：每个感光元素尺寸≥6.5 μｍ×6.5 μｍ； |
|  | 16 | 3.2像素数：≥2048×2048 pixels； |
|  | 17 | 3.3峰值量子效率：≥80%； |
| ★ | 18 | 3.4 线性度≥99.5%； |
|  | 19 | 3.5读出噪声：≤0.9e-，暗噪声(e-/pixel/sec)：≤0.10； |
|  | 20 | 3.6 支持2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 8 x 8 binning中的数目≥2种； |
|  | 21 | 3.7成像速度：≥50FPS@2048X2048@16bit； |
| ★ | 22 | 3.8高分辨率sCMOS相机≥2台。 |
|  | 23 | 4、全电动倒置显微镜系统： 4.1研究型全自动倒置显微镜，由共聚焦软件一体化控制，可兼顾手动； |
|  | 24 | 4.2电动部件包括：电动物镜转换器、电动微分干涉（DIC）、电动聚光器、电动Z轴、电动光路转换、电动荧光附件； |
|  | 25 | 4.3 荧光滤色块：包括一套适合DAPI/GFP/mCherry的滤色块组件； |
| ★ | 26 | 4.4硬件焦点维持系统：采用近红外光伺服光源监测样本的聚焦点，可确保长时间连续跟踪照相时图像始终清晰，兼容玻璃与塑料底培养器皿； |
|  | 27 | 4.5透射光源：高功率长寿命LED照明，内置复眼照明透镜； |
|  | 28 | 4.6 荧光光源： LED光源，非光纤连接可连续使用（寿命）≥20000小时； |
| ★ | 29 | 4.7物镜（均可配合焦点稳定系统使用）： 10X 平场复消色差物镜 N.A. ≥ 0.45 20X 平场复消色差物镜 N.A. ≥0.80 40X复消色差物镜N.A. ≥1.0 60X或63X 复消色差物镜 N.A. ≥1.40 100×平场复消色差物镜NA ≥1.45 |
|  | 30 | 5、活细胞培养系统（可选；如配置，可以加分）： 5.1配备温度、湿度CO2浓度与气体流量控制器； |
|  | 31 | 5.2配置顶板加热功能，具有多部件加热控制，顶部、底部、物镜套环加热，能够保证温度、湿度、CO2浓度长时间稳定，能够满足长时间活细胞动态观测的需要。 |
|  | 32 | 5.3 CO2浓度调节范围0-18%，精度 ≤0.1%；温度控制精度：≤0.1度； |
|  | 33 | 5.4配有通用培养皿加热附件、多孔板加热附件：可以进行35mm, 60 mm培养皿和6孔、12孔、24孔板、96孔板及玻片的细胞培养（配置中包含相应硬件组）； |
|  | 34 | 5.5温度控制器带有温度负反馈控制系统； |
|  | 35 | 5.6外置式加湿系统，湿度可以达到90%以上。 |
|  | 36 | 6、超分辨模块 6.1实时 – 加强工作流程，采集处理同时进行，可在“实时模式”中查看； |
|  | 37 | 6.2兼容低激发光强度(mW-W/cm2) – 可长时间进行活细胞观察; |
|  | 38 | 6.3适配传统的荧光染料，无光控转换标记要求; |
|  | 39 | 6.4支持活细胞动力学 – 每1-2秒全视野超分辨成像。使用ROI时≥10 fps。 |
|  | 40 | 6.5支持多种成像技术 – 宽场、转盘式共聚焦。 |
| ★ | 41 | 6.6 硬件和软件结合的超分辨模块，结合科学相机与成像系统，XY轴分辨率≤120 nm 。 |
|  | 42 | 7、配套控制与分析软件系统： 7.1兼容windows10及以上操作系统，采用可定制化操作界面，及多用户配置管理功能。 |
|  | 43 | 7.2支持多类显微镜及周边设备 |
|  | 44 | 7.3图像采集拍摄：支持多通道拍摄、动态图像拍摄、Z系列图像拍摄、多点图像拍摄、时间序列采集动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据。六维（可从X、Y、Z、通道、时间、多点中选择任意6维数据）拍摄。 |
|  | 45 | 7.4大图象拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动或电动载物台拼接大面积图像。 |
|  | 46 | 7.5光学设置管理：可记录成像装置与显微镜设置，实现不同设置的一键切换。 |
|  | 47 | 7.6多维图像显示：显示时间序列、多点、Z轴及多通道图像，可自动播放，任意选择图像内容保存。 |
|  | 48 | 7.7通道合并：荧光及明场图像叠加。 |
|  | 49 | 7.8轴序列图像三维重构：三维图像任意选择、放大、切割，包含三维动画生成工具。 |
|  | 50 | 7.9光强度线性分析：可选用≥5种交互式线条轮廓测量方法，至少包括任意线、两点线、水平线、垂直线及折线等。 |
|  | 51 | 7.10 分析软件支持包括宽场荧光显微镜、激光共聚焦显微镜、转盘共聚焦显微镜、多光子荧光显微镜、超分辨荧光显微镜等多种显微镜厂商的成像数据的可视化与分析实时渲染3D图像和图像拼接，可选择单层/多点预览、三维重构预览或最大投影展示,可对原始结果进行剪切，自带影像编辑功能，可自由创建视频等多种展示操作，支持Windows系统; 支持TB (Terabyte)级别的数据渲染与展示； |
|  | 52 | 7.11负责软件免费升级； |
|  | 53 | 7.12 具有FRAP、FRET采集及分析功能。 |
|  | 54 | 8、计算机及其他 8.1图像工作站：CPU 3.0GHz，内存≥64GB，硬盘≥512GB SSD+2TB机械硬盘，光驱 DVD-RW，显示器 31-34英寸 |
|  | 55 | 8.2减震台≥1000x800mm，电脑桌≥500mm×500mm，，UPS容量≥30min。 |
|  | 56 | 配置要求： 显微镜主机1台，激光单元1套，超快扫描单元1套，超分辨模块1套，高分辨率相机2台，活细胞培养系统1套，软件及工作站1套，减震台一套，电脑桌一套，UPS一套。 |