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[bookmark: _Toc13994][bookmark: _Toc5498][bookmark: _Toc23419][bookmark: _Toc16794][bookmark: _Toc8120][bookmark: _Toc18212]芒市海关进境食用水生动物实验室检测能力提升项目实验室仪器设备采购
[bookmark: _Toc29108][bookmark: _Toc32031]招标公告
项目概况
芒市海关进境食用水生动物实验室检测能力提升项目实验室仪器设备采购的潜在投标人应在登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)凭企业数字证书（CA）在网上确认投标并获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径,并于2026年07月07日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc1299][bookmark: _Toc23839][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.1项目编号：DHZC2026-G1-00447-DHSH-0014 
1.2项目名称：芒市海关进境食用水生动物实验室检测能力提升项目实验室仪器设备采购
1.3预算金额：¥747.53万元。
1.4最高限价：¥7475300.00元。
1.5采购需求：采购芒市海关进境食用水生动物实验室检测能力提升项目实验室仪器设备采购一批，详见下表：
	序号
	设备名称
	主要用途（检测商品与主要检测项目类别）
	是否进口
	数量
（台/套）
	控制单价  （万元）
	小计（万元）

	1
	全自动酶免仪
	动物/人的疫病 Elisa 检测、兽药残留/瘦肉精等检测、细菌、病毒抗原检测、三聚氰胺含量检测、分子生物学和细胞生物学科研工作
	否
	1
	26.90
	26.90

	2
	高速冷冻离心机
	用于分离和富集食物中的微生物、蛋白质等成分，以进行质量控制和检测
	否
	1
	8.71
	8.71

	3
	全自动多功能成像系统
	适用于化学发光成像、核酸成像、SDS-PAGE 胶成像、菌落成像，荧光标记实验等。化学发光检测：Westernblot、Southernblot、Northernblot、Dotblot 等 发 光 实 验 多 色 荧 光 检测 ： 可 实 现 多 通 道 荧 光 检 测 ：AMCA/AlexaFluor350/DyLight350 、cy2/AlexaFluor488/DyLight488 、cy3/AlexaFluor555/DyLight550、cy5/AlexaFluor647/DyLight649凝胶检测：满足 TanonTM 核酸染料 Red、TanonTM 核酸染料 Green、溴化乙锭（EB）、SYBR®Green、SYBR®Gold、SYBR®Safe、GelRedTM、GelStar®、SYPRO®Ruby、SYPRO®Orange、Qdots®、考马斯亮蓝、银染等染料成像。
其他应用：各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，电化学。
	否
	1
	36.84
	36.84

	4
	全自动均质器
	用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品，等的均质处理，特别适用于农兽残检测样品的提取。
	否
	2
	16.37
	32.74

	5
	低温&灭活研磨仪
	用于土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、标本等样本进行研磨粉碎
	否
	1
	20.05
	20.05

	6
	生物安全柜
	用于检测实验中防止生物安全样品产生的气溶胶等对人员和环境造成危害
	否
	3
	13.83
	41.49

	7
	实时荧光定量PCR仪
	可实现多病同检，多病同防，提升口岸检出率，提升口岸通关时效。
	否
	1
	19.60
	19.60

	8
	核酸提取
	满足实验室快速检测测的工作需要，助推通关便利化，提升通关效率，
保障进口能源安全。更进一步提升海关实验室自动化、智慧化水平，对
于海关口岸监管、服务地方经济发展有着重大的意义。
	否
	1
	17.69
	17.69

	9
	全自动酶联免疫分析仪
	解决 ELISA 实验的自动化、标准化；更好的对 ELISA 实验进行全流程质
量控制。通量 20 块左右酶标板容量的全自动酶免仪即可满足日常工作，
缩短项目报告等待时间。
	否
	1
	27.87
	27.87

	10
	液相色谱-串联三重四极杆质谱
	用于水产品痕量物质精准检测，主要测兽药残留、生物毒素、环境污染物，满足高通量与低检出限需求。海关监管要求按国标与 SN 标准执行，严格定性定量、核查残留限量，作为进出口通关、执法判定与风险监控的法定技术依据。
	否
	1
	247.44
	247.44

	11
	电感耦合等离子体-质谱仪（ICP-MS）
	用于水产品中重金属精准检测，可快速定量砷、镉、铅、汞、铬等有毒有害元素，灵敏度高、线性范围宽，适用于鱼、虾、贝等复杂基质。海关监管中，用于进出口安全把关，严格执行国标及限量要求，实现痕量元素快速筛查与确证，防范重金属污染风险，保障贸易通关与食品安全。
	否
	1
	131.43
	131.43

	12
	Quechers 前处理设备
	用于农、兽药残留等前处理
	否
	1
	49.04
	49.04

	13
	超声波清洗器
	实验器皿清洗
	否
	2
	0.52
	1.04

	14
	直接测汞仪
	直接测汞仪用于水产品中总汞快速定量检测，无需复杂前处理，直接固体 / 液体进样，高温热解、金汞齐富集后原子吸收测定，灵敏度高、速度快、无试剂污染。海关监管中，严格执行汞残留限量标准，高效防控汞污染风险，保障水产品通关安全与食用安全。
	否
	1
	36.71
	36.71

	15
	全自动固相萃取仪
	样品前处理自动化，完成萃取、净化、富集等步骤，减少人工误差、提高重现性，适配兽药、毒素、重金属等待测组分净化。
	否
	1
	37.52
	37.52

	16
	水浴氮吹仪
	用于水产品检测样品浓缩，通过温和加热与氮气吹扫，快速去除有机试剂，富集兽药残留、环境污染物等痕量待测物，操作简便、浓缩效率高
	否
	1
	9.35
	9.35

	17
	鼓风干燥箱
	样品烘干，测水份含量等
	否
	1
	0.66
	0.66

	18
	水浴摇床
	样品衍生前处理
	否
	1
	0.51
	0.51

	19
	粉碎机
	样品粉碎前处理
	否
	4
	0.23
	0.92

	20
	台式低速离心机
	样品离心
	否
	1
	1.02
	1.02

	合        计
	747.53


1.6交货地点：采购人指定地点；
1.7质量要求：符合国家质量验收标准，一次性验收合格。
1.8合同履行期限：合同签订之日起60日历天内完成交货及安装调试。
1.9本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc4117][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc2051]二、投标人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1本项目是否专门面向中小企业：本项目不属于专门面向中小企业预留份额的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号)、云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（云财采〔2022〕19号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)和环境标志产品及节能产品相关规定的投标人，按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条的规定，采用“价格评审优惠”的方式落实。
3.本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc6551][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc29745][bookmark: _Toc28359004]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc234382582][bookmark: _Toc371410590][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc26119]3.1时间：2026年06月08日06:00至2026年06月15日24:00（北京时间）
3.2地点：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。
3.3方式：网上获取。
凡有意参加投标者，请于本招标文件规定的获取时间内，登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)，凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件；未办理企业数字证书（CA）的企业需按照“政府采购云平台”电子认证的要求，在“政府采购云平台-CA管理-CA证书申领”版块中办理企业数字证书（CA）并绑定企业数字证书（CA）后在网上获取招标文件；数字证书（CA）办理详见其办理流程。招标文件免费提供，此为获取招标文件的唯一途径。
注：如投标人已在“云南省公共资源交易信息网－网上办事－CA办理”版块中注册通过并办理企业数字证书（CA）的，可直接绑定使用，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。投标人在“政府采购云平台”办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。
3.4售价：0元人民币。
[bookmark: _Toc17577]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间：2026年07月07日09时00分（北京时间）
4.2开标时间：同提交投标文件截止时间
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc13971]4.3开标地点：云南省德宏州芒市文蚌街中缅友谊馆三楼（德宏州公共资源交易中心），“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)。
4.4开标方式：“现场开标”和“网上智能开标”。
注：①投标人应按照本项目招标文件和“政府采购云平台”的要求编制、加密投标文件，并在提交投标文件截止时间前上传至“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。
②投标人可选择现场解密或远程解密。
[bookmark: _Toc22300]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc14132][bookmark: _Toc25980]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc43909986][bookmark: _Toc28979][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]1.投标保证金
投标保证金70000元；
2.需落实的政府采购政策：
(1)本项目是否适用小微企业政策：是。
(2)本项目是否适用监狱企业政策：是。
(3)本项目是否适用残疾人福利性单位政策：是。
(4)本项目是否适用节能产品、环境标志产品政策：是。
(5)本项目是否适用脱贫攻坚政策：否。
4.本项目采购标的对应所属行业为：工业，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定。
5.监督：行业监督部门及联系电话：芒市财政局 0692-2121910，纪检监督电话：0692-12388。
6.本次招标公告在云南省政府采购网（网址：www.yngp.com）、“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)上发布。采购人和采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告内容不承担任何责任。
7.请各报名参与投标人在该项目未开标之前密切关注信息发布网站，如该项目需发布更正公告或者补充（变更）通知均在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)、云南省政府采购网（网址：www.yngp.com）上发布，不再另行通知，因各投标人未及时上网看到更正公告或者下载补充（变更）通知的后果由投标人自行承担。
8.政采云服务热线：95763 （服务时间：工作日8：00-20：00）
[bookmark: _Toc10023]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：芒市商务局
地址：芒市大街109号残联综合楼5楼
联系人：祁宁
联系电话：14787300035

[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：德宏杉和工程咨询有限公司
地　　址：云南省德宏州陇川县勐宛南路勐宛山水116栋3号
联系人：周舟
联系电话：0692-2990423  13908827135

3.项目联系方式
项目联系人：周舟
电话：0692-2990423  13908827135
[bookmark: _GoBack]2026年06月20日










[bookmark: _Toc8691]第二章 投标人须知


[bookmark: _Toc13590][bookmark: _Toc21714][bookmark: _Toc8090][bookmark: _Toc26144]投标人须知前附表
 
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名称：芒市商务局
地址：芒市大街109号残联综合楼5楼
联系人：祁宁
联系电话：14787300035

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：德宏杉和工程咨询有限公司
地址：云南省德宏州陇川县勐宛南路勐宛山水116-3号
联系人：周舟
联系电话：0692-2990423  13908827135

	1.1.4
	招标项目名称
	芒市海关进境食用水生动物实验室检测能力提升项目实验室仪器设备采购

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	¥7475300.00元

	1.3.1
	采购内容
	采购芒市海关进境食用水生动物实验室检测能力提升项目实验室仪器设备采购实验室仪器设备一批，详见招标文件第六章“采购需求及技术规格要求”。

	1.3.2
	合同履行期限
	交货及安装调试期：合同签订之日起60日历天内完成交货及安装调试。

	1.3.3
	质量要求
	符合国家质量验收标准，一次性验收合格。

	1.3.4
	交货地点
	采购人指定地点；

	1.4.1
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力；提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
①未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被列入“中国执行信息公开网”（网址：http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（评审前采购人或采购代理机构将通过相关网站查询，并留存网站查询结果截图或打印件，提供给评标委员会）；
②提供2024年或2025年度经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；2026年新成立企业，未经审计则需提供公司企业成立至今内部自行编制的财务报表。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供相关证明材料或声明。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
①提供缴税所属时间在2026年1月至本项目投标文件提交截止时间前，任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；成立时间不足3个月或非企业原因无法提供纳税证明的作特别说明。
②提供缴费所属时间在2026年1月至本项目投标文件提交截止时间前，任意3个月的社会保障资金缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法不需要缴纳的，应提供依法不需要缴纳的相关证明文件；成立时间不足3个月或非企业原因无法提供缴纳社保证明的作特别说明。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违
法记录；提供书面声明（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（评审前采购人或采购代理机构将通过国家企业信用信息公示系统查询，并留存网站查询结果截图或打印件，提供给评标委员会）。
1.6.2投标人未对本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，提供承诺函（格式自拟）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目是否专门面向中小企业：本项目不属于专门面向中小企业预留份额的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号)、云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（云财采〔2022〕9号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)和环境标志产品及节能产品相关规定的投标人，按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条的规定，采用“价格评审优惠”的方式落实。 
3.本项目的特定资格要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织
□组织，考察时间：      年   月   日(在招标文件提供期限截止后，开标前)
        考察集中地点：                 

	1.10.1
	采购人是否允许分包
	☑不允许
□允许：
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	1.11.1
	样品要求
	是否要求提交样品：
☑不要求，本项目不强制要求提供样品，但投标人可根据自身情况选择是否提供样品。如果投标人提供样品，请在样品上标识本公司名称。
□要求：

	1.11.2
	检测报告
	是否要求随样品提交检测报告：
☑不要求
□要求：
检测机构要求：
检测内容要求：
成交人样品封存

	1.12
	不允许偏离的实质性要求和条件
	资格要求、符合性审查不允许负偏离

	[bookmark: page17]2.1
	构成招标文件的其他资料
	根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	在投标截止时间10日前，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)，通过网络在线方式进行不署名提问。
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交方式登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)，要求采购人对招标文件予以澄清。

	2.2.2
	投标人确认收到招标文件澄清的形式
	招标澄清和补遗全部通过网络送达，投标人自行登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)获取澄清，无须回复确认已收到该澄清，采购人不再另行通知。

	2.3.1
	采购人书面修改招标文件的时间
	在投标截止时间15日前，采购人确需要变更招标文件内容的，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报主管部门备案，提交“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)统一通过网络向潜在投标人发布。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的形式
	投标人自行登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

	3.2.3
	最高投标限价
	□无
☑有，最高投标限价：¥7475300.00元（投标人投标报价不得高于最高投标限价，各单价不得高于控制价单价，否则否决投标）。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	本次报价为固定单价报价，报价应为人民币含税价（元），包括设备原价、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、税费、质保期内所有服务费及其他相关费用，也包含运维过程中由于不可抗力因素导致系统出现故障的维护费用、乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用，以及甲方指定地点安装等所需全部费用。一口价不变，后续不再追加任何额外费用。
注：不可抗力因素包括：1、重大自然灾害，如：重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等；2、重大的社会非正常事件，如：如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

	3.4.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额
根据《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意⻅》云财规〔2019〕5号文件精神，本项目投标保证金在标准收取金额基础上下浮。
项目名称：芒市海关进境食用水生动物实验室检测能力提升项目实验室仪器设备采购
项目编号：DHZC2026-G1-00447-DHSH-0014
投标保证金的形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函或保证保险等非现金形式提交。
投标保证金金额：70000.00元（大写：柒万元整）
二、投标保证金提交方式
（一）电汇、银行转账、支票、汇票、本票等（非现金形式）：投标保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构或其他名义提交，不得个人账户（按照规定投标人可以为自然人的项目除外）
附：保证金收款账户信息。
账户名称：德宏杉和工程咨询有限公司
开户行名称：中国农业银行股份有限公司陇川县支行
开户行账号：24139601040020967
（二）银行保函：保函申请人必须是投标人，受益人必须是采购人，保证人必须是投标人基本账号的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。
（三）保证保险：1.当投标人未能按照招标文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由保险公司按照保险合同对采购人的损失承担代偿责任。2.投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保险费造成经济纠纷的应由企业自行承担。3.在投标保证保险中，投标人为投保人，采购人为被保险人。
缴纳时间：保证金必须在递交投标文件的截止时间之前缴纳。
有效期：与投标有效期一致。
退还：除招标文件规定不予退还情形外，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。银行保函、保证金保险无须退还，有效期过后自动失效。
缴纳凭证：以非现金形式提交的，转账凭证等即为缴纳凭证（需注明项目编号或项目简称）；以其他方式提交的，附有效付款凭证以及保函或保险的彩色扫描件。

	3.5.2
	投标文件的签署
	按照文件要求，采用单位或个人的签章或签名。（注：在需要签字盖章的地方进行签字盖章，无需逐页签字盖章）

	3.5.3
	电子投标文件格式
	投标文件全部采用电子文档，使用“政采云电子投标客户端”制作加密生成。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	4.2.2
	递交投标文件截止时间和地点
	投标文件递交的截止时间：同投标截止时间
递交地点：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)。投标人应在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，视为放弃投标。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	投标文件退还：☑否
□是，退还时间：          

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标解密投标文件地点：云南省德宏州芒市文蚌街中缅友谊馆二楼（德宏州公共资源交易中心），“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)。

	5.3
	电子开标及投标文件解密
	网上递交投标文件后，投标人可根据自身情况选择到现场开标解密投标文件或者网上开标远程解密投标文件。
远程解密：投标人无需到达开标地点，须按“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)远程解密、开标的要求在规定时间完成签到、在线解密、开标一览表确认等相关操作,若投标人没有在规定时间完成以上相关操作，则视为撤回其投标文件，不再进入评标阶段。请投标人提前熟悉“政府采购云平台”操作手册。任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由投标人自行负责。
现场解密：投标人携带加密锁在投标文件截止时间前到达现场解密。逾期到达或未在规定时间内完成解密则视为撤回其投标文件，不再进入评标阶段。 

	5.4
	开标异议
	开标过程中如有问题，可以发起在线异议或现场提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。唱标结束后，投标人在采购人规定时间内未提出异议的，视为无异议。

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
评标专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人数：1-3

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是  
☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介
公告期限：1个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
☑要求，履约保证金的形式：现金、支票、银行保函、保单或保证保险等形式提交；
[bookmark: _Hlk50501171]履约保证金的金额：合同总金额的10%。
□不要求

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	☑综合评分法
□最低评标价法

	12.2
	是否采用电子化招标投标
	□否：
☑是：采用网上智能开标，投标人必须使用使用“政采云电子投标客户端”制作加密生成。详见附件一  投标人注意事项

	12.3
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.4
	定价方式
	采用固定单价，据实结算。

	12.5
	落实的政府采购政策
	（1）小型和微型企业价格扣除评分优惠政策
是否适用于本项目：☑适用 □不适用。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对符合条件的小型和微型投标人，在投标报价评分时给予投标报价10%的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，在投标报价评分时给予投标报价4%的扣除。
（2）监狱企业价格扣除评分优惠政策
是否适用于本项目：☑适用 □不适用。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参与本项目投标时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。
注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）残疾人福利性单位价格扣除优惠政策
是否适用于本项目：☑适用 □不适用。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位参与本项目投标时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。
注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交单位为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（4）节能环保
是否适用于本项目：☑适用□不适用。
若投标产品为节能产品、环境标志产品且能提供有效的认证证书及相关证明材料的（相关证明材料指：最新版的政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录、节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单等）。
相关证明材料可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。
（5）支持脱贫攻坚政策
是否适用于本项目：□适用☑不适用。
根据《云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于贯彻落实运用政府采购政策支持脱贫攻坚有关事宜的通知》（云财采〔2019〕9号）相关规定：采购人使用财政性资金采购物业服务时，对注册地在国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员的物业公司所提供的服务能满足采购需求的，应当在同等条件下实行优先采购。
物业公司须提供其注册地所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。如成交后，其相关证明随成交结果一同公告。

	12.6
	其他要求
	中标后须提交的投标文件：
中标人在领取中标通知书时须提供1份与网上上传的电子投标文件完全一致的纸质投标文件。

	12.7
	须知前附表中的符号定义
	“☑”代表选择，“□”代表未选择。

	12.8
	监督
	行业监督部门及联系电话：芒市财政局 0692-2121910
纪检监督电话：0692-12388

	12.9
	政府采购异常低价审查
	政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
　　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。  

	12.10
	统计上大中小微型企业划分标准
		行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y<20000
	 50≤Y<500
	Y<50

	工业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X<1000
	 20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y<40000
	 300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y<80000
	 300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z<80000
	 300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X<200
	 5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X<300
	10≤X<50 
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y<20000
	100≤Y<500 
	Y<100

	交通运输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X<1000
	 20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y<30000
	 200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X<200
	 20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y<30000
	 100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X<1000
	 20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y<30000
	 100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X<300 
	 10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y<10000
	 100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X<300 
	 10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y<10000
	 100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X<2000
	 10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y<100000
	 100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X<300 
	 10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y<10000
	  50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y<200000
	 100≤Y<1000
	Y<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z<10000
	2000≤Z<5000   
	Z<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X<1000
	100≤X<300 
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y<5000 
	 500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X<300 
	 10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z<120000
	 100≤Z<8000
	Z<100

	其他未列明行业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X<300 
	 10≤X<100
	X<10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务业；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

	12.11
	政府采购活动中中小企业的判定
	(一)可以判别为中小企业的情形
1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标;
2.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业;
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
(二)不应判别为中小(微)企业的情形
1.在货物采购项目中，供应商为中小企业，但所提供的货物为大型企业制造的，即货物由大型企业生产且使用大型企业商号或者注册商标的。不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。
2.供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

	12.12
	关于节能产品及环境标志产品 
	1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。
3投标产品属于强制节能产品的应当提供强制节能产品，否则其投标文件按无效文件处理，对于其他节能产品及环境标志产品的评审：详见评标办法。
4环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。
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附件一：投标人注意事项 

为规范采购人、代理机构在政府采购电子交易平台（以下简称：“电子交易平台”）中编制电子采购文件，现就供应商使用电子交易平台注意事项如下： 
一、电子采购文件获取 
凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA 申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：供应商如之前已在云南CA 在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理（2022 年 1 月 1 日前在云南省公共资源交易平台办理过云南 CA 证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省供应商在政采云平台办理的其他 CA 可直接使用，无需重复办理。 
供应商通过 CA 证书获取采购文件的视为合法获取了项目采购文件，具备本项目的投标资格。 
二、电子采购文件澄清与答疑 
供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在政采云平台“询问列表”提出，要求采购人或代理机构对采购文件予以澄清。
三、电子投标（响应）文件的编制 
（一）电子投标（响应）文件应使用“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政采云平台。编制要求见《电子投标文件编制要求》。 
（二）如供应商提交的电子标书不符合（一）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标（响应）文件将不予受理。 
四、电子投标（响应）文件的递交 
在投标（响应）文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）前，需在网上递交投标（响应）文件，具体要求：
登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn），供应商须在投标截止时间前完成投标（响应）文件的电子签章、加密及上传，投标截止时间前未完成投标（响应）文件上传的，视为撤回投标（响应）文件。 
五、电子投标（响应）文件的修改与撤回 
在投标截止时间前，供应商可以在政采云平台修改或撤回已在网上递交的投标（响应）文件，无须书面形式通知采购人。 
六、电子开标及投标（响应）文件解密 
（一）若供应商熟悉“政采云”相关投标程序，不到现场参加投标的，应提前在自有场地配置有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑）功能的相应设备及稳定网络环境，并按“政采云”开标大厅中的提示完成采购活动。 
（二）到现场参与投标的供应商，建议于响应文件提交截止时间前携带编制投标（响应）文件时的加密数字证书（CA）、具有摄像头及话筒的笔记本电脑至采购代理机构开标地点参与投标。 
（三）采购人宣布开启电子投标（响应）文件后，供应商登陆“政采云”开标大厅，使用供应商编制投标（响应）文件时的加密数字证书对投标（响应）文件进行解密。 
七、技术支持 
系统操作问题：请致电政采云，4008817190（客服热线）； 
云南 CA 操作问题：请致电云南 CA，4006727666； 
云南 CA 紧急联系方式：15288315056。
[bookmark: _Toc20589][bookmark: _Toc27064][bookmark: _Toc19039]

[bookmark: _Toc5174]1. 总则
[bookmark: _Toc31335][bookmark: _Toc700]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc27395][bookmark: _Toc28747]1.2 招标项目的资金情况
1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc16064][bookmark: _Toc20957]1.3采购内容、合同履行期限、服务要求、交货地点及方式
[bookmark: _Toc16202]1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。
1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4交货地点及方式：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc17694][bookmark: _Toc10611]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件：详见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；
(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（3）法律、法规和投标文件规定的其他情形。
1.4.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Toc27960][bookmark: _Toc18144]1.5 费用承担
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理由投标人自行承担，所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
1.5.2 中标服务费：以中标价为计算基数，按《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的规定下浮20%。由中标人在收到中标通知书时一次性向采购代理机构支付。
1.5.3其他费用（如公证费等），按国家、省、市相关规定收取，由中标人支付。
[bookmark: _Toc6230][bookmark: _Toc16680]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc31781][bookmark: _Toc787]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc29423][bookmark: _Toc29116]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc296602429][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc29812][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc247592876][bookmark: _Toc29408]1.9 现场考察
1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 
1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc587][bookmark: _Toc31848]1.10分包
1.10.1采购人是否允许分包：详见投标人须知前附表。如采购人允许分包的，投标人应遵守如下规定：
（1）投标人拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包；
（2）除投标人须知前附表规定的工作外的其他工作不得分包。
1.11样品
1.11.1采购人是否要求提供样品：详见投标人须知前附表。如采购人要求提供样品的，投标人应按投标人须知前附表要求提交。
1.11.2采购人是否要求随样品提交检测报告：详见投标人须知前附表。如采购人要求随样品提交检测报告的，投标人应按投标人须知前附表要求提交。
[bookmark: _Toc29345]1.12响应和偏离
[bookmark: page22]投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出响应，否则，投标人投标无效。不允许偏离的实质性要求和条件见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc32012][bookmark: _Toc31795][bookmark: _Toc31733][bookmark: _Toc1691]2. 招标文件
[bookmark: _Toc21536][bookmark: _Toc16596]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1)招标公告；
(2)投标人须知；
(3)资格审查；
(4)评标办法；
(5)合同条款及格式；
(6)采购需求及技术规格要求；
(7)投标文件格式；
根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc17621][bookmark: _Toc23003][bookmark: _Toc8029]2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间要求详见投标人须知前附表。
2.2.2  投标人确认收到招标文件澄清的形式详见投标人须知前附表。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 采购人书面修改招标文件的时间要求详见投标人须知前附表。
采购人无论对评标办法、评标项目等重要评标内容作何种变更，都要重新制作电子招标文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件用于编制电子投标文件。招标文件的修改将在““政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)”发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。
2.3.2 投标人确认收到招标文件修改的形式详见投标人须知前附表。投标人应在截标时间前随时查看““政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)”中有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
2.3.3 招标文件澄清、招标文件修改发出的时间距离本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.4招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
[bookmark: _Toc16663][bookmark: _Toc29741][bookmark: _Toc24916][bookmark: _Toc13290][bookmark: _Toc24768]3. 投标文件
[bookmark: _Toc2432][bookmark: _Toc4962]3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容
3.1.1.1资格审查部分；
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
二、满足本项目的特定资格要求的资料；
三、需落实政府采购政策的材料；
四、联合体协议书（本项目不适用）；
五、法定代表人（负责人）身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
六、其他要求；
3.1.1.2报价部分；
一、开标一览表；
二、报价表；
三、其他要求
3.1.1.3商务技术部分；
一、投标函
二、投标保证书
三、商务条款偏离表和技术规格偏离表
四、关于商务技术审查的其他资料
五、技术部分
六、其他资料
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2电子投标文件制作
[bookmark: _Toc3252][bookmark: _Toc21369]（1）投标文件全部采用电子文档，由投标人使用“政采云电子投标客户端”制作加密生成。
（2）投标人在编制投标文件时应按招标文件中规定的分级目录依次导入相关内容。
（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”。
（4）投标人应严格响应第六章“采购需求及技术规格要求”，需要书面阐述的内容由法定代表人签署；
（5）投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行加密，形成加密的投标文件。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc12995][bookmark: _Toc14190]3.3 投标有效期
3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc1543][bookmark: _Toc23125]3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。
3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；
(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
(3)其他情形，见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc32408][bookmark: _Toc4859]3.5投标文件的编制
3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。
[bookmark: _Toc13757][bookmark: _Toc1490][bookmark: _Toc7149]3.5.2投标文件全部采用电子文档，按投标人须知前附表的规定进行签署。
3.5.3电子投标文件的格式见投标人须知前附表。
3.5.4因字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应招标文件的，投标文件将会被认定为无效。因复印模糊，导致资料无法辨认的，视为未提供该资料。
3.5.5因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
[bookmark: _Toc32502]4. 投标
[bookmark: _Toc1523][bookmark: _Toc20611][bookmark: _Toc25497][bookmark: _Toc9134]4.1 投标文件加密要求
[bookmark: _Toc27596]4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件。
4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。
[bookmark: _Toc8975][bookmark: _Toc21133][bookmark: _Toc5071]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的截止时间和地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc21332][bookmark: _Toc27792][bookmark: _Toc24636]4.3 投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc20324]4.3.1在投标截止时间前，投标人可以修改与撤回在网上已递交的投标文件。
4.3.2修改的投标文件应按照规定进行撤回、修改和重新递交。
[bookmark: _Toc17306][bookmark: _Toc2249]5. 开标
[bookmark: _Toc1527][bookmark: _Toc9143]5.1 开标时间和地点
采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
5.3 开标程序
[bookmark: _Toc30133]采购人在“投标人须知前附表”规定的时间及地点对收到的投标文件公开开启，投标人应准时登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)完成远程解密。
投标人若未准时参加投标文件开启的，视为放弃投标，由此引起的一切责任均由投标人自行负责。
5.4 开标异议
详见投标人须知前附表，开标过程中如有问题，可以在线或现场提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。
[bookmark: _Toc26693]6. 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc11518][bookmark: _Toc25563][bookmark: _Toc29087][bookmark: _Toc13999]7. 评标
[bookmark: _Toc11207][bookmark: _Toc4770]7.1 评标委员会
7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
[bookmark: _Toc28237][bookmark: _Toc6336]7.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc10442][bookmark: _Toc5282]7.3 评标
7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc30483][bookmark: _Toc6003][bookmark: _Toc6561][bookmark: _Toc22840]8. 中标和合同
[bookmark: _Toc18219][bookmark: _Toc31217]8.1 定标
按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。
[bookmark: _Toc18811][bookmark: _Toc18115]8.2中标公告
采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。
中标公告期限详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc8411][bookmark: _Toc16495][bookmark: _Toc3833]8.3中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。
[bookmark: _Toc13042][bookmark: _Toc7193]8.4 履约保证金
8.4.1中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc6413][bookmark: _Toc18519]8.5 签订合同
8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
[bookmark: _Toc15335]9. 重新招标与不再招标
[bookmark: _Toc20692][bookmark: _Toc11854][bookmark: _Toc32350][bookmark: _Toc12067][bookmark: _Toc4788][bookmark: _Toc4207][bookmark: _Toc26502][bookmark: _Toc18571][bookmark: _Toc20594]公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应该依法报财政部门批准。
[bookmark: _Toc14495]10. 质疑和投诉
   10.1质疑
10.1.1质疑接收
10.1.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
10.1.1.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
质疑函（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出的质疑日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由其法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或盖章，并加盖公章。
投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
10.1.1.3接收质疑函的方式：质疑函采取现场书面递交形式。由法定代表人持本人身份证原件或授权委托代理人持本人身份证原件及授权委托书原件，同时携带质疑函(原件)和加盖单位公章的相关依据和证明材料，送至采购代理机构。
10.1.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。
10.1.2质疑回复
采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
    采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或成立但未对中标、成交结果构成影响的，将继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标，成交结果的，按照《政府采购质疑和投诉办法》第十六条处理，质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或采购代理机构应将相关情况报告本级财政部门。
10.2投诉
    投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
[bookmark: _Toc24150]11. 纪律和监督
[bookmark: _Toc453][bookmark: _Toc14990]11.1 对采购人的纪律要求
(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；
(2)采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；
(3)在规定时间内确定中标人；
(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。
[bookmark: _Toc20446][bookmark: _Toc14876]11.2 对采购代理机构的纪律要求
（1）按照采购人编制的采购需求编制招标文件，内容不得违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则；
（2）不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；
（3）负责组织评审工作，并履行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第四十五条规定的职责；
（4）采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行；
（5）采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。
11.3对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc17796][bookmark: _Toc29247]11.4 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会及其成员不得有下列行为：
(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；
(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
(6)记录、复制或者带走任何评标资料；
(7)其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
[bookmark: _Toc22639][bookmark: _Toc5153]11.5 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
11.6采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加活动前3年与投标人存在劳动关系；
（2）参加活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
11.7廉洁自律规定
（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc11291][bookmark: _Toc3960][bookmark: _Toc11354][bookmark: _Toc19873][bookmark: _Toc18697][bookmark: _Toc9082][bookmark: _Toc14857]12. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc31137][bookmark: _Toc13313]

附件一：问题澄清通知
 
问题澄清通知
(编号：         )

           (投标人名称)
评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
1.
2.
……
请将上述问题的澄清、说明或补正于      年   月   日   时前递交至                      (详细地址)或以扫描件发送至  		     （邮箱号）。采用扫描件发送方式的，应在     年   月   日   时前将原件递交至	             （详细地址）。
                                        
 
评标委员会： 	      (签字)
 
日期：      年   月   日
[bookmark: _Toc10860][bookmark: _Toc4237]

附件二：问题的澄清
 
问题的澄清
(编号：                   )

  评标委员会：
问题澄清通知(编号 ：                    )已收悉，现澄清、说明或补正如下：
 1.
2.
 ……
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。






投标人：	           (加盖单位公章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	      (签字)
日期：      年     月    日


[bookmark: _Toc19810][bookmark: _Toc23493]

[bookmark: _Toc22933][bookmark: _Toc30796]附件三：确认通知
 
 
确认通知
 
	              (采购人名称)：
你方于     年   月   日发出的	            (项目名称)招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于     年   月   日收到。
特此确认。
 






投标人：	           (加盖单位公章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	      (签字)
日期：      年     月    日
[bookmark: _Toc21356][bookmark: _Toc2268]

[bookmark: _Toc31521][bookmark: _Toc32052]第三章 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人(和/或)采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
资格审查：
采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。
1、不符合下列情形之一的投标文件不能通过资格审查：
	[bookmark: _Toc5266]资格评审标准
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资料
	1.投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.符合“投标人须知前附表”第1.4.1项要求；

	
	满足本项目的特定资格要求的资料
	1投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.符合“投标人须知前附表”第1.4.1项要求；

	
	需落实政府采购政策的材料
	1.投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.符合“投标人须知前附表”第1.4.1及12.5项要求及符合第七章资格审查部分规定；

	
	联合体
	未以联合体形式投标；

	
	法定代表人（负责人）身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
	1.投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书原件扫描件；

	
	其他资料
	1.投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.符合第七章资格审查部分规定及招标文件的要求。


[bookmark: _Toc24870]
第四章 评标办法(综合评分法)
一、评标机构
评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见“投标人须知前附表7.1.1”。
二、采购人或者采购代理机构职责
采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。
(二)宣布评标纪律。
(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。
(四)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。
(五)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。
(六)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。
(七)核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。
(八)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
(九)处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
三、评标委员会职责
评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
(一)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。
(三)对投标文件进行比较和评价。
(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
四、评标纪律
(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。
(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。
(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。
(四)所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。
(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。
(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。
(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。
(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。
五、评标原则
评标将遵循下列原则：
(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。
(二)全面分析，综合评审。
(三)评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。
六、评标程序
本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。
 (一)符合性审查
评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
1、符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	报价部分
	投标报价
	1.投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.符合第二章“投标人须知”第3.2项规定及符合第七章报价部分规定。
3.政府采购异常低价审查：符合第二章“投标人须知”第12.10项规定及符合第七章报价部分规定。

	商务及技术部分
	投标有效期
	1.投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定及符合第七章商务及技术部分规定。

	
	投标保证金
	1.投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定及符合第七章商务及技术部分规定。

	
	合同履行期限
	1.投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定及符合第七章商务及技术部分规定。

	
	质量要求
	1.投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定及符合第七章商务及技术部分规定。

	
	交货地点及方式
	1.投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.4款规定及符合第七章商务及技术部分规定。

	
	投标内容
	1.投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.投标人提供的服务无实质性遗漏，符合第六章“采购需求及技术规格要求”的规定及符合第七章商务及技术部分规定。

	
	不允许偏离的实质性要求和条件
	1.投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.符合第二章“投标人须知”第1.12条款规定

	
	权利义务
	1.投标文件的格式及签署符合招标文件规定；
2.符合第五章“合同条款及格式”及第六章“采购需求及技术规格要求”规定；

	
	其他无效情形
	详见本章附件A：否决投标条款

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件



(二)澄清有关问题
1.投标文件内容澄清
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.报价不一致情形澄清
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；
(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.政府采购异常低价审查　　
1、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
1.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
1.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
1.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
1.5.相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
2、属于前述第1项至第4项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
(三)商务和技术评估、综合比较与评价
1.落实的政府采购政策详见“投标人须知前附表12.5”
2.综合评分方式
具体评审细则如下（满分100分）：
	[bookmark: _Hlk22646381]评分因素
	分值
	评审标准

	报价部分
	投标报价评审
	30分
	根据各投标人投标总价按照以下规则进行打分。
1.算术修正报价
若存在算术修正，应按修正后的投标总价进行评标基准价和投标报价得分计算
2.政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策
若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的评标价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。
3.评标价=投标总价算数修正、政策优惠后的价格
4.评标基准价＝满足招标文件要求且投标总价评标价最低的评标价为评标基准价；
5.得分计算：满足招标文件要求且投标总价最低的评标价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝(评标基准价/评标价)×30

	商务及技术部分
	技术能力
	1分
	投标产品有一项及以上认定为节能产品或环保产品的得1分。
投标产品属于优先采购范围内的节能产品的，经国家认定的节能产品或环境标志产品，提供国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书扫描件（加盖电子签章）。
未提供的不得分。

	
	
	23分
	（1）重要技术参数评审评分（满分15分）
根据投标人对第六章《采购需求及技术规格要求》技术参数及要求的响应情况进行评审，标注“▲”参数为重要技术参数，若投标人未对重要技术参数内容作出响应或响应为负偏离的，每一条扣3分，扣完为止。
注意：招标文件要求提供技术参数证明材料的参数及对应要求的证明材料:①针对第六章“技术指标内容”中有明确要求证明材料的参数，投标人除如实填写技术规格偏离表外，还须提供符合“技术指标内容”要求的证明材料。②针对第六章“技术指标内容”中没有明确要求证明材料但为标注“▲”的重要参数，投标人除如实填写技术规格偏离表外，还须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答(技术支持资料包括:检验报告或宣传彩页或图纸或技术白皮书或软件功能截图等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料)。凡不符合上述要求的，视为未提供技术参数证明材料，视为负偏离。
（2）一般技术参数评审评分（满分8分）
根据投标人对第六章《采购需求及技术规格要求》技术参数及要求的响应情况进行评审，未标注“▲”号的为一般技术参数，若投标人未对一般技术参数内容作出响应或响应为负偏离的，每出现一条扣0.5分，扣完为止。
注意：招标文件要求提供技术参数证明材料的参数及对应要求的证明材料:①针对第六章“技术指标内容”中有明确要求证明材料的参数，投标人除如实填写技术规格偏离表外，还须提供符合“技术指标内容”要求的证明材料。凡不符合上述要求的，视为未提供技术参数证明材料，视为负偏离。
专家根据第六章采购需求及技术规格要求中的“技术指标内容”评审投标人的技术参数响应情况。

	
	项目实施方案
	15分
	依据本项目采购需求和特点，分项评审：①货物组织运输方案；②人员配置与职责；③交货期及进度计划保障措施；④安装调试计划及保障措施；⑤项目验收措施。
项目实施方案内容详实完整、要素齐全，紧密结合本项目实际需求制定，针对性较强，流程清晰、措施具体可行，可直接指导项目实施，具备较强的可操作性得15分。
每缺少一项内容扣3分，有一项内容相对简略、叙述不完整、不详细或不符合本项目实际需求的，扣1-3（不含3）分，本项分值扣完为止。

	
	质量承诺及保障措施
	8分
	依据本项目采购需求和特点，分项评审：①提供制造厂商质量保证和售后服务承诺书；②质保期、质量承诺、质量保障、违约处罚措施。
质量承诺及保障措施中有原厂商盖章的承诺书，内容阐述完整全面、详细具体，科学规范，切合本项目实际，具有可实施性及针对性得8分。
每缺少一项内容扣4分，有一项内容阐述相对简略、阐述不全、存在不合理内容、缺失或者阐述错误、不符合本项目实际需求的扣1-4（不含4）分，本项分值扣完为止。

	
	培训计划及保障措施
	8分
	依据本项目采购需求和特点，分项评审：①项目培训计划；②培训保障措施及违约承诺。
培训计划及保障措施内容阐述完整全面、详细具体，科学规范，切合本项目实际，具有可实施性及针对性得8分。
每缺少一项内容扣4分，有一项内容阐述相对简略、阐述不全、存在不合理内容、缺失或者阐述错误、不符合本项目实际需求的扣1-4（不含4）分，本项分值扣完为止。

	
	售后服务方案
	15分
	依据本项目采购需求和特点，分项评审：①售后服务体系、资源投入、保障措施及应急保障方案；②售后服务响应承诺及违约承诺；③提供原产商集中培训服务承诺书（免费提供需求单位不少于3名技术人员到厂家指定地点进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天）。
售后服务方案有原厂商盖章的承诺书、内容阐述完整全面、详细具体，科学规范，切合本项目实际、具有可实施性及针对性得15分。
每缺少一项内容扣5分，有一项内容阐述相对简略、阐述不全、存在不合理内容、缺失或者阐述错误、不符合本项目实际需求的扣1-5（不含5）分，本项分值扣完为止。


本项目核心产品为：液相色谱-串联三重四极杆质谱，提供相同核心品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
(四)得分汇总
1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分。
2.除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。
3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。
4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。
5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。
七、推荐
评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排序推荐1～3名中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
八、评标报告编写
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
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否决投标条款
A0.总  则
本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本节的规定为准。
A1.否决投标条款
有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：
A1.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
A1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
A1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；
A1.4投标报价未满足投标人须知前附表的；
A1.5报价超过招标文件中规定的最高限价的；
A1.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
A1.7存在招标文件“投标人须知正文1.4.3及1.4.4”的情况。
A1.8投标函不满足第七章“投标函”要求的；
A1.9合同履行期限不满足投标人须知前附表的；
A1.10服务要求未满足投标人须知前附表的；
B1.11联合体投标不满足投标人须知前附表的；
A1.12分包未满足投标人须知前附表的；
A1.13偏离不满足投标人须知前附表的；
A1.14投标有效期未满足投标人须知前附表的；
A1.15投标文件格式未满足投标人须知前附表的；
A1.16未按规定格式填写，内容不全，承诺未由法定代表人亲自签署或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；
A1.17投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；
A1.18不同投标人委托同一人投标的；
A1.19不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；
A1.20不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
A1.21不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
A1.22不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
A1.23内容填写不全或者关键字迹模糊无法辨认的；
A1.24扫描件模糊不清无法辨认的；
A1.25违反国家、省、市相关法律法规的；
A1.26法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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[bookmark: _Toc8577]政府采购合同

（电子招标采购项目适用）


项目名称： 芒市海关进境食用水生动物实验室检测能力提升项目实验室仪器设备采购


合同编号：                     （系统编号）
                       （合同自编号，如有）




甲  方：芒市商务局

乙  方：



甲方：         芒市商务局         
乙方：                              

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，芒市商务局  （采购人名称）（以下简称：“甲方”）通过 公开招标  采购（采购方式）确定        （中标人名称）（以下简称：“乙方”）为 芒市海关进境食用水生动物实验室检测能力提升项目实验室仪器设备采购（项目名称）中标人。甲乙双方协商一致同意签署《 芒市海关进境食用水生动物实验室检测能力提升项目实验室仪器设备采购合同》，以下简称：“合同”）。
一、货物（产品）名称、品牌、型号规格、数量、单价（甲乙双方据实填写）
	序号
	产品名称
	品牌、制造商、国别
	规格、型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：¥：         ；（大写：        ）



二、合同总价（大写）：人民币                 
（小写）：¥：                    
本次报价为固定单价报价，报价应为人民币含税价（元），包括设备原价、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、税费、质保期内所有服务费及其他相关费用，也包含运维过程中由于不可抗力因素导致系统出现故障的维护费用、乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用，以及甲方指定地点安装等所需全部费用。一口价不变，后续不再追加任何额外费用。
注：不可抗力因素包括：1、重大自然灾害，如：重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等；2、重大的社会非正常事件，如：如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。
本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机的辅助设备、气管线路、软件和文档资料等，以及设备运行所必需的随机消耗品（如箱包等），相应的技术服务与质量保证文件等。
三、配套设备、备品备件（含易损件或消耗品）供应情况：              。
四、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.负责合同签订后项目的配合、协调工作。
2.负责提供项目所必需的场地和环境。
3.负责组织成立验收小组对项目进行验收并签署验收报告。
4.按合同规定享有乙方提供的货物和服务。
（二）乙方的权利和义务
1.乙方保证按本合同条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的货物。
2.服务内容：保修期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换；在保修期内，同一货物、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须在   日内予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其他新机器；保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证    小时内到达现场，一般类故障保证由售后服务人员（或工程师）在    天内修复，复杂类故障保证由售后服务人员（或工程师）在    天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行每 / 个月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度。
乙方未在合同约定时间内进行保修或弥补缺陷的，需承担甲方自行委托第三方代为履行的费用及其他损失，所产生的费用，甲方有权直接从履约保证金或未付款项中扣除，不足部分乙方应按甲方要求限期补足。
3.保证甲方在合同设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。
4.严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。
5.参与甲方组织的项目验收。
6.乙方在合同履行过程中必须遵守安全操作规范，因乙方原因所产生安全事故及责任，均由乙方自行承担。
五、技术支持和培训
1.甲方在使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。
2.乙方技术支持联系人：     ，电话：      。
3.乙方向甲方提供   天的设备使用人员现场免费培训，培训内容包括设备的使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（具体事宜视实际情况而定，其他由甲乙双方协定）。
六、合同履行期限
[bookmark: OLE_LINK1]交货及安装调试期：合同签订之日起     日历天内到货，安装调试由甲乙双方约定日期。
设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同约定要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。
免费质保期：                             。
在质保期内，由乙方公司负责提供仪器故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。
因乙方原因造成交货期延误的，延误期限在  个日历天以内（含    个日历天）的，乙方按每日 / 元支付违约金。延误期限在    个日历天以上至    个日历天以内（含    个日历天）的，乙方按每日    元支付违约金。延误交货期超过    个日历天的，甲方有权解除合同，乙方应在    个工作日内退回甲方已支付的合同金额，并向甲方支付签约合同价     的违约金。违约金若不足以弥补甲方损失的，乙方应承担由此给甲方造成的其它经济损失。合同解除后，甲方可按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，重新组织招标。
七、验收及验收标准
1.验收程序：
货物到达指定交货地点后，由甲方和乙方进行集中验货，若开箱测试时发现所供货物达不到投标文件的响应内容，乙方必须在   个工作日内予以免费更换至满足要求为准，并承担合同金额   的违约金；在货物最终验收后的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。
交货及安装调试完毕，由乙方根据合同要求提出验收申请，甲乙双方技术人员根据投标文件中响应的设备配置及性能指标等内容进行验收。完成后由乙方编制验收报告初稿提交甲方组织的验收小组进行审查，符合验收标准的，验收通过。不符合验收标准的，在规定时限内进行整改后再组织验收，乙方承担验收费用及甲方其他损失费用。超过   次验收结果为不合格的，甲方有权解除合同，追究乙方违约责任。
以上内容完成后，设备正常运行一个月后，由乙方送检合格后（检定/校准产生的费用由乙方承担），甲方方可签字验收，否则不予验收。
2.验收标准
（1）按国家现行的相关规范与标准完成合同规定要求的一切内容。
（2）满足投标文件仪器配置、技术参数和售后服务培训等要求。
（3）产品符合合同规定的全部功能和质量要求。
（4）文档齐全，符合合同要求及有关标准的规定。
（5）在设备试运行一个月期限内，未发生产品质量故障问题。
（6）根据合同、投标文件中技术参数及配置，提交验收报告。
八、履约保证金及合同价款结算
[bookmark: OLE_LINK2]1.合同签订后 / 个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总价款的    的履约保证金（合计人民币大写：             小写：¥：              ，缴纳方式为支票、汇票、本票、保函、汇款等非现金形式。合同履约期满后无重大质量问题、乙方无违约行为，且双方无异议，甲方在收到乙方向甲方提出的书面申请后   个工作日内，向乙方无息退回履约保证金。
2.付款：合同签订生效后，乙方开具符合甲方要求的等额增值税/普通发票，甲方在收到发票后   个工作日内可支付合同总价的   ；项目验收合格后，乙方开具剩余金额的等额增值税发票/普通发票，甲方在收到发票后   个工作日内支付剩余   的合同价款。甲方付款以乙方已经开具符合甲方要求的合法等额增值税发票/普通发票为前提，若乙方没有提供同等金额的发票，甲方有权拒绝付款，造成的延迟付款不视为违约。
注：付款前乙方应向甲方提出付款申请及所需的材料和等额合法有效发票，且发票名称必须与甲方完全一致，否则甲方有权拒绝付款。货款支付程序须按照芒市商务局支付程序支付，审批期限不纳入甲方承诺的付款期限内，因审批期限导致的付款延迟，不视为甲方违约，甲方不承担任何逾期付款责任。如果因乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续等乙方原因导致的付款迟延，责任全部由乙方承担，甲方不以违约论。
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark78]3.付款方式：采用银行汇付（含电汇）等形式。
[bookmark: bookmark80]甲方信息：
单位名称：芒市商务局 
单位地址：                  
开户行：                    
账号：                      
统一社会信用代码：           
联系电话：                   
乙方信息：
单位名称：                     
单位地址：                     
开户行：                      
账号：                        
统一社会信用代码：            
联系人：                      
联系电话：                     
备注：乙方在所有货物验收完毕后，向甲方提供全套完整报账资料，其中免税货物提供全套海关免税报账手续，含税货物提供全额增值税发票。乙方逾期提供上述报账资料的，甲方有权相应顺延付款时间且不承担违约责任。
4.合同签订后，若发生其他第三人质疑中标结果且质疑成立，导致合同无法继续履行，合同被解除、撤销、终止或认定无效的，乙方应在    个工作日内退回已收取的全部款项，双方互不承担违约赔偿责任。
九、知识产权
乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。
十、保密
1.乙方应对其在本合同签订/履行过程中所知悉的甲方及相关方的所有信息承担严格的保密义务，未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密信息的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。该保密义务在本合同终止后仍然继续有效。
2.未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其他用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
十一、违约责任
1.除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同标准、投标文件不相符合的，甲方有权拒收设备。因乙方不能按期交付设备和完成安装调试的，逾期超过 / 日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还合同款、承担合同总额   的违约金；若甲方选择继续履行合同的，则参照合同第六条约定，乙方按每日   元支付违约金，同时保留追究乙方其他损失赔偿责任的权利。因乙方违约造成甲方损失的，甲方可解除合同，乙方应在   个日历天内退回甲方已支付的合同金额，并向甲方偿付合同款总价   的违约金，同时乙方需赔偿甲方遭受的各项直接损失、间接损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、差旅费、保全费、公证费、鉴定费、评估费等）。
[bookmark: OLE_LINK12]2.如设备和项目验收未满足本合同第七条验收及验收标准规定条款要求的，甲方可解除合同，乙方应在  个日历天内退回甲方已支付的合同金额，并向甲方偿付合同款总价   的违约金，同时乙方需赔偿甲方遭受的各项直接损失、间接损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、差旅费、保全费、公证费、鉴定费、评估费等）。乙方未按照合同约定及时对设备进行维保的，甲方自行处理后有权就其损失向乙方追偿。
3.甲方无正当理由拒收设备，或逾期支付合同款，按逾期天数向乙方每日偿付欠款总额万分之一的滞纳金。
4.甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同、投标文件整体范围以外的条件。
十二、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后  个工作日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十三、争端的解决
甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；或按以下方式处理：（请在□内打√，其余打×）
向合同签订地仲裁委员会申请仲裁；
向合同签订地人民法院管辖提起诉讼。
本合同签署地点：云南省德宏州芒市。
十四、未尽事宜
本合同其他未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》有关规定处理。
十五、合同生效与份数
1.合同自甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字、盖章之日起生效。
2.本合同一式   份，甲方执   份、乙方执   份。
十六、本合同不可分割之部分及解释顺序
1.合同书及附件。
2.中标通知书。
3.中标人投标文件及澄清或承诺。
4.招标文件。
十七、附件名称及内容
注：采购人可根据项目实际情况对合同条款进行调整、修改、补充，正式合同以采购人根据《中华人民共和国民法典》有关规定签订的合同为准，但不能改变合同标的、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等实质性内容。



	
甲方（采购人公章）名 称：芒市商务局

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	项目（技术）负责人：

	
	电 话：
签订日期：

	


乙方（中标人公章）名 称：

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	经办人：

	
	电 话：

	签订日期：







[bookmark: _Toc15626][bookmark: _Toc9887][bookmark: _Toc515647831][bookmark: _Toc22779][bookmark: _Toc219175638][bookmark: _Toc218935354][bookmark: _Toc216582825][bookmark: _Toc9032][bookmark: _Toc507399906]第六章 采购需求及技术规格要求


[bookmark: _Toc1127]第一部分、采购需求一览表
[bookmark: _Toc3845]1、预算：747.53万元。
[bookmark: _Toc1273]2、核心产品：液相色谱-串联三重四极杆质谱。
[bookmark: _Toc27945]3、标注“▲”的重要参数。
	序号
	设备名称
	主要用途（检测商品与主要检测项目类别）
	是否进口
	数量
（台/套）
	控制单价  （万元）
	小计
（万元）

	1
	全自动酶免仪
	动物/人的疫病 Elisa 检测、兽药残留/瘦肉精等检测、细菌、病毒抗原检测、三聚氰胺含量检测、分子生物学和细胞生物学科研工作
	否
	1
	26.90
	26.90

	2
	高速冷冻离心机
	用于分离和富集食物中的微生物、蛋白质等成分，以进行质量控制和检测
	否
	1
	8.71
	8.71

	3
	全自动多功能成像系统
	适用于化学发光成像、核酸成像、SDS-PAGE 胶成像、菌落成像，荧光标记实验等。化学发光检测：Westernblot、Southernblot、Northernblot、Dotblot 等 发 光 实 验 多 色 荧 光 检测 ： 可 实 现 多 通 道 荧 光 检 测 ：AMCA/AlexaFluor350/DyLight350 、cy2/AlexaFluor488/DyLight488 、cy3/AlexaFluor555/DyLight550、cy5/AlexaFluor647/DyLight649凝胶检测：满足 TanonTM 核酸染料 Red、TanonTM 核酸染料 Green、溴化乙锭（EB）、SYBR®Green、SYBR®Gold、SYBR®Safe、GelRedTM、GelStar®、SYPRO®Ruby、SYPRO®Orange、Qdots®、考马斯亮蓝、银染等染料成像。
其他应用：各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，电化学。
	否
	1
	36.84
	36.84

	4
	全自动均质器
	用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品，等的均质处理，特别适用于农兽残检测样品的提取。
	否
	2
	16.37
	32.74

	5
	低温&灭活研磨仪
	用于土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、标本等样本进行研磨粉碎
	否
	1
	20.05
	20.05

	6
	生物安全柜
	用于检测实验中防止生物安全样品产生的气溶胶等对人员和环境造成危害
	否
	3
	13.83
	41.49

	7
	实时荧光定量PCR仪
	可实现多病同检，多病同防，提升口岸检出率，提升口岸通关时效。
	否
	1
	19.60
	19.60

	8
	核酸提取
	满足实验室快速检测测的工作需要，助推通关便利化，提升通关效率，
保障进口能源安全。更进一步提升海关实验室自动化、智慧化水平，对
于海关口岸监管、服务地方经济发展有着重大的意义。
	否
	1
	17.69
	17.69

	9
	全自动酶联免疫分析仪
	解决 ELISA 实验的自动化、标准化；更好的对 ELISA 实验进行全流程质
量控制。通量 20 块左右酶标板容量的全自动酶免仪即可满足日常工作，
缩短项目报告等待时间。
	否
	1
	27.87
	27.87

	10
	液相色谱-串联三重四极杆质谱
	用于水产品痕量物质精准检测，主要测兽药残留、生物毒素、环境污染物，满足高通量与低检出限需求。海关监管要求按国标与 SN 标准执行，严格定性定量、核查残留限量，作为进出口通关、执法判定与风险监控的法定技术依据。
	否
	1
	247.44
	247.44

	11
	电感耦合等离子体-质谱仪（ICP-MS）
	用于水产品中重金属精准检测，可快速定量砷、镉、铅、汞、铬等有毒有害元素，灵敏度高、线性范围宽，适用于鱼、虾、贝等复杂基质。海关监管中，用于进出口安全把关，严格执行国标及限量要求，实现痕量元素快速筛查与确证，防范重金属污染风险，保障贸易通关与食品安全。
	否
	1
	131.43
	131.43

	12
	Quechers 前处理设备
	用于农、兽药残留等前处理
	否
	1
	49.04
	49.04

	13
	超声波清洗器
	实验器皿清洗
	否
	2
	0.52
	1.04

	14
	直接测汞仪
	直接测汞仪用于水产品中总汞快速定量检测，无需复杂前处理，直接固体 / 液体进样，高温热解、金汞齐富集后原子吸收测定，灵敏度高、速度快、无试剂污染。海关监管中，严格执行汞残留限量标准，高效防控汞污染风险，保障水产品通关安全与食用安全。
	否
	1
	36.71
	36.71

	15
	全自动固相萃取仪
	样品前处理自动化，完成萃取、净化、富集等步骤，减少人工误差、提高重现性，适配兽药、毒素、重金属等待测组分净化。
	否
	1
	37.52
	37.52

	16
	水浴氮吹仪
	用于水产品检测样品浓缩，通过温和加热与氮气吹扫，快速去除有机试剂，富集兽药残留、环境污染物等痕量待测物，操作简便、浓缩效率高
	否
	1
	9.35
	9.35

	17
	鼓风干燥箱
	样品烘干，测水份含量等
	否
	1
	0.66
	0.66

	18
	水浴摇床
	样品衍生前处理
	否
	1
	0.51
	0.51

	19
	粉碎机
	样品粉碎前处理
	否
	4
	0.23
	0.92

	20
	台式低速离心机
	样品离心
	否
	1
	1.02
	1.02

	合        计
	747.53














第2部分、 [bookmark: _Toc29733]技术参数及配置要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标；
本项目拟采购芒市海关进境食用水生动物实验室检测能力提升项目实验室仪器设备一批，用于统性地提升实验室的检测能力、优化检验检疫的工作流程、强化生物安全的防护措施，确保进境食用水生动物质量安全、维护国门生物安全、促进区域贸易便利化。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
1、“技术指标内容”中标注“▲”的为重要参数
2、投标人必须对下表中的“技术指标内容”作出全面、真实的反映，如实填写技术规格偏离表。
3、招标文件要求提供技术参数证明材料的参数及对应要求的证明材料：
①针对下表“技术指标内容”中有明确要求证明材料的参数，投标人除如实填写技术规格偏离表外，还须提供符合“技术指标内容”要求的证明材料。
②针对下表“技术指标内容”中没有明确要求证明材料但为标注“▲”的重要参数，投标人除如实填写技术规格偏离表外，还须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（技术支持资料包括：检验报告或宣传彩页或图纸或技术白皮书或软件功能截图等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料）。
凡不符合上述要求的，视为未提供有效技术支持资料。若重要参数和一般参数不满足要求，会影响评审评分。



	仪器设备技术参数（一）

	品目名称：全自动酶免仪

	子品目名称：多功能酶标仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	
	3.1
	吸收光检测、荧光检测、化学发光检测（辉光、闪光）以及FERT检测

	
	▲
	3.2
	支持板架：6/12/24/48/96&384孔标配，具有Z轴调节功能，更换不同类型的板类型无须更换板架。

	
	
	3.3
	吸收光光源：氙灯；检测器：PD

	
	
	3.4
	波长准确性：≤2nm

	
	
	3.5
	波长重复性（SD）：≤0.1nm

	
	
	3.6
	半峰宽（FWHM）：＜2.5nm

	
	
	3.7
	波长范围：190-1000nm，1nm步进

	
	
	3.8
	测量范围：0-4 OD

	
	
	3.9
	准确性：96-精确模式：±(1.0%+0.003Abs) @ (0.0-2.0Abs]；±2.0% @ (2.0-3.0Abs]

	
	
	3.10
	重复性：CV < 1.0%或SD＜0.003 快速(0.0 - 3.0Abs]；CV < 0.5%或SD＜0.003 精确(0.0 - 3.0Abs]

	
	
	3.11
	杂散光：0.1%@220nm

	
	
	3.12
	线性：R2 ≥ 0.999 @ [0.0 - 3.0Abs]

	
	
	3.13
	读数时间：96孔板：快速<15s

	
	
	3.14
	检测系统：拥有同源参比光路通道系统。

	
	▲
	3.15
	荧光读数模式：顶读+底读

	
	
	3.16
	激发光源：卤钨灯或氙灯

	
	
	3.17
	检测器：PMT；分辨率：0.0001 OD

	
	
	3.18
	波长范围：EX：190-1000nm；EM：270-850nm

	
	▲
	3.19
	检测高度高调；滤光片EX/EM：标配6组：EX365/EM420，EX470/EM525， EX525/EM620，EX625/EM690，EX571/EM612（其他 波长可自由替换）可配置6组，可定制所需波长,可以同时检测6组荧光

	
	
	3.20
	检出限：≤1pM

	
	
	3.21
	线性动态范围：≥6 logs

	
	
	3.22
	发光：可以检测未知样品的发光值

	
	
	3.23
	化学发光检测器：光子计数型光电倍增管（PMT）

	
	▲
	3.24
	荧光/发光均具有自动增益功能，可调增益100级。发光可调积分时间。

	
	
	3.25
	振动模式：:线性、环形、双环形（3种速度可调，动力学过程中可执行背景振荡模式）

	
	
	3.26
	孵育温度：RT+4℃ 至 65℃；温度均匀性：±0.5℃ @ 37℃

	
	
	3.27
	可视化布：酶标板状态布局便捷，可直接设置未知、标品等

	
	
	3.28 
	标准曲线库：标曲储存，无需每次现做标曲，调用即可进行浓度判断；共享库：程序、结果、标曲共享

	
	
	3.29 
	内置多种算法：减去空白、标曲、定性、定量、质控、动力学、光谱分析；算法自定义：根据需求增加所需算法

	
	
	3.30 
	数据容量≥64GB，可存储大于150000条数据文件；数据导出格式：Excel、PDF、CSV格式；兼容性：支持PC软件，Win7至Win10 64位；仪器接口：4个USB 型口、1个以太网口、RS232接口（加样器连接）

	4.主要配置
	
	4.1
	多功能酶标仪主机1台

	
	
	4.2
	电脑端分析软件1套

	
	
	4.3
	电源线1根

	
	
	4.4
	数据线1根

	
	
	4.5
	U盘1个

	
	
	4.6
	电脑工作站1套（相当于或优于6核心12线程，单核主频4.4GHz的CPU，内存≥16GB,1T硬盘, 独立显卡，DVD/CD-RW, 双网卡，含正版操作系统与仪器软件能兼容，≥24寸2K液晶显示器。）





	仪器设备技术参数（二）

	品目名称：高速冷冻离心机

	子品目名称：高速冷冻离心机

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	▲
	3.1
	具有转子静态识别技术，能静态识别转子各种信息，也能对转子的使用寿命进行精准管理。

	
	▲
	3.2
	具有实时监测设备在运行中的振动状态，若设备异常振动，机器立即停机并发出警报

	
	
	3.3
	采用免维护变频电机驱动，LCD触摸屏。

	
	
	3.4
	316不锈钢内腔，采用特氟龙涂层，耐腐蚀。

	
	▲
	3.5
	可存储不少于900个程序组、十万条使用记录，可导出为PDF电子文档。

	
	
	3.6
	具有多级权限分配功能，可根据需求自由设置管理权限，可通过密码使用设备。

	
	
	3.7
	具有门盖，超速，超温、过流、过压、过热等多重保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案。

	
	
	3.8
	可设置≥7段阶梯离心，满足多元化实验要求。

	
	
	3.9
	具有曲线显示功能，运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上，用以监测各参数的变化过程和稳定性。

	
	
	3.10 
	具有点动/连续离心功能。

	
	▲
	3.11 
	≥20级升降速可调，转速在600rpm~0时采用曲线缓降，防止样品回荡。

	
	
	3.12 
	所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

	
	
	3.13 
	内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积

	
	
	3.14 
	最高转速≥23000 r/min

	
	
	3.15 
	最大离心力≥ 37000 ×g

	
	
	3.16 
	最大容量 ≥ 4×750ml(4000rpm)

	
	
	3.17 
	转速精度 ±10 r/min

	
	
	3.18 
	温控精度  ±1℃

	
	
	3.19 
	温度设置范围  -20℃ ～40℃

	
	
	3.20 
	定时范围  1s~99H59 min59s

	
	
	3.21 
	噪  声 ≤56dB（A）

	4.主要配置
	
	4.1
	24×1.5/2.0ml角转子

	
	
	4.2
	12×50ml角转子

	
	
	4.3
	4×750ml挂杯

	
	
	4.4
	15/50ml适配器



	仪器设备技术参数（三）

	品目名称：全自动多功能成像系统

	子品目名称：全自动多功能成像系统

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	▲
	3.1
	摄像头：高分辨科研级制冷型感光相机≥900万像素

	
	
	3.2
	冷却温度：≤-68℃（提供相机厂家证明文件）

	
	
	3.3
	读出噪声：<3 e-（1MHz）

	
	
	3.4
	量子效率：CCD芯片光电转换效率≥75%

	
	
	3.5
	像素位深：≥16bit

	
	
	3.6
	镜头：≥F0.95/25mm大光圈电动定焦镜头, 具有自动聚焦功能。

	
	▲
	3.7
	样品台：三层自动感应式样品平台，可满足不同尺寸样品的拍摄，并带有自动识别样品和样品对焦功能；

	
	
	3.8
	1.8白光反射灯：LED白光反射，无影灯设计。

	
	▲
	3.9
	四波长紫外台：透射面积≥21*21cm、302+365nm双波长；双侧反射光源254nm+365nm。带有开关门紫外自动闭合功能。

	
	
	3.10
	白光透射板：白光转换板≥22.5*22.5cm,可满足SDS-Page胶和X胶片等白光样品的拍摄。

	
	▲
	3.11
	滤光镜轮：≥6位全自动电动滤光轮，样品与滤镜自动联动，无需人为切换，可自动根据不同样品自动识别切换，标配590nm滤光镜。

	
	
	3.12
	光源控制：全自动智能控制系统程序可根据样品类型自动进行光源切换，带有1-60分钟灯光自动延时关闭和开关门紫外自动闭合功能；

	
	
	3.13
	内置计算机：≥15英寸电容触摸屏，≥I5 CPU，≥4G内存，≥128G固态硬盘+1T储存硬盘（支持外扩储存容量），USB3.0接口。

	
	
	3.14
	智能拍摄软件：模块化的拍摄流程，具有自动、手动、积分、自定义等多种拍摄功能。具有过曝提示预警及软件自动断电功能。

	
	
	3.15
	智能分析软件：可进行各种染料染色的DNA/RNA、蛋白凝胶电泳的分析，ECL、ECLPlus等化学发光/化学荧光样品的分析，ELISA 板及放射自显影胶片分析，Spot/Dot/Blot点阵分析，Western、Norther、Southern、Dot/Slot blot、杂交膜、菌落的分析；PCR定量分析，AFLP/RFLP分析、遗传树及微卫星DNA分析，斑点分类筛选功能，荧光分析，菌落分析，抑菌抗生素效价分析（符合《国家药典》规定），物体和切片测量分析等；

	
	
	3.16
	分析软件内置VNTRs（可变数量串联重复序列）分析功能模块。

	
	
	3.17
	包含荧光合成功能、染料数据库、分子量数据库、图像数据库、背景数据库。

	
	
	3.18
	各种数据表可保存为Excel格式并打印，所有图像能复制、粘贴和打印，所有图像、图表可导入Excel、Word、PhotoShop、画图、粘贴板等多种格式的文件中进行编辑；可对实验进行保存，便于今后查找和调用；可出具符合GLP标准的实验报告；可保存各种紫外、荧光和化学发光拍摄模式，随时调用；操作系统为： Win10。

	
	
	3.19
	分析软件不受限制免费从官网下载并免费升级。

	
	
	3.20
	符合并通过GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》检测GB/T 19001、ISO9001认证、CE LVD认证、CE EMC认证

	
	
	3.21
	工作电源：110-220V/50Hz

	
	
	3.22
	工作环境：室内

	
	
	3.23
	主机尺寸≥409*445*779mm（W*D*H）

	4.主要配置
	
	4.1
	制冷CCD相机1套

	
	
	4.2
	自动对焦镜头1套

	
	
	4.3
	≥6位滤光片轮1组

	
	
	4.4
	滤色镜片(535nm/605nm/699nm)1套

	
	
	4.5
	透射光源平台（不少于紫外/蓝光/白光）1套

	
	
	4.6
	白光透射板1个

	
	
	4.7
	图像拍摄及分析软件1套

	
	
	4.8
	配套核酸电泳1套（包含水平电泳槽和电泳仪）

	
	
	4.9
	彩色喷墨打印机 1台（彩色打印速度≥16页/min ，自动双面）


















	仪器设备技术参数（四）

	子品目名称：全自动均质器

	子品目名称：全自动均质器

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	▲
	3.1
	最大样品批次处理量：≥36个。

	
	
	3.2
	样品管体积：10ml～200mL。

	
	
	3.3
	电子控制转速，均质速度：3000-25000rpm/min，可在方法设置界面选择。

	
	
	3.4
	10寸彩色触摸屏操作，图形化界面，操作简单，可编辑并储存几十条均质程序，包括加液通道、加液体积、均质速度、时间、清洗模式等。

	
	
	3.5
	自动加液功能，可于方法设置中选择添加所需体积的溶剂，具备三种溶剂通道可选。

	
	▲
	3.6
	均质速度可以通过控制软件电子控制。

	
	▲
	3.7
	具备样品盘架自动识别功能，能够自动识别所安装的样品架类型，无需手工选择样品盘类型。

	
	▲
	3.8
	刀头残留液接收盘，接收盘在运行过程切换样品时电动推出。（需要提供残留液接收盘移动前后的真机照片，并解释说明）

	
	
	3.9
	配置样品液位自动监控系统，减少样品在均质过程中由于刀头高速旋转产生的样品溢出。

	
	
	3.10
	可选管架规格：200mL*12孔、175mL*12孔、120mL*16孔、100mL*16孔、50mL*24孔、15mL*36孔、10mL*36孔

	
	
	3.11
	可选带冰浴样品架，可以在低温条件进行操作

	
	
	3.12
	机械刀头可选：10×108mm、19×204mm

	
	
	3.13
	均质器刀头清洗装置，动态喷淋清洗以保证清洗效果

	
	▲
	3.14
	独立的刀头清洗槽，包括三种清洗方式，有机溶剂、水和超声波清洗；可选择不同清洗方式进行清洗及设定清洗时间，有机和水分开排放及上液，水清洗及超声波清洗进水种类可选纯水或者超纯水。（需要提供侧面排液及进液管路排布实拍图并解释说明）

	
	
	3.15
	有机溶剂清洗，可实现清洗液重复使用，使用次数可以根据需要进行设定。

	
	
	3.16
	具备无盘保护功能，未安装样品架时，主界面明确提示并防止仪器空转运行。

	
	▲
	3.17
	均质过程中刀头上下移动以增强均质效果，刀头上下移动距离仪器会根据样品量和样品管规格自动进行调整。

	
	
	3.18
	仪器安全性：仪器有自动保护功能，如实际转速与设定转速相差太大时（过慢或者过快时）仪器会自动停机，并报警; 样品过载或马达过热致温度上升时，仪器会自动调整并报警，以提高实验的安全性。

	
	
	3.19
	运行过程中，显示面板可以显示均质速度、运行时间、工作位置等实时信息，并且可以随时暂停或者停止现有工作。

	
	
	3.20
	所有的动作都是在一个密闭的系统里面，通过管连接仪器后部的排气扇可以把挥发的有机溶剂排到室外。

	
	
	3.21
	全透明塑料前门，内置LED灯。

	4.主要配置
	
	4.1
	均质器主机

	
	
	4.2
	220V/50HZ 均质器 1个

	
	
	4.3
	加液系统1套

	
	
	4.4
	样品液位监控装置一套

	
	
	4.5
	刀头拆卸工具一套1套

	
	
	4.6
	漏电保护器电源线1条

	
	
	4.7
	排气波纹管 1根

	
	
	4.8
	保险丝1个

	
	
	4.9
	平底机械刀头 1个

	
	
	4.10
	16位样品架，适用于85mL/100mL样品管1个

	
	
	4.11
	100ml  离心管200个 
100mL圆底螺口200个

	
	
	4.12
	进水调节阀模块 1套

	
	
	4.13
	平底机械刀头 环形轴承 4套

	
	
	4.14
	离心管 120mL圆底插口 100个

	
	
	4.15
	120ml样品架（适用于120mL圆底插口离心管） 1个






	仪器设备技术参数（五）

	子品目名称：低温&灭活研磨仪

	子品目名称：低温&灭活研磨仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	▲
	3.1
	样品通量：24*2ml；16*5ml；8*15ml；6*30ml；6*50ml

	
	
	3.2
	显示：液晶触摸屏

	
	
	3.3
	制冷：采用原位压缩机制冷方式

	
	
	3.4
	程序：可存储大于200组程序，预设或者自定义各种样品研磨/离心模式（动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式），可以设置循环模式（1-99个循环）；可以设置程序智能启动条件：温度/ 时间，达到要求后，自动启动

	
	
	3.5
	接口：带有USB接口，方便升级控制系统、导出实验数据

	
	
	3.6
	开盖方式：自动升降，一键开关盖

	
	
	3.7
	研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可

	
	
	3.8
	减震方式：三级减震系统（需要提供产品资料）

	
	
	3.9
	最大进料尺寸：根据适配器调节

	
	
	3.10
	最终出料粒度：≤5µm

	
	▲
	3.11
	安全锁：带自动中心定位的紧固装置,工作时全程保护

	
	▲
	3.12
	均质速度：0—5300rpm；工作时间：0秒-9999分钟，可自行设定，可以设置间隔时间，进行循环操作

	
	▲
	3.13
	制冷速度：采用原位压缩机制冷方式，具有双测温点（外壁与内腔）；制冷速度5分钟内达到 4℃以下，10分钟达到0℃以下（研磨腔温度），最低温度≤-50/-15℃(外壁/内腔）；温度精度：±0.1℃

	
	▲
	3.14
	离心力：≥3000g

	
	
	3.15
	温度精度：±0.1℃

	
	
	3.16
	研磨球直径：0.1-30mm

	
	
	3.17
	加减速：可以自行设定1-10秒加减速时间

	
	
	3.18
	噪音等级：<55db

	
	
	3.19
	重量：≤52KG

	
	
	3.20
	电压：220v

	
	
	3.21
	电机功率：≤340w

	
	
	3.22
	压缩机功率：压缩机1HP≤734w，制冷量不小于280w

	
	
	3.23
	选配、定制功能：多种适配器，开盖工具等可选配、定制

	4.主要配置
	
	4.1
	主机一台

	
	
	4.2
	适配器1套

	
	
	4.3
	研磨管1包

	
	
	4.4
	研磨珠1瓶

	
	
	4.5
	开盖工具一个

	
	
	4.6
	专用加珠枪一把


















	仪器设备技术参数（六）

	品目名称：生物安全柜

	子品目名称：生物安全柜

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	
	3.1
	适合单人使用。柜体内部工作区尺寸范围：宽度≥1200mm，深度≥630mm，高度≥780mm；

	
	
	3.2
	外部尺寸：宽度≤1300mm，深度≤800mm，高度≤1568mm（高度为不含支架的柜体外部高度）。

	
	
	3.3
	设备配置手动可调高度支架，可提供760毫米至965毫米高度的支撑高度，调节步进为55毫米。

	
	
	3.4
	配有彩色触摸屏。图形用户界面（ GUI ）实时显示下降风速和流入风速，显示性能标准，且为其性能提供颜色编码指示器。（提供实物照片予以佐证）

	
	
	3.5
	触摸屏界面可显示HEPA已使用时间、HEPA剩余使用时间、UV灯工作时间及总工作时间等。

	
	▲
	3.6
	触摸屏显示的报警信息可直接显示文字信息，非仅显示代码标号。（提供实物照片予以佐证）

	
	
	3.7
	HEPA 过滤模块：包含两个HEPA过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤。过滤器符合EN1822标准H14级别。 HEPA过滤效率：过滤器最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%。 0.3微米颗粒的截留效率高于99.999%。

	
	
	3.8
	红黄绿图标显示安全柜运行状态，通过颜色及图像信息，反馈正常运行，状态提醒及状态警报。

	
	
	3.9
	前窗工作高度：250毫米。前窗最大开启高度：535 毫米。

	
	
	3.10
	噪音：< 63dB

	
	▲
	3.11
	双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速。

	
	▲
	3.12
	风速报警：至少两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化（而非风速式传感器）。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，将发出声音和视觉报警（图像+状态灯）。(提供风压传感器实物照片予以佐证)

	
	
	3.13
	安全节能模式：安全柜开机正常运行状态下，将前窗玻璃下拉至完全关闭状态，安全柜自动启动低速安全节能模式（待机模式），下降风速自动变为30%，且保持柜体洁净环境。

	
	▲
	3.14
	设备配置254nm紫外灯。消毒程序可编程，时间从0至23小时可调，步进为15分钟。可实现紫外灯消毒预约功能。

	
	
	3.15
	设备采用LED灯照明。照明和杀菌系统应有互锁功能。

	
	
	3.16
	前窗倾角：10°倾角，减少镜面效应。

	
	
	3.17
	触感反馈：设备应具有特别的设置，当前窗玻璃到达工作高度时，有触感反馈功能。

	
	
	3.18
	前窗清洗位置：无需拆卸任何部件即可将前窗玻璃可下拉到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管。（提供实物照片予以佐证）

	
	
	3.19
	左右侧壁各标配三个服务阀孔，用于安装气阀，水阀和真空阀。（提供设备照片予以佐证）

	
	
	3.20
	工作台下方的集液槽应采用不锈钢制成，并带有排污阀。不应有支撑工作托盘重量的水平金属条，以便于清洁。（提供设备照片予以佐证）

	
	
	3.21
	设备配置两个可拆卸式搁手架，卡入式设计。

	
	
	3.22
	排气 / 进气量：≤585 (立方米/小时) ；排气量，套管连接：≤761(立方米/小时) 。

	
	
	3.23
	生物安全柜的能耗，运行时≤200W，节能模式时≤70 W。

	
	▲
	3.24
	选配污染净化模块，采用臭氧和365nm紫外协同作用，5分钟去除仪器腔体RNase，细菌，病毒，真菌等的污染，无残留，免冲洗。辐照范围：≥3立方米。配置双光源，每个光源的长度13-15cm（需提供实物图片证明双光源的长度）。

	
	
	3.25
	相关认证：NSF认证，UL/CE 认证YY0569-2011认证

	4.主要配置
	
	4.1
	主机1台

	
	
	4.2
	可调高度支架1套

	
	
	4.3
	紫外灯1套

	
	
	4.4
	荧光灯1套

	
	
	4.5
	搁手架1套







	仪器设备技术参数（七）

	品目名称：实时荧光定量PCR仪

	子品目名称：实时荧光定量PCR仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	
	3.1
	样本通量：1-96；

	
	
	3.2
	反应体系：10-100 μL；

	
	
	3.3
	线性范围：1-1010copies；

	
	
	3.4
	控温技术：半导体制冷片加热制冷技术，采用半导体制冷器；

	
	
	3.5
	控温模式：具备BLOCK和模拟TUBE两种控温模式；

	
	
	3.6
	最大升降温速度：≥6℃/s；

	
	▲
	3.7
	温控精度：≤±0.1℃；

	
	
	3.8
	模块温度均匀性：≤±0.2℃；

	
	▲
	3.9
	模块升降温速率可自定义设置；

	
	▲
	3.10
	自动化热盖：内置式高密封性热盖，可自动实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发；

	
	
	3.11
	低温保存功能：具有SOAK低温保存功能；

	
	
	3.12
	激发光源：LED光源，底部激发；

	
	▲
	3.13
	检测器：高灵敏度光电二级管，底部扫描，无需校准；

	
	
	3.14
	检测时长：所有通道同时扫描仅需≤7s；

	
	
	3.15
	检测通道: 标配4通道；

	
	
	3.16
	滤光片：高精度光学滤光片；

	
	
	3.17
	兼容染料： FAM，SYBR Green I，Yellow，SYTO9，EvaGreen，LC Green，VIC，HEX，TET，JOE，CY3，TAMRA，ABY，NED，ROX，TEXAS-RED，JUN，Cal Fluor Red 610，CY5，Quasar670，Mustang Purple，ALEXA 647等；

	
	
	3.18
	分辨率：单重分析反应中≥1.5倍拷贝数区分；

	
	
	3.19
	集成式触摸控制操作屏，单机即可实现快速实验运行；

	
	
	3.20
	全自动热盖设计，支持各类核酸自动化流水线的整合；

	
	
	3.21
	智能呼吸提示灯，随时知晓仪器运行状态；

	
	▲
	3.22
	操作界面：≥10.1英寸全彩触摸屏嵌入式一体化操作，全中文操作界面，程序设定灵活，软件分析和报告功能全面，参数可储存；

	
	
	3.23
	软件应用功能：具有定性判断、绝对定量、相对定量、SNP分析系统功能、熔解度曲线分析功能、HRM分析功能；

	
	
	3.24
	软件特色功能：多个实验结果协同分析功能、梯度功能、连续采样功能、自动增益调节功能、预存多种实验程序模板和实验报告模板、自定义实验报告格式、故障保护和报警功能、实验数据运行显示、阴阳性分色显示等功能。

	4.主要配置
	
	4.1
	主机一台；

	
	
	4.2
	台式电脑一套（配置不低于1T固态硬盘，2k显示器）；

	
	
	4.3
	装机U盘一个；




















	仪器设备技术参数（八）

	品目名称：核酸提取

	子品目名称：核酸提取

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	▲
	3.1
	处理体积：处理样本容量范围50～10000μl；

	
	
	3.2
	安全性：仪器全程自动、封闭操作；

	
	
	3.3
	具有开机自检、声音提示、故障保护和报警等功能；

	
	
	3.4
	配备开门保护功能：防止实验中误开舱门而导致的污染以及安全问题；

	
	
	3.5
	核酸提取纯化回收率≥98%，提纯孔间差：Cv<3%；

	
	▲
	3.6
	温控模式：深孔板底部全包裹加热，采用自主开模的耗材后，其热传导速度提升到≥1.8℃/s。设定温度和管内温差≤3℃，深孔加热模块，可提微量核酸；

	
	▲
	3.7
	工作通量：一次运行可处理不低于16个样本；

	
	
	3.8
	加热温度范围：室温+5～100℃；

	
	
	3.9
	工作方式：磁珠法提取，转移样品（磁珠）而非液体，转移率高；

	
	
	3.10
	操作界面：≥8寸触摸屏嵌入式一体化操作，Windows系统；实时显示温度、实验进程等信息；

	
	
	3.11
	程序管理：新建、编辑、删除，模式程序，单机在线自由灵活编辑提取程序，无需外接电脑；

	
	
	3.12
	污染控制、安全防护：内置紫外灭菌模块，封闭反应仓，具备紫外灯开启和定时关闭功能。配套使用预装密封试剂和一次性耗材，最大程度减少实验人员与化学试剂的接触保证操作安全；

	
	
	3.13
	运动控制：驱动装置：步进电机，频率振幅可调，样本混合更充分；传动装置：滚珠丝杠，各运动部件均配置极限位置保护功能；

	
	▲
	3.14
	振动混合模式：多档可调振动速度，溶液体积自适应振动幅度，振动幅度根据溶液体积自动调整；

	
	▲
	3.15
	磁珠吸附模式：分普通/强力吸附模式，强力吸附模式可保证洗脱步骤在洗脱体积很小的情况下，洗脱液依旧能够覆盖全部磁珠，可解决微量或低浓度样本；

	
	
	3.16
	一键启动：储存后的程序，可以在仪器上直接查找并一键启动；

	
	
	3.17
	完善的核酸提取试剂与其配套，包括：磁珠法血液、动物组织基因组DNA提取试剂盒，磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒。病毒DNA/RNA和拭子、动物组织、血液等基因组DNA提取试剂具有医疗器械备案，其中液体蛋白酶K室温保存；

	4.主要配置
	
	4.1
	主机*1台；

	
	
	4.2
	扫码枪一把；

	
	
	4.3
	磁吸底座一块；

	
	
	4.4
	单条支架一个。



	仪器设备技术参数（九）

	品目名称：全自动酶联免疫分析仪

	子品目名称：全自动酶联免疫分析仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	▲
	3.1
	全自动完成 ELISA 实验，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、判读等。设备为上下立体式结构设计且整机占用面积≤1.2平方，以保障实验室设备合理空间摆放。

	
	
	3.2
	样本条码扫描：具备标本条码扫描仪。

	
	
	3.3
	机械臂：2套独立机械臂，2个独立的转板抓手，上下立体式设计，不额外占用实验室横向面积，上舱和下舱各有1个独立抓板抓手，且可同步抓板工作，以满足大批量样本高速检测需求。

	
	
	3.4
	加样通道：独立加样通道≥4个，采用气动置换加样原理，具备电容感应和压力感应探测功能，具有液面和凝块探测、吸空探测、Tip头探测等报警功能。

	
	
	3.5
	任意两通道可实现非等间距吸液与注液；内置自动脱针机构，具备取针检测与脱针检测双重监测功能。

	
	
	3.6
	加样通道X、Y、Z方向的定位准确度≤±0.2mm，均可独立运行，使用一次性加样透明枪头方便观察液体和避免交叉污染。

	
	▲
	3.7
	加样精度：加样量为5μL时，精度（ CV )≤5%；加样量为10 μL 时，精度（ CV )≤3%；加样量为200μL时，精度（ CV )≤0.7%；加样量为1000 μL 时，精度（ CV )≤0.5%。

	
	
	3.8
	加样范围：1-1000μL。（提供彩页或技术白皮书等有效证明文件）

	
	
	3.9
	振荡微板位：加样振荡微板位≥10个。

	
	
	3.10
	试剂分配速度≤60秒/96孔板。

	
	
	3.11
	振荡位：振荡频率范围0r/min-1800r/min可调；振荡时间：0s～500min可调；调节步径为1s；精度应≤±3%。

	
	
	3.12
	样本位及试剂位：样本位≥96，具备试管架到位检测功能，自动识别试管架是否推放到位。通用试剂位≥14个，专用试剂位≥40个；所有试剂位底座通用，便捷调整不同检测项目试剂数量。（提供彩页或技术白皮书等有效证明文件）

	
	
	3.13
	孵育位：独立密闭控温孵育模块≥10个，每个模块均可独立加热、控温、避光和防止蒸发，控温范围及精度：室温至80℃，步进0.1℃，精确度≤±0.3℃。

	
	▲
	3.14
	孵育模块采用塔式孵育，具备独立空气浴温控和预热功能，可在孵育前将孵育盒加热至目标温度，避免常规孵育“加盖后再升温”导致的反应滞后。

	
	
	3.15
	孵育温度范围：室温～80℃，温度波动度≤±0.3℃。

	
	
	3.16
	洗板机：独立洗板机≥2台，每台洗板机可独立洗板，支持在脱离主机的情况下独立工作独立，洗板头16通道且双排洗板头。

	
	
	3.17
	洗液瓶的放置方式，采取≥4层平铺式摆放，占地空间小(需提供洗液壶采用平铺式摆放图片为证)；配置≥8个洗液瓶，每个洗液瓶4L，洗液瓶通过称重传感器，独立监测每个洗液瓶液量，液量不足时自动切换使用备用洗液，并在软件界面实时显示）；

	
	
	3.18
	洗板清洗次数：0～255次范围内可任意选择。

	
	
	3.19
	洗板残余量：清洗残留液量≤1μL/孔，洗板浸泡时间可调，步距为1s。

	
	
	3.20
	酶标仪：1台酶标仪，双波长判读。（提供彩页或技术白皮书等有效证明文件）。

	
	
	3.21
	酶标仪读板速度：单波长≤3秒/板，双波长≤6秒/板。

	
	
	3.22
	测量方式：8个光学通道，1个参考通道，由光纤传导，减少各通道差异。

	
	
	3.23
	滤光片：配置包含405nm/450nm/492nm/630nm滤光片。

	
	▲
	3.24
	酶标仪与加样仓不在同一加样仓，从物理空间结构上彻底杜绝加样环节的样本、试剂交叉污染，保障检测结果精准可靠；酶标仪可以脱离主机单独使用，独立操作进行判读。

	
	
	3.25
	软件可视化操作，多语言软件界面，灵活切换。

	
	
	3.26
	拼板功能：同一块微板上进行≥12项目的检测。

	
	
	3.27
	自定义项目功能：同一批上机检测的标本，自定义每个标本所检测的项目。

	
	
	3.28
	控制软件具有用户权限管理功能，确保信息安全。

	
	
	3.29
	软件对接：可与管理系统（LIS、HIS）对接，支持双向通讯，端口费用由供货方承担。

	4.主要配置
	
	4.1
	加样通道：≥4；

	
	
	4.2
	机械臂：≥2；

	
	
	4.3
	孵育板位：≥10；

	
	
	4.4
	洗板机：≥1台；

	
	
	4.5
	读数仪：≥1台；








	仪器设备技术参数（十）

	品目名称：液相色谱-串联三重四极杆质谱

	子品目名称：液相色谱-串联三重四极杆质谱

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	
	3.1
	工作条件

	
	
	3.1.1
	电源电压：230V±10%， 50/60Hz， 16A

	
	
	3.1.2
	环境温度：15-27℃

	
	
	3.1.3
	相对湿度：20-80%

	
	
	3.2
	质谱部分技术参数

	
	
	3.2.1
	离子源

	
	▲
	3.2.1.1
	API离子源：可加热电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源），安装离子源时可实现气路电路自动连接。

	
	
	3.2.1.2
	软件能够监控反馈喷雾稳定性，实时显示信号变化的RSD值。

	
	
	3.2.1.3
	离子源流速范围：50ul-2500l/min或更宽。

	
	
	3.2.1.4
	可升级离子淌度(离子迁移谱) 组件，基于分子形态构象提高选择性，消除共流出干扰物，分离同分异构体，兼容100 nL/min至1 mL/min的流动相流速；（提供官方网站截图）

	
	
	3.2.2
	离子传输系统

	
	
	3.2.2.1
	离子传输系统为毛细管（离子传输管或DL管）设计，毛细管（离子传输管或DL管）在10年使用周期内的免费更换；（提供官方网站仪器结构示意图或实拍图片）

	
	
	3.2.2.2
	具有真空隔断设计，毛细管（离子传输管或DL管）在更换维护时质谱系统不用卸真空，更换毛细管（离子传输管）后无需调谐即可正常使用，整个过程小于10min。

	
	
	3.2.3
	四极杆质量分析器

	
	
	3.2.3.1
	质量数范围（m/z）：2-2000或更宽。

	
	
	3.2.3.2
	分辨率(FWHM)：0.4 Da。

	
	
	3.2.3.3
	碰撞池采用≥90°弯曲（非直线）。（提供仪器结构示意图）

	
	
	3.2.3.4
	质量轴稳定性：≤ ± 0. 1 Da/24小时。

	
	
	3.2.3.5
	最小驻留时间：≤ 0.8 ms。

	
	
	3.2.3.6
	MRM(SRM)采集速率：≥550 SRM/秒。

	
	
	3.2.3.7
	正负极性切换速度：≤5 ms。

	
	
	3.2.4
	检测器

	
	
	3.3.3.1
	电子倍增检测器。

	
	
	3.3.3.2
	线性动态范围：不低于六个数量级。

	
	
	3.2.5
	真空系统：

	
	
	3.2.5.1
	由分子涡轮泵和机械泵组成的多级差分真空系统，真空度可达到5·10-6 Torr

	
	
	3.2.6
	应用指标

	
	▲
	3.2.6.1
	灵敏度：

	
	
	
	ESI+：1pg利血平柱上进样， m/z 609>195，信噪比≥3000000:1，连续六针峰面积重复性RSD＜3%，仪器检出限IDL＜0.3fg；1pg地塞米松柱上进样，信噪比≥2000:1（提供省级以上计量院盖章的检测报告或实验数据报告）

	
	
	
	ESI-：1pg氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥3000000：1，连续六针峰面积重复性RSD＜3%，仪器检出限IDL＜0.3fg；1pg地塞米松柱上进样，信噪比≥1000:1（提供省级以上计量院盖章的检测报告或实验数据报告）

	
	
	
	APCI+: 1pg利血平柱上进样， m/z 609>195，信噪比≥300000:1，连续六针峰面积重复性RSD＜3%；1pg地塞米松柱上进样，信噪比≥2000:1（提供省级以上计量院盖章的检测报告或实验数据报告）

	
	
	
	APCI-:1pg氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥300000：1，连续六针峰面积重复性RSD＜3%；1pg地塞米松柱上进样，信噪比≥300000:1（提供省级以上计量院盖章的检测报告或实验数据报告）

	
	
	3.2.6.2
	一针进样30min内完成2'- 岩藻糖基乳糖、3'- 岩藻糖基乳糖、3'- 唾液酸基乳糖、6'- 唾液酸基乳糖、2',3 - 二岩藻糖基乳糖、乳糖 - N - 新四糖、乳糖 - N - 四糖等7种母乳低聚糖定量分析，进样体积不大于10ul时，2'- 岩藻糖基乳糖、3'- 岩藻糖基乳糖、3'- 唾液酸基乳糖、6'- 唾液酸基乳糖、2',3 - 二岩藻糖基乳糖的定量限LOQ≤0.2ng/ml，乳糖 - N - 新四糖、乳糖 - N - 四糖的定量限LOQ≤0.8ng/ml，7种低聚糖线性相关系数R2>0.999，10ng/ml连续进样6针峰面积重复性RSD≤2%（提供详细实验技术文档）

	
	
	3.2.6.3
	一针进样20min内完成草甘膦、草铵膦、3-MPPA、N-乙酰草铵膦的定量分析， 样品无需衍生化处理，进样体积小于20ul，4个化合物保留时间大于2min且实现完全分离；校准曲线浓度范围至少5-250 ppb内包含六个浓度水平，R2＞0.995；苹果、番茄、洋葱、黄瓜和羊角生菜五种基质中分别添加10 ppb的待测物，均能正常检出和定量，5种基质中的定量浓度相对标准偏差RSD均＜15%（提供详细实验技术文档）

	
	
	3.2.6.4
	一针进样10min内完成氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺的定量分析，进样体积≤5ul，氯霉素在0.01~100ng/mL浓度范围、氟苯尼考在0.02~200 ng/mL浓度范围、氟苯尼考胺在0.1~1000 ng/mL浓度范围和甲砜霉素在0.05~500 ng/mL浓度范围内线性关系均R2>0.99；猪肉空白基质加标1ppb连续进样6针，4种物质的峰面积相对标准偏差RSD均<5%（提供详细实验技术文档）

	
	
	3.3
	超高效液相色谱部分技术参数：

	
	
	3.3.1
	二元高压梯度混合泵

	
	
	3.3.1.1
	流量范围：0.001～8.000mL/min，步进0.001mL/min

	
	
	3.3.1.2
	最大压力：≥15,000 psi

	
	
	3.3.1.3
	流量准确度：≤±0.1%

	
	
	3.3.1.4
	溶剂脱气：内置4通道脱气机

	
	
	3.3.2
	柱温箱

	
	
	3.3.2.1
	控温范围：5-85℃

	
	
	3.3.2.2
	温度准确度：±0.5℃

	
	
	3.3.2.3
	温控稳定性：±0.05℃

	
	
	3.3.3
	自动进样器

	
	
	3.3.3.1
	进样精度：<0.25%RSD

	
	
	3.3.3.2
	样品位：不低于160位2ml样品瓶（提供实拍图）

	
	
	3.3.3.3
	温控范围：4-40℃

	
	▲
	3.3.3.4
	交叉污染：<0.0004%

	
	
	3.4
	数据处理系统

	
	
	3.4.1
	电脑工作站（质谱分析软件、Windows软件等）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；方法编辑器具有全面的基于特定应用的方法模板库和直观的用户界面，；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Window 10英文操作系统（64bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求。

	
	
	3.4.2
	数据库：提供＞10,000个化合物标准品的多能量二级质谱图数据库，其中非法药物＞1000个，天然产物＞1000个，杀虫除草剂＞500个，色素＞200个，天然毒素＞100个，工业化学品＞400个， PPCP＞100个；谱图数据库中应包含化合物名称、分子式、母离子、子离子、碰撞能量信息，软件可自动提取谱图库中的化合物信息生成SRM离子对方法，实现广泛靶向筛查；能够对二级谱图进行快速检索，实现未知物的鉴定与确证。

	4.主要配置
	
	4.1
	液相二元高压梯度泵1套（带四通道脱气机）

	
	
	4.2
	液相柱温箱1套

	
	
	4.3
	液相自动进样器1套

	
	
	4.4
	质谱主机1套

	
	
	4.5
	操作软件2套

	
	
	4.6
	色谱柱2根

	
	
	4.7
	样品瓶100个

	
	
	4.8
	品牌电脑 1台

	
	
	4.9
	激光打印机 1台

	
	
	4.10
	氮气发生器1台

	
	
	4.11
	机械泵 1个















	仪器设备技术参数（十一）

	品目名称：电感耦合等离子体-质谱仪（ICP-MS）

	子品目名称：电感耦合等离子体-质谱仪（ICP-MS）

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	
	3.1
	仪器硬件

	
	▲
	3.1.1
	本仪器适用于各种样品的元素分析，碰撞反应池可以使用He气，O2，H2He混合气， NH3He混合气。

	
	▲
	3.1.2
	本仪器具有两套可实现质量筛选功能的四极杆，能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果。具有自动氩气稀释和氩气加湿功能。（交货进行功能验收）

	
	
	3.1.3
	蠕动泵：转速≥80rpm，泵体采用惰性材质制造，防腐蚀，具有双向转动功能。

	
	
	3.1.4
	雾化器和雾化室：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室，制冷能力应＜-8℃。

	
	
	3.1.5
	炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计，可拆卸式中心管设计。

	
	
	3.1.6
	等离子体可视系统：具有等离子体 TV功能，可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态。能够将ICPMS主机与控制电脑分开放置时，直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行参数优化。

	
	
	3.1.7
	1.7仪器主机气路配置4路高精度的质量流量计（冷却气、辅助气、雾化气和稀释气）。

	
	▲
	3.1.8
	稀释气路：采用流量≥900mL/min的质量流量计控制，具有氩气稀释模式及多种设定稀释系数，可直接分析≥30%饱和盐水，多档自动稀释模式。（交货进行功能验收）

	
	
	3.1.9
	氩气加湿器：集成化氩气加湿器，具有控温功能，主机软件自由切换控制。（提供实物图及软件截图）

	
	
	3.1.10
	离子源：功率≤28MHz，自激式全固态RF发生器。

	
	
	3.1.11
	RF发生器功率连续可调范围：400-1600W，调节精度≤0.5W，且具有工作线圈和接口二次放电消除功能（如果采用带有屏蔽矩技术的产品，提供5套屏蔽矩做为耗材），工作线圈采用高效耦合能力贵金属涂层设计，采用精密控温水冷技术（如采用风冷技术提供5套工作线圈做为耗材）。

	
	▲
	3.1.12
	接口：采样锥口径0.9-1.1mm，截取锥口径0.5-0.7mm，锥间不通入气体，同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计，可在高灵敏度情况下实现对35%盐度样品的连续稳定分析。（采用三锥技术的产品提供5套第三锥做为耗材）

	
	
	3.1.13
	配备离子偏转聚焦系统实现以下功能

	
	
	3.1.14
	A.在接口后部配置一套离子偏转聚焦系统，通过电场作用使样品离子产生90°偏转与中性粒子分离，中性粒子通过分子泵直接排出而不采用任何挡板技术。（提供仪器设计和分离原理图）

	
	
	3.1.15
	B.偏转聚焦系统具备抑制离子束展宽的功能，可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽。（提供仪器设计和三维压缩原理图）

	
	
	3.1.16
	四极杆碰撞反应池：

	
	
	3.1.17
	池体内部或池体的前端具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构。可通过控制软件分别自动给出不同元素所需的质量筛选区段以去除二次多原子离子干扰或反应副产物；

	
	
	3.1.18
	离子透镜：样品离子在通过碰撞反应池后可被离子透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除。（提供仪器设计和三维压缩原理图证明）

	
	
	3.1.19
	四极杆质量分辨器：纯Mo材料，驱动频率≤2.0MHz。

	
	▲
	3.1.20
	质谱范围：2-285amu

	
	
	3.1.21
	脉冲和模拟双模式电子倍增器，两种模式可以自动切换。

	
	
	3.2
	仪器性能要求

	
	
	3.2.1
	标准模式下灵敏度

	
	
	
	A.中质量数(Y或In): > 300Mcps/ppm

	
	
	
	B.高质量数(Tl或U): > 400Mcps/ppm

	
	
	3.2.2
	3.2随机背景

	
	
	
	A.标准模式随机背景：＜1cps (4.5amu),

	
	
	
	B.He模式随机背景：＜0.5cps (4.5amu)

	
	
	3.2.3
	标准模式下，仪器信噪比>220M（1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景)

	
	
	3.2.4
	氧化物及双电荷

	
	
	
	A.氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2%

	
	
	
	B.双电荷粒子（Ba++/Ba+）＜3%

	
	
	3.2.5
	仪器检出限

	
	
	
	A.轻质量元素:＜0.3ppt

	
	
	
	B.中质量数元素:＜0.1ppt

	
	
	
	C.高质量数元素:＜0.1ppt

	
	
	3.2.6
	短期稳定性10min (RSD):<2%

	
	
	3.2.7
	长期稳定性 2hr(RSD): < 3%

	
	
	3.2.8
	质谱校正稳定性: < 0.025 amu/24hr

	
	
	3.3
	分析性能

	
	▲
	3.3.1
	对于高Cl和高Ca样品（5% HCl，200ppm Ca）中As元素的分析，可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平，无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式。（提供投标产品应用文献证明或实验数据报告）

	
	▲
	3.3.2
	可以通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰，无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平。（提供投标产品应用文献证明或实验数据报告）

	
	▲
	3.3.3
	具有使用反应模式分析P和S元素的能力，在同一个方法中可通过氧气的反应性，把P和S元素反应到PO47，SO48位置，并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平。（提供投标产品应用文献证明或实验数据报告）

	
	
	3.4
	控制软件

	
	
	3.4.1
	全自动分析功能(包括：启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等)

	
	
	3.4.2
	实时数据显示,和实时报告显示。

	
	
	3.4.3
	操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。

	
	
	3.4.4
	软件具有耗材维护和仪器性能监控功能，智能基体处理功能。

	4.主要配置
	
	4.1
	ICP-MS主机一台

	
	
	4.2
	同品牌200位以上自动进样器一套

	
	
	4.3
	冷却水系统一套

	
	
	4.4
	15KVA稳压电源一套

	
	
	4.5
	台式电脑一套（配置要求：≥Intel i7，≥32GB RAM，≥512GB SATA SSD，Windows 64Bit Professional）

	
	
	4.6
	黑白激光A4打印机一套

	
	
	4.7
	耗材：在线内标加入三通一个、Ni材质采样锥一个、Ni材质截取锥一个、高稳健截取锥嵌片一个、PFA同心雾化器一套、石英矩管和中心管一套

	
	
	4.8
	高纯氦气1瓶，高纯氩气4瓶

	
	
	4.9
	仪器多元素标准溶液、内标液、安装调谐液校正液各一套。




	仪器设备技术参数（十二）

	品目名称：Quechers 前处理设备

	子品目名称：Quechers 前处理设备

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	
	3.1
	工作条件：工作电压：220V±10%，50Hz；温度：4℃-40℃；湿度：<90%相对湿度。

	
	
	3.2
	系统功能要求：

	
	▲
	3.2.1
	自动化程度：仅需放入样品和耗材，在占地面积≤1.5㎡的主机上能自动完成QuECHERS法的加盐、加液、振荡、离心流程，整个过程无需人工介入。

	
	▲
	3.2.2
	最大连续处理样品量：≥60个样品，无需人为介入，仪器能自动对样品进行上条参数中所有QuECHERs步骤的样品前处理。

	
	
	3.3
	样品管理模块

	
	
	3.3.1
	仪器可以自动移取处理过程中所需的50mL样品管和15mL净化管，完成不同实验步骤；通过三轴机械臂，配合夹爪，可以抓取样品管、净化管、收集管并转移到指定的位置；

	
	
	3.3.2
	样品管运输定位精度：准确度<1mm。

	
	
	3.4
	自动开关盖模块：≥2位夹取爪，可同时进行2个样品管的开关盖，包括2个50ml离心管或2个15ml离心管（净化盐管）或1个50ml离心管1个15ml离心管；

	
	
	3.5
	全自动溶剂添加模块

	
	
	3.5.1
	按照用户设定的添加量，自动添加提取溶剂；溶剂添加数量≥6种；添加量：≥1mL；溶剂体积分度值：0.1mL；

	
	
	3.5.2
	25ml高精度注射泵；

	
	
	3.5.3
	管路配备管液传感器，用于监测管路是否有液体。

	
	
	3.6
	液体转移模块

	
	▲
	3.6.1
	液面区分：电导/气压液面检测；具有液面分析功能。自动识别液体液面，从液面逐层取液；移液准确度：≤±2%；

	
	
	3.6.2
	自动取液跟随：取液过程中，枪头跟随液面下降速度运动，使枪头插入深度保持唯一，减少液体挂壁；

	
	
	3.6.3
	使用一次性枪头，杜绝交叉污染，免清洗、高效率；自动判定枪头取卸状态；

	
	
	3.7
	全自动加盐模块

	
	
	3.7.1
	自动添加标准方法所规定的商品化混合盐；一体式加盐筒，无需特定加盐耗材；

	
	
	3.7.2
	加盐量：2g-15g可调；加盐模块容量：≥500g；配备提取盐搅拌功能。

	
	
	3.8
	涡旋振荡模块

	
	
	3.8.1
	旋振荡频率：≥3500次/分钟；振荡时间：≥30min；

	
	▲
	3.8.2
	涡旋震荡位数：≥4位，支持双模块，同时兼容≥4个50mL或≥4个15mL样品管的涡旋震荡；

	
	
	3.9
	垂直振荡模块：

	
	
	3.9.1
	振荡频率：≥950次/分钟；振荡振幅：≥30mm；

	
	▲
	3.9.2
	垂直震荡位数：≥8位，支持双模块，同时兼容≥8个50mL或≥8个15mL样品管的垂直震荡；

	
	
	3.10
	样品离心模块

	
	
	3.10.1
	最大离心速度：≥5500rpm；最大离心力≥5500RCF；

	
	
	3.10.2
	离心位数：≥8位，最大可同时离心≥4位50mL离心管与≥4位15mL离心管；

	
	▲
	3.10.3
	具有制冷功能，可进行4℃~室温的离心温度设置。

	
	
	3.10.4
	均质子加入模块

	
	
	3.10.5
	 均质子加入数量可控：0-99个；

	
	
	3.10.6
	均质子容量：≥800颗，直径：≥8.0mm；

	
	
	3.11
	系统控制平台

	
	
	3.11.1
	系统控制：自带嵌入式触摸屏彩色电脑，也可使用键盘输入；

	
	▲
	3.11.2
	软件功能：直观的方法编辑模块，同时可以对各个步骤的参数进行编辑，且单个步骤可自由选取、自由组合流程；

	
	▲
	3.11.3
	多方法运行：一次序列运行中可执行≥5种不同流程的并行方法。

	4.主要配置
	
	4.1
	主机 1台

	
	
	4.2
	均质子添加模块；

	
	
	4.3
	仪器启动包：1个

	
	
	4.4
	软件 1套












	仪器设备技术参数（十三）

	品目名称：超声波清洗器

	子品目名称：超声波清洗器

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	
	3.1
	内槽长宽高：≥300*155*150（mm）L/W/H

	
	
	3.2
	容量：≥6L

	
	
	3.3
	频率: 40KHz

	
	
	3.4
	超声功率: ≥180W

	
	
	3.5
	加热功率: ≥400W

	
	
	3.6
	温度可调: 室温-80℃

	
	
	3.7
	时间可调: 1-999min

	
	
	3.8
	排水: 无

	
	
	3.9
	降音盖: 有

	
	
	3.10
	网架: 有

	4.主要配置
	
	4.1
	超声波清洗机1台

























	仪器设备技术参数（十四）

	设备名称：直接进样测汞仪

	子品目名称：直接进样测汞仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	
	3.1
	仪器测量原理：电热蒸发、冷原子吸收原理；

	
	
	3.2
	仪器不用进样模块切换，可直接自动测定固体、液体或气体样品

	
	
	3.3
	自动进样器不少于60位

	
	
	3.4
	无需任何样品前处理、无需使用任何助燃剂、缓冲溶液、直接自动测定固体或液体样品；

	
	▲
	3.5
	双通道检测：利用顺序进样、同时裂解以及顺序检测流程技术，双通道检测。

	
	
	3.6
	齐化管及催化管采用分体设计。

	
	▲
	3.7
	PID数字控温系统：裂解、催化、捕集释放、吸收全过程温度控制；计算机对关键环节均建立数学模型。

	
	
	3.8
	进样器采用气体进行驱动进样。

	
	
	3.9
	120℃以上的恒温加热型双测量池设计。

	
	
	3.10
	通过电子天平数据接口，可实时将样品称重数据导入软件系统。

	
	
	3.11
	仪器具有高效尾气净化装置。

	
	
	3.12
	净化装置具有颜色指示功能。

	
	
	3.13
	除水方式：采用120℃以上恒温加热除水，无除水耗材，分析结果不受耗材性能变化影响。

	
	
	3.14
	非反射式双光束设计，可对光源漂移和波动进行实时校正，参比光束用于消除光源波动对测定结果的影响，高低灵敏度两个测量池的吸收信号需使用同一个检测器得出。

	
	
	3.15
	仪器具备预富集功能，对于超低含量的样品进行多次进样一次解析的自动操作，可以实现40倍以上的富集能力。

	
	
	3.16
	断续气路设计：采用断续气路设计，双通道裂解过程废气直接排入尾气净化系统，实现纯汞蒸气进入吸收池。

	
	
	3.17
	可采用压缩空气作为载气。

	
	
	3.18
	全中文操作软件，软件可实现无人值守、自动测量功能，软件自带标准的应用方法，用户也可以随意的调用、增加和删除方法，并对每种方法进行编辑。

	
	
	3.19
	应用软件支持报表模板编辑功能，可输出Excel、PDF、Word、Xsl等多种格式电子文档。

	
	
	3.20
	指标参数

	
	▲
	3.21
	重复性： RSD≤1.0%

	
	▲
	3.22
	检出限：≤0.0005ng

	
	
	3.23
	检 测 器：UV硅光二极管

	
	
	3.24
	波  长：253.65nm

	
	
	3.25
	最大进样量：液体样品：1.5mL，固体样品：1.5g

	
	
	3.26
	吸 收 池：恒温长、短吸收池

	
	
	3.27
	校准方式：标准溶液或标准物质；

	
	
	3.28
	自动进样器：不少于60位内置无限循环式，固体/液体样品均可，带防尘罩。

	
	
	3.29
	测量方式：峰高/峰面积

	4.主要配置
	
	4.1
	主机 1台

	
	
	4.2
	催化管≥ 1根

	
	
	4.3
	捕集管≥ 1根

	
	
	4.4
	石英舟      5个

	
	
	4.5
	瓷舟        20个

	
	
	4.6
	100ppm汞标液    1支

	
	
	4.7
	工具箱      1套

	
	
	4.8
	操作软件    1套

	
	
	4.9
	计算机      1台

	
	
	4.10
	打印机      1台





















	仪器设备技术参数（十五）

	品目名称：全自动固相萃取仪

	子品目名称：全自动固相萃取仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	▲
	3.1
	同一主机可自动连续批量完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。

	
	▲
	3.2
	样品通道数：≥8个，可同时自动处理8个样品，并同时活化、同时上样、同时洗脱。

	
	▲
	3.3
	自动固相处理样品数：≥56位 50ml离心管。

	
	
	3.4
	支持固相萃取柱类型：3mL、6mL、12mL、20mL，或其他规格。

	
	
	3.5
	SPE柱密封头快速更换设计：免工具更换3mL、6mL、12mL、20mL等规格。

	
	
	3.6
	使用免疫亲和柱可连续自动化处理，免疫亲和柱下盖帽同时自动移除数量≥8个。

	
	▲
	3.7
	多通阀自动切换溶剂数量：≥6种。

	
	
	3.8
	SPE柱密封高度可设定范围：0.1cm-9.0cm，软件可设定内壁密封圈的密封高度。

	
	
	3.9
	样品泵数量：≥8套10mL高精度注射泵，流速范围：0~100mL/min。

	
	
	3.10
	样品架，收集架，SPE柱架都可以独立自动移动，具备自动定位的功能，并且具备样品架、收集架和柱架自动识别功能。

	
	▲
	3.11
	大体积样品批处理能力，样品同时处理8个，可连续自动处理≥40个的1L大体积水样富集净化。

	
	
	3.12
	SPE柱氮气干燥功能：压力设置范围0-50psi，采用电子比例阀控制氮气吹干压力。

	
	▲
	3.13
	样品架、收集架均具备自动识别功能，每个位置具备≥3个识别传感器，自动识别样品架。（提供主机样品架≥3个识别传感器的实拍图片和样品架自动识别的实机界面照片）

	
	
	3.14
	排废功能：≥3通道废液排放。

	
	
	3.15
	整机仪器密封，内置照明，独立的排风系统，防止溶剂挥发，紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机，节约实验室空间。透明式外罩，可实时观察做样过程，随时调整运行方法

	
	
	3.16
	主机集成自控，≥10英寸大屏幕参数显示及控制，主屏幕进行参数设定，并可实时监测数据。

	
	
	3.17
	控制软件具备溶剂体积主动提醒统计、方法时长自动统计、样品架自动匹配等智能统计功能。

	
	
	3.18
	控制软件具备中英文，设置界面直接切换。

	
	
	3.19
	自动取放滤头：取样针自动取放滤头，能进行在线样品过滤。

	4.主要配置
	
	4.1
	全自动固相萃取仪主机       1台

	
	
	4.2
	6mL萃取柱模块(已装入主机)    1套

	
	
	4.3
	旋转多通阀(已装入主机)      8个

	
	
	4.4
	镀层取样针(已装入主机)     8个

	
	
	4.5
	3通道排废模块(已装入主机)     1个

	
	
	4.6
	排废蠕动泵(已装入主机)     1套

	
	
	4.7
	56位50ml样品架       1个

	
	
	4.8
	80位15ml样品架       1个

	
	
	4.9
	自动取样针在线过滤系统     1套
































	仪器设备技术参数（十六）

	品目名称：水浴氮吹仪

	子品目名称：水浴氮吹仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	
	3.1
	控温范围：室温～100℃

	
	
	3.2
	控温精度/波动度：±0.5℃（PID自整定）

	
	
	3.3
	最大水浴容积：30 L

	
	
	3.4
	升温时间：室温→80℃ ≤30 min

	
	
	3.5
	排水方式：快插式排水口，带排污阀

	
	
	3.6
	可视窗：水浴内置照明可视窗，全程观察浓缩状态

	
	
	3.7
	适配试管/浓缩管：5 mL、10 mL、15 mL、50 mL（兼容10～29 mm外径）

	
	
	3.8
	单管最大处理体积：50 mL

	
	
	3.9
	样品架：24位，316不锈钢+PTFE

	
	
	3.10
	气路通道：24路完全独立，可单路开关

	
	
	3.11
	流量调节：每路带数字刻度微调阀，独立0～5 L/min可调

	
	
	3.12
	工作气压：0～0.1 MPa（推荐 0.02～0.05 MPa）

	
	
	3.13
	氮气消耗量：约 300～500 mL/min·通道（0.1 MPa）

	
	
	3.14
	氮吹针材质：316不锈钢+PTFE15、 针升降行程：0～150 mm

	
	
	3.15
	升降模式：手动/自动双模式；快/慢两档速率；升降时间可调

	
	
	3.16
	浓缩时间设定：0～999 min

	
	
	3.17
	程序存储：可存≥20组方法，一键调用

	
	
	3.18
	到温自动开氮吹、完成自动关气+声光报警

	4.主要配置
	
	4.1
	主机1台

	
	
	4.2
	样品架1套

	
	
	4.3
	氮吹针24根







	仪器设备技术参数（十七）

	品目名称：鼓风干燥箱

	子品目名称：鼓风干燥箱

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	▲
	3.1
	工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。

	
	▲
	3.2
	采用耐腐蚀内胆

	
	
	3.3
	容积L 120~140L

	
	
	3.4
	温度控制范围:RT+10～250℃

	
	
	3.5
	温度波动度:±2℃ at100

	
	
	3.6
	温度均匀度:±2℃ at100

	
	
	3.7
	温度分辨率：0.1℃

	4.主要配置
	
	4.1
	鼓风干燥箱1台













	仪器设备技术参数（十八）

	品目名称：水浴摇床

	子品目名称：水浴摇床

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	▲
	3.1
	功能：回旋/往复

	
	
	3.2
	控温范围：RT+5~100℃

	
	▲
	3.3
	控温均匀度：≤±0.5℃

	
	
	3.4
	振荡频率：40~300rpm

	
	
	3.5
	转速振幅：启动0~300r/min

	
	
	3.6
	振荡幅度：20mm

	
	
	3.7
	定时范围：0~120min

	4.主要配置
	
	4.1
	水浴摇床1台













	仪器设备技术参数（十九）

	品目名称：粉碎机

	子品目名称：粉碎机

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	
	3.1
	转速：不低于30000r/min

	
	
	3.2
	工作时间：0-5分钟

	
	
	3.3
	粉碎程度：70-300目

	4.主要配置
	
	4.1
	粉碎机1台














	仪器设备技术参数（二十）

	品目名称：台式低速离心机

	子品目名称：台式低速离心机

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	3.主要技术参数
	
	3.1
	最高转速最低≥ 5000rpm

	
	
	3.2
	最大相对离心力 ≥4000×g

	
	
	3.3
	最大容量 4×250ml（可更换多种不同尺寸的离心架）

	
	
	3.4
	定时范围 1s-99min

	
	
	3.5
	RPM/RCF转换 是

	
	
	3.6
	噪音(dB) ≤58db（A）

	
	
	3.7
	控速精度 ±10r/min

	4.主要配置
	
	4.1
	台式低速离心机 一台
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第3部分、 商务及其他要求
商务及其他要求前附表
	仪器设备商务及其他需求（一）

	品目名称：全自动酶免仪

	子品目名称：多功能酶标仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5.交货期   
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6.质保期    
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求    
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。



	仪器设备商务及其他需求（二）

	品目名称：高速冷冻离心机

	子品目名称：高速冷冻离心机

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期   
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期    
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求    
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。




	
仪器设备商务及其他需求（三）

	品目名称：全自动多功能成像系统

	子品目名称：全自动多功能成像系统

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。

	
	
	7.6
	集中培训：中标人免费提供需求单位不少于3名技术人员到厂家指定地点进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天。





	仪器设备商务及其他需求（四）

	子品目名称：全自动均质器

	子品目名称：全自动均质器

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。



	仪器设备商务及其他需求（五）

	子品目名称：低温&灭活研磨仪

	子品目名称：低温&灭活研磨仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。




	仪器设备商务及其他需求（六）

	品目名称：生物安全柜

	子品目名称：生物安全柜

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。




	仪器设备商务及其他需求（七）

	品目名称：实时荧光定量PCR仪

	子品目名称：实时荧光定量PCR仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。




	仪器设备商务及其他需求（八）

	品目名称：核酸提取

	子品目名称：核酸提取

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。





	仪器设备商务及其他需求（九）

	品目名称：全自动酶联免疫分析仪

	子品目名称：全自动酶联免疫分析仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。









	仪器设备商务及其他需求（十）

	品目名称：液相色谱-串联三重四极杆质谱

	子品目名称：液相色谱-串联三重四极杆质谱

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期2年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。

	
	
	7.6
	集中培训：中标人免费提供需求单位不少于3名技术人员到厂家指定地点进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天。




	仪器设备商务及其他需求（十一）

	品目名称：电感耦合等离子体-质谱仪（ICP-MS）

	子品目名称：电感耦合等离子体-质谱仪（ICP-MS）

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期2年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。

	
	
	7.6
	集中培训：中标人免费提供需求单位不少于3名技术人员到厂家指定地点进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天。




	仪器设备商务及其他需求（十二）

	品目名称：Quechers 前处理设备

	子品目名称：Quechers 前处理设备

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期2年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。







	仪器设备商务及其他需求（十三）

	品目名称：超声波清洗器

	子品目名称：超声波清洗器

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。












	仪器设备商务及其他需求（十四）

	设备名称：直接进样测汞仪

	子品目名称：直接进样测汞仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。






	仪器设备商务及其他需求（十五）

	品目名称：全自动固相萃取仪

	子品目名称：全自动固相萃取仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5.1
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。

	6. 质保期
	
	6.1
	产品安装调试经用户验收合格当天起，免费质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。













	仪器设备商务及其他需求（十六）

	品目名称：水浴氮吹仪

	子品目名称：水浴氮吹仪

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5.1
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。

	6. 质保期
	
	6.1
	产品安装调试经用户验收合格当天起，免费质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。














	仪器设备商务及其他需求（十七）

	品目名称：鼓风干燥箱

	子品目名称：鼓风干燥箱

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。






	仪器设备商务及其他需求（十八）

	品目名称：水浴摇床

	子品目名称：水浴摇床

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。



	仪器设备商务及其他需求（十九）

	品目名称：粉碎机

	子品目名称：粉碎机

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。




	仪器设备商务及其他需求（二十）

	品目名称：台式低速离心机

	子品目名称：台式低速离心机

	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	商务指标内容

	5. 交货期
	
	5
	产品不得超过正式签订合同后60个日历日。
供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	6. 质保期
	
	6
	产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	7. 售后服务要求
	
	7.1
	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。

	
	
	7.2
	中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

	
	
	7.3
	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

	
	
	7.4
	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

	
	
	7.5
	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。







- 45 -

- 2 -



一、总体服务要求
供应商须为原厂授权正规供应商，所供设备、软件均为全新原厂正品，严禁翻新、贴牌、二手产品，全部符合国家、行业标准及本招标文件技术参数要求。
供应商负责设计、生产、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、售后全流程服务，项目不得转包、违法分包。
所有设备、软件须提供合法合规证明文件，无知识产权纠纷，符合安全、环保、消防要求。
供应商须提供7×24 小时技术支持，设立专属项目负责人，全程对接项目实施与售后服务。
二、交货、安装与调试
交货期：合同签订之日起60日历天内完成交货及安装调试。供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
运输、装卸、保险及相关费用由供应商承担，途中损坏、丢失由供应商负责免费更换。
供应商免费上门安装、调试、系统对接，含人工、辅材、专用工具、耗材，确保设备正常运行、系统互联互通。
施工遵守现场安全管理规定，做好成品保护，完工后负责清理施工垃圾，恢复场地原貌。
安装完成后7 个工作日内完成全系统联调，出具调试报告，确保功能、精度、性能全部达标。
三、验收要求
分阶段验收：到货查验→安装核验→单机调试→系统联调→最终验收，各阶段须经采购人签字确认。
验收以本招标文件第二部分技术参数及要求为唯一标准，逐项核对，不满足要求须无条件整改、更换或重新供货。
验收资料：产品合格证、第三方检测报告、原厂质保函、软件著作权、安装图纸、操作手册、维修手册、配件清单、资质文件等纸质 + 电子版。
凡参数中明确要求提供检测报告的，中标人须在7个工作日内提交带CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，不提供或不达标视为违约。
最终验收：设备连续稳定运行 72 小时无故障，功能、精度、数据安全全部达标，双方签署验收合格证书。
四、培训服务（商务及其他要求前附表另有要求的，按照商务及其他要求前附表执行）
验收前提供不少于 2 名操作人员、1 名运维人员免费现场培训，覆盖设备操作、日常维护、故障排查、软件使用、安全规范。
针对全自动多功能成像系统、液相色谱-串联三重四极杆质谱、电感耦合等离子体-质谱仪（ICP-MS）开展专项实操培训，确保受训人员独立上岗。
提供纸质 + 电子培训手册、操作视频、常见故障排查指南。
质保期内提供免费复训，满足人员更替、技能提升需求。
五、质保期服务（商务及其他要求前附表另有要求的，按照商务及其他要求前附表执行）
（一）质保期限
产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
管理系统：终身免费升级、BUG 修复、漏洞修补
（二）质保期服务内容
质保期内非人为故障，免费维修、免费更换原厂全新配件，不收取任何费用。
每12 个月上门免费巡检保养，出具巡检报告，提前排查隐患。
故障响应：2 小时内响应，24小时内提出解决方案，在48小时内派人到现场维修的售后服务；重大故障 48 小时内提供备用设备。
免费提供远程维护、数据备份、系统优化、日志审计等服务。
六、质保期后服务
提供终身技术支持与维修服务，仅收取配件成本费，免收人工费、上门费。
承诺10 年内稳定供应原厂配件，配件价格备案，不随意涨价。
软件升级、硬件改造、功能扩展享受优惠报价。
可提供年度维保方案，包含定期巡检、保养、备件更换、系统优化。
七、技术资料与备品备件
验收时提供全套纸质 + 电子技术资料：说明书、合格证、检测报告、图纸、软件安装包、授权文件、操作视频、接线图等。
免费提供标准备品备件包，满足长期稳定运行需求，清单经采购人确认。
八、数据安全与系统兼容
管理系统本地化部署，数据存储于采购人服务器，确保样本信息安全、不泄露、不丢失。
系统具备自动备份、手动备份、数据恢复功能，提供完善数据安全方案。
免费与超低温冰箱、液氮罐、监控平台无缝对接，开放全部接口，不收取对接费用。
软件具备权限管理、操作日志、审计追踪，满足全流程溯源要求。
九、质量与合规要求
供应商提供质量承诺书，保证所有设备、软件完全满足技术参数要求。
设备材质、制冷剂、结构材料符合环保、安全、消防、防腐要求。
提供营业执照、原厂授权书、产品检测报告、软件著作权、3C 认证等资质文件。
凡参数中明确要求提供检测报告的，中标人须在7个工作日内提交带CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，不提供或不达标视为违约。
中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。
十、其他要求
付款方式按双方签订合同执行，供应商开具合法有效发票。
供应商对项目信息、样品数据、采购人资料承担保密义务，未经允许不得向第三方泄露。
提供应急保障方案，确保样本库 7×24 小时安全稳定运行。
验收及使用中发现问题，供应商48 小时内完成整改，直至达标。
未满足技术参数、工期、售后服务要求，按合同承担违约责任，采购人有权拒付、索赔或解除合同。











 
[bookmark: _Toc19163][bookmark: _Toc17654][bookmark: _Toc24075][bookmark: _Toc6611]第七章 投标文件格式
德宏杉和工程咨询有限公司                                                     招标文件
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投 标 文 件

[bookmark: _Toc21149][bookmark: _Toc28684]资格审查部分

 
  






 
 
[bookmark: _Toc24434]投标人：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	     (电子签章)

日期：      年     月     日

目  录
（请根据招标文件格式并结合自身实际编制）































一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
[bookmark: _Toc21884][bookmark: _Toc22496][bookmark: _Toc15126]（一）、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	公司取得的相关证照：
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	



注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.1”中1.1的要求后附相关证明材料；

[bookmark: _Toc13596][bookmark: _Toc27946]（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
[bookmark: _Toc19890]近年财务状况表
	项目或指标
	单位
	      年

	一、注册资金
	万元
	

	二、净资产
	万元
	

	三、总资产
	万元
	

	四、固定资产
	万元
	

	五、流动资产
	万元
	

	六、流动负债
	万元
	

	七、负债合计
	万元
	

	八、营业收入
	万元
	

	九、净利润
	万元
	

	
	
	

	
	
	



注：
1、 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.1”中1.2的要求后附相关证明材料；
2、 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
3、 保留小数点二位，第三位四舍五入。


[bookmark: _Toc528][bookmark: _Toc19713]（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.1”中1.3的要求后附相关证明材料；
格式自拟

[bookmark: _Toc26001][bookmark: _Toc11595]（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.1”中1.4的要求后附相关证明材料；
格式自拟


（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.1”中1.5的要求后附相关证明材料；
格式自拟


（6） 法律、行政法规规定的其他条件
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.1”中1.6的要求后附相关证明材料；
格式自拟


2、 [bookmark: _Toc17238]满足本项目的特定资格要求的资料（无）
[bookmark: _Toc13014][bookmark: _Toc10328]三、需落实政府采购政策的材料
[bookmark: _Toc16576][bookmark: _Toc2312]（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府釆购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: bookmark24]1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）     行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
[bookmark: bookmark25]2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）     行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                企业名称（盖章）：
                       日期：

说明：
（1） 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2） 投标人应依据本公司（或单位）的财务报表、社保缴纳情况或劳动合同或工资支付记录等证明材料真实填写此表。
（3）投标人应对承诺内容的真实性负责，如内容填写虚假，采购人有权扣除投标人缴纳的投标保证金（若缴纳）并承担给采购人及代理机构造成的一切损失。

（2） 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：




注：（1）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；
（2）如不是残疾人福利性单位，则无需提供或填写。


[bookmark: _Toc3811]
（3） 监狱企业证明

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


注：如不是监狱企业，则无需提供或填写，若是监狱企业同时提供证明文件或材料。


（4） 节能、环境标志产品
（本表可不填写或删除）
项目名称：
项目编号：
	序号
	产品（项目）名称
	是否属于
强制节能产品
	是否属于
节能产品
	是否属于
环境标志产品

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc29851]注：
[bookmark: _Toc4700][bookmark: _Toc1604]1.产品属于《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的政府强制采购产品，投标人须在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标文件按无效处理。
[bookmark: _Toc22205]2.产品属于《节能产品政府采购品目清单》中非政府强制采购产品，投标人可以根据情况在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
[bookmark: _Toc23959]3.产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中环境标志产品，投标人可以根据情况在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
4.投标人可根据实际情况拓展本表。


[bookmark: _Toc3165]

四、联合体协议书（本项目不适用）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
 
…… 

        年       月       日


[bookmark: _Toc99]五、法定代表人（负责人）身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
[bookmark: _Toc8958]（一）法定代表人身份证明
 
投标人名称：                       
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         

姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系	                   (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。
特此证明。
 
附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。
  
投标人：	           (电子签章)
 
 
 
                         
                       日  期：     年   月   日
 
	法定代表人(单位负责人)身份证正面
	法定代表人(单位负责人)身份证反面


[bookmark: _Toc30828][bookmark: _Toc31179][bookmark: _Toc26730][bookmark: _Toc14557][bookmark: _Toc27989]
（二）授权委托书
[bookmark: _Toc32511][bookmark: _Toc23057][bookmark: _Toc21045][bookmark: _Toc13070][bookmark: _Toc27222][bookmark: _Toc24049]（若未发生授权情况，则无需提供此授权）
 
 
本人             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件
投 标 人：                        (电子签章)
法定代表人(单位负责人)：           (电子签章)
身份证号码：                            
委托代理人：                       （签字）
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

	代理人身份证正面
	代理人身份证反面




[bookmark: _Toc29133]

[bookmark: _Toc1186]六、其他要求
1、补遗书（如有）
2、招标文件要求及投标人认为需要提交的其他资格证明材料。
3、公共资源交易投标人信用承诺书

公共资源交易投标人信用承诺书

为营造我州公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
二、严格依照国家和省、州关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，开展公共资源招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新按规定需在政府相关网站登记的企（事）业信息或其他公示信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序；
五、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
六、本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任；
七、本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：
单位名称（盖章）：
年    月    日
- 91 -
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投 标 文 件

[bookmark: _Toc23987]报价部分
 
 
 






 
 
投标人：	           (电子签章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	     (电子签章)
日期：      年     月     日
- 91 -



目  录

[bookmark: _Toc12905]一、开标一览表
[bookmark: _Toc16825]二、报价表
[bookmark: _Toc9185]三、其他要求

[bookmark: _Toc25559]一、开标一览表
 
 
项目名称：                                                
 
	投标总价（元）
	合同履行期限
	质保期
	投标保证金形式
	备注

	
小写：¥                
大写：人民币             
	
	
	
	


  
  

投标人：	           (电子签章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	     (电子签章)
日期：      年     月     日
[bookmark: _Toc27801]二、报价表
                                                                   
	产品名称
	品牌
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]制造商
	规格、型号
	数量
	国别
	投标单价（元）
	投标合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：



注：
（1）“合计总价”金额应等于开标一览表中“投标总价”。
（2）本表投标人可根据需要进行适当扩展。



投标人：	           (电子签章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	      (电子签章)
德宏杉和工程咨询有限公司                                                     招标文件
日期：      年     月    日
- 99 -


[bookmark: _Toc17555]三、其他要求
1、投标人认为需要提供的其他资料

2、属于《投标人须知前附表》12.9第3项情形，投标人可以在此一并提交相关书面说明及必要的证明
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投 标 文 件

[bookmark: _Toc16724]商务及技术部分
 
 
 






 
 
投标人：	           (电子签章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	     (电子签章)
日期：      年     月     日


目  录

[bookmark: _Toc32238][bookmark: _Toc27314]一、投标函
[bookmark: _Toc28212][bookmark: _Toc18086]二、投标保证书
三、商务条款偏离表和技术规格偏离表
[bookmark: _Toc17875][bookmark: _Toc13169]四、关于商务技术审查的其他资料
[bookmark: _Toc12225][bookmark: _Toc32162][bookmark: _Toc27692]五、商务及技术部分
[bookmark: _Toc10979]六、其他资料



























[bookmark: _Toc1793]一、投标函
             (采购人名称)：
我方已仔细研究了              (项目名称)招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以人民币（大写）    元（¥：      ）的投标报价，合同履行期限：           ，向你方提供招标文件要求的货物/服务，服务质量：         ，交货地点及方式：           。
1. 我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。
2. 项目负责人姓名：        。
3. 核心产品品牌：                    。
4.本投标的投标有效期为自投标截止之日起       日历天。
5.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。
6．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。
（4）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、1.4.4项规定的任何一种情形。
（5）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
5．                （其他补充说明）。

投 标 人：	                         (电子签章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	     (电子签章)
地	址：                                           
网	址：                                           
电	话：                                           
传	真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日
[bookmark: _Toc15980516][bookmark: _Toc25087][bookmark: _Toc32148][bookmark: _Toc24885]二、投标保证书
致             （采购人）
本书作为                  （投标人名称）对             （项目名称）（招标编号为：             ）提供投标保证金的保证。
一旦发生下述行为，我单位（或公司）将放弃追索投标保证金的权利：
（1）在提交投标文件截止时间后，在投标有效期内撤销投标文件的。
（2）在投标文件中提供虚假材料的。
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同的。
（4）与其他投标人恶意串通的。
（5）由于我单位（或公司）的原因未按规定的时间、地点与采购人签订合同或未提交履约保证金和支付采购代理服务费的。
（6）在签订合同时向采购人提出附加条件的。
（7）投标保证金自递交投标文件截止时间起至投标有效期满保持有效，除非贵方提前终止或解除本投标保证书。


投 标 人：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                 （电子签章）
日期：     年     月      日

备注：附保证金缴纳凭证扫描件。


三、商务条款偏离表和技术规格偏离表
[bookmark: _Toc30815](一)商务条款偏离表
项目名称：        
A.□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。
B.□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。
品目名称：                 （序号        ）
	序号
	 招标文件的商务条款要求
	 投标文件的商务条款

	
	
	

	
	
	


备注：
1. 投标人应对照招标文件第六章《采购需求及技术规格要求》和第五章《合同条款及格式》中要求的商务条件，包括但不限于交货期、质保期、售后服务要求、合同履行期限、履约保证金等内容，并结合实际投标情况如实填写本表格。
2. 投标人应根据实际投标情况，填写本表格。若无偏离，则勾选A项，签章即可；若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后签章。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。
3. 本表按照一个品目一张表，顺序编号逐一填写。

投标人全称：                                    （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                     （电子签章）
日期：      年     月      日
(2) [bookmark: _Toc28459][bookmark: _Toc31298][bookmark: _Toc10984][bookmark: _Toc15981][bookmark: _Toc29456]技术规格偏离表
项目名称：            
品目名称：                 （序号        ）
	序号
	 招标文件的技术条款要求
	 投标文件的技术条款
	偏离情况
	技术支持资料对应的响应文件页码

	1
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：
1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件第六章“第二部分、技术参数及配置要求”要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件的技术条款”一列中写明投标具体技术响应情况。投标文件应以中文应答(英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释)，若投标文件中技术参数证明材料参数与技术条款偏离表应答不符，以技术参数证明材料为准;若无技术参数证明材料又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条技术条款的规定。
2.招标文件要求提供技术参数证明材料的参数及对应要求的证明材料:
①针对第六章“技术指标内容”中有明确要求证明材料的参数，投标人除如实填写技术规格偏离表外，还须提供符合“技术指标内容”要求的证明材料。
②针对第六章“技术指标内容”中没有明确要求证明材料但为标注“▲”的重要参数，投标人除如实填写技术规格偏离表外，还须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答(技术支持资料包括:检验报告或宣传彩页或图纸或技术白皮书或软件功能截图等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料)。
凡不符合上述要求的，视为未提供有效技术参数证明材料，视为该重要参数或者一般参数不满足要求，会影响评审评分。
3.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。
4.本表按照一个品目一张表，顺序编号逐一填写。投标人可根据第六章“第二部分、技术参数及配置要求”的技术条款拓展本表，但不得改变格式
投标人全称：                                    （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                     （电子签章）
日期：      年     月      日
[bookmark: _Toc21579]
四、关于商务技术审查的其他资料
包括但不限于以下内容：
1. 针对招标文件中要求提供技术参数证明材料的参数：
①针对第六章“技术指标内容”中有明确要求证明材料的参数，投标人除如实填写技术规格偏离表外，还须提供符合“技术指标内容”要求的证明材料。
②针对第六章“技术指标内容”中没有明确要求证明材料但为标注“▲”的重要参数，投标人除如实填写技术规格偏离表外，还须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答(技术支持资料包括:检验报告或宣传彩页或图纸或技术白皮书或软件功能截图等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料)，投标产品检验报告或宣传彩页或图纸或技术白皮书或软件功能截图的关键页面（如签字盖章页、关键信息页、日期、编号信息页等）。
2.针对招标文件中要求提供技术参数证明材料的参数投标产品主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地。
3.针对招标文件中要求提供技术参数证明材料的参数投标产品设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告等。
……



德宏杉和工程咨询有限公司                                                     招标文件
[bookmark: _Toc21153]
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[bookmark: _Toc23067]五、商务及技术部分

1、 项目实施方案
2、 质量承诺及保障措施
3、 培训计划及保障措施
4、 售后服务方案
5、 其他投标人认为需要提供的资料

（结合采购需求及评审办法要求编制，格式自拟）
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[bookmark: _Toc16522]六、其他资料
1、招标文件要求及投标人认为需要提交的其他材料。
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