墨江哈尼族自治县人民医院无创呼吸机等

医疗设备采购

招 标 文 件

项目编号：PEZC2024-G1-00227-MFZB-0010

采   购   人：墨江哈尼族自治县人民医院

采购代理机构：墨菲招标（云南）有限公司

2024年8月

目  录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	8

1. 总则	16

2. 招标文件	18

3. 投标文件	19

4. 投标文件的递交	21

5. 开标	22

6. 资格审查	22

7. 评标	23

8. 合同授予	23

9. 纪律和监督	24

10. 质疑接收、回复	25

11. 需要补充的其他内容	26

第三章  评标办法	27

资格审查前附表	28

评审办法前附表	30

1.总则	34

2.评审机构	34

3.评审原则	34

4.评审纪律	34

5.评标程序及标准	35

6.投标文件的澄清	36

7.评标结果	36

8.政府采购政策	37

第四章  合同主要条款及格式	41

第五章  采购需求	50

第六章  投标文件格式	67

（一）报价部分	69

一、开标一览表	70

（二）资格审查部分	71

一、具有独立承担民事责任的能力	72

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	72

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	72

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	72

五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	72

六、特定资格要求	72

七、其他要求	73

（三）商务部分	74

一、投标分项报价表	75

二、商务条款偏离表	76

三、投标函	77

五、法定代表人身份证明书	79

六、法定代表人授权委托书	80

七、投标保证金交纳凭据	81

八、投标人基本情况表	82

九、中小企业声明函	83

十、残疾人福利性单位声明函	85

十一、监狱企业证明	86

十二、节能产品/环境标志产品承诺书	87

（四）技术部分	88

一、技术规格偏离表	89

二、技术支持资料	90

三、售后服务及培训方案	91

四、质量承诺及保障措施	92

五、供货、安装、调试服务方案	93

第七章  其他资料	94

第一章  招标公告

项目概况

墨江哈尼族自治县人民医院无创呼吸机等医疗设备采购项目  的潜在投标人应在  政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024年9月3日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1．项目编号：PEZC2024-G1-00227-MFZB-0010

2．项目名称：墨江哈尼族自治县人民医院无创呼吸机等医疗设备采购

3．预算金额（万元）：185.8

4．最高限价（万元）：185.8

5．采购需求：项目共划分为2个标段。

1标段：输血输液加温器2台，视频喉镜2台，无创呼吸机1台，高频振动排痰机1台，预算金额42万元，最高限价42万元；

2标段：睡眠呼吸初筛仪1台，威伐光治疗仪2台，臭氧治疗仪1台（接受进口产品投标），干扰电治疗仪1台，超声波治疗仪1台（接受进口产品投标），体外冲击波治疗仪1台，中频脉冲治疗仪2台（接受进口产品投标），超短波电疗机1台，电针治疗仪4台，低频电子脉冲治疗仪3台，多功能神经康复诊疗系统（生物反馈）1台，磁振热治疗仪1台，吸附式点刺激低频治疗仪2台，特定电磁波治疗仪4台；进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。预算金额143.8万元，最高限价143.8万元。

6．合同履行期限：

1标段交货期：合同签订后 30 个日历日内；

2标段交货期：合同签订后 30 个日历日内。

7．本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目；墨江哈尼族自治县人民医院无创呼吸机等医疗设备采购：小微企业价格扣除优惠比例：10%。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人是代理商或经销商的，须提供有效的医疗器械经营许可证/备案凭证，所投产品制造商有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证；投标人是制造商的，须提供有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证。“医疗器械生产许可证”或“医疗器械经营许可证/备案凭证”的生产或经营范围须覆盖所投医疗器械（根据《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

3.2信用要求：未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录。采购代理机构将于投标文件递交截止时间后在上述网站对投标人信用情况进行查询，存在上述不良信用记录的，其投标将被拒绝，查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年8月13日至2024年8月20日，每天上午00:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）

方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

2.按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年9月3日14时00分（北京时间）

地点：投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

（1）墨江哈尼族自治县人民医院无创呼吸机等医疗设备采购（1标段）:

保证金金额：3000（元）

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、网银转账

保证金缴纳截止时间：2024-09-03  14:00

（2）墨江哈尼族自治县人民医院无创呼吸机等医疗设备采购（2标段）:

保证金金额：9000（元）

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、网银转账

保证金缴纳截止时间：2024-09-03   14:00

其他：

1.发布公告的媒介：本次采购公告在《云南省政府采购网》上发布。采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

3.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：墨江哈尼族自治县人民医院

地址：墨江县联珠镇回归大道14号

联系方式：陶老师 0879-4232567

2．采购代理机构信息

名称：墨菲招标（云南）有限公司

地址：昆明市高新区海源北路658号鼎易商务中心9幢B座11楼

联系方式：0871-68307301

3．项目联系方式

项目联系人：张凯、他玲浩、周云飞

电话：0871-68307301

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：墨江哈尼族自治县人民医院 地址：墨江县联珠镇回归大道14号 联系方式：陶老师 0879-4232567 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：墨菲招标（云南）有限公司 地址：昆明市高新区海源北路658号鼎易商务中心9幢B座11楼 联系方式：0871-68307301 项目联系人：张凯、他玲浩、周云飞 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 墨江哈尼族自治县人民医院无创呼吸机等医疗设备采购 项目编号：PEZC2024-G1-00227-MFZB-0010 |
| 1.1.5 | 交货地点及方式 | 交货地点：墨江哈尼族自治县人民医院指定地点； 交货方式：安装、调试、验收合格。 |
| 1.2.1 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 具体内容详见招标文件第五章“采购需求。” |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 1标段交货期：合同签订后 30个日历日内； 2标段交货期：合同签订后 30个日历日内。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和采购人使用需要，一次验收合格。产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理解决并承担一切费用，直至满足采购人要求。 |
| 1.4.1 | 投标人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 （1）具有独立承担民事责任的能力；提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2022或2023年经审计的财务报告（复印件）或近三个月内基本开户银行出具的资信证明（原件或复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的，可提供近三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供相关声明函或证明材料； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供2023年01月后投标人任意3个月的税收缴纳凭证；提供2023年01月后投标人任意3个月的社会保险缴纳凭证；若成立时间不足1个月的，提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应证明文件； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供承诺书（加盖公章）； （6）具备法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目非专门面向中小企业采购的项目；小微企业价格扣除优惠比例：10%。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。 |
|  | 本项目的特定资格要求 | （1）投标人是代理商或经销商的，须提供有效的医疗器械经营许可证/备案凭证，所投产品制造商有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证；投标人是制造商的，须提供有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证。“医疗器械生产许可证”或“医疗器械经营许可证/备案凭证”的生产或经营范围须覆盖所投医疗器械（根据《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。 （2）信用要求：未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录。采购代理机构将于投标文件递交截止时间后在上述网站对投标人信用情况进行查询，存在上述不良信用记录的，其投标将被拒绝，查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 现场踏勘 | ■不组织 □组织 |
| 1.10 | 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人资质要求： |
| 1.11.1 | 偏差 | ■不允许，标记★的实质性条款不允许偏差。 □允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 更正公告及补遗文件（若有） |
| 2.2.2 | 招标文件澄清时间 | 时间：提交投标文件截止时间至少15日前 形式：书面形式 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：在收到相应澄清文件后24小时内 形式：书面形式 |
| 2.3.1 | 招标文件修改时间 | 时间：提交投标文件截止时间至少15日前 形式：书面形式 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：在收到相应修改文件后24小时内 形式：书面形式 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 澄清、修改（如有）等内容 |
| 3.2.1 | 采购预算及最高限价 | 1标段：预算金额42.00万元，最高限价42.00万元 2标段：预算金额143.8万元，最高限价143.8万元。 投标人报价不得超过最高限价，否则其投标将被否决。 |
| ★3.2.2 | 报价要求 | 本项目报价为固定总价。 磋商报价应依据招标文件、项目需求、技术和服务要求等有关资料，并综合考虑成本、税收、保险、利润和风险等一切因素，结合市场情况，由投标人自行测算自主报价。投标报价一经确定，合同执行期间不予调整。 |
| 3.3.1 | 投标文件有效期 | 为90日历天，从投标文件递交截止之日算起 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | ■要求递交投标保证金，投标保证金须从投标人基本账户转出 1标段: 保证金金额：3000（元） 保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账或电汇等非现金形式 保证金缴纳截止时间：2024-09-03 14:00 2标段: 保证金金额：9000（元） 保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账或电汇等非现金形式 保证金缴纳截止时间：2024-09-03 14:00 接收保证金账户信息： 开户银行：招商银行股份有限公司昆明高新支行 银行账号：8719 0799 3710 701 收 款 人：墨菲招标（云南）有限公司 联 系 人：刘子铭 联系电话：0871-68307301 注：须注明项目编号及费用名称（如：项目编号+标段+投标保证金） |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ■无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2022年或2023年 |
| ★3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3（1） | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章） |
| 3.7.3（2） | 投标文件的其他编制要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。 （1）如投标人提交的电子标书不符合政采云电子交易平台要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。 （2）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。 |
| 4.2.1 | 网上投标文件递交截止时间 | 2024年9月3日14时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排：无 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标会由采购代理机构主持，具体流程如下： （1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。 （2）发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。 （解密异常情况处理：详见本章11.1电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 7.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 8.2 | 中标公告媒介及期限 | 公告媒介：同招标公告发布媒介 公告期限：1个工作日 |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ■不要求 □要求 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.3 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 11.4 | 核心产品 | 1标段核心产品：无创呼吸机。2标段核心产品：臭氧治疗仪 |
| 11.5 | 知识产权 | （1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 （2）投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 （3）若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。 |
| 11.6 | 重新组织招标的其他情形 | 有下列情形之一的，采购人将重新开展采购活动： （一）投标人不足3家的； （二）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标； （三）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准后重新招标。 |
| 11.7 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准”等章节中若出现措辞“发包人”和“承包人”，在招标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |
| 11.8 | 监督 | 本项目的采购活动应当接受主管部门及采购人监督部门依法实施的监督。 |
| 11.9 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 11.10 | 细微偏差 | 1.1投标文件的细微偏差是指投标文件在实质上符合招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整处不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 1.2评标委员会应当以书面要求存在细微偏差的投标人在评标委员会结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。 |
| 11.11 | 采购代理服务费 | 根据中标金额按国家发展和改革委员会“计价格（2002）1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》”中货物类费率标准收取，由中标供应商一次性支付。 |

### 1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现组织该项目公开招标选定实施单位。

1.1.2本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目交货地点及方式：见投标人须知前附表。

1.2项目的资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的采购预算及最高限价金额：见投标人须知前附表。

1.3采购范围、合同履行期限、质量要求

1.3.1采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件，详见投标人须知前附表。

1.4.2若投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供采购代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，其他费用按国家、省、市相关规定收取。

1.6保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9现场踏勘

1.9.1投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

1.10.1本项目不允许分包。

1.11 响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标文件将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标方案等内容以对招标文件作出响应。

### 2. 招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

第一章    招标公告

第二章    投标人须知

第三章    评标办法

第四章    合同主要条款及格式

第五章    采购需求

第六章    投标文件格式

第七章    其他资料

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间15日前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标文件递交截止时间不足15日的，相应延长投标文件递交截止时间。当招标文件与招标文件的澄清在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标文件递交截止时间不足15日的，相应延长投标文件递交截止时间。当招标文件与招标文件的修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

2.4开标前答疑会

2.4.1采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

2.4.2组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

### 3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第六章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第六章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。投标人在评审过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第六章“投标文件格式”部分中所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1本项目最高限价：详见投标人须知前附表。

3.2.2本项目报价为固定总价。

磋商报价应依据招标文件、项目需求、技术和服务要求等有关资料，并综合考虑成本、税收、保险、利润和风险等一切因素，结合市场情况，由投标人自行测算自主报价。投标报价一经确定，合同执行期间不予调整。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“分项报价表”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.5投标人报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

3.2.6每个投标人只能提交一套投标文件，针对每一项内容只允许有一个报价，不接受选择性报价。

3.2.7投标人报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标文件有效期

3.3.1投标文件有效期见投标人须知前附表，从投标文件递交截止之日算起，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.3.2在投标文件有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标文件有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。保证金应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3采购人或者采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内，将投标保证金一次性退还未中标人，在采购人与中标人签订合同后5个工作日内向中标人一次性退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）中标人未按规定交纳代理服务费；

（4）其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按招标文件资格审查需提供的资料，以证实其各项资格条件满足招标文件的要求，具备承担本项目的资格条件、能力和信誉。

3.6备选方案

★3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的方案的，采购人可以接受该备选方案。

★3.6.3投标人提供两个或两个以上报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注★号的条款，将导致投标无效。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关完成时间、投标文件有效期、成果要求、采购范围等实质性内容作出。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。

★（1）如投标人提交的电子标书不符合政采云电子交易平台要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

（2）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

### 4. 投标文件的递交

4.1投标文件的加密

4.1.1 投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.1.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

4.1.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3到投标文件递交截止时间止，收到的投标文件少于三个的，采购人将依法重新组织重新招标。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3.7.3的要求进行重新编制、加密和递交。

4.3.3 在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

### 5. 开标

5.1开标时间和地点详见投标人须知前附表。

5.2采购人在本章第5.1项规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点组织开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人准时参加，开标程序详见“投标人须知前附表”。

5.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

### 6. 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照第三章“评标办法”资格审查标准依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

### 7. 评标

7.1评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

7.1.3评审过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

7.2评审原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3评审

7.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7.3.2评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

7.3.3评审完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评审报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 8. 合同授予

8.1定标

8.1.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

8.1.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标文件有效期内，采购人或者采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

8.4履约保证金

8.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2中标人不能按本章第8.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5签订合同

8.5.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

### 9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购评标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 10. 质疑接收、回复

10.1 质疑接收

10.1.1 投标人认为招标文件、评标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 投标人应根据财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，投标人将依法承担不利后果。

10.1.3 采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。接收质疑函的方式：质疑函采取现场书面递交形式。由法定代表人持本人身份证原件或授权委托代理人持本人身份证原件及授权委托书原件，同时携带质疑函（原件）和加盖单位公章的相关依据和证明材料，送至采购代理机构。

联系部门：墨菲招标（云南）有限公司

联系电话：0871-68307301

通讯地址：昆明市高新区海源北路658号鼎易商务中心9幢B座11楼

10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2 质疑回复

采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

### 11. 需要补充的其他内容

11.1电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

11.2出现11.1中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

11.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

资格审查前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 资格审查标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022或2023年经审计的财务报告（复印件）或近三个月内基本开户银行出具的资信证明（原件或复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的，可提供近三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供相关声明函或证明材料（盖电子公章）。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2023年01月后投标人任意3个月的税收缴纳凭证；提供2023年01月后投标人任意3个月的社会保险缴纳凭证；若成立时间不足1个月的，提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应证明文件（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺书（盖电子公章）。 |
|  | 特定资格要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1款规定。 |

备注：公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。投标文件出现不满足上述各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。上述各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 符合性评审 审查标准 | 法定代表人或授权代表身份证明 |  | 法定代表人参与投标的须提交法定代表人身份证明书，委托代理人参与投标的须提交法定代表人身份证明书及授权委托书，且按规定格式签署 |
|  | 投标文件签署、签章 |  | 符合招标文件签署、签章要求 |
|  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件第六章“投标文件格式”要求，内容完整且关键字迹清晰 |
|  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定 |
|  | 投标报价 |  | 报价完整，只有一个有效报价且报价未超过招标文件公布的各项最高限价 |
|  | 投标文件有效期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定 |
|  | 合同履行期限 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定 |
|  | 实质性要求 |  | 符合招标文件实质性要求（带★的条款） |
|  | 其他无效情形 |  | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |
| 5.3 综合评分 | 本项目采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。 本项目评审细则如下： F1价格部分：30分 F2技术部分：50分 F3商务部分：20分 投标人总得分=F1＋F2＋F3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法 (2017) 》规定条件 【工业】 的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 符合规定的供应商应当按规定出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。 |  |  |
| 评分因素 | 分值 | 评分项目 | 评分标准 |
| F1 价格部分 | 30分 | 投标报价 （30分） | 1.投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标人不得将整个项目中的内容拆开投标（只投其中一种或几种产品），否则将被视为非实质性响应招标文件。 2.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法 (2017) 》规定条件 工业 行业的小微企报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 符合规定的供应商应当按规定出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 |
| F2 技术部分 | 50分 | 技术指标的响应程度 （满分50分） | 根据投标文件对招标文件第五章“二、主要技术参数”响应程度进行评分： 1标段： （1）重要技术指标评分（满分30分） 根据招标文件第五章“二、主要技术参数”中的技术参数，标注符号（“▲”）的条款为重要技术指标及要求；完全满足的不扣分，每有一项负偏离扣2分，扣完为止； （2）一般技术指标评分（满分20分） 根据招标文件第五章“三、主要技术参数”中的技术参数，未标注符号（“▲”）的条款为一般技术条款；完全满足的不扣分，每有一项负偏离扣0.3分，扣完为止。 2标段： （1）重要技术指标评分（满分40分） 根据招标文件第五章“二、主要技术参数”中的技术参数，标注符号（“▲”）的条款为重要技术指标及要求；完全满足的不扣分，每有一项负偏离扣0.8分，扣完为止； （2）一般技术指标评分（满分10分） 根据招标文件第五章“三、主要技术参数”中的技术参数，未标注符号（“▲”）的条款为一般技术条款；完全满足的不扣分，每有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。 注： 1、投标人拟投产品出现任意内容不满足对应技术指标项下的内容，即视为不满足该项技术指标。 2、技术指标的响应程度的评审参考投标人提供的技术偏离表，以投标人提供的技术支持资料为准（技术支持资料可为技术白皮书或产品相关鉴定资料或试验报告或产品检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料）。 |
| F3 商务部分 | 20分 | 售后服务及培训方案（满分10分） | （1）售后服务内容详细，有具体的服务响应时间、技术服务团队、设备巡检维护及保养方案，售后服务承诺及保证措施合理可行，有具体的违约责任承诺阐述。 （2）培训方案详细具体，培训计划及培训安排科学合理，培训目标明确、培训方式实用多样。 上述评审项每项5分，评分档次为5/3/1/0； 投标人针对上述内容分别进行阐述说明，阐述内容全面完整、详细、条理清晰、各个环节上的描述层次分明，紧扣主题，能够满足项目要求并切实指导项目实施的，得5分；基本满足但细节不完善，得3分；内容存在缺陷（缺陷指：与实际情况不匹配、不符合项目特点、针对性不强、分析简略、内容有缺漏或与本项目无关等任意一种情形）得1分；未提内容的得0分。 |
|  |  | 质量承诺及保障措施 （满分5分） | 质量承诺详细全面、有具体的违约责任承诺阐述，有健全的质量管理制度，质量保障措施科学合理。 上述评审项每项5分，评分档次为5/3/1/0； 投标人针对上述内容分别进行阐述说明，阐述内容全面完整、详细、条理清晰、各个环节上的描述层次分明，紧扣主题，能够满足项目要求并切实指导项目实施的，得5分；基本满足但细节不完善，得3分；内容存在缺陷（缺陷指：与实际情况不匹配、不符合项目特点、针对性不强、分析简略、内容有缺漏或与本项目无关等任意一种情形）得1分；未提内容的得0分。 |
|  |  | 供货、安装、调试方案 （满分4分） | 供货、安装、调试方案包括但不限于详细完整供货计划安排、备品备件保障、安装、调试、移交、性能调优服务等方面内容。 上述评审项评分档次为4/3/1/0； 投标人针对上述内容分别进行阐述说明，阐述内容全面完整、详细、条理清晰、各个环节上的描述层次分明，紧扣主题，能够满足项目要求并切实指导项目实施的，得4分；基本满足但细节不完善，得3分；内容存在缺陷（缺陷指：与实际情况不匹配、不符合项目特点、针对性不强、分析简略、内容有缺漏或与本项目无关等任意一种情形）得1分；未提内容的得0分。 |
|  |  | 节能、环保产品评分 （满分1分） | 投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分，环保产品的得0.5分。 |

评标程序及评审办法

### 1.总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，制定本办法。

### 2.评审机构

2.1本次公开招标项目依法组建评标委员会。

2.2评标委员会由采购人代表和评审专家共5人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3评标委员会应当推选组长，采购人代表不得担任组长。采购人委派代表参加评标会议的，应当向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督。

### 3.评审原则

3.1坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评审工作，公平、公正地对待每一个投标人。

3.2全面分析，综合评审。

3.3评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

### 4.评审纪律

4.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

4.2评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

4.3评审内容和评审过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

4.4评审期间的一切资料，包括评审意见、评审记录和评审结论，一律不得向外传和泄露。

4.5任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

4.6所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得私自复制和保留。

4.7评审期间，评审人员不得外出，确需外出时应事先请假。

4.8评审期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评标委员会统一组织。

4.9评审期间，未经允许，评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评审和采访评审工作。

4.10评审结束后，与会人员不得向外界透露评审人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担。

### 5.评标程序及标准

5.1资格评审

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得进入符合性评审，只有通过资格审查的投标文件才能进入符合性评审。

5.2 符合性评审

依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评标方法前附表。

5.3 综合评分

5.3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价,见评标方法前附表。

5.3.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

5.3.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

5.3.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章5.2 款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.3.5 价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人报价部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 6.投标文件的澄清

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

6.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

### 7.评标结果

7.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

7.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

7.3评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改招标文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

7.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.5在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

7.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，技术指标高优先、产品有效期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.7若单个标段为非单一产品采购，对于招标文件第五章规定的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按前两款规定处理。

### 8.政府采购政策

8.1中小企业扶持政策

8.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

8.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财采〔2022〕13号）的规定，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

8.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

8.2监狱企业扶持政策

8.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

8.3残疾人福利性单位扶持政策

8.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.4节能、环境标志产品扶持政策

8.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

8.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

8.3投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

8.4《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅、下载。

第四章  合同主要条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期/合同履行期限 | 合同签订后 30 个日历天内。 |
| 2 | 交货地点 | 墨江哈尼族自治县人民医院指定地点 |
| 3 | 交货方式 | 安装、调试、验收合格 |
| 4 | 付款方式 | 按合同付款 |
| 5 | 质量保证期 | 质量保证期≥1年 |

政府采购合同

项 目 名 称：

合 同 编 号：（系统编号）

（自编号，如有）

甲   方：墨江哈尼族自治县人民医院

乙   方：

甲方（采购人公章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名    称：

地  址：

邮  编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电  话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名    称：

地   址：

邮   编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电    话：

| 甲方： | 墨江哈尼族自治县人民医院 |
| --- | --- |
| 乙方： |  |

因临床工作需要，    年   月  日就           项目（项目编号：   ）进行公开招标采购。现根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照中标结果签订本合同。

第一条 合同标的：

第二条 本合同项下货物总价款为：     元（   元）人民币，分项价款见下表。

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 制造商名称和国籍地区 | 数量 | 保修期 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、培训及最终验收之前的所有费用（含邀请专家验收的费用）及保修期内备品备件发生的所有费用及质量技术监督部门的第一次检测费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标响应性文件和报价；（2）中标通知书；（3）项目报价表；

（4）项目进度控制表；（5）服务承诺；（6）谈判纪要；（7）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

（1）乙方应保证为甲方提供的任何产品的全部或部分、硬件或软件等，均不得侵犯第三方合法拥有的知识产权。

（2）乙方为甲方提供的第三方软件，乙方保证已为甲方取得符合合同目的的合法授权。

（3）乙方为甲方设计、开发的任何软件的著作权、方案等归双方所有。

（4）乙方须按照合同的规定，向甲方提供完整、原装、全新设备，并做好相关技术服务工作。乙方在安装调试好后，甲方将进行验收使用，在此期间，若设备出现问题，乙方应按售后服务约定及时上门检验或调换，除甲方人为原因之外，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

第五条　安装接驳

1、设备由乙方负责安装调试，如乙方安装调试过程中需要甲方提供配套设施和条件应及时以书面形式提交给甲方，甲方应及时书面确认。

2、甲方在设备进场时提供必要的安装条件（水、电、气、场地等），并书面或电话通知乙方；乙方接到通知后立即安装。

3、乙方在安装调试过程中，有责任和义务保持甲方现场设施设备安全和完整，如因乙方原因造成损坏和丢失，由乙方负责恢复，无法恢复的由乙方原价赔偿。

第六条 质量保证

（1）乙方所提供的货物的技术规格应与招投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

（2）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

（3）提供样品的应与样品保持一致。

（4）质量保证期：自验收合格之日起   年。

第七条 包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

（2）每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

（1）乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物。

交货及施工地点：墨江哈尼族自治县人民医院。

交货进度及要求：合同签订后  个日历天内。

（2）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

（3）货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

（4）乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

（5）甲方应当在到货后的3个工作日内对货物进行接收登记，接收登记后保管责任由甲方承担，乙方协助；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后进行系统联调、试运行，试运行结束后由甲方组织专家进行现场验收，最终验收以专家组的现场验收意见并结合有资质检测机构的检测结果为最终的验收结论。（注：甲方必须在安装完毕30天之内完成验收，如超过上述约定时长，则视为验收合格）

甲方在乙方按合同规定交货和/或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

（6）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 伴随服务／售后服务

（1）乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及本合同或招投标文件所约定的服务承诺提供服务。确系质量原因无法正常工作时，中标企业应无偿更换全新合格的产品，所更换产品配置及技术标准不得低于原中标产品。

（2）除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

货物的现场安装、调试和/或启动监督；

就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点按响应文件为准。联系人及联系电话：

（3）质量保证期内，所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，所有货物保修服务方式均为乙方上门保修由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（4）质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击或甲方在乙方已告之的情况下操作不当等）造成的故障除外。

（5）货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

（6）质量保证期后的货物维护由双方协商再定。

第十条 质量保证金及货款支付

（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

（2）本合同项下的采购资金由甲方按政府采购程序办理支付，乙方向甲方开具发票，按照以下约定付款。

（3）付款方式：合同签订验收合格后 30日内支付合同总价的 30 %，全部设备安装验收合格后30日内支付合同总价的 65%，剩余合同总价的5%自验收合格之日起一年后，如设备运行正常、售后服务保证，则无息全额支付。

第十一条 违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的30%违约金。

（2）乙方所交付的货物必须是原装、完整、全新的设备，品种、型号、规格符合合同约定。若不符合合同约定的，甲方有权拒收或退货，乙方承担合同标30%的违约责任。

（3）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（30）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。同时，甲方有权扣留全部质量保证金，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（4）在乙方承诺的质量保证期内，如出现同一重大质量问题经乙方三次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准，经有资质的有关机构检测认定的，甲方有权提出整机换货，经过一次整机换货后仍然达不到货物要求的，乙方应退回全部货款，并承担15%的违约金。

（5）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

（6）乙方在承担上述3～5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。本合同一式六份，以中文书写，甲方四份，乙方两份。

2、本合同签订地点： 墨江哈尼族自治县人民医院

3、招标代理机构为甲方的采购委托代理机构，不承担本合同规定的甲方的权利和义务。

4、本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：墨江哈尼族自治县人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联系人及联系电话： | 联系人及联系电话： |
|  | 开户银行： 账号： |
| 单位地址：墨江县联珠镇天溪社区回归大道14号 | 单位地址： |
| 日 期： 2024年 月 日 | 日 期：2024年 月 日 |

第五章  采购需求

一、采购范围及数量

| 序号 | 所属标段 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1标段 | 输血输液加温器 | 2 | 台 | 否 |
| 2 |  | 视频喉镜 | 2 | 台 | 否 |
| 3 |  | 无创呼吸机 | 1 | 台 | 否 |
| 4 |  | 高频振动排痰机 | 1 | 台 | 否 |
| 5 | 2标段 | 睡眠呼吸初筛仪 | 1 | 台 | 否 |
| 6 |  | 威伐光治疗仪 | 2 | 台 | 否 |
| 7 |  | 臭氧治疗仪 | 1 | 台 | 是 |
| 8 |  | 干扰电治疗仪 | 1 | 台 | 否 |
| 9 |  | 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 是 |
| 10 |  | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 否 |
| 11 |  | 中频脉冲治疗仪 | 2 | 台 | 是 |
| 12 |  | 超短波电疗机 | 1 | 台 | 否 |
| 13 |  | 电针治疗仪 | 4 | 台 | 否 |
| 14 |  | 低频电子脉冲治疗仪 | 3 | 台 | 否 |
| 15 |  | 多功能神经康复诊疗系统（生物反馈） | 1 | 台 | 否 |
| 16 |  | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 | 否 |
| 17 |  | 吸附式点刺激低频治疗仪 | 2 | 台 | 否 |
| 18 |  | 特定电磁波治疗仪 | 4 | 台 | 否 |

二、主要技术参数

1标段

| 设备名称 | 主要技术参数 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、输血输液加温器 | 1.1主机结构：一体化支架提手，方便移动仪器和固定加热管； 加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用； 1.2温度可调范围：33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，控温精度为0.1℃； 1.3显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，尺寸≥80*90mm； 1.4按键：轻触按键，非触摸屏，方便消毒，符合感控要求； 1.5机器运行时屏幕可同时显示参数包括：加热时间，设定温度，加热温度，高温报警，低温报警，传感器故障； 1.6耗材：直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材，节约使用成本； 1.7安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作可测试报警功能是否正常； 1.8超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热； 1.9低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温； 1.10加热系统：可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制； 1.11预热时间：从20℃-36℃小于2分钟； 1.12加热管结构：三腔硅胶柔性加热套管，集成4组发热丝，二组独立温度传感器，发热均匀，加温效果好； ▲1.13加温管尾部开口≥45°，扩口设计，符合护理安装和感控要求； 1.14两条加热管串联使用可满足大流量加温需要； ▲1.15加热管： （1）加热管可选长度≥10种，包括0.5米，0.6米，0.9米，1.0米，1.2米，1.4米，1.5米，1.8米，2.4米，2.8米； （2）加热管可选内径≥3种，包括3.5mm，6.5mm和14.5mm； 1.16电气安全保护类别：I类； 1.17电气安全保护级别：BF型，防除颤保护； 1.18防潮保护级别：IPX2； 1.19工作方式：连续运行； 1.20电源：a.c.100-240V/50-60Hz；输入功率：≤200VA（伏安）； | 1.双通道加温器主机1台； 2.插拔式加热管2条； 3.加热管夹子2套； 4.操作指南1份； 5.合格证1份； 6.保修卡1份； 7.使用说明书1本。 |
| 2、视频喉镜 | 1、显示主机 ▲1.1显示主机可无缝兼容喉镜手柄、硬管手柄、软管手柄，方便升级； 1.2屏幕：≥3.2寸广角高亮显示屏； 1.3显示主机与手柄连接方式：航空金属接头，配置一键带电插拔，无需旋转； ▲1.4电池：内置≥2500mAh高容量锂电池，具备电量管理功能，充电时间≤90分钟，工作时间≥240分钟； 1.4数据输出方式：具备USB传输内存数据，双屏显示功能； 1.5配备一键拍照、录像、录音，录制有声视频功能，并能在主机上直接阅读、回放； 1.6具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境； 1.7显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动； 1.8支持高容量记忆TF卡，最大容量≥32GB； 2、叶片手柄 2.1配置数字电子成像技术，像素≥30万； ▲2.2同一手柄可满足小儿、成人、特殊体型患者（困难气道）的插管需求； 2.3手柄滑竿不低于304不锈钢材质，承重拉力≥90KG； ▲2.4手柄前端配备智能温控模组，可通过温度控制实现开机即时防雾功能； 2.5照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX； 2.6手柄可采用低温等离子,环氧乙烷等消毒灭菌方式； 2.7可升级配置无线传输功能模块，用于WIFI连接大屏幕显示器； | 1.包装箱1个； 2.主机1台； 3.窥视叶片手柄1把； 4.窥视叶片4套； 5.电源适配器1个； 6.数据线1根； 使用说明书1本； 7.合格证、产品质保卡、装箱清单1份； |
| 3.无创呼吸机 | 1.1满足危重症患者的无创通气需求，也可用于有创通气； 1.2配置彩色TFT电容触摸屏，≥15英寸，分辨率≥1920*1080, 支持中文操作界面及手势操作； 1.3主机和台车可一键分离，方便临床不同应用场景使用，提供产品说明书或设备截图证明材料； ▲1.4主机釆用涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min； 1.5单管路漏气系统，有压力测量管，可测量病人近端压力并精准漏气补偿； ▲1.6具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿200L/min； 1.7通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、 自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C，无需外接设备即可升级容量支持通气模式VAPS、可升级成比例压力通气模式PPV，提供产品说明书或设备截图证明材料； 1.8自主/时控通气模式ST+，S和T可以分别设置不同的吸气压力，满足不同呼吸状态患者的治疗需求； 1.9具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能； 1.10无需外接其他设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测（ROX）、自主呼吸率监测功能，提供产品说明书或设备截图证明材料； 1.11可显示ROX趋势图，可结合监测参数预判氧疗成功或失败； ▲1.12具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节， 且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度； 1.13具有压力释放功能、延时升压和增氧功能，提供产品说明书或设备截图证明材料； ▲1.14可设置面罩类型和呼气端口类型，其中面罩类型可以选：气切或插管； 1.15同屏最大可显示≥5道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示； 1.16可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量； 1.17主机支持升级Sp02模块监测； 1.18具备截屏U盘导出功能（可缓存屏幕文件≥50张）； 1.19具备主界面图形化显示病人端漏气量，并可用颜色区分漏气量大小； 1.20主要设置参数 （1）持续气道正压CPAP： 4-30 cmH20 （2）吸气正压 IPAP： 4-50 cmH2O （3）支持压力：4-50 cmH2O （4）呼气压力 EPAP： 4-30 cmH20 （5）潮气量：50ml—2500ml （6）呼吸频率：1-60次/min （7）吸气时间：0.2—5s （8）压力上升时间：1-6档可调 （9）延时升压时间：OFF； l-60min 1.21监测参数：气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测；实时提供监测参数≥192小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录； 1.22具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可釆用图形化和文字指引进行故障提示 1.23支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。 1.24至少具备VGA扩展显示功能、RS232接口功能、网络接口功能、USB接口功能、护士呼叫功能。 |  |
| 4、高频振动排痰机 | 1.1采用高频胸壁振动原理，全胸包裹式背心式气囊设计； 1.2压力范围:调3-30mmHg ，步进1mmHg ，压力≥27级可调； 1.3工作频率:1-20Hz范围可调。 1.4工作噪声:正常工作≤65dB(A)。 1.5时间调节:1-60min。 1.6具备儿童、成人两种病人类型选择。 ▲1.7配有彩色液晶触摸屏，尺寸≥10英寸，搭载实体按键与飞旋旋钮。 ▲1.8至少包含以下四种工作模式: 常规模式（自动保存上次治疗参数，下次直接使用）；循环模式；梯度模式；自定义模式（根据治疗具体差别，设置自定义治疗模式）。 ▲1.9可设置≥5种自定义模式 1.10线控开关功能：可通过线控手柄中断振动排痰。 ▲1.11压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性。 1.12具备咳嗽暂停功能，避免患者在进行振荡排痰过程中出现因呛咳引起的危害。 1.13治疗查询功能，可回顾≥60条历史治疗信息。 1.14背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装。 ▲1.15具备全面的报警系统，拥有声、光、文字三级报警。 1.16可选配同品牌吸痰器使用，设备可为吸痰器供电，且吸痰器可装配在设备台车上； 1.17具备雾化功能，雾化档位弱、中、强三档可调； 1.18配备背心气囊、背心护套与台车； |  |

2标段

| 设备名称 | 主要技术参数 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、睡眠呼吸初筛仪 | ▲1.1设备具有气流波形、鼾声、胸/腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度监测功能； ▲1.2 设备具有CPAP压力滴定、腕动觉醒、数据良好标识功能； ▲1.3主机腕式设计，重量轻便（包含电池重量≤80g），内置LCD液晶屏，适合于患者在医院任何科室床位使用； ▲1.4设备应采用低功耗设计，满电量时可连续记录≥10小时，可满足整晚记录需要，电池采用干电池； ▲1.5主机内置液晶屏，记录过程中实时显示数据包含：气流、鼾声、胸/腹式呼吸运动、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、记录时长； ▲1.6应具备导联阻抗提醒功能，在佩戴过程中可图形化显示传感器连接状态，便于检查连接状态，防止记录失败； ▲1.7呼吸运动应采用呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器，信号稳定，抗干扰性强； 1.8睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能； ▲1.9数据传输传输应具备数据线、无线蓝牙、TF卡等方式，设备具备至少16GB内存卡，可同时存储500小时以上多段数据； ▲1.10存储数据应采用循环记录，无需手动删除原有记录，在存储卡存满后自动循环覆盖最早的数据； ▲1.11 设备应具备定时记录功能，提前设置好当晚计划记录开始时间，倒计时进入记录状态； 1.12 具备CPAP压力监测技术，可连接不同品牌任意型号的呼吸机，通过压力监测，出具整晚的压力滴定报告，和佩戴呼吸机时的睡眠监测报告，提供不同大小压力整夜时间占比，辅助临床出具呼吸机压力治疗参数建议； ▲1.13支持全中文界面和打印报告； ▲1.14分析软件应符合AASM2.6标准，同时集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输教学目的；平台免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建； 1.15应具备数据分割和重整功能，可以将一个数据按不同时段分割为多个数据； 1.16内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告； 1.17可生成PDF和word版本报告，word报告模板可根据需求自由修改；软件可导入导出EDF数据包。 |  |
| 2、威伐光治疗仪 | ▲1.1采用彩色触摸屏≥8英寸。双通道设计：双通道独立控制，可同时治疗两位患者； ▲1.2红外光谱范围：0.4μm～1.4μm（400～1400nm）。出光口面积：出光口面积≥95㎡。光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥480mW/cm2；20cm处光密度≥235mW/cm2。 1.3治疗时间快速选择功能：可快速选定治疗时间，提高设备临床使用效率。工作治疗时间：1~100min可调，步长为1min。治疗结束时有声音提示功能。 1.4电动升降系统，最大治疗高度1500mm,.治疗角度可在水平面和垂直面两个维度调整治疗头方向，水平旋转≥90°，垂直面旋转≥100°； ▲1.5带安全保护+断电记忆功能： 1）设备光源具有过热保护装置，光源温度过高时自动熄灭，停止治疗； 2）设备具有皮肤过热报警功能，当皮肤温度≥45℃时，设备报警并熄灭光源，停止治疗； 3）设备具有倾倒断电保护功能； 4）设备具有安全治疗距离指示的定距杆；： 5）具有断电记忆功能； 1.6具有患者治疗信息管理及患者治疗方案、自动加载功能； 1.7低噪音，设备正常工作时噪声≤56dB(A) ▲1.8设备具备Wi-Fi无线网络接口 | 1.主机1台 2.电源线1根 3.定距杆2根 4.防护眼镜2个 5.一次性眼罩5个 6.眼镜袋2个 7.无尘布2个 8.熔断器（保险丝F10AL250V）2个 9.六角扳手2个 10.技术使用说明书1份 11.保修卡1张 12.合格证1张 13.配置清单1份 14.简易操作规范1份； |
| 3、臭氧治疗仪 | ▲1.1医用臭氧浓度范围在0-80 µg/ml，医用臭氧浓度误差在 0-80 µg/ml范围，误差+3.21%； ▲1.2产品有臭氧治疗仪主机、压力校正器、主电源线、氧气连接管、使用手册组成； 1.3结构及组成包含臭氧净化装置，设备具有臭氧化水制备功能； 1.4仪器正常工作后，空气中臭氧浓度不能超过0.048mg/m³； ▲1.5结构和组成包括主板、电路及稳压装置、气路压力校正及控制装置、臭氧生成装置、声光提示或则警示装置； ▲1.6通过氧化亚氮检测报告，测试臭氧发生浓度分别为5 µg/ml 、10 µg/ml 、15 µg/ml 、20 µg/ml 、25 µg/ml 、30 µg/ml 、40 µg/ml 、50 µg/ml 、60 µg/ml 、70 µg/ml 、80 µg/ml ，都通过测试； ▲1.7治疗仪主机结构由外壳、操作控制显示面板（含灌注口光电控制装置）； |  |
| 4、干扰电治疗仪 | ▲1.1双路三维干涉波（共12个电极）输出，可三维、二维输出相互转换，最多可治疗6个部位，可进行平面干涉和立体动态干涉；吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调； 吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式，可模拟拔罐、按摩等； 1.2吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值； 配备吸水海绵湿式电极； 顶板自动加热功能，方便寒冷时使用，可加热浸湿的电极，避免湿式电极刺激皮肤； 1.3输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波； 输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节；干涉波差频频率1~120Hz； 在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA； ▲1.4不少于五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序；不少于五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高，可根据频率划分范围，针对不同疾病选择对应的治疗模式；配置有一键飞梭旋钮，360°无死角旋转精细调节，对强度调控精细精准，旋钮自动锁定，避免使用中误操作 ▲1.5不少于六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5；不少于四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒；治疗结束输出强度自动归零并声音提示； ▲1.6不少于六种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特； 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗； 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。 |  |
| 5、超声波治疗仪 | 1.1电源适应范围：a.c.100V～240V，50/60Hz。开关电源，适用于100V至240V的宽电压范围，功耗：≤100VA； 1.2显示器：≥7英寸彩色液晶显示器，操作方式：按键操作，连续工作时间≥8小时； ▲1.3主机探头插口：≥2个。探头可任意连接每个插口，主机自动识别探头，两个探头可同时工作且每个通道参数可以独立调节。（双通道，2路同时工作，每一路又可以根据病人不同部位调节不同的治疗参数，各路工作独立而互不影响），探头手柄为直把式的，方便两个探头一起操作，方便做软组织松解和激痛点的治疗； 1.4超声频率：1.0MHz±10%，波束不均匀系数：≤7，治疗探头工作模式：脉冲模式。波束类型：准直型； 1.5超声最大输出声强≤3.0W/cm2,输出功率：≥18W，探头有效面积≥6cm2 1.6超声有效声强：0.1-3.0W/cm2，≥20档可调；治疗时间：0-30分钟，6档可调，显示功能：声强、时间、功率、工作状态指示等； ▲1.7治疗头功能 所有治疗头具备全防水功能，且可以浸泡在水下进行操作治疗；治疗头能在不低于50厘米深的水中浸泡不少于半个小时以上，取出后仍可正常工作。 探头具有温度感应功能：实时监测探头晶片温度、自动调节输出功率、温度过高动调节超声输出或停止工作，防止病人烫伤。 ▲1.8带有超声治疗教学软件：头、颈、肩、背、腰、臀、腿、膝、踝、肘、腕关节等全身各处超声治疗手法的专家教学视频软件 1.9探头的配置可以根据需要多种搭配选择（弯把手移动治疗头、圆头移动治疗头、圆头固定治疗头、中号直手柄移动治疗头、大号直手柄移动治疗头）。 | 主机1台；大号、中号直手柄移动治疗头各1只。附件1套。 |
| 6、体外冲击波治疗仪 | ▲1.1配置彩色触摸屏及飞梭旋钮，可便捷调节参数，具有不少于8个治疗模式：包含单次脉冲模式、连续模式、间隔模式、M1～M5 共八种模式；具备联网功能，实现数据联通，方便医院进行设备管理及信息管理； ▲1.2工作压力范围0.3～5.0bar，调节步进值 0.1bar，冲击波频率调节范围为1-22Hz。具备病例库功能，可以检索及查询不同患者的治疗记录信息； 1.3双通道，配备≥2 把手柄，可独立设置参数，方便不同部位的治疗。具备VAS疼痛评估、关节活动度评估功能，记录治疗前后数据，方便进行疗效分析； ▲1.4手柄具备显示屏，可实时显示频率、工作压力等治疗参数，方便查看，冲击波手柄具有控制按键，可实时进行启停、频率加减和工作压力加减的调节，支持使用振动手柄进行治疗； |  |
| 7、中频脉冲治疗仪 | 1.1工作电压和输入功率：交流220V、50Hz，230VA。1.4定时器范围：机械定时0～60min 连续可调;数显定时0~95min, 每5min一档；输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。应在最小至最大输出范围内连续可调。工作频率：1kHz～12kHz，允差±10%； 1.2工作条件：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%。额定负载阻抗500Ω，误差±10%。负载阻抗变化±10%； 1.3直流分量、脉冲宽度、脉冲重复频率、最大幅度等参数的影响； 不超过±30%。调制频率范围：低频调制中频电疗设备调制频率应在0～150Hz范围内。调幅度：设有14%，33%，60%，100%调幅度，允差±5%。调制波形：有方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、梯形波、扇梯波等不少于八种。基波波形：方波； 1.4单向波输出电压：输出电压有效值应不超过40V。输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%； ▲1.5治疗时间：默认处方治疗时间10、20、25、30、40、45min，允差±1%；时间可调范围1-99min。 1.6差频频率范围：干扰电治疗设备差频频率应在0～128Hz范围内，误差±10%；差频变化周期：干扰电治疗设备的差频变化周期为15s～30s，误差±10%；动态节律：动态干扰电治疗设备的动态节律为4s～10s，误差±10%； 1.7动态节律：动态干扰电治疗设备的动态节律为4s～10s，误差±10%； ▲1.8加热温度：加热温度：分6档可调，0档关闭加热，1-5档热度逐步增大，最低档和最高档相对环境温度升高7℃和9℃，允差±3℃。 1.9抗短路开路能力：最大输出时，将电极开路运行10min后，再短路运行5 min，治疗仪能正常工作。连续工作时间：不小于4h。安全类型：I类BF型。熔断器：F2AL250V； 1.10生产日期及使用期限 产品有效期：产品自生产之日起，有效期为10年； 生产日期：见治疗仪上的标签； 1.11电极：电极规格、数量不少于：95mm×60mm：4片；三孔78mm×55mm：16片；三孔107mm×76mm：16片 |  |
| 8、超短波电疗机 | ▲1.1输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于不同剂量的治疗。 1.2输出功率：200W，允许偏差±20%。工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%。脉冲调制频率分： 疏70Hz、密350Hz二档，允许偏差±15%。 1.3治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。工作制：连续工作≥4h。 1.4使用电源：～220V，≤50Hz。额定输入功率：≤900VA。使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%。 | 1.保险丝管T4A 4只；T1A4只；F400mA4只。2.大号（24cm×17cm）、中号21cm×15cm）、小号18cm×12cm）硅橡胶电极板各1对。3.测试用日光灯管1支。4.硅胶输出线2条。5.电源线1条。6.电极布套1套。 |
| 9、电针治疗仪 | 1.1供电电源：交直流转换器（输入AC220V,50Hz/AC110V,60Hz，输出DC9V,150mA，输入功率：≤0.5A； ▲1.2输出脉冲 （1）输出脉冲波形：非对称双向三角尖波输出，输出基波为正矩形波。最大输出功率：70±10V（500欧姆电阻负载）定时：1~60min （2）输出脉冲路数：不少于六路输出； （3）输出脉冲频率：1~100Hz可调，工作模式：连续波，断续波，疏密波，三种波形选择。输出脉冲宽度：0.175ms±30% | 1.主机1台； 2.电源适配器1个； 3.电针仪导线6根； 4.理疗电极片导线3根； 5.理疗电极片6片； 6.使用说明书1本 |
| 10、低频电子脉冲治疗仪 | ▲1.1仪器的工作频率为3Hz～1000Hz范围内，FM变频输出，精度±10%； 仪器最大输出电流有效值不大于40mA； 仪器输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于7µC；仪器的最大输出幅度为70V ±30%； ▲1.2治疗频率3~1000Hz可自行调节；单脉冲最大输出的能量不大于300mJ； 保护功能：当治疗电极的温度超过46℃±5℃时，系统自动切断加热电源；温度调节不少于五档选择，每档温度应不超过43℃，每档温度不低于37℃； ▲1.3仪器的脉冲宽度为120μs ±30%； 治疗形式选择方式：根据选择部位和症状进行治疗，部位有肩颈部、腰部、上肢、下肢、肘膝部，症状有酸、疼痛、疲劳、血液循环、麻痹，可组合成不少于25种治疗方案； 自动治疗程序选择方式：根据神经促通部位选择，上半身、下半身、腰部、脊髓（全身）、软模式、硬模式； 自由选择方式：拍打/推压、按摩、左右揉搓等不少于三种方式； ▲1.4左右输出平衡调节，可调整两个负极之间电流大小差异； 治疗时间、治疗方式、治疗频率、治疗强度实时显示； 治疗频率声音提示，治疗声音大小不少于三档调节。 ▲1.5治疗频率声音提示，治疗声音大小不少于三档调节。 |  |
| 11、多功能神经康复诊疗系统（生物反馈） | 1、硬件参数 1.1独立4通道设备；AD采样率：≥8192 Hz；AD采样位数：16；共模抑制比：大于100dB。 ▲1.2刺激强度：0-100mA，1mA步长连续可调。误差：1mA～5mA范围内不大于±30%，6mA～100mA范围内不大于±15%。；刺激频率：0.5-999Hz，1Hz以上1Hz步长连续可调, 误差：不大于±5%。 ▲1.3脉冲宽度：10μs～1000μs，10μs步长连续可调，误差：10μs～50μs范围内不大于±30%，60μs～1000μs范围内不大于±10%； 1.4上升下降时间：0-10s，刺激时间1s～20s 可调，休息时间0s～20s 可调； 1.5内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB) ；内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s）； 1.6示值准确度：误差不大于±10%或±2μV; 1.7内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s) ；内置放大器输入噪声：＜1μV（r.m.s）； 1.8为方便不同场景应用，主机重量：≤1500g； 2.软件参数： ▲2.1内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案；内置多种治疗方案，包括但不限于：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛、儿童及盆底等方案，可自定义治疗方案； 2.2具有神经肌肉电刺激功能（Neuromuscular Electrical Stimulation, NMES）； ▲2.3具有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim,ETS）；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能，可同时使用四通道； ▲2.4具有对侧控制型功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心，可同时使用四通道；． ▲2.5具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案；可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数； ▲2.6同步功能:用同步线连接两台主机，可以进行同步方案治疗。 2.7神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始；提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义； 2.8具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出，包括常规表面肌电方案、吞咽评估方案、下背痛评估方案、儿童脑瘫四项评估方案等； 2.9具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。 |  |
| 12、磁振热治疗仪 | 1.1采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗； 独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位，节约治疗时间提高临床效率。磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%； ▲1.2振动频率： （1）单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz不少于四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调； （2）多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调； ▲1.3治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃； 颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择； 无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； ▲1.4软件含有内置处方，具有三种治疗模式不少于13种处方；每种处方可分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数； 1.5治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定； 输入功率：≤500VA； 具备磁疗开路错误提醒；具有多种安全保护装置： 输入过流保护装置；输出过流保护装置； 双重过温度保护装置。正常工作条件： (1) 环境温度范围：5~40℃； (2) 相对湿度范围：≤80%； (3) 电源：AC220V、≤50Hz； (4) 大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa。 |  |
| 13、吸附式点刺激低频治疗仪 | 1.1配置彩色液晶中文触摸屏； [1/f节奏]模式，电流更于被人体接受，能最大降低人体耐受性； 脉冲频率范围：1Hz～999Hz；脉冲宽度：SSP电极时为50µs，普通电极时为150µs； 负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值应≤50mA； 1.2在接负载的情况下仪器的电压峰值应不大于300V ； 中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀金属电极，锥体电极能精准电刺激，圆盘能分散部分电流，避免电流过度集中，可模拟无创针灸疗法，有针灸镇痛治疗效果；吸附式电极，负压性能，工作压力设置范围在5kPa～40kPa内可调 ； 1.3不少于八大治疗模式：连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域 ，可对参数自由调节，适用于临床个体治疗或供科研使用； 治疗时间：1min ～99min可调，步长1 min； 1.4 自由模式中的输出频率，间歇时间，均可自由设定； 治疗过程电极脱落，有自动断路保护功能；多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护。配置一键飞梭旋钮，360°精准调控，自动锁定功能，防止误碰影响治疗电流。 |  |
| 14、特定电磁波治疗仪 | 1.1波谱范围：2.0μm～25.0μm；定时器范围：机械定时0～60min 连续可调;数显定时0~95min, 每5min一档 1.2治疗板面温度：320℃±10%(EMC检测基本性能) ；加热器工作寿命：≥2000小时（h） 1.3输入功率：单头 250VA，双头500VA ；电源：AC220V±22V；频率：50Hz±1Hz。 1.4正常工作条件：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%； 大气压力：700hPa～1060hPa 1.5发热模式：直热式（采用半导体发热）；使用方式：非接触式；工作制：连续运行方式； 1.6安全类型：I类 | 1.电磁波治疗仪1台 2.使用说明书1份 3.合格证1张 |

三、其他要求

1、设备质保期为验收合格移交后不少于1年。

2、技术及维修服务：具有专业维修站，在接到电话通知2小时内响应，24小时内现场支持服务，有特殊规定的须根据技术参数部分的要求执行。在质保期内，投标人应无偿的承担故障维修、维护保养及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，投标人应无偿更换全新合格的产品。投标人应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。质保期及售后服务在技术参数中有特定要求的，以技术参数中要求为准。

3、技术培训要求：投标人应免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。投标人应在投标文件中明确列出用户培训计划、列出所投标设备在安装过程中的技术服务条款，有特殊规定的须根据技术参数部分的要求执行。技术、维修、培训及其它在技术参数中有特定要求的，以技术参数中要求为准。

4、质保期内和质保期后，中标人应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施。若系统发生重大故障，收到采购人通知后，投标人必需在两小时内派维修人员上门修理。

第六章  投标文件格式

投标文件封面格式

墨江哈尼族自治县人民医院无创呼吸机等医疗设备采购

投 标 文 件

项目编号：PEZC2024-G1-00227-MFZB-0010

标段：

投标人(电子签章)：

地  址：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

联系电话：

日  期：     年    月    日

（一）报价部分

一、开标一览表

项目名称：墨江哈尼族自治县人民医院无创呼吸机等医疗设备采购

项目编号：PEZC2024-G1-00227-MFZB-0010

| 投标报价（元） |  |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标保证金（元） |  |
| 其他声明 |  |

注：1、投标人应依据招标文件、项目需求、技术和服务要求等有关资料，并综合考虑成本、税金、保险、利润和风险等一切因素，结合市场情况，由投标人自行测算自主报价。

2、本表中报价应与投标函一致。

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

（二）资格审查部分

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件加盖电子公章）。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2022或2023年经审计的财务报告（复印件）或近三个月内基本开户银行出具的资信证明（原件或复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的，可提供近三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）；（扫描件加盖电子公章）。

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供相关声明函或证明材料（格式自拟，加盖电子公章）；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2023年01月后投标人任意3个月的税收缴纳凭证；提供2023年01月后投标人任意3个月的社会保险缴纳凭证；若成立时间不足1个月的，提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应证明文件（扫描件加盖电子公章）；

五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

提供承诺书，格式自拟（加盖电子公章）；

六、特定资格要求

（1）投标人是代理商或经销商的，须提供有效的医疗器械经营许可证/备案凭证，所投产品制造商有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证；投标人是制造商的，须提供有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证。“医疗器械生产许可证”或“医疗器械经营许可证/备案凭证”的生产或经营范围须覆盖所投医疗器械（根据《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求（提供扫描件，加盖电子公章）。

七、其他要求

招标文件要求或投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

（三）商务部分

一、投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 制造商规模 | 原产地和制造商名称 | 型号和规格 | 品牌 | 数量 （1） | 单价（元） （2） | 合计（元） （3）=（1）*（2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表中“总计”金额应与“投标总报价”金额一致。

2、招标范围中所投产品的税金、技术服务费、其它费用、安装调试费包含货物单价中。

3、制造商规模根据实际情况填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”。

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

二、商务条款偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件的条款要求 | 投标文件商务条款投标情况 | 响应/正偏离 /负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 质量要求 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 交货地点 |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：1、投标人应对招标文件的商务条款做出响应，并申明与本招标文件所要求商务条款的偏差和例外，如未填写视为全部响应招标文件要求。

2、不提供商务条款偏离表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

三、投标函

致：（采购人）

我方仔细研究了                   项目（项目编号：PEZC2024-G1-00227-MFZB-0010）的招标文件全部内容，我方授权　　　  (授权委托人姓名)   　　　　　(职务、职称)为全权代表参与投标，提交投标文件，并对所需服务进行响应。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方为完成本项目，总报价为：           元（大写：        ）。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我方对招标文件各项条款和评审办法无异议，且同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方承诺已经具备招标文件中规定的参加本次采购活动的投标人应当具备的条件。

4.我方同意在投标人须知规定的开始时间起遵循本投标文件，并在投标文件有效期满之前均具有约束力。如果我方被接受，则至合同履行完毕、服务周期满为止，本投标函保持有效。

5.我方承诺严格遵守招标文件中的各项要求及合同条款，并在服务期限内承担合同规定的责任义务。

6.我方同意投标人须知中关于不予退还保证金的规定。

7.同意应贵方要求提供与本次招标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标人为成交投标人的行为。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.投标文件有效期为自投标文件递交截止之日起90天。

11.与本次招标有关的一切往来通讯地址为：

地址：

邮编：       　　　　电话：       　　　　传真：

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日
四、质量保证书

致：（采购人）

本书作为（投标人名称）对（项目名称）（项目编号：PEZC2024-G1-00227-MFZB-0010）公开招标提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1．提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证书）的货物；

2．提供的产品符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求及配套范围；

3．保证“售后服务承诺”全部内容的满足。

4.……

本保证书自投标之日起90天内有效，如我方中标则按照招标文件要求的保质期要求执行。

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

五、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月     日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系     (投标人全称)    的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件 或扫描件正面 |  | 法定代表人身份证复印件 或扫描件背面 |
| --- | --- | --- |

投标人(电子签章)：

日    期：      年    月    日

六、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系                       (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的          (姓名)为我公司代理人，以公司名义参加       (项目名称)（招标编号：          )的公开招标活动。代理人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人(电子签名或签字)：

代理人无转委托权，特此委托。

投标人(电子签章)：

法定代表人(电子签名或签字)：

日期：     年     月     日

| 代理人身份证复印件或扫描件正面 |  | 代理人身份证复印件或扫描件背面 |
| --- | --- | --- |

七、投标保证金交纳凭据

（附投标保证金交纳凭据）

八、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 (单位负责人) | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质 证书(若有) | 类 型： 等 级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 (包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：附投标人简介。

九、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加                    （单位名称）的                （项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于               （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于               （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。

4.若为货物采购项目包含多个标的物的，须逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人公章。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

十一、监狱企业证明

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件或扫描件加盖公章）。

十二、节能产品/环境标志产品承诺书

（根据投标人自身情况如实提供）

致（采购人名称）：

本单位承诺，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本单位提供的（产品名称）为取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书的节能产品/环境标志产品，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，并可在市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台中查询、了解认证机构和获证产品相关情况，证书编号为：（产品证书编号）。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖电子公章）：

日  期：

（四）技术部分

一、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 正偏离/响应/负偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如果不提供技术规格偏离表将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

3、各投标应如实填写本表，不得复制招标文件的参数填写，上表“序号”一列，应对应该产品在第五章《采购需求及技术要求》中的序号。各投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。

4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

二、技术支持资料

第五章《采购需求》中要求提供技术支持资料的，投标人应按要求提供；第五章《采购需求》中未明确要求提供技术支持资料的，投标人可根据实际情况自行提供相关技术支持资料（技术支持资料可为技术白皮书或产品相关鉴定资料或试验报告或产品检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料，技术白皮书/产品相关鉴定资料/试验报告/技术彩页/宣传资料/图纸资料与产品检验报告不一致的，以产品检验报告为准）。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

三、售后服务及培训方案

（投标人自行编制，格式自拟）

四、质量承诺及保障措施

（投标人自行编制，格式自拟）

五、供货、安装、调试服务方案

（投标人自行编制，格式自拟）

第七章  其他资料

招标文件要求或投标人认为需要提交的其他证明材料