更正情况说明

- 就“人民医院医疗救治能力提升项目（第七批）”（采购编号：N5111242024000129）招标文件做出如下更正：

- （一）、三、技术、服务及其他要求；3.2技术要求；采购包1，标的名称：麻醉机（高端），技术参数与性能指标：“★1.能够在220 V 至 240 V，50 Hz 至 60 Hz供电时工作，适用于成人、儿童和新生儿；病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理；配置主动式麻醉废气排放装置。”更正为：“★1.能够在220V至240V,50Hz至60Hz供电时工作，适用于成人、儿童和新生儿；病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。”

（二）、三、技术、服务及其他要求；3.2技术要求；采购包1，标的名称：麻醉机（高端），技术参数与性能指标：“▲11.最大支持压力≥80cmH20、最小呼气末正压 ≤2cmH20。”更正为：“11.最大支持压力≥60cmH20”，新增参数“▲12.最小呼气末正压 ≤2cmH20”。

（三）、三、技术、服务及其他要求；3.2技术要求；采购包2，标的名称：病人监护仪，技术参数与性能指标更正为：“

监护仪结构：

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计

2.主机插槽数≥5个

3.≥17.0英寸彩色触摸屏，分辨率≧1920*1080像素，显示屏亮度自动调节；采用无风扇设计

4.可内置高能锂电池，供电时间≥120分钟

5.主机机身配置≥2个USB接口，非外接扩展接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

6.提供设备铭牌图片，可显示产品设计使用年限≥8年。

监测参数：

7.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

8.▲基本功能模块从监护仪拔出后，支持升级为一个独立的监护仪，具备转运功能，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥5小时，无风扇设计.

9.具备监测报警功能，支持智能报警链功能。

10.能够支持组合报警功能。

11.能够支持监测报警统计。

12.★配置有房颤，室上性心动过速和SVCs/min等≥8种实时心律失常分析

13.★配置有≥3通道多导同步心电分析。

14.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿。

15.▲支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm

16.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

17.无创血压提供≥3种测量方式，包含手动、自动、整点

18.无创血压监测适用于成人，小儿和新生儿。

19.支持≥4道IBP波形叠加显示。

20.▲配置连续心输出量监测模块，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数

21.能够提供MAC值的实时监测和显示。

22.▲支持提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态。

23.支持实现血流动力学辅助应用。

24.▲支持升级aEEG监测参数，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看

25.支持升级实现提供容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并能够提供容积CO2曲线。

27.配置AG麻醉气体监测模块，AG监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。

系统功能：

28.具有图形化报警指示功能。

29.▲配置肾功能计算功能。

30.工作模式提供(包括但不限于)：监护模式、待机模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

31.支持病人状态监测。

32.支持实现与主流品牌麻醉机、呼吸机、输注泵、除颤仪等合并联通至中心监护系统，实现床单元设备的报警信息和监测信息集成，并统一时间轴。

33.配备有肌松监测模块。

★配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含双有创压及智能锂电池） | 1 | 台 |
| 2 | 成人手指血氧传感器 | 3 | 个 |
| 3 | 血氧探头转接线 | 3 | 条 |
| 4 | 体表体温探头 | 3 | 个 |
| 5 | 血压袖套（成人和儿童） | 各3 | 个 |
| 6 | 监护心电导联线分电缆&主电缆（五导联） | 各2 | 条 |
| 7 | 国标电源线 | 1 | 条 |
| 8 | 接地线 | 1 | 条 |
| 9 | 锂电池 | 2 | 个 |
| 10 | 用户文件包（说明书，速查卡，保修卡，用户验收单，合格证，三证文件各1） | 1 | 套 |
| 11 | 包装材料组件包 | 1 | 套 |
| 12 | 有创压附件包1套； | 1 | 套 |
| 13 | BiS监测单机及附件1套； | 1 | 套 |
| 14 | AG麻醉气体模块及附件包1套； | 1 | 套 |
| 15 | NMT肌松模块及附件包1套； | 1 | 套 |

★投标时须提供国家颁发的医疗器械注册证。”

（四）、三、技术、服务及其他要求；3.2技术要求；采购包2，标的名称：输液信息采集系统(四通道)，技术参数与性能指标更正为：“一、输液信息采集系统技术要求

1.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可支持≧16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接

2.输液信息采集系统具有报警功能

3.输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网；

4.▲可接入床旁监护仪，并在监护仪屏幕上显示输液泵所输血管活性药的流速变化，与病人心率、血压等生命体征信息的动态短趋势，两者在同一时间轴同步显示。

二、注射泵技术参数要求

1.▲注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

2.快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选；

3.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹

4.具备≥6种注射模式，至少须包括：速度模式、时间模式、体重模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式等。

5.配备≧3.5英寸彩色显示屏

6.支持药物库，可储存≧5000种药物信息

7.具备药物剂量纠错功能，可设置不同药物的流速上、下限值。

8.▲配置有药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥20种颜色

9.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

10.压力报警阈值≧15档可调，最低50mmHg

11.▲配置阻塞后自动重启输液功能。

12.信息储存：可存储≥3500条的历史记录

13.电池工作时间≥5小时@5ml/h

★配置清单：每套输液信息采集系统为4通道，包含4个注射泵、1个移动支架。

★投标时须提供国家颁发的医疗器械注册证。”

（五）、三、技术、服务及其他要求；3.2技术要求；采购包2，标的名称：骨科手术床，技术参数与性能指标：“14.手术床正常运行时最大噪声应≤70dB(A)”删除。

（六）、三、技术、服务及其他要求；3.2技术要求；采购包2，标的名称：电动综合手术床，技术参数与性能指标：“10.手术床采用独立液压控制刹车。”删除。

- 其他内容不变

特此说明！

2025年3月19日