# 株洲市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设设备采购及安装采购需求

## 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算（元） | 最高限价（元） | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 株洲市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设设备采购及安装 | 兽医设备 | 详见采购文件 | 1 | 758000.00 | 758000.00 |  |  |

注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。

2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

- 第二节 技术要求

一、项目概述

1、项目名称：株洲市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设设备采购及安装

2、项目基本情况：本项目主要内容为购置兽医实验室仪器设备设施一批，为中央预算内投资农业专项—株洲市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目建设内容的重要部分，按标准按要求必须通过上级部门验收合格。

二、采购内容及技术参数要求

|  | 产品名称 | 数量 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取纯化仪 | 1台 | - 1.样本通量：1-96； - 2.适用耗材：2.2mL 96孔深孔板； - 3.处理样本体积：10-1000 μL； - 4.样本类型：粪便、植物、生物体液、组织、无细胞样品（如全血、血清、血浆、口腔拭子和细胞培养液）等多种类型样本； - 5.提取方法：上吸式磁珠法，通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放，使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，自动化完成RNA/DNA的提取纯化操作，无需液体转移； - 6.裂解温度：室温＋5℃-120℃； - 7.★洗脱温度：4℃-120℃，具有制冷功能； - 8.模块工位：6； - 9.磁棒数目：96根； - 10.★样本转移方式：采用整板位提取模块设计，96个样本可同时转移，实验稳定性和均一性强； - 11.温控技术：加热膜与高性能半导体制冷器；采用1，5，7，11列加热模式，其中避免第6，7列紧挨，解决在加热裂解时很容易出现温度相互影响的情况。 - 12.温控方式：深孔板底部V形全包裹加热，采用自主开模的耗材，提升热传导速度，可提微量核酸； - 13.振荡混合模式：多种振荡裂解洗脱模式，振动速度和幅度可调，可充分满足不同需求； - 14.提取时长：单批次提取时间8-15 min，最短提取时间8min/批； - 15.★磁通量：≥5000 GS； - 16.磁珠吸附模式：分为普通/强力吸附模式，强力吸附模式可保证洗脱步骤在洗脱体积很小的情况下，洗脱液依旧能够覆盖全部磁珠，可解决微量或低浓度样本； - 17.磁珠回收率：≥99%； - 18.提纯孔间差：CV＜3%； - 19.提纯灵敏度：10拷贝样品，阳性检出率＞10%。100拷贝样品，阳性检出率＞95%； - 20.污染控制：内置紫外灭菌模块，并可设置自动关闭时长。提取时全封闭反应仓，配套一次性预封装试剂和一次性耗材，最大程度减少实验人员与化学试剂的接触保证操作安全； - 21.操作界面：10英寸全彩触摸屏嵌入式一体化操作，实时显示温度、实验进程等信息； - 22.具备程序运行报告记录功能； - 23.具备文件加密功能； - 24.支持条码扫描； - 25.认证：仪器通过中国NMPA注册认证。生产厂家通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证； 26.生产厂家提供售后服务承诺函。 |
| 2 | 超低温冰箱 | 1台 | 1、 箱内温度 -40℃~-86℃可调 2、 有效容积≥380L，整机装箱量（2ml冻存管容量）30000份样本； 3、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存； 4、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 5、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 6、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 7、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供节能证书和环保证书（提供CQC网站截图及网址备查）； 8、压缩机2个，功率≤900W 9、25℃环温时，耗电量应小于9 Kw.h/24h；提供国家电子电器检测报告； 10、标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性； 11、可选配RS485，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态。 |
| 3 | 酶标仪 | 1台 | 1、7寸高分辨触摸屏，可直接在屏幕上完成终点法，动力学法检测，支持振板和温育控制。 - 触屏检测数据支持USB导出数据和热敏打印机直接打印。 - 8位滤光片轮，标配405，450，490，630nm 四片滤光片，可选配其他多种滤光片。 - 波长范围是 340-1000nm, 可以满足多种应用。 - 8+1通道垂直检测光路，板孔中心自动定位功能。 - 具备对光路对准，移动位置校准等自检及诊断功能。 - 5秒钟就可读完全部96 孔板，11 秒钟完成双波长检测。 - 支持仓内和仓外振板功能，振板速度可调低、中、高速及可变速度。 - 支持中心检测和孔径扫描检测，沿孔直径最多可检测31点，消除液面凹形偏差。 - 光源 6V 10W 卤素灯 （寿命：>=6000小时）。 - 检测范围 0.000-5.000Abs。 - 分辨率 0.001Abs。 - 线性度 （0，2.0）≤±1%；【2.0，5.0）≤±2%。 - 滤光片波长示值误差 ≤±2nm；滤光片波长重复性 ≤±1.5nm。 - 重复性 【0，3.0）≤0.3%, 【3.0，5.0）≤1%；稳定性 【0，3.0）≤0.3%，【3.0，5.0）≤1%。 16、孵育温度 室温+4℃-65℃，并具有热盖防止凝集技术。 |
| 4 | 全自动高压灭菌锅 | 2台 | 1、有效容积不小于80L。腔体和门材料：SUS304不锈钢，附2个不锈钢消毒提篮。 2、手动注水；正压脉动排气、升温、灭菌、排气全过程自动程序控制，故障报警信息自动显示；根据需要进行手动排水。 3、设有敷料、器械、橡胶、液体、固体自定义、液体自定义灭菌程序。 4、采用温度定时（98~102℃）排空和动态脉冲等多种排除冷空气方式，彻底排除灭菌器室内冷空气，确保蒸汽的饱和度。 5、具有快速排汽和慢排汽自动控制功能，避免灭菌液体的溢出。 6、灭菌循环结束，蜂鸣提示。 7、防干烧保护装置：水位低于低水位，自动切断电源中断运行程序，显示故障。 8、 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断电源。 9、配有过流、漏电及过压保护装置。 10、门安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽。内室有压力时，联锁装置启动，密封门打不开。 11、保温隔热门罩：灭菌门用高性能的保温隔热材料制造的门罩隔绝，既美观又可防止操作者烫伤。 |
| 5 | 污水处理设备 | 1台 | 1、设备日处理废水量：1000L/D；可连续运行，无人值守；供应商须在响应文件中提供生产厂家产品功能及技术规格，国家认证有效期内安全生产许可证书。 2、电压：220v/50HZ ，功率：≤1200W。 3、处理标准：污水综合排放（GB 8978-1996）三级标准。 4、在线水质测控系统：全自动化在线监测一个或多个指标。如：温度、压力，流量、PH、ORP、COD、SS等传感器，具有数据采集、控制、报警等功能。 5、采用数字液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止，数字液位传感器材质为PVDF，耐强酸强碱和有机溶剂使用环境温度-20—250℃。 6、通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制。 7、采用Quick ARK PMPS高级氧化和PCOD降解技术。3-5分钟即可完成对无机污染物的氧化分解工作。该氧化装置不含氯离子，无需脱氯处理，环保安全。 8、配置紫外线消解器螺旋管防消解结构装置，有效提高消毒效果。 9、配置带预警功能的微量添加器控制系统，有效提高设备水质去污效果精密度。 10、配置药剂混合器，可以更好的将药剂进行均匀的混合后再进行反应。 11、具备实验室综合废水处理控制系统管理软件登记证书，提供证明材料。 |
| 6 | 生化培养箱 | 1台 | - 1.工作区尺寸：≥660*450*850mm - 2.温度选择范围：0-60℃。 - 3.设备容积；≥250L。 - 4.温度显示精度：0.1℃。 - 5.温度均匀性：±2℃。 - 6.温度波动度：±1℃。 - 7.选配；可选配紫外线杀菌，可选配隔板架，可选配USB接口。 - 8.箱体两侧标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。 - 9.7.0寸显示屏，显示2h温度变化曲线，标配打印机，标配BOD插座，方便内部供电使用。 - 10.独特的制冷回路，具备自动化霜功能，化霜温度波动小。 - 11.具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害。 12.采用PID微电脑控温技术，带有定时功能，定时范围0-999小时59分钟，可进行多段温度设置，最多可设置12段，每段运行时间可设定。 |
| 7 | 超纯水仪 | 1台 | - 1、进水水源：市政自来水，水温4－45℃。 - 2、产水量：≥20L/H(水温25℃时) 。 - 3、纯水（RO） 纯水电导率≤电导率5μS/cm@25℃ 超纯水水质电阻率≥18.2MΩ.cm@25℃ 优于实验室国家要求标准。脱盐率99%以上；出水量 1.5-2L/min；重金属(mg/l)<0.01。 - 4、系统具备人机对话功能，以及声、光报警功能。 - 5、大屏幕触摸屏控制：系统全自动运行、系统工作状态实时汇报、超大液晶动画式显示，让使用更简便。 - 6、密码保护，有效防止非工作人员对系统参数的修改。 - 5、用户可自由设定水质参数，系统可显示多种水质参数。UP超纯水系统循环功能。 - 6、系统具备流量统计和基于时间、流量的耗材管理功能，定时、定质、定量取水功能。 - 7、具有无水报警，水满报警，漏水报警、RO反渗透水、DI去离子水水质(参数可自由设定)超标报警。 - 8、具有系统备份储存功能，可以实现一键恢复出厂设置。 - 9、系统具有全自动RO膜防垢冲洗程序，系统污堵诊断，延长RO膜使用寿命。 |
| 8 | 冷冻研磨仪 | 1台 | - 1、主要用途：通过低温研磨生物样品能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性,并可大批量处理样品。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用。 2、主要功能和技术指标： 2.1 15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，可以适用24位和48位的低温冷冻适配器。 2.2 兼容样品量：64*(0.2-0.5ML) /24*2ML /12*(5-15)ML /4*15ML /2*25ML /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管。 2.3 触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作 ： 2.4 开盖运行保护：电磁锁定。 2.5.最终出料粒度：~5µm。 2.6.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。 2.7.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。 2.8 均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定；噪音等级： <55db. 2.9. 在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性。 2.10.加速： 在2秒内达到最大速度。减速： 在2秒内达到最低速度。噪音等级： <55db 2.11. 智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作。 2.12. 固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，能保证研磨管的完整度高于99.995%。 2.13. 制冷功能： 采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，-25℃到室温可调节。 控温精度：控温精度：±0.5℃。有效的解决研磨过程中升温过快影响样本变性，结块的问题，提高成功率 3、基本配置： 3.1：主机一台。 3.2：2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套。 3.3：5号进口不锈钢研磨珠一瓶，3mm进口不锈钢研磨珠一瓶。 |
| 9 | 全自动微量分液系统 | 1台 | 1.分液原理：蠕动泵原理； 2.分液管路：标准8通道分液管路套件； 3.分液量程：5~9999 μL； 4.适用板型：至少可用于标准8~96孔板（标准微孔板、深孔板都可以，孔板的品牌开放），也适用于96孔一次性血凝板（配3D打印板托）； 5.分液方式：整板或任意列，每列可设置不同的分液体积； 6.分液速度：高、中、低三个档位可调； 7.分液高度：选用不同板型自动匹配分液高度，从深孔板到浅孔板自动可调； 8.废液处理：可拆卸式废液槽设计，防止液体溅出； 9.残余体积：可进行回抽操作，管路中液体可以回流至分液瓶中，无残留死体积； 10.振荡功能：具有振荡功能，有助于分液后的混匀； 11.分液速度：（以标准96孔板为例）10 μL 3.5s ;20 μL 3.7s；100 μL 6.0s； 12.分液精度：（以标准96孔板为例）25 μL ≤3%；100 μL ≤3%； 13.分液准确度：（以标准96孔板为例）25 μL ±5%；100 μL ±5%； 14.操作界面：7英寸彩色触摸屏；直观选择板型、分液体积以及分液方法； 15.辅助功能: 具有独立的润洗、回抽功能；具有一键管路自动清洗功能； |
| 10 | 高精度微量移液器 | 2套 | 1、人体工程学设计，重量轻，仅为70-80g（单道）； 2、显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损； 3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 5、密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛； 6、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； 7、采用PerfectPiston系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 8、每套提供2-20ul，20-200ul，100-1000ul，0.5-10ul，10-100ul，30-300ul，全面满足不同应用需求。 |
| 11 | 生物安全柜 | 2台 | - 安全柜类别：A2型生物安全柜。 - 气流模式：30%外排，70%循环。 3、工作区尺寸≥1200mm×550mm×650mm（长x宽x高）。 4、风速显示：标配风速传感器（非风压式），同时独立显示进风风速和下沉风速，以便实时监测风速变化，确保生物安全。 - 平均气流速度：沉降气流不低于0.30m/s、进气气流不低于0. 50 m/s。 6、自净功能：具备开机强制≥3分钟自洁净程序，预防操作者没有预洁净直接开始操作、造成污染。 7、洁净度要求：操作区空气洁净度需达ISO 14644.1标准Class 3。 8、过滤器：过滤器属于安全性组件，要求使用ULPA超高效微褶皱过滤器，可截留尘埃粒子直径≥0.2μm，截留效率≥99.99%； （需提供生产厂家或第三方具备检测资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）。 9、预过滤器：配有可移动预过滤器隔栅，方便选装预过滤器，对进气流中较大颗粒物或尖锐物体对主过滤器造成损害。 10、风机系统：风机系统属于核心组件，要求使用进口直流变频高效风机，可自动进行风量补偿，恒定风速，当出现进风通道受阻或过滤器年限增加导致堵塞阻力增加200%的情况，安全柜仍然能提供安全风速；节能静音风机功率≤300W，可提供验证文件；（提供生产厂家或第三方具备检测资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料） 11、安全设计：通体式搁手架宽度≥1200mm，整体高于前进气口，没有限位装置，操作时不影响气流进入，且降低长时间操作疲劳。 12、控制器：微电脑控制，位于柜体中部倾斜面，可集中设置各种参数及紫外灭菌功能，管理员可通过加密保护已设定参数。 13、安全监控系统：实时数字式显示下降气流和流入气流速度，当风速数值波动超过20%时提供声光报警，过滤器使用寿命状态实时显示。 14、操作台面：与进气隔栅一体成型，浅盘式设计，具有集液功能，防止有害液体喷洒泄漏，整个台面可以单独取出，方便对台面下区域进一步清洁消毒。 15、负压保护：全负压防泄漏设计，全部污染区处于封闭环绕负压腔，防止滤器泄漏、密封失效造成的泄漏；同时操作室台面两侧设计气流回流通道形成四面负压；前窗两侧预留增强的侧壁导流孔有效防止逆流、湍流形成。 16、操作前窗：光学透视清晰，双层覆膜，减少视力疲劳；前窗不得使用电动控制，以保证断电时能及时关门防护； 17、紫外预约：紫外灯可预约自动开启灭菌和关闭。 18、内部照明：荧光灯位于非污染区域，照度：1300Lux。 19、外部防污染：整机外部（含底部支架）采用银离子抑菌涂层设计，避免柜面细菌、微生物着附而导致的交叉污染风险； 20、带轮支架，方便移动和固定，较小对实验室地面损伤。 |

特别注意事项 ：

- 1、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺、说明、提供证明资料，否则投标无效。

- 2、投标人需承诺中标后所提供的产品与投标文件中提供的产品一致，若出现不一致，按虚假应

标处理，中标无效，并上报至相关部门。