- 采购需求

第一节 采购清单一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳阳市岳阳楼区第二人民医院胃肠镜采购项目 | 1套 | 清单中1.1数字全高清电子胃肠镜系统为核心产品 |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、供应商必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术规格、参数与要求”中的具体技术参数。

4、供应商应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5、强制节能产品：属于强制节能产品的，供应商投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

6、核心产品：上表“是否为核心产品”栏中标注“是”的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一个有效投标人处理。

第二节 技术规格、参数与要求

一、项目名称及合同条款

1、项目名称：岳阳楼区第二人民医院胃肠镜采购项目。

2、采购预算：850000.00元。

3、交货时间：合同签订后2月内完成供货到院及安装调试并验收合格，本项目为交钥匙工程。

4、项目现场：采购人指定地点。

5、交货方式：供应商负责供货到采购人指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；并负责其派出的工作人员的人身意外安全。

6、付款方式：采购人收到本合同设备，厂家工程师到现场对该设备进行安装、调试完毕、并交付临床正常使用一个月,再由设备线组织验收，验收合格后支付合同总金额的80%（需提供合同总金额全额发票），余款20%（包含质保金5%）待设备正常使用满一年后若无质量问题，一次性付清合同全部余款（所有款项不计利息）。

7、供应商应根据采购人要求，按时交货，并保证货物到达指定地完好无损；如因运输差错出现有缺漏、损坏，概由供应商负责补齐或赔偿。

8、本项目报价为总承包报价，包括设备价款、辅助材料、保险费、装卸运输、安装调试、税收、利润、各项政策性取费和执行合同过程中可能遇到的化解风险费用以及谈判文件中所要求的由供应商承担的等一切费用，是税后总价。

9、其他未尽事宜，由采购人和成交供应商双方在政府采购合同专用条款（货物类）和政府采购合同通用条款（货物类）（参照财办库〔2024〕84号文件确定）中详细约定。

二、采购清单及参数要求：

1. 设备名称及数量

1.1   数字全高清电子胃肠镜系统             1套

1.2   氩气高频电刀                         1台

1.3   工作站                               1套

1.4   全自动软式内镜清洗消毒机             1台

1.5   监护仪                               1台

1.6   纯水机                               1台

1.7   内镜储存柜                           1台

1.8   内镜转运车                            1台

1.9   胃肠镜诊疗床                          1张

1.10  空气压缩机                            1台

1.11  治疗车                                1台

1.12  抢救车                                1台

1.13  床头柜                                1台

1.14  高压水枪、高压气枪                    1条

1.15  UPS不间断电源3000W                   1台

2.  主要技术参数及基本配置要求

2.1 数字全高清电子胃肠镜系统主要技术参数及基本配置要求

2.1.1、总体要求：

1.1 主机光源采用一体式高集成设计；

1.2 镜体具备全防水一键带电热插拔功能，操作安全方便。

2.1.2具体参数要求

(1)医用内窥镜图像处理器 1台

★1 支持1080P全高清视频图像输出，视频分辨率≥1920×1080；

2 视频信号采用激光传输，信号传输无损，抗干扰；

3 机身操作面板采用≥7英寸液晶触摸屏，操作界面功能按键可自定义设置；

4 拥有白平衡记忆功能；

5 拥有色调调节功能，红色、蓝色、饱和度均 -9至+9级可调；

6 具有图像电子放大功能，最大放大倍数为4倍；

7 具有构造强调功能；

8 具有轮廓增强功能；

9 对比度增强低、中、高三档可调；

10 具有自动增益（AGC）功能，能自动增强图像亮度；

11 具有自动测光、峰值测光、平均测光三种测光模式；

12 具有内置的图像保存和高清视频录制功能，支持图像查看、视频回放；

13 主机具有USB2.0和USB3.0接口≥5个，可导出高清视频、病例图像；

14 具有DVI、SDI、VGA、S-VIDEO、VIDEO（CVBS）等信号输出方式；

15 具有画中画同屏显示功能；

16 具有以太网接口，支持WIFI无线传输和DICOM数据传输；

★17 采用不少于五路LED智能多光谱光源；

18 可实现不少于2种特殊光染色成像模式，特殊光应用覆盖内镜远景筛查、近景诊断；不同的特殊光模式观察、可用于早癌筛查、实现腺瘤及增生的诊断、观察黏膜情况；；

19 光源灯泡平均连续使用寿命：不少于20000小时；

20 具有手动和自动两种调光模式；调光级别；

21 透照功能：开启透照模式后，光源以最大亮度和最小亮度交替闪烁输出，可进行镜体前端位置定位。

22 支持多用户个性化参数管理，可自定义界面及参数设置，预设账户≥20个。

(2) 电子上消化道内窥镜 1条

1 视场角≥145°；

2 景深：2-100mm；

3 头端外径 ≤9.3mm；

4 插入部外径 ≤9.3mm，具有独立副送水孔道；

5 器械通道内径 ≥2.8mm；

6 弯曲角度：向上≥ 210°向下≥ 90°，左右各≥ 100°；

7 插入部有效长度 ≥1049mm ；

8 镜体全长 ≥1348mm ；

9 镜体操作部具有 ≥ 5 个遥控按钮，可按需要将主机功能设置在任意按钮上；

10 镜体导光部一触式插拔设计，具备带电热插拔功能，一体式全密封防水设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒；

(3)电子下消化道内窥镜（治疗型） 1条

1 视场角≥170°；

2 景深：2-100mm；

3 头端外径 ≤11.8mm；

4 插入部外径 ≤12 mm，具有独立附送水孔道；

5 器械通道内径 ≥3.8mm；

6 弯曲角度：上下各 ≥180°，左右各≥ 160°；

7 插入部有效长度 ≥1348mm ；

8 镜体全长≥ 1648mm；

9镜体操作部具有 ≥ 5个遥控按钮，可按需要将主机功能设置在任意按钮上；

10 镜体具有刚度可调和自适应弯曲功能，具有≥4 种插入部刚度选择，可随时调节镜身的软硬度，提高插镜效率；

11 镜体导光部一触式插拔设计，具备带电热插拔功能，一体式全密封防水设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒；

(4)高清医用监视器 1台

★1 采用≥27寸高清医用监视器，符合标准医疗显示器性能指标，具有16:9比例高亮度、高清液晶显示；

★2 分辨率≥1920×1080；

3 视角：水平≥178°，垂直≥178°；

4 信号输入：DVI/SDI/VGA/Video/S-Video 。

(5)医用内镜台车  1台

1.专业设计的内镜专用台车

2.安全方便可靠

3.具有良好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性

2.2 氩气高频电刀主要技术参数要求

1.集电切、内镜切、电凝、氩气功能于一体设计，工作频率：≥450KHz。

2.输出功率：电切最大输出功率：350W，电凝最大输出功率：120W。

3.具有手控和脚控两种控制方式，可多路输出。

4.采用符合人机工程学角度（8度斜面），采用LCD彩色触摸显示屏

5.工作模式:≥7种。
6.有专用的电外科治疗模式，可满足手术要求。分别具有混切一、强力凝、柔和凝、氩束凝。
★7.具有3种专用内镜治疗模式（ENDO CUT模式），分别为内镜切一、内镜切二、内镜切三。可用于ESD、EMR、ERCP、POEM、息肉切除、息肉灼烧等内镜下的各种手术。

8.具有4mm和8mm高频线接口，配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。

9.具有双刀笔输出，满足分置操作手术的需求。

10.具有上下调节键和数字输入键盘2种调节方式，可以实时输入需要的功率数值。
11.具有功率自动补偿系统，根据阻抗变化维持恒定功率输出，确保切凝效果稳定。
12.具有断电保护电路，实时记忆使用各功能的输出设定值。

★13.三联脚踏控制，脚踏开关分别控制电切、电凝、双极凝/氩束凝。

14.具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，提供语音报警功能。

15.具有中性电极板检测功能，故障时停止输出并发出语音报警和显示界面报警提示。
16.输出氩气流量：氩气流量调节范围 0.1L/min~12.0L/min 可调，流量控制精度 0.5~12.0L/min。
17.氩气激发距离长，可达7-12mm，保证手术操作视野清晰。

18.具有氩气冲洗功能，防止堵塞，有效提高氩气激发。

19.氩气流量自动补偿，氩气流量不足时会有界面提示、语音报警，并停止输出。

20.配备专用台车，提升转运效率，方便设备管理。

2.3工作站主要技术参数要求

★1.电脑一台：CPU≥双核、内存≥4G、硬盘≥1000G、显示器≥19寸

2.打印机一台：彩色喷墨或者彩色激光打印，分辨率≥4800dpi

★3.采集卡一块：专业图像采集卡，采集速度≥30帧/秒、分配率≥720*576

4.脚踏一个：无故障使用≥50万次

5.视频线一根：S端子视频线或复合视频线

6.软件一套：

6.1.支持病人信息录入

6.2.支持病人信息录入时可对复查病人进行自动查找

6.3.支持脚踏、键盘、鼠标等采集，支持可设置自动取景框，自动识别需采集图像的大小

6.4.支持剪切板功能，同一版面内词组智能选取，可设置参数模板

6.5.支持编辑A病人的同时采集B病人的图片，提高工作效率

6.6.可对图片进行病变标记及描述，单击右键自由选取图片

6.7.支持百分比预览，设置默认纸张

6.8.可将检查记录按条件或自动生成成表格，能自由导出及打印

6.9.可分类统计，可根据医院实际使用设计统计项目

6.10.支持模糊查询，组合查询或单一项查询

6.11.支持模板词库添加、修改进行永久保存

6.12.支持与医院HIs系统的接口打通。

2.4全自动软式内镜清洗消毒机主要技术参数要求

1.结构，双缸结构；

2.	消毒剂储存箱容量：≥20L/缸；适酶储存箱容量：≥2L/缸；酒精储存箱容量：≥2L/缸。

3.适用消毒液种类：邻苯二甲醛消毒液、过氧乙酸消毒液、万福金安消毒液、戊二醛消毒液等多种消毒液种类。

4.全程清洗消毒时间，戊二醛：20-23分钟；邻苯二甲醛：15-18分钟；过氧乙酸：15-18分钟。

5.	测漏功能，采用先进的测漏压力传感器及电磁阀；实现全程内镜测漏监控。若内镜存在泄露，在接触液体前强制退出并报警。

6.测堵功能，具有全程内镜测堵监控装置，毫秒级反应，及时报警，提示异常。

7.	加强消毒程序，具有加强消毒功能，程序自动设置延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果。

8.	软镜内通道循环泵，设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水管腔，活检、 吸引管腔，辅助送水 管腔和抬钳器管腔等。

9.内管腔增压泵压力监测	具有可视化窗口，观察内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格。

10.清洗消毒效果，设有底部和顶部两级喷淋装置(提供图片),可达到100%清洗和消毒。

11. 无菌水过滤系统，内置0.2μm无菌水过滤器，内镜消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免消毒好的内镜被不干净的漂洗水二次污染。

12.报警功能，具有消毒剂、清洗液、酒精过多或不足报警；系统异常提示报警功能。

13.消毒次数记录功能，清洗消毒流程结束自动记录洗消次数，可存储10000条数据，随时补打据。

14.触摸屏显示，采用8寸广角、IPS彩色触摸屏。

15.过滤器，内置高精度过滤器，≤0.2μm的微粒滤除率≥99.9%作用于内镜的气体均为洁净气体。

2.5监护仪主要技术参数要求

1.便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。

2.不小于10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600。

3.标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。

4.主机使用寿命≥10年，整机防水等级≥IPX1。

5.标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数，可升级Masimo SPO2、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块。

6.不小于27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；

7.血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；

8.具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式等不少于5种工作模式

2.6纯水机主要技术参数要求

1.有效产水量≥200L/H

2.水箱容积内置110LPE水箱，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗通装置和纯水外输送泵的起停。

3.产水水质 ≤ 15us/cm 产水水质满足《中华人民共和国医院内镜清洗中心 WS507-2016软式内镜消毒技术规范》纯化水应符合电导率≤15us／cn(25℃)的规定。

4.细菌除率≥99%

5.灭菌方式臭氧消毒、紫外线消毒。

6.回收率≥70%

7.离子去除率≥99%

8.进水要求市政供水

9.供水压力0.2Mpa~0.4Mpa

10.工艺流程采用“预处理+单级级反渗透+纯水恒压供水”工艺

11.预处理流程PP棉+活性炭+PP棉三重过滤。降低原水浊度、去除异味。

12.控制核心采用集中中央控制，系统采用硬件进行自动控制。可视化流程状态，实时显示高低水位状态。具有运行冲洗、手动冲洗等功能

13.低压开关保护水机因突然停水而保护泵，防止空转烧毁。触摸屏流动报警，提醒客户设备异常，防止用水时无法产水。

14.多级过滤石英砂活性炭，树脂多级过滤，滤除原水杂质与异味等。

15.恒压供水纯水由恒压供水泵持续供水。

16.压力检测恒压供水无产水时，保护管道压力过高而控制泵的启停。

17.压力显示面板式压力表实时显示设备运行压力数值。

18.水质检测具有自动监测水质功能。电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。

2.7内镜储存柜主要技术参数要求

- 1.消毒模式：臭氧紫外线双重消毒灯管

- 2.框架材质:304不锈钢表面油膜拉丝工艺，经防腐，酸碱测试

- 3.门板材质：高强度透明钢化玻璃，可直接观察柜内情况。

- 4.定时模式：微电脑时控开关，可设置16个时间段，自动定时开、关消毒。

- 5.辐射强度：出厂90uw以上

- 6.挂具数量：≥4套加厚型亚克力挂具

- 7.循环风扇：保持柜内长期的无菌干燥。

- 8.用途：用于内镜清洗消毒之后的无菌储存。

2.8内镜转运车主要技术参数要求

1.名称：双层转运车

2.材质：优质sus304不锈钢+高分子

3.轮子：静音万向轮

4.配置：车体、万向轮、托盘、PMMA透明盖、把手、螺丝配件袋等

说明：以上技术要求标注“★”参数需求为实质性要求，不满足或不按要求提供证明材料即不满足谈判文件要求，视为响应无效作废标处理。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应等）、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

三、质量保证及售后服务要求

3.1、技术服务及质量保证

供应商应派技术人员免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向我单位作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

要求数字全高清电子胃肠镜系统免费保修期: ≥三年（需提供原厂家承诺书），其他设备免费保修期: ≥一年（需提供原厂家承诺书）。质保期从验收合格后开始计算，在质保期内供应商需对产品质量实行三包，因设备制造质量问题而引起的故障，应在24小时内免费维修或保证设备及时恢复正常，并承担由此引起的一切费用。

在质保期内，供应商应提供免费上门维修和技术支持的服务，及时维修、更换有缺陷的货物或部件，并进行终身维护。如果供应商收到通知，未在规定的时间内赶到现场弥补缺陷，我单位可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由供应商承担。

3.2、优惠折扣声明：投标人应在投标文件中一次性列出所有优惠条件，并作为合同的组成部分之一，提供中标设备的基本配置清单以及该设备所需配件的最优惠价格明细。

3.3、 投标人投标文件中各种参数必须真实可靠。

3.4、 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有专业的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，应对所提供的设备提供相应的售后服务承诺（需提供生产厂家相关证明及售后服务承诺书）。

3.5、 为保证设备正常运行，设备生产厂家应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期。

3.6、 提供设备的全套技术资料，含：中文操作手册一套、维修手册、软件等，免费提供服务密码等，所有系统软件终身免费维护及升级，免费与医院信息化接口完成对接，保证信息系统正常运行，并正常提取相关数据。

3.7、保修期内保证年开机率 95%以上（按 365 天/年计算），保修期内因故障引起一周以上的停机，在故障处理完后保修期应相应顺延，必要时供应商应赔偿采购人全部损失（包括但不限于停机损失、耗能损失、预期可得利益损失等）。

3.8提供配套使用内镜用送水装置一台。