一、采购内容

总碳有机测定仪1套。

二、性能参数

▲1.测定方法：680℃铂金催化燃烧 NDIR（非色散红外检测）

2.操作方式：单机独立型，嵌入式操作键，LCD彩色显示屏

3.测定项目：TC、IC、TOC（TC－IC）、NPOC，可通过增配实现TN和POC测定，

4.应用对象	水样，支持选配固体和气体进样模块实现固体、气体检测

5.性能参数

5.1测定范围（mg/L）	TC：0－30000；IC ：0－35000

5.2检测限	4μg/L（TC），4μg/L（IC）

5.3测定精度	CV≤1.5%（重复精度）

5.4测定时间	TC：约3分钟；IC：约3分钟

5.5进样方式：TOC主机采用独特的八通阀分别进行取样、进样、加酸和流路清洗。

5.6进样量	10－2000μL（可变）

▲5.7主机配备IC预去除功能，主机内部能够完成自动添加酸并吹扫进行IC去除

▲5.8 主机配备自动稀释2－50倍，在注射器内完成稀释

▲5.9 空白零水制备功能：主机内置制造超纯水功能，自动进行空白确认

6.载气	：高纯空气、或高纯氧气

7. 八通道进样器

7.1可使用的样品瓶数 8 个样品瓶 （用户处任意形状的样品瓶均可使用）

7.2环境温度	5 ~ 35°C

三、仪器配置：

1.高灵敏度TOC主机1台

2.载气导管 1根

3.CO2 吸收器1个

4.载气常用压力阀1套

5.TOC日常消耗品1套，包括燃烧管2个，TOC标准催化剂2包，石英棉2个，TOC高灵敏度催化剂1包，卤素脱除器2个，黑色O型圈（4D P 10A）, 10个，特氟龙 P10 白色O型圈5个，O型圈（4DP20）10个，泵头(供IC试剂用)2个，八通阀转子2个，柱塞头4个，膜滤器2个。

6. 安装调谐标准物质1套，包括邻苯二甲酸氢钾碳酸钠1瓶、碳酸氢钠1瓶、碳酸钠1瓶。

7.高纯空气或氧气钢瓶（含减压阀1套）

8.八通道自动进样器1套

四、售后服务

1．安装调试：仪器制造商授权的技术人员现场安装调试、仪器技术指标经验收合格，附验收报告。

2 培训

2.1 现场培训：现场培训人数不限，确保培训人员能够操作仪器和自动进样器。保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。

2.2 国内基地培训：仪器制造商在国内或省内设有培训中心

2.3 厂家可定期提供应用工程师上门解决应用问题，每年至少1次。

3 维修响应 卖方应在2小时内对用户的服务要求做出响应，如需要，维修工程师应于24小时内到达用户所在地。

4 仪器制造商必须提供7*24小时400免费服务电话。