 采购需求
第一节  技术要求
	需求科室
	中心医院手术室

	数量
	1台

	设备名称
	人工心肺机

	主要功能
	该产品适用于在患者体外循环手术(时间不超过6小时)中提供动力及安全监测，与兼容的一次性使用耗材联合使用，实现心肺功能辅助支持。

	质保年限
	≥1年

	配置清单

	序号
	主要配置或组件名称
	数量
	备注

	1
	台车
	1 台
	

	2
	悬挂单元
	1 套
	

	3
	电气柜
	1 套
	

	4
	显示屏
	1 套
	

	5
	大型滚压泵
	3 套
	

	6
	小型滚压泵
	2 套
	

	7
	万能管道夹
	6 个
	

	8
	控制单元套件
	3 套
	

	9
	液平面模块及传感器
	1套
	

	10
	温度模块及温度探头
	1套
	

	11
	压力模块及传感器
	1套
	

	12
	静脉连续血气监测模块及传感器
	1套
	

	13
	气泡模块及传感器
	1套
	

	14
	流量模块及传感器
	1套
	

	15
	心肺流转热交换水箱
	1台
	

	16
	空氧混合器
	1台
	



	序号
	技术参数及要求

	1
	底座

	1.1
	全悬挂设计，无底座泵

	1.2
	便捷性：可移动，提供移动方向锁定功能

	1.3
	桅杆系统：用于安装泵和其他组件和设备

	1.4▲
	备用系统：配备备用控制单元，可通过备用控制单元来管理，避免故障导致的无法操作

	1.5
	电源：具有后备电源 UPS，可供机器工作≥90 分钟，动态显示剩余工作时间

	1.6
	电池：电池容量自动测定，了解电池续航水平，可定期自动提醒并进行电池保养

	1.7
	配备容纳组件：收纳电缆和线缆，提高感控管理和更清晰操作空间

	1.8
	配有储物空间：用于存放使用的物品

	1.9
	操作显示屏

	1.9.1
	全中文图形操作系统

	1.9.2▲
	具有智能辅助功能，检查所有灌注和患者参数，内建多种体表面积计算公式，可辅助计算病人体表面积

	1.9.3
	可以安装在桅杆系统的多个位置

	1.9.4▲
	可控制多个电子设备（包括：滚压泵，离心泵，电子阻断钳等）

	1.9.5
	屏幕可根据功能需要进行分区，便于系统的整体使用

	1.9.6
	具有配置管理功能

	1.10
	控制单元

	1.10.1
	当电子设备大于操作显示屏最大控制单元时，可以增加控制单元，单独控制电子设备

	1.10.2
	控制单元配有显示模块，显示控制的电子设备的流量或转速

	1.10.3
	可以安装在桅杆系统的多个位置上

	2
	泵

	2.1
	滚压泵

	2.1.1
	泵的类型：均为悬挂泵，可配备单头大泵（泵直径≥150mm），单头小泵（泵直径≥85mm），双头小泵（泵直径≥85mm）

	2.1.2
	泵头驱动方式：直轴驱动，无传动皮带，免维护

	2.1.3
	速度范围：0 至 250 rpm（顺时针，逆时针）；速度准确度偏离±1%

	2.1.4
	采用马蹄形泵头，减少对红细胞的破坏

	2.1.5
	泵头可在180°（单头）和240°（双头）范围内旋转，方便管道安装

	2.1.6▲
	泵头机械精度高，同心性≤0.015mm

	2.1.7
	具有开盖保护功能

	2.1.8
	泵头调节旋钮：开机无需归零；具有双速（粗调和微调）调节功能

	2.1.9
	可以设置主泵/从泵的灌注关系，可调节主泵和从泵的转速比例，具有停止关联泵功能

	2.1.10
	泵头设有反转报警功能、转子压紧自锁功能、开机自检和错误诊断功能

	2.2
	可选配离心泵

	2.2.1
	适配体外循环机的各种监测和电力供应，独立的操作面板和马达，可灵活调节高度和位置，方便操作

	2.2.2
	具备电子动脉阻断装置：遇到主机报警，会自动启动

	3
	电子监测组件

	3.1
	模块化，插件式，发生故障时互不影响

	3.2
	心肌保护灌注装置，有多种灌注模式，可以设置顺行灌注，逆行灌注，同时可显示当前灌注量和总灌注量

	3.3
	≥两导温度监测组件，可以设置高温和低温报警数据

	3.4
	双压力监测组件：两点控制，有超限报警并能控制血泵速度和停泵

	3.5▲
	连续血气监测：连续监测病人的血氧饱和度

	3.6
	液平面检测可预报警并减速

	3.7
	气泡检测可调节探测灵敏度

	3.8
	≥3个独立显示模块均为热拔插式，可带电实时互相调换

	4
	全自动变温水箱部分

	4.1
	≥两路循环水接口，可供氧合器，变温毯及心肌停跳液灌注保护同时进行变温使用，可实现同步、非同步的升温与降温功能

	4.2
	制冷系统：压缩机制冷

	4.3
	制热系统：电加热

	4.4
	自动式降温，具有快速升降温功能，无须加冰，无须提前制冷

	4.5
	温度控制范围：2℃-41℃，误差：0.1℃

	4.6
	水路带自动回收功能

	4.7
	可远程通过心肺机操作控制水箱升降温

	4.8
	为密封负压水箱，配有负压表，可监测箱体内负压水平，具有气溶胶收集装置

	5
	可选配数据管理系统

	5.1
	实时记录体外灌注过程中的数据：灌注数据记录，特别是灌注流量；术中操作记录等



注：设备的其它要求：投标人投标时应将设备清单、配件清单、易损件清单分项列表标明清楚（如有）

第二节  商务要求
一、验收要求、标准和方法 
1、货物运抵采购人指定地点后，由采购人对到货产品的数量、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进行检查，要求中标人提供验收方案（包括货物部分和工程部分），由采购人书面审定后实施，与采购人协商后确定。要求中标人在验收前向采购人提供汇集成册的全套技术文件及资料、具有法律效力的质量保证、保修维护文件，以及安装、验收报告等文档。 
  2、项目验收工作由采购人严格按照国家及行业相关标准进行验收，如需委托专家验收，验收费用由中标单位承担。验收报告作为申请付款的凭证之一。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
3、验收地点：产品安装地。 
4、因中标人所提供的产品出现质量问题而引起纠纷，则由具有资质的第三方质检机构进行检测， 由此而发生的费用由中标人负责。
5、验收之前须对该项目所有软硬件系统操作人员进行培训，确保系统操作人员能熟练使用，提交培训相关文档。
二、项目实施要求 
1、产品运输、保管及保险： 
1.1 中标人负责产品到使用单位的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 
1.2 中标人负责设备在现场的保管，直至验收合格。 
1.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。 
2、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。 
3、安装调试及施工等： 
3.1 本项目的安装由中标人负责，中标人应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。 
3.2 中标人须加强设备安装的组织管理，所有安装人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。 
3.3 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括设备资料、技术文档、使用说明书等，移交采购人。 
3.4 本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目技术要求、验收要求和现场情况等，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、网络接口、系统升级、调试、验收等人工、管理等全过程所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
4、调试：调试由中标人负责，中标人为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向采购人有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题。 
5、人员培训要求：中标人应科学制定相配套的培训计划，对采购人的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。培训内容至少包括：对使用操作人员提供的正常使用和简单维护培训，应提供系统的培训教材，保证培训质量。 培训产生的费用全部由中标人承担。培训实施具体细节由中标人和采购人共同商定。
三、质量保证 
1、中标人应保证提供的产品应是原厂生产的设备、配件和软件，保证原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，涉及的软件必须为正版授权软件，本次采购的设备涉及操作系统的应为正版系统，并在中标后提供相关证明。 
2、中标人必须严格遵守《产品质量法》，在投标书中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。
3、软硬件授权不受使用期限限制，未经业主同意不得锁定、停机或停止授权。
四、售后服务要求
1、本项目整体项目的免费质保期要求≥1年（起算日期为验收通过日）。质保期内所有产品（所有软硬件设备）维护、巡检（每年不得低于4次）、维修等要求免费上门服务并建立检修记录，由此产生的费用均不再收取。 质保期满后设备出现故障需更换配件，维修时只收取零配件费用，免收其他费用。（中标后提供厂家承诺函，格式自拟）
2、在质保期内中标人对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，中标人应立即免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。 
3、在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。质保期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对设备的零配件、易损件的供应。 
4、响应时间：中标人应能保证设备使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，并保证质保期内每周7×24 小时技术支持，2小时响应，12小时内到达现场，24小时内将设备故障排除完毕，若24小时内无法将设备故障排除，直接对该故障设备更换新设备。
5、质保期外维修或提供配件均按成本价计。具体措施需在响应文件中注明。一般问题要求 1 个工作日内解决问题，特殊问题应采用替换法保证买方的正常工作，如不能及时赶到，用户方委托其它单位维修，其费用由卖方承担。 
6、投标单位所投产品的制造厂商或代理机构不能因为设备停产而拒绝提供备品备件，应提供相应的解决方案和同类档次规格的设备。 
7、中标人应提供售后服务机构的名称、联系方法等。中标人的售后服务机构名称、联系方法等如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此而造成的损失由中标人负责。 
8、中标人售后服务机构不履行本合同质量和售后服务有关规定，由中标人承担一切责任。 
9、投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案，明确指出技术支持服务提供者，并作为投标文件的一部分提交。只有经安装调试并且技术性能达到用户需求书所述的技术要求后，采购方才能接受全部货物。 
10、自验收合格之日起，中标人所提供产品的质保期应满足清单中要求的质保时间，并保证长期提供系统正常工作所需的备品备件。 
11、中标人应按采购人要求对项目进行设备维护人员培训，达到熟练掌握设备性能，并能及时排除一般故障的程度。  
五、其他要求及说明 
1．交货时间及地点 
1.1交货时间：合同签订后90天内交货，并安装调试完成。 
1.2 交货地点：采购单位指定地点。 
2.项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括设备资料、技术文档、使用说明书等，移交采购人。 
六、付款方式和条件
付款方式：甲方安装调试验收合格后贰个月内付合同金额的97%给乙方，尾款3%于免费质保期满后无息支付给乙方。
七、项目实施的其他要求
1、投标人在投标前，须踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 
2、如所投产品为进口产品的，需提供厂商或国内代理针对本项目授权书。
3、如所投产品为进口产品的，需提供进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
八、其他未尽事宜合同中约定 
★1、对于上述商务要求，应在投标文件中进行回应，作出承诺，未作出承诺的为无效投标。
2、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。
[bookmark: _GoBack]3、如投标人提供虚假材料谋取中标，在评标环节发现的，按无效投标处理。如中标后发现的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。
