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2026年西双版纳傣族自治州人民医院第一批医疗设备采购项目（疼痛科）
招标文件  

采购人：西双版纳傣族自治州人民医院

采购代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司

日期：2026年7月

目  录
1第一章 招标公告


1一、项目基本情况


2二、申请人的资格要求


4三、获取招标文件


4四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


4五、投标保证金信息


5六、公告期限


6七、其他补充事宜


6八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


7第二章 投标人须知


7投标人须知前附表


121. 总则


132. 招标文件


143. 投标文件


154. 投标


165. 开标


166. 资格审查


167. 评标


178. 中标和合同


189. 询问与答复


1810. 质疑接收、回复


1911. 纪律和监督


2012.需要补充的其他内容


2013.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位


2814.对本国产品的支持政策


3015.政府采购节能产品、环境标志产品


31第三章 资格审查


33第四章 评标办法(综合评分法)


42第五章 合同条款及格式


50第六章 招标内容及要求


63第七章 投标文件格式


63资格审查部分


64一、具有独立承担民事责任的能力


65二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


66三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


67四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


68五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录


69六、法律、行政法规规定的其他条件


70七、本项目的特定资格要求


71商务技术部分


72一、开标一览表


73二、报价组成表


74三、投标函


75四、法定代表人(单位负责人)身份证明书


76五、授权委托书


77六、投标人基本情况表


78七、投标保证金


79八、商务条款偏离表和技术规格偏离表


82九、供货方案


83十、质量承诺及保证措施


84十一、售后服务方案


85十二、培训计划及措施


86十三、其他资料



 

第一章 招标公告

2026年西双版纳傣族自治州人民医院第一批医疗设备采购项目（疼痛科）

招标公告
项目概况
2026年西双版纳傣族自治州人民医院第一批医疗设备采购项目（疼痛科）招标项目的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年8月5日9：00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XSBNZC2026-G1-00332-YYZX-0393
项目名称：2026年西双版纳傣族自治州人民医院第一批医疗设备采购项目（疼痛科）
预算金额：1450400.00元（其中1标段：450000.00元；2标段：1000400.00元）
最高限价：1450400.00元（其中1标段：450000.00元；2标段：1000400.00元）
采购需求：

标项一：
标项名称:2026年西双版纳傣族自治州人民医院第一批医疗设备采购项目（疼痛科）（1标段）

预算金额（元）：450000.00元

	序号
	产品（项目）名称
	数量
	计量单位
	单价限价（元）
	小计金额（元）
	是否允许进口产品

	1
	脊柱内窥镜手术系统+4K摄像系统+手术头架+内镜输液架（含手术器械）
	1
	套
	450000.00
	450000.00
	否

	合计（元）
	450000.00
	/


标项二：
标项名称:2026年西双版纳傣族自治州人民医院第一批医疗设备采购项目（疼痛科）（2标段）

预算金额（元）：1000400.00元

	序号
	产品（项目）名称
	数量
	计量单位
	单价限价（元）
	小计金额（元）
	是否允许进口产品

	1
	射频治疗仪
	2
	台
	200000.00
	400000.00
	否

	2
	内热针治疗仪
	1
	台
	168000.00
	168000.00
	否

	3
	干扰电治疗仪
	2
	台
	68000.00
	136000.00
	否

	4
	中频治疗仪
	4
	台
	5300.00
	21200.00
	否

	5
	颈椎牵引椅
	1
	台
	18000.00
	18000.00
	否

	6
	腰椎四维牵引床
	1
	台
	20000.00
	20000.00
	否

	7
	超声波药物透入治疗仪
	3
	台
	9000.00
	27000.00
	否

	8
	微波治疗仪
	2
	台
	8900.00
	17800.00
	否

	9
	红直外线偏振光治疗仪
	1
	台
	88000.00
	88000.00
	否

	10
	超声波治疗仪
	1
	台
	93600.00
	93600.00
	否

	11
	可升降平车
	1
	台
	4800.00
	4800.00
	否

	12
	壁挂式空气消毒机
	1
	台
	6000.00
	6000.00
	否

	合计（元）
	1000400.00
	/


注：本项目不允许进口产品投标；进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

合同履行期限：合同签订后30天内完成到货、现场安装与调试、培训，验收合格后交付使用。

本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一：

①提供2024年或2025年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及其附注），2026年1月至今新成立的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。

注:根据《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会(2023)15号)规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台(网址:http://acc.mof.gov.cn)取得赋码，未取得赋码的审计报告的视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表或损益表。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年6月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

1.5参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，（1）所投产品属于第一类医疗器械的，需提供所投产品有效期内的《第一类医疗器械备案凭证》。（2）所投产品属于第二类或第三类医疗器械的：①提供所投产品有效期内的《医疗器械注册证》，②提供投标人有效期内的《中华人民共和国医疗器械经营许可证》（若无第三类医疗器械产品参与投标的，也可提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》）或《中华人民共和国医疗器械生产许可证》。（3）其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。
3.2本项目不接受联合体。

三、获取招标文件
时间：2026年7月10日至2026年7月17日，每天上午6:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）。

方式：网上获取。

具体要求：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年8月5日09点00分（北京时间）。

2.投标地点（网址）：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标。
3.开标时间：2026年8月5日09点00分（北京时间）。

4.开标地点：云南元大工程咨询有限责任公司1509会议室（盘龙区联盟路奥斯迪商务中心B座15楼开评标室-1509）。

五、投标保证金信息

1.是否需要缴纳投标保证金：是

2.标段（包）1

缴纳形式：

保函：

供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531；申请纸质保函的，送达地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15层前台（奥斯迪商务中心B座15楼前台）。

银行转账：
(1)账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司。

(2)开户行：招商银行昆明联盟路支行。

(3)账号：8719 0671 3610 0092 6091 1000 1

支票、本票、汇票：

送达地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15层前台（奥斯迪商务中心B座15楼前台）。

3.标段（包）2
缴纳形式：

保函：

供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531；申请纸质保函的，送达地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15层前台（奥斯迪商务中心B座15楼前台）。

银行转账：
(1)账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司。

(2)开户行：招商银行昆明联盟路支行。

(3)账号：8719 0671 3610 0092 6091 1000 2

支票、本票、汇票：

送达地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15层前台（奥斯迪商务中心B座15楼前台）。

六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.开标方式：网上开标
2.保证金缴纳金额(元)：1标段：9000.00元，2标段：20000.00元
3.保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式。
4.保证金缴纳截止时间：同提交投标文件截止时间
5.其他：

5.1本次招标公告在云南省政府采购网上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。

5.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

5.3获取CA方式：CA办理链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys需要注意的是，如果投标人之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，投标人在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：西双版纳傣族自治州人民医院
地址：西双版纳傣族自治州景洪市嘎兰南路4号
联系方式：则春艳（0691）2147125
2.采购代理机构信息

名称：云南元大工程咨询有限责任公司

地址：昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)

联系方式：李春瑞、周全帅、卢国振、林芷绵、熊媛（0871）63334911、18388229602

3.项目联系方式

项目联系人：则春艳、李春瑞

电话：（0871）63334911、18388229602

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	采购人信息

名称：西双版纳傣族自治州人民医院
地址：西双版纳傣族自治州景洪市嘎兰南路4号
联系方式：则春艳（0691）2147125

	1.1.3
	采购代理机构
	采购代理机构信息

名称：云南元大工程咨询有限责任公司

地址：昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)

联系方式：李春瑞、周全帅、卢国振、林芷绵、熊媛（0871）63334911、18388229602

	1.1.4
	项目名称
	详见第一章“招标公告”

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《招标内容及要求》的具体内容

	1.3.2
	交货期、质保期
	交货期：合同签订后30天内完成到货、现场安装与调试、培训，验收合格后交付使用。
质保期：设备质保期≥3年，到货日期与出厂日期相差6个月以内

	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：采购人指定地点
交货方式：现场交货

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告二、申请人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：

信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

其他要求：                               。

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织
□组织，考察时间：      年   月   日(在招标文件提供期限截止后，开标前)

        考察集中地点：                 

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.3
	最高限价
	□无
☑有，最高限价：详见第一章“招标公告”

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	(1)本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务、中标服务费等所需全部费用。

(2)投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(3)中标服务费：以各标段中标价为计费基数，参照原国家计委《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)中货物类收费标准计算后下浮20%，由中标人向云南元大工程咨询有限责任公司交纳。
账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明汇通支行
账    号：2502038009024579141

财务电话：(0871)63338592

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

	3.4.1
	投标保证金
	(1)投标保证金的金额：1标段：9000.00元，2标段：20000.00元。
(2)账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司。

(3)开户行：招商银行昆明联盟路支行。

(4)账号：

1标段：8719 0671 3610 0092 6091 1000 1

2标段：8719 0671 3610 0092 6091 1000 2
(5)财务电话：(0871)63338592。

(6)提交截止时间：同投标文件递交截止时间。

(7)提交方式：支票、汇票、本票、保函、转账、电汇、网银等非现金形式。

(8)有效期限：投标保证金在投标有效期内保持有效。

(9)注意事项：

汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入“保20260911+  标段”。

	3.5.3
	电子投标文件格式
	（1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如投标人提交的电子标书未按招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； 

（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	CA锁加密

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是
☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介
公告期限：1个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	不要求

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	综合评分法

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

（1）投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；
（2）信用信息查询的截止时点：投标截止时间当天评标前；

（3）信用信息查询渠道：“信用中国网”、“中国政府采购网”；
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效；

(6)采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。

	12.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	12.5
	补充2
	中标或者成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展政府采购活动。

	12.6
	补充3
	中标或者成交后须提交的投标文件：中标人须在领取中标通知书时须提供3份与网上上传的电子投标文件完全一致的纸质标书。

	12.7
	核心产品
	1标段：脊柱内窥镜手术系统+4K摄像系统+手术头架+内镜输液架（含手术器械）
2标段：射频治疗仪


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、交货期、质保期、交货地点、交货方式

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)资格审查；

(4)评标办法；

(5)合同条款及格式；

(6)招标内容及要求；

(7)投标文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。
2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 
3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高限价，最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2按招标文件第七章“投标文件格式”要求在相应位置盖电子签章或签名。
3.5.3电子投标文件的格式见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4. 投标

4.1 投标文件加密要求
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、加密和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
5.3 开标程序

(1)开标会由采购代理机构主持。

(2)开标：顺序按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。

(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

(4)政采云平台进行开标记录。

5.4 开标异议
开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8. 中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9. 询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10. 质疑接收、回复

   10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：云南元大工程咨询有限责任公司业务三部项目十四组。
联系电话：（0871）63334911
通讯地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）

10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复
采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11. 纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

13.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

13.1关于中小企业
13.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
13.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
13.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13.1.4中小企业参加政府采购活动，符合条件的投标人应根据下表所属行业填写《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1标段：

	序号
	标的名称
	所属行业

	1
	脊柱内窥镜手术系统+4K摄像系统+手术头架+内镜输液架（含手术器械）
	工业


2标段：

	序号
	标的名称
	所属行业

	1
	射频治疗仪
	工业

	2
	内热针治疗仪
	工业

	3
	干扰电治疗仪
	工业

	4
	中频治疗仪
	工业

	5
	颈椎牵引椅
	工业

	6
	腰椎四维牵引床
	工业

	7
	超声波药物透入治疗仪
	工业

	8
	微波治疗仪
	工业

	9
	红直外线偏振光治疗仪
	工业

	10
	超声波治疗仪
	工业

	11
	可升降平车
	工业

	12
	壁挂式空气消毒机
	工业


13.1.5根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目针对小微企业报价给予评审中价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
13.2关于残疾人福利性单位：
13.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
13.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
13.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
13.3关于监狱企业：
13.3.1 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：
13.3.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
13.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
13.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

13.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
13.5中小企业划型标准，详见《附件：中小企业划型标准规定》。

13.6落实政府采购政策的价格调整：只有符合规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

13.6.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
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14.对本国产品的支持政策
依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)相关规定，本项目在政府采购活动中对本国产品实施以下支持政策：
14.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件： 

在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 

4.简单的上漆、磨光和分装； 

5.其他不属于属性改变的情形。

特别提醒：准确界定产品在中国境内生产。《通知》明确，本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
14.2本国产品标准的适用范围。

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

14.3对本国产品的支持政策。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商应在其投标文件中，对其提供的本国产品占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺。(供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。)

14.4有关证明文件。

14.4.1供应商应对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

14.4.2对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

14.4.3供应商提供虚假《声明函》谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

14.4.4采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

14.5特别说明

支持本国产品政策与支持中小企业政策

本国产品政策实施后，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，若提供本国产品的供应商也符合政府采购支持中小企业政策，也按规定给与价格评审优惠。
需要说明的是，相关价格评审扣除优惠，都应该在供应商报价基础上计算。例如:某一供应商的产品报价100元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为100－100×20%－100×10%=70元
上述支持政策不改变最终中标、成交价格，政府采购合同仍按照中标、成交供应商的报价签订。
15.政府采购节能产品、环境标志产品
15.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

15.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

15.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

15.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评标办法。

若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果由投标人自行承担。
15.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。
第三章 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人(和/或)采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：采购人(和/或)采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一：

①提供2024年或2025年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及其附注），2026年1月至今新成立的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。

注:根据《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会(2023)15号)规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台(网址:http://acc.mof.gov.cn)取得赋码，未取得赋码的审计报告的视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表或损益表。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年6月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

1.5参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，（1）所投产品属于第一类医疗器械的，需提供所投产品有效期内的《第一类医疗器械备案凭证》。（2）所投产品属于第二类或第三类医疗器械的：①提供所投产品有效期内的《医疗器械注册证》，②提供投标人有效期内的《中华人民共和国医疗器械经营许可证》（若无第三类医疗器械产品参与投标的，也可提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》）或《中华人民共和国医疗器械生产许可证》。（3）其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。
3.2本项目不接受联合体。

第四章 评标办法(综合评分法)
一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

(二)宣布评标纪律。

(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

(四)组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

(八)核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

(十)处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

(三)对投标文件进行比较和评价。

(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传播和泄露。

(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

(四)所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

(二)全面分析，综合评审。

(三)评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标方法和标准

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

(一)符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰；

	
	投标文件签署、盖章
	按第七章“投标文件格式”要求在规定位置盖电子签章或签名

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	交货期、质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	投标内容
	投标人提供的货物无实质性遗漏

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书

	
	其他无效情形
	(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	实质性内容
	第六章 招标内容及要求中的“★”号条款必须满足

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


(二)澄清有关问题、报价修正及异常低价审查
1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.异常低价审查

依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的规定：

3.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
3.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
(三)商务和技术评估、综合比较与评价

1.综合评分方式
	评分因素
	权重
	分值分配

	投标报价
	0.30
	30分

	技术部分
	0.59
	59分

	商务部分
	0.11
	11分

	合计
	1.00
	100分


F1—投标报价评审(满分30分)

根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。

（1）算术修正报价
若存在算术修正，应按修正后的投标总价进行评标基准价和投标报价得分计算

（2）政策优惠报价--小微企业价格评审优惠、本国产品支持政策（具体相关内容详见“投标人须知正文”）

若符合政府采购支持小微企业政策的供应商也符合提供本国产品政策的，也按规定给与价格评审优惠。

若存在符合条件的小微企业、本国产品给予报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。需要说明的是，相关价格评审扣除优惠，都应该在供应商报价基础上计算。
若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

（3）评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

（4）得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(评标基准价/投标总价)×30
F2-技术部分评审(满分59分)

1.技术参数评审(满分40分)

1标段：
①根据所投产品对招标文件第六章招标内容及要求中的技术参数及要求的响应程度进行评审，货物带“*”的重要技术参数共有1项，完全满足招标文件要求的得10分，不满足招标文件要求的不得分。
②根据所投产品对招标文件第六章招标内容及要求中的技术参数及要求的响应程度进行评审，货物不带“*”的一般技术参数共有10项，完全满足招标文件要求的得30分，每有一项不满足招标文件要求的在30分的基础上按30-3m(m为不满足项数)进行扣减，扣完为止。

2标段：
①根据所投产品对招标文件第六章招标内容及要求中的技术参数及要求的响应程度进行评审，货物带“*”的重要技术参数共有4项，完全满足招标文件要求的得10分，每有一项不满足招标文件要求的在10分的基础上按10-2.5n(n为不满足项数)进行扣减，扣完为止。
②根据所投产品对招标文件第六章招标内容及要求中的技术参数及要求的响应程度进行评审，货物不带“*”的一般技术参数共有30项，完全满足招标文件要求的得30分，每有一项不满足招标文件要求的在30分的基础上按30-1m(m为不满足项数)进行扣减，扣完为止。

注：n为所投产品的重要技术参数不满足招标文件要求的项数。

m为所投产品的一般技术参数不满足招标文件要求的项数。

2.供货方案评审（满分10分）
提供包括但不限于：①供货安全保障措施、②进度计划安排、③货物运输方案、④供货响应时间、⑤到货安装调试5项内容，每项内容2分，满分10分。
（1）每有一项方案内容完整合理，优于招标文件要求的，完全能保障本项目顺利实施的得2分；

（2）每有一项方案内容基本完整合理，满足招标文件要求的，能保障本项目顺利实施的得1.5分；

（3）每有一项方案内容缺漏严重，基本满足招标文件要求的，基本能保障本项目顺利实施的得1分；

（4）每有一项方案未提供的，得0分。

注：5项内容累计计分，满分不超过10分。
3.质量承诺及保证措施评审（满分9分）
提供包括但不限于：①质量保证承诺、②质量保障措施、③违约处罚承诺，3项内容，每项内容3分，满分9分。
（1）每有一项内容全面具体，可实施性强，能切实保障产品质量及履约责任落实的，得3分；

（2）每有一项内容全面但详细度不足，可实施性欠佳，能基本满足质量保障要求的，得2分；

（3）每有一项内容简单，缺乏保障性、针对性的，得1分。

（4）每有一项内容未提及的，得0分。
注：3项内容累计计分，满分不超过9分。

F3-商务部分评审(满分11分)

1.售后服务能力及保障措施评审(满分8分)

提供包括但不限于：①售后故障响应措施、②维修服务及备品备件保障、③设备巡检维护保障、④售后服务团队及联系方式4项内容，每项内容2分，满分8分。

（1）每有一项内容完善，完全符合项目实际情况，能切实保障项目顺利进行的，得2分；

（2）每有一项内容缺漏严重，不符合项目实际情况，难以保障项目顺利进行的，得1分；

（3）每有一项内容未提供的，得0分。

注：4项内容累计计分，满分不超过8分。
2.培训计划及措施评审(满分3分)
提供包括但不限于：①培训内容及实施计划、②实操培训及考核措施2项内容，每项内容1.5分，满分3分。

（1）每有一项内容全面、具体、可实施性强，能确保使用方熟练掌握相关技能的，得1.5分；

（2）每有一项内容描述相对明确，不够详实，有一定培训保障能力的，得0.75分；

(3)每有一项内容简单，缺乏针对性，或未提及的，得0分。

注：2项内容累计计分，满分不超过3分。
(四)得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分(F1)外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。

4.得分汇总：各项评分因素得分乘以相对应的权重系数后的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、评标结果及中标候选人推荐
1.同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
2.评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，优先采购节能环保产品。

若不存在节能环保产品参与投标，按F2-技术部分得分由高到低的顺序排列，依次类推。

3.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

4.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 合同条款及格式
合同编号：                       
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
 
合
同
书


签订地点：西双版纳傣族自治州景洪市
签订日期：    年   月   日
甲方（采购人公章）名称： 西双版纳傣族自治州人民医院
地    址：景洪市嘎兰南路4号
邮    编：666100
法定代表人或委托代理人：
电       话：
开 户 银 行：建行景洪东路支行
账    号：53001698638050679451

 
乙方（供应商公章）名称： 
地    址： 

邮    编：
法定代表人或委托代理人：
电       话：
开 户 银 行：
账    号：

甲方：西双版纳傣族自治州人民医院 
乙方：（供应商全称）                          
依据《中华人民共和国民法典》第三编合同的相关法律规定，甲乙双方根据“西双版纳傣族自治州人民医院          采购项目（  标段）”（项目编号：     ）中标结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、设备名称、品牌、型号规格、技术参数和数量、单价、总价（人民币：元）：  
	序号
	设备采购名称
	设备注册名称
	国别品牌
	规格型号
	单价（元）
	数量（套）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额(人民币)：不含税金额：       元，增值税：     元，合计金额小写：     元，大写：人民币       。


详细的设备明细附后。
二、随机资料和配套附属设备要求
乙方随货交付以下资料及附属设备，确保完整、有效：1. 医疗器械注册证（含附件）、医疗器械生产许可证（国产设备）、医疗器械注册登记表；2. 全套操作手册、维修手册、安装调试说明书、使用指南、产品合格证明；3. 配备的备品备件、专用工具；4. 进口产品另需提供海关入境货物检验检疫证明、进口货物报关单、医疗器械进口注册证（含附件）。以上所有证件在合同履行及质保期内持续有效。
三、产品使用要求
产品使用符合国家强制性标准、行业标准（具体标准名称可按采购设备补充）及招标文件要求，并满足甲方明确的技术参数及临床使用需求，确保设备可正常投入医疗服务。

四、合同总价(人民币)：不含税       元，税金        元，合计金额     元，大写： 人民币                 。
以上价格为甲方指定地点交货价包括但不仅限于货物的出厂价，项目特别要求的备品备件的价格，运输费，搬运费，人工费，安装费，接口费、调试费，配件费，材料费，技术服务费，质保期内缺馅的修复补救费，市场价格变化的风险费用，利润，税金等费用。运输过程中产生的货损、货差风险由乙方承担，甲方无需额外支付任何费用。
五、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.负责合同签订后项目实施的对接工作，指定专人与乙方沟通协调，现场安装调试时配备专人监管，及时反馈场地、环境等相关问题。
2.负责提供设备安装调试、运行所需的符合标准的场地、水电、网络等基础环境及必要协助。
3.负责组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收报告；验收不合格的，有权要求乙方限期整改、更换。
4.按合同约定享有乙方提供的设备质保、维修、保养、培训等服务，对乙方未履行服务义务的，有权追究其违约责任。
（二）乙方的权利和义务
1.乙方保证按本合同约定完成项目交付，提供的设备为全新未使用、零部件齐全，符合招标文件规定、国家质量检测标准及产品出厂标准，无质量瑕疵（进口产品具备国家相关部门审批的完整手续）；设备及主要配件（具体清单详见附件一）质保期为（ ）年，质保期自设备验收合格之日起计算，并保证设备在甲方报废前正常运行。质保期内，乙方对设备提供全免费上门保修、维修及配件更换服务。主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证（ 48 ）小时内到达现场，  普通 类故障保证由 维修 人员（或工程师）在（ 3 ）天内修复，重大类故障保证由维修人员（或工程师）在（15 ）天内修复；重大故障修复期间，乙方应根据甲方需求提供临时备用设备，保障甲方基本使用。乙方对所提供的设备实行（ 6 ）个月时间定期进行保养（或维护、巡检），内容包括精度校准、零部件检测、清洁维护、软件升级（如有）等，每次保养后3个工作日内提交书面保养报告，经甲方确认签字后双方留存，未按约定履行保养义务的，每逾期一次扣除合同总额5%的违约金。
2.保证甲方在合同设备（含配套软件）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。若发生此类纠纷，乙方全权负责应诉、维权，承担全部诉讼费、律师费及赔偿款；给甲方造成损失的，乙方全额赔偿，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总额20%的违约金。
3.严格遵守中标承诺及本合同全部条款，按约定时限完成设备交付、安装调试、培训、验收等工作。
4.参与甲方组织的验收工作，对验收中提出的问题及时整改，自行承担整改产生的全部费用。                                  
六、合同一致性约定

本合同内容与甲方采购需求、乙方中标承诺、投标文件及中标通知书一致，乙方提供的产品技术标准、服务承诺均能保证甲方正常使用及临床需求。
七、技术培训
乙方向甲方提供3天免费现场技术培训，培训对象为甲方设备使用及维护人员，培训内容包括设备操作、日常维护、一般故障排查及保养方法，确保参训人员能熟练操作设备。培训期间双方食宿自理，培训时间由甲乙双方提前3个工作日协商确定，乙方需准备培训资料并发放给参训人员。

八、技术支持
甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供7×24小时技术支持，及时响应并解决问题。乙方技术支持电话：    ，联系人：    ，备用联系方式：    （确保至少1种联系方式随时畅通）。

九、交付及安装调试

整体项目完成时间（设备送达指定地点并安装调试完毕、通过初验）为合同签订生效后   日内。

设备交验地点：西双版纳傣族自治州人民医院内甲方指定区域。交付方式：乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送达指定地点，甲乙双方共同开箱初验，核对设备型号、数量、配件及资料完整性，签署初验记录；初验合格后，乙方在 日内完成安装调试，确保设备正常运行。交货时，乙方随货交付本合同第二条约定的全部资料、配件及工具，资料不全或配件缺漏的，甲方有权拒收，乙方需在7日内补齐并承担逾期责任。

十、验收及验收标准
1.开箱初验：设备到货后3个工作日内，双方共同开箱核对，确认设备外观无损坏、型号规格与合同一致、配件及资料齐全，国产品牌设备出厂日期与到货日期相差不超过6个月，进口品牌不超过12个月，签署初验记录；初验不合格的，乙方需在7日内免费更换或补齐。
2.安装调试验收：乙方完成安装调试后，甲方在5个工作日内组织测试，验证设备性能、技术参数是否符合合同及招标文件要求，测试合格的签署调试验收单。
3.最终验收：完成技术培训后，甲方组织实操性操作验收，确保参训人员能熟练操作设备，设备运行稳定、满足临床使用需求，验收合格后签署最终验收报告，验收报告作为付款核心依据；验收不合格的，乙方需在15日内整改完毕并申请复验，复验仍不合格的，甲方有权解除合同。
4.验收标准：严格按照本合同约定、招标文件（项目编号：XXX）、国家强制性标准及行业标准执行，验收过程中形成的记录、报告均需双方签字确认，作为合同履行凭证。
十一、合同价款结算
1.设备安装调试完毕并通过最终验收后，甲方向乙方支付合同价款的xx%，即：       元，大写： 人民币      ；设备验收合格之日起满一年且未出现质量相关问题，乙方履行完毕年度保养义务的，甲方向乙方支付剩余合同价款的xx%，即：       元，大写： 人民币      。

2.付款前乙方须开具等额增值税专用发票给甲方，甲方收到发票后30个工作日内以银行转账方式将价款支付给乙方。乙方未按期开具或开具的发票不符合国家相关法律法规或所开具的发票不符合约定的，甲方有权延期付款，不构成违约。

3.甲方开票信息如下：

名称：西双版纳傣族自治州人民医院

纳税人识别号：12532800432486219L

地址、电话：景洪市嘎兰南路4号0691-2163682

开户行及账号：建行景洪东路支行  53001698638050679451

4.乙方账户信息如下：

名称：
纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

十二、违约责任
1.除发生不可抗力事实外，乙方所交设备或安装调试的设备与合同及响应文件标准不相符合的，乙方须在30日内按照合同及响应文件要求免费更换设备；更换设备仍达不到甲方要求的，甲方有权拒收设备并解除合同，乙方自行承担由此产生的一切费用并赔偿甲方合同金额20%的违约金，违约金数额不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。
2.除发生不可抗力事实外，乙方逾期交付、安装调试完毕的，将向甲方每日偿付合同总额千分之一的滞纳金。逾期超过30日后，甲方有权单方解除并终止本合同的履行，乙方在甲方指定期限内撤走所有合同采购标的物并自行承担由此产生的一切损失，包括但不限于甲方因为实现诉讼目的而产生的诉讼费，律师代理费，诉讼保全费，相关中介机构的评估鉴定费，执行费，保管费等。

3.乙方未按照甲方要求送到指定地点的，乙方支付甲方合同金额5%的违约金，同时在3日内将设备送达指定地点。

4.同产品同故障连续发生3次（非人为），乙方免费更换同型号新设备，更换后的设备从验收之日起重新计算质保期。更换后的设备仍出现同一故障问题，乙方对整批设备进行更换，并支付甲方合同金额10%的违约金。因设备自身的质量问题引发医疗纠纷、事故时，所有损失由乙方承担（人为因素除外）。

5.乙方提供设备的出厂日期与到货日期不符合约定的，乙方按照要求重新更换设备，乙方未按甲方要求更换的，赔偿甲方合同金额10%的违约金。

6.质保期内，乙方未按约定响应故障维修、未按期修复或未履行保养义务的，甲方有权自行联系厂家维修，费用由乙方承担，同时乙方支付甲方合同金额5%的违约金；一年内累计3次的，支付合同总额20%的违约金，累计超过3次的，支付30%的违约金，同时甲方保留追究其法律责任的权利。
7.甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付合同款总价5%的违约金；无正当理由逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额1‰的滞纳金。
8.甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。
十三、不可抗力

本合同所称不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风等自然灾害，国家及地方政策调整、法律法规变更，战争、罢工等。发生不可抗力后，受影响一方应在24小时内书面通知对方，7日内提供有效证明文件，双方协商后续履行方案；因不可抗力导致合同无法履行的，互不承担违约责任。在影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。如因此导致合同不能或者没有必要继续履行的，本合同可双方协商解除。

十四、纠纷解决
甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷经双方协商未果的，任何方均可向甲方所在地具有管辖权的人民法院直接提起诉讼。
十五、本合同其他未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议为本协议不可分割之部分，与本协议具有同等法律效力。
十六、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，具有同等法律效力。自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
十七、本合同不可分割之部分：
1.中标人投标文件；2.中标通知书；3.合同书附件。
十八、其他约定：     /       

附件一：配置清单设备明细
附件二：营业执照
附件三：中标通知书
（以下无正文）
第六章 招标内容及要求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

采购标的需实现的功能或者目标：满足西双版纳傣族自治州人民医院的使用要求。

为落实政府采购政策需满足的要求：无。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

投标人所提供设备必须是成熟的、稳定的产品，提供的产品符合国家的相关标准及要求。

采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（一）技术参数及要求

1标段：

脊柱内窥镜手术系统+4K摄像系统+手术头架+内镜输液架（含手术器械）

	参数项
	技术参数及要求

	一、脊柱内窥镜手术系统

	脊柱内窥镜（1支），参数要求

	一
	1.1内窥镜注册证载明的适用范围为“适用于脊柱外科手术”。

1.2视向角30°。

1.3视场角≥75°。

1.4有效工作长度（插入人体部分）≤180mm。

1.5灌注和吸引通道各1个，直径≥1.5mm。

	二*
	1.6*内窥镜具有的手术器械进出通道直径≥3.7mm。

	手术器械参数、配置要求

	三
	2.1扩张管1支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度≥220mm。

2.2扩张管1支，内径≥4.0mm，外径7.0mm～8.0mm，长度≥200mm。

2.3扩张管1支，内径≥7.5mm，外径≤9.5mm，长度≥180mm。

2.4调整套管1支，外径≤8.0mm，长度≥190mm；边缘具有贯通的偏心内切圆，内切圆直径≥4.2mm。

2.5工作套管1支，前端为阶梯型斜面并带锯齿；内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，长度≥160mm。

	四
	2.6细齿环锯1支，长度≥180 mm，内径≥6.5 mm，外径≤8.0 mm。

2.7细齿扩孔钻1支，长度≥180 mm，内径≥6.5 mm，外径≤8.0 mm。

2.8扩张管1支，内径≥4.0mm，外径6.0mm～7.0mm，长度≥200mm。

2.9工作套管1支，前端斜面，后端带T型把手；内径≥6.5mm，外径≤8.0mm，长度≥175mm。

2.10透明工作套管1支，前端斜面，后端带把手；内径≥6.5mm，外径≤8.5mm，长度≥175mm。

	五
	2.11骨科通条1支，外径≥6.0mm，长度≤250mm。

2.12神经拉钩1支，直径≤2.7mm，长度≥320mm。

2.13剥离子1支，直径≤2.5mm，长度≥320mm。

2.14神经探棒1支，工作长度≥300mm，内径≥2.0mm，外径≤3.5mm，内芯可在外管内伸缩，前端露出外管时能弧形上翘，后端可外接注射器推注药物至手术区域。

2.15骨铲1支，工作端直径≤2.7mm，长度≥320mm。

2.16骨锤1把，工作端为可耐高温塑料。

	六
	2.17抓钳3把，咬切钳1把：

2.17.1抓钳1把，工作端为勺型。直径≥3.5mm，长度≥320mm；

2.17.2抓钳1把，工作端为勺型。直径≤2.8mm，长度≥320mm；

2.17.3弧形抓钳1把，直径≤2.8mm，钳口上翘角度≥30°，长度≥320mm；

2.17.4咬切钳1把，头端上翘角度≥15°，直径≤2.8mm，长度≥320mm。

2.18咬骨鞘管2把，配套手柄1把，鞘管与手柄能快速装配和拆卸，装配后的咬骨钳具有过载保护功能：

2.18.1咬骨鞘管1把，直径≤3.5mm，工作长度≥320mm，钳口为40°，咬合口宽度≤1.5mm；

2.18.2咬骨鞘管1把，直径≤3.5mm，工作长度≥320mm，钳口为40°，咬合口宽度≥2.7mm；

2.18.3可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，内置弹簧，带过载保护功能。通过按键方式实现鞘管的拆卸。

	七
	2.19穿刺针5支，外径≤18G，工作长度≥180mm。

2.20工作T形套管1支，前端斜面；内径≥6.6mm，外径≤8.0mm，长度≤175mm。

2.21工作U形套管1支，前端斜面；内径≥7.8mm，外径≤9.0mm，长度≥155mm。

2.22能归类放置全部器械的不锈钢灭菌盒1个，独立放置内窥镜的不锈钢灭菌盒1个。

	二、4K摄像光源手术系统技术参数

摄像/冷光源系统1套（含1台主机和1支摄像头）

	八
	1.1摄像主机与LED冷光源一体机设计。

1.2具备模式选择、白平衡、冷暖色调选择、拍照、录像等功能，以及图像的亮度、锐化、冻结、LED光照度等功能项调控，屏幕尺寸≥7英寸。

1.3图像亮度控制≥5级；图像锐化控制≥6级，图像具有冷暖模式。

1.4视频输出接口：HDMI2.0≥2个，DP≥1个（4K超高清输出）。

1.5具备USB3.0接口，可使用U盘或移动硬盘全程录制超高清4K视频以及4K静态图像抓拍，术中可实现一键切换拍照/录像功能。

1.6摄像主机可外接键盘或鼠标，并与视频录像同步。

1.7摄像头配置变焦卡口镜头，调焦范围：F14～F32，可通过按键实现图像自动白平衡功能。

1.8通过摄像头按键可实现图像放大缩小（50%～150%）、旋转（0°～270°）、镜像（上下对调、左右对调）。

	九
	1.9具有4K图像处理功能。

1.10稳定清晰成像最小照度≤0.1Lux。

1.11信噪比≥35db。
1.12平均色彩还原精度ΔE≤8.0（CIE 2000）。

1.13具备图像亮度智能调节。

1.14摄像系统具有自动图像对心功能。

1.15防电击程度分类等级为BF型。

1.16LED冷光源，功率≥60W，使用寿命≥30000小时。

	十
	1.17冷光源色温≥5700K，显色指数≥0.9，红外截止性能≤3.5W/lm。

1.18光源亮度调节范围≥20级。

1.19导光束：Ø3.5×3000，耐高温高压。

1.20医用真4K显示器1台，对角线尺寸≥27"，物理分辨率≥4096×2160，屏幕比例16:9。

1.21最高亮度≥550 cd/m2，对比度（标准值）≥1400:1。

1.224层隔板台车1个。

1.23配置1个内镜输液架。

	三、手术头架

	十一
	1.碳纤维头架 头架采用优质碳纤维复合型材料制造，材料密实。坚固耐用、重量轻。可在CT、X射线荧光成像、数字减影血管造影(DSA)时产生最小的伪影。

2.多功能底座，可有效接驳各种品牌、型号常规手术床。

3.1头架底轴长：≥500mm；

3.2调节宽度：165-600mm；

3.3头架伸展上下升降量：≥800mm；

3.4前后移动量：≥400mm；

3.5左右移动量：≥450mm；

3.6转摆角：≥80°。

4.三点式固定设计；万向球可360°平面旋转，90°纵向旋转。

5.单钉双压力刻度显示：360N/80lb。

6.配置牵引延长杆1个；马蹄形头托1个；无金属钉持1个；成人头钉1个；儿童头钉1个；U型头夹1个；标准万向轴1个；多功能底座一个。


2标段：

（1）射频治疗仪

	参数项
	技术参数及要求

	一
	1.用于三叉神经痛的射频手术治疗，腰椎间盘突出症引起的疼痛的射频消融髓核成形术治疗。

2.最大电阻抗测量≥2999Ω，使用时分别同时显示每一路的阻抗值。

3.电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能，恒定电压刺激幅度为0—10V，恒定电流刺激幅度为0—10mA；电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.05-3.00ms；具有双相刺激波，单相刺激波，2种刺激波形；支持自动缓升功能。

4.脉冲射频模式具有温度模式，电压模式和脉宽模式：脉冲射频设定温度：30-95℃，支持高温脉冲射频；脉冲射频电压：有效值为20-99V，支持高压脉冲射频；脉宽脉冲射频模式：3-40ms；脉冲射频时间设定：0-30min。

	二*
	*5.多种射频治疗模式：具有1-4路输出，热凝时可以分别设置温度和治疗时间。

	三
	6.连续射频具有标准模式和阶跃模式：温度设定范围：20℃-95℃；连续射频时间设定：0-10min;使用阶跃模式时，可以预先设定各个温度所需要的时间，启动后自动按照设定参数执行，完成全部温度和时间后自动停止。

7.工作过程中可直接调节温度。

8.热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ。

	四*
	*9.射频输出功率≥70W。

	五
	10.≥12英寸全触摸屏。

11.常用参数储存功能：可存储≥5组常用电刺激和射频参数。

12.智能模式：设备根据自动检测并识别电极的连接数量和情况，智能选择进入单针单极、多针单极射频模式，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组。

	六
	13.手术电极能接受高温高压消毒灭菌方式。

14.一次性无菌包装套管针完全匹配手术电极。

15.具备核磁共振引导的一次性使用射频消融电极和一次性使用射频套管。


（2）内热针治疗仪

	参数项
	技术参数及要求

	一
	1.立式一体机，配304及以上不锈钢支架、具备连接线摆放功能，消毒包存放功能，麻醉枪、内热针针具、碘伏棉签等储备功能。

2.可自动检测和识别内热针工作状态。

3.≥10寸高清彩色显示触摸屏，内置温度传感器，自动检测并可独立显示每组内热针每个通道当前的治疗温度。

4.连接线接头颜色与通道颜色相对应，分区域自动检测和识别内热针设置温度及治疗实际温度。

5.最大工作时间≥90.00min。

	二*
	*6.整机输出通道≥40路。

	三*
	*7.输入功率：整机≤120W，单通道≤1.5W。

	四
	8.加热温度设置范围38℃～60℃。

9.内热针治疗时,设置温度与治疗实际温度偏差小于±2℃，触摸按键，可一键启动操作。

10.内热针：钛合金材质，能耐≥1000度高温、耐氧化、抗腐蚀、无磁性、双层绝缘、可重复消毒使用，热从内往外传导，至针体全段恒温。

11.配置满足科室需求的各型号高温消毒针具和一次性使用的针具。


（3）干扰电治疗仪

	参数项
	技术参数及要求

	一
	1.适用范围：具有镇痛、锻炼肌肉、促进血液循环、软化瘢痕松懈粘连的作用。

2.两路八组（共16个电极）输出，每路4组通道，共有8组通道。每一路可三维、二维输出相互转换，最多可治疗8个部位，可进行平面和立体动态干涉。

3.吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调。

4.吸引模式有连续、快速、中速、慢速、自动五种方式可调。

5.输出电流有效值应在0mA～100mA范围内连续可调。

	二
	6.顶板自动加热功能，可加热浸湿的电极。

7.输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波。

8.干扰电模式包括：静态干扰、动态干扰、复合干扰。

9.预调制电流模式包括：连续、断调、交调、间调、扫引。

10.≥8种治疗模式，可根据频率划分范围，针对不同疾病选择对应的治疗模式。 

11.安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。


（4）中频治疗仪

	参数项
	技术参数及要求

	一
	1.中频载波频率：2kHz～8kHz。

2.低频调制频率：0～150Hz。

3.输出波形：正弦波、方波、三角波、尖波、锯齿波及等幅波。

4.调制幅度：多档可调。

	二
	5.最大输出电流：0～100mA。

6.输出通道：四通道。

7.输入功率：≤80VA。

8.透热输出功率：≤5VA。

9.电极板温度范围：37℃～41℃。


（5）颈椎牵引椅

	参数项
	技术参数及要求

	一、技术参数

	一
	1.输入功率≥2000VA。

2.最大牵引力≥300N，任意可调。

3.牵引总时间：0－60分钟可调。

4.间歇牵引时间：0－9分钟可调。

5.间歇时间： 0－90秒钟可调。

6.最大牵引行程≥300mm。

	二、性能描述

	二
	1.通过微电脑设置牵引力、时间和治疗参数。

2.液晶屏显示牵引时间和牵引力。

3.采用低噪音直线电机。

4.微电脑控制牵引力、牵引时间。牵引力的调节系统为闭环系统，牵引力能自动补偿。

5.具有手动控制与自动控制双模式控制。

6.具有持续牵引和间歇牵引两种牵引模式。


（6）腰椎四维牵引床

	参数项
	技术参数及要求

	一、技术参数

	一
	1.输出功率：≤1300VA。

2.最大腰椎牵引力≥900N范围内连续可调。

3.最大颈椎牵引力≥300N任意可调。

4.牵引总时间：0-60min可调。

5.牵引时间：0-9min任意可调。

	二
	6.最大腰椎牵引行程≥200mm。

7.最大颈椎牵引行程≥200mm。

8.牵引床做成角运动时，床面上下摆动，当床面向上摆动时，床面与水平面夹角≥20°±2°；当床面向下摆动时，床面与水平面夹角≥10°±2°。

9.牵引床做旋转运动时，床面左右旋转，床面与水平面夹角≥25°±2°。

10.牵引床床面做侧摆运动时，床面两侧侧摆时与床面轴线夹角≥20°±2°。

	二、性能描述

	三
	1.采用低噪音直线电机。

2.计算机控制牵引力、牵引时间。

3.牵引力的调节系统为闭环系统，牵引力能自动补偿。

	四
	4.系统提供八种牵引模式,既可持续牵引,也可间歇牵引。

5.具有水平牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引、水平侧摆牵引；既可单一牵引，也可组合牵引。

6.设备可供一名患者进行颈椎牵引治疗的同时，另一名患者进行腰椎牵引治疗。

7.设备有供患者操作的手持式急退开关和供医师操作的急退键。


（7）超声波药物透入治疗仪

	参数项
	技术参数及要求

	一
	1.≥10寸液晶触摸显示屏，分辨率≥1024*600。

2.中频基波输出频率：≥4kHz±5% 。

3.中低频可调，中低频工作频率：1Hz-135Hz±10%。

4.致孔脉冲：5个占空比为1-1的方波构成。

5.脉冲宽度：中频基波脉冲宽度125μs±10%；低频脉冲宽度2ms±5%。

	二
	6.超声工作频率：≥1.0MHz。

7.超声输出功率：≥100mW。

8.治疗头有效辐射面积：≥3.14cm2。

9.波形：发散型脉冲波。

10.超声最大有效声强：≤3.0W/cm2。

	三
	11.治疗时间：5-30min，具有可调节功能。

12.连续工作时间：≥8个小时。

13.输出幅度值：≤70V（500Ω负载）。

14.输出电流：中频≤100mA（有效值）（500Ω负载）。

15.低频≤50mA（有效值）（500Ω负载）。


（8）微波治疗仪

	参数项
	技术参数及要求

	一
	1.≥10寸液晶触摸显示屏，分辨率≥1024*600。

2.中频基波输出频率：≥4kHz±5% 。

3.中低频可调，中低频工作频率：1Hz-135Hz±10%。

4.致孔脉冲：5个占空比为1-1的方波构成。

5.脉冲宽度：中频基波脉冲宽度125μs±10%；低频脉冲宽度2ms±5%。

	二
	6.超声工作频率：≥1.0MHz。

7.超声输出功率：≥100mW。

8.治疗头有效辐射面积：≥3.14cm2。

9.波形：发散型脉冲波。

10.超声最大有效声强：≤3.0W/cm2。

	三
	11.治疗时间：5-30min，具有可调节功能。

12.连续工作时间：≥8个小时。

13.输出幅度值：≤70V（500Ω负载）。

14.输出电流：中频≤100mA（有效值）（500Ω负载）。

15.低频≤50mA（有效值）（500Ω负载）。


（9）红直外线偏振光治疗仪

	参数项
	技术参数及要求

	一
	1.≥三通道，至少1 个发散式红外辐射头，2个集束式偏振光辐射头。

2.≥7英寸触摸屏。

3.治疗时间：1～30min 可调，步进 1min，允差±10%。

4.万向支架：万向支架水平旋转方向≥180°,竖直转动角度≥90°,辐射器仰角变化≥90°。

5.治疗头输出时，连续输出功率不稳定度≤±10%。

	二
	6.连续工作时间：≥4h。

7.发散式红外辐射头输出光谱0.4～4.0μm范围内，输出光口尺寸≥147mm。

8.发散式红外辐射头连续输出光功率范围为0～30W，分十档可调，误差≤±10%。

9.发散式红外辐射头防护罩的表面容许最高温度≤80℃。

	三
	10.集束式偏振光辐射头输出光谱 0.6～1.6μm范围内；出光口尺寸≥7mm。

11.集束式偏振光辐射头连续输出光功率范围为0～1.5W，分十档可调，误差≤±10%。

12.输出方式：连续输出和脉冲输出；脉冲输出有≥10 种输出模式：（提供技术使用说明书）

13.光斑直径：距集束式偏振光辐射头1cm范围内，输出光斑直径≤2cm。

14.集束式偏振光辐射头防护罩的表面容许最高温度≤70℃。


（10）超声波治疗仪

	参数项
	技术参数及要求

	一
	1.超声治疗头主机集成一体机，内设充电电池，实现便携手持无线操作，LCD显示屏，显示人机交互界面及设备运行参数。

2.超声工作频率：0.8MHz±15%。

3.额定输出功率≥7.0W，5档可调。

4.超声换能器球面半径≥50mm。

5.波束类别：会聚型。

	二
	6.聚焦超声换能器聚焦面积≥0.6cm²±10%。

7.空间峰值时间平均声强（Ispta）:1.5W/cm2。

8.焦平面距离：5-50mm。

9.调制波形：方波。

10.设备使用年限≥8年。


（11）可升降平车

	参数项
	技术参数及要求

	一
	1.床体采用碳素型钢焊接成形,表面除锈，树脂粉沫静电喷涂。

2.ABS护拦。

3.具有中控刹车系统。

4.具有导向轮装置。

5.床体配有四钩螺钉锁紧可升降输液架。

6.背板采用气弹簧作支撑力源，升降角度≥50度，承重≥300KG。

7.整体升降采用螺旋机构传动，升降范围500～900mm之间。

8.规格：1930*640*(500～900)mm±10%。


（12）壁挂式空气消毒机

	参数项
	技术参数及要求

	一
	1.消毒因子；等离子体。

2.适用空间体积：≥100m³。

3.安装方式：壁挂式。

4.循环风量：≥850m³/h，风速≥3挡风速可调。

5.噪声：≤60dB（A）。

6.等离子体发生器设计使用寿命≥25000小时。

	二
	7.臭氧残留量：≤0.005mg/m³。

8.控制方式至少具备手动、自动、程控、远程。

9.设备持续工作1小时，对100m³空间内空气中的自然菌消亡率≥90%，白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或其他可以佐证的材料并加盖公章）


四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1.交货期：签订合同30天内完成到货、现场安装与调试、培训，验收合格后交付使用。

2.质保期：设备质保期≥3年，到货日期与出厂日期相差6个月以内。

3.交货地点：采购人指定地点。

五、采购标的需满足的货物标准、期限、效率等要求；

无。
六、采购标的的验收标准；

采购人自行组织或邀请第三方（可包括本项目评委、未中标投标单位、质量监督部门、其他医疗机构相关专业人员等）参与，按照国家和行业相关标准验收。

采购标的的其他技术、服务等要求；

1标段：

★脊柱内窥镜手术系统配置清单

	序号
	说明
	数量

	1
	脊柱内窥镜
	1支

	2
	内窥镜灭菌盒
	1个

	3
	一次性使用椎间盘穿刺针
	(5支)

	4
	定位丝
	1支

	5
	扩张管
	1支

	6
	锥形扩张管
	1支

	7
	锥形扩张管
	1支

	8
	偏心锥形调整套管
	1支

	9
	阶梯斜面半齿带把手工作套管
	1支

	10
	细齿扩孔钻
	1支

	11
	扩张管
	1支

	12
	带把手斜面工作套管
	1支

	13
	骨科通条
	1支

	14
	神经拉钩
	1把

	15
	神经剥离子
	1把

	16
	可曲性神经探棒
	1支

	17
	骨铲
	1把

	18
	骨锤
	1把

	19
	勺形抓钳
	1把

	20
	勺形小号抓钳
	1把

	21
	弧形小号抓钳
	1把

	22
	弧形咬切钳
	1把

	23
	咬骨钳
	1把

	24
	咬骨钳
	1把

	25
	咬骨钳手柄
	1个

	26
	器械灭菌盒
	1个

	27
	T型手柄工作套管
	1支

	28
	U型手柄工作套管
	1支


2标段：
★射频治疗仪配置清单：

	货品名称
	描述
	单位
	数量
	备注

	射频消融治疗仪
	中文四路带触摸屏
	台
	1
	

	电极针
	4-100，不锈钢
	根
	2
	

	电极针
	5-150，不锈钢
	根
	2
	

	一次性使用射频消融电极-射频套管针
	规格：22G-100-5
	支
	2
	

	一次性使用射频消融电极-射频套管针
	规格：20G-150-5
	支
	2
	

	一次性使用射频消融电极-射频套管针
	规格：22G-100-10
	支
	2
	

	一次性使用射频消融电极-射频套管针
	规格：20G-150-10
	支
	2
	

	多路单电极连接电缆
	2.5m
	根
	1
	

	多路双电极连接电缆
	2.0m
	根
	2
	

	塑料高温消毒盒
	可高温高压
	个
	2
	

	一次性使用中性电极
	线长3m,成人双极
	块
	3
	

	中性电极
	成人双路
	块
	2
	

	中性电极适配电缆
	2孔插，3m长，不带针
	根
	1
	


第七章 投标文件格式

资格审查部分封面

              (项目名称)招标项目

 （项目编号：         ）
     标段
投 标 文 件

资格审查部分

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：       (电子签章或签名)
日期：      年     月     日

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
①提供2024年或2025年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及其附注），2026年1月至今新成立的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。

注:根据《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会(2023)15号)规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台(网址:http://acc.mof.gov.cn)取得赋码，未取得赋码的审计报告的视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表或损益表。

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供2025年6月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
致：        （采购人）

 （投标人自行承诺及说明，内容自拟）               

投标人：
                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             (电子签章或签名)

日期：         年 
 月    日
注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

六、法律、行政法规规定的其他条件

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供相关承诺或声明。

七、本项目的特定资格要求

1.根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，（1）所投产品属于第一类医疗器械的，需提供所投产品有效期内的《第一类医疗器械备案凭证》。（2）所投产品属于第二类或第三类医疗器械的：①提供所投产品有效期内的《医疗器械注册证》，②提供投标人有效期内的《中华人民共和国医疗器械经营许可证》（若无第三类医疗器械产品参与投标的，也可提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》）或《中华人民共和国医疗器械生产许可证》。（3）其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。

2.本项目不接受联合体，提供相关承诺或声明。

3.招标文件要求及投标人认为需要提交的其他资格证明材料。

商务技术部分封面

              (项目名称)招标项目

 （项目编号：         ）
     标段
投 标 文 件
商务技术部分

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章或签名)
日期：      年     月     日

一、开标一览表

项目名称：                                                （   标段）
项目编号：             

	投标总价(元)
	交货期
	质保期
	投标保证金

	
	
	
	形式
	金额(元)

	
	
	
	
	


注：

1.此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

2.数值保留两位小数。
投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章或签名)
日期：      年     月     日

二、报价组成表

项目名称：2026年西双版纳傣族自治州人民医院第一批医疗设备采购项目（疼痛科）   标段
项目编号：XSBNZC2026-G1-00332-YYZX-0393
	序号
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计(元)：
	

	其他费用

	序号
	分项名称
	报价

	1
	备品备件
	

	2
	专用工具
	

	3
	培训
	

	4
	技术服务
	

	…
	
	

	小计(元)：

	总价(元)：


注: 

1.总价一栏需与一、开标一览表中的投标总价一致。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价，若修正后的总价与开标一览表中的总价不一致以修正后的总价为准。
投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)
日期：      年     月     日

三、投标函

             (采购人名称)：

我方已仔细研究了              (项目名称)   标段招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向你方提供招标文件要求的货物/服务。    

我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起       个日历天。
3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

（4）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
5．                （其他补充说明）。
投 标 人：
                         (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
      (电子签章或签名)

地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                                                                                                                  
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日

四、法定代表人(单位负责人)身份证明书
投标人名称：                       
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证。

投标人：
           (电子签章)

                       日  期：     年   月   日
	法定代表人(单位负责人)身份证正面
	法定代表人(单位负责人)身份证反面


五、授权委托书

本人             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             （项目名称）   标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

投 标 人：                        (电子签章)

法定代表人(单位负责人)：           (电子签章或签名)

身份证号码：                            
委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	代理人身份证正面
	代理人身份证反面


六、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有)
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书(若有)、开户许可证或基本存款账户信息等。

七、投标保证金

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的扫描件。

八、商务条款偏离表和技术规格偏离表
(一)商务条款偏离表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款内容
	投标文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	交货期：合同签订后30天内完成到货、现场安装与调试、培训，验收合格后交付使用。
	
	
	

	2
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	质保期：设备质保期≥3年，到货日期与出厂日期相差6个月以内
	
	
	

	3
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货地点：采购人指定地点
	
	
	

	4
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货方式：现场交货
	
	
	

	5
	“投标人须知前附表”第3.3.1款
	投标有效期：投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。
	
	
	

	6
	第六章 招标内容及要求中的“★”号条款
	严格按照第六章 招标内容及要求中的“★”号条款的配置清单提供相关设备
	
	
	


投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章或签名)
日期：      年     月     日

（二）技术条款偏离表
	参数项
	招标文件要求技术参数
	投标响应技术指标参数、指标
	偏离情况及对比说明
	证明材料对应投标文件页码

	一、脊柱内窥镜手术系统

	一
	1.1
	
	
	

	
	1.2
	
	
	

	
	1.3
	
	
	

	
	……
	
	
	

	二*
	*1.6
	
	
	

	手术器械参数、配置要求

	三
	2.1.
	
	
	

	
	2.2
	
	
	

	
	2.3
	
	
	

	
	……
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：各投标人必须对招标文件“第六章 招标内容及要求”中的技术参数及要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供制造厂商出具的满足产品需求的技术证明材料(包括但不限于产品彩页或白皮书)(加盖厂家公章）、说明书以及配置清单等资料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，采购人也可根据设备制造厂商官方网站资料以证明投标人产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性。若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章或签名)
日期：      年     月     日

九、供货方案

此部分不提供格式，由投标人根据招标要求及自身实际情况自行填写。

包括但不限于：

①供货安全保障措施

②进度计划安排

③货物运输方案

④供货响应时间

⑤到货安装调试

……

十、质量承诺及保证措施

此部分不提供格式，由投标人根据招标要求及自身实际情况自行填写。

包括但不限于：

①质量保证承诺

②质量保障措施

③违约处罚承诺

……
十一、售后服务方案

此部分不提供格式，由投标人根据招标要求及自身实际情况自行填写。

包括但不限于：

①售后故障响应措施

②维修服务及备品备件保障

③设备巡检维护保障

④售后服务团队及联系方式
……
十二、培训计划及措施

此部分不提供格式，由投标人根据招标要求及自身实际情况自行填写。

包括但不限于：

①培训内容及实施计划

②实操培训及考核措施
……
十三、其他资料

(一)投标人能享受政策优惠的证明材料

(二)招标文件要求提交的其他资料

(三)投标人认为需要提交的其他资料
中小企业声明函(货物)

 本公司（联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称) 的    (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.      （标的名称)，属于工业行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.      （标的名称)， 属于     （采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业)；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

监狱企业证明文件格式
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月   日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。（本项目“规定比例”栏可不填）
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。（本项目“关键组件”栏可不填）
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。（本项目“关键工序”栏可不填）
产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为        %。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     
注：

1.本承诺函应按包分别提供。

2.单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3.当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。
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