技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 495,000.00
采购包最高限价（元）: 490,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	C19030000 气象服务
	X波段相控阵雷达运行维持及应用研究
	1.00（项）
	490,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：否
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	X波段相控阵雷达运行维持及应用研究
	1.00（项）
	490,000.00
	总价
	无


★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：X波段相控阵雷达运行维持及应用研究
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	（一）总体要求
	1.项目背景
成都市双流区气象局X波段双偏振相控阵天气雷达（站号ZS405）于2023年投入业务运行，并与龙泉山国家天气雷达以及成都市布设的多部X波段相控阵雷达进行了组网观测，应用于双流及周边区域灾害性天气和大气环境气象的监测和预警，是省、市天气雷达网重要组成部分。为加强雷达业务管理，保障雷达高效运行，提高雷达监测预警及铁塔的使用效益，计划开展X波段双偏振相控阵（站号ZS405）雷达运行维护及应用研究项目，为双流区防汛减灾、重大活动保障、大气污染防治、低空经济发展、人工影响天气作业等工作提供气象保障服务支持。
★2.项目内容
供应商依据中国气象局《X波段天气雷达观测规范（试行）》和《四川省X波段天气雷达运行管理规定》为成都市双流区气象局X波段双偏振相控阵天气雷达提供运行监控、巡查维护、故障修复、安全检测和备品备件服务，确保设备运行正常、数据传输达标，更好的为气象预报预警服务业务提供基础数据和业务支撑。本次服务重点优化升级系统配套硬件及功能应用，配套配置专用设备搭建雷达数据维护维修模块与数据监测展示模块，提升硬件支撑与可视化运维能力。搭建雷达数据维护维修模块，主要用于雷达设备现场运维、故障排查及配套检测等工作，为雷达设备运维检修、系统维护优化提供便携化、专业化硬件支撑，保障运行维护作业高效落地；搭建数据监测展示模块，开发雷达数据质量自动监控报警功能，可实现远程实时可视化展示雷达运行状态、观测数据传输情况，对X波段雷达数据缺报、数据异常等问题进行实时监测、自动预警，实现雷达数据质量问题早发现、早处置。
★3.服务目标
提供为期一年雷达站运行监控、巡查维护和标校服务。全年开展常态化运行监控、日巡查、周维护、月维护及标校工作，配合上级保障部门完成年维护、汛前巡检及各类标校工作，填写相关记录表。
提供为期一年雷达站故障排查维修服务，确保雷达系统运行正常。X 波段天气雷达业务可用性不低于90%，数据传输及时率达到95%及以上，重大故障排除不低于24小时，无元数据差错，无网络环境安全事故等。
提供为期一年雷达站安全保障服务。包括基础设施维护保养、供配电保障、通信保障、后勤保障、消防保障、备件及仪器仪表保管、网络环境安全保障等工作，确保雷达站、雷达塔等设施和维护人员安全。
协助成都市双流区气象局完成上级交办的X波段天气雷达站其他相关工作。
★4.服务依据
《X波段天气雷达观测规范（试行）》
《X波段天气雷达标校业务规范（试行）》
《四川省X波段天气雷达运行管理规定》
《气象观测铁塔管理办法（试行）》
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	（二）服务内容
	★1.运行监控服务
安排技术人员驻守成都市气象数据中心机房，保证雷达站到气象数据中心机房网络实时连通和可用；监控雷达的设备运行状态、实时数据质量情况、传输情况监控；运行监控中发现设备运行异常和故障情况，及时上报双流区气象局，并发布指令调度技术人员进行故障恢复；记录监控异常和故障情况、调度信息及维修反馈信息；现场技术人员工作内容见表1。
	编号
	工作内容
	工作要求

	1
	网络运行情况
	工作日8小时

	2
	雷达设备运行状态
	工作日8小时

	3
	数据质量及传输情况
	工作日8小时

	4
	编写故障报告
	工作日8小时

	5
	终端备件安装
	配合业务主管部门或厂家进行

	6
	系统优化
	对系统主机、存储数据库、操作系统提供优化

	6
	电话远程技术支持
	全年24小时

	7
	重要时刻专人值守
	按正式通知规定时间执行


表1.值守工作内容表
在暴雨、大风、暴雪等以及重污染天气、重大活动保障气象应急响应期间，在保证人员安全的前提下，供应商根据需安排技术保障人员到对雷达运行实行24小时驻站保障。应急保障期间，技术人员应定时编制和上报雷达运行状态报告。
★2.雷达标校
2.1月标校
每月开展1次月标校，汛前巡检标校和年标校的月份，不再单独开展月标校。标校报告按《X波段天气雷达月维护标校记录表》（附件1）填写，签字确认。
2.2.年标校
每年汛期结束后，协助省级保障部门或雷达厂家开展1次年标校。
2.3.汛前巡检标校
每年汛前，协助省级保障部门或雷达厂家开展1次年标校。
2.4.专项标校
当影响雷达观测精度的故障修复后，或对影响雷达重要技术性能的参数调整后，或有重大气象服务需求前，根据实际需要，协助省级保障部门或雷达厂家针对相关性能参数开展专项标校工作。
2.5.标校报告、报表编制、报送和存档
按照《X波段天气雷达标校业务规范(试行)》执行。
★3.雷达维护
为保障X波段天气雷达正常运行，需要对设备开展日巡查、周维护、月维护、汛前巡检和年维护，并填写相关记录。日巡查不停机。周维护时间不超过4小时，月维护时间不超过24小时，汛前巡检和年维护时间均不超过120小时。
X波段天气雷达维护、维修、定标工作必须以人身安全、设备安全和仪器仪表安全为前提，且须至少两名工作人员同时在场，并穿戴防辐射服。高空作业时，持特种作业操作证上岗并应采取穿戴安全帽、安全绳等安全措施。
雷达维护应选择在无天气过程和非应急响应时段内进行。
3.1日常巡查
每日开展一次。本项目雷达站属于局站分离的雷达站，值班人员可远程对雷达的相关状态进行检查。维护内容包括查看设备运行状态、雷达数据、资料传输、雷达站内外环境等工作。日巡查结束后，当日填报《X波段天气雷达日巡查记录表》（附件2），签字确认。
3.2周维护
每周开展一次，技术人员须到雷达站开展周维护。如有重大天气过程，可不开展周维护。维护内容包括查看各分机工作状态和故障指示，检查雷达适配参数，查看天线在工作时有无异常现象，清洁雷达站内外（含天线罩内）环境，检查雷达站内外安全隐患等工作。周维护结束后，当日填报《X波段天气雷达周维护记录表》（附件3），签字确认。
3.3月维护
每月开展一次，技术人员须到雷达站开展月维护。维护内容包括检查并清洁发射机通风滤网灰尘，清洁空调和除湿系统滤尘网，发电机运行检查，UPS充放电维护（3个月维护1次）和查看避雷针工作情况等。月维护结束后，2个工作日内填报《X波段天气雷达月维护标校记录表》（即附件1，可同月标校一同进行），签字确认。
3.4汛前巡检和年维护
每年汛期前和汛期结束后，配合省级保障部门分别开展一次汛前巡检和年维护。维护内容包括检查天线座和天线罩单元，对天线罩内进行清洁维护；检查和维护天线及伺服各机械部件；检查绝缘子、接线板、空气开关、交流接触器等接线松紧，并清洁灰尘；测量/记录各分机主要测试点的波形/参数，拆洗、维护空调机、除湿系统、风机等。
★4.故障处置及维修服务
4.1雷达发生故障或探测数据出现异常时，供应商1小时内做出响应；汛期12小时内到达现场，48小时完成或协助完成故障修复；非汛期24小时内到达现场，72小时完成或协助完成故障修复。故障修复后，应填报《X波段天气雷达故障维修记录表》（附件4），签字确认。
当发现雷达故障后，供应商须向双流区气象局主管领导报告并联系厂家，完成或协助厂家排查故障；6小时内不能排除的故障，应向市级业务主管和业务保障部门报告；12小时内不能排除的故障，应向省级业务主管和业务保障部门报告；72小时内不能排除的故障，协助省级业务主管部门报省局领导和国家级业务主管和业务保障部门。
维修服务要求见下表2。
	项目
	维修服务内容

	网络、供电系统
	排查网络和电力故障，联系配合网络和电力运营商修复设备，恢复网络和电力系统；对强弱电线缆及网络设备、电力元件开展必要维护维修、损件更换等。

	雷达站
	故障排查，硬件维修更换，按需求提供应急备用配件。重要设备故障联系配合设备厂家修复设备。

	终端设备
	故障排查，硬件维修更换，固件升级，按需求提供应急备用设备。重要设备故障联系配合设备厂家修复设备。

	业务运行系统
	运行系统故障排查、系统恢复、数据恢复、业务恢复、软件升级。

	运行支撑环境
	基础及铁塔破损维修，恒温恒湿设备故障排查维修，安全警示等安全设施维护。


表2.维修服务要求
由于外部原因（如网络运营商故障、电力问题等），而非供应商服务能力及准备工作不足造成的故障除外，需双方核实并由采购人确认。
4.2团队配置
供应商为本项目设置服务团队，包含项目负责人1个；具体项目实施人员≥2个；服务团队人员均应具备相关工作能力，以便于更好的实施本次项目。为本项目配置的服务团队人员未经采购人同意不得随意更换。供应商应在响应文件中对团队配置进行承诺。【承诺函格式自拟】
★5.雷达站安全保障服务
5.1防雷设施安全性保障
对雷达站（包含雷达塔）和终端机房进行一次年度全面防雷设施安全性检测，出具检测报告，发现防雷问题隐患及时报告双流区气象局并配合整改。供应商不具备相应资质的，可委托具备相应检测能力的检测机构检测，检测费用由供应商承担。
5.2雷达塔安全性保障
对雷达塔的结构稳定性进行一次年度全面检测，出具检测报告，发现结构安全隐患及时报告双流区气象局并配合整改。供应商不具备相应资质的，可委托具备相应资质的检测机构检测，检测费用由供应商承担。
开展雷达塔维护维修、安全巡视和隐患处置，至少每季度巡检1次铁塔，巡检完成后填报《气象观测铁塔巡检记录表》（附件5），签字确认。每年汛前应对观测铁塔开展一次全面检查维护，对防雷设施进行检测，根据检查情况及时进行维修，维修完成后填报《气象观测铁塔巡检记录表》（附件6），签字确认。供应商应严格落实高处作业人员持证上岗制度，配备高处作业安全防护器具，按照国家相关规范规程、标准开展铁塔安全维护等高处作业。
5.3电磁辐射环境安全性保障
对雷达站电磁辐射环境进行一次年度全面检测，出具检测报告，发现电磁辐射环境安全隐患及时报告双流区气象局并配合整改。供应商不具备相应资质的，可委托具备相应检测能力的检测机构检测，检测费用由供应商承担。
5.4供配电保障服务
提供雷达站及配套设施的供配电保障，包括常规电力和应急供电保障、供配电设施维护以及雷达站机房空调设施的保障维护，保证突然断电后雷达设备能够正常运行至少2小时。所需费用由供应商提供。
5.5通信保障服务
提供1条100M或以上带宽、从雷达站点到成都市气象局的专线网络，光纤敷设到站，所需设备及网络费用由供应商提供。配合上级业务主管部门实现雷达站数据高可用性升级工作，升级设备须获得上级业务主管部门认可后进行安装和调试，所需费用由供应商提供。
5.6备份服务器
供应商自备2台服务器（所有权属于供应商），放置于成都市气象监测预警中心机房备份服务器机柜，分别安装雷达数据处理系统及数据存储系统，用于应急备份，在原系统异常时能及时切换确保业务不中断，备份服务器配置不得低于现有配置，具体要求见表3：
	单项名称
	参数要求1
	参数要求2

	用途
	雷达数据处理
	数据存储

	机箱规格
	2U机架式
	2U机架式

	CPU
	双路32核64线程
	双路32核64线程

	GPU
	独立图形加速卡，单卡显存≥24GB，FP32 浮点算力≥13 TFLOPS
	支持雷达回波数据实时渲染、可视化计算，兼容主流工业级GPU 架构

	硬盘容量
	8Tb及以上
	100TB及以上

	硬盘转数
	10000rpm
	10000rpm

	内存
	64GB Non-ECC
	64GB ECC

	网口
	千兆网卡（四口）
	/

	电源类型
	双冗余电源
	双冗余电源


表3.服务器配置要求表
5.7备件仓储服务
供应商提供雷达站备品仓库，满足雷达备品、备件的仓储条件，备品、备件清单见表4：
	序号
	名称
	规格及要求
	储存位置
	数量
	备件要求达到时间
	备注

	1
	光纤收发器
	LC口单模双纤1SFP+1GE
	雷达站机房
	2个
	0
	

	2
	带LC口光纤线
	双LC口20米/双LC口50米成品
	雷达站机房
	各1根
	0
	

	3
	6类网线
	带水晶头网线10米/30米
	雷达站机房
	各1根
	0
	

	4
	灭火器
	手持5公斤二氧化碳
	雷达站机房/备品库房
	各2罐
	0
	

	5
	移动硬盘
	2TB SSD固态硬盘
	成都市气象数据中心
	1张
	2小时
	

	6
	服务器硬盘
	单盘容量≥4TB，转速≥10000 转 / 分钟，支持 7×24 小时不间断读写，具备 NAS 级 RAID 容错能力
	成都市气象数据中心
	2个
	0
	

	7
	电源
	浪涌保护器、保险等
	雷达站机房/备品库房
	12个
	2小时
	

	8
	直流电源组合1
	
	备品库房
	1
	2小时
	

	9
	直流电源组合2
	
	备品库房
	1
	2小时
	

	10
	控制保护单元
	
	备品库房
	1
	2小时
	

	11
	射频电缆
	
	备品库房
	1
	2小时
	

	12
	波束开关
	
	备品库房
	1
	2小时
	

	13
	T/R 开关驱动器
	
	备品库房
	1
	2小时
	

	14
	数据采集卡
	
	备品库房
	1
	2小时
	


表4.备品备件清单
5.8网络信息安全保障服务
供应商针对本项目为雷达站和双流区气象局提供日常网络信息系统运行监控、保障维护、机房设备运维、数据安全、病毒防护、监测预警服务，确保雷达网络和气象数据安全，雷达业务平台正常运行。按照上级业务主管部门和双流区网信部门要求，做好网络信息安全隐患排查、问题整改、应急演练。在重要时段提供网络安全、信息基础设施安全和数据安全技术保障。
5.9后勤服务
对雷达站所占地面进行维护维修。对消防设施进行巡检维护。相关费用由供应商承担。
★6.雷达数据维护与应用模块
搭建雷达数据维护维修模块1套，主要用于雷达设备现场运维、故障排查及配套检测等工作，为雷达设备运维检修、系统维护优化提供便携化、专业化硬件支撑，保障运行维护作业高效落地。配备远程业务应用终端模块1套，为雷达实时监测、气象预报预警、强对流天气监测、气象风险预警服务等提供业务服务应用支撑。
★7.雷达数据监测实时展示模块
搭建雷达数据监测实时展示模块2套，研发雷达数据质量自动监控报警功能，可实时可视化展示雷达运行状态、观测数据传输情况，对X波段雷达数据缺报、数据异常等问题进行实时监测、自动预警，实现数据质量问题早发现、早处置。
 
 
附件1：
X波段相控阵雷达月维护标校记录表
雷达站名：                      站号：                日期：     年    月    日
	序号
	检查维护内容
	检查维护
结果
	填写说明
	备注

	1
	天线控制精度最大误差(°)
	方位
	
	（填数值）
	

	
	
	俯仰
	
	
	

	2
	天线波束指向最大误差(°)
	方位
	
	
	

	
	
	俯仰
	
	
	

	3
	发射机脉冲宽度(μs)
	水平0.5μs
	
	（填数值）
	机外

	
	
	垂直0.5μs
	
	
	

	
	
	水平1.0μs
	
	
	

	
	
	垂直1.0μs
	
	
	

	4
	发射机输出峰值功率(W)
	水平0.5μs
	
	
	机内/机外

	
	
	垂直0.5μs
	
	
	

	
	
	水平1.0μs
	
	
	

	
	
	垂直1.0μs
	
	
	

	5
	接收机噪声系数(dB)
	水平0.5μs
	
	
	机内

	
	
	垂直0.5μs
	
	
	

	
	
	水平1.0μs
	
	
	

	
	
	垂直1.0μs
	
	
	

	6
	接收机线性动态范围(dB)
	水平0.5μs
	
	
	

	
	
	垂直0.5μs
	
	
	

	
	
	水平1.0μs
	
	
	

	
	
	垂直1.0μs
	
	
	

	7
	系统相位噪声(°)
	水平0.5μs
	
	
	

	
	
	垂直0.5μs
	
	
	

	8
	强度定标检验(dB)
	水平0.5μs
	
	
	

	
	
	垂直0.5μs
	
	
	

	
	
	水平1.0μs
	
	
	

	
	
	垂直1.0μs
	
	
	

	9
	径向速度测量检验最大偏差
	水平0.5μs
	
	
	

	
	
	垂直0.5μs
	
	
	

	10
	清洁天线罩内和机房内空调（除湿系统）滤尘网
	
	（完成√ 未完成×）
	

	11
	发电机维护运行检查
	
	（正常√ 不正常×）
	自备发电机台站填写

	12
	UPS充放电
	
	（完成√ 未完成×）
	三个月一次

	13
	避雷器工作情况检查
	
	（正常√ 不正常×）
	

	14
	对计算机内冗余的垃圾文件进行处理
	
	（完成√ 未完成×）
	

	15
	对计算机硬盘进行碎片整理
	
	（完成√ 未完成×）
	

	检查中发现的问题及处理情况：
维护人员签名：                    



附件2：
X波段相控阵雷达日巡查记录表
雷达站名：                         站号：                日期：     年    月    日
	值班员（接班员）
	
	交班员
	

	交接班记录:


	序号
	检查维护内容
	检查维护结果
	填写说明
	备    注

	1
	雷达设备运行状态
	
	（正常√ 不正常×）
	

	2
	附属设备运行状态
	
	（正常√ 不正常×）
	

	3
	自动标校结果
	
	（正常√ 不正常×）
	

	4
	天线罩内和机房内空调（除湿系统）运行状态
	
	（正常√ 不正常×）
	未配备除湿系统的台站仅检查空调

	5
	天线罩内环境
	温度(℃)
	
	（填数值）
	未安装天线罩的不填

	
	
	湿度(%)
	
	（填数值）

	6
	机房内环境
	温度(℃)
	
	（填数值）
	

	
	
	湿度(%)
	
	（填数值）
	

	7
	雷达资料传输情况
	基数据
	
	（正常√ 不正常×）
	

	
	
	产品
	
	
	

	
	
	状态和告警文件
	
	
	

	8
	通信系统检查
	
	（正常√ 不正常×）
	

	9
	数据存储空间
	
	（充足√ 不充足×）
	

	10
	终端时钟
	
	（准确√ 不准确×）
	

	检查中发现的问题及处理情况：  
维护人员签名：                    



 
附件3：
X波段相控阵雷达雷达周维护记录表
雷达站名：                       站号：                日期：     年    月    日
	序号
	检查维护内容
	检查维护结果
	填写说明
	备    注

	1
	发射功率(W)
	
	（填数值）
	

	2
	噪声温度(K)
	水平
	
	（填数值）
	

	
	
	垂直
	
	（填数值）
	

	3
	系统标定常数(dB)
	
	（填数值）
	Syscal

	4
	查看各分机工作状态
	
	（正常√ 不正常×）
	

	5
	检查天线在工作运转时有无异常响声
	
	（无异响√ 异响×）
	

	6
	雷达工作环境是否清洁、干燥
	
	（是√ 否×）
	

	7
	雷达站安全检查（铁塔、方舱、发电机、UPS、视频监控等）
	
	（正常√ 不正常×）
	

	8
	雷达站内外环境清洁
	
	（完成√ 未完成×）
	

	检查中发现的问题及处理情况：
维护人员签名：                    



附件4：
X波段相控阵雷达故障维修记录表
	雷达站名
	

	故障出现时间
	
	故障排除时间
	

	故障现象及原因：


	处理情况：

	器件更换：


	故障修复后雷达标校情况：
                                                                    （记录主要标校参数值）

	故障维修备注：
维修人员签名：                                                             


 
附件5：
X波段相控阵雷达气象观测铁塔巡检记录表
	基本信息

	气象观测铁塔站名（序号）
	

	铁塔位置
	

	检查人员和工作单位
	

	巡检日期
	

	巡检时间
	到达：
	离开：

	巡检维护记录

	场地是否完整：
塔体是否存在倾斜：
拉线是否正常：
地锚是否有松动迹象：
连接件是否紧固：
铁塔平台锁是否正常：
防雷设备是否正常：
仪器安装横臂是否正常：
观测仪器是否工作正常：
其他问题：
维修记录：

	未解决的问题和计划整改时间

	


 
附件6：
X波段相控阵雷达气象观测铁塔维修记录表
	基本信息

	气象观测铁塔站名（序号）
	

	铁塔位置
	

	检查人员
	

	维修日期
	

	维修时间
	到达：
	离开：

	维修记录

	1.防雷设施检测情况
	

	2.铁塔故障问题
	

	3.整改措施
	

	4.整改完成情况
	





3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	服务期限
	一年（2026年12月10日至2027年12月9日）

	2
	★
	服务地点
	采购人指定成都市双流区内的地点

	3
	★
	验收、交付标准和方法
	1.履约验收主体：成都市双流区气象局。2.履约验收时间：供应商提出申请之日起10日内。3.验收组织方式：单位内部验收。4.履约验收程序：分期验收。5.技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。6.商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。7.履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及采购文件要求、政府采购相关法律法规的要求进行验收。

	4
	★
	支付方式
	分期付款

	5
	★
	付款进度安排
	1、/付款条件：项目预付款：政府采购合同签订之后，且在2026年12月10日开展项目运行维护服务起，且收到供应商开具的合规合法有效等额的发票。达到该付款条件起10个工作日内，据实情况为采购人向成交供应商支付合同金额的40%作为预付款
2、/付款条件：项目进度款：成交供应商完成1套雷达数据维护维修模块、1套远程业务应用终端模块和2套数据监测展示模块的搭建，年度防雷设施安全性检测服务、铁塔安全性检测服务、电磁辐射环境安全性检测服务并出具合格报告后，且收到供应商开具的合规合法有效等额的发票。达到该付款条件起10个工作日内，据实情况为采购人向成交供应商支付合同款项20%
3、/付款条件：采购人对成交供应商按服务考核内容及标准实行每季度考核，每季度考核分达到90分为合格，且收到供应商开具的合规合法有效等额的发票。达到该付款条件起10个工作日内，据实情况为采购人向成交供应商支付合同款项10%；未达到90分，则每低1分，扣付合同款1%，扣完为止。季度考核低于75分，或连续2次季度考核低于90分的，采购人有权终止服务合同


	6
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1、采购人及供应商双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 3、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。 4、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。 5、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。 6、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。


3.4.其他要求
采购包1：
[bookmark: _GoBack]一、因系统格式固化原因无法修改，招标文件第三章“3.1.采购内容”中“★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。”不适用于本项目。二、以下仅作说明，不需要在技术、服务及其他要求应答表中响应：（一）供应商提供对本项目进行项目需求分析：1.项目背景及内容分析、2.项目特点分析、3.项目重点难点分析。（二）供应商提供服务方案，方案内容包含：1.设备运行状态监控措施、2.实时数据质量情况监控措施、3.传输情况监控措施、4.雷达塔和运行环境巡查维护方案、5.雷达设备的巡查维护保养方案、6.雷达终端的巡查维护方案、7.巡查维护资料管理方案、8.故障排查方案、9.独立维修及配合厂家维修方案、10.防雷安全检测方案、11.雷达标定校准方案、12.雷达站及终端设备所需耗材配备方案、13.易损硬件的备品备件管理方案。（三）供应商具有拟投入本项目的项目负责人。（四）供应商具有类似项目业绩。
