第四章 采购需求
[bookmark: _Toc12118336][bookmark: _Toc12096416]一、项目名称：实验室抽风及台柜系统及加工除尘设备采购项目
二、预算金额：600000元
三、采购清单和详细参数  
台柜系统：(30万)
	序号
	名称
	规格型号
	参数描述及规格
	数量
	单位

	高温室
	　
	　

	1
	高温台
	5400mm*750mm*800mm
	1.5400mm*750mm*800mm,4000mm*750mm*500mm
2.台面：25mm厚大理石台面。
2.框架：采用90mm*90mm*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5优质冷轧方形钢管，连接处采用榫卯卡扣，扣压拼装的方式。
4.中间400mm高加12.5mm实芯理化板层板及插座。
	1
	组

	2
	PP通风橱
	1800mm*900mm*2300mm
	1、PP材质
2、一体成型25mm陶瓷台面
3、合计18台
	1
	组

	3
	原子吸收罩
	500mm*1000mm
	1、304不锈钢材质
2、合计5套
	1
	组

	4
	边台、中央台
	44300mm*750mm*850mm
	1.台面：≥12.5mm实芯理化板，边缘厚度≥25mm
2.柜体：采用8mm PP板，颜色：乳白色。柜体板材尺寸经过精密的CNC机床加工、裁切后，全手工焊接而成。
--柜门：采用8mmPP板材，四周洗边和加强镶边处理厚度≥16mm，要求在高温环境中也不变形，不扭曲。柜门内侧外边缘装备PP小滑轮，柜门合起时可以减小摩擦，也能更容易关闭柜门，柜门门轴一侧上下进行圆弧修边处理更美观、大方。
--柜体性能：性能：在不破坏柜体单元条件下,柜体能承受的载荷要求如下:
1）柜体、台面承载:  ≥400公斤/平方米。
2) 柜体中抽屉承载:  ≥25公斤/平方米。
--抽屉导轨：
1）滑轨采用全PP焊接式滑轨，在强酸碱环境下，抽屉可以完全打开、取出。
--合页：采用开模一次成型的PP材质合页，颜色：瓷白。安装于柜体外侧，耐酸碱。
--把手：把手与柜体一体，凹槽由专用机器加工洗边而成或采用一次成型的PP拉手，颜色：浅灰。
3、合计63.5米，及4个转角柜
4、含边台插座，13.5米试剂架
5、含4套水龙头、水盆、滴水架。
6、含4套洗眼器
7、一套紧急冲淋装置
	1
	组

	5
	PP试剂柜
	900mm*450mm*1800mm
	1.PP结构，采用≥8mm瓷白色PP板整体制作，对接处采用同色焊条无缝焊接而成。
2.柜内部设3块可调防溢活动层板。
3.上柜门嵌5mm钢化玻璃，下柜门实门。
4.PP拉手和合页。
5、合计17台，9台普通型，8台排风试剂柜
	1
	组

	6
	万向抽气罩
	/
	1、三节折叠式
2、PP罩口，铝合金伸缩臂、底座
3、2套
	1
	组

	7
	拆除原有水泥台柜
	/　
	　拆除原有水泥台柜
	80
	㎡


收集喷淋装置:(24万)
	序号
	名称
	参数描述及规格
	数量
	单位

	1 
	智能变频控制电箱
	1.名称：防腐玻璃钢离心风机控制电箱
2.材质：钢制喷涂
3.变频器：4KW/380V/50HZ,两台
4.安装方式：落地安装/挂墙安装
5.要求：含PLC控制器、变频器、交流接触器、继电器、接线排、指示灯、散热扇等（含通风橱综合布线）
	2 
	套

	2 
	玻璃钢风机
	1.名称：防腐玻璃钢离心风机
2.材质：玻璃钢
3.13500m³/h  4kw
	5 
	套

	3 
	风机进风口软接
	1.名称：风机进风口软接
2.材质：PP，两端带法兰
3.规格型号：Φ500mm
	5 
	个

	4 
	开关型电动风阀及执行器（可调节至某一角度）
	1.名称：电动风阀
2.材质：PP
3.规格型号：Φ160mm
4.连接方式：法兰连接
5.要求：运行时间≤35s，电气防护等级：≥IP54，
	12 
	套

	7 
	手动调节风阀
	1.名称：手动调节风阀
2.材质：PP
3.连接方式：法兰连接
	8 
	套

	8 
	酸雾喷淋塔
	1.名称：酸雾喷淋塔
2.材质：PP
3.规格型号：直径1500*3500mm
	3 
	套

	9 
	止回阀
	1.名称：止回阀
2.材质：PP
3.连接方式：法兰连接
4.规格型号：φ500mm
	8 
	个

	10 
	PP风管
	1.名称：排风管
2.材质：阻燃聚丙烯（PP），阻燃等级为V2级
3.规格型号：周长长度b≤2000mm 厚度δ=6mm
4.连接方式：专用焊条焊接/法兰
	260 
	㎡

	11 
	矩形风管支吊架(室内部分)
	1.名称：风管支吊架
2.型号规格：41×21×1.5mm/41×21×2.0mm镀锌C型钢
3.要求：带孔、强度：Q235B
	15 
	套

	12 
	圆形PP风管吊架
	1.名称：圆形PP风管支吊架
2.规格型号：丝杆 ：Φ10mm丝杆  抱箍： Φ110/Φ160/Φ200/Φ250/Φ315
	6 
	套

	13 
	电动阀门控制线
	1.名称：电动阀门控制线
2.规格型号：ZR-RVVP 3×1.0 mm² 
3.配线方式：线管暗配
	300 
	米

	14 
	控制面板信号线
	1.名称：控制面板信号线
2.规格型号：ZR-RVV 3×1.0mm² 
3.配线方式：线管暗配
	60 
	米

	15 
	控制面板
	电动密闭阀液晶显示控制面板
	6 
	个

	16 
	线管
	1.名称：电缆线管
2.材质：PVC
3.规格型号：Φ20mm
4.配管形式及部位：明配/暗配
	300 
	米

	17 
	强排扇
	600m³/h（含打孔安装）
	3 
	套

	18 
	辅助材料 
	五金件等
	1 
	项

	19 
	拆除原有通风橱
	原有通风橱拆除
	10.00 
	套

	20 
	原有PP风管拆除
	原有PP风管拆除
	270.00 
	㎡

	21 
	原有室内水电拆除
	室内灯具、电箱、风扇拆除
	396.00 
	㎡


活性炭吸附装置：（6万）
	序号
	名称
	参数描述及规格
	数量
	单位

	1 
	智能变频控制电箱
	1.名称：防腐玻璃钢离心风机控制电箱
2.材质：钢制喷涂
3.变频器：4KW/380V/50HZ,
4.安装方式：落地安装/挂墙安装
5.要求：含PLC控制器、变频器、交流接触器、继电器、接线排、指示灯、散热扇等（含通风橱综合布线）
	1 
	套

	2 
	开关型电动风阀及执行器（可调节至某一角度）
	1.名称：电动风阀
2.材质：PP
3.规格型号：Φ160mm
4.连接方式：法兰连接
5.要求：运行时间≤35s，电气防护等级：IP54，
	2 
	套

	3 
	手动调节风阀
	1.名称：手动调节风阀
2.材质：PP
3.连接方式：法兰连接
	6 
	套

	4 
	活性炭吸附塔
	1.名称：活性炭吸附塔
2.材质：PP
3.连接方式：法兰连接
4.规格型号：800*1000*1400mm
	3 
	套

	5 
	止回阀
	1.名称：止回阀
2.材质：PP
3.连接方式：法兰连接
4.规格型号：φ500mm
	2 
	个

	6 
	PP风管
	1.名称：排风管
2.材质：阻燃聚丙烯（PP），阻燃等级为V2级
3.规格型号：周长长度b≤2000mm 厚度δ=6mm
4.连接方式：专用焊条焊接/法兰
	55 
	㎡

	7 
	矩形风管支吊架(室内部分)
	1.名称：风管支吊架
2.型号规格：41×21×1.5mm/41×21×2.0mm镀锌C型钢
3.要求：带孔、强度：Q235B
	15 
	套

	8 
	圆形PP风管吊架
	1.名称：圆形PP风管支吊架
2.规格型号：丝杆 ：Φ10mm丝杆  抱箍： Φ110/Φ160/Φ200/Φ250/Φ315
	12 
	套

	9 
	电动阀门控制线
	1.名称：电动阀门控制线
2.规格型号：ZR-RVVP 3×1.0 mm² 
3.配线方式：线管暗配
	150 
	米

	10 
	控制面板信号线
	1.名称：控制面板信号线
2.规格型号：ZR-RVV 3×1.0mm² 
3.配线方式：线管暗配
	60 
	米

	11 
	控制面板
	电动密闭阀液晶显示控制面板
	4 
	个

	12 
	线管
	1.名称：电缆线管
2.材质：PVC
3.规格型号：Φ20mm
4.配管形式及部位：明配/暗配
	300 
	米



四、验收标准和方法
1、项目验收有国家强制性规定的，按国家规定执行，环保部门的检测费用和其他验收费用由中标方全部承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标方原因造成的，由中标方承担检测费用；否则，由采购人承担。
3、采购人验收前要求中标方提供交货清单一份，按照政府采购简易程序验收。
4、验收时由验收小组对所提交的货物逐一检验，并出具最终的验收报告。
5、凡验收不达合格，由中标方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标方承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标方承担。
五、质量保证
1、项目整体质保期从验收合格起 1年，上述参数中要求超过1年的，按参数中要求质保期确定。质保期内所有设备维护等要求无条件上门服务。
2、质保期内，提供所有产品设备的维护、更新、升级服务，由此产生的费用均包含在投标报价中。
六、售后服务
1、系统维护
    （1）定期维护计划。
    （2）对采购人不定期维护要求的响应措施。
    （3）对用户修改设计要求的响应措施。
    2、技术支持
（1）乙方负责免费培训甲方有关操作人员，达到正确操作和使用。
    （2）提供7×24小时的技术咨询服务。
    （3）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。
    3、故障响应
    （1）提供7×24小时的故障服务受理。
    （2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。
    （3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
    4、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标方负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标方应及时优惠提供所需的备品备件。
七、交付时间和地点
1、交付时间：合同签订后20天内完成供货及验收。
2、交付地点：采购人指定地点。
八、费用支付
付款单位：湖南省遥感地质调查监测所（国库集中支付）
付款条件：合同签订后，货到安装调试验收合格，凭甲方的验收证明单，乙方出具的相关票据一次性支付合同总额的100%。

九、其他要求：
在签订合同前，如有需要，采购人有权要求中标单位将投标文件中所提供的货物送至采购人处进行核验，若发现提供的货物与招标文件要求的技术指标参数不符合的，采购人有权取消其中标资格并将核查情况报告至监管部门。
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