
[image: image1.png]s WA

]M\# y;(g b 9 A B

R B B RSP B — BRI E

TS PERER

HEARS: WS2C2025-C1-01502-YNIC-0081





目  录

1

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知
8
第三章 合同书样式及主要条款
23
31

第四章  响应文件格式

第五章  技术要求及说明
57
第六章  评审方法
88


第一章  竞争性磋商公告

项目概况

砚山县中医医院康复科设备一批采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年1月7日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：砚山县中医医院康复科设备一批采购项目
2.项目编号：WSZC2025-C1-01502-YNJC-0081
3.预算金额：人民币48.00万元

4.最高限价：人民币48.00万元
5.资金来源：自筹资金。

6.采购需求：

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	神经和肌肉电刺激（低频治疗仪）
	台
	3
	7500
	22500

	2
	空气波压力治疗仪
	台
	1
	22000
	22000

	3
	四肢联动康复训练仪
	台
	1
	54000
	54000

	4
	肢体智能康复工作站（上下肢）
	台
	2
	37000
	74000

	5
	医用诊疗床（电动升降）
	张
	3
	11000
	33000

	6
	电动起立床
	张
	2
	18000
	36000

	7
	训练用阶梯（双向）
	台
	1
	2500
	2500

	8
	四人站立架
	台
	1
	2400
	2400

	9
	平行杠
	台
	1
	2000
	2000

	10
	肋木
	台
	1
	2100
	2100

	11
	电动病床
	张
	4
	30000
	120000

	12
	胃肠多功能治疗仪
	台
	1
	13000
	13000

	13
	深层肌肉刺激仪
	台
	2
	12500
	25000

	14
	双屏超声波治疗仪
	台
	2
	20000
	40000

	15
	多功能短波治疗仪
	台
	1
	21500
	21500

	16
	高流量加温湿化治疗仪
	台
	1
	10000
	10000

	具体采购内容详见第五章“技术要求及说明”。


7.交货时间：合同签订后30日历天内完成交付使用，并通知采购人组织验收。
8.验收标准：符合国家、省、县及行业相关规定，货物质量及安装标准一次性验收合格后，交付使用并满足采购人使用要求。
9.交货地点：砚山县中医医院（具体地点由采购人指定）。

10.质量标准：符合国家、省、县及行业相关规定，并满足采购人使用要求，一次性验收合格。

11.质保期：验收合格之日起4年，质保期满后维修仅收取材料费。

12.资格审查方式：资格后审。

13.本项目不接受联合体。

14.本项目不划分标段。

15.本项目不允许进口产品。
二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力：供应商须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若供应商是企业，提供有效的“营业执照”；②若供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若供应商是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明）。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
1.2.1具有良好的商业信誉：①查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）；②截止时点：采购人或采购代理机构的实际查询时间为获取响应文件截止时间以后；③信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；④信用信息的使用原则：经认定被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。（此部分不需要供应商提供证明材料）
1.2.2具有健全的财务会计制度：
①供应商须提供2022至2024年任意一年度经审计的财务会计报告及报表资料（至少包括：资产负债表、利润表、现金流量表）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。 

②供应商须提供在提交响应文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。
备注：以上①-②项证明材料具有同等效力，供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。
1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
1.3.1 依法缴纳税收：供应商须提供缴税所属时间在2024年12月1日起至提交响应文件截止之日内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。
1.3.2 依法缴纳社会保障资金：供应商须提供缴费所属时间在2024年12月1日起至提交响应文件截止之日内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。
1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。以采购人或代理机构查询为准。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意见》（云财规〔2019〕5号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号等文件规定，本项目对符合规定的小微企业报价给予10%（工程类项目为 /%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受价格扣除优惠政策；价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

本项目采购标的所属行业：工业（制造业）。
注：①小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，中小企业声明函是针对产品生产厂家的，而非指供应商。②在货物招标项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程招标项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务招标项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物招标项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度为 / %（工程类项目为 / %）。③监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。④残疾人企业以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准。

3.本项目特定资格要求：

3.1响应产品按国家规定须有医疗器械注册证的，供应商须提供响应产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（如注册证和登记表合二为一，只需提供医疗器械注册证)（请提供复印件）；

3.2供应商为医疗器械经营企业的，须根据响应产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》(请提供复印件)；

3.3医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》(请提供复印件)。
4.其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件

时间：2025年12月25日至2025年12月31日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（操作路径：登录政府采购云平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。
方式：1.凡有意参加本项目磋商的潜在供应商，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取竞争性磋商文件及其他采购资料。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzzhw.html（壹证通客服热线：0871-67276028＜紧急可拨19988166369>）或https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys（政采云），CA申领后需登录政府采购云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理；2.按上述要求获取竞争性磋商文件的潜在供应商视为合法获取了本项目竞争性磋商文件，可以参与本项目磋商。
售价：0元。
四、响应文件提交

截止时间：2026年1月7日9点00分（北京时间）。
地点：供应商应按照本项目竞争性磋商文件和政府采购云平台的要求编制、加密响应文件后在响应文件提交截止时间前上传至政府采购云平台，供应商须在响应文件提交截止时间前完成所有电子响应文件的上传，响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。供应商在政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商无需到达开启地点，须在政府采购云平台进行远程解密电子版响应文件。
五、开启

时间：2026年1月7日9点00分（北京时间）。
地点：云南佳晨项目管理咨询有限公司开标厅（云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道华宇卧龙府四期转角写字楼3楼）。供应商无需到达开启地点，须在政府采购云平台进行远程解密电子版响应文件。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜

1.本次竞争性磋商公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。
2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业等。

3.本项目实行网上采购，采用电子响应文件。供应商按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败的，自行承担责任。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息 

名    称：砚山县中医医院
地    址：砚山县江那镇江那南路87号

联系方式：0876-3122423
2.采购代理机构信息

名    称：云南佳晨项目管理咨询有限公司
地    址：云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道华宇卧龙府四期转角写字楼3楼
联系方式：0876-2668809

3.项目联系方式

项目联系人：黄朝男
电      话：0876-2668809
第二章  供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	采购人
	名  称：砚山县中医医院
地  址：砚山县江那镇江那南路87号
联系人：陈武辉
电  话：0876-3122423

	1.2
	采购代理机构
	名  称：云南佳晨项目管理咨询有限公司
地  址：云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道华宇卧龙府四期转角写字楼3楼
联系人：黄朝男
电  话：0876-2668809

	2.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：砚山县中医医院康复科设备一批采购项目
项目编号：WSZC2025-C1-01502-YNJC-0081

	2.2
	预算金额及最高限价
	1.预算金额：人民币48.00万元。
2.最高限价：人民币48.00万元。

供应商报价超出采购最高总价限价，视为否决处理。

	2.3
	资金来源
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	2.4
	采购需求
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	2.5
	交货时间
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》，具体要求等详见本竞争性磋商文件第五章《技术要求及说明》

	2.6
	验收标准
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	2.7
	交货地点
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	2.8
	质量标准
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	2.9
	质保期
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	2.10
	资格审查方式
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	2.11
	是否划分标段
	本项目不划分标段。

	3.1
	*供应商的资格要求
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	3.2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	3.3
	*本项目的特定资格要求
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	3.4
	*信用信息查询
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	4.1
	是否接受联合体
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	5.1
	现场考察
	☑不组织 
□组织：

考察时间：   年   月    日   点   分 
考察地点：____________ 

	6.1
	竞争性磋商前答疑会
	☑不召开
□召开

召开时间：   年   月    日   点   分 
召开地点：____________ 

	10.1
	询问
	供应商应认真阅读竞争性磋商文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

	10.3
	询问联系方式
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	11.1
	竞争性磋商文件澄清、修改时间
	提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

	11.5
	磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动的内容
	在竞争性磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

	17.1
	*响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起90天

	18.1
	*竞争性磋商保证金
	☑不要求提供
本项目不收取保证金。

	19.4
	*响应文件盖章及签署
	响应文件应按本竞争性磋商文件中响应文件格式规定的签名或签章处逐一电子签名或电子签章，要求盖章处盖供应商电子签章。响应文件中应使用原件的扫描件或照片等电子文件。

	20.1
	*报价须知
	（1）供应商的报价应在磋商初次报价一览表和磋商最终报价一览表备注中明确包括设备、人工、材料、税金、保险，并综合考虑风险费及配合费等直至验收完成的全部费用。由于供应商分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

（2）供应商必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

（3）供应商的报价应包括但不限于下列内容：

1）投标产品出厂价、配套货物、设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件、随机必需的辅助专用工具、运杂费、货物安装调试、检验、技术服务费、货物运输保险、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、采购代理服务费、企业管理费、利润、税金等全部费用的总和。

2）该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作

	21.1
	响应文件的加密
	供应商应按照政府采购云平台的要求编制、加密响应文件。

	22.1
	响应文件提交截止时间及地点
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》

	26.2
	磋商小组
	磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

	27.1
	评审方法
	本项目评标方法采用综合评分法。

	33.3
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
☑不允许 
□允许，具体要求： 
（1）可以分包履行的具体内容：            ； 
（2）允许分包的金额或者比例：            ； 
（3）其他要求：            。 

	34.1
	履约保证金
	☑不要求提供
□要求提供：
履约保证金金额：/

	37.1
	采购代理服务费
	参照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》（云建招协〔2024〕58号）文件规定的标准向成交人收取（计算基准价为成交金额）。

	38
	需要补充的其他内容： 

	38.1
	符合要求供应商家数
	有效供应商不少于三家。

	38.2
	撤回响应文件或其响应文件无效情形
	以下情况视为供应商同意撤回已上传系统的响应文件或其响应文件无效：

（1）政府采购云平台显示供应商未上传响应文件； 

（2）因供应商原因上传的响应文件在开启文件时无法解密。

（3）因供应商自身原因导致未在规定时间内完成响应文件解密。

	38.3
	知识产权
	构成本项目竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	38.4
	解释权
	（1）构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。

（2）竞争性磋商文件中引用某一供应商的技术规格或要求，只是为了准确或清楚地说明拟采购范围的技术规格，未含有倾向或者排斥潜在供应商的意思，供应商所投内容的技术标准可优于或相当于此采购范围的技术要求。

（3）供应商须知正文内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。

（4）带*部分均为实质要求，必须完全响应满足，如有不一致或未响应满足的，作废标处理。除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、磋商须知、磋商办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在先的为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在先的为准。

	38.5
	其他
	供应商在领取中选通知书时需打印两份中选的响应文件正本递交至代理机构处；纸质版投标文件内容须与电子版投标文件内容一致。


一、总则
1.采购人、采购代理机构

1.1采购人：详见《供应商须知前附表》。

1.2采购代理机构：详见《供应商须知前附表》。

2.项目基本情况
2.1项目名称及项目编号：详见《供应商须知前附表》。

2.2预算金额及最高限价：详见《供应商须知前附表》。

2.3资金来源：详见《供应商须知前附表》。
2.4采购需求：详见《供应商须知前附表》。

2.5交货时间：详见《供应商须知前附表》。
2.6验收标准：详见《供应商须知前附表》。

2.7交货地点：详见《供应商须知前附表》。
2.8质量标准：详见《供应商须知前附表》。
2.9质保期：详见《供应商须知前附表》。
2.10资格审查方式：详见《供应商须知前附表》。

2.11是否划分标段：详见《供应商须知前附表》。
*3.供应商资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见《供应商须知前附表》。
3.2落实采购政策需满足的资格要求：详见《供应商须知前附表》。
3.3本项目的特定资格要求：详见《供应商须知前附表》。

3.4信用信息查询：详见《供应商须知前附表》。
4.联合体

4.1是否接受联合体：详见《供应商须知前附表》。
5.现场考察

5.1《供应商须知前附表》规定组织现场考察的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取竞争性磋商文件的潜在供应商现场考察。 
5.2现场考察所发生的费用由潜在供应商自理。
5.3除采购人的原因外，潜在供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。
5.4采购人在现场考察中介绍的项目基本情况，仅供潜在供应商在编制响应文件时参考，采购人不对潜在供应商据此作出的判断和决策负责。
6.竞争性磋商前答疑会

6.1《供应商须知前附表》规定召开竞争性磋商前答疑会的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取竞争性磋商文件的潜在供应商召开竞争性磋商前答疑会。

7.费用承担

7.1无论是否成交，供应商自行承担参加本次竞争性磋商采购活动所产生的全部费用。
二、竞争性磋商文件

8.竞争性磋商文件编制依据

8.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）等有关法律法规和规章的规定，我公司受砚山县中医医院（以下简称“采购人”）的委托，组织对本项目进行竞争性磋商，本项目已具备竞争性磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

*9.竞争性磋商文件的组成

9.1采购人要求提供的货物、工程或者服务及合同条款在竞争性磋商文件中均有说明，竞争性磋商文件共六章，各章的内容如下：
第一章 竞争性磋商公告
第二章 供应商须知
第三章 合同书样式及主要条款
第四章 响应文件格式
第五章 技术要求及说明

第六章 评审方法
9.2 根据本章规定对竞争性磋商文件所做的澄清、修改构成竞争性磋商文件的组成部分。
10.竞争性磋商文件的询问

10.1供应商应认真阅读竞争性磋商文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
10.2供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。
10.3竞争性磋商文件询问联系方式：详见《供应商须知前附表》。

11.竞争性磋商文件的澄清、修改

11.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足3日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

11.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证供应商能重新下载并用于编制响应文件。

11.3竞争性磋商文件的澄清、修改内容均以网上电子文件为准，当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清、修改后文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。
11.4供应商应在电子响应文件提交截止时间前及时查看有关该项目竞争性磋商文件的澄清、修改内容。如因供应商自身原因导致未及时查看有关该项目竞争性磋商文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

11.5在竞争性磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

三、响应文件

12.响应文件编写注意事项

12.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，在完全了解采购的内容和商务条件后，根据竞争性磋商文件要求编写响应文件。
12.2对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商的响应文件必须对竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效响应处理。

13.语言文字

13.1供应商的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构、磋商小组就有关竞争性磋商的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1响应文件中使用的计量单位除竞争性磋商文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15.响应文件的组成

15.1供应商编写的响应文件按第四章《响应文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

15.2响应描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的，造成的后果由供应商自行承担责任。
16.响应文件的格式要求

16.1供应商应按第四章《响应文件格式》提供的格式编写。

*17.响应文件有效期

17.1在《供应商须知前附表》规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
17.2因特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应文件中所有内容及竞争性磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其竞争性磋商保证金。

*18.竞争性磋商保证金

18.1供应商应按《供应商须知前附表》规定的金额、形式向采购代理机构交纳竞争性磋商保证金，竞争性磋商保证金须在响应文件提交截止时间前从供应商基本账户交纳到云南佳晨项目管理咨询有限公司指定的账户，供应商未按照竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商保证金的，响应无效。

18.2采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的竞争性磋商保证金，成交供应商的竞争性磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，竞争性磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性磋商文件规定的其他情形。
19.响应文件的编制

19.1本项目实行网上响应，采用电子响应文件。供应商按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败的，自行承担责任。
19.2供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政府采购云平台网站进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），其响应文件将不予受理。

19.3响应文件中提供的资料（包括扫描件、照片等）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解产生的后果由供应商自行承担。

19.4响应文件盖章及签署：详见《供应商须知前附表》。

*20.报价和报价货币

20.1响应报价：详见《供应商须知前附表》。
20.2供应商的报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于供应商不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。
20.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过实质性要求审查标准供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在竞争性磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

20.4供应商应保证其提供的货物、工程或者服务是全新的，供应商应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
20.5响应文件只允许有一个报价，有多个报价，或者有选择的报价或有条件的报价将不予接受。

20.6报价货币：人民币。
四、提交电子响应文件

21.响应文件的加密

21.1供应商应按照政府采购云平台的要求编制、加密响应文件。

21.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。
22.响应文件的提交
22.1响应文件提交截止时间、响应文件提交的地点：详见《供应商须知前附表》。

22.2本项目采用电子采购，供应商应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至政府采购云平台，在响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签名、签章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2供应商应按照本项目竞争性磋商文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前重新上传至政府采购云平台，在响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。
五、响应文件开启及响应文件解密

24.响应文件的开启
24.1各供应商在响应文件开启前应确保成为政府采购云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

24.2采购代理机构将在《供应商须知前附表》规定的时间和地点进行开启。
24.3响应时间截止后供应商不足3家的，不得开启。
25.响应文件的解密
25.1响应文件开启时，供应商登录政府采购云平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若供应商未在规定时间完成所有响应文件解密，则视为无效响应，不再进入评审阶段。

25.2电子响应文件解密：采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和竞争性磋商文件的规定登录到政府采购云平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子响应文件在线解密。

六、竞争性磋商

26.磋商小组

26.1磋商小组将在规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加线上磋商。

26.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

27.评审

27.1评审方法：详见《供应商须知前附表》。

27.2评审原则：磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则。
27.3磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

27.4在竞争性磋商中，竞争性磋商的任何一方不得透露与竞争性磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。评审结束后，至确定成交供应商与采购人签订合同后止，凡与审查、澄清、评价、比较、推荐成交候选供应商意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与竞争性磋商无关的其他人透露。

28.响应文件的澄清和补正原则
28.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、 说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

29.报价修正原则

29.1 响应文件报价出现前后不一致的，除响应文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）磋商初次报价一览表和磋商最终报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准。

（3）分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。 

（5）如果供应商不接受对其错误的更正，其最后报价将被视为无效报价或确定为无效响应。

30.采购活动终止
30.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

七、成交结果

31.成交供应商的确定

31.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

32.成交通知书

32.1成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。
22.2成交通知书是合同的一个组成部分。

33.签订合同

33.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

33.2采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

33.3采购人允许采用分包方式履行合同的，成交人可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
33.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.5除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

33.6成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

34.履约保证金

34.1履约保证金：本项目不收取保证金。

八、质疑投诉

35.质疑

35.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。
35.2竞争性磋商文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
35.3供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.4供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
35.5供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。
35.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
35.7采购人、采购代理机构将在收到供应商质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
35.8供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原竞争性磋商小组协助答复质疑。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。
35.9接收质疑函的方式：质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章的原件。

接收质疑函的方式：书面方式及邮箱方式
接收质疑函的部门：云南佳晨项目管理咨询有限公司
联系人：黄朝男
邮箱方式：jc@ynjiachen.cn
联系电话：0876-2668809
通讯地址：文山市卧龙街道华宇卧龙府四期转角写字楼3楼
36.投诉

36.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。
九、其他事项
37.采购代理服务费

37.1采购代理服务费收费标准详见《供应商须知前附表》。

*38.需要补充的其他内容

38.1其他需要补充的其他内容：详见《供应商须知前附表》。

38.2撤回响应文件或其响应文件无效情形：详见《供应商须知前附表》。

38.3知识产权：《供应商须知前附表》。
38.4解释权：《供应商须知前附表》。
38.5其他：《供应商须知前附表》。
第三章 合同书样式及主要条款
合同条款前附表
	序号
	条款名称
	内容

	1
	验收标准
	符合国家、省、县及行业相关规定，货物质量及安装标准一次性验收合格后，交付使用并满足采购人使用要求。

	2
	交货时间
	合同签订后30日历天内完成交付使用，并通知采购人组织验收。

	3
	合同签订时间
	成交通知书发出之日起30日历天内签订书面合同

	4
	交货地点
	砚山县中医医院（具体地点由采购人指定）。

	5
	质量标准
	符合国家、省、县及行业相关规定，并满足采购人使用要求，一次性验收合格。

	6
	质保期
	验收合格之日起4年，质保期满后维修仅收取材料费。

	7
	付款方式
	验收合格后支付合同总价的70%，验收合格满半年后支付合同总价的20%，验收合格满一年后支付合同总价的10%。

	8
	合同份数
	本合同正文一式6份；甲方3份，乙方2份，代理机构1份。


砚山县中医医院康复科设备一批采购项目

（合同范本）
合同编号：
合 同 书
甲方：  砚山县中医医院  
乙方：                                
签订地点：                            
签订时间：       年     月     日
采购人（甲方）：砚山县中医医院   
供货人（乙方）：                       
签订地点：                             

项目名称： 砚山县中医医院康复科设备一批采购项目 
项目编号：   WSZC2025-C1-01502-YNJC-0081    

本项目经批准采用 竞争性磋商 采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将招标合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条  产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

	序号
	产品名称
	参数
	单位
	数量

	1
	神经和肌肉电刺激（低频治疗仪）
	详见竞争性磋商文件“第五章 技术要求及说明，二、设备技术要求及说明”
	台
	3

	2
	空气波压力治疗仪
	
	台
	1

	3
	四肢联动康复训练仪
	
	台
	1

	4
	肢体智能康复工作站（上下肢）
	
	台
	2

	5
	医用诊疗床（电动升降）
	
	张
	3

	6
	电动起立床
	
	张
	2

	7
	训练用阶梯（双向）
	
	台
	1

	8
	四人站立架
	
	台
	1

	9
	平行杠
	
	台
	1

	10
	肋木
	
	台
	1

	11
	电动病床
	
	张
	4

	12
	胃肠多功能治疗仪
	
	台
	1

	13
	深层肌肉刺激仪
	
	台
	2

	14
	双屏超声波治疗仪
	
	台
	2

	15
	多功能短波治疗仪
	
	台
	1

	16
	高流量加温湿化治疗仪
	
	台
	1

	合同总价款（大小写）：

备注：上述产品报价含产品生产、运输〈送达甲方指定地点并下货>安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人工费等实现合同目的全部费用，不再承担其他费用。


第二条  产品的技术标准（包括质量保证），按下列第（ ）项执行：

（1）按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

产品的质量标准为                                             。
乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条

产品的包装标准和包装物的供应与回收                                  。

（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力】

第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

（1）乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2.到货地点：​​​​​​​​​​                 （甲方指定的任何地点，安装并调试）

3.产品的交货期限                                           。

第五条  合同总价款

合同总价款（大小写）：                        。
 付款条件

 本合同以人民币付款。

付款方式：验收合格后支付合同总价的70%，验收合格满半年后支付合同总价的20%，验收合格满一年后支付合同总价的10%。（具体以签订合同为准）

第七条  验收时间及验收方法

乙方在规定时间内完成交货及产品安装调试后，由乙方送货人员与甲方收货负责人共同签字确认，双方签字确认之日即为该批货物交付之日（该签字仅视为收到货物，不代表对货物验收合格的确认），乙方在 10天内通知甲方按照本合同约定的质量标准以及其他要求组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新安装或提供达到本合同约定的质量保证的产品，由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。

如验收合格，甲方应向乙方出具验收合格证明；如发现货物存在质量问题、数量不符、包装破损等情况，甲方有权拒收，并及时通知乙方处理。乙方应在接到通知后的[3]个工作日内对问题货物进行更换或补充。
甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，甲方不承担任何违约责任，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

第八条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在     作日内向乙方书面提出异议，并抄送招标代理机构。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在  1  工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。乙方3个日历日内不给予答复或者退换，甲方有权单方处置不合格物品且不予支付货物价款，且乙方需承担相应的违约责任。
第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务。

（1）保修

乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从验收合格后投入使用时 开始。乙方应在接到报修通知后  1   天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。如同一产品在保修期内发生3次故障维修，甲方有权要求乙方更换全新的货物，乙方不予更换，甲方有权委托第三方进行更换，更换造成的损失及更换费用，由乙方承担。更换物品保修期重新起算。
如果乙方在收到报修通知后    2  天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但补救费用和风险由乙方承担。

（2）维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，所涉及的费用与甲方协商一致后由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任

1.乙方不能按时完成或不能按时交货验收的，应向甲方偿付不能完成或交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金，该费用可从履约保证金中扣除。

2.乙方对所完成的或所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担包修、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担相关的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿责任。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

4.如果乙方没有按照规定的时间完成或交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方可单方面解除合同，乙方需向甲方支付合同总价款20%作为违约金，该费用可从履约保证金中扣除。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.合同履行期内因乙方原因致使合同不能履行或乙方单方终止、解除合同，乙方需向甲方支付合同总价款20%作为违约金，该费用可从履约保证金中扣除。
8.违约方在承担违约责任、赔偿守约方损失的情形下，还应该承担守约方为维护权益所支付的律师费、差旅费、保全费、诉讼费、诉讼保全担保（保险）费等各项费用。
第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款                            %（通用产品的幅度为1%～5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条  不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条  转让与分包

（1）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

（2）乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十四条 合同文件及资料的使用

（1）乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

（2）除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用上款中所列的任何文件和资料。

第十五条 其他
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来冲抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

合同载明的双方通讯地址、电话可作为送达与本合同有关的通知、法律文书、法院送达诉讼文书的地址、电话，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日，由此引发的法律后果由被送达人承担。
第十六条   下列关于招标代理机构某项目（项目编号：某编号）的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）招标文件（2）乙方提供的投标文件（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

招标人（甲方）：（公章）                  供货人（乙方）：（公章）

地址：                                    地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

     年     月     日                              年     月     日

（以上合同仅为范本，具体内容合同签订时约定）
第四章  响应文件格式
供应商编制文件须知
1.供应商按照本部分的要求编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.格式中标记了▲号的为实质性格式文件，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则响应无效。未标记▲号的格式文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。 
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。
1、资格证明文件部分

▲营业执照等资格证明材料

供应商提供的资格证明材料应满足本项目竞争性磋商公告中对申请人资格的要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其响应文件无效。

2、▲承诺书
致：                        （采购人名称）： 
在参与本次项目竞争性磋商中，我单位承诺：  
（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（2）满足法律、行政法规规定的其他条件：无行政处罚、经营异常、严重违法失信等不良信用记录。
上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。
供应商：（盖章）

日期：　　　年　　月　　日
3、▲供应商关联企业情况声明

我方郑重声明如下：

1.供应商名称（按营业执照的全称填写）：                   。
2.供应商的直接上级控股/管理单位/自然人控股股东和直接下级控股/管理单位情况：

	直接上级控股/管理单位/自然人控股股东名称
	对本单位的控股（出资）比例（%）
	单位负责人
	联系人及电话
	单位地址

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	

	直接下级控股/管理单位名称
	本单位控股（出资）比例（%）
	单位负责人
	联系人及电话
	单位地址

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


3、属于同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东的其他兄弟单位情况：

	其他兄弟单位名称
	同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东对该单位控股（出资）比例（%）
	单位负责人
	联系人及电话
	单位地址

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：如实填写上述表格中内容，若无控股/管理单位/自然人控股股东/兄弟单位关联企业，则在上述表格中填写“无”

4、▲（1）磋商初次报价一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	磋商初次总报价（元）
	（小写）：                              元

（大写）：                              元

	交货时间
	

	验收标准
	

	质量标准
	

	质保期
	

	备注
	

	供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

	注：

1.此表中的磋商报价为初次报价，另有折扣说明时在最终磋商时说明，最终磋商格式详见附件，该表格不需装订至响应文件中。
2.此表请放在响应文件封面后第一页。


（2）分项报价表（磋商初次报价）
	序号
	产品名称
	规格、要求
	生产商/产地/品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	大写
	

	
	小写
	


注：1、此表中的内容请各供应商根据竞争性磋商文件的第五章“技术要求及说明”内容填写。

2、须与磋商初次报价一览表中初次总报价一致。
3、供应商可自行对报价内容补充完善，格式可自行扩展。

供应商名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       
            （签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件：

磋商最终报价一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	磋商最终总报价（元）
	小写：                 

（大写）：               

	磋商初次总报价（元）
	（小写）：                              元

（大写）：                              元
	注：与磋商初次报价一览表中的初次总报价需一致。

	优于本项目的其他条件
	1.

	
	2.

	
	3.

	
	4.

	供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日    期：


（注：此表不需装订至响应文件中，由磋商申请人进行二次报价时应自行准备此表并盖上单位鲜章及法定代表人或授权代理人的签字或盖章，表格内容可在进行报价时填写）
（2）分项报价表（磋商最终报价）
	序号
	产品名称
	规格、要求
	生产商/产地/品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	合价总价
	大写
	

	
	小写
	


注：1、此表中的内容请各供应商根据竞争性磋商文件的第五章“技术要求及说明”内容填写。

2、须与磋商最终报价一览表合价总价一致。
3、供应商可自行对报价内容补充完善，格式可自行扩展。

供应商名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       
            （签字或盖章）

日期：      年     月     日

5、▲技术规范、商务条款偏离说明对照表

（1）技术偏离值对比及说明
	序号
	名称
	竞争性磋商文件参数、技术要求
	响应文件参数、技术要求
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、所报产品偏离值应与竞争性磋商文件“第五章 技术要求及说明”逐条对照。

2、本表后应附产品功能介绍彩图及相关证明材料。

3、填写要求：响应文件参数、技术要求等于竞争性磋商文件要求填无偏离，高于或低于竞争性磋商文件要求填有偏离。

4、后附产品彩页、检测报告、功能截图等相关证明材料并加盖单位鲜章。

供应商名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       
           （签字或盖章）

日期：      年     月     日

（2）商务条款偏离表

	序号
	商务条款
	竞争性磋商文件的条款要求
	响应文件对应承诺
	有偏离/无偏离
	备注

	1
	交货时间
	
	
	
	

	2
	验收标准
	
	
	
	

	3
	交货地点
	
	
	
	

	4
	质量标准
	
	
	
	

	5
	质保期
	
	
	
	

	6
	付款方式
	
	
	
	

	7
	合同份数
	
	
	
	

	8
	……
	
	
	
	


注：

1、如果不提供商务条款偏离表将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

2、供应商应对照竞争性磋商文件中相应的商务条款要求，逐条说明所提供条款已对竞争性磋商文件的商务条款做出了响应，并申明与本竞争性磋商文件所要求商务条款的偏差和例外。

3、各供应商应如实填写本表。

供应商全称（盖单位章）：                               
法定代表人或委托代理人（签名）：                      

日期：______年_____月_____日

6、商务部分
（1）供应商对设备的配送、安装、调试方案 
（格式自拟）

（2）项目实施方案
（格式自拟）

（3）售后服务方案

（格式自拟）

（4）质量保证措施及承诺
（格式自拟）

7、（1）政府强制采购节能产品明细表
	序号
	产品名称
	生产者 （制造商）
	规格型号
	证书编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、如所投产品为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制节能产品（“节能清单”中以“★”标注类别的产品），必须按上述规定格式逐项填写。 

2、提供处于有效期之内的节能产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

（2）政府优先采购的节能、环保产品汇总表 
	序号
	产品名称
	生产者 （制造商）
	规格型号
	证书编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

2、此表由供应商按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。
（本表不填写不构成废标条款，但造成无法认定是否属于节能环保产品的不参与该项打分）

3、节能、环保产品认证证书附后。

供应商名称：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       
           （签字或盖章）

日期：      年     月     日
（3）备品备件、专用工具报价明细表

（单位：元）

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	制造厂家
	价    格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	出

厂

价
	至交货地点的运杂费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	运

输

费
	保

险

费
	其

它
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：1、使用期内备品备件、专用工具费用单独列报，不列入投标总价。

2、供应商可自行对报价内容补充完善，格式可自行扩展。

3、必须与产品详细参数表中的报价对应一致。

供应商名称：                                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       
            （签字或盖章）

日期：      年     月     日
8、其他资料
（1）供应商认为需要提交的其他资料；
（2）内容格式自拟。

供应商名称：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       
           （签字或盖章）

日期：      年     月     日
中小企业声明函
（供应商参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，无需填写及提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     
万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
注:

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第五章采购需求中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏； 

③联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

④温馨提示：供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需提供）
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。
残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写及提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：
注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

▲法定代表人（单位负责人）身份证明书

供应商名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日

经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面电子件。
供应商：（盖章）

日期：　　　年　 　月　 　日
▲法定代表人（单位负责人）授权委托书
本授权书声明：  （供应商全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的竞争性磋商，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至竞争性磋商有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
供应商：（盖章）

法定代表人（单位负责人）：（签名或签章）

日    期：     年   月   日

被授权委托代理人姓名：              

职务：                  
身份证号码：                  
详细地址：                  
电话：                  
附：被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注: 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。 
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明书》。

▲自然人授权委托书

(适用于自然人参加竞争性磋商)
本授权书声明：我  （姓名、身份证号码） 系自然人，现授权委托 （姓名、身份证号码）以本人名义参加（采购项目名称）（项目编号：        ）的竞争性磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的竞争性磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至竞争性磋商有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
                                        供应商：（签名或签章）　　　　

日   期：     年   月   日

附：自然人及被授权委托代理人身份证正反面电子件。

 技术要求及说明
一、项目概况

1.项目名称：砚山县中医医院康复科设备一批采购项目
2.项目编号：WSZC2025-C1-01502-YNJC-0081
3.预算金额：人民币48.00万元

4.最高限价：人民币48.00万元
5.资金来源：自筹资金。

6.采购需求：

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	神经和肌肉电刺激（低频治疗仪）
	台
	3
	7500
	22500

	2
	空气波压力治疗仪
	台
	1
	22000
	22000

	3
	四肢联动康复训练仪
	台
	1
	54000
	54000

	4
	肢体智能康复工作站（上下肢）
	台
	2
	37000
	74000

	5
	医用诊疗床（电动升降）
	张
	3
	11000
	33000

	6
	电动起立床
	张
	2
	18000
	36000

	7
	训练用阶梯（双向）
	台
	1
	2500
	2500

	8
	四人站立架
	台
	1
	2400
	2400

	9
	平行杠
	台
	1
	2000
	2000

	10
	肋木
	台
	1
	2100
	2100

	11
	电动病床
	张
	4
	30000
	120000

	12
	胃肠多功能治疗仪
	台
	1
	13000
	13000

	13
	深层肌肉刺激仪
	台
	2
	12500
	25000

	14
	双屏超声波治疗仪
	台
	2
	20000
	40000

	15
	多功能短波治疗仪
	台
	1
	21500
	21500

	16
	高流量加温湿化治疗仪
	台
	1
	10000
	10000


7.交货时间：合同签订后30日历天内完成交付使用，并通知采购人组织验收。
8.验收标准：符合国家、省、县及行业相关规定，货物质量及安装标准一次性验收合格后，交付使用并满足采购人使用要求。
9.交货地点：砚山县中医医院（具体地点由采购人指定）。

10.质量标准：符合国家、省、县及行业相关规定，并满足采购人使用要求，一次性验收合格。

11.质保期：验收合格之日起4年，质保期满后维修仅收取材料费。

12.资格审查方式：资格后审。

13.本项目不接受联合体。

14.本项目不划分标段。
二、设备技术要求及说明

（1）神经和肌肉电刺激（低频治疗仪）3台参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	一、神经和肌肉电刺激（低频治疗仪）
	1
	正常工作条件：

1.1环境温度：+10℃～+40℃；

1.2相对湿度：30%～75%；

1.3大气压力：860hPa～1060hPa；

1.4电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz。

1.5输入功率:120VA
	3
	台
	

	
	2
	仪器重量:3kg
	
	
	

	
	3
	外形尺寸（长×宽×高）:350mm×270mm×120mm
	
	
	

	
	4
	输出波形：脉冲波形为双向不对称方波，调制波为方波
	
	
	

	
	5
	输出频率：

5.1治疗模式Ⅰ：脉冲频率为500Hz，脉冲周期2ms，调制波频率：0.5Hz～5Hz，步进为0.5Hz，脉冲周期0.2s～2s；

5.2治疗模式Ⅱ：脉冲频率为0.5Hz～5Hz，步进为0.5Hz，脉冲周期0.2s～2s。
	
	
	

	
	6
	脉冲宽度和调制波宽度：

6.1治疗模式Ⅰ：脉冲宽度1ms，调制波宽度10ms；

6.2治疗模式Ⅱ：波宽10ms。
	
	
	

	
	7
	持续时间:2s～20s范围内可调，步进1s
	
	
	

	
	8
	间歇时间:2s～20s 范围内可调，步进 1s
	
	
	

	
	9
	直流分量:0
	
	
	

	
	10
	幅度值:在500Ω的负载电阻下，最大幅度值为50V
	
	
	

	
	11
	治疗时间调节范围：1～99min，步进1min
	
	
	

	
	12
	输出电流强度：0～100mA，分50级连续可调，步进1级。

功能参数
	
	
	

	
	13
	便携台式机型，四通道独立输出，支持同时治疗多名患者
	
	
	

	
	14
	配置8寸彩色电容触摸屏，触控灵敏，操作便捷，治疗参数一目了然
	
	
	

	
	15
	具备不少于两种治疗模式：

15.1处方模式：系统内置不少于15种常见疾病治疗处方，便于临床快速选择；

15.2自定义模式：包含治疗模式Ⅰ和治疗模式Ⅱ两种子模式可供选择，且支持调节不少于3种治疗参数。
	
	
	

	
	★16
	系统支持保存不少于45个自定义处方，可自定义设置并保存治疗参数，满足临床多种治疗需求
	
	
	

	
	★17
	具备通道状态栏，支持实时显示各通道运行状态
	
	
	

	
	★18
	具有电极脱落报警功能：治疗过程中检测到电极脱落时，则设备发出蜂鸣声报警，弹出警示界面并显示发生异常的电流通路编号
	
	
	

	
	19
	支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据治疗需求自行设置，设置后各通路默认治疗时间随之变动
	
	
	

	
	20
	具备屏幕亮度调节功能：可分为1-5级，步进1级，逐级增大
	
	
	

	
	21
	具备按键音状态调节功能，可根据需求开启/关闭按键音
	
	
	

	
	22
	系统内置电子说明书，便于临床快速查阅，包括：操作流程、注意事项和常见故障及排除
	
	
	

	
	23
	适用范围用于部分失神经、完全失神经的治疗
	
	
	

	
	24
	装机配件：

24.1电疗输出线4根

24.2转接线8根

24.3线夹4个

24.4绑带4根

24.5贴片电极（40mm×40mm）20片

24.6硅橡胶电极（40mm×50mm）4片；（40mm×80mm）4片

24.7棉布套 （50mm×50mm）8片；（50mm×80mm）8片
	
	
	


（2）空气波压力治疗仪1台参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	二、空气波压力治疗仪
	1
	适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。
	1
	台
	

	
	2
	主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。
	
	
	

	
	3
	结构形式：台式、手提二合一结构（可装配撑杆底座）。
	
	
	

	
	★4
	显示方式：真彩液晶界面显示方式。
	
	
	

	
	★5
	按键方式：一键飞梭的操作方式，提供专利证书作为佐证，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。
	
	
	

	
	★6
	工作腔数：8腔，具备全方位连续挤压叠加气囊设计治疗套；

主机可同时支持2个8腔套筒工作，具备导气管快速对位装置。
	
	
	

	
	7
	工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。
	
	
	

	
	8
	保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。
	
	
	

	
	9
	间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。
	
	
	

	
	10
	工作模式：共有8种预先设定的工作模式。
	
	
	

	
	★11
	11.1治疗方案：共有6种内置组合治疗方案，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。

11.2定时功能：定时时间为1min～99min，步距为1min，误差为±2％，最大应不大于1min。

11.3过压保护：治疗仪具有过压保护措施，保证在单一故障状态下能够在套筒和连接管路中产生的最大压强，不大于240mmHg。

11.4安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。

11.5套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。

设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。

11.6 CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》
	
	
	

	
	★12
	具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）
	
	
	

	
	13
	入选省科技厅“2023年第一批入库科技型中小企业”，提供省科技厅文件。
	
	
	


 （3）四肢联动康复训练仪1台参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	三、四肢联动康复训练仪
	1
	适用范围：适用于改善患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；在多通道功能性电刺激模式下效果更显著。
	1
	台
	

	
	2
	产品组成：中央控制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）、脉搏血氧检测反馈系统（POS系统，选配）。
	
	
	

	
	3
	主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以椭圆（踏步）运动模式对患者上肢或下肢同时进行功能训练，具备健侧带动患侧、一肢带动三肢的功能。
	
	
	

	
	4
	治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。
	
	
	

	
	5
	时间设置：可以预设时间，范围为0~120min，主界面可显示为正计时或者倒计时。
	
	
	

	
	★6
	操作与显示：10吋抗菌真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。
	
	
	

	
	7
	治疗期：整个治疗期分为预热期、主动期、放松期、被动期。
	
	
	

	
	8
	踏车参数：

8.1电机转速：15~55r/min可调；

★8.2助力扭矩：1~29Nm可调，最高可达29Nm（提供有效证明）；

★8.3阻力扭矩：1~25Nm可调，最高可达25Nm（提供有效证明）。

8.4急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作，保护患者免受损害。
	
	
	

	
	★9
	设备具有“保护（脉氧）停机功能”，具有可接收脉搏血氧仪设备（“脉搏血氧仪”为选配件）数据的接口，当康复踏车接收到的血氧或脉率数据超出当前预置血氧或脉率限值20s内康复踏车停止工作。
	
	
	

	
	10
	座椅可双向90度旋转，方便患者安全上下。
	
	
	

	
	★11
	升级方式：可以增配同品牌多通路功能性电刺激器（FES升级包），升级为同款型的FES系列康复踏车。升级产品让患者更好的进行主动积极的治疗，达到“任务导向性重复训练”对功能恢复的效果。升级款是一款基于运动参数的电刺激康复踏车。（提供有效证明）
	
	
	

	
	★12
	康复踏车可实现远程通讯，具备软件远程升级功能。（提供有效证明）
	
	
	

	
	★13
	具备“患者特征”选项，“肌肉痉挛”可进行无级调节。
	
	
	

	
	★14
	踏车软件具备两种动画类型、三种动画人物、六种背景音乐选项，以及多种对应肌肉电极片粘贴方法图示。

具有患者治疗方案信息存储、数据导出以及信息恢复功能。情景互动PAD画面可无线投屏到外扩显示设备，以满足单台或多台康复踏车同时投屏，实现团体康复训练模式，提高患者主动性和积极性，加强训练效果。
	
	
	

	
	15
	CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 。
	
	
	

	
	16
	提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。
	
	
	

	
	17
	配有设备管理系统，可接入医院信息系统，显示设备状态、使用次数、工作时长等。
	
	
	

	
	18
	入选省科技厅“2023年第一批入库科技型中小企业”，提供省科技厅文件。
	
	
	


（4）肢体智能康复工作站（上下肢）2台参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	四、肢体智能康复工作站（上下肢）
	1
	产品具有国家医疗器械注册证。
	2
	台
	

	
	2
	产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。
	
	
	

	
	3
	具有自主知识产权的外观设计专利1项，实用新型专利5项，软件著作权登记证书。
	
	
	

	
	4
	一台设备可提供上肢与下肢的运动康复训练。
	
	
	

	
	5
	阻力设定范围：0-20Nm,档间距1Nm,允许误差±1Nm。
	
	
	

	
	★6
	上、下肢被动训练转数：0-60rpm, 步距1rpm,允许误差±10%
	
	
	

	
	7
	被动训练上肢电机动力最大输出9.2Nm，允许误差±20%
	
	
	

	
	8
	被动训练上肢电机动力最大输出9.2Nm，允许误差±20%
	
	
	

	
	9
	定时设置范围：0-120min,步进可调，步距1min，允许误差±10%
	
	
	

	
	10
	痉挛等级：高、中、低三档，根据使用者情况进行设定。
	
	
	

	
	11
	电机等级：高、中、低三档。
	
	
	

	
	12
	康复机上肢训练盘旋转面垂直调整角度90°
	
	
	

	
	13
	上肢训练臂可进行水平方向180°旋转，为上、下肢训练提供舒适与便捷
	
	
	

	
	14
	显示屏：可进行180°旋转，7寸彩色液晶触摸显示操作
	
	
	

	
	★15
	上肢训练方式：上肢训练臂可进行垂直方向90度旋转，具有上肢垂直圆周运动与水平圆周运动变换功能
	
	
	

	
	16
	机身高度调节范围：不低于10CM
	
	
	

	
	17
	患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果
	
	
	

	
	18
	对称性训练：具有左下肢和右下肢、左上肢和右上肢的对称性训练功能，实时显示两侧肢体运动百分比
	
	
	

	
	19
	具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能
	
	
	

	
	20
	具有语音提示功能，实时播报患者当前运动状态
	
	
	

	
	21
	具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置
	
	
	

	
	22
	训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示
	
	
	

	
	23
	训练结束后显示运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性
	
	
	

	
	24
	安全防护：异常声音控制、急停按钮、超速急停
	
	
	

	
	25
	主、被动训练模式可自由转换或可手动选择
	
	
	

	
	26
	训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向
	
	
	

	
	★27
	训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式
	
	
	

	
	28
	上肢训练把手：上肢直手柄、上肢拐臂手柄、上肢托架，一键式更换，便捷高效
	
	
	

	
	29
	护腿板高度可调节，适用于不同身高患者使用
	
	
	

	
	30
	设备自检功能：开机时，设备自动检测运行
	
	
	

	
	31
	电源：220V  50Hz；输入功率：400VA
	
	
	

	
	32
	规格：750mm×740mm×1100mm
	
	
	

	
	33
	净重：90KG
	
	
	


（5）医用诊疗床（电动升降）3张参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	五、医用诊疗床（电动升降）
	1
	床体加宽设计，便于患者在床上进行训练
	3
	张
	

	
	2
	床体采用钢材烤漆材质，结实耐用
	
	
	

	
	3
	床面至少分为头板和尾板两部分，头板角度可调，调节范围不窄于3°~63°
	
	
	

	
	4
	采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态
	
	
	

	
	★5
	床体最大承重≥175kg，需提供由医疗器械质量监督检验所出具的检测报告
	
	
	

	
	★6
	电机数量≥1个，床体电机负载最大≥8000N
	
	
	

	
	7
	床面高度调节范围：不窄于500~820mm
	
	
	

	
	★8
	床面采用医用PVC皮革，需按GB/T 16886.10-2024《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与皮肤致敏试验》标准提供“皮肤刺激”项检测报告
	
	
	

	
	9
	配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作
	
	
	


（6）电动起立床2张参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	六、电动起立床
	1
	产品组成：由床架、机械支撑部件、电动控制装置、固定保护装置、脚轮组成
	2
	张
	

	
	2
	正常工作条件：

2.1环境温度：+5℃～+40℃；

2.2相对湿度：≤80%；

2.3大气压：860 hPa～1060 hPa；

2.4电源电压：AC220 V±22 V；

2.5电源频率：50 Hz±1 Hz。
	
	
	

	
	3
	床面高度/mm：550
	
	
	

	
	4
	床面宽度/mm：605mm
	
	
	

	
	5
	床板安全工作载荷/N：1700
	
	
	

	
	6
	升降床架的安全工作载荷/N：2200
	
	
	

	
	7
	输入功率：300VA
	
	
	

	
	★8
	脚托板翻转角度：

8.1内翻、外翻调节角度：0°～15°

8.2背屈、跖屈调节角度：0°～15°

8.3内收、外展调节角度：0°～22°
	
	
	

	
	★9
	床板翻转最大可调夹角 ：≤85°
	
	
	

	
	10
	床板翻转至最大夹角时的运行时间不应小于30s
	
	
	

	
	★11
	电机推力≥8000N，拉力3000N;采用欧洲知名品牌电机，具有CE认证，运行平稳，噪音低
	
	
	

	
	12
	患者承重≥135kg
	
	
	

	
	13
	医用承压轮直径≥7.5cm
	
	
	

	
	14
	采用高密度加强海绵及高档透气皮革，舒适度更强；密度海绵≥5cm
	
	
	

	
	15
	专业医用阻燃标准PVC
	
	
	

	
	16
	框架材质：优质钢材架加喷塑处理
	
	
	

	
	17
	脚托板安全工作载荷不应小于1500 N
	
	
	

	
	18
	桌板垂直安全工作载荷不应小于750 N，水平安全工作载荷不应小于500 N
	
	
	

	
	19
	固定带应为快速松解模式,安全工作载荷不应小于 500N
	
	
	

	
	20
	工作噪音：≤65dB
	
	
	

	
	21
	具有过载保护功能(EOP)，提供最大限度保护
	
	
	

	
	22
	双重控制系统：具有手控器和脚踏开关
	
	
	

	
	23
	两只脚踏板处应有锁紧手柄，逆时针旋转两只脚踏板处的锁紧手柄，松动后即可调节脚踏板的角
	
	
	

	
	24
	控制器：多功能手持操作器具有控制床板升降功能；接触式脚踏开关双重控制床板升降
	
	
	

	
	25
	需符合质量管理体系认证:GB/T 2219001-2016 idt ISO 9001:2015和符合质量管理体系:GB/T 42061-2022 idt ISO 13485:2016(须提供第三方医疗器械质量管理体系认证证书)
	
	
	

	
	26
	产品用途适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练
	
	
	

	
	★27
	独特优势：

该床采用三角钢架。保证床体的稳定性；床采用剪刀钢架。三角形具有稳定性，这样结构起到纵向稳定的作强钢架整体结构，不易变形
	
	
	

	
	28
	配备专业绑带，患者固定更稳定，穿戴更方便，无束缚感和肢体挤压感；并配有可拆卸的桌面板和用于安全支撑的手扶柄
	
	
	


（7）训练用阶梯（双向）1台参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	七、训练用阶梯（双向）
	1
	规格：3100*780*1306-1606(mm)
	1
	台
	

	
	2
	扶手调节范围:7孔调节，调节间距均为50mm，即高度从低到高分别为：1306、1356、1406、1456、1506、1556、1606（mm）
	
	
	

	
	3
	三步梯木板尺寸：

780*290*12(mm)

步距：290(mm)

步高：150(mm)
	
	
	

	
	4
	五步梯木板尺寸：

780*290*12(mm)

步距：290(mm)

步高：100(mm)
	
	
	

	
	5
	扶手直径：32(mm)
	
	
	

	
	6
	材质：钢结构、喷涂工艺、环保防滑垫
	
	
	

	
	7
	用途：主要用于患者恢复日常上下楼功能及行走能力的训练
	
	
	


（8）四人站立架1台参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	八、四人站立架
	1
	该设备主要用于截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者进行站立训练
	1
	台
	

	
	2
	规格：1860*1840*1145(mm)
	
	
	

	
	3
	桌面高度1120mm
	
	
	


（9）平行杠1台参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	九、平行杠
	1
	规格：3013*750*（785-1035）(mm)
	1
	台
	

	
	2
	扶手高度六级调节：

2.1第一级 785(mm)

2.2第二级 835(mm)

2.3第三级 885(mm)

2.4第四级 935(mm)

2.5第五级 985(mm)

2.6第六级 1035(mm)
	
	
	

	
	3
	扶手间距：562(mm)
	
	
	

	
	4
	扶手直径：38(mm)
	
	
	

	
	5
	材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫
	
	
	

	
	6
	用途：主要用于步行训练、矫正不良步态，肌力增强训练
	
	
	


（10）肋木1台参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	十、肋木
	1
	主要用于借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练
	1
	台
	

	
	2
	规格：1095*680*2308(mm)
	
	
	

	
	3
	肩梯上下高度调节范围:1720～2250mm
	
	
	

	
	4
	肋木上弯架横杆调节范围：720～2425mm
	
	
	

	
	5
	横杆间隔155mm
	
	
	


（11）电动病床4张参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	十一、电动病床
	1
	电动康复床结合了起立床的治疗功能与护理床的舒适设计
	4
	张
	

	
	2
	具有电动背起床面体位调节，为护理开展提供便捷
	
	
	

	
	3
	产品采用大推力静音医用电机，承重大，起立过程平稳、安全
	
	
	

	
	4
	一键式床挡开启与闭合，操作简单
	
	
	

	
	5
	手控盒操控系统，为临床工作带来便捷
	
	
	

	
	6
	采用医用慢速推杆，起立速度缓慢更，适用于长期卧床患者
	
	
	

	
	7
	全钢架结构，安全稳定
	
	
	

	
	★8
	医用牛津布，抗菌性及透气性更强
	
	
	

	
	9
	脚轮设计，快速锁定与开启，方便临床转移患者
	
	
	

	
	10
	电源电压：AC220V±22V ，频率:50Hz±1Hz
	
	
	

	
	11
	电动推杆最大推力：10000N
	
	
	

	
	12
	电动推杆数量：3个
	
	
	

	
	★13
	角度调节范围：

13.1起立角度范围：0°～82°

13.2背部床板可调角度：0°～67°
	
	
	

	
	★14
	床面升降范围：520～750mm
	
	
	

	
	15
	绑带可移动，可拆卸床头、床尾架、床垫可拆
	
	
	

	
	16
	最大承重：170KG
	
	
	

	
	17
	重量：120KG
	
	
	

	
	18
	规格：

18.1外形尺寸：2050mm×920mm×940mm～2280mm

18.2床面尺寸：1960×850
	
	
	

	
	19
	脚踏板尺寸：500*460mm
	
	
	


（12）胃肠多功能治疗仪1台参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	十二、胃肠多功能治疗仪
	1
	安全类别：I类BF型
	1
	台
	

	
	2
	使用电源：AC220V，50Hz
	
	
	

	
	3
	按运行模式分类：连续运行
	
	
	

	
	4
	⼯作频率：2kHz，允差±10％
	
	
	

	
	★5
	10寸触摸屏，分辨率1024×600
	
	
	

	
	★6
	四路输出，可同时为四位患者治疗
	
	
	

	
	7
	按对进液的防护程度分类：IPX0等级
	
	
	

	
	8
	仪器设有输出指示，方便查看仪器工作状态
	
	
	

	
	★9
	输出幅度：治疗仪共30档，输出幅度0～26V，允差±10％
	
	
	

	
	10
	载波波形：双向对称⽅波，载波频率2kHz，脉冲宽度250µs
	
	
	

	
	11
	调制波形：正弦波 调幅度：100％，允差±5％
	
	
	

	
	12
	输出电流：在500Ω的负载下，输出电流不⼤于45mA
	
	
	

	
	★13
	调制频率：治疗模式A：0.05Hz；治疗模式B：0.2Hz；联合治疗模式：0.05Hz、0.2Hz交替，每周期0.05Hz输出80秒，0.2Hz输出65秒，允差±10％
	
	
	

	
	14
	输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不⼤于10％
	
	
	

	
	★15
	治疗时间：1min～60min可调，步进5min，允差±30s
	
	
	

	
	16
	⼯作时间：连续⼯作时间应不少于4h
	
	
	

	
	★17
	应选购长40mm×宽40mm理疗用体表电极，允差±5％（一袋四贴）
	
	
	

	
	★18
	该产品对便秘、胃下垂、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、术后肠麻痹具有兴奋神经肌⾁的作⽤，对肠粘连、术后粘连具有软化瘢痕松解粘连的作⽤，对功能性消化不良、功能性烧⼼、胃食管反流、嗳⽓症、恶⼼和呕吐症、肠易激综合征具有缓解症状的作⽤
	
	
	

	
	★19
	已通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证
	
	
	

	
	★20
	外观设计授权公告号：CN306020675S
	
	
	

	
	21
	维保服务：一年换新，终身免费保修
	
	
	


（13）深层肌肉刺激仪2台参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	十三、深层肌肉刺激仪
	★1
	每分钟最高振动次数：≥3600次/min
	2
	台
	

	
	★2
	振动频率： ≥20-60Hz之间可调，≥5档调节，10Hz步进调整
	
	
	

	
	3
	振动幅度：≥6mm，允许误差±1mm
	
	
	

	
	★4
	根据临床需求≥3种治疗头进行选择
	
	
	

	
	5
	采用ABS亚克力材质调频控制器
	
	
	

	
	6
	治疗时振动连续输出，治疗头可伸缩
	
	
	

	
	★7
	治疗深度： ≥20-60mm，直击病灶
	
	
	

	
	8
	机身重量≥2.5KG
	
	
	

	
	9
	内置超静音马达，免噪音干扰
	
	
	

	
	10
	规格（长×宽×高）：≥22.6×5×14.6cm
	
	
	

	
	11
	材质：钛合金、不锈钢、铝合金
	
	
	

	
	12
	电源输入电压：220 V±22V
	
	
	


（14）双屏超声波治疗仪2台参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	十四、双屏超声波治疗仪
	★1
	操作：配有全数字7寸高响应度、高亮度、高对比度的中文彩色触摸显示屏，无任何按钮和旋钮，操作非常简单
	2
	台
	

	
	2
	显示：大屏幕高清彩色液晶显示屏，中文显示屏，幕显示分辨率（像素）：1024*600
	
	
	

	
	3
	输出模式：连续输出和脉冲输出
	
	
	

	
	4
	脉冲频率：16Hz，48Hz和100Hz
	
	
	

	
	★5
	声工作频率：单头可实现双频输出（1MHz/3 MHz）
	
	
	

	
	6
	有效声强：最大有效声强不超过3W/cm2
	
	
	

	
	7
	治疗时间：0-30min可调，步进1
	
	
	

	
	★8
	处方功能：内含25个临床常见疾病的标准处方
	
	
	

	
	9
	存储功能：可以保存50个机器的设置和处方（即收藏夹）
	
	
	

	
	★10
	治疗信息：内设的固定处方带有治疗信息，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息，方便治疗人员学习和找准治疗部位
	
	
	

	
	★11
	接触控制功能：当超声头表面与患者接触不充分时，治疗就会中断，同时提示灯亮起，设备无输出；当超声头恢复接触时，设备也会自动恢复治疗
	
	
	

	
	★12
	手持式超声头：配备5cm²超声头和1cm²超声头（超声头为防浸式设计，可用于水下治疗）
	
	
	

	
	★13
	超声探头模块化设计，售后只需更换损坏部分
	
	
	

	
	14
	波束不均匀系数RBN：≤8
	
	
	

	
	15
	脉冲模式占空比：10％、20％、30％、40％、50％、60%、70%、80％、90%
	
	
	

	
	16
	主机尺寸：268 x 250x 166 mm
	
	
	

	
	17
	电源电压：AC220V、50/60Hz
	
	
	

	
	18
	输入功率：50VA
	
	
	


（15）多功能短波治疗仪1台参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	十五、多功能短波治疗仪
	1
	主要特点
	1
	台
	

	
	1.1
	输出方式：连续模式；脉冲模式P1；脉冲模式P2；脉冲模式P3
	
	
	

	
	1.2
	输出功率显示：数字功率显示和电流表指示
	
	
	

	
	1.3
	调谐方式：全自动快速调谐
	
	
	

	
	1.4
	定时：电子可调定时
	
	
	

	
	1.5
	射频输出功率：电子设定值，输出功率连续可调，详见输出功率表
	
	
	

	
	2
	主要技术参数
	
	
	

	
	★2.1
	振荡频率：40.68 MHz±1.5%
	
	
	

	
	2.2
	输出功率： 200W±20％ （详见：输出功率表3-1、3-2、3-3）
	
	
	

	
	2.3
	——连续模式： 0～200W连续可调
	
	
	

	
	2.4
	——脉冲模式P1：0～100W连续可调
	
	
	

	
	2.5
	——脉冲模式P2：0～33.5W连续可调
	
	
	

	
	2.6
	——脉冲模式P3：0～24.0W连续可调
	
	
	

	
	3
	定时范围：0~30min，误差不大于±1min（结束治疗自动停机，并发出声音提示）
	
	
	

	
	4
	电源电压：交流220V±10％，50Hz±2％
	
	
	

	
	5
	输入功率：1000VA
	
	
	

	
	6
	机器类别：I类BF型
	
	
	

	
	7
	外形尺寸：410mm×380mm×890mm
	
	
	

	
	8
	整机重量：35kg
	
	
	

	
	9
	工作环境：温度＋5～＋40℃，相对湿度小于80％
	
	
	

	
	10
	运输储存：环境温度为－40～＋75℃，相对湿度93％，无腐蚀性气体通风良好
	
	
	


（16）高流量加温湿化治疗仪1台参数
	设备名称
	序号
	具体要求
	数量
	单位
	备注

	十六、高流量加温湿化治疗仪
	1
	温度控制范围29℃至37℃；高流量模式下温度9档可调，步进1℃，湿化7档可调，温度传感器在病人界面近端，保证患者使用舒适度
	1
	台
	

	
	★2
	一体化流量调节，范围2-60/70/75/80LPM，提供低流量和高流量两种模式。具有流量爬坡功能，爬坡时间范围：0-20min，步进2min
	
	
	

	
	3
	具有持续正压通气（CPAP）模式，压力范围：4cmH2O～20cmH2O，压力步进：0.5cmH2O
	
	
	

	
	★4
	英寸触摸式液晶显示屏，流量、温度、氧浓度、SPO2、脉率、呼吸频率、ROX指数、氧源压力可同屏幕实时显示
	
	
	

	
	★5
	标配血氧饱和度/脉率监测，实时监测与记录血氧饱和度情况。可选配儿童款血氧探头
	
	
	

	
	★6
	电磁阀式自动控制氧浓度，一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，寿命长，精确调节FiO2，范围：21%-100%，步长1%
	
	
	

	
	7
	配置加温呼吸管路，具有高密度均匀分布螺纹加热丝，加热丝总长度≥700cm，螺旋管路且带温度传感器监控
	
	
	

	
	★8
	专利性创新气路设计，气体单向流通且不回流主机，主机无需消毒
	
	
	

	
	★9
	内置趋势回顾图，可回顾1天、3天、7天的温度，流量，氧浓度，脉率，血氧等参数
	
	
	

	
	★10
	管路及鼻塞干燥功能：机器停止治疗后继续进行吹扫，对管路及鼻塞进行干燥和清洁，同步排出气道内剩余气体
	
	
	


注：

1、上述参数，若发现供应商虚假投标，经查实保留对供应商或厂商追究相关责任的权利，并且取消中标资格将被记入黑名单。

*2、供应商须在响应文件中承诺无虚假应标，且所投产品满足或优于采购需求。

3、供应商所提供的产品，必须保证采购人在使用期间不受第三方可能提出侵犯其知识产权、商标权和其他知识产权的起诉或纠纷。若供应商所提供的产品发生知识产权、商标权和其他知识产权的起诉或纠纷供应商承担相应责任。
4、采购人保留采购前对产品功能的测试权利，若经发现供应商在投标期间及交付使用期间虚假投标，经查实将被记入黑名单并保留对供应商或厂商追究相关责任的权利，且取消中标资格，已签订合同视为无效，并解除合同，采购人将与排名第二的供应商签订合同，以此类推。（供应商应对以上内容做出承诺）

第六章  评审方法
评审标准前附表

	条款号
	条款

名称
	评审因素
	评审标准

	一
	资格评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	供应商须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若供应商是企业，提供有效的“营业执照”；②若供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若供应商是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

	
	
	具有良好的商业信誉
	①查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）；②截止时点：采购人或采购代理机构的实际查询时间为获取响应文件截止时间以后；③信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；④信用信息的使用原则：经认定被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。（此部分不需要供应商提供证明材料）

	
	
	具有健全的财务会计制度
	①供应商须提供2022年至2024年任意一年度经审计的财务会计报告及报表资料（至少包括：资产负债表、利润表、现金流量表）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。 

②供应商须提供在提交响应文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

备注：以上①-②项证明材料具有同等效力，供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

	
	
	依法缴纳税收
	供应商须提供缴税所属时间在2024年12月1日起至提交响应文件截止之日内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。

	
	
	依法缴纳社会保障资金
	供应商须提供缴费所属时间在2024年12月1日起至提交响应文件截止之日内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）以采购人或代理机构查询为准。

	
	
	（1）响应产品按国家规定须有医疗器械注册证的，供应商须提供响应产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表(如注册证和登记表合二为一，只需提供医疗器械注册证)(请提供复印件)；

（2）供应商为医疗器械经营企业的，须根据响应产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》(请提供复印件)；

（3）医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》(请提供复印件)
	（加盖鲜章的复印件）

	
	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	提供书面声明。（加盖鲜章的复印件）

	上述资格评审标准通过者，才能进入符合性评审。

	条款号
	条款

名称
	评审因素
	评审标准

	二
	符

合

性

评

审

标

准
	评审小组审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求，评审标准要求任何一项不符合的，均不得通过符合性审查。
	1、未按照采购文件规定的要求签署、盖章的。

	
	
	
	2、响应文件书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的。

	
	
	
	3、响应文件是否只有一个有效报价。

	
	
	
	4、响应文件有效期不满足采购文件要求的。

	
	
	
	5、响应文件附有采购人不能接受的条件。

	
	
	
	6、不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求。

	
	
	
	7、法定代表人身份证明书（加盖鲜章的复印件）

	
	
	
	8、法定代表人授权委托书（加盖鲜章的复印件）

	上述符合性评审标准通过者，才能进入综合评分。

	条款号
	条款

名称
	评分标准

	评标总得分计算公式
	供应商的评标总得分＝F1＋F2＋F3
其中：F1、F2、F3分别为磋商报价、商务技术部分2项评分因素的汇总得分；

	分值及权重
	磋商报价F1：30分。
技术部分F2：37.6分。

商务部分F3：32.4分。

	三
	评

审

分

值

构

成

及

标

准

	F1、磋商报价30分。

	
	
	磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×30
评标基准价：满足竞争性磋商文件要求的有效投标且投标价格最低的投标报价。

注：小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扣减额投标报价的，用扣除后的最终价格参与评审。单位同属于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策，只能扣减一次。

	
	
	F2、技术部分，37.6分。

	
	
	设备技术要求审查得分(37.6分)
评标委员会根据招标文件第五章“二、设备技术要求及说明”中技术参数要求进行评审。带★部分共：57条；未带★部分：205条。

带★部分为重要参数部分，一项不满足（负偏离）的扣0.3分；

未带★部分一项不满足（负偏离）的扣0.1分。如技术参数内有要求提供技术资料的均要提供技术支撑材料，未提供的视为不满足要求，均按以上进行扣分。

注：1.所投设备参数须逐一填入“技术规格偏离表”中，并明确正偏离、负偏离、无偏离，如为正偏离参数须提供相应技术支撑材料或证明资料，技术支撑材料包含但不限于：检验报告、认证证书、证明文件、制造厂商发布的最新技术资料彩页。评标过程中评标委员会有权对正偏离内容进行核实并修正；
2.若投标文件中提供的支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，视为不响应该项技术参数要求，技术部分对应参数条款扣分，以评标委员会的审查为准。

3.扣分条件为每条参数，非条款号。

	
	
	F3、商务部分，32.4分。

	
	
	1、供应商对设备的配送、安装、调试方案审查得分(12.4分)
第一个档次（12.4分）：方案包括巡检、故障处理、性能调优、升级服务等方面内容，并制定了惩罚措施，惩罚措施完善且有明细的惩罚金额的；

第二个档次（7分）：方案包括巡检、故障处理、性能调优、升级服务等方面内容，并制定了惩罚措施，无明确的惩罚金额；

第三个档次（3分）：方案包括巡检、故障处理、性能调优、升级服务等方面内容，未制定惩罚措施的；

第四个档次：未提供不得分。

	
	
	2、项目实施方案审查得分(10分)
第一个档次（10分）：有切实可行、详细的项目实施时间表，有详细完整的工作周期安排及保证措施，工作周期安排及保证措施合理、科学、可行、步骤清晰，对本项目有较强的针对性,具有详细全面的项目进度控制措施；

第二个档次（7分）：有详细的项目实施时间表，有完整的工作周期安排及保证措施，工作周期安排及保证措施合理、可行，对本项目有一定针对性，具有项目进度控制措施；

第三个档次（3分）：项目实施时间表简略，有一定的工作周期安排及保证措施，工作周期安排及保证措施可行性差，无针对性，无项目进度控制措施；

第四个档次（0分）：无项目实施时间进度计划安排。

	
	
	3、售后服务方案审查得分 (5分)
第一个档次（5分）：售后服务机构配置方案完善，针对项目实际配置且专业配

置合理，团队人员经验丰富，能完全满足本项目的售后服务需求；

第二个档次（3分）：售后服务机构配置方案基本完善，专业配置基本合理，团队人员具有相关经验，基本满足本项目的售后服务需求；

第三个档次（1分）：售后服务机构配置方案不完善或专业配置不合理或团队人员无相关经验或不能满足本项目的售后服务需求；

第四个档次（0分）：无售后服务机构配置，得 0 分。

	
	
	4、质量保证措施及承诺审查得分(5分)
第一档次（5分）：所提供的质量保证措施内容完整、详细全面、科学合理，有详细的质量保证承诺及违约责任承诺；

第二档次（3分）：所提供的质量保证措施内容基本完整，有质量保证承诺及违约责任承诺；

第三档次（1分）：质量保证措施内容不完整或不可行或无质量保证承诺或无违约责任承诺；

第四档次（0分）：无质量保证措施及承诺。

	四
	定标

说明
	供应商最后得分的统计原则
根据供应商以上各项得分，汇总平均后记为该供应商的最终得分。供应商的最终得分将成为评审小组向采购人推荐成交人的唯一依据。按供应商综合得分由高到低的顺序推荐成交人。综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序推荐成交人，如磋商报价相同的，按商务部分得分由高到低顺序推荐成交人。


注：若经发现供应商在投标期间及交付使用期间虚假投标，经查实将被记入黑名单，并取消中标资格，采购人将与排名第二的供应商签订合同，以此类推。

1.评审方法

磋商小组根据竞争性磋商文件的规定及要求对供应商的响应文件，进行初步评审，在全部满足竞争性磋商文件初步评审要求，质量和服务后，由磋商小组采用综合评分法对各供应商的响应文件进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

注：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得供应商推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
2.初步评审标准  

2.1 资格评审标准：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格；见“评审标准前附表”。

2.2 符合性评审标准：依据竞争性磋商文件的规定对响应文件进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应；见“评审标准前附表”。

3.综合评分标准

本项目评标方法为：综合评分法。

综合评分法采用两阶段评审：

第一阶段为初步评审（符合性评审，资格评审）内容：文件签署、营业执照、资质证书及竞争性磋商文件要求的各项证明资料等。

第二阶段为综合评分部分的评审，对通过初步评审的投标按照综合评分法进行商务和技术评估，综合比较与评价。

供应商只有通过初步评审后才能进入第二阶段的评审评分。

为了保证项目的正常实施，维护政府采购的正常采购秩序，供应商不得以低于成本价（或进价）报价，否则其投标将可能被拒绝或被宣布为废标，不进入综合评分程序。

4.评审程序

4.1初步评审

4.1.1磋商小组依据本章第2.1项、第2.2项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，不再参与磋商。

4.1.2供应商有以下情形之一的，取消其磋商资格：

（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

4.1.3 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，经供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其申请将被拒绝并且其保证金也将被没收。

4.2 磋商、比较与评价

4.2.1磋商小组所有成员集中与通过初审的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

4.2.2竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

4.2.3为有助于响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

4.2.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

    4.2.5供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

4.2.6磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

4.3 评审结果

磋商小组按响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求按综合评分得分由高到低的顺序推荐成交候选人。如出现供应商综合评分得分相同的，按供应商的磋商报价由高到低顺序推荐成交候选人，如出现供应商的磋商报价相同的，按商务部分得分由高到低顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

