昆明理工大学医院2024设备购置—1（二次）

招标文件

项目编号：YNZC2024-G1-06846-ZDGL-0039

求真、务实、诚信、高效

采购人：昆明理工大学

采购代理机构：中德高路咨询（云南）股份有限公司

二〇二四年十二月

目录

第一章 招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	6

第二章 投标人须知	8

投标人须知前附表	8

一、总则	13

二、招标文件	14

三、投标文件	15

四、投标文件的提交	18

五、开标与评标	18

六、中标结果	20

七、其他事项	21

第三章 合同书样式及主要条款	22

合同条款前附表	22

第四章 投标文件格式	30

资格审查部分	31

（一）投标人信息表	31

（二）营业执照或其他证明文件	32

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度	33

（四）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	34

（五）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料	35

▲（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	36

▲（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目的政府采购活动承诺函	37

▲（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动承诺函	38

（九）本项目的特定资格要求	39

（十）招标文件中要求提供的其他资格证明文件	40

报价文件	41

▲（一）开标一览表	41

商务技术部分	42

▲（一）投标函	42

▲（二）承诺书	43

▲（三）法定代表人身份证明书	44

▲（四）法定代表人授权委托书	45

▲（五）投标报价汇总表	46

（六）主要备品备件报价承诺	47

（七）随机专用工具明细表	48

▲（八）技术规格偏离表	49

▲1.“★”重要技术参数承诺书	50

2.产品技术支持资料	51

（九）中小企业声明函（货物）	52

（十）残疾人福利性单位声明函	54

（十一）监狱企业证明文件	55

（十二）供货方案	56

（十三）产品质量保证措施及承诺	56

（十四）售后服务方案	56

（十五）应急方案	56

（十六）投标保证金交纳凭证	57

（十七）节能、环境标志产品	57

（十八）构成投标文件的其他资料	58

第五章 采购内容及要求	59

一、采购需求	59

（一）病床	59

（二）妇科检查床	61

（三）全自动化学发光仪	63

（四）台式低速多管架离心机	65

（五）身高体重测量仪	66

（六）轮椅	68

（七）洗衣机	69

（八）心电图机	70

（九）床旁监护仪	72

（十）教学模拟人（心肺复苏训练考核系统）	76

（十一）全自动血细胞分析仪	79

（十二）手术辅助照明灯	81

二、商务要求	82

第六章 资格评审标准	83

第七章 评标方法（综合评分法）	85

评标方法前附表	85

第一章 招标公告

项目概况 昆明理工大学医院2024设备购置—1（二次）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年12月25日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2024-G1-06846-ZDGL-0039。

2.项目名称：昆明理工大学医院2024设备购置—1（二次）。

3.预算金额：184.085万元。

4.最高限价：（1）总价最高限价：184.085万元；（2）分项报价时不得超过采购需求表中的预算单价。

5.采购需求：

| 序号 | 产品（项目）名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价（元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床 | 40 | 床 | 2500.00 | 否 |
| 2 | 妇科检查床 | 3 | 床 | 50000.00 | 否 |
| 3 | 全自动化学发光仪 | 2 | 台 | 380000.00 | 否 |
| 4 | 台式低速多管架离心机 | 3 | 台 | 13000.00 | 否 |
| 5 | 身高体重测量仪 | 2 | 台 | 27000.00 | 否 |
| 6 | 轮椅 | 3 | 辆 | 750.00 | 否 |
| 7 | 洗衣机 | 3 | 台 | 1200.00 | 否 |
| 8 | 心电图机 | 3 | 台 | 50000.00 | 否 |
| 9 | 床旁监护仪 | 3 | 台 | 50000.00 | 否 |
| 10 | 教学模拟人（心肺复苏训练考核系统） | 3 | 台 | 10000.00 | 否 |
| 11 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 台 | 399000.00 | 否 |
| 12 | 手术辅助照明灯 | 3 | 台 | 1000.00 | 否 |

6.合同履行期限：合同签订之日起30日历天（投标人在此期限内自报最短合同履行期限，此要求为实质性条款，如不满足按废标处理）。

7.质保期：全自动化学发光仪自项目验收合格之日起不少于5年，全自动血细胞分析仪自项目验收合格之日起不少于3年，其它产品自项目验收合格之日起不少于2年。

8.质量标准：满足国家相关法律法规、行业质量标准及采购人要求。

9.交货地点：昆明理工大学指定地点。

10.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1投标人在中华人民共和国境内注册能够独立承担民事责任，持有工商行政管理部门核发的营业执照的法人或其他组织，提供营业执照或其他证明文件（扫描件）；

1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，根据投标人性质提供下列任一材料：①提供2021年—2023年任意一年经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②也可提供距文件递交截止日一年内开户银行出具的资信证明；③也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）；④非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位也可提供以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；⑤投标人为自然人的也可提供承诺函（格式自拟）；

1.3投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函或证明材料）；

1.4投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供2023年05月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满2个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）；

1.5投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（查询时间为本公告发布之日起至投标文件提交截止时间止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目的政府采购活动（提供承诺函）；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺函）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案凭证、所投产品制造商的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证的生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

- 三、获取招标文件

1.时间：2024年12月04日至2024年12月11日23时59分，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）。

本项目不发放纸质采购文件，投标人自行在“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

- 3.方式：

- 3.1凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/ca0013.html（客服热线：0871-67276028<紧急可拨19988166369>）或https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit?certType=32，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南 CA 需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

3.2按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

4.采购文件售价：0元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024 年12月25日09时30分（北京时间）。

2.地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区吴井路183号百富琪商业广场B座709号。

投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

2.公告发布媒体：本项目招标公告在云南省政府采购网上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

3.开标方式：本项目为不见面开标，投标单位无需到达开标现场。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：昆明理工大学

地址：昆明市一二一大街文昌路68号

联系方式：0871-65944936（李老师）

2.采购代理机构信息

名 称：中德高路咨询（云南）股份有限公司

地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区吴井路183号百富琪商业广场B座709号

联系方式：15608763167

3.项目联系方式

项目联系人：杨雯雯、孙娅玲、范忠亮、柏楠

电  话：15608763167

第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：昆明理工大学 地址：昆明市一二一大街文昌路68号 联系方式：0871-65944936（李老师） |
|  | 采购代理机构 | 名 称：中德高路咨询（云南）股份有限公司 地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区吴井路183号百富琪商业广场B座709室 项目联系人：杨雯雯、孙娅玲、范忠亮、柏楠 联系方式：15608763167 |
|  | 项目名称及项目编号 | 项目名称：昆明理工大学医院2024设备购置—1（二次） 项目编号：YNZC2024-G1-06846-ZDGL-0039 |
| 3.1 | 招标范围 | 详见第五章采购内容及要求。 |
| ★3.2 | 合同履行期限、质保期、质量标准、交货地点 | 合同履约期限：合同签订之日起30日历天（投标人在此期限内自报最短合同履行期限，此要求为实质性条款，如不满足按废标处理）。 质保期：全自动化学发光仪自项目验收合格之日起不少于5年，全自动血细胞分析仪自项目验收合格之日起不少于3年，其它产品自项目验收合格之日起不少于2年。 质量标准：满足国家相关法律法规、行业质量标准及采购人要求。 交货地点：昆明理工大学指定地点。 |
| ★4.1 | 投标人资格要求 | 详见第一章招标公告的内容。 |
| ★4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在公告发布媒介上发布澄清公告 |
| 10.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在公告发布媒介上发布澄清公告 |
| ★15.1 | 本项目预算金额及最高限价 | 预算金额：184.085万元； 最高限价：（1）总价最高限价：184.085万元；（2）分项报价时不得超过采购需求表中的预算单价。 |
| ★17.1 | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 18.1 | 分包 | ☑本项目不得分包。 □本项目中，可以分包。 |
| ★21.1 | 投标保证金 | 一、保证金的提交方式 保证金的提交方式：支票、汇票、本票、银行转账、银行保函、保证保险等非现金形式。投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。 （一）银行转账：保证金应以投标人自身的名义提交，不得以其他名义提交。投标人为企业的，必须从其基本账户转出，且不得以分支机构名义提交。 （二）银行保函：1.当投标人未能按照招标文件要求履行义务而导致采购人受到损失时，由担保银行按照要求对采购人的损失承担代偿责任。2.在银行保函中，投标人为被担保人，采购人为收益人。 （三）保证保险：1.当投标人未能按照招标文件要求履行义务而导致采购人受到损失时，由保险公司按照保险合同对采购人的损失承担代偿责任。2.投标人在支付保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。3.在保证保险中，投标人为投保人，采购人为被保险人。 二、保证金的提交时间 保证金到账截止时间为响应文件递交截止时间，到账时间以实际到达专用账号时间为准，未按时到账的保证金视为未提交；采用银行保函方式的，在响应文件递交截止时间前，投标人应当提供有效的银行保函。 三、保证金的办理程序 （一）采用银行转账方式： 项目名称：昆明理工大学医院2024设备购置—1（二次） 账户名称：中德高路咨询（云南）股份有限公司（注：输入括号时选择英文输入法） 开户行：招商银行股份有限公司昆明东站支行 账号：871908042810602 保证金金额：20000.00（大写：贰万元整） 注：1、保证金必须从投标人的法人基本账户划出； 2、保证金截止时间为响应文件递交截止时间，到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金无效； 3、拒绝企业投标人采用私人账户汇款及银行存现方式提交保证金； 请潜在投标人在跨行转账时考虑以下因素：1、按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午4点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；2、跨行转账尽量采用电汇方式。 （二）采用银行保函方式： 项目名称：昆明理工大学医院2024设备购置—1（二次） 保证金金额：20000.00（大写：贰万元整） 办理程序： 潜在投标人自行办理。 （三）采用保证保险方式 ： 项目名称：昆明理工大学医院2024设备购置—1（二次） 保证金金额：20000.00（大写：贰万元整） 办理程序： 潜在投标人自行办理。 |
| 23.1 | 提交投标文件截止时间 | 详见第一章招标公告的内容。 |
| 23.2 | 提交投标文件的地点 | 详见第一章招标公告的内容。 |
| 23.3 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 25.1 | 开标时间和地点 | 同提交投标文件截止时间和地点 |
| 27.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 27.7 | 核心产品 | 全自动化学发光仪 |
| 32.1 | 履约担保 | □不要求 ☑要求： 履约保证金金额：合同价款的5% 履约保证金形式：银行转账或银行保函或或保险保函(保单)或担保保函等非现金形式提交。 注：履约保证金在项目终验合格后，凭“昆明理工大学履约保证金收据、昆明理工大学仪器设备验收报告”办理不计利息全额退还。 |
| 35 | 需要补充的其他内容 |  |
| 35.1 | 备选方案：不接受 |  |
| 35.2.1政府采购政策 | 1.中小型企业 1.1根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 1.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 1.3投标人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，如实填写并提交《中小企业声明函》，对提交的《中小企业声明函》的真实性负责。提交的《中小企业声明函》不真实的，应承担相应的法律责任。 1.4本项目针对小型、微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 2.监狱企业优惠政策 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 3.残疾人福利性单位 3.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 3.3残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.关于节能产品及环境标志产品： 按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。 5.允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 |  |
| 35.2.2本项目采购标的对应所属行业 | 工业 |  |

- 一、总则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 资金来源

2.1本项目资金为财政资金，已落实。用于采购“采购内容及要求”所列货物或服务。

3. 招标范围

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目合同履行期限、质保期、质量标准、交货地点：见“投标人须知前附表”。

4. 投标人资格要求

4.1投标人资格要求：见“投标人须知前附表”。

4.2是否接受联合体投标：见“投标人须知前附表”。

5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

- 质疑

6.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：质疑函采取现场书面递交形式或邮寄递交形式。由法定代表人持本人身份证原件或授权委托代理人持本人身份证原件及授权委托书原件，同时携带质疑函（原件）和加盖单位公章的相关依据和证明材料，送至采购代理机构或将以上资料原件扫描件发送至1877834389@qq.com。邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

联系部门：中德高路咨询（云南）股份有限公司

联系电话：0871-63355782

通讯地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区吴井路183号百富琪商业广场B座713号

6.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

- 投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日向本级财政部门提起投诉。

- 二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章合同书样式及主要条款

第四章投标文件格式

第五章采购内容及要求

第六章资格评审标准

第七章评标方法

9. 招标文件的澄清

9.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

9.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

9.3除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.2项规定的时间后的任何澄清要求。

10. 招标文件的修改

10.1 采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（详见“采购内容及要求”）和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足其中任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1 投标文件资格文件部分详见第四章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

13.2 投标文件商务技术部分详见第四章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

13.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第四章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过预算金额及最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“采购内容及要求”中的所投标段货物或服务内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家、行业、市场现行技术经济标准及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的投标报价。投标报价包括但不仅限于货物出厂价、安装调试费、运杂费、差旅费、保险费等，投标人技术服务费、售后服务、招标代理服务费，质保期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等完成本项目所需的全部费用，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、保险费等。

15.6技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务、技术资料费以及技术咨询协调费用等。

16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。

17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1不允许分包。

★19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20. 投标文件的编制

20.1投标文件应按第四章“投标文件格式”进行编写，投标人应安装“政采云”投标客户端，根据招标文件格式编制投标文件，投标文件编制完成后须用CA按格式进行电子签章，在所要求的位置有法定代表人的电子签名或盖章，均使用CA按格式进行电子签章，最终生成加密标书后进行上传。

20.2投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

21. 投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.4投标保证金的退回只以网上银行转账的方式进行。

21.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内撤销投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。

- 四、投标文件的提交

22. 投标文件的密封与标记

22.1电子投标文件的密封和标记

网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。

23. 提交投标文件的截止时间和地点

23.1投标文件提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交截止时间。

23.2投标文件提交地点：详见“投标人须知前附表”。

23.2投标文件的退还：详见“投标人须知前附表”。

24. 电子投标文件的修改与撤回

24.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。

- 五、开标与评标

25. 开标

25.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点公开开标。

25.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持；

（2）开标：设置解密时间后，由各投标人进行在线远程解密；

注：请投标人务必使用编制投标文件时的加密数字证书进行远程解密。

（3）唱标：由唱标人（或系统）宣读投标人在其电子投标文件中、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

25.4开标工作人员将做开标记录，参加开标的各投标人代表（在线）和相关工作人员须签字确认。

25.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25.6投标人未参加开标或未当场提出异议的，视同认可开标结果。

26.资格审查

26.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标

27.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

27.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

27.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★27.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★27.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（不同单位的投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一单位或者个人编制）；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

★27.7若投标人提供的核心产品为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格低优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，按记名投票的方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27.8若单个项目标段为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按27.7款规定处理。

28. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

29.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30. 中标通知书

30.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

31. 签订合同

31.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

31.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 履约担保

32.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

32.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 七、其他事项

33. 采购代理服务费

33.1参照原国家计委《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）中收费标准下浮30%计算，由中标人向中德高路咨询（云南）股份有限公司交纳。

33.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。

34. 招标文件编制依据

34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制。

35.需要补充的其他内容

35.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

35.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第三章 合同书样式及主要条款

合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货期、交货方式及交货地点 1）交货期：合同签订之日起30日历天（投标人在此期限内自报最短交货期）（此要求为实质性条款，如不满足按废标处理）。 2）交货地点：昆明理工大学指定地点。 3）交货方式：货物送至采购人指定地点并完成设备就位、组装、调试及验收。 |
| 2 | 付款方式： 设备到货、安装调试完成，且能正常运行，经甲方使用部门初验合格、经国有资产与实验室管理处组织最终验收合格，且完成设备资产建账后交付合同全款发票（进口设备付汇完成并提供银行付汇水单）及相关归档、报账资料后，甲方向乙方支付100%合同货款。付款以转账形式支付。 |
| 3 | 验收及验收标准： 1、设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求； 2、项目验收：乙方负责设备安装和调试，完工后，甲方测试是否合格并满足技术要求； 3、实作性操作验收：设备是否正常运作3个月。 |

政府采购合同

（电子交易项目适用）

项 目 名 称：

合 同 编 号：                              （系统编号）

（自编号，如有）

甲       方：昆明理工大学

乙       方：

甲方（采购人公章）名称：昆明理工大学

地址：昆明市一二一大街文昌路68号

邮编：650504

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：0871-65916588

开户银行：中国银行股份有限公司昆明市大学城支行

账号：13562673947500003

合同签订时间：

乙方（投标人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

合同签订时间：

丙方（鉴证方公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

或委托代理人：

经办人：

电话：

开户银行：

账号：

甲乙双方根据“招标项目名称” 项目招标结果（采购代理机构：            ，项目编号：             ），确定由乙方负责甲方（使用部门 ）设备供应，经过双方充分协商达成一致意见，签订以下内容：

一、主体设备要求和数量、价格：

见附件

二、随机资料和配套附属设备要求

标准配置。

三、安装调试要求

设备安装调试符合国家标准或规范，并满足甲方技术要求，乙方负责免费进行设备的安装测试同时完成。

四、配套设备、备品备件（含易损件或消耗品）要求及长期供应优惠条件

长期优惠供应。

五、合同总价：（人民币  元）           元整

小写：￥           元

以上价格为甲方指定地点交货价，并包含设备的安装运输调试费用。

六、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管控制）；

2、负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

3、负责组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的设备服务。

5、如非甲方和不可抗力原因乙方未能按照合同约定交货，并严重超期造成采购人损失的，采购人有权根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由乙方自行承担。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；设备及主要配件保修期    年（以终验合格之日为起始日期），人工保修服务     年（以终验合格之日为起始日期），终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修，发生两次以上技术问题应免费更换；人工保修服务期内，乙方对设备提供免费人工服务，仅收取备件维修更换成本费。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证    小时内到达现场，    类故障保证由   人员（或工程师）在   天内修复，   类故障保证由   人员（或工程师）在   天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行   月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；

2、保证甲方在合同设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3、严格遵守招标文件、投标文件及中标所承诺的一切规定和条款；

4、参与甲方共同进行设备和项目的验收。

七、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备的技术及服务保证甲方正常使用）。

八、技术培训：

乙方向甲方提供  天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；大型设备（或招标文件有要求、或投标文件有承诺的），乙方还将负责甲方   人专业技术人员（或工程师）国内培训并应获得技术证书，费用由乙方负责，具体时间为     天、地点为                   ，其他由甲乙双方协定。

九、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话：        ，联系人：。

十、整体项目完成时间（即设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为合同签订生效后于    年

月    日内完成。

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（昆明理工大学），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付设备的相关资料及配备的用件、工具等。

十一、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求；

2、项目验收：乙方负责设备安装和调试，完工后，甲方测试是否合格并满足技术要求；

3、实作性操作验收：设备是否正常运作3个月。

十二、合同价款结算（按招标文件）

1、乙方向甲方财务处缴纳中标金额5%的履约保证金。

2、设备到货、安装调试完成，且能正常运行，经甲方使用部门初验合格、经国有资产与实验室管理处组织最终验收合格，且完成设备资产建账后交付合同全款发票（进口设备付汇完成并提供银行付汇水单）及相关归档资料后，甲方向乙方支付合同总价的100%货款。付款以转账形式支付。

3、如非甲方和不可抗力原因乙方未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等），或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准，使得项目资金被上级财政部门收回，由此产生的一切损失及后果均由乙方承担。

4、该履约保证金在项目终验合格后乙方凭“昆明理工大学履约保证金收据、昆明理工大学仪器设备验收报告”到甲方财务处办理不计利息全额退还。

十三、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向甲方住所地人民法院起诉。

十四、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十五、本合同一式壹拾贰份，甲方执捌份，乙方存叁份，丙方存壹份。

十六、本合同自签订之日起生效。

十七、本合同不可分割之部分：

- 招标文件；

- 中标人（乙方）的投标文件及其澄清文件；

- 采购人发出的《中标通知书》；

- 合同书附件。

附件1（签订合同时此附件应横向打印）：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 规格 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家及 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价为：（人民币大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2（签订合同时此附件应横向打印）：

| （附件1设备或系统由多个项目组成）配置清单 |  | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配置 |  |

第四章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

投标人（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名或签章）：

日期：         年    月    日

## 资格审查部分

- （一）投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可 |  |  |  |  |  |
| 如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- （二）营业执照或其他证明文件

（扫描件）

- （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

根据投标人性质提供下列任一材料：①提供2021年—2023年任意一年经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②也可提供距文件递交截止日一年内开户银行出具的资信证明；③也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）；④非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位也可提供以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；⑤投标人为自然人的也可提供承诺函（格式自拟）。

- （四）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（提供承诺函或证明材料，格式自拟）

- （五）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供2023年05月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满2个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）。

- ▲（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：   （采购人）

我公司郑重承诺在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

投标人：	                                    （电子签章）

日期：         年 	 月    日

- ▲（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目的政府采购活动承诺函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，我单位与本项目其余投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况

投标人：	                                    （电子签章）

日期：         年 	 月    日

- ▲（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动承诺函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，我单位未提供本项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人：	                                    （电子签章）

日期：         年 	 月    日

- （九）本项目的特定资格要求

投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案凭证、所投产品制造商的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证的生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

- （十）招标文件中要求提供的其他资格证明文件

投标人认为需要提交的其他资格证明材料。

## 报价文件

- ▲（一）开标一览表

项目名称：                   项目编号：

| 投标报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 交货地点 |  |
| 备注 |  |

注：1.此表中的投标报价为总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人（电子签章或签名）：

年       月       日

## 商务技术部分

- ▲（一）投标函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标报价，向你方提供招标文件要求的货物/服务。

- 我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起90个日历天。

3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

（4）除投标文件列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。

5．                （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：                                 传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

投标人（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名或签章）：

年       月       日

- ▲（二）承诺书

致：（采购人）

若我公司有幸中标，我公司承诺以下事宜：

1、我公司在接到领取中标/中标通知书的通知后，在   个工作日内到采购代理机构领取中标/中标通知书。领取中标/中标通知书后在   个工作日内按照昆明理工大学要求缴纳履约保证金。在   个工作日内洽谈合同签订事宜。

（1）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人或采购代理机构有权取消中标（成交）资格。投标保证金不予退还。

（2）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

2、在合同履行过程中，我公司严格按照合同约定进行交货/完成相关服务工作并达到项目验收标准。

（1）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准则没收我公司全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，我公司对超过部分予以赔偿。

（2）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准，使得项目资金被上级财政部门收回，由此产生的一切损失及后果均由我公司承担。

（3）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货/完成相关服务工作，并严重超期造成采购人损失的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

特此承诺！

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人（电子签名或签章）：

年       月       日

- ▲（三）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证（扫描件）。

投标人：                            （电子签章）

年       月       日

- ▲（四）法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：    ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：                          （电子签章）

法定代表人（电子签名或签章）：

签发日期：          年       月       日

__________________________________________________________________________________________

| 附： |  |
| --- | --- |
| 委托代理人姓名： |  |
| 职 务： |  |
| 身份证号码： |  |
| 详 细 地 址： |  |
| 电 话： |  |

注:1.附委托代理人身份证（扫描件）。

- ▲（五）投标报价汇总表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号和规格 | 制造商名称、国别 | 产品原产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须按招标文件“第五章《采购内容及要求》”列出的各项设备进行报价，不允许有缺项、漏项，否则投标文件视为无效。

2.分项报价时不得超过采购需求表中的预算单价，“合计（元）”须与“开标一览表”中的“投标报价”一致。

3.此表可以同样格式扩展。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人（电子签名或签章）：

年       月

- （六）主要备品备件报价承诺

投标人应提供确保货物质保期满后所需的备品备件清单（如有）。

项目名称：                           项目编号：

我公司在此郑重承诺：若我公司有幸中标，在今后的售后服务中，我公司将严格按照下表中所列的优惠条件提供中标设备的备品备件。

| 备品备件 名称 | 品牌、型号、规格 | 技术 性能 | 本次厂家报价 | 数量 单位 | 优惠 比例 | 实际单价 | 备注 （是否已含在总报价中） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

上述优惠比例及实际单价可以延用到以后的备品备件更换中，也可以根据以后的市场价按上述优惠比例进行下调；本报价的币种为人民币（元）。

特此承诺！

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人（电子签名或签章）：

年       月       日

注：投标人在编制此“备品备件报价承诺”时，除表格的格式及内容不得修改外，其余部分可视投标人的自身情况进行修改并承诺。若无备品配件的可不填此表。

- （七）随机专用工具明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 生产制造商 名称、国别 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人若提供随机专用工具，此费用须包含在报价中，不单独列报。

2.投标人可根据实际情况拓展本表。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人（电子签名或签章）：

年       月       日

- ▲（八）技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条款号 | 招标文件技术规格及要求 | 投标品牌及型号 | 投标技术 规格及要求 | 偏离情况 | 投标产品技术支持资料 （页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标技术规格及要求”一列中写明所投产品真实响应的技术参数。

2、序号应对应该产品在第五章《采购内容及要求》中的序号。

3、各投标人必须对招标文件第五章采购内容及要求中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，标注“★”的重要技术参数不允许负偏离,标注“★”的重要技术参数须提供承诺书。标注“▲”的技术参数要求提供证明材料的，按照要求提供，“▲”的技术参数未要求提供证明材料的，需提供下列任一材料证明技术参数的真实性：检测报告、产品彩页、白皮书、说明书、配置清单、设备制造厂商官方网站资料、加盖厂家公章的承诺书、其他技术证明资料。否则该条技术参数按照负偏离进行扣分。

4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

5.请投标人按照所投产品实际情况认真、仔细填写此表，若全部复制粘贴导致中标后提供的产品与技术参数不符的，取消中标资格，且采购人有权追究中标人所造成的一切经济损失及法律责任，并上报相关监督管理部门。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人（电子签名或签章）：

年       月       日

#### ▲1.“★”重要技术参数承诺书

（采购人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，我单位承诺所投产品技术参数全部满足招标文件“第五章 采购内容及要求”一、采购需求标注“★”的重要技术参数。

中标后若不能满足“第五章 采购内容及要求”一、采购需求标注“★”的重要技术参数，取消中标资格，且采购人有权追究中标人所造成的一切经济损失及法律责任，并上报相关监督管理部门。

特此承诺。

投标人（电子签章）：_____________________________________________

法定代表人或其委托代理人（电子签名或签章）：________________________

日  期：______年_____月_____日

#### 2.产品技术支持资料

- （九）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日 期：

注：

上表中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.投标人须核对《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定或未按招标文件明确的所属行业填写的，评标委员会将不予进行价格扣除。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如中标单位为小型（或微型）企业，其投标文件中所提供的中小企业声明函需在云南省政府采购网随中标结果一并公示，请各投标单位如实提供及填写本单位企业情况。

4.本项目属于《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定中的“（二）工业”。

- （十）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日       期：

注：中标投标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （十一）监狱企业证明文件

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （十二）供货方案

至少包括：①供货计划及时间安排；②交货期的保证措施；③违约承诺；④培训方案等内容，格式自拟。

- （十三）产品质量保证措施及承诺

至少包括：①产品质量保证措施；②产品质量保证承诺等内容，格式自拟。

- （十四）售后服务方案

至少包括：①售后服务人员；②售后服务承诺；③售后服务响应时间；④售后服务保障措施等内容，格式自拟。

- （十五）应急方案

至少包括：①传达机制；②人员调配；③供货调配等内容，格式自拟。

- （十六）投标保证金交纳凭证

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的扫描件。

- （十七）节能、环境标志产品

所投产品属于节能产品（非政府强制采购节能产品）或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

- （十八）构成投标文件的其他资料

1、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料；

2、可提供类似业绩证明材料。

类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签订合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：类似项目可提供合同复印件或中标（成交）通知书。

第五章 采购内容及要求

## 一、采购需求

### （一）病床

★配置：ABS床头、床垫、铝合金折叠护栏、碳钢分离杂物架、引流钩。

（1）规格：2160×950(包括护栏)×500(不包括床头高度)±10mm。

（2）升降功能。

①背部升降：升降角度0～75º，±2º。

（3）床面板

▲①床面板采用优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接≥15×25×1.0MM矩管加强筋，增加承载力。病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，无嗓音。

②床板链接采用钢质铰链，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

（4）床身主要部件

①床框采用30mm×60mm×1.2mm优质碳钢矩管。

②床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处。

③床框四角带输液架插座，方便操作使用。

（5）护栏

▲①铝合金折叠护栏主管采用直径≥30mm D型铝合金管，五支立管采用直径≥19mm铝合金型材管。

②高强度铸铝锁紧结构。

③护栏活动关节连接均采用钢件连接，外罩塑料件装饰。

④高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠，加厚D形铝合金护手，表面硬化处理。

⑤护栏升起后护栏上缘距离床面有效护栏高度≥30CM,有效防治老年患者发生坠床风险。

（6）床头床尾板

▲①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁。

②采用挂式结构，非中空设计，拆卸方便，床头推手位受力强度≥450N。

③床尾板带一次成型ABS病历卡座。

（7）床架加工

▲整体床架采用优质冷轧型材，经机器人自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续90小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。喷塑前床体采用表面除锈处理工艺，工件不进行酸洗浸泡处理，产品在长期使用过程中不会因为返酸而导致生锈。

传动装置

▲摇把采用ABS工程塑料注塑成型，具备防撞结构设计，可0°～180°三档折叠。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。

（8）杂物架：采用ABS加不锈钢管 铆接成型，固定采用挂式连接。

（9）引流钩：病床两侧均配置引流钩，便于护理操作。

★（10）床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。

床垫规格：1950*820*60mm。

★1.使用优质泡沫做内垫，厚度达30mm。

★2.底层垫为优质椰棕垫，厚度达30mm。

3.外罩为防水布。

4.床垫前后配置拉链，可方便拆装；侧面配置透气孔，延长产品的使用寿命。

ABS床头柜

1.规格：480×470×750mm。

2.采用ABS高级工程塑料注塑成型。

★3.配餐板可拉出、抽屉、单拉门，柜内带隔板，可放置水瓶。

4.两侧配不锈钢伸缩式毛巾架，实用方便。

### （二）妇科检查床

▲1.轻体结构设计：采用轻体支架结构，护工一人即可轻便操作和转运。高性能材料压塑成型床面，多种温馨颜色可选。

▲2.多功能设计，可用于妇科检查、手术、急救、复苏、休息、转运。

▲3.悬臂结构，前口开放式底座，开口深度不小于80CM，利于配合其他设备使用。

▲4.电动升降系统，医用电机使用220V/50Hz.工作电压24V（直流）。脚控开关：防水等级≥IPX4。

★5.长度：120-140cm（臀板+背板）

★6.宽度：55-75cm。

▲7.最大高度90-110cm。最低高度≤45cm。

▲8.靠背调节角度：≥60°～平床，负角度适应大出血阻流，平床适合休息和转运。

▲9.坐板调节角度：≥20°，负角度适应冲洗引流，正角度适应检查、手术、灌洗等。

10.脚托自由调节和锁定，水平方向可调360°，并可上下调节15cm，可适应各种体位。

▲11.可拆卸护栏扶手，扶手可倒置隐藏，方便上下床。方便可移动床体，大直径125mm脚轮，可轻松过越障碍

★12.承重≥170kg。

★13.可拆卸污物盆，紧贴臀板底部安装，防止污水溅射。

| 医用综合床标准配置单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 零件名称 | 数量 |
| 1 | 电机 | 1 |
| 2 | 控制器 | 1 |
| 3 | 脚踏控制板 | 1 |
| 4 | 承重气弹簧 | 1 |
| 5 | 脚托锁紧扳把 | 2 |
| 6 | 万向可锁定脚轮 | 2 |
| 7 | 定向脚轮 | 2 |
| 8 | 不锈钢污物盒 | 1 |
| 9 | 床垫 | 1 |
| 10 | 脚托支撑杆 | 2 |
| 11 | 万向可调节脚托 | 2 |
| 12 | 可拆卸式扶手 | 2 |
| 13 | 扶手锁紧把 | 2 |
| 14 | 靠背气弹簧控制把 | 2 |
| 15 | 靠背可锁定气弹簧 | 1 |
| 16 | 座垫支撑可锁定气弹簧 | 1 |
| 17 | 座垫支撑可锁定气弹簧控制把 | 1 |

### （三）全自动化学发光仪

▲1. 检测方法：ALP-AMPPD酶促化学发光。

★2. 工作速度：≥240测试/小时。

3. 样本类型：血清、血浆。

4. 样本管：支持多种类型原始样本管混合摆放。

▲5. 样本容量：≥200个样品位，轨道式双通道进样。最小样品体积：10μL。

6. 自动稀释：是。

★7. 试剂位：2～8℃冷藏试剂仓，≥30个试剂位。

▲8. 试剂盒：一体化试剂盒，内置主曲线，二维码扫码管理。

▲9. 校准品：试剂盒免费附带。

▲10. 试剂、耗材加载：支持不停机连续装载、更换试剂和耗材。

▲11. 加样：一次性TIP/CUP加样，杜绝标本间携带污染。

12. 加样针：液位探测，凝块、空吸探测，以及防撞针探测。

13. 离机时间：大于3小时。

▲14. 软件连接：可单项、双向连接LIS软件。

★15. 操作系统：Windows系统。

★16. 自动维护：支持。

17. 远程诊断：支持。

▲18. 系统扩展：模块化，可联机配套同品牌全自动生化分析系统。（提供相关证明材料）

▲19. 检测项目：可检测肿瘤标记物（至少包含CEA、AFP、CA125、CA153、CA199、CA724、SCC、NSE、细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）、总前列腺特异性抗原（T-PSA）、游离前列腺特异性抗原（F-PSA）等），心肌标志物：超敏肌钙蛋白-T（hs-cTn）、NT-proBNP、，术前八项（须包含HBsAg,抗-HBs,HBeAg,抗-HBe,抗-HBc,Anti-TP,Anti-HIV,Anti-HCV）；甲状腺功能七项（三碘甲状腺原氨酸T3、甲状腺素T4、游离三碘甲状腺原氨酸FT3、游离甲状腺素FT4、促甲状腺素TSH、甲状腺过氧化物酶抗体A—TPO、甲状腺球蛋白抗体A-TG；性激素（孕酮P、卵泡雌激素FSH、雌二醇E2、泌乳素PRL、睾酮T、黄体生成素LH等项目。

20.仪器配置清单：主机、分析仪软件、控制主机、显示设备、打印设备、扫描枪、客户联系卡、产品保修服务证、用户光盘、电源线、中文使用说明书。

★21、特别说明：2台化学发光仪需配套相适应的2套纯水机。

仪器配置清单

| 化学发光装箱清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装入位置 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 附件箱一 | 主机 | 全自动化学发光分析仪 | 1 台 |  |
|  | 分析仪软件 | 发光分析软件 | 1套 |  |
|  | 控制主机 | / | 1 台 |  |
|  | 显示设备 | / | 1 台 |  |
|  | 打印设备 |  | 1 台 |  |
|  | 扫描枪 | 二维影像式 | 1件 |  |
|  | 客户联系卡 | / | 1件 |  |
|  | 产品保修服务证 | / | 1件 |  |
|  | 用户光盘 | 光盘（已刻录） | 1件 |  |
|  | 电源线 | D1-3+D003-4/227IEC53RVV3×1平方毫米/1.8M | 1根 |  |
|  | 中文使用说明书 |  | 1套 |  |
|  | 等其它配件 | 与化学发光仪相适应的纯水机2套 | 2套 |  |

### （四）台式低速多管架离心机

▲1.触摸式按键；白色数码管显示，清晰护眼。

2.程序组号、转子号、转速、时间同时显示。

▲3.全钢机身、304不锈钢内腔、变频电机。

▲4.100组程序存储，20档升降速选择。

▲5.多段离心/常规离心模式，可任意切换；可最多设置5段多段离心。

6.离心时间定时范围1s ~ 99h59m59s；可选择时/分或分/秒计时。

▲7.电子安全门锁控制，和弦音提示开门关门状态。

8.RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算。

▲9.运行中可改变转速，离心力，时间，等参数。

▲10.所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

★11.故障自动诊断。

▲12.电器安全满足EN 61010-1:2010+A1:2019和EN 61010 2-020：2017标准，保障使用人员及设备的用电安全。

▲13.电磁兼容满足EN IEC 61326-1:2021和EN IEC 61326-2-6:2021标准，保证离心机使用过程中的抗干扰性，同时不会对实验室其他设备造成干扰。

▲14.最高转速5000 r/min。

▲15.最大离心力4650xg。

16.最大容量8×10 0ml(4000rpm)。

17.转速精度±10r/min。

18.定时范围1s~99h59min59s/点动。

★19.噪声≤60dB(A)。

### （五）身高体重测量仪

1.技术参数

1.1电源：电压AC220V，频率50Hz。

1.2使用环境：温度范围：-10℃～+40℃；湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝）。

1.3保存环境：-10℃～+55℃；不大于85%RH，通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体。

★1.4身高测量范围： 70cm～200cm，分辨率≥0.1cm，最大误差±0.5cm。

★1.5体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg。

▲1.6 项目验收时必需出具中华人民共和国计量器具形式批准证书。（提供承诺书）

2、功能特性

★2.1触控液晶屏。

2.1.1液晶屏动画演示操作流程及注意事项。

2.1.2人机交互式操作。

▲2.2测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求。

▲2.3超声三探头设计：配备三个超声波探头，摆脱严格要求站姿的束缚，最大限度增加身高的可检测范围，提供高度精确的身高检测数据。

▲2.4温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。

▲2.5称重传感器：采用称重传感器，提供高度精确的体重检测数据。

▲2.6检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。

2.7语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。

▲2.8打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHO标准-2004参照表）多种结果显示打印。

▲2.9离线保存测量结果：本机可保存≥2000例测量结果。

▲2.10网络直连功能：可通过网线、WIFI以及移动网络模块（选配）等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不在需要单独传输至PC端，提升传输效率、节省成本。

▲2.11云服务功能：定制微信公众号。检测结果可直接传输至受检者微信。可进行受检者多次检测结果统计、分析。

▲2.12可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装、易携带，使用方便，为外检提供极大的便捷性。

▲2.13多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入。

▲2.14打印机功能：自动切纸的高速热敏蓝牙打印，打印功能开关可设置。

★3.提供10年软件升级。

4、配置清单：

超声波身高体重测量仪配置清单

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准配置 |  |  |  |  |
| 1 | 超声波身高体重系统软件 | / | 1个 | 光盘 |
| 2 | 超声波身高体重测量仪 | / | 1个 | 含WIFI模块 |
| 3 | 校准板 | / | 1个 |  |
| 4 | 电源适配器 | / | 1个 |  |
| 5 | 电源线 | / | 1个 |  |
| 6 | 网线 | / | 1个 |  |
| 7 | 数据线 | / | 1个 |  |
| 8 | 遥控器 | / | 1个 |  |
| 9 | 营业执照复印件 | / | 1份 |  |
| 10 | 计量器具型式批准证书复印件 | / | 1份 |  |
| 11 | 超声波身高体重测量仪技术使用说明书 | / | 1份 |  |
| 12 | 保修卡 | / | 1张 |  |
| 13 | 合格证 | / | 1张 |  |
| 14 | 铭牌 | / | 1张 |  |
| 15 | 蓝牙打印设备 | / | 1台 |  |
| 16 | 移动网络模块 | / | 1个 | 含于主机内部 |
| 17 | 扫码枪 | / | 1个 |  |

### （六）轮椅

1.侧面全椅长：≥94.5cm。

2.坐高：≥50cm。

▲3.整个轮椅高：≥88cm。

4.坐宽：≥46cm。

5.正面全椅宽：≥62.5cm。

▲6. 重量：≤18kg。

7.侧面坐椅长：≥40cm。

8.背垫高：≥46cm。

9.折叠后尺寸宽度：≥27cm。

### （七）洗衣机

1.标准程序耗电量：≤0.088度。

★2.国家能效等级：2级。

★3.洗涤噪音：≤62分贝。

4.产品尺寸（宽*深*高）：≥545*565*905mm。

5.包装尺寸（宽*深*高）：≥580*580*960mm。

6.产品重量：≥30.5Kg。

7.电压／频率：220V／50Hz。

8.DD电机：无。

9.中途添加衣物：有。

10.筒自洁功能：有。

### （八）心电图机

▲1.主要功能：静息12导联心电图、计算法18导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查。

2.导联选择：自动或手动。

▲3.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路。

▲4.AD采样率：≥750000 Hz/Ch。

5.输入阻抗：≥50MΩ。

6.耐极化电压：≥±550mV。

7.共模抑制比：≥105dB。

8.频率响应：0.5Hz-500Hz。

9.标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%。

★10.时间常数：≥4.2秒。

11.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波。

★12.不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警。

★13.电极脱落：液晶显示器显示脱落部位。

14.操作模式：可自动或手动，自动操作时支持实时或回顾记录 。

▲15.心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能。

▲16.冻结记录：≥3分钟波形冻结记录模式。

17.波形质量检测：可实现波形质量稳定情况下，设备自动开始记录。

★18.显示方式：≥7.8"液晶显示屏。

19.记录器：内置高分辨率热线阵打印,可同步打印12道心电波形。

20.打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能。

★21.输出设备：可直连打印机，打印A4尺寸报告。

▲22.支持计算法18导联心电图报告打印。

23.走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S。

▲24.电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印，热敏报告可显示噪声、脱落的具体时间段。

▲25.模拟信号打印：具备外部信号输入接口，可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号。

▲26.QTc算法：≥4种。

▲27.测量分析：具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量。

▲28.测量分析：具备18导联心电图右胸后壁导联独立分析及18导联ST-Map打印。

★29.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。

30.外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ。

31.其它输出接口：USB/SD。

★32.存储和传输：内置≥800份心电图，扩展支持3000份以上外部设备存储。

▲33.输入设备：可连接条码枪、读卡器。

34.在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印。

▲35.需具备系统登录加密功能，开启后可实现用户使用密码登录。

36.网络：标配LAN有线网络接口，内置WIFI网络连接。

37.数据存储格式：PDF/XML/DAT。

38.数据传输方式：DICOM/ECTP。

▲39.安全性：电击防护类型：I类CF型。

40.交流：100-240±10%。

### （九）床旁监护仪

1.整机要求：

▲1.1.模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2.整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

1.3.≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

★1.4.屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5.显示屏可支持亮度自动调节功能。

★1.6.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7.可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.8.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

★1.9.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.10.监护仪设计使用年限≥8年。

▲1.11.监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

1.12.监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.13.监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.14.监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2.监测参数：

2.1.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

▲2.3.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

▲2.6.支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

▲2.8.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

▲2.9.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

▲2.10.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

▲2.11.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12.提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

▲2.14.提供辅助静脉穿刺功能。

2.15.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

▲2.16.支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

▲2.17.支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3.系统功能：

★3.1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

▲3.2.支持肾功能计算功能。

▲3.3.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6.≥1000组NIBP测量结果

3.7.≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8.支持48小时全息波形的存储与回顾功能

▲3.9.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

▲3.12.配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

▲3.13.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

★3.14.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

▲3.15.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

▲3.16.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

| 配置清单 |  |
| --- | --- |
| 机器型号 | / |
| 销售机/退换机 | 销售机 |
| 触摸屏主机 | 触摸屏主机 |
| 电源线 | 国标电源线 |
| 存储 | 2G 数据存储 |
| 电池 | 1个高容量锂电池(4500mAh) |
| 电池盒 | / |
| Wifi功能 | / |
| 屏幕亮度自动调节+后报警灯 | / |
| 心电配置 | 3/5导 MR扩展ARR+ST |
| 心电附件包 | 美国标准+成人+5导+按扣式+心电电极 |
| 体温附件包 | / |
| 血氧(内置) | SpO2（内置） |
| 血氧附件包 | 主电缆+成人+ 512E指套式 |
| 无创血压附件包 | 无内胆成人袖套导气管 |
| CO2模块（内置） | / |
| IBP/心输出量模块(内置) | / |
| 多功能接口/VGA | / |
| 记录仪 | / |
| 麻醉模块(扩展） | / |
| 麻醉模块附件包 | / |
| CO2模块（扩展） | / |
| CO2附件包 | / |
| IBP模块（扩展） | / |
| 有创血压附件包 | / |
| 心输出量模块（扩展） | / |
| CO附件包 | / |
| 移动监护模块（扩展） | / |
| 移动模块ECG附件包 | / |
| 移动模块SPO2 附件包 | / |
| 移动模块NIBP 附件包 | / |
| 24小时心电概览 | / |
| EWS功能 | 早期预警评分（EWS） |
| CCHD筛查 | / |
| 手册包 | 手册包 |
| 软件 | 病人监护仪软件 |
| 变式条件 | / |
| 组件数量 | / |

### （十）教学模拟人（心肺复苏训练考核系统）

（一）心肺复苏训练考核系统：

1.集教学、培训、考核和实际操作于一体，知识全面、交互式急救训练系统；可用于心肺复苏培训，执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。本产品主要由心肺复苏模拟人、高清液晶显示监测盒、无线手持遥控终端组成，可自由选择无线或有线连接，满足不同场景使用需求。

2.模拟人特征：

2.1.本模型为成年男性整体人，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高；解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物。

2.2胸部体表标志明显(胸骨角、乳头、剑突等)，便于胸外按压的操作定位；手感真实肤色统一，形态逼真。

2.3上肢关节灵活, 上臂可行肌内注射。

3.CPR全流程感应，包括：意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、开放气道、瞳孔对光反射等，其中“急救呼叫”“检查呼吸”可通过遥控手持终端操作，其余都可通过模拟人感应。

3.1意识判断：拍打肩部可进行意识判断检测。

▲3.2口腔异物：有真实口腔异物，可进行清除口腔异物检测。

3.3瞳孔对光反射：瞳孔随病情变化而自动发生变化(有缩小、正常、散大3种状态，双侧都可直接/间接对光反射)；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复正常。

3.4颈动脉搏动：抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复；双侧感知颈动脉搏动。

3.5开放气道：可进行开放气道检测。

4.按压过程中，颈动脉可产生被动搏动，频率与按压频率一致。

▲5.在模型两乳头连线中点部位进行胸外按压（按压深度 6 厘米，按压频率 100 次/分钟）120万次后，模型整体不变形，皮肤不破损；弹簧不断裂、不变形。

★6.心肺复苏术：执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》可行胸外按压，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，可行口对口人工呼吸或使用简易呼吸器通气，有效人工呼吸可见胸廓起伏。

7.模型人电子盒即可有线连接，也可无线连接，满足不同场景使用需求。

8. 高清液晶显示监测盒特点。

★8.1.三种操作模式：训练模式、考核模式、实战模式。

8.2.CPR全流程监测，对操作顺序进行判断，正确错误均有颜色提示。

8.3.全程实时电子监测多项指标，显示波形，统计数据。吹气部分监测吹气次数（多吹、少吹）、吹气量（过大、气体进胃、过小）、吹气平均时间。按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹。实时显示吹气操作图形，通过图形可判断吹气量。实时显示按压操作图形，通过图形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况。按压复活后显示正常心电图。

▲8.4. 模型人的瞳孔缩放和颈动脉搏动可以通过监测盒开启和关闭。

8.5.参数可设置：按压达标率、吹气达标率、操作时间等可分别设置。

8.6.成绩单内容涵盖：操作方式、意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、开放气道，操作中按压和吹气的次数、按压正确和错误的次数，按压错误原因和相应次数、吹气正确和错误的次数、吹气错误原因和相应次数、设定时间、操作时间和考核评定。

8.7.成绩打印：可选择结束后自动打印或手动打印。

▲8.8.高清彩色液晶屏：采用8英寸液晶屏显示，画面清晰。

▲8.9.自动休眠：考核系统5分钟无操作，屏幕自动休眠，进入省电模式。

8.10.动态效果演示：模拟心脏搏动显示、模拟心电波形显示、CPR操作动画显示、钜形图表数据统计。

9. 遥控手持终端的特点。

▲9.1.可控制模拟人复苏或心脏骤停状态，一键显示“瞳孔正常”、“瞳孔放大”、“脉搏有”、“脉搏无”。

9.2.可对操作模式进行选择。

9.3.可控制CPR流程显示，特别是“急救呼叫”、“检查呼吸”显示。

9.4.可控制监测盒的开始、停止、复位、打印、回放等功能，回放数量达≥20个。

▲10.可选配大容量可充电锂电池（5200mAh/11.1V），便于室外使用。

11.面皮和肺袋均可更换。

12.扫描产品主体附带的二维码，可在线阅览产品使用说明。

（二）成人男性护理模拟人：

★1.本模型为成年整体人，高分子环保材料制成，胸皮可打开，观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、胃、肺、肝。

2.关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位。

3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。

4.心肺复苏术执行标准：《2015美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。

5.瞳孔观察示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。

6.挤压红色气囊可触及颈动脉搏动。

7.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。

8.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200-300ml。

9.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液。

10.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml。

11.压疮护理：淤血红润期、溃疡期两个临床分期，可进行伤口的评估、测量与清洗。

12.造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存。

13.注射给药静脉注射：可用不同类型的穿刺针，穿刺成功后有回血，可进行静脉输液练习。肌肉注射：臀部、股外侧。皮下注射：上臂三角肌。

14.可注射真实药液，注射部位皮肤、血管和注射模块均可更换。

15.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外耳道冲洗、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、口腔护理等多项护理操作。

16.气管插管和喉罩置入功能。

### （十一）全自动血细胞分析仪

▲1.仪器描述：供临床检验中作血液细胞计数、白细胞分类、血红蛋白浓度测量、C-反应蛋白及血清淀粉样蛋白A测量；仪器为血常规、CRP、SAA检测一体机。

★2.检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理。

▲3.血液细胞检测报告参数≥32个，散点图≥2个。单机检测速度：CBC﹢DIFF≥80个样本／小时。

4.CD模式:20μL、CD+CRP 模式:30μL 、CD+CRP+SAA模式:35μL、CDR 模式:20μL 、ESR模式:140μL 、CDR+CRP+SAA+ESR模式:160μL。

▲5.末梢血进样方式及用血量：末梢血可实现自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl。

★6.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能。

7.仪器具备网织红细胞检测功能。

▲8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。

★9.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时可通过增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性。

10.仪器数据结果储存量≥13万条。

▲11.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。

12.CRP检测线性范围0.2mg/L~320mg/L。

▲13.SAA线性范围：10mg/L~300mg/L。

▲14.提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求。

★15.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时可通过增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

▲16.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

▲17.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%。

▲18.仪器带有血沉检测功能，一管血可同时满足血常规、CRP、SAA的检测需求。

▲19.仪器检测SAA项目可设置HOOK效应报警，触发报警仪器自动回退重新吸样检测。

▲20.仪器带有彩色可触摸屏幕，屏幕显示界面设置有悬浮窗可实现不同检测模式下快速切换。

▲21.所投血液分析仪产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

### （十二）手术辅助照明灯

★1.色温：3000±500K。

★2.照度：≥20000LX。

3.电源电压：220V/50Hz。

4.工作电压：24V。

5.输入功率：30VA。

6.安全类型：I类。

7.冷光单孔手术灯为转动立式。

8.能在1000-1600MM之间调节，灯头能通过球形关节作前后左右下斜调节，脚踏开关安装在底座上。

说明：

1、采购需求中（一）—（十二）标注“★”的技术参数为重要技术参数，重要技术参数不允许负偏离，否则否决投标文件，标注“★”的重要技术参数须提供承诺书。

2、投标应对相关设备参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构设备参数谋取中标。否则必须承担相应法律责任，已骗取中标的取消中标资格，对招标人造成经济损失的，赔偿相应经济损失。

## 二、商务要求

1、产品应为原厂全新正品。

2、投标人应安排一名项目负责人，负责该项目的组织、沟通联络。负责人应随时保持电话畅通，能主动沟通配送情况以及提供意见或建议。

3、投标人负责按时将产品配送至采购人要求的指定地点，并搬运至指定位置。

4、售后服务要求：

（1）提供7*24小时服务，如产品发生故障或损坏时投标人在接收到采购人通知内2个小时之内须作出反应，采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在48小时内提供上门服务，并在48小时内处理解决，如无法按时处理、解决的，需提供解决方案。

投标人拖延或拒绝履行售后服务或履行售后服务不符合合同约定要求的，采购人有权另行委托第三方进行维修、维护、更换，所产生的费用由投标人承担。

（2）对采购人进行技术培训。

5、验收标准：

（1）设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合合同要求；

（2）项目验收：投标人负责设备安装和调试，完工后，采购人测试是否合格并满足技术要求；

（3）实作性操作验收：设备是否正常运作3个月。

6、付款方式：

（1）设备到货、安装调试完成，且能正常运行，经采购人使用部门初验合格、经国有资产与实验室管理处组织最终验收合格，且完成设备资产建账后交付合同全款发票（进口设备付汇完成并提供银行付汇水单）及相关归档、报账资料后，采购人向投标人支付100%合同货款。

（2）付款以转账形式支付。

第六章 资格评审标准

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1投标人在中华人民共和国境内注册能够独立承担民事责任，持有工商行政管理部门核发的营业执照的法人或其他组织，提供营业执照或其他证明文件（扫描件）；

1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，根据投标人性质提供下列任一材料：①提供2021年—2023年任意一年经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②也可提供距文件递交截止日一年内开户银行出具的资信证明；③也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）；④非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位也可提供以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；⑤投标人为自然人的也可提供承诺函（格式自拟）；

1.3投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函或证明材料）；

1.4投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供2023年05月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满2个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）；

1.5投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（查询时间为本公告发布之日起至投标文件提交截止时间止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目的政府采购活动（提供承诺函）；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺函）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案凭证、所投产品制造商的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证的生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

# 第七章 评标方法（综合评分法）

- 评标方法前附表

| 条款号 | 评审程序 | 评审内容及标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 符合性评审标准 | 投标文件签署、盖章 | 按第四章“投标文件格式”中标注“▲”的内容在规定位置加盖电子签章、签字。 |
|  |  | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金的。 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不得超过招标文件中规定的预算金额、最高限价及预算单价的。 |
|  |  | 其它实质性条件 | 未实质性响应招标文件中标注★条款内容的。 |
|  |  | 投标内容 | 投标人提供的货物无实质性遗漏。 |
|  |  | 重要技术参数 | 标注“★”的重要技术参数不允许负偏离，标注“★”的重要技术参数须提供承诺书。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书 |
|  |  | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
|  |  | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 3.2 | 详细评审标准 | 1、评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2、评分组成 | 投标报价F1：满分45分，权重为1。 技术部分F2：满分30分，权重为1。 商务部分F3：满分25分，权重为1。 |
|  |  | 3、投标报价 评审F1 （满分45分） | （1）算术修正报价 若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。 （2）政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策 若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。 （3）得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价计算公式=（评标基准价/投标报价）×45 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×45 注：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价； B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 |
| 3.3 | 详细评审标准 | 4、技术部分 评审F2（满分30分） | 1）技术指标响应（满分为18分） 招标文件第五章《采购内容及要求》“一、技术参数、性能要求”中，标注“▲”的技术参数，共100项，全部满足招标文件要求的，为满分18分，每出现1项技术参数负偏离的扣0.18分，分数扣完为止。 注：投标人除如实填写技术规格偏离表外，采购需求中标注“▲”的技术参数要求提供证明材料的，按照要求提供，标注“▲”的技术参数未要求提供证明材料的，需提供下列任一材料证明技术参数的真实性：检测报告、产品彩页、白皮书、说明书、配置清单、设备制造厂商官方网站资料、加盖厂家公章的承诺书、其他技术证明资料。否则该条技术参数按照负偏离进行扣分。 |
|  |  |  | 2）供货方案（满分12分） 根据投标人提供的供货方案，至少包括：①供货计划及时间安排；②交货期的保证措施；③违约承诺；④培训方案安排等方面综合评审。 其方案内容完整、阐述详细、合理、针对性强的得12分；每缺少一项扣3分；每有一项描述不完整，阐述不明确、不合理、操作性及针对性不强的扣1.5分，分数扣完为止。 |
|  |  | 5、商务部分 评审F3（满分25分） | 1）产品质量保证措施及承诺（满分6分） 根据投标人提供的产品质量保证措施及承诺，至少包括：①产品质量保证措施；②产品质量保证承诺等方面综合评审。其方案产品质量保证内容完整，承诺措施完善得6分；每少一项扣3分，每有一项产品质量保证内容不完整，承诺措施不完善扣1.5分，分数扣完为止。 |
|  |  |  | 2）售后服务方案（满分12分） 根据投标人提供的售后服务方案，至少包括：①售后服务人员；②售后服务承诺；③售后服务响应时间；④售后服务保障措施等方面综合评审。 其方案内容完整、阐述详细、合理、针对性强的得12分；每缺少一项扣3分；每有一项描述不完整，阐述不明确、不合理、操作性及针对性不强的扣1.5分，分数扣完为止。 |
|  |  |  | 3）应急方案（满分6分） 根据投标人对本项目针对突发事件等影响制定的应急方案，包括但不限于①传达机制；②人员调配；③供货调配等进行评审。其方案内容完整、阐述详细、合理、针对性强的得6分；每少一项扣2分，每有一项描述不完整，阐述不明确、不合理、对本项目操作性不强扣1分，分数扣完为止。 |
|  |  |  | 4）节能、环境标志产品（满分1分） 所投产品被认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）或环境标志产品的加1分，分数加满为止。 注：所投产品属于节能产品（非政府强制采购节能产品）或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |

1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，评标委员会将依次按价格低优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务的原则推荐中标候选人。

2.政府采购政策：

2.1中小型企业

2.1.1根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.1.3投标人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，如实填写并提交《中小企业声明函》，对提交的《中小企业声明函》的真实性负责。提交的《中小企业声明函》不真实的，应承担相应的法律责任。

2.1.4本项目针对小型、微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.2监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

2.3残疾人福利性单位

2.3.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.3.3残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.4关于节能产品及环境标志产品：

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

2.5允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3. 评标程序及标准

3.1.1符合性评审

依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评标方法前附表。

★3.1.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目标段投标的，按一家投标人计算。

★3.1.3若单个项目标段为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按3.2.7款规定处理。

★3.1.4按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.2.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.5价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

★3.2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.7提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格低优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，按记名投票的方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

注：非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明（详见本项目招标范围）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第3.2.7款规定处理。

4. 投标文件的澄清

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

5.评标结果

5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

5.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

5.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。