附件：采购需求

## 包1采购需求

### 一、技术和服务要求

### （一）除颤仪

1、主机重量≤5kg（含电极板）

2、彩色显示屏≥7英寸

3、支持中文操作界面

▲4、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天及以上人群。

5、手动除颤分为同步和异步两种方式，能量≥22档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量360J。

▲6、支持≥3种尺寸体内除颤电极板

▲7、可配置带放电按键的体内除颤电极板。

8、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

9、除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

10、除颤后心电基线恢复时间≤3s。

▲11、外电极板支持病人接触状态显示。

12、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥20种。

13、具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP54。

14、工作环境温度范围：0°C-50°C

★15、配置清单：

15.1 除颤监护仪主机							1台

15.2 成人除颤电极板							1套

15.3 50mm记录仪								1个

15.4 电源线									1根

15.5 心电导联线								1套

15.6 锂电池									1块

15.7 说明书									1本

### （二）心电监护仪

- 1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

- 2、≥10.1英寸电容触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

- 3、显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围。

- ▲4、监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C。

- ▲5、支持通过遥控器输入信息。

- 6、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

- 7、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

- 8、心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量。

- 9、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- 10、提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

- 11、提供呼吸测量功能，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm。

- 12、提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。

- 13、提供目标监测界面，能够显示SpO2的测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等信息。

- 14、支持至少3000组NIBP测量。

- 15、支持与除颤监护仪、遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

★16、配置清单

16.1 心电监护仪	1台

16.2 心电、血氧、血压监测附件	1套

### （三）心电监护仪（双有创）

1、产品组成：中心监护系统、病人监护仪组成

2、中心监护系统

2.1、产品架构要求

2.1.1要求具备远程PC浏览软件，可安装到办公电脑上，查看病人数据

2.1.2 要求远程浏览软件支持查看病人的实时数据

2.1.3 要求支持不同中央站之间转移病人数据

2.1.4 要求支持集中获取网络中病人监护仪信息（例如设备名称，序列号，软件版本等）

2.1.5 要求支持通过中央站集中配置网络中的监护仪

2.2、网络要求

2.2.1要求支持Windows 10 操作系统

2.2.2 要求中央站具备双硬盘数据冗余功能，当一个中央站故障时能够自动切换使用备份的中央站，切换时间≤2分钟。

2.3、产品兼容性要求

★2.3.1要求中心监护系统能够兼容该厂家品牌下所有监护仪、遥测等产品，且显示所有参数及波形

2.4、集中管理要求

2.4.1 要求中央站支持≥64床病人集中管理

2.4.2 要求中央站可以控制监护仪接收/解除/转移病人

2.4.3 要求中央站可以控制监护仪NIBP测量，控制报警暂停/复位，调整报警开关/级别/上下限

2.5、显示及交互功能要求

2.5.1 要求中央站主机可支持连接≥3个显示屏

2.5.2 要求中央站显示器尺寸≥21英寸，分辨率≥1280×1024

2.5.3 要求中央站单个显示屏可显示≥36个病人的数据

2.5.4 要求多床区域每个病床可以显示≥7道波形，≥16个参数区

2.6、报警功能要求

2.6.1要求在发生报警时，能够以底色方式显示报警参数，底色与报警级别对应颜色一致

2.6.2 要求具备报警复位功能，在报警触发后能够通过报警复位消除报警声音，暂停期间，屏蔽所有报警。

2.6.3 要求具备中心监护系统全局静音功能

2.7、回顾功能要求

2.7.1 要求具备≥240小时趋势数据存储，分辨率≥1分钟

2.7.2 要求具备≥240小时全息波形数据存储，分辨率≥250Hz

2.7.3 要求具备≥240小时ST片段数据存储，分辨率≥5分钟

2.7.4 要求支持≥3000条事件存储，事件类型应包括报警事件及手动事件，事件应存储报警发生时刻的参数和报警前后16秒波形。

2.7.5 要求具备≥3000条NIBP测量数据存储

2.7.6 要求具备≥720条CO测量数据存储

2.7.7 要求具备≥720条12导静息分析结果数据存储

2.7.8 要求具备≥48小时呼吸氧合图曲线数据存储

2.7.9 要求已解除的历史病人可永久保存，已解除病人数据回顾功能

3、病人监护仪

整机要求：

3.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手。

3.2、≥12.1英寸电容屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示。

3.3.内置锂电池，插槽式设计，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

3.4、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

3.5.、USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备

3.6、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂品类≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

▲3.7、监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C。

监测参数

3.8、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，有创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

3.9、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

3.10、心电波形扫描速度应至少支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

3.11、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

▲3.12、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析

3.13、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

3.14、心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析

3.15、支持升级12导心电监护和12导静息分析。

3.16、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

3.17、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300

▲3.18、支持指套式血氧探头，≥IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

3.19、提供≥5种测量模式（至少应包含手动、自动、连续、序列、整点），提供24小时血压统计结果。

▲3.20、提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm。

3.21、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

3.22、具备2通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

系统功能：

3.23、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能

▲3.24、支持配置报警手表，支持接收床旁监护仪报警信息

3.25、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，提供说明书等证明文件。

3.26、支持≥1000组NIBP测量结果，支持≥3000组NIBP测量。

3.27、支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.28、具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

▲3.29、支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议。

3.30、具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

3.31、支持监护仪进入夜间模式、演示模式、待机模式、隐私模式。

3.32、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.33、提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动

3.34、支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

3.35、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

★4、配置清单

4.1、中心监护系统主机	2台	可连接监护仪、遥测监护仪

4.2、液晶显示屏	2台

4.3、病人监护仪	  24台	有创血压

4.4、心电、血氧、血压监测附件	  24套

4.5、报警手表	2个

### （四）有创呼吸机

1、整机与显示要求

1.1、适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

★1.2、整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，方便院内和短途转运。

1.3、为方便院内转运,主机重量＜11kg（不含台车）;主机高度不超过354 mm（不含台车）。

1.4、屏幕与机器一体化，主机可从台车上无工具拆卸。

1.5、≥12英寸彩色电容屏，分辨率≥1280*800像素。

1.6、支持非消耗氧电池，易维护更经济。

▲1.7、支持同品牌气囊压力监控设备，气囊压力监控设备具有独立的彩色显示屏。

▲1.8、气囊压力监测设备自带电池，电池供电时长≥5小时，支持断电情况下使用。

▲1.9、配备同品牌湿化器，湿化器带电容触摸屏，便于观察和操作。

2、呼吸模式及功能

2.1、容量控制/辅助通气模式V-A/C、容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C、压力同步间歇指令通气模式P-SIMV、持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

▲2.2、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）;具有心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）

2.3、氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

2.4、无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

▲2.5、标配连续监测口腔闭合压（P0.1）。

2.6、具有静态P-V环图（或P-V工具），确定最佳PEEP值。

▲2.7、具有PEEP递增法实现的多周期肺复张功能，可设置PEEP递增范围和步长，自动执行肺复张。

3、设置参数

3.1、潮气量：20ml—4000ml

3.2、呼吸频率：1—100/min

3.3、吸呼比：4:1—1:10

3.4、最大峰值流速：210L/min

3.5、PEEP：0—50 cmH2O

3.6、吸气时间：0.1—10s

3.7、压力上升时间：0—2s

▲3.8、呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

4、监测参数

4.1、气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。

4.2、分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率

4.3、潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

4.4、呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

4.5、肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功。

★5、配置清单：

5.1、呼吸机主机						1台

5.2、灰尘过滤片、空气过滤片			1片

5.3、氧气管道					    1根

5.4、机械臂、模拟肺					1个

5.5、呼吸机台车						1辆

5.6、氧疗鼻导管						1套

5.7、湿化器							1个

5.8、气囊压力监测设备				1个

5.9、一次性成人呼吸管路				1套

5.10、内置锂电池						1块

5.11、非消耗电池					1块

5.12、主流CO₂监测功能及附件			1套

### （五）无创呼吸机

1、适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及生命支持

2、满足危重症患者的无创通气需求，也可用于有创通气。

3、采用≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080, 中文操作界面，支持手势操作。

▲4、主机净重≤12kg，主机和台车可一键分离

5、主机釆用涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min。

▲6、单管路漏气系统，有压力测量管，可测量病人近端压力并精准漏气补偿。

7、具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿≥200L/min。

8、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、 自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C，容量支持通气模式VAPS。

9、自主/时控通气模式ST+，S和T可以分别设置不同的吸气压力

10、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能。

11、无需外接其他设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测（ROX）、自主呼吸率监测功能

12、具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节， 且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。

13、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能，提供产品白皮书或设备截图证明材料。

▲14、无需外接设备即可支持升级内源性PEEP监测功能。

15、可设置面罩类型和呼气端口类型，其中面罩类型可以选：气切/插管

16、同屏最大可显示≥5道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

17、可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量。

18、具备截屏U盘导出功能（至少可缓存50张屏幕文件）。

19、主要设置参数

19.1 持续气道正压CPAP： 4-30 cmH20

19.2 吸气正压 IPAP： 4-50 cmH2O

19.3 支持压力：4-50 cmH2O

19.4 呼气压力 EPAP： 4-30 cmH20

19.5 潮气量：50ml—2000ml

19.6 呼吸频率：1-60次/min

19.7 吸气时间：0.2—5s

19.8 压力上升时间：1-6档可调

19.9 延时升压时间：OFF； l-60min

20、监测参数：气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测；实时提供监测参数≥192小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录

21、支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。

★22、配置清单：

22.1 呼吸机主机						1台

22.2 移动台车							1台

22.3 支撑臂							1个

22.4 国际电源线						1根

22.5 氧气软管（含接头）				1根

22.6 湿化器							1个

22.7 一次性成人呼吸机管路附件包  	1个

22.8 一次性细菌过滤器				1个

22.9 无创呼吸面罩（中号）			1个

22.10 氧疗鼻导管（中号）		       1根

22.11 产品说明书				    	1本

22.12 合格证						   1套

### （六）转运呼吸机

1、整机与显示要求

1.1、专业医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用

1.2、适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

▲1.3、整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

▲1.4、可支持单管路通气，管路更加简单便携。

1.5、电池续航时间≥5小时。

1.6、呼吸机主机重量≤4.5kg。

1.7、呼吸机主机（不含把手）尺寸不超过300mm x 160mm x 200mm。

1.8、吸气峰值流速≥210L/min。

1.9、支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

1.10、流量传感器和主机连接口具有防呆设计，避免接反导致误用。

▲1.11、≥7英寸电容触摸屏，分辨率≥800*480像素。

1.12、具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

1.13、具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。

1.14、支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

2、环境适应性要求

2.1、防尘防水等级≥IP34。

▲2.2、工作温度范围：-20 ~ 50 ℃。

2.3、具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

3、呼吸模式及功能

3.1、具备控制/辅助通气模式A/C、同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

▲3.2、具备容量支持通气模式VS、气道压力释放通气模式APRV

3.3、标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

4、设置参数

4.1、潮气量：20ml—2000ml

4.2、吸气压力：1—60 cmH2O

4.3、呼气末正压：0—50 cmH2O

★4.4、吸入氧浓度：21—100%

4.5、吸气时间：0.1—10s

4.6、压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

4.7、流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

4.8、呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

4.9、氧疗流量：2—80L/min

5、监测参数和报警

5.1、监测参数：至少包含氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数监测功能。

5.2、波形监测：至少包含压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形监测功能。

5.3、报警：具备潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等报警功能。

★6、配置清单：

6.1、呼吸机主机									1台

6.2、AC电源线+AC适配器							1套

6.3、氧气软管										1根

6.4、重复性面罩(中号)								1个

6.5、成人模拟肺									1个

6.6、说明书										1本

6.7、保修卡										1份

### （七）心电监护仪（带PICCO模块）

1、产品组成：中心监护系统、病人监护仪组成

2、中心监护系统

2.1、中心监护系统支持中央站,工作站, 浏览站,远程查询系统等多种产品形态互连,满足科室在护士站，医生办公室，会议室和科室外进行病人监护信息的集中查看。

2.2、中心监护系统提供其他产品形态访问权限设置，提供单个床位允许外部进行访问的设置。

2.3、中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式。

2.4、支持设备集成床旁呼吸机设备的参数监测显示，支持机械通气概览报告

▲2.5、支持统计治疗周期内肺保护参数、人机不同步事件、脱机成功率、氧合情况和报警累计时长与发生时间分布

2.6、支持动态血压分析报告，并支持修改报告名称

2.7、提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。

2.8、支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。

3、病人监护仪

3.1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个

3.2、≥12英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示

▲3.3、配置USB接口，支持遥控器等USB设备

3.4、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

3.5、支持转运监护仪模块，模块拔出后作为一个独立的监护仪，可插入监护仪任意模块插槽。具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。

3.6、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析

3.7、提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

3.8、支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

3.9、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

3.10、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

3.11、NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

▲3.12、配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7

3.13、具备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数

3.14、支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

3.15、监护仪的报警可升级通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全

★4、配置清单

4.1、中心监护系统主机	1	台

4.2、液晶显示屏	4	台

4.3、病人监护仪	10	台

4.4、PICCO模块	10	个

4.5、心电、血氧、血压监测附件	10	套

### ★二、商务要求

1、免费保修期（整机所有部件、配件、配套附属设备）

| 序号 | 设备名称 | 质保期（月） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 除颤仪 | 60 |
| - 2 | 无创呼吸机 | 60 |
| - 3 | 有创呼吸机 | 60 |
| - 4 | 转运呼吸机 | 60 |
| - 5 | 心电监护仪(基础款) | 60 |
| - 6 | 心电监护仪（带PICCO模块） | 60 |
| - 7 | 心电监护仪（双有创） | 60 |

2、交货方式：

2.1、交货时间：国产设备合同签署生效后 60日内交付合同标的物设备。

2.2、交货地点：甲方指定地点。

2.3、安装验收:

按照如下设备验收流程进行：

（1）开箱查验。

根据合同及招投标文件要求，采购人及中标单位共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量、生产日期（国产设备应在自合同签署之日往前推算6个月内）进行查验。如有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、招标文件不相符的情形，中标单位应7日内予以更换，并承担相应的费用以及赔偿采购人遭受的一切损失。

（2）安装调试。

中标单位应派专业工程师到现场进行安装、调试设备，保证各项性能正常，符合相关技术要求。在安装调试过程中，采购人应全程配合，产生的一切的人员、设备等的损伤损坏等等不良事件由中标单位负责。在安装调试过程中，如合同设备的一项或数项指标未达到规定要求，中标单位应于7个工作日内予以更换设备，由此产生的费用由中标单位承担。

（3）人员培训。

中标单位负责对使用、保管、日常保养、清洗消毒和采购人工程师等人员进行相应培训，保证采购人能安全正常地使用设备。

（4）资料提供。

中标单位应按照甲方验收要求，收集好相应的验收资料，加盖公章。

（5）合格验收。

安装调试完毕后，采购人及中标单位根据招投标文件和产品说明书的功能配置、技术参数等进行检验、试用。试用的期限双方根据设备的具体情况另行确定。试用期间如合同设备的一项或数项指标未能达到规定要求，中标单位应于7日内予以更换设备，由此产生的费用由中标单位承担。中标单位应向采购人提供要求的验收资料。双方最后签署验收单并盖章，验收合格日期以采购人医学装备部签署的日期起算。

（6）属于医用计量器具（强检和非强检器具）的医疗设备，根据计量法等相关规定，验收时中标单位必须提供有检测资质（CMA）机构出具有法律效力的检定或校准检测合格报告。属于电离辐射的射线装置、包含放射源的医疗设备，中标单位须负责完成甲方放射诊疗许可及辐射安全许可的增项，并承担相关的检测、评价等预控环评所有费用。属于大型医用设备，应提供性能检测合格报告和场所防护检测合格报告。属于压力容器类的特种设备，须完成安全阀、压力表安全检测，并完成特种设备使用登记。以上所产生的费用均由中标单位承担。

2.4、设备使用观察期:

双方约定为从设备安装调试并通过采购人验收合格之日起90天为设备使用观察期。设备使用观察期内因设备发生的缺陷不能修补，原则上采购人可以选择退货或换货。在设备使用观察期内出现设备存在的问题，按如下约定处理：

（1）设备必须符合国家检测标准，符合招投标文件中确定的标准，不存在任何偏差。如设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，中标单位应接到采购人书面通知后7日内进行更换或修补，其费用由中标单位承担。同时相应延长设备使用观察期。

（2）如因设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，经更换或修补后仍然存在缺陷，采购人可要求退货，中标单位应按合同规定的货款退还给甲方，并承担退货发生的所有损失和费用。

（3）中标单位保证提供的设备必须为合法渠道销售的设备，并为全新未使用过的。并保证设备不侵犯任何第三方的专利、商标等权利。否则，中标单位须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，同时赔偿采购人因此产生的损失。

（4）如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用等相关费用均由中标单位承担。

2.5、售后服务:

（1）保修期从设备验收合格之日起算，保修期详见以上免费保修期（整机所有部件、配件、配套附属设备）表格，由中标单位负责联系设备生产厂家安排专职工程技术人员对设备负责免费维护维修（附厂家售后承诺书）。若约定的设备使用观察期未通过，出现退换货情形的，保修期从新提供的设备验收合格之日起算。

（2）在保修期内，及时提供软件免费升级。中标单位无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由采购人安排。

（3）在保修期内，中标单位技术人员应至少每年4次上门对设备进行维护保养；接到采购人设备故障报修后中标单位技术人员应在24小时内到现场检修排除故障（不可抗拒力量除外）。

（4）在维修运维操作中，中标单位操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。

（5）中标单位应做好每次维修运维保养内容或项目记录，并由采购人、中标单位技术人员、使用科室共三方签字，交由区域分管工程师备案。

（6）设备终身维修。免费保修期结束后，设备单次维修所更换的零配件价格不得高于市场成本价，人工及技术服务费须遵循公允原则，且所有费用的具体构成均须向院方透明披露。

（7）免费保修期结束后，如中标单位继续参与设备维保，全保修（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）每年费用不得超过设备中标价格的5%。

（8）中标单位需在国内建立专业的售后工程团队。国内有800或400免费电话维修系统。

（9）若设备故障在报修后24小时内未能解决，院方有权要求中标单位免费提供相同型号或性能不低于原设备的备用机供院方使用，直至原设备修复完好。备用机的运输、安装及调试费用由中标单位承担。

（10）设备安装过程中，如涉及拆旧、电力改造、场地装修等基建工程，相关费用及责任由中标单位承担。

（11）在免费保修期内，中标单位应免费提供不限次数的拆机、包装、移机、运输、仓储、再安装、调试及再培训等综合服务。

（12）国内有固定的配件仓库（请提供详细地址和通讯方式及其仓储的配件价值）。设备停产后的备件供应：保证十年。（提供所投货物的制造商或国内总代理商承诺函并加盖公章）。

（13）若因技术更新导致备件停产，中标单位应提前至少12个月书面通知院方，并提供可行的替代解决方案，相关费用不得高于市场成本价。

（14）设备主件及零部件的供应、配置、运输、设计制造及安装（采购人指定地点）、调试、培训、备品备件、网络准入授权、与院方现有的信息系统集成、数据共享、提供标准的数据交换接口、售后服务等所有含税费用均由中标单位承担。

（15）中标单位应确保其设备及软件符合院方关于数据安全与患者隐私保护的规章制度，并遵守中国相关法律法规。

（16）若本设备需使用供应商提供的专机专用配套耗材，其售卖价格不得高于同期省级医药集中采购平台的官方挂网价格。

（17）若设备配套专机专用耗材无官方挂网价作为参照，则其售卖价格不得高于该耗材在全国范围内对其他公立医疗机构执行的最低销售价格。

（18）中标单位有义务在院方提出要求时，提供相应的设备配套专机专用耗材价格证明文件。若市场价格下调，中标单位应主动、及时地同步对院方进行价格调整。

2.6、付款方式：

（1）合同签订之日起10个工作日内，乙方向甲方支付合同总价款5%的履约保证金，并出具合同总价款70%的无条件银行独立履约保函（履约保函期限为1年）、总价款70%的付款申请函、正式有效的合同全额发票及甲方要求的其他付款资料向甲方申请支付合同预付款。甲方在收到政府财政拨付的本项目专项资金和乙方上述全部材料，以及完成甲方内部付款审批流程后10个工作日内，向乙方支付合同总价款的70%的货款，计人民币（大写）   元整（￥   元）。开具履约保函所产生的所有费用由乙方自行承担。若甲方根据实际情况判断到货时间将超出履约保函有效期的，乙方应当按甲方的要求延长履约保函有效期至设备验收合格。乙方提供的银行履约保函应为无条件的、载明“见索即付”的独立保函，即不得额外附加甲方在向银行发《索赔通知》时的证据义务。

（2）乙方在全部设备到货、安装调试以及完成培训，且经甲乙双方验收合格后，甲方向乙方归还履约保函原件，乙方自行向银行申请解除该履约保函。乙方出具总价款30%的付款申请函、验收单及要求的付款资料向甲方申请付款。甲方在收到政府拨付的专项资金的前提下，且收到乙方上述全部材料，甲方的内部付款审批流程完成后，在10个工作日内向乙方支付合同总价款的30%合同价款，计人民币    元整（￥   元）。

（3）甲乙双方协商一致约定：自设备验收合格之日起满一年后，乙方向甲方提供要求的付款材料，申请退还合同总价款5%的履约保证金。甲方在收到上述全部材料并确认乙方已履行质保义务后30个工作日内，将履约保证金无息退还给乙方。

## 包2采购需求

### 一、技术和服务要求

### （一）心电图机

▲1、输入阻抗：≥120MΩ；提供第三方检测机构出具的检测报告

2、输入回路电流：≤0.1μA

3、噪声：≤15μVp-p

4、时间常数：≥3.2s

5、A/D转换：24bit；

6、定标电压：1mV±1%；

▲7、耐极化电压：≥±980mV；提供第三方检测机构出具的检测报告；

▲8、频率和脉冲响应范围：0.05-500Hz；提供第三方检测机构出具的检测报告；

9、标准灵敏度：10mm/mV±5%；

10、走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5%；

11、设备小巧轻便，标配可移动台车，采集设备可适应手持和移动台车等多场景应用方式，便于出诊、床旁的心电图采集；

12、显示屏≥10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作；

13、提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式；

14、可根据临床实际使用环境，配置急诊模式或病房模式，

15、支持12导同步采集；

▲16、具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表。提供界面截图。

17、支持下载心电图报告，并本机显示。

18、支持空间向量心电图、时间向量心电图采集与报告功能；

19、支持心室晚电位采集与报告功能；

20、支持心率变异及多阶段心率变异采集与报告功能；

21、具有心电离散度分析功能；

▲22、支持心得安试验检查报告的功能。

23、消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒；

▲24、具备危急值管理功能。

25、中标设备负责与医院心电信息管理系统、HIS\EMR无缝集成，实现全院心电数据的统一存储与统一管理。

★26、配置清单：

26.1 心电图机主机  1台

26.2 多导联心电放大器 1个

26.3 导联线 1套

26.4 吸球 1套

26.5 夹子 1套

26.6 12导联心电图数据采集软件 1个

26.7 配套平板电脑 1个

26.8 配套台车  1辆

### （二）亚低温治疗仪

1、采用进口压缩机；

2、采用自锁快接口；

3、降温毯材料：TPU 材质，可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用；

4、系统控制方式：具备全自动微电脑闭环控制；降温毯/帽：具备自锁快接装置；

5、具有复温功能，使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温；

6、具备升温（35-40℃) 与降温（4-20℃) 双重功能；

7、双路输出，单路测温，可以单毯工作，也可以一毯一帽同时工作；

8、磁力泵流量≥8L/min；

9、报警功能：具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警；

10、水温控制范围：4℃～20℃、35℃～40℃，精度±1℃;

11、体温监测范围：20℃～50℃，测量精度±0.5℃；

▲12、体温监测报警：单路体温监测报警，体温超限时声光报警并停止输出，满足闭环控制；

13、噪声控制：最大工作噪声≤55dB；

14、降温速度：空载降温速度每分钟不小于 1℃ ;

15、LCD 液晶独立显示；

★16、配置清单

16.1 主机	1 台

16.2 降温毯	1 套

16.3 降温毯防水套	2 件

16.4 降温帽	1 套

16.5 降温帽防水套	2 件

16.6 温度传感器	1 套

16.7 保险管	12 个

16.8 电源线	1 条

### （三）振动排痰仪（背心）

适用于神经外科、神经内科、心血管内科、全科医学科

1、产品组成：主机、双空气导管、气囊背心、线控器

2、数码管高清显示，各角度都可清晰查看治疗参数；橡胶按键操作，每个参数变量有单独的按键与其对应，并具有紧急停止按键

▲3、压力1-30mmHg可调，步进1mmHg，≥29级可调

- 频率1-20Hz连续可调，步进1Hz

- ▲5、时间1-99min可调，步进1min

6、噪声正常工作≤65dB（A），最大功率工作≤75dB（A）

7、≥7种工作模式：常规模式（治疗中频率和压力可随时调节，且治疗结束后自动保存本次治疗参数）、3种梯度模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）、3种循环模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）

8、可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗

▲9、咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10秒-5分钟可调

10、压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性

11、具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥3000条历史治疗信息▲12、具有无线扩展功能

13、双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密

14、有背心式或胸带式气囊背心，可选配重复性使用和单人使用的气囊背心，规格型号≥7种，适用各年龄段及不同体型人群

15、气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染

★16、配置清单：

16.1 高频振动排痰仪1台

16.2 空气导管2根

16.3 线控开关1个

16.4 电源线1根

16.5 熔断器2个

16.6 操作指南1张

16.7 保修卡1张

16.8 合格证1张

16.9 产品说明书1本

16.10 珠形束线带2个

16.11 安装手册1份

16.12 装机报告1份

### ★二、商务要求

1、免费保修期（整机所有部件、配件、配套附属设备）

| 序号 | 设备名称 | 质保期（月） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 心电图机 | 36 |
| - 2 | 亚低温治疗仪 | 36 |
| - 3 | 震动排痰仪（背心） | 36 |

2、交货方式：

2.1、交货时间：国产设备合同签署生效后 60日内交付合同标的物设备。

2.2、交货地点：甲方指定地点。

2.3、安装验收:

按照如下设备验收流程进行：

（1）开箱查验。

根据合同及招投标文件要求，采购人及中标单位共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量、生产日期（国产设备应在自合同签署之日往前推算6个月内）进行查验。如有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、招标文件不相符的情形，中标单位应7日内予以更换，并承担相应的费用以及赔偿采购人遭受的一切损失。

（2）安装调试。

中标单位应派专业工程师到现场进行安装、调试设备，保证各项性能正常，符合相关技术要求。在安装调试过程中，采购人应全程配合，产生的一切的人员、设备等的损伤损坏等等不良事件由中标单位负责。在安装调试过程中，如合同设备的一项或数项指标未达到规定要求，中标单位应于7个工作日内予以更换设备，由此产生的费用由中标单位承担。

（3）人员培训。

中标单位负责对使用、保管、日常保养、清洗消毒和采购人工程师等人员进行相应培训，保证采购人能安全正常地使用设备。

（4）资料提供。

中标单位应按照甲方验收要求，收集好相应的验收资料，加盖公章。

（5）合格验收。

安装调试完毕后，采购人及中标单位根据招投标文件和产品说明书的功能配置、技术参数等进行检验、试用。试用的期限双方根据设备的具体情况另行确定。试用期间如合同设备的一项或数项指标未能达到规定要求，中标单位应于7日内予以更换设备，由此产生的费用由中标单位承担。中标单位应向采购人提供要求的验收资料。双方最后签署验收单并盖章，验收合格日期以采购人医学装备部签署的日期起算。

（6）属于医用计量器具（强检和非强检器具）的医疗设备，根据计量法等相关规定，验收时中标单位必须提供有检测资质（CMA）机构出具有法律效力的检定或校准检测合格报告。属于电离辐射的射线装置、包含放射源的医疗设备，中标单位须负责完成甲方放射诊疗许可及辐射安全许可的增项，并承担相关的检测、评价等预控环评所有费用。属于大型医用设备，应提供性能检测合格报告和场所防护检测合格报告。属于压力容器类的特种设备，须完成安全阀、压力表安全检测，并完成特种设备使用登记。以上所产生的费用均由中标单位承担。

2.4、设备使用观察期:

双方约定为从设备安装调试并通过采购人验收合格之日起90天为设备使用观察期。设备使用观察期内因设备发生的缺陷不能修补，原则上采购人可以选择退货或换货。在设备使用观察期内出现设备存在的问题，按如下约定处理：

（1）设备必须符合国家检测标准，符合招投标文件中确定的标准，不存在任何偏差。如设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，中标单位应接到采购人书面通知后7日内进行更换或修补，其费用由中标单位承担。同时相应延长设备使用观察期。

（2）如因设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，经更换或修补后仍然存在缺陷，采购人可要求退货，中标单位应按合同规定的货款退还给甲方，并承担退货发生的所有损失和费用。

（3）中标单位保证提供的设备必须为合法渠道销售的设备，并为全新未使用过的。并保证设备不侵犯任何第三方的专利、商标等权利。否则，中标单位须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，同时赔偿采购人因此产生的损失。

（4）如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用等相关费用均由中标单位承担。

2.5、售后服务:

（1）保修期从设备验收合格之日起算，保修期详见以上免费保修期（整机所有部件、配件、配套附属设备）表格，由中标单位负责联系设备生产厂家安排专职工程技术人员对设备负责免费维护维修（附厂家售后承诺书）。若约定的设备使用观察期未通过，出现退换货情形的，保修期从新提供的设备验收合格之日起算。

（2）在保修期内，及时提供软件免费升级。中标单位无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由采购人安排。

（3）在保修期内，中标单位技术人员应至少每年4次上门对设备进行维护保养；接到采购人设备故障报修后中标单位技术人员应在24小时内到现场检修排除故障（不可抗拒力量除外）。

（4）在维修运维操作中，中标单位操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。

（5）中标单位应做好每次维修运维保养内容或项目记录，并由采购人、中标单位技术人员、使用科室共三方签字，交由区域分管工程师备案。

（6）设备终身维修。免费保修期结束后，设备单次维修所更换的零配件价格不得高于市场成本价，人工及技术服务费须遵循公允原则，且所有费用的具体构成均须向院方透明披露。

（7）免费保修期结束后，如中标单位继续参与设备维保，全保修（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）每年费用不得超过设备中标价格的5%。

（8）中标单位需在国内建立专业的售后工程团队。国内有800或400免费电话维修系统。

（9）若设备故障在报修后24小时内未能解决，院方有权要求中标单位免费提供相同型号或性能不低于原设备的备用机供院方使用，直至原设备修复完好。备用机的运输、安装及调试费用由中标单位承担。

（10）设备安装过程中，如涉及拆旧、电力改造、场地装修等基建工程，相关费用及责任由中标单位承担。

（11）在免费保修期内，中标单位应免费提供不限次数的拆机、包装、移机、运输、仓储、再安装、调试及再培训等综合服务。

（12）国内有固定的配件仓库（请提供详细地址和通讯方式及其仓储的配件价值）。设备停产后的备件供应：保证十年。（提供所投货物的制造商或国内总代理商承诺函并加盖公章）。

（13）若因技术更新导致备件停产，中标单位应提前至少12个月书面通知院方，并提供可行的替代解决方案，相关费用不得高于市场成本价。

（14）设备主件及零部件的供应、配置、运输、设计制造及安装（采购人指定地点）、调试、培训、备品备件、网络准入授权、与院方现有的信息系统集成、数据共享、提供标准的数据交换接口、售后服务等所有含税费用均由中标单位承担。

（15）中标单位应确保其设备及软件符合院方关于数据安全与患者隐私保护的规章制度，并遵守中国相关法律法规。

（16）若本设备需使用供应商提供的专机专用配套耗材，其售卖价格不得高于同期省级医药集中采购平台的官方挂网价格。

（17）若设备配套专机专用耗材无官方挂网价作为参照，则其售卖价格不得高于该耗材在全国范围内对其他公立医疗机构执行的最低销售价格。

（18）中标单位有义务在院方提出要求时，提供相应的设备配套专机专用耗材价格证明文件。若市场价格下调，中标单位应主动、及时地同步对院方进行价格调整。

2.6、付款方式：

（1）合同签订之日起10个工作日内，乙方向甲方支付合同总价款5%的履约保证金，并出具合同总价款70%的无条件银行独立履约保函（履约保函期限为1年）、总价款70%的付款申请函、正式有效的合同全额发票及甲方要求的其他付款资料向甲方申请支付合同预付款。甲方在收到政府财政拨付的本项目专项资金和乙方上述全部材料，以及完成甲方内部付款审批流程后10个工作日内，向乙方支付合同总价款的70%的货款，计人民币（大写）   元整（￥   元）。开具履约保函所产生的所有费用由乙方自行承担。若甲方根据实际情况判断到货时间将超出履约保函有效期的，乙方应当按甲方的要求延长履约保函有效期至设备验收合格。乙方提供的银行履约保函应为无条件的、载明“见索即付”的独立保函，即不得额外附加甲方在向银行发《索赔通知》时的证据义务。

（2）乙方在全部设备到货、安装调试以及完成培训，且经甲乙双方验收合格后，甲方向乙方归还履约保函原件，乙方自行向银行申请解除该履约保函。乙方出具总价款30%的付款申请函、验收单及要求的付款资料向甲方申请付款。甲方在收到政府拨付的专项资金的前提下，且收到乙方上述全部材料，甲方的内部付款审批流程完成后，在10个工作日内向乙方支付合同总价款的30%合同价款，计人民币    元整（￥   元）。

（3）甲乙双方协商一致约定：自设备验收合格之日起满一年后，乙方向甲方提供要求的付款材料，申请退还合同总价款5%的履约保证金。甲方在收到上述全部材料并确认乙方已履行质保义务后30个工作日内，将履约保证金无息退还给乙方。

## 包3采购需求

### 一、技术和服务要求

### （一）空气消毒机（40立方）

1、应用场所适用于医院Ⅱ、Ⅲ类环境，如诊疗室、病房、办公室、普通手术室等。不适用范围：温湿度较大、粉尘过高的区域，如盥洗室、厨房等。

2、默认消毒方式：等离子体消毒方式

3、循环风量 (m3/h):1000-1200

4、适用范围 (m3) ：不超过:100立方

▲5、消毒效果：模拟现场试验，白色葡萄球菌杀灭率≥99%;现场试验，空气中自然菌的杀灭率≥90%。（提供第三方检测机构出具的检测报告）

6、人机共存设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且无二次污染。

7、温湿度监测：通过温湿度传感器可以监测设备周围的摄氏温度和相对湿度情况。

8、多挡风速可调：(睡眠模式、中速运行、最大风量)至少三个挡位，可随意调节。

9、智能提示功能：具备故障报警、滤网过期提示功能。

10、材质：整体模具成型。

11、安装方式：移动式设计。

12、噪 声dB(A):35-55

13、多种工作模式

13.1 自动模式：根据空气质量和尘埃粒子传感器检测的数据，判断空气净化消毒器是否运行；

13.2 手动模式：在该模式下用户可以随时启停空气净化消毒，消毒时间可以在消毒过程中更改，最长运行8小时，最短运行0.5小时；

13.3 定时模式：根据用户所设定的时间来启停净化消毒，可以设置5组定时。

14、操作方式：遥控器远程操控，内容显示清晰。

15、传感器：产品安装了空气质量传感器、尘埃粒子传感器等，可实时自动检测室内环境状况，自动运行。

16、环境检测：可对空气质量、尘埃粒子进行检测，能对室内空气质量进行自动评级

17、报警提示：具有滤网过期、风机故障等提示报警

18、显示方式：液晶屏显示。

▲19、电气安全提供第三方机构关于同系列产品电气安全性能检测报告。

▲20、电磁兼容提供第三方机构关于同系列产品电磁兼容检测报告。

21、电源要求 AC220V  50Hz

22、额定功率 (W)≤45

23、净重 (Kg)≤16

### （二）移动紫外线车

1、类型：移动式

2、适用环境：静态

3、适用房间体积：≧40m³

4、电源：交流220V±22V，频率50HZ±1HZ，环境温度：5℃~40℃、相对湿度：≤85%

5、输入功率：≥80VA

6、外形尺寸：≥245*290*1065mm

7、灯管功率≥30W*2

8、在离灯管1 米处测得紫外线波长：≥253.7nm

9、主要杀菌因子：紫外线

10、灯管有效杀菌寿命≥1000小时。

11、紫外线消毒车可移动折叠、灯管可内藏、可调角度0~180°

12、带定时装置，定时范围为0-120 分钟，其定最大时误差<15min。（带遥控器的有15、30、60常开三档可选）

13、消毒车使用的紫外线灯管符合GB19258-2012 的规定。

14、单只灯管照射强度：≥107μw/cm2。

15、灭菌效果检测数据（提供第三方检测机构出具的检测报告）

15.1 对灯管正下方垂直1m 处载体上金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）作用60min 的杀灭对数值＞3.0；

15.2 对灯管正下方垂直1m 处载体上大肠杆菌（8099）作用60min的杀灭对数值＞3.0 ；

15.3 对灯管正下方垂直1m 处载体上铜绿假单胞菌（ATCC 15442）作用60min 杀灭对数值＞3.0；

15.4 对灯管正下方垂直1m 处载体上白色念珠菌（ATCC 10231）作用60min 的杀灭对数值＞3.0 ；

15.5 对灯管正下方垂直1m 处对木质油漆表面自然菌的杀灭对数值均＞1.00。

15.6 对灯管正下方垂直1m 处对人工染于玻璃片上的枯草杆菌黑色变种芽孢作用90min 的杀灭对数值≥3.00。

16、工作模式：工作模式有以上几种（手动/定时）即开即用

17、外壳采用冷轧板喷塑而成。

18、脚轮万向轮（4*360 度车轮），灯管采用双灯管结构，以增加紫外线照射面积，双灯管也可单独使用。

19、灯臂长度：≥950mm；灯车高度：≥1065mm，灯臂展开整机高度：至少2 米左右。

20、紫外线强度符合：《紫外线消毒器卫生要求》（GB 28235—2020）。

21、消毒车无需螺丝安装，直接插入底座即可使用。

### ★二、商务要求

1、免费保修期（整机所有部件、配件、配套附属设备）

| 序号 | 设备名称 | 质保期（月） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 空气消毒机（40立方） | 60 |
| - 2 | 移动紫外线车 | 60 |

2、交货方式：

2.1、交货时间：国产设备合同签署生效后 60日内交付合同标的物设备。

2.2、交货地点：甲方指定地点。

2.3、安装验收:

按照如下设备验收流程进行：

（1）开箱查验。

根据合同及招投标文件要求，采购人及中标单位共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量、生产日期（国产设备应在自合同签署之日往前推算6个月内）进行查验。如有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、招标文件不相符的情形，中标单位应7日内予以更换，并承担相应的费用以及赔偿采购人遭受的一切损失。

（2）安装调试。

中标单位应派专业工程师到现场进行安装、调试设备，保证各项性能正常，符合相关技术要求。在安装调试过程中，采购人应全程配合，产生的一切的人员、设备等的损伤损坏等等不良事件由中标单位负责。在安装调试过程中，如合同设备的一项或数项指标未达到规定要求，中标单位应于7个工作日内予以更换设备，由此产生的费用由中标单位承担。

（3）人员培训。

中标单位负责对使用、保管、日常保养、清洗消毒和采购人工程师等人员进行相应培训，保证采购人能安全正常地使用设备。

（4）资料提供。

中标单位应按照甲方验收要求，收集好相应的验收资料，加盖公章。

（5）合格验收。

安装调试完毕后，采购人及中标单位根据招投标文件和产品说明书的功能配置、技术参数等进行检验、试用。试用的期限双方根据设备的具体情况另行确定。试用期间如合同设备的一项或数项指标未能达到规定要求，中标单位应于7日内予以更换设备，由此产生的费用由中标单位承担。中标单位应向采购人提供要求的验收资料。双方最后签署验收单并盖章，验收合格日期以采购人医学装备部签署的日期起算。

（6）属于医用计量器具（强检和非强检器具）的医疗设备，根据计量法等相关规定，验收时中标单位必须提供有检测资质（CMA）机构出具有法律效力的检定或校准检测合格报告。属于电离辐射的射线装置、包含放射源的医疗设备，中标单位须负责完成甲方放射诊疗许可及辐射安全许可的增项，并承担相关的检测、评价等预控环评所有费用。属于大型医用设备，应提供性能检测合格报告和场所防护检测合格报告。属于压力容器类的特种设备，须完成安全阀、压力表安全检测，并完成特种设备使用登记。以上所产生的费用均由中标单位承担。

2.4、设备使用观察期:

双方约定为从设备安装调试并通过采购人验收合格之日起90天为设备使用观察期。设备使用观察期内因设备发生的缺陷不能修补，原则上采购人可以选择退货或换货。在设备使用观察期内出现设备存在的问题，按如下约定处理：

（1）设备必须符合国家检测标准，符合招投标文件中确定的标准，不存在任何偏差。如设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，中标单位应接到采购人书面通知后7日内进行更换或修补，其费用由中标单位承担。同时相应延长设备使用观察期。

（2）如因设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，经更换或修补后仍然存在缺陷，采购人可要求退货，中标单位应按合同规定的货款退还给甲方，并承担退货发生的所有损失和费用。

（3）中标单位保证提供的设备必须为合法渠道销售的设备，并为全新未使用过的。并保证设备不侵犯任何第三方的专利、商标等权利。否则，中标单位须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，同时赔偿采购人因此产生的损失。

（4）如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用等相关费用均由中标单位承担。

2.5、售后服务:

（1）保修期从设备验收合格之日起算，保修期详见以上免费保修期（整机所有部件、配件、配套附属设备）表格，由中标单位负责联系设备生产厂家安排专职工程技术人员对设备负责免费维护维修（附厂家售后承诺书）。若约定的设备使用观察期未通过，出现退换货情形的，保修期从新提供的设备验收合格之日起算。

（2）在保修期内，及时提供软件免费升级。中标单位无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由采购人安排。

（3）在保修期内，中标单位技术人员应至少每年4次上门对设备进行维护保养；接到采购人设备故障报修后中标单位技术人员应在24小时内到现场检修排除故障（不可抗拒力量除外）。

（4）在维修运维操作中，中标单位操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。

（5）中标单位应做好每次维修运维保养内容或项目记录，并由采购人、中标单位技术人员、使用科室共三方签字，交由区域分管工程师备案。

（6）设备终身维修。免费保修期结束后，设备单次维修所更换的零配件价格不得高于市场成本价，人工及技术服务费须遵循公允原则，且所有费用的具体构成均须向院方透明披露。

（7）免费保修期结束后，如中标单位继续参与设备维保，全保修（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）每年费用不得超过设备中标价格的5%。

（8）中标单位需在国内建立专业的售后工程团队。国内有800或400免费电话维修系统。

（9）若设备故障在报修后24小时内未能解决，院方有权要求中标单位免费提供相同型号或性能不低于原设备的备用机供院方使用，直至原设备修复完好。备用机的运输、安装及调试费用由中标单位承担。

（10）设备安装过程中，如涉及拆旧、电力改造、场地装修等基建工程，相关费用及责任由中标单位承担。

（11）在免费保修期内，中标单位应免费提供不限次数的拆机、包装、移机、运输、仓储、再安装、调试及再培训等综合服务。

（12）国内有固定的配件仓库（请提供详细地址和通讯方式及其仓储的配件价值）。设备停产后的备件供应：保证十年。（提供所投货物的制造商或国内总代理商承诺函并加盖公章）。

（13）若因技术更新导致备件停产，中标单位应提前至少12个月书面通知院方，并提供可行的替代解决方案，相关费用不得高于市场成本价。

（14）设备主件及零部件的供应、配置、运输、设计制造及安装（采购人指定地点）、调试、培训、备品备件、网络准入授权、与院方现有的信息系统集成、数据共享、提供标准的数据交换接口、售后服务等所有含税费用均由中标单位承担。

（15）中标单位应确保其设备及软件符合院方关于数据安全与患者隐私保护的规章制度，并遵守中国相关法律法规。

（16）若本设备需使用供应商提供的专机专用配套耗材，其售卖价格不得高于同期省级医药集中采购平台的官方挂网价格。

（17）若设备配套专机专用耗材无官方挂网价作为参照，则其售卖价格不得高于该耗材在全国范围内对其他公立医疗机构执行的最低销售价格。

（18）中标单位有义务在院方提出要求时，提供相应的设备配套专机专用耗材价格证明文件。若市场价格下调，中标单位应主动、及时地同步对院方进行价格调整。

2.6、付款方式：

（1）合同签订之日起10个工作日内，乙方向甲方支付合同总价款5%的履约保证金，并出具合同总价款70%的无条件银行独立履约保函（履约保函期限为1年）、总价款70%的付款申请函、正式有效的合同全额发票及甲方要求的其他付款资料向甲方申请支付合同预付款。甲方在收到政府财政拨付的本项目专项资金和乙方上述全部材料，以及完成甲方内部付款审批流程后10个工作日内，向乙方支付合同总价款的70%的货款，计人民币（大写）   元整（￥   元）。开具履约保函所产生的所有费用由乙方自行承担。若甲方根据实际情况判断到货时间将超出履约保函有效期的，乙方应当按甲方的要求延长履约保函有效期至设备验收合格。乙方提供的银行履约保函应为无条件的、载明“见索即付”的独立保函，即不得额外附加甲方在向银行发《索赔通知》时的证据义务。

（2）乙方在全部设备到货、安装调试以及完成培训，且经甲乙双方验收合格后，甲方向乙方归还履约保函原件，乙方自行向银行申请解除该履约保函。乙方出具总价款30%的付款申请函、验收单及要求的付款资料向甲方申请付款。甲方在收到政府拨付的专项资金的前提下，且收到乙方上述全部材料，甲方的内部付款审批流程完成后，在10个工作日内向乙方支付合同总价款的30%合同价款，计人民币    元整（￥   元）。

（3）甲乙双方协商一致约定：自设备验收合格之日起满一年后，乙方向甲方提供要求的付款材料，申请退还合同总价款5%的履约保证金。甲方在收到上述全部材料并确认乙方已履行质保义务后30个工作日内，将履约保证金无息退还给乙方。