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采购人：楚雄市人民医院
  采购代理机构：云南咏名工程管理咨询有限公司
[bookmark: _Toc15683]二〇二六年三月
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第1章 [bookmark: _Toc7692][bookmark: _Toc4465][bookmark: _Toc6369][bookmark: _Hlk145057294]招标公告
[bookmark: _Toc144646644][bookmark: _Toc88646720][bookmark: _Toc3210][bookmark: _Toc16584][bookmark: _Toc3811][bookmark: _Toc88638735][bookmark: _Toc145067542][bookmark: _Toc9329733][bookmark: _Hlk66894590]项目概况
[bookmark: _Hlk146221035]楚雄市人民医院全民健康管理中心设备采购项目的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上获取招标文件，并于2026年4月13日09时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc88646721][bookmark: _Toc25290][bookmark: _Toc145067543][bookmark: _Toc24498][bookmark: _Toc88638737][bookmark: _Toc17484]一、项目基本情况
1.项目编号：CXZC2026-G1-00126-YNYM-0005；
2.项目名称：楚雄市人民医院全民健康管理中心设备采购项目；
3.预算金额（万元）：190；
4.最高限价（万元）：190；
5.采购需求：
	[bookmark: OLE_LINK1]标项
	序号
	产品名称
	数量
	计量
单位
	简要需求或要求
	预算单价
（万元）
	是否接受进口产品

	[bookmark: OLE_LINK4]1
	1
	中医号脉机器人
	1
	套
	详见招标文件“第四章 采购需求及要求”
	3
	否

	
	2
	导航机器人
	1
	套
	
	9
	否

	
	3
	心理评估系统
	1
	套
	
	8.8
	否

	
	4
	VR心理动感单车
	1
	套
	
	19
	否

	
	5
	VR情绪调节反馈系统
	1
	套
	
	17.8
	否

	
	6
	情景互动康复评估训练系统
	1
	套
	
	16.9
	否

	
	7
	智能爱心拥抱系统
	1
	套
	
	1.8
	否

	
	8
	情景互动心肺功率车训练系统
	1
	套
	
	8.75
	否

	
	9
	自助体检一体机
	1
	套
	
	30.65
	否

	
	10
	全身运动虚拟现实训练系统(VR版）
	1
	套
	
	8.3
	否

	
	11
	超声骨密度仪
	1
	套
	
	3.5
	否

	
	12
	肺功能仪
	1
	套
	
	10
	否

	
	13
	中医体质辨识仪：中医四诊智能诊断系统（含舌面诊模块、脉诊模块、问诊模块、辨证分析模块）
	1
	套
	
	7.3
	否

	
	14
	精神压力分析仪
	1
	套
	
	6.5
	否

	
	15
	人体成分分析仪
	1
	套
	
	18.5
	否

	
	16
	眼底照相机
	1
	套
	
	10
	否

	
	17
	自动体外除颤仪（AED）
	1
	套
	
	0.7
	否

	
	18
	中医智慧屏体质辨识仪
	1
	套
	
	9.5
	否


6.合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。
[bookmark: _Toc21532][bookmark: _Toc6993][bookmark: _Toc30169][bookmark: _Toc27864][bookmark: _Toc13622][bookmark: _Toc13401][bookmark: _Toc11531][bookmark: _Toc31239][bookmark: _Toc3633][bookmark: _Toc30799]7.本项目（否）接受联合体投标。
[bookmark: _Toc145067544][bookmark: _Toc28445][bookmark: _Toc4705][bookmark: _Toc22213][bookmark: _Toc88638738][bookmark: _Toc88646722]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc1678][bookmark: _Toc28501][bookmark: _Toc20770][bookmark: _Toc11436][bookmark: _Toc7073][bookmark: _Toc18326][bookmark: _Toc21500][bookmark: _Toc6293][bookmark: _Toc19533][bookmark: _Toc13026][bookmark: _Toc4523][bookmark: _Toc18413][bookmark: _Toc21596][bookmark: _Toc3038][bookmark: _Toc7349][bookmark: _Toc20588][bookmark: _Toc19792][bookmark: _Toc4717][bookmark: _Toc16725][bookmark: _Toc22018][bookmark: _Toc2450][bookmark: _Toc11633][bookmark: _Toc23258][bookmark: _Toc3720][bookmark: _Toc3268][bookmark: _Toc13679][bookmark: _Toc27003][bookmark: _Toc30773][bookmark: _Toc27552][bookmark: _Toc12260][bookmark: _Toc12895][bookmark: _Toc27648][bookmark: _Toc525][bookmark: _Toc32482][bookmark: _Toc7143][bookmark: _Toc10628][bookmark: _Toc18951][bookmark: _Toc20673][bookmark: _Toc21835][bookmark: _Toc8275][bookmark: _Toc568][bookmark: _Toc26864]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc25972][bookmark: _Toc16652][bookmark: _Toc11026][bookmark: _Toc1443][bookmark: _Toc14096][bookmark: _Toc22475][bookmark: _Toc19813][bookmark: _Toc22456][bookmark: _Toc29269][bookmark: _Toc19263][bookmark: _Toc31284][bookmark: _Toc11050][bookmark: _Toc24495][bookmark: _Toc168][bookmark: _Toc4693][bookmark: _Toc4631][bookmark: _Toc20300][bookmark: _Toc28179][bookmark: _Toc15381][bookmark: _Toc5617][bookmark: _Toc1855][bookmark: _Toc9407][bookmark: _Toc2818]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目（不属于）专门面向中小企业采购的项目。 
[bookmark: _Toc16609][bookmark: _Toc30599][bookmark: _Toc13138][bookmark: _Toc12116][bookmark: _Toc15686][bookmark: _Toc1089][bookmark: _Toc20720][bookmark: _Toc19225][bookmark: _Toc16668][bookmark: _Toc25518][bookmark: _Toc6423][bookmark: _Toc24946][bookmark: _Toc26630][bookmark: _Toc18135][bookmark: _Toc15921][bookmark: _Toc28890][bookmark: _Toc16739][bookmark: _Toc8165][bookmark: _Toc19103][bookmark: _Toc25407][bookmark: _Toc162][bookmark: _Toc18699][bookmark: _Toc9787][bookmark: _Toc8016][bookmark: _Toc575][bookmark: _Toc23913][bookmark: _Toc17970][bookmark: _Toc30118][bookmark: _Toc2461][bookmark: _Toc16706][bookmark: _Toc1066][bookmark: _Toc9689][bookmark: _Toc28915][bookmark: _Toc19915][bookmark: _GoBack]3.本项目的特定资格要求：供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，此项不要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，此项不要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。
[bookmark: _Toc88646723][bookmark: _Toc145067545][bookmark: _Toc19391][bookmark: _Toc88638742][bookmark: _Toc32718][bookmark: _Toc2684]三、获取招标文件
1.时间： 2026 年3月23日06时00分至 2026 年3月30日23时59分，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上获取。
3.方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。（2）按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目招标文件，具备本项目的投标资格。
[bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc11065][bookmark: _Toc25968][bookmark: _Toc17290][bookmark: _Toc3043][bookmark: _Toc16301][bookmark: _Toc12123][bookmark: _Toc24443][bookmark: _Toc8739][bookmark: _Toc7684]4.售价：0.00元。
[bookmark: _Toc16746][bookmark: _Toc145067546][bookmark: _Toc9161][bookmark: _Toc88646724][bookmark: _Toc88638747][bookmark: _Toc2364][bookmark: _Toc9280][bookmark: _Toc7549]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc88638749]1.投标文件递交的截止时间及开标时间： 2026 年4月13日 09 时 00 分（北京时间）。
2.地点：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标。
[bookmark: _Toc843][bookmark: _Toc20150][bookmark: _Toc19357][bookmark: _Toc8289][bookmark: _Toc89951815][bookmark: _Toc24587][bookmark: _Toc145067547]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc20184][bookmark: _Toc665][bookmark: _Toc11766][bookmark: _Toc11846][bookmark: _Toc89951816][bookmark: _Toc145067548][bookmark: _Toc23745]六、其他补充事宜
开标方式：网上开标；
是否需要缴纳投标保证金：是；
楚雄市人民医院全民健康管理中心设备采购项目：
保证金金额：19000.00元；
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的缴纳方式；
投标保证金缴纳截止时间： 2026 年4月13日 09 时 00 分（北京时间）。
[bookmark: _Toc13168][bookmark: _Toc14568][bookmark: _Toc22547][bookmark: _Toc5027][bookmark: _Toc25877][bookmark: _Toc17994][bookmark: _Toc9055][bookmark: _Toc206][bookmark: _Toc2052][bookmark: _Toc13407]其他：
1.发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；3.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程； 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628；云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
[bookmark: _Toc8808][bookmark: _Toc6513][bookmark: _Toc26527][bookmark: _Toc17573]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc26358][bookmark: _Toc17790][bookmark: _Toc27795][bookmark: _Toc10177][bookmark: _Toc14289][bookmark: _Toc21117][bookmark: _Toc29602][bookmark: _Toc18988][bookmark: _Toc981][bookmark: _Toc18986][bookmark: _Toc27405][bookmark: _Toc4060][bookmark: _Toc4751][bookmark: _Toc15037][bookmark: _Toc30836][bookmark: _Toc17354][bookmark: _Toc9957][bookmark: _Toc2842][bookmark: _Toc30252][bookmark: _Toc17368][bookmark: _Toc7929][bookmark: _Toc20671][bookmark: _Toc1032][bookmark: _Toc2753][bookmark: _Toc29508][bookmark: _Toc23038][bookmark: _Toc30923][bookmark: _Toc6763][bookmark: _Toc10625][bookmark: _Toc13623][bookmark: _Toc29685][bookmark: _Toc3653][bookmark: _Toc17041][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc29317][bookmark: _Toc20322][bookmark: _Toc13650][bookmark: _Toc32512][bookmark: _Toc8117][bookmark: _Toc8969][bookmark: _Toc7985][bookmark: _Toc3586][bookmark: _Toc31871][bookmark: _Toc4152][bookmark: _Toc22215][bookmark: _Toc13429][bookmark: _Toc15330][bookmark: _Toc29920][bookmark: _Toc23581][bookmark: _Toc31870][bookmark: _Toc3120][bookmark: _Toc20672][bookmark: _Toc31963][bookmark: _Toc11211][bookmark: _Toc20492][bookmark: _Toc14432][bookmark: _Toc26411]1.采购人信息
名    称：楚雄市人民医院
地    址：楚雄市经济开发区东盛东路
联系方式：0878-3378038
[bookmark: _Toc19348][bookmark: _Toc11632][bookmark: _Toc32028][bookmark: _Toc17569][bookmark: _Toc1725][bookmark: _Toc3270][bookmark: _Toc31458][bookmark: _Toc18785][bookmark: _Toc30653][bookmark: _Toc16712][bookmark: _Toc22224][bookmark: _Toc15130][bookmark: _Toc14613][bookmark: _Toc12646][bookmark: _Toc579][bookmark: _Toc22272][bookmark: _Toc32538][bookmark: _Toc16577][bookmark: _Toc11511][bookmark: _Toc26452][bookmark: _Toc19335][bookmark: _Toc16278][bookmark: _Toc13117][bookmark: _Toc30797][bookmark: _Toc15470][bookmark: _Toc30344][bookmark: _Toc7669][bookmark: _Toc28076][bookmark: _Toc2924][bookmark: _Toc16095][bookmark: _Toc12715][bookmark: _Toc6941][bookmark: _Toc815][bookmark: _Toc15284][bookmark: _Toc2801][bookmark: _Toc6206][bookmark: _Toc31520][bookmark: _Toc18377][bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc17270][bookmark: _Toc5354][bookmark: _Toc20740][bookmark: _Toc23063][bookmark: _Toc14446][bookmark: _Toc1068][bookmark: _Toc22792][bookmark: _Toc23936][bookmark: _Toc16296][bookmark: _Toc598][bookmark: _Toc7344][bookmark: _Toc14384][bookmark: _Toc25855][bookmark: _Toc23934][bookmark: _Toc27813][bookmark: _Toc26355][bookmark: _Toc23275][bookmark: _Toc24218]2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc25623][bookmark: _Toc11563][bookmark: _Toc26158][bookmark: _Toc4864][bookmark: _Toc4004][bookmark: _Toc13054][bookmark: _Toc7911][bookmark: _Toc29134][bookmark: _Toc8379][bookmark: _Toc5284][bookmark: _Toc10182][bookmark: _Toc22759][bookmark: _Toc5487][bookmark: _Toc25419][bookmark: _Toc27292][bookmark: _Toc15169][bookmark: _Toc12514][bookmark: _Toc21036][bookmark: _Toc12487][bookmark: _Toc15604][bookmark: _Toc12438][bookmark: _Toc10316][bookmark: _Toc32034][bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc11728][bookmark: _Toc19261][bookmark: _Toc17609][bookmark: _Toc1735][bookmark: _Toc894][bookmark: _Toc32077][bookmark: _Toc7185][bookmark: _Toc26738][bookmark: _Toc7977][bookmark: _Toc20485][bookmark: _Toc8748][bookmark: _Toc27231][bookmark: _Toc20534][bookmark: _Toc11645][bookmark: _Toc12019][bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc9560][bookmark: _Toc1667][bookmark: _Toc17293][bookmark: _Toc9285][bookmark: _Toc5067][bookmark: _Toc2557][bookmark: _Toc266][bookmark: _Toc13945][bookmark: _Toc5611][bookmark: _Toc13241][bookmark: _Toc3104][bookmark: _Toc21306][bookmark: _Toc19424][bookmark: _Toc28765][bookmark: _Toc7450][bookmark: _Toc556][bookmark: _Toc19488][bookmark: _Toc1050][bookmark: _Toc17426]名    称：云南咏名工程管理咨询有限公司 
地　  址：楚雄市鹿城镇新安路水泥厂小区40号三楼 
[bookmark: _Toc29417][bookmark: _Toc29244][bookmark: _Toc5172][bookmark: _Toc26213][bookmark: _Toc14221][bookmark: _Toc21607][bookmark: _Toc7592][bookmark: _Toc7699][bookmark: _Toc25241][bookmark: _Toc25810][bookmark: _Toc1437][bookmark: _Toc1268]联系方式：0878-3033838、15887515874 
3.项目联系方式
项目联系人：蒋学能 
电      话：0878-3033838、15887515874
3

[bookmark: _Toc14419][bookmark: _Toc497486316][bookmark: _Toc23491][bookmark: _Toc14272]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc1955][bookmark: _Toc88638755][bookmark: _Toc32551][bookmark: _Toc24669][bookmark: _Toc145067563][bookmark: _Toc88646729]一、投标人须知前附表
本表是对投标人须知前附表的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	[bookmark: _Toc144646679][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc88638759][bookmark: _Toc88646733]条款名称
	编列内容

	采购人
	名    称：楚雄市人民医院
地    址：楚雄市经济开发区东盛东路
联 系 人：陈老师
电    话：0878-3378038

	采购代理机构
	名      称：云南咏名工程管理咨询有限公司
地　    址：楚雄市鹿城镇新安路水泥厂小区40号三楼
项目联系人：蒋学能
电      话：0878-3033838、15887515874

	项目名称
	楚雄市人民医院全民健康管理中心设备采购项目

	项目编号
	CXZC2026-G1-00126-YNYM-0005

	采购预算
（最高限价）
	最高限价：190万元，其中：（1）中医号脉机器人：3万元、（2）导航机器人：9万元、（3）心理评估系统：8.8万元、（4）VR心理动感单车：19万元、（5）VR情绪调节反馈系统：17.8万元、（6）情景互动康复评估训练系统：16.9万元、（7）智能爱心拥抱系统：1.8万元、（8）情景互动心肺功率车训练系统:8.75万元、（9）自助体检一体机:30.65万元、（10）全身运动虚拟现实训练系统(VR版）:8.3万元、（11）超声骨密度仪:3.5万元、（12）肺功能仪:10万元、（13）中医体质辨识仪：中医四诊智能诊断系统（含舌面诊模块、脉诊模块、问诊模块、辨证分析模块）:7.3万元、（14）精神压力分析仪:6.5万元、（15）人体成分分析仪:18.5万元、（16）眼底照相机:10万元、（17）自动体外除颤仪（AED）:0.7万元、（18）中医智慧屏体质辨识仪:9.5万元。
投标报价超过最高限价的将按无效投标处理。

	资金落实情况
	已落实

	资格审查
	□采购人审查        ■采购人委托采购代理机构进行审查

	项目属性
	■货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
□工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
□服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
是否政府购买服务项目：□是      ■否

	核心产品
	□关于核心产品本项目不适用。
□本项目为单一产品采购项目。单一货物采购：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标总得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 自助体检一体机 。

	现场考察
	■不组织
□组织
踏勘时间：202  年  月  日，时间上/下午  :00以前在      集合，逾期不再组织踏勘。现场踏勘所发生的一切费用及安全责任由投标人自行承担。
现场踏勘包括勘查、测量、制平面图、咨询等，踏勘结果与招标需求相互补充、支撑共同形成工程完整方案。满足使用功能要求和标准，风险共担，不做调整和签证。
现场联系电话：                

	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：    年    月    日    点    分
召开地点：                    。

	是否属于专门面向中小企业采购项目
	□属于    
价格扣除优惠比例：中小企业价格扣除优惠比例： 0 %
■不属于
价格扣除优惠比例：小微企业价格扣除优惠比例： 10 %

	落实政府采购政策
	一、中小企业价格扣除评分优惠政策
是否适用于本项目：■适用    □不适用。
按照工信部联企业〔2011〕300 号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》，否则评审时不予承认。
注：
①中小企业提供《中小企业声明函》时，标的名称须根据本次采购标的名称逐项填写。
②投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
③中标人享受本办法（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，接受社会监督。

二、监狱企业价格扣除评分优惠政策
是否适用于本项目：■适用    □不适用。
投标人如属残疾人福利性单位，产品价格需扣除的，须按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》复印件，否则评审时不予承认。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、残疾人福利性单位价格扣除优惠政策
是否适用于本项目：■适用    □不适用。
若投标人为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业在投标价格评审中给予10%的价格扣除优惠，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则评审时不予承认。 
注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
四、节能产品、环境标志产品
是否适用于本项目：■适用    □不适用。
若投标产品为节能产品、环境标志产品且能提供有效的认证证书及相关证明材料的（相关证明材料指：最新版的政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录、节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单等），在商务评分时给予对应的加分（若项目需求及技术要求为政府强制采购产品，则不再对节能进行评审价格的扣除）。
节能产品、环境标志产品清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；生态环境部网（http://www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。

五、强制采购节能产品：□适用    ■不适用。
台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。
六、对本国产品的支持政策：■适用    □不适用。
依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）“三、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。符合条件的投标人根据下表内容填写《中小企业声明函》：  
	序号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	中医号脉机器人
	工业

	2
	导航机器人
	工业

	3
	心理评估系统
	工业

	4
	VR心理动感单车
	工业

	5
	VR情绪调节反馈系统
	工业

	6
	情景互动康复评估训练系统
	工业

	7
	智能爱心拥抱系统
	工业

	8
	情景互动心肺功率车训练系统
	工业

	9
	自助体检一体机
	工业

	10
	全身运动虚拟现实训练系统(VR版）
	工业

	11
	超声骨密度仪
	工业

	12
	肺功能仪
	工业

	13
	中医体质辨识仪：中医四诊智能诊断系统（含舌面诊模块、脉诊模块、问诊模块、辨证分析模块）
	工业

	14
	精神压力分析仪
	工业

	15
	人体成分分析仪
	工业

	16
	眼底照相机
	工业

	17
	自动体外除颤仪（AED）
	工业

	18
	中医智慧屏体质辨识仪
	工业




	政府采购活动中中小企业的判定
	一、可以判别为中小企业的情形
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标；（若一个合同项内涉及多个采购标的物的，采购人或采购代理机构应当在招标文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。投标人根据招标文件中明确的行业所对应的划分标准，逐一判断所投标的物是否属于中小企业产品，并进行声明。一般只将采购项目中的主要货物作为标的物，开关等配件一般不作为标的物，也不对其生产厂商做相应要求）
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
二、不应判别为中小（微）企业的情形
①在货物采购项目中，投标人为中小企业，但所提供的货物为大型企业制造的，即货物由大型企业生产且使用大型企业商标或者注册商标的。不享受 《办法》规定的中小企业扶持政策。
②投标人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

	是否接受联合体投标
	■不接受          □接受，应满足下列要求：

	分包
	■不允许
□允许，分包内容要求：/
分包金额要求：/
对分包人的资质要求：/

	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件提交截止时间；
开标地点：同投标文件提交地点；
注：投标人无需到现场开标。
投标人应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，按《投标人操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间内完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

	构成招标文件的其他资料
	更正公告及补遗文件（若有）

	构成投标文件的其他资料
	1.“第四章 采购需求及要求”“第六章 投标文件格式”中要求提供的其他资料；
2.招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	业绩要求说明
	1.类似业绩：
1）工程：结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目；
2）货物或设备类：与本项目采购标的物使用功能、应用范围、应用场景相同或相近的项目；
3）服务类：内容、质量、标准相同或相近的项目。
2.业绩证明文件的签署人
1）中标（成交）通知书：中标（成交）人必须为投标人自身；
2）合同协议书：签署人一方必须为投标人自身；
3）验收证明文件：必须能体现出验收项目的实施主体（项目实施方必须为投标人自身）及双方信息及产品信息等有效证明文件。
3.业绩证明材料
■合同
■中标通知书/成交通知书
■竣工验收报告/验收证明
□业主证明
□其他材料：           
4.业绩证明材料种类要求：
■提供上述勾选的任一项证明材料即可
□需同时提供上述勾选的所有证明材料

	投标保证金
	□不要求递交投标保证金
■要求递交投标保证金
投标保证金的缴纳时间以实际到账的时间为准，未按时到账的投标保证金无效。投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致，否则其投标文件将被否决。
投标保证金的缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等非现金形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的缴纳方式。
投标保证金金额：根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）文件精神，自2023年5月1日起，政府投资项目进行招标投标活动时，减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%，采购人、采购代理机构应当在招标文件中明确减免投标保证金的情况。本项目投标保证金均按标准下浮50%收取。
实际收取投标保证金金额：19000.00元（壹万玖仟元整）。
（一）投标保证金采用网银转账方式的：应以投标人名义提交且必须从投标人基本账户转出，不得以分支机构及其他名义提交。投标人应在投标截止时间前递交保证金并注明项目名称或项目编号等信息，到账时间以实际到达已公布的项目银行账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交。
开户名称：云南咏名工程管理咨询有限公司
开 户 行：交通银行股份有限公司楚雄西路支行
账    号：552899991013000091157
行    号：301738000021
联 系 人：蒋学能
联系电话：15887515874
（二）投标保证金采用银行保函方式的：保函投标人应是投标人，受益人应是采购人，保证人应是投标人基本账号的开户银行。银行保函应正确填写受益人和投标人的全称，并与招标文件规定的项目名称相一致，以免造成投标无效。当投标人违反政府采购法律法规规章等规定且符合保证金不予退回情形的，由银行按照银行保函合同对采购人代偿投标保证金额。
（三）投标保证金采用电子保险保函方式的：在投标保证保险中，投标人为投保人，采购人为被保险人。当投标人违反法律法规且符合投标保证金不予退回情形的，由保险公司按照保险合同对采购人代偿投标保证金金额。

	投标文件的签署
	按照投标文件格式，在规定的电子签名处逐一电子签名，要求盖章处应盖单位公章（电子公章）。

	上传投标文件
	投标人在上传投标文件时，将“报价一览表”上传至“报价文件”部分，将整份标投标文件（含封面及目录）上传至“商务及技术文件”部分。

	投标文件是否退还
	■否       □是，退还时间： / 

	评审委员会的组建
	1.评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在 1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。
2.专家确定方式：从“云南省政府采购评审专家库”中随机抽取。
3.评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

	评标方法
	■综合评分法
□最低评标价法

	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。

	确定中标人
	中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
□采用最低评标价法的：评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
■采用综合评分法的：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十七条、第六十八条相关规定执行。

	中标通知书发出的形式 
	□书面 ■数据电文 

	随中标结果公告同时公告的内容
	（1）中小企业声明函；（如有） 
（2）残疾人福利性单位声明函；（如有） 
（3）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）投标人的评审报价（适用最低评标价法） 
（4）中标（成交）投标人的评审总得分（适用综合评分法）

	告知招标结果的形式
	■投标人自行登录电子交易系统查看     □评标现场告知

	履约保证金
	（1）金额： 
□免收 
■合同价的5% 
□定额收取：人民币 / 元 
（2）支付方式： 
■转账/电汇 ■支票 ■汇票 ■本票 ■保险 ■保函 
（3）收款户名：楚雄市人民医院 
（4）缴纳时间：中标通知书发出之日起30日历天内
（5）退还时间：项目履约完成后退还
注意事项： 
（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 
（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 

	采购代理服务费
	1.收费对象：
□采购人       ■中标人
2.收费标准：本项目采用差额定率累进的计算方式，具体收费标准按下表“收费标准”货物进行计算：
	中标金额
（万元）
	收费标准

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.5%

	100—500
	1.3%
	1.3%
	1%

	500—1000
	1%
	0.5%
	0.7%

	1000—5000
	0.7%
	0.4%
	0.4%

	5000—10000
	0.25%
	0.1%
	0.25%


注：中标服务费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务中标金额为460万元，按照货物收费标准收取委托代理服务费。计算采购代理服务收费额如下：
100万元×l.5％＝1.5万元
（460－100）万元×1.3％＝4.68万元
费用合计：1.5+4.68=6.18万元
3.缴纳代理费账户：
开户名称：云南咏名工程管理咨询有限公司
开户行：交通银行股份有限公司楚雄西路支行
银行账号：552899991013000091157
行号：301738000021
4.缴纳时间：中标人应在接受“中标通知书”时向采购代理机构一次付清代理服务费。
5.缴纳方式：银行转账。

	信用信息查询
	1.信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在开标后评标会议开始前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。
2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）对投标人进行失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的信用信息查询；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对投标人进行“政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询。查询的投标人信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。
3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单或者重大税收违法案件当事人名单或者政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。
4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	方案讲解演示
	■不组织
□组织，具体要求                

	承诺提醒
	关于投标人针对本项目提出的相关资格或实质性要求的承诺（包括但不限于依法缴纳税收和社会保障资金），项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实投标人所作承诺的真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。
投标人提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，投标人应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。
按照相关规定可通过官方网站查询的资质证件，投标人应确保资质证件真实有效、线上可查。
招标文件要求提供检测报告的，投标人应当确保检测机构资质符合项目要求，检测报告内容、检测委托合同、相关发票等材料主体及信息一致。

	定义
	1.原件：最初产生的区别于复制件（或复印件）的原始文件或文件的原本。
2.书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、《云南省政府采购网》《政府采购云平台》发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。
3.证明文件的清晰度和可读性：投标人所提供的证明文件应清晰、完整地表达信息，并保证文本和图表的清晰度和可读性。如果证明文件因未提供或因无法辨识确认无法正确表达信息、阅读困难等情况的发生，则评审委员会有权视具体情形评分时予以处理，乃至作出不利于投标人的认定。（涉及商业秘密的可以做模糊处理）
4.证明文件的完整性：投标人所提供的证明文件应保证文件完整，包括所有必要的页码和附件。如有多份复印件，应确保每份复制品均为完整的副本。
5.时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

	重要提示
	1.中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒。
2.中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒。
3.合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒。
4.中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的或经查实不具备投标人参加政府采购活动应当具备的法定条件，或要求的特殊资格的，由采购人取消中标资格或有权解除合同（并做好项目后续工作），并追究其法律责任。
5.中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

	进口产品的说明
（适用于货物类）
	1.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.零配件全部进口或者部分进口，在国内组装成成品的产品不属于进口产品。国内组装后一般会贴上国内的品牌，属于国产产品。
注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

	知识产权
	（1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 
（2）采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

	采购活动中串通投标行为认定
	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条规定有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： 
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
（五）不同投标人的投标文件相互混装； 
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（七）不同投标人的电子投标文件在同一台电脑上编制（芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制）、加密或者上传。

	公平竞争
	投标人应遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

	询问、质疑联系方式
	接收部门：云南咏名工程管理咨询有限公司
通讯地址：楚雄市鹿城镇新安路水泥厂小区40号三楼
联系人：蒋学能
联系电话：0878-3033838、15887515874
电子邮箱：867557497@qq.com

	[bookmark: _Toc3899]招标文件的解释
	1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
2.同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，除招标文件另有规定外，以编排顺序在后者为准；
3.如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
4.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按投标邀请、投标人须知前附表、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；
5.按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。




二、总则
[bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc4818]1.适用范围
1.1包括本招标文件中所述所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。
[bookmark: bookmark13][bookmark: _Toc30856]2.定义
2.1采购人：详见“投标人须知前附表”。
2.2采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。
2.3投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
[bookmark: bookmark14][bookmark: _Toc4649]3.合格投标人
3.1投标人的资格条件：详见“第一章 招标公告”。
3.2联合体投标
3.2.1是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”。
3.2.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备投标人的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其投标无效。（适用于联合体投标）
3.2.3联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的投标人必须具备相应的资质。联合体中标后，必须由联合体中具备“相应”资质的投标人承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。
3.2.4以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。（适用于联合体投标）
3.2.5联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于联合体投标）
[bookmark: bookmark15][bookmark: _Toc20585]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: bookmark16][bookmark: _Toc29166]5.投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。
[bookmark: bookmark17][bookmark: _Toc16256]6.招标文件的构成
6.1要求提供的货物和附属服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。
招标文件共六章，各章的内容如下：
第一章 招标公告
第二章 投标人须知前附表
第三章 评审办法
第四章 采购需求及要求
第五章 拟签订的合同文本
第六章 投标文件格式	
6.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc11160]7.投标人应当提交的资格、资信证明文件
7.1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；
7.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
7.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；
7.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；
7.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；
7.6法律、行政法规规定的其他条件的证明文件；
7.7本项目的特定资格证明材料；
[bookmark: _Toc8006][bookmark: _Toc89951843]7.8投标保证金缴纳证明；
[bookmark: bookmark19][bookmark: _Toc26458]8.为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料
8.1中小企业参加投标
8.1.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：
（1）在中华人民共和国境内依法设立的，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；
（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；
（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；
（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体投标）
（6）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目）
8.1.2投标人提供的货物为中小企业制造的,投标时提供招标文件规定的《中小企业声明函》，并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
8.2监狱企业参加投标
8.2.1监狱企业应当符合以下条件
监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
8.2.2监狱企业参加投标须提供的证明材料
监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
8.3残疾人福利性单位参加投标
8.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
8.3.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
8.3.3残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：
（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；
（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
8.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“招标公告”。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“投标人须知前附表”。
8.4.1对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。
8.4.2非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“投标人须知前附表”）
8.4.3监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。
8.4.4残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
8.4.5接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微型企业的合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）
组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）
8.5节能产品、环境标志产品参加投标
8.5.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
8.5.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
8.5.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，否则投标无效。
8.5.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评审方法》（如涉及）。
8.5.5招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。
8.6对本国产品的支持政策
8.6.1依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: bookmark20][bookmark: _Toc30887]9.采购需求标准
9.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求及要求》。
9.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求及要求》。
[bookmark: _Toc26869]10.招标文件的修改
10.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
10.2已下载招标文件的投标人必须在云南省政府采购网（网址http://www.yngp.com/）和政采云平台（http：/www.zcygov.cn）上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。
10.3当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
[bookmark: _Toc6238]10.4更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc12698]三、投标
[bookmark: _Toc3676]11.投标文件的编制
11.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。
11.2招标文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 招标公告”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，被视为投标无效。
[bookmark: _Toc6121]12.投标文件计量单位
12.1投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。
13.提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定
13.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
13.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标人推荐资格。
13.3非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按13.1或13.2条规定处理。核心产品见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc4154]14.投标文件的构成
14.1投标文件应由下列部分构成。
格式详见“第六章 投标文件格式”
14.2投标人应编写投标文件目录及页码。
[bookmark: _Toc19211]15.投标报价
15.1所有投标均以人民币报价，投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，报价内容包含招标文件规定的货物及附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，采购代理服务费，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。
15.2投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。
15.3投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，投标无效。
15.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，投标无效。
15.5 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
15.6 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。
15.7 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
[bookmark: bookmark29][bookmark: _Toc17665]16.投标保证金
16.1投标人须在投标文件递交截止时间之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表”。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）
16.2任何未按“投标人须知第16.1条”要求提交投标保证金的投标文件，投标无效。
16.3投标保证金有效期同投标有效期。
16.4采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
16.5自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
16.6投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
16.7采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
16.8终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。
16.9下列任何情况发生时，投标保证金不予退：
[bookmark: _Toc19497]（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人存在违法违规行为的；
（4）中标人中标后除因不可抗力拒绝与采购人签订合同的；
（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）招标文件规定的其他情形的。
17.投标有效期
17.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，投标无效。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在云南省政府采购网（网址http://www.yngp.com/）和政采云平台（http：/www.zcygov.cn）发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
[bookmark: bookmark31][bookmark: _Toc28378]18.投标文件的递交
18.1投标截止时间
18.1.1投标截止时间详见“第一章 招标公告”。
18.1.2电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到政采云平台（http：/www.zcygov.cn），否则投标无效。
18.1.3采购代理机构推迟投标截止时间，在云南省政府采购网（网址http://www.yngp.com/）和政采云平台（http：/www.zcygov.cn）发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。
18.2迟交的投标文件
18.2.1在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。（适用于见面开标方式）
18.2.2未在投标截止时间前上传加密电子投标文件的，视为投标无效。（适用于不见面开标方式）
18.3投标文件的修改和撤回
18.3.1在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在政采云平台（http：/www.zcygov.cn）上重新上传修改后的投标文件或撤回其投标。
18.3.2投标有效期内，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则不予退还其交纳的投标保证金。
18.4原件及样品递交要求（若有）：招标文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在投标文件递交截止时间前递交至开标地点，逾期不予接收。具体要求详见“投标人须知前附表”
[bookmark: _Toc28990]19.分包的规定
19.1本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”。
19.2在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。（适用于允许分包）
[bookmark: bookmark33][bookmark: _Toc12761]19.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（适用于允许分包）
[bookmark: _Toc17184]20.恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: bookmark34][bookmark: _Toc22194][bookmark: bookmark35]四、开标
[bookmark: _Toc17335]21.开标
[bookmark: _Toc19365]21.1开标：本项目开标方式及开标注意事项详见第一章“招标公告”。
21.2开标由采购代理机构主持，邀请采购人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.3投标人未在规定时间内使用CA数字证书完成解密投标文件的，投标无效。
21.4开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标报价以及其他内容。
投标人不足3家的，不得开标。
21.5开标过程应当由采购代理机构负责记录，并随招标文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc13398]五、评标
[bookmark: bookmark37][bookmark: _Toc28804]22.评标
22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2评标委员会
评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。
22.3评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
22.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
22.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.6评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
22.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询标环节规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
22.9投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
22.10在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消。
22.11评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
22.12评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
[bookmark: bookmark38][bookmark: _Toc12839]23.评标方法和评标标准
23.1评标方法：货物、工程、服务招标采购的评标方法采用最低评标价法、综合评分法。
本项目评分方法：详见“投标人须知前附表”
23.1.1最低评标价法：是指以价格为主要因素确定中标候选投标人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。
最低评标价法适用于标准定制商品及通用服务项目。
23.1.2综合评分法：是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。
综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素应当在招标文件中事先规定。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。
23.2评审过程中评标委员会需要投标人对投标、投标文件作出澄清、说明或者补正的。评标委员会和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文，不接受线下提供的补正资料。给予投标人提交澄清说明或补正的时间不得少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。因投标人自身原因导致错过澄清，应承担其不利后果。
[bookmark: _Toc16364]六、意外情况的情形和处理
[bookmark: _Toc16132]24.意外情况的情形
[bookmark: _Toc10036]24.1因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：
[bookmark: _Toc25132]（1）网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；
[bookmark: _Toc10974]（2）电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
[bookmark: _Toc10089]（3）电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
[bookmark: _Toc9106]（4）其他无法保证采购活动正常进行的。
[bookmark: bookmark42][bookmark: _Toc14504]25.意外情况的处理
[bookmark: _Toc32743]出现24.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc27922]七、中标和合同
[bookmark: bookmark43][bookmark: _Toc6539]26.中标人的确定
26.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
[bookmark: bookmark44][bookmark: _Toc16930]27.中标结果公告
27.1中标人确定后，采购代理机构在云南省政府采购网（网址http://www.yngp.com/）和政采云平台（http：/www.zcygov.cn）上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
[bookmark: bookmark45][bookmark: _Toc24708]28.履约保证金
28.1中标人在与采购人签订采购合同时，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。
28.2履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。
[bookmark: bookmark46][bookmark: _Toc5720]29.签订合同
29.1中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。
29.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。
29.3中标通知书是合同的一个组成部分。
29.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
29.5采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
29.6合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.7中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人视为撤销投标文件，不予退还其交纳的投标保证金。
29.8中标人与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同彩色扫描件交予采购代理机构，以便退还投标保证金。
[bookmark: bookmark47][bookmark: _Toc30113]八、询问、质疑和投诉
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark24][bookmark: _Toc31338][bookmark: _Toc21802]30.询问
30.根据《中华人民共和国政府采购法》第五十一条“供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。”及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条“供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。”进行答复。
31.质疑
31.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，可以向采购人、采购代理机构提出质疑。
“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：	
（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出，提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料；法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
[bookmark: _Toc145067578][bookmark: _Toc144646680][bookmark: _Toc144646686][bookmark: _Toc145067584]31.2本项目实行全流程电子化交易和在线监督，投标人询问、质疑可通过线上方式进行，也可采用线下纸质书面方式进行。
31.3根据系统功能和要求，直接参与具体项目交易的投标人可线上询问、质疑，使用CA数字证书通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）“投标人”模块进行提交。
31.4采购人及采购代理机构对线上询问、质疑的，采用线上方式进行受理答复，对采用线下询问、质疑的，采用线下方式进行受理答复。
31.5就同一内容同时进行线上询问、质疑和提交纸质询问、质疑的，以线上答复为主，通过在线答复后不再进行书面答复。
31.6质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
31.7投标人提供的质疑函应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。投标人提供的质疑函（质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名）应当包括以下主要内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
31.8投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章的原件。
接收质疑函的方式：书面方式。
31.9采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不涉及商业秘密。
31.10参与政府采购活动的投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况书面报财政部门备案。
32.投诉
32.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。
32.2质疑函、投诉书须使用财政部制定的范本文件。质疑函、投诉书格式：投标人可在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/”下载专区自行下载。
九、其他事项
[bookmark: _Toc32408]31.采购代理服务费
如为中标人支付采购代理服务费，须按“投标人须知前附表”规定的收费标准及缴纳时间，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。
[bookmark: _Toc14204]32.适用法律
采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。
[bookmark: _Toc7541]33.解释权
[bookmark: _Toc26893][bookmark: _Hlk99122309][bookmark: _Toc27765][bookmark: _Toc24756][bookmark: _Toc9107][bookmark: _Toc8087]本招标文件是根据国家有关法律法规以及政府采购管理有关规定编制，招标文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。
[bookmark: _Toc2054]

第三章 评审办法
[bookmark: _Toc25340][bookmark: _Toc25184][bookmark: _Toc28596]一、资格审查标准
	类型
	审查要求
	要求说明

	营业执照等证明材料
	具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。

	财务报表证明材料
	具备健全的财务会计制度的证明材料｛注（任选其一）：①可提供投标文件递交截止日前三年内至少1年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（除报告外至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或投标人内部的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）（任选其一）；②也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；③也可提供截至投标文件递交截止日前六个月内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案主管部门备案的公司章程复印件。｝
	提供的材料合法有效，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。

	基本资质证明材料
	投标人应具有履行合同相应的专业团队、设备等。
	须附相关证明材料或承诺书。

	基本资质证明材料
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
①税收缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的纳税证明或完税证明（成立未满3个月的，提供成立以来的纳税证明或完税证明凭证或相关情况说明）；依法免税的投标人应提供相关文件证明；（注：依法免税或零申报的投标人应提供相关文件证明）
（复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息）

②社会保障资金缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（成立未满3个月的，提供成立以来的社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；
（复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息）
	提供的材料合法有效，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。

	基本资质证明材料
	投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	据实提供《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》。

	基本资质证明材料
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。失信信息材料，由采购人或招标（采购）代理机构负责查询并存档。
	
据实提供《未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为名单的承诺函》。

	其他证明材料
	法律、行政法规规定的其他条件
	据实提供《未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为名单的承诺函》《资格声明函》《无串通投标行为的承诺函》。

	本项目的特定资格要求
	供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，此项不要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，此项不要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。


公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评审，只有通过资格审查的投标文件才能进入评审。
[bookmark: _Toc29461][bookmark: _Toc12957][bookmark: _Toc19870][bookmark: _Toc22184][bookmark: _Toc927]
二、符合性评审标准
[bookmark: _Toc522705438][bookmark: _Toc510164454][bookmark: _Toc510164598][bookmark: _Toc36621972][bookmark: _Toc510164551][bookmark: _Toc532026507][bookmark: _Toc532025724][bookmark: _Toc510164803][bookmark: _Toc510168199][bookmark: _Toc524152292][bookmark: _Toc510168028][bookmark: _Toc522249814][bookmark: _Toc532026899][bookmark: _Toc522792533][bookmark: _Toc535053841][bookmark: _Toc427534][bookmark: _Toc24531792][bookmark: _Toc521313388][bookmark: _Toc522249415][bookmark: _Toc512145677][bookmark: _Toc535054230]评审委员会对符合资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。有下列情形投标文件不能通过符合性评审，未通过符合性评审的投标人将不进入综合评分。
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	投标文件格式
	投标文件未按招标文件 第六章 投标文件格式“实质性格式”要求编制的。

	投标文件的签署
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

	投标报价
	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

	投标有效期
	投标文件未按招标文件要求确定投标有效期的。

	实质性条款
	未实质性响应招标文件中标注★条款内容的。

	投标保证金
	未按照招标文件的规定提交投标保证金。

	无串通投标情形
	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
⑤不同投标人的投标文件相互混装；
⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
⑦其他围标串标的情形。

	权利义务
	投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的。

	其他无效情形
	法律法规和招标文件规定的其他无效情形。


[bookmark: _Toc13039][bookmark: _Toc29344]
三、评分标准
[bookmark: _Toc10981][bookmark: _Toc6308][bookmark: _Toc8449]（1）投标报价评分标准（满分30分）
	类型
	评分标准
	分值
	打分方法

	投标报价
	
投标报价计算公式= ×30
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：C为评审基准价，即经符合性评审合格且投标价格最低的投标报价；
B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的投标报价。
1.在计算投标报价得分时，对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
3.监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。
4.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
	30分
	客观分


[bookmark: _Toc27017][bookmark: _Toc27135]



（2）商务技术评分标准（满分70分）
	类型
	评分标准
	分值
	打分方法

	技术
	[bookmark: OLE_LINK6]技术参数指标响应评审：
 根据招标文件第四章 采购需求及要求中除标注“★”条款外的技术（参数）内容进行评审：
1.1标注（“▲”）的条款为重要技术指标及要求，共36条（满分7.2分），每负偏离一条扣0.2分；
1.2未标注（“▲”）的条款为一般技术条款，共616条（满分30.8分），每负偏离一条扣0.05分。
注：以技术规格偏离表和要求提供的证明资料为准。无标识项技术参数响应情况以技术规格偏离表中的响应情况为准；标注“★”和“▲”的条款，须提供相关证明材料，如招标文件中明确要求证明材料类型，则以招标文件明确要求的材料为准，如未明确证明材料的类型，则以技术支持资料作为评审依据，技术支持资料包括：制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或产品制造商出具的加盖公章的证明材料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注。
	0～38分
	客观分

	商务
	投标人根据招标文件“第四章 采购需求及要求”编制项目实施方案：
方案包括：①安装调试实施方案〔包括但不限于设备安装调试方案（包括但不限于行标校准、仪器性能验证、项目性能验证）、设备配套资料及配件的交付方案〕；②工作进度计划（包含但不限于设备运输、安装、调试的时间安排）；③产品质量保证措施（包括但不限于产品质量保证、违约承诺）；④突发事件紧急事件处置预案（包括但不限于设备运输过程中及安装实施过程中可能遇到的各种风险，有应急预案及相应的解决措施）。
以上4项内容每项2.5分，无漏项、无缺陷得10分，每缺少一项扣2.5分；每有一项内容存在缺陷的扣1分，分数扣完为止，未提供方案的不得分。
（注：以上评审标准中所称“缺陷”是指以下几种情形：1、针对性不够：方案未能专门针对本项目，或者与项目的具体需求不匹配；2、内容前后矛盾：方案内容存在逻辑不一致或冲突的地方；3、涉及的规范及标准错误：方案中引用的规范或标准已经过期、不适用或存在错误；4、内容不完整或缺少关键节点：方案缺少必要的内容或步骤，无法支持项目的完整实施；5、套用其他项目方案：方案直接复制或修改其他项目的内容，而没有根据当前项目的具体情况进行调整。）
	0～10分
	主观分

	[bookmark: _Toc16237]
	投标人根据招标文件“第四章 采购需求及要求”编制培训方案：
方案包含：①培训方式、②培训内容（包含但不限于产品的功能、操作及日常维护等）、③培训计划、④保障措施；
以上4项内容每项2.5分，无漏项、无缺陷得10分，每缺少一项扣2.5分；每有一项内容存在缺陷的扣1分，分数扣完为止，未提供方案的不得分。
（注：以上评审标准中所称“缺陷”是指以下几种情形：1、针对性不够：方案未能专门针对本项目，或者与项目的具体需求不匹配；2、内容前后矛盾：方案内容存在逻辑不一致或冲突的地方；3、涉及的规范及标准错误：方案中引用的规范或标准已经过期、不适用或存在错误；4、内容不完整或缺少关键节点：方案缺少必要的内容或步骤，无法支持项目的完整实施；5、套用其他项目方案：方案直接复制或修改其他项目的内容，而没有根据当前项目的具体情况进行调整。）
	0～10分
	主观分

	
	投标人根据招标文件“第四章 采购需求及要求”编制售后服务方案：
方案包括：①售后服务机构（包括但不限于售后服务人员名单、售后服务联系方式、售后服务网点等）；②售后服务内容（包括但不限于巡检内容、设备性能调试、设备升级服务等方面）；③故障处理方案（包括但不限于故障处理流程、故障响应/处理时间）；④质量监管及处罚措施（包含但不限于售后服务质量监管措施、处罚措施）。
以上4项内容每项2.5分，无漏项、无缺陷得10分，每缺少一项扣2.5分；每有一项内容存在缺陷的扣1分，分数扣完为止，未提供方案的不得分。
（注：以上评审标准中所称“缺陷”是指以下几种情形：1、针对性不够：方案未能专门针对本项目，或者与项目的具体需求不匹配；2、内容前后矛盾：方案内容存在逻辑不一致或冲突的地方；3、涉及的规范及标准错误：方案中引用的规范或标准已经过期、不适用或存在错误；4、内容不完整或缺少关键节点：方案缺少必要的内容或步骤，无法支持项目的完整实施；5、套用其他项目方案：方案直接复制或修改其他项目的内容，而没有根据当前项目的具体情况进行调整。）
	0～10分
	主观分

	
	类似业绩评审：（有效业绩的标准详见“投标人须知前附表”）
投标人自投标截止时间前近三年的类似业绩，每提供一项得1分；业绩如果为同一个项目统招分签的，仅作为一项业绩计分。
	0～2分
	客观分


四、评标程序 
评标原则：“客观、公正、审慎”。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。
（1）评标委员会和评标专家的组成
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第47条规定，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在 1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
（2）评标委员会成员应当履行下列义务
[bookmark: _Toc4667][bookmark: _Toc17250]（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
（3）对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密；
（4）参与评标报告的起草；
（5）配合采购人或采购代理机构答复投标投标人提出的质疑；
（6）配合财政部门受理的投诉处理工作。
（3）比较与评价 
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。 
（4）落实政府采购政策：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定,政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: _Toc15206]（5）废标、重新招标与变更采购方式 
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足规定数量的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。 
公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理： 
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标； 
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。（符合专业条件或者对招标文件作出实质性响应的投标人只有一家，经评标委员会出具了招标文件没有不合理条款论证意见的。） 
[bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc6462]（6）中标候选人的确定原则及标准 
评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十七条、第六十八条相关规定执行。 
[bookmark: _Toc13664]（7）确定中标候选人和中标人 
1）评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提交书面评标报告。 
2）采购人根据评标委员会提交的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。 
3）因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。 
[bookmark: _Toc30359]（8）编写评标报告 
评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。 

[bookmark: _Toc9945][bookmark: _Toc10852][bookmark: _Toc8111]第四章 采购需求及要求
[bookmark: _Toc4747][bookmark: _Toc18232][bookmark: _Toc5955]一、特别说明与规定
本部分内容均为采购人基本要求，如投标人无法响应，须在《技术需求响应/偏离表》《商务要求响应/偏离表》中详细说明，未说明的，视为完全响应，中标后必须严格遵守，否则视为违约。
1.投标人所提供的设备必须为原厂生产的全新正品，来源合法。所有货物到达现场应有完整的包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。
2.采购需求及要求中“技术要求”的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写《技术需求响应/偏离表》。
3.投标人必须根据采购需求及要求中“技术要求”在《技术需求响应/偏离表》中作出全面、真实地反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料和支持参数和技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评审委员会无法判断的，评审委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。
4.本章内容是采购人需求的最基本组成，在满足此项目功能要求的前提条件下，投标人不可擅自改动或减少。如果投标人认为采购需求及要求中缺少了满足采购要求所必需的设备、材料或其他工作内容，投标人应在投标时自行完成补齐，并在投标文件中详细说明增加内容及增加理由，同时由此产生的费用包含在投标总价内。对没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。
5.请投标人在制作投标文件时仔细研究项目采购需求及要求。投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术需求响应/偏离表》《商务要求响应/偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。中标后必须严格遵守，否则视为违约。
[bookmark: _Toc15845]6.中标后设备的品牌应当是招标文件和投标文件中约定的品牌,不能随意更换。
7.说明
	表示重要性
	标识符合
	代表意思

	实质性参数
	★
	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求。 

	重要指标项
	▲
	作为评分项，详见“第三章”中评分细则。

	一般技术指标（无标识项）
	无
	作为评分项，详见“第三章”中评分细则。


注：以投标文件中提供的投标响应表及采购需求要求提供的相关证明材料作为评审依据，投标人应诚实应答。

[bookmark: _Toc16099][bookmark: _Toc30589]二、技术要求
设备1：中医号脉机器人
1.主要功能：
1.1 为用户提供纯中医角度的健康检测
1.2 集中医脉诊、面诊、舌诊、问诊四诊合参
1.3 中医健康档案采集及用户信息化存储
1.4 中医健康状态评估及疾患风险提示
1.5 中医养生调理的建议
1.6 中医亚健康评测、预防保健、疗效评估以及对慢病的健康管理
1.7 拥有自主研发的专利和知识产权
2.应用原理：
2.1 人体心脏每分钟的跳动正好发出了十二个谐波，这十二谐波正好对应了中医的十二经络，每个经络又对应着相同正中频率的脏腑，所以身体的经脉可以将脏腑的信号传送到体表；我们通过测量经脉的变化就可以得到脏腑是否疾患的信息，这就是中医脉诊的理论依据。
2.2 智慧中医检测仪是集脉诊、面诊、舌诊、问诊四诊合参的检测方式，获取人体脏腑的数据信息，通过独特的大数据算法，对心包、肝、肾、脾、肺、胃、胆、膀胱等经络的强弱进行解读，通过海量的数据沉淀，匹配得出相应的检测数据。
3.技术参数
3.1 设备正常的工作条件
3.1.1 温度环境：+10℃∽+40℃
3.1.2 相对湿度：≤80%
3.2 血氧饱和度测量范围：35%∽100% 
3.3 测量分辨率：1%
3.4 测量准确度：80%～100%,误差±2%;70%～79%，误差±3%。
3.5 脉率：	
3.5.1 测量范围：25～250bpm
3.5.2 测量分辨率：1bpm
3.5.3 测量准确度：±2bpm
3.6 工作电压：AC220V
3.7 工作电流：1A
4.配置清单
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	安卓主板
	CPU：四核64位
内存：≥4G；存储：≥32G；
蓝牙：支持，配外置天线；
网口：1个；WIFI：支持；系统：Android 11；供电：DC12V
	套
	1

	2
	触显一体机
	≥23.8寸电容触摸一体屏；显示分辨率：≥1920x1080；
	套
	1

	3
	摄像头
	单目摄像头：≥500万；接口：USB；角度可调整。
	个
	1

	4
	脉诊仪
	收集气血信号
	个
	1

	5
	拾音器
	麦克风6027强抗抗干扰，音频输入；
	个
	1

	6
	音响
	功率放大器信噪比：≧80dBA；失真度：≤0.5；调节形式：旋钮调节；扬声器单元：防磁；
	个
	2

	7
	电源
	L电源12v/8A
	/
	1

	8
	排插
	/
	/
	1

	9
	辅料
	包材+线材
	/
	1

	10
	外观
	可拆卸脚轮
	/
	4

	11
	操作系统
	Android 11
	/
	1




设备2：导航机器人
1.人机交互：≥13.3寸IPS液晶显示屏；分辨率：≥1920X1080；电容式全触摸面板。
▲2.手部关节：肩部≥4个舵机，肘部≥2个舵机，实现左右手臂共6个自由度。
3.头部关节：头部一个全铜齿≥30KG数字舵机，速度：4.5-45度/秒；实现上下、左右转动2个运动自由度。
4.行走速度：后台可调试机器人行走速度0.2-0.6米/秒。
5.激光雷达：激光雷达室内定位、导航及避障，探测测距大于25米。
6.操作系统：Android 6.0以上；
7.存储容量：≥32GB；
8.系统内存：≥4GB；
9.语音识别：6MIC阵列拾音，精确声源定位，全双工语音交互，最远拾音距离5米；
10.语音播放：信噪比（计权）：
11.摄像头：≥300万像素，大镜头，RGB摄像头。
12.麦克风阵列：6MIC阵列，最远拾音距离5米；声源定位：360度范围任意方位定位无死角；先进的消回音算法实现全双工语音交互；支持自定义唤醒词；支持用户增加自定义关键词；支持本地语音识别。
▲13.电池材质：磷酸铁锂电池。
14.电池寿命：单个电池充满/放完循环寿命达到2500次以上。
▲15.电池耐高温：高温性能好：磷酸铁锂电热峰值可达500℃。
16.充电方式：底部一个接触式充电模块，支持手动及自动充电。
设备3：心理评估系统
1.评估系统内置量表数量需不少于100种，且需涵盖以下全量量表类型：
1.1 综合评估类：康奈尔医学指数（分男女版）、症状自评量表（SCL-90）、一般健康问卷（GHQ）、气质问卷、艾森克个性问卷（EPQ）、16PF人格量表、爱德华个性偏好测验（EPPS）、明尼苏达多相人格测试（MMPI）等；
1.2 生活质量与主观幸福感类：生活质量与主观幸福感测查、生活满意度评估量表（LSR）、生活满意度指数A/B（LSIA、LSIB）、总体幸福感量表（GWB）、生活质量指数（QLI）、老年信心量表（PGC信心量表）、情感量表（AS）等；
1.3 应激及相关问题类：生活事件评估量表（LES）、应付方式问卷、防御方式问卷（DSQ）等；
1.4 家庭功能及关系类：家庭环境量表中文版（FES-CV）、家庭亲密度和适应性量表（FACESⅡ-CV）、家庭功能评估（FAD）、Olson婚姻质量问卷（ENRICH）、L-W婚姻调适测定、父母养育方式评价量表（EMBU）等；
1.5 抑郁相关类：BECK抑郁问卷（BDI-13）、抑郁自评量表（SDS）、Carroll抑郁量表（CRS）、流调用抑郁自评量表（CES-D）、抑郁体验问卷（DEQ）、抑郁状态问卷（DSI）、老年抑郁量表（GDS）、汉密尔顿抑郁量表（HAMD）、纽卡斯尔抑郁诊断量表（NDI）等；
1.6 焦虑相关类：交往焦虑量表（IAS）、Zung焦虑自评量表（SAS）、焦虑状态-特质问卷（STAI）、汉密尔顿焦虑量表（HAMA）、考试焦虑自评量表（TAS-33）、社交焦虑量表（LSAS）、演讲者信心自评量表（PRCS）、社交回避及苦恼量表（SAD）、焦虑抑郁联合评估表等；
1.7 精神障碍类：简明精神病量表（BPRS）、阴性—阳性症状量表（SANS-SAPS）、阳性与阴性症状量表（PANSS）、躁狂量表（BRMS）、YALE-BROWN 强迫量表（Y-BOCS）、精神症状全面量表（CPRS）等；
1.8 孤独评估类：UCAL孤独量表、孤独分类量表（DLS）、Rasch型孤独量表、情绪—社交孤独问卷（ESLI）等；
1.9 心理控制源类：成人N-S内外控制量表（ANSIE）、多维度多归因因果量表（MMCS）等；
1.10 其他类：自杀态度问卷（QSA）、A型行为类型问卷（TABP）、韦氏成人智力量表（分城乡版）、瑞文测验彩色版（CPM）、多伦多述情障碍量表（TAS-26）、艾森克情绪稳定性测验（ASK）、匹茨堡睡眠质量指数（PSQI）、EQ自评、联合型瑞文测验（CRT）、缺陷感量表（FIS）、性格类型诊断量表、人性哲学量表（PHN）、社会功能缺陷筛选量表（SDSS）、抗抑郁药副反应量表（SERS）、锥体外系副反应量表（RESES）、老年临床评估量表（SCAP）、缺血指数量表（HIS）、密西根酒精依赖调查表（MAST）、个人评价问卷（PEI）、马斯洛安全—不安全感问卷（S-I）、Blessed痴呆量表（BDS）、日常生活能力量表（ADL-20）、简易智能状态检查（MMSE）、长谷川痴呆量表（HDS）。
2. 支持全程声音反馈，具备单屏、双屏、全屏多种显示模式。
3. 评估结果需采用结论与图形相结合的呈现形式，可从多维度为临床工作提供数据支撑。
4. 可自动生成评估分析结论，且支持多次评估结果的图形化对比。
5. 支持双屏分控模式，既支持单屏独立运行，也可双屏协同工作；双屏模式下需为测试主试端与被试端配置差异化的功能与操作权限。
6. 支持多语音平台，具备全程语音评估指导功能，内置语音需覆盖普通话及多类方言，适配不同地域使用需求。
7. 具备全媒体化反馈记录能力，可实时录制主试与被试双方语音、捕获被试操作屏幕，实现评估现场数据的全程留存与回溯。
8. 支持多模式反馈，被试可通过单选、多选、绘画书写、图像选择、图像排列、语音应答、数字计算等多种方式完成评估作答。
9. 评估操作界面需保持简洁统一，降低操作学习成本。
10. 具备透明化统计功能，可深入至量表具体评估项目开展精细化得分统计。
11. 配备丰富的计时、计数等细节提示功能。
12. 具备多重对比分析能力，支持多维度评估数据比对。
13. 支持多类型结果报告打印，可输出评估记录单、评估报告、图形化得分报告、图形化对比分析报告、剖面图报告及剖面图对比报告等。
14. 开放统计分析数据接口，可将统计数据对接至SPSS、SAS等专业统计分析工具，支持高级数据分析。
15. 具备完善的用户管理体系，可实现多维度权限分级设置。
16. 具备数据自动备份功能，保障评估数据安全。
17. 可将不同时期、不同类型的多项评估数据自动整合至同一报告单，实现评估结果的集中呈现。
18. 需内置心理放松训练模块，包含多类型放松音乐（涵盖催眠类、中国古典类、主题放松类、自然放松类等）及不少于400张催眠放松相关图片。

设备4：VR心理动感单车
一、硬件技术参数要求
1. 配备高性能虚拟现实VR头盔≥1套。
2. 需支持与VirtualReality心理健康类软件适配联用。
3. 骑行随动固件电源参数：电压为AC220V，功率≥1000W。
4. 骑行单车采用高仿真动感车架，需能为体验者提供沉浸式骑行体验。
5. 骑行工作站配置：CPU≥i56400，显卡≥1650，主机为隐藏式设计。
6. 配备虚拟现实骑行反馈控制系统≥1套。
7. 配套设备包含显示屏幕≥1套、鼠标键盘≥1套、光学灯带≥1套。
8. 设备外形尺寸（长×宽×高）≥1650mm×980mm×2170mm，占地面积≤1.5平方米。
9. 可适配VR心理手表，支持监测心率、血压、血氧等生理数据，且数据可自动备份留存，满足心理研究数据需求。
二、核心功能要求
1. 系统需融合VR技术与心理健康教育主题，可依托宣泄、解压、疏导、冥想、脱敏、应激训练、生理测评与分析等多类型VR心理资源软件，为体验者实现心理干预、情绪缓解与疏导作用；产品以VR心理干预软件内容为核心，简化冗余操作，保障心理干预的实用性，且以软件类型拓展、内容质量提升、操作便捷化为核心升级方向。
2. 体验者佩戴VR头盔骑行时，可实现场景随动，达成舒缓压力、漫游放松、宣泄解压、应激训练等心理干预效果。
3. 内置VR心理骑行软件类型≥18类，包含但不限于VR心理沉浸骑行之旅、心情治愈骑行、解压放松骑行、动感音乐骑行、宣泄打击骑行、克服社交恐惧骑行、高空骑行、克服恐高体验、冥想漫游、心理疏导、车辆快速行驶避障、战场爆炸、沙尘暴、暴雨、台风、地震、极光、美好人生。
4. 配备VR大数据可视化平台，需包含以下功能模块：
4.1 档案建立模块：支持体验者在主界面输入用户名快速建立个人心理档案。
4.2 账号登录模块：支持用户名登录个人账号，具备模糊查询、拼音查询功能，可进入个人心理训练数据分析页面，且支持多人数据对比。
4.3 心理训练数据分析模块：可结合生物反馈仪数据生成分析结果，涵盖用户姓名、日期、血压血氧、心率、协调度、放松度、压力指数等维度，数据以条形图呈现，支持下载保存与刷新功能。
4.4 VR生理数据监测功能：可在VR主界面实现内容选择、档案建立、心率/血压/血氧数据展示等操作。
5. VR骑行软件平台需与自行车硬件高度适配，脚蹬骑行动作需可同步联动VR头盔内软件场景。
三、VR心理骑行软件功能要求
1. VR心理沉浸骑行之旅：包含天空、森林、海边等场景，支持撞碎压力云朵、向小动物求助、捡贝壳/漂流瓶等互动，实现解压、脱敏、缓解焦虑等干预效果。
2. 宣泄打击骑行：具备太空科技场景，支持选择生活/学习压力模块，可通过眼控击碎压力陨石，设有血条消耗机制。
3. 动感音乐骑行：搭载时空隧道虚拟场景与动感解压音乐，可跟随鼓点完成生活障碍避障骑行。
4. 克服社交恐惧骑行：构建虚拟城市场景，可与各类NPC沟通互动，完成社交交流类骑行任务。
5. 心情治愈骑行：配有优美自然场景与治愈音乐，具备心情治愈导师语音安抚功能。
6. 解压放松骑行：内置舒缓自然场景与轻快音乐，无场景限制，配有解压放松引导语。
7. 克服恐高体验：打造城市高楼高空场景，可通过高空动作任务实现恐高心理适应与改善。
8. 冥想漫游：支持在宇宙、星云、粒子等场景深度冥想，全程配备放松音乐，可助力提升专注力与记忆力。
9. 心理疏导：包含正念、解压、放松、疏导四大模块，配备专业舒缓音乐与语音疏导师，可实现沉浸式心理疏泄引导。
10. 战场环境心理训练：复原高仿真战场场景，可体验爆炸等战争情景，支持骑行避障与逃生训练，提升战场应激适应能力与专注力。
11. VR心理应激训练：涵盖沙尘暴、暴雨、台风、地震等自然灾害场景，以高仿真动画提升真实感，可强化体验者应激反应与逃生能力。
[bookmark: _Toc26309][bookmark: _Toc10762]12. 美好人生：可体验家人聚会、毕业、旅游、海洋等美好生活场景，激发对美好生活的向往。

设备5：VR情绪调节反馈系统
一、硬件技术参数要求
1. 设备为心理健康场景专用VR大型设备，采用成熟VR硬件品牌，具备双手柄大空间交互、6自由度（6DOF）空间定位能力，外观适配多环境应用且带炫酷发光设计，支持大空间体验。
2. 6DOF VR套装核心参数：刷新率≥90Hz，视场角≥110度，设备整体占地面积≤5平方米。
3. 需搭载SteamVR追踪技术、专业空间定位技术，支持双手柄交互操作。
4. 配备陪护人引导系统及前置摄像头传感器，保障体验安全与引导便捷性。
5. 内置G-sensor校正、gyroscope陀螺仪、proximity距离感测器等传感组件。
6. 骑行工作站配置：CPU≥i5 6400，显卡≥1650，采用隐藏式主机设计。
7. 配套设备：≥55寸高清液晶屏、成型全包围围挡、炫酷支架及柔性氛围灯。
8. 基础配件：VR头盔≥1个、音响≥1套、鼠标键盘≥1套及各类专用辅助配件。
9. 设备外形尺寸（长×宽×高）≥2100mm×2100mm×2300mm，占地面积≤5平方米。
二、核心功能要求
1. 系统为心理健康场景专用VR虚拟现实设备，可支持体验者沉浸式进入宇宙、海洋等虚拟场景，实现情绪疏导、压力释放、情绪宣泄、身心放松等心理干预功能，提升心理活动室的科技化心理健康服务能力。
2. 软件基于unity专业VR制作工具开发，融合Panoramic Technology、3DStudioMax、Android技术、C#语言逻辑等技术，支持多终端+本地化VR独立launcher+6DOF专业主题VR软件联用；具备操作简易、沉浸感强、资源丰富的特点，可将传统平面素材立体化，支持体验者在虚拟空间完成互动、行走、点击、抓取等6自由度动作。
3. VR心理平台软件库内置VR主题内容≥100套，具体分类及内容需覆盖以下类型：
3.1 心理疏导类：包含心理疏导、深度疏导、克服社交恐惧、克服高空恐惧、专注力训练、心理测评、深度身心训练、预防早恋、克服厌学、亲子关系、克服叛逆、控制孩子玩手机、解压花园、海洋动物、解压运动馆、太阳系、游乐园、宣泄解压馆、心理沙盘等内容。
3.2 应激训练类：包含克服公众演讲恐惧、克服幽闭恐惧、克服密集恐惧、沙尘暴、山体滑坡、雷击、地震逃生、防溺水、暴雨、雪崩、台风等内容。
3.3 职业生涯类：包含运动员、消防员、宇航员、手艺人、牙医、飞行员、医生、赛车手、办公室职员等职业体验内容。
3.4 科普娱乐类：内置科普娱乐类VR资源≥70款。
4. 核心VR软件需具备以下具体功能及资源，且相关内容需在三维3D动画场景（或动画与真实场景融合）中呈现，各场景均需配备手柄与射线交互功能：
4.1 《游乐园》：含过山车、跳楼机、海盗船、摩天轮、旋转秋千、套圈圈、神枪手、放烟花等功能，同时具备地图指引、黑夜切换、售票处、模式切换（正常/高速）、手柄抓取（圈圈/手枪）、A键退出等辅助功能。
4.2 《克服社交恐惧》：含电脑操作台、特定人物模型及城市场景、超市场景、公交车等场景，需覆盖路人借手机、向司机询站、超市咨询售货员、向超市陌生人询问等任务模块，并配备克服社交恐惧鼓励系统。
4.3 《深度疏导》：含自我肯定、学习压力、人际关系、情绪管理、克服虚荣心、深呼吸放松训练等模块，具备走迷宫、搭建篝火、现实视频与虚拟场景融合、人际关系问卷、克服虚荣心引导、自我肯定激励等功能。
4.4 《专注力训练》：在自然虚拟场景中配备测试答题、得分计算、专注力游戏、长按小人跳跃、再次测评等系统，含方块模型及对应选题交互功能。
4.5 《防溺水》：含河流、救生衣男性、泳装小男孩、树木、山坡、木制码头等模型，具备3D人物溺水急救模拟、心肺复苏教学、背部控水教学、生命体征快速检查教学、口腔异物清除教学等功能。
4.6 《心理疏导》：在粒子宇宙虚拟场景中设置正念、解压、放松、疏导等模块，包含雪地、深海鱼群、海岸、极光星空、高山等场景，且具备模块重新选择功能。

设备6：情景互动康复评估训练系统
一、核心功能要求
1. 系统需支持各年龄段神经、骨科、心肺、老年慢性疾病患者使用，可通过情景互动形式开展个性化全身主动性运动训练，提升患者肌力、关节活动范围、运动控制与姿势控制能力，改善认知及心肺功能，助力提高患者日常生活活动能力。
2. 应用范围需覆盖上肢、下肢、核心肌群训练，同时可开展协调训练、静态平衡训练、动态平衡训练等康复项目。
3. 需配备≥55吋电容式触摸屏、标准版配套软件、运动捕捉器、可移动台车、患者进步报告生成模块及配套电脑，且软件内置训练项目数量≥58种。
二、技术特点要求
1. 采用第二代Microsoft Kinect技术，具备无光线条件限制、无需校准、设置流程简易、占地面积小的特性。
2. 具备智能自动识别患者功能，系统抗外界干扰能力强，治疗师可在旁实时指导且不影响患者训练。
3. 配备生物反馈功能，训练过程中可实时向患者展示自身姿势、平衡状态及训练数据等信息。
4. 内置康复训练处方，同时支持自定义组合训练项目并保存为个性化处方，可实现最快10秒启动训练，无需重复设置。
5. 可自动对患者训练数据进行分析，并生成患者进步报告，直观呈现康复进展。
6. 内置传统养生训练动作，包含八段锦、五禽戏相关训练内容。
7. 采用Unity3D游戏引擎，训练游戏画面需为3D呈现效果。
8. 可生成多维度评估报告，评估内容需涵盖上下肢关节活动度、坐站转移能力、坐位平衡能力等指标。
9. 提供免费的系统升级服务，保障功能时效性。
三、技术参数要求
1. 配备颜色及深度感应镜头，水平视角≥70度，垂直视角≥60度，传感深度范围≥0.8米且≤4.0米。
2. 显示设备为≥55吋电容式触摸屏，不采用红外线触摸屏。
3. 系统硬件配置：搭载Intel i5 7400及以上型号中央处理器，内存≥8G，独立显卡显存≥2G，固态硬盘容量≥120G。
4. 患者信息存储容量≥2000条，支持中文输入操作。
5. 训练内容需满足以下要求：游戏项目数量≥10种，基本训练动作≥66种，结合不同场景与难度等级可形成≥300种训练模式。

设备7：智能爱心拥抱系统
一、产品概述
1.系统需融合应用心理学、自动控制及嵌入式系统技术，采用人体工学设计，可通过智能传感器采集拥抱力度与时长数据以判定情绪状态，并依托智能语音模块实现类真人互动沟通、正向引导及情绪疏导功能。
二、产品配置要求
1. 智能拥抱减压主体：1台
2. 集成式触摸感应组件（内嵌于主体设备）
3. 底座集成式语音控制模块：1套
4. 配套电源线：1根
三、产品功能及技术指标
1. 尺寸与形态：主体设备高度需达到175cm±3cm，配备圆形稳定底座。
2. 材质要求：采用金属支架搭建主体框架，外部为原创大尺寸柔软包覆层，内部填充海绵材质，保障使用安全性与舒适性。
3. 感应系统：具备高灵敏度压力感应功能，可精准感知拥抱动作，辅助实现情绪疏导。
4. 语音功能：内置不少于百条激励性语音语录，支持拥抱触发式随机播放，实现正向情绪引导。

设备8：情景互动心肺功率车训练系统
一、核心功能要求
1. 系统需具备沉浸式虚拟场景交互功能，可引导患者完成指定动作任务，支持患者独立、安全地重复强化动作，助力脑神经系统重塑。
2. 支持单人训练及小组训练模式，需具备较高娱乐性与趣味性，可提升患者康复训练依存性，强化训练效果。
3. 可适配心肺康复有氧锻炼、神经康复、骨科术后康复、儿童脑瘫康复及老年康复等场景，实现下肢功能康复训练与认知功能训练。
二、软件技术要求
1. 运动数据需支持蓝牙无线传输，保障数据传输稳定性与便捷性。
2. 训练场景需配备不少于6个训练游戏场景，其中实景场景不少于3个、3D动画场景不少于3个。
3. 具备运动能力评估功能，可评估特定阻力下单位时间内患者的功率车骑行能力，评估指标需包含骑行速度、骑行里程、平均运动心率、最大运动心率；支持多次评估并生成评估报告。
4. 支持自定义每组训练时长及组间休息时长，满足差异化训练节奏需求。
5. 可自定义训练菜单，能针对不同患者制定个性化训练方案并自动存储，方便后续调取使用。
6. 同时支持单人训练模式与多人组队竞赛模式，适配不同训练场景。
7. 具备新版本自动更新升级功能，保障系统功能时效性。
8. 可生成患者进步报告，报告内需包含多维度数据进步比对图表，直观展示骑行能力提升情况。
9. 配备人声语音提示及反馈功能，需包含有氧心率状态进入提示与最大运动心率超限警示功能。
10. 配备≥43寸触控显示屏，支持治疗师直接触控操作系统界面。
三、功率车硬件技术规格
1. 主体采用加强型精钢大立柱，兼顾耐用性与美观性。
2. 配备康复机专用型脚踏，满足使用者安全防护与康复训练的特殊需求。
3. 椅背角度可调节，调节范围≥90°～140°。
4. 座椅采用斜式滑轨设计，支持前后位置调节。
5. 支持程式控制，需配备不少于24种自动程控模式（包含手动模式、不少于12种预设模式、不少于4组自定义模式、不少于5种HRC模式、瓦特控制模式、体脂侦测模式），支持电动或自发电供能。
6. 配备LCD大显示屏，可显示速度、距离、时间、热量及心率等运动数据。
7. 阻力调整支持手动、电动两种方式，适配不同训练强度需求。
8. 具备手握式心率测试功能，可实时监测运动心率。
9. 配备前轮移动轮，便于设备移动与摆放。
10. 飞轮尺寸≥260mm，飞轮重量≥7kg。
11. 座椅前后调整旋钮为自锁式设计，保障使用稳定性。
12. 设备最大使用者承载重量≥135kg。

设备9：自助体检一体机
一、产品要求
1. 主要功能：测量身高、体重、BMI、人体成分、血压、脉博、血氧、血糖、血 尿酸、血脂四项、体温、十二导心电、腰臀比、视力检测、中医体质等。人性化 设计，一站式操作，通过实时语音、动画视频，引导检测人员自主完成测量，并 与之前测量数据实时对比。支持第二代身份证识别、人脸识别、扫码等多样化登 录方式，也可手动输入身份证号、手机号，可全自动生成体检报告并打印。配备 多媒体屏，可以播放健康教育短片，普及健康知识。为居民提供基于互联网的自 我健康管理工具，可基于健康检测开展后续的档案管理、健康监测、风险评估、 生活方式干预等健康管理服务。
二、各分项检测功能
1. 同时支持多种登录方式
1.1 身份证识别：第二代身份证读卡器
1.2 扫码登录：条码、二维码
1.3 人脸识别：人脸登录
1.4 手机号码：输入手机号登录
2. 身高体重测量
2.1 体重测量系统：电阻应变式
2.2 体重测量范围：2kg—250kg
2.3 体重检定精度： ±0.1kg (100g)。
2.4 身高测量系统：超声波非触碰式测量
2.5 身高测量范围：70.0～205cm
2.6 身高检定精度： ±0.5cm
2.7 检测指标：身高、体重、BMI、理想体重、超重百分比、体表面积
2.8 身高体重与测量平台为一体化设计，且身高体重为左侧朝向测量
3. 脂肪测量
3.1 测量方法：生物电阻抗法
3.2 测验指标：脂肪率、脂肪量、去脂体重、内脏脂肪、肌肉率、肌肉量、水份 率、水分量、骨量、基础代谢、体型判断，蛋白质量，细胞内液，细胞外液，骨 盐等指标；
3.3 体型判断：可判断消瘦、标准、隐藏性肥胖、健壮、肥胖等体型
3.4 使用温湿度：5℃~40℃、RH≤80%
3.5 使用环境：－10℃~60℃,相对湿度不大于93%，通风良好且环境中无腐蚀 性气体
4. 血压检测
4.1 测量方法：脉搏波法
4.2 测量范围： 压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］；脉搏：40次/分～180次/分
4.3 测量准确度：压力±2mmHg(±0.267kPa)以内；脉搏：40次～180次±2%以内
4.4 位置测量：左右臂均可测量
4.5 压力监测：高精密半导体压力传感器
4.6 加压：压力泵自动加压方式 减压：线性电磁控制阀自动减压系统
4.7 超压保护：压力超过300mmhg时，急速排气保护。急速排气时间不大于 10 秒
4.8 肘部位置传感器：有（准确定位肱动脉，提高测量精度）
4.9 臂筒左右旋转角度： ±10 度。提高测量舒适度
4.10 适用臂周范围：17cm～42cm
4.11 支持显示平均动脉压
5. 体温测量
5.1 分辨率：0.1℃/0.1 °F
5.2 操作环境：16℃~35.0℃ ,≤85%RH
5.3 人体测温模式：32.0℃~43℃
5.4 物体测温模式：0℃~100℃
5.5 测量位置及距离：额头中心（眉心）1cm－15cm
5.6 高温预警，支持声音及红色闪屏警报；
5.7 软件可设置自动高温报警值；
5.8 测量结果自动播报，可设置关闭
6. 血氧检测
6.1 血氧饱和度测量范围:35％-100%
6.2 波长：红光：663nm、红外光：890nm
6.3 最大平均光输出功率：≤2mW
6.4 测量误差：在70%～100%范围内，测量误差为±2%(%为脉搏氧饱和度和百分比)
6.5 准确度：70%～100%测量范围内小于 3%
6.6 脉率测量误差：30～250bpm,测误差为±2bpm 或±%2，两者取最大
7. 心电检测
7.1 输入电路：防除颤保护输入
7.2 导联：标准12导联
7.3 采集模式：12导联同步采集
7.4 界面显示：界面显示颜色可调节
7.5 心率测量范围：30-300bmp/min
7.6 时间常数：≥3.2s
7.7 共模抑制比：>100dB，开启交流滤波时>120dB
8. 多功能血糖仪(血糖和尿酸)
8.1 检测样本：全血(静脉血与毛细血管血)
8.2 用血量(单位：微升)：血糖：≤0.6;  血尿酸：≤3
8.3 检测范围(单位：mmol/L)：血糖：1.1-33.3; 血尿酸：181-1188
8.4 测试时间：血糖：≤5 秒;  血尿酸：≤25 秒
8.5 测试温度 (单位： ℃)：血糖：10-35;  血尿酸：15-35
8.6 电池寿命：≥1000次
8.7 调码：血糖：免调码;  血尿酸：密码牌
8.8 测量方式：血糖和血尿酸可以同时测量
9. 血脂仪
9.1 测试类型：CHO(总胆固醇)、HDL(高密度脂蛋白胆固醇)、TG(甘油三脂)、GLU(葡萄糖)等；
9.2 设备测试范围：总胆固醇: 2.59-10.36mmol/L；高密度脂蛋白:0.52-3.11mmol/L；甘油三酯:0.57-5.65mmol/L；血糖：1.1-33.3mmol/L。
9.3 测试时间：血脂≤100秒、血糖5±1秒
9.4 准确度:血脂：总胆固醇/甘油三酯/高密度脂蛋白胆固醇不超过±20%；血糖：1.1-5.55mmol/L;不超过±0.85mmol/L；5.55-33.3mmol/L，不超过±15%
9.5 设备同时具备蓝牙和有线两种通讯方式。
三、操作管理软件系统要求
1. 软件系统平台：主要架构基于windows 系统开发
2. 自助健康检测系统
2.1 使用第二代身份证或输入手机号码/扫码/人脸识别登录系统。
2.2 用户体检时，主界面要有动画操作提示，并同步语音播放。
2.3 软件可检测项目应包括身高、体重、血压、血糖、尿酸、血脂四项、人体 成分、血氧、体温等基本项目；
2.4 报告打印：检测完成后可汇总体检报告，可选择打印 A4 版详细报告，支持 通过微信公众号或者小程序查看数据；
2.5 检测者自助查询：检测者方便查询当前检查结果及历史检查记录，集中查 看多个健康指标的历史变化趋势。
3. 电子视力检测：左眼、右眼、双眼标准视力检测、支持散光，色盲，色弱检 测；
4. 中医体质评估：九种中医体质判定，系统化数据统计。刷身份证登录进行问 卷答题， 自动生成体质结果并支持结果查询和打印。同时提供个性化指导方案， 包含均衡饮食，合理运动，药膳食疗等诸多内容，提供个性化的养生建议。检测结果完全按照中华中医药学会标准。为客户提供健康状态参考、不同体质的健康 养生建议。
5. 自理能力评估：问卷评估形式，是一种常用的评估方法，残疾人或患者等人 群的生活能力进行评估，旨在了解他们的自理能力情况、脆弱程度和生活支持情 况，以便制定科学合理的生活护理计划。
6. 心理压力评估：问卷评估形式，个体可以及时掌握自己的压力水平，在对自 己的压力水平进行即时监控的同时，全面了解自身压力的具体来源，以便获得科 学、专业、有针对性的压力调节方案，从而有效维护和促进自身的身心健康。
7. 抑郁自评：问卷评估形式，可以帮助人们更好地了解自己的心理状况，及时 发现和治疗抑郁症，避免疾病的加重和扩散。
8. 智能导诊：
8.1 支持患者通过人体图、症状列表逐步排查，判断用户可能的病症；
8.2 支持根据患者提供的症状信息推荐需要挂号或就诊的科室。
四、系统基础配置
1. 组织管理：
1.1 支持对医院信息的编辑和停用设置，编辑内容包含名称、种类、等级、统一码、地址、电话、定位、图片、介绍文字、专业领域等；
1.2 支持在医院层级下添加医疗机构、科室、医生团队等信息；
1.3 支持对科室/医生团队信息的编辑和停用设置，编辑内容包含名称、种类、业务标识、地址、电话、定位、图片、介绍文字、专业领域等内容；
1.4 支持查看医院/科室/团队的成员信息，包含姓名、工作种类、性别、出生日期、职级、职称、国家编码、专长简介等信息；
1.5 支持根据成员所在的团队调整团队成员工作种类；
1.6 支持在医院/科室/团队中删除职员；
1.7 支持设置相关机构、科室、团队信息在公众号进行展示。
2. 职员管理：
2.1 支持添加/修改职员信息，包含姓名、性别、生日、手机号、身份证号、职称、职级、医保编码、归属机构、标签、专长、介绍文字、照片、介绍文字、资格证书等信息；
2.2 持对职员信息进行停用、启用等功能。
2.3 支持按条件对职员进行检索，检索条件包含是否是专家、职级、工作状态、账户状态、激活状态、姓名、手机号、身份证号等；
2.4 支持调整职员业务关系，包含归属机构等；
2.5 支持领取和下载职员的个人二维码电子名片，方便居民通过扫码关注医生；
2.6 支持对职员账号进行解绑、禁用、重置等操作。
3. 权限管理：
3.1 支持对健康小屋管理业务中的各种角色进行新增、编辑、删除、禁用；
3.2 支持根据不同角色授权管理过程中的具体业务模块；
3.3 支持按角色对职员添加授权和取消授权。
4. 干预项目管理：
4.1 提供干预项目维护功能，支持查看详情、点击停用、修改编码和删除等功能；
4.2 支持添加干预项目、进行基本信息配置，包括编码、名称、性质，标签，执行控制，执行审批，性别限制、年龄设置，评价设置，执行地点等；
4.3 按照干预项目的要求配置干预文档，包括序号、文档模式（文档、问卷），使用环节，文档选择，是否直接呈现、是否必须书写、份数限制等；
4.4 支持设置干预调价的调价清单；
4.5 支持按照使用状态、性质、远程下达、执行控制、执行角色、执行地点、诊疗性质、线上方式、评价设置等条件对干预项目进行筛选检索。
5. 干预路径管理：
5.1 提供健康管理路径方案维护功能，包括编辑、删除和停用功能；
5.2 提供健康路径添加、审核、删除版本等功能，添加包括新增路径（序号、名称、起点命名、说明等），阶段列表（阶段名称、执行时间、允许执行范围、执行前提条件等），添加医嘱（指导、监测、宣教、门诊等）。
6. 随访问卷管理：
6.1 提供随访问卷维护功能，包含查看问卷详情、变更记录和停用设置；支持以文件夹的形式进行问卷归类；
6.2 支持从问卷中心获取已有的随访问卷；
6.3 支持随访问卷添加、编辑功能，包括问卷基础设置（问卷名称、问卷类型、模式、标签等），题目设置（排序号、编码、标题、排列、逻辑跳转、必填控制、选项设置等），评估项目（评估设置、评估限制、关联问题及评分设置、定级设置）；
6.4 提供随访表单维护功能，包括查看表单编辑、按性质分类；支持同步平台已有表单；
6.5 支持查看表单构造详情，包括配置摘要、显示样式、编辑模板、管控记录等；支持分别在PC端，移动端展示不同表单格式。
7. 宣教文章管理：
7.1 提供宣教内容维护功能，支持图片、视频等多形式进行自主编辑内容，格式，排版；
7.2 支持停用、启用、删除功能设置；
7.3 支持以分组列表管理不同的健康宣教文章；
7.4 支持对接官方微信公众号后直接拉取公众号后台文章，用于居民全程管理健康宣教；
8. 移动门户管理：
8.1 支持健康小屋居民端服务主页与区域/医院微信公众号授权绑定；
8.2 支持绑定多个组织的微信公众号，并切换查看多个微信公众号授权信息；
8.3 支持微信公众号自定义菜单设置，提供菜单名称、类型、删除、保存更改等功能，支持同步和发布线上的微信公众号菜单功能；
8.4 支持以组件的形式配置微信公众号自定义菜单和页面功能，组件内容包含健康日历、健康评估、监测记录、问卷调查等；
8.5 提供便捷操作的服务主页模板，包括用户切换、新闻动态、背景图片、健康事件、监测数据等服务以预览式组件的形式设置；
8.6 支持公众号自定义消息设置，包含用户关注公众号消息回复、关键词回复、模版消息等功能；
8.7 支持对微信公众号消息提醒模板管理，包含同步模板、添加模板；
8.8 支持查看消息模板查看示例内容展示；
8.9 支持关联绑定授权小程序并查看小程序基础信息。
五、医生端配置
1. 居民列表：
1.1 支持居民列表查看，包含待入组、管理中、已结案三种状态；
1.2 支持居民列表所展示的居民信息包含：居民姓名、年龄、标签、添加时间等。
1.3 支持按照分组、等级、标签、管理团队、分管医生筛查居民，支持按手机号、身份证号搜索居民。
2. 群体干预：支持通过分组、等级、标签、管理团队、分管医生、居民姓名、性别等条件快速检索，将筛选出来的居民进行群体干预，干预内容包括群体宣教、群体指导、群体问卷。
3. 档案管理：
3.1 支持建立居民健康档案；
3.2 支持居民关注微信公众号，完成自助建档；
3.3 支持医生手动为居民快速建档，包含姓名、身份证号、手机号等信息；
3.4 支持在档案中绑定和完善家庭成员信息；
3.5 支持完善居民的管理信息，包含管理团队、分管医生、管理等级、颜色分组、个性化标签设置、备注说明等；
3.6 支持查看居民建档时间、入组确认时间、结案处理时间等。
4. 健康监测：
4.1 支持查看居民的重要监测指标数据，如身高、体重、血糖、血压等指标；
4.2 支持根据居民健康情况新增/取消监测指标；
4.3 支持对特定指标设置监测目标值，如指标范围控制、目标值、有效天数等；
4.4 支持对重点指标进行预警设置，如单次或连续n次低于/高于目标值，系统预警；
4.5 支持查看关注指标监测记录详情。
5. 异常提醒：
5.1 提供重要指标监测数值异常提醒、随访/评估问卷回复异常提醒、居民发起用药不良反馈提醒
5.1 支持医护对异常信息进行响应。
6. 干预措施：
6.1 支持根据居民健康风险情况，以路径的方式快速下达健康干预方案；
6.2 支持管理医生根据居民综合健康档案、结合健康风险情况，为居民制定个性化管理方案；个性化方案包括：监测、宣教、指导、问卷等；指导支持运动、营养、心理等方案；
6.3 监测干预支持监测项目、监测方式、监测频次、计划时间等设置；
6.4 宣教干预支持从系统内选择宣教文章，并指定下发时间；
6.5 问卷任务支持选择问卷、执行人（居民、责任护士、责任医生）、执行部门、跟踪角色、计划时间等下发问卷；
6.6 支持按计划日期、类别、路径等多条件进行筛选干预任务，支持查看干预任务的状态，如待执行、已完成、已作废等；
6.7 支持查看待执行干预项目的基本信息，如干预角色、执行地点、发送日期等，支持有权限的管理人员对待执行干预项目进行作废操作。
7. 体检报告：
7.1 支持居民在健康小屋的体检报告进行归集展示；
7.2 支持查看报告详情。
六、居民端配置	
1. 绑定注册：
1.1 支持居民绑定注册；
1.2 支持居民家属关联绑定。
2. 体检报告：
2.1 展示健康小屋既往体检报告查看
2.2 体检报告支持查看主要健康问题、本次体检和评估数据、指标趋势和报告、老年人健康评估报告、心理压力评估报告、中医体质评估报告、常见慢病风险评估报告、膳食指导和运动指导建议；
3. 健康监测：
3.1 支持监测指标趋势的查看，如身高、体重、血糖、血压等；
3.2 支持各项指标的监测记录查询。
4. 健康日历：
4.1 支持以日历和列表方式查看医生制定的干预任务；
4.2 支持在健康日历完成任务，包含运动指导、膳食指导、评估、干预等；
5. 任务提醒：
5.1 支持运动指导、膳食指导、评估、干预等任务提醒；
5.2 支持居民根据提醒引导居民完成相应任务；
5.3 任务消息支持提醒到居民家人。
6. 自我评估：
6.1 支持自我健康评估问卷填写，提交后自动生成评估报告。评估问卷包含老年人健康评估表、中国居民健康风险评估、2型糖尿病风险评估、高血压危险因素评估、代谢综合征风险评估、肺癌风险、骨质疏松性骨折风险、血脂异常风险评估、乳腺癌风险评估、阿尔茨海默病风险评估、缺血性心血管病风险、尼古丁成瘾风险评估、生活方式评估等；
6.2 支持医生下达的风险评估问卷填写；
6.3 支持历史评估内容和评估报告查看。
7. 健康工具：
7.1 支持根据身高体重计算体重指数和指标解读。
7.2 支持根据腰围和臀围计算腰臀比和指标解读
7.3 支持根据性别年龄、身高体重和劳动强度进行能量需求的计算
7.4 支持根据身高体重计算日饮水量和指标解读
7.5 支持根据性别年龄计算运动心率
7.6 支持根据体重腰围计算体脂率
8. 健康档案：
8.1 支持居民个人档案信息查询，支持完善个人信息，包括头像、出生日期、民族、婚姻、学历等；
8.2 支持查看我的医生信息；
8.3 支持填写、添加个人地址信息。
9. 健康资讯：
9.1 支持健康专栏配置功能，满足居民端在服务主页查看与疾病相关的健康宣教内容；
9.2 支持健康专栏内容归类，如：疾病指导、心理指导、预防保健等。
10. 智能导诊：
10.1 支持居民通过人体图、症状列表逐步排查，判断用户可能的病症
10.2 支持根据居民提供的症状信息推荐需要挂号或就诊的科室
六、管理端配置
1. 监管大屏：支持大屏实时监控健康小屋多维度的业务数据

设备10：全身运动虚拟现实训练系统(VR版）
一、核心功能要求
1. 系统需提供多形态虚拟现实情景互动训练模式，具备高沉浸性、交互性与构想性，可提升训练者参与度，同时降低治疗师工作强度。
2. 配备不少于2个无线姿态传感器，可实现颈椎、肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节的主动及被动关节活动度测量与记录；能实时以数值、图像形式显示关节位置及正常活动范围，可记录关节异常活动范围与疼痛角度。
3. 支持对接不少于10种传统康复器械开展肢体主动训练、抗阻训练，适配器械包含但不限于股四头肌训练椅、砂磨板、分指板、上肢推举训练器、跑步机、巴氏球等。
4. 关节活动度训练模块需提供不少于30种情景互动训练模式，涵盖运动疗法、作业疗法、认知训练、ADL训练等类型，可针对不同关节不同活动方向开展专项训练。
5. 无姿势限制，支持患者在卧床位、坐位、站位、跪位、坐轮椅等多种体位下完成关节活动度评估与训练。
6. 软件需为全中文操作界面，自带一键还原及数据备份功能，保障系统稳定与数据安全。
7. 传感器需配备工业级防水抗压减震手提保护箱，便于设备储存与运输。
8. 传感器具备连接异常自动弹窗提醒功能，可直接显示异常情况，便于快速排查处理。
9. 采用蓝牙连接技术，具备安全无辐射特性，无遮挡传输距离≥15米。
10. 评估报告需支持与正常标准值对比、训练前后进展对比、左右肢体对比，直观呈现康复效果。
11. 评估数据支持本地储存、彩色打印、图片导出，可满足临床诊疗、科研分析、教学示范等多场景需求。
12. 支持自定义训练动作，可实现从坐到站、膝过伸、足下垂、小腿三头肌无力、坐位平衡等多种针对性训练。
13. 配备训练轨迹编辑器，内置多种基于神经生理学设计的轨迹运动曲线。
14. 具备训练组合方案功能，可自由搭配多个训练项目形成成套训练方案。
15. 配套提供键盘、鼠标等基础输入设备。
16. 配备高性能彩色打印机，满足报告输出需求。
17. 配备高清显示屏幕，且支持扩展至任意尺寸的投影、电视机等外接显示设备。
18. 传感器采用低功耗设计，单次续航时长≥8小时。
二、技术规格要求
1. 电脑主机配置：内存≥8GB；硬盘≥256GB。
2. 显示设备：配备≥43寸高清电视机屏幕。
3. 传感器技术参数：
3.1 尺寸≤52x41.1x18.6mm；
3.2 尺寸≤52x41.1x18.6mm；动态范围支持360度全方位监测；
3.3 加速度量程≥±2g，陀螺仪量程≥±2000 dps，磁力计≥0.88GA；
3.4 角度测量分辨率≤0.02 deg；
3.5 电池容量≥960mAh；
3.6 数据传输支持最大104帧每秒（FPS）的欧拉角、四元数、原始数据输出。

设备11：超声骨密度仪
一、主要技术规格
1. 检测部位：桡骨、胫骨；
2. 采用四振源双发双收的超声探头，可实现全干式一体化检测；
3. 测量参数应至少包含SOS值、T值、Z值、趋势图、10年内发生骨折概率、预计发生骨质疏松年龄；
▲4. 可支持的探头种类不少于4种（需提供经过药监局盖章的产品技术要求复印件证明）；
5. 声工作频率：标称声工作频率为1.25MHz，实际的偏差应≤±15%；
▲6. 声速测量误差：≤±1.5%（需提供药监局盖章的产品技术要求复印件作为证明，产品检验报告仅代表型式试验样机的个体性能，不能作为产品整体性能水平的证明）；
▲7. 测量重复性：≤±0.15%（需提供药监局盖章的产品技术要求复印件作为证明，产品检验报告仅代表型式试验样机的个体性能，不能作为产品整体性能水平的证明）； 
8. 检测速度：单点检测速度≤0.4s，单次测量时间≤10秒；
▲9. 超声声速值显示范围不窄于2000m/s～5000m/s的范围（需提供经过药监局盖章的产品技术要求复印件证明）；
▲10. 产品主机自带安卓系统与触控屏，不需要外接电脑或平板进行操作控制（需提供产品照片以及官方注册检验报告）；
▲11. 产品辐射发射性能满足国标《GB 4824》1组 B类要求，达到可直接连接到家用电网使用的水平（需提供官方注册检验报告及产品技术使用说明书作为证明）。
二、产品功能
1 探头导航：软件界面实时显示探头与骨骼平行轴向的角度及示意图，实时可视探头与皮肤接触状态、指导用户正确操作，提高检测准确度；
2 视频播放：儿童检查时播放动画片分散儿童注意力，增加依从性，且动画片内容可更换、增减；
3 联网功能：
▲3.1 数据联网方式：至少应支持RJ45、WIFI、4G物联网等多种方式（需提供药监局盖章的产品技术要求复印件作为证明）；
3.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、HTTP/HTTPS、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统；
4 实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂；
5 多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入；
6 档案管理功能：可实现显示档案、档案检索、档案选择、打印报告、保存报告、导出Excel、删除、备份、恢复、批量建档、回收站、数据统计等功能；
7 报告单可保存为PNG、JPG、BMP及PDF等格式，支持A4、16K、B5等尺寸打印；
8 报告单自定义：可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检查建议，医生签名及医院logo等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求；
9 适合中国人标准的数据库，支持0-100岁人群；
▲10 数据统计功能：对已完成的档案数据，支持以饼状图、柱状图的形式展开统计结果（需提供药监局盖章的产品技术要求复印件作为证明）；
▲11 内置由世界卫生组织（WHO）推荐的用于评估骨折风险的预测工具（FRAX评估）（需提供药监局盖章的产品技术要求复印件作为证明）；
12 随机配有专用校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性；
13 辅助测量装置：可选配辅助测量装置，能够固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度；
14 专用台车：随机配有专用台车，能够实现设备移动；
▲15 产品使用有效期：不少于10年。

设备12：肺功能仪
一、主要技术规格及系统参数
▲1. 主机、安卓显示器为无线连接；
2. 安卓显示器≥14英寸高清彩色液晶屏，分辨率不低于1920×1080；
▲3. 安卓显示器内置电池（可选）；主机内置大容量电池；
▲4. PEF（流量）测量性能
4.1 测量范围：0～16L/s；
4.2 测量误差：读数的±5%或±0.17L/s，两者取较大值；
4.3 线性度：不超过5%；
4.4 重复性：不超过0.17L/s或者5%；
4.5 气流阻力：不超过0.15kPa/(L/s)；
4.6 频率响应：0.25L/s或者12%； 
▲5. FVC（容量）测量性能
5.1 测量范围：0L～10L；
5.2 准确性：±3%或±0.05L；
6. 呼吸频率：测量范围：0-300次/min；测量误差：±1bpm或±2%；
▲7. 配置温湿度、大气压传感器，可自动获取环境监测数据；
8. （可选）外接“超声波身高体重测量仪”，身高体重数据直接传输到肺功能仪软件；
9. （可选）外接“脉搏血氧饱和度仪”，血氧浓度数据直接传输到肺功能仪软件；
二、软件功能
1. FVC用力肺活量检测：流量-容积测量曲线、容积-时间测量曲线，质量控制，测量参数FVC、FEV0.5、FEV1、FEV2、FEV3、FEV6、FEV0.5/FVC、FEV1/FVC、FEV1/VC、FEV2/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCpr、FEV0.75、FET、Text、EV、EV/FVC、FIVC、FIV0.5、FIV1、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、FIV1/VC、PIF、FIF50%、FEF50%/FIF50%、FIF50%/FEF50%、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、MMEF、FEF90%、FEF75%~85%、FEF200~1200、FEF50%/FEF75%、FEF75%/FEF85%、FVC/H、FEV1/H、PEF/H、FEF25%/H、FEF50%/H、FEF75%/H、MTC75%~50%、MTC50%~25%、MTCR、CVI、OI、ATI、FVC+FEV1、MMEF/FVC、FEV1*35、TIN、TEX、TTOT、TIN/TTOT、TEX/TTOT、TIN/TEX、MIF、FEV1/VCex、FEV1/VCin、MTT、Exspir.F/V area、FEV1/FIV1、Text.in、EVin、EVin/FVCin、MEF50%/FRC.、MEF、VC、IC、VT、VC/H、ERV、VCin、IRV、VCex、RR；
2. VC静态肺活量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数VC、IC、VT、VC/H、ERV、VCin、IRV、VCex、RR、MV；
3. MVV最大自主通气量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数MVV、VT、MVV%、RR、BSA、AVI、MVV/BSA；
4. MV静息流量检测：容积-时间测量曲线，测量参数MV、VT、BR、RR、VR；
▲5. 支气管舒张检测：可输出“ATS标准化报告单”，可对比用药前后各参数值并显示变化率；
▲6. 支气管激发检测：可对比用药前后各参数值并显示变化率；
7. （可选）血氧检查：可通过蓝牙获取脉搏血氧饱和度仪的血氧浓度数据，在软件界面输出检测数值；
▲8. 软件系统：软件基于安卓系统，提供方便快捷的交互体验，无需外接工作站进行数据管理；
9. 呼吸检测可自动转化为BTPS模式，且ATP、BTPS模式均可设置；
10. 数据备份还原：可通过U盘进行数据备份还原功能；
11. 档案管理：支持档案的筛选、备份、恢复、删除、打印操作；
12. 报告单：完成检测后可通过至少2个出厂报告单模板呈现检测结果；用户可自定义报告单模板；
13. 兼容打印机：主机不需要通过外接电脑，直接与市面上主流品牌（HP、EPSON、CANON）的多种型号打印机连接并打印所有测量参数报告；
14. 数据接口：支持USB、WIFI、蓝牙、RJ45（可选）、SIM卡等多种数据传输接口；
▲15. 多重质控功能
15.1 设备准确性（校准）质控：具有容量校准、三流量线性验证功能，3升定标筒定标精度为±0.4%，可提供第三方计量报告；
15.2 检查过程实时质控：FVC检查质控，VC检查质控，MVV检查质控（符合《肺功能检查指南》质控要求）；
15.3 检查结果质控：根据检查结果，通气功能障碍类型，判定慢阻肺级别，肺通气功能障碍的程度分级等（符合《肺功能检查指南》判定标准）；
15.4 预计值公式可靠性质控：:多种预计值公式可选，包括中国人（GLI-2012），中国人（华北、华东、东北、西北，西南，华南），Crapo，Knudson，ECCS，NHANES III，Morris，Asian，且具备预计值修正系数设置功能；
▲16. 产品质量：产品使用期限≥8年，使用过程中支持软件在线升级。
17.配置3升定标筒定标精度为±0.4%。
18.肺功能检查参数：
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	参数名称
	中文解释
	单位

	FVC
	用力肺活量
	L

	FEV0.5
	0.5秒呼气量
	L

	FEV1
	1秒呼气量
	L

	FEV2
	2秒呼气量
	L

	FEV3
	3秒呼气量
	L

	FEV6
	6秒呼气量
	L

	FEV0.5/FVC
	0.5秒率
	%

	FEV1/FVC
	1秒率
	%

	FEV1/VC
	1秒率
	%

	FEV2/FVC
	2秒率
	%

	FEV3/FVC
	3秒率
	%

	FEV1/VCpr
	1秒率
	%

	FEV0.75
	0.75秒量
	L

	FET
	用力呼气时间
	s

	Text
	时间零点到最大流量之间的时间
	s

	EV
	外推容量
	L

	EV/FVC
	外推容量比
	%

	FIVC
	用力吸气肺活量
	L

	FIV0.5
	0.5秒吸气量
	L

	FIV1
	1秒吸气量
	L

	FIV1/FVC
	吸气1秒率
	%

	FIV1/FIVC
	吸气1秒率
	%

	FIV1/VC
	吸气1秒率
	%

	PIF
	吸气峰流量
	L/s

	FIF50%
	用力吸气肺活量50%时的流量
	L/s

	FEF50%/FIF50%
	吸呼50%比
	%

	FIF50%/FEF50%
	呼吸50%比
	%

	PEF
	用力呼气峰流量
	L/s

	MMEF
	最大中间呼气流量
	L/s

	FEF25%
	25%用力呼气流量
	L/s

	FEF50%
	50%用力呼气流量
	L/s

	FEF75%
	75%用力呼气流量
	L/s

	FEF90%
	90%用力呼气流量
	L/s

	FEF75%~85%
	用力肺活量从75%到85%的流量
	L/s

	FEF200~1200
	200-1200毫升转移时间
	L/s

	FEF50%/FEF75%
	50%用力呼气流量与75%用力呼气流量比
	%

	FEF75%/FEF85%
	75%用力呼气流量与85%用力呼气流量比
	%

	FVC/H
	FVC与身高比值
	L/m

	FEV1/H
	1秒呼气量与身高比值
	L/m

	PEF/H
	用力呼气峰流量与身高比值
	L/s/m

	FEF25%/H
	25%用力呼气流量与身高比值
	L/s/m

	FEF50%/H
	50%用力呼气流量与身高比值
	L/s/m

	FEF75%/H
	75%用力呼气流量与身高比值
	L/s/m

	MTC75%~50%
	FV 曲线上吸入容积75%与50%的斜率
	L/s

	MTC50%~25%
	FV 曲线上吸入容积50%与25%的斜率
	L/s

	MTC25%~RV
	FV 曲线上吸入容积25%与0%的斜率
	L/s

	MTCR
	平均时间常数
	

	CVI
	检查阀指数
	

	OI
	阻塞性指数
	

	ATI
	气阀指数
	%

	FVC+FEV1
	判断最优曲线标准参数
	L

	MMEF/FVC
	最大呼气中期流量与用力肺活量的比值
	%

	FEV1*35
	F/V上获得的最大通气量
	L

	TIN
	潮气时吸气时间
	s

	TEX
	潮气时呼气时间
	s

	TTOT
	吸呼总时间
	s

	TIN/TTOT
	吸气时间比
	%

	TEX/TTOT
	呼气时间比
	%

	TIN/TEX
	吸呼时间比
	%

	MIF
	最大吸气流量
	L/s

	FEV1/VCex
	一秒率
	%

	FEV1/VCin
	一秒率
	%

	MTT
	平均转移时间
	s

	Exspir.F/V area
	呼气环面积
	

	FEV1/FIV1
	呼、吸一秒量比
	

	Text.in
	吸气外推容量时间
	s

	EVin
	吸气外推容量
	L

	EVin/FVCin
	吸气外推容量比
	%

	MEF50%/FRC.
	50%最大呼气流量与功能残气量比
	

	MEF
	最大呼气流量
	L/s

	[bookmark: _Toc161074788]VC
	静态肺活量
	L

	IC
	深吸气量
	L

	VT
	潮气容积
	mL

	VC/H
	肺活量与身高的比值
	L/cm

	ERV
	补呼气容积
	mL

	VCin
	吸气肺活量
	L

	IRV
	补吸气容积
	mL

	VCex
	呼气肺活量
	L

	RR
	呼吸频率
	C/min


（2）VC静态肺活量
	参数名称
	中文解释
	单位

	VC
	静态肺活量
	L

	VT
	潮气容积
	mL

	ERV
	补呼气容积
	mL

	IRV
	补吸气容积
	mL

	IC
	深吸气量
	L

	VC/H
	肺活量与身高的比值
	L/cm

	VCin
	吸气肺活量
	L

	VCex
	呼气肺活量
	L

	[bookmark: _Toc161074789]RR
	呼吸频率
	C/min



（3）MVV最大呼气流量
	参数名称
	中文解释
	单位

	MVV
	最大分钟通气量
	L/min

	MVV%
	最大分钟通气量与预计值的比值
	%

	BSA
	体表面积
	m2

	MVV/BSA
	体表面积率
	L/min/m2

	VT
	最大呼气流量潮气量
	L

	RR
	呼吸频率
	C/min

	AVI
	气度指数
	


[bookmark: _Toc161074790]（4）MV静息流量
	参数名称
	中文解释
	单位

	MV
	平静呼吸时每分钟通气量
	L/min

	BR
	换气预备量
	L

	VR
	换气预备率
	

	VT
	[bookmark: _Hlk68857550]静息流量潮气量
	L

	RR
	呼吸频率
	C/min




设备13：中医体质辨识仪：中医四诊智能诊断系统（含舌面诊模块、脉诊模块、问诊模块、辨证分析模块）
一、基础功能
1. 设备由主机、I型台车、预装软件、各级采集器及配套附件组成；
2. 设备为工作站式一体设计，配备万向轮，方便整体移动和操作；
3. 体质辨识问诊量表及判定标准须符合中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》要求；
4. 设备可针对不同场景选择体质辨识问诊量表；
5. 设备可根据体质检测结果，给出易发疾病倾向，并提供相应养生调养方案；
6. 设备能开展个体化中医养生干预服务，并给出合理的养生调养指导和经典处方建议；
7. 个体化养生干预方案包含饮食调理、经穴养生、运动调理、食疗食谱等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议；
8. 设备符合IS09001、13485质量体系认证，并出具认证证书；
9. 配备“零候诊”系统，支持移动端扫码进入问诊系统。
10. 可以实现历史病历报告的批量生成；
二、脉诊单元
1. 为确保采脉方式符合中医浮中沉诊脉指法。设备具有气动无极梯 度加压模式，配有磁吸式腕带脉象采集组件，传感器与腕带为磁吸式 连接，便于快速确定脉位；
2. 可采集左右手寸关尺共6部脉，并将6部脉图输出在一份报告中
3. 支持历史脉象信息的同屏对比，便于评估脉象变化；
4. 设备可智能分析识别相兼脉，并提供脉象的时频参数
5. 通过对脉波图的分析，自动给出脉位、脉率、脉节律、脉力、紧 张度、流利度和脉名提示；
6. 脉图采集界面中可实时显示静压值；
7. 采样精度：主机采样率≥24位精度；
8. 灵敏度：传感器模块灵敏度≥3.6mV/g;
9. 快速泄压功能：在正常状态及单一故障下，可在12s内将外加力学量泄放到2.5kPa以下，电源中断情况下仍满足要求；
10. 压力稳定性：压力控制模块在0至70kPa范围内，压力稳定后的 1min内，压力无变化；
11. 安全性：腕带与传感器之间具有分体式结构，可在任意状态下解  除传感器与患者之间的接触，解除传感器模块对患者取脉部位的束缚；
12. 脉诊设备入选国家中医药管理局中医诊疗设备评估选型推荐品目。
三、舌诊单元
1. 光源环境为模拟日光光源，发光组件为球面无影光源，其中照明光源为LED灯；
2. 光源模块显色指数≥90;
3. 色温范围在5000k～5800k;
4. 光源模块照度在标称值的±9%范围之内；
5. 成像分辨率≥5lp/mm,最大像素为1800万；
6. 色彩还原度：成像装置对色彩准确还原，对标准色卡上的色彩成像后，各色在 CIE LAB 色空间的色差小于20.
四、信息功能
1. 具有多维度数据管理功能，可对体质结果数据进行统计分析并以饼状图显示；
2. 可实现治未病大数据挖掘，具有中医治未病大数据挖掘与健康管理系统软件著作权登记证书；
3. 具备经典处方模块，可根据医生选择，数据库给出建议经典处方方案，包括饮片及中成药，供医生诊断参考之用；具备中医医用经典处方系统软件著作权登记证书；
4. 可针对0-6岁儿童进行体质辨识，具备儿童中医体质辨识健康管理系统软件著作权登记证书；
5. 可针对65岁以上老年人进行体质辨识，具备老年人中医体质辨识健康管理系统软件著作权登记证书；
6. 可针对孕产妇进行体质辨识，具备孕产妇中医体质辨识健康管理系统软件著作权登记证书；
7. 具备慢性病健康管理系统，可提供高血压，高血糖，高血脂，高尿酸等慢病管理，具有慢性病(高血压，高血糖，高血脂，高尿酸)中医药健康管理系统软件著作权登记证书；
8. 可根据中医舌象、脉象及问诊辨识等信息，自动判别、自动分析出中医体质以及对应的中医脏腑辨证分型；具备中医望闻问切四诊信息采集分析与综合诊断体质辨识系统软件著作权登记证书；
9. 本地病历的统计查询功能：可任意字段搜索查询中医采集信息，支持饼状图柱状图显示；具有中医电子病历系统软件著作权登记证书
10. 移动端获取报告：可通过诊断结束后二维码扫描下载电子版报告；
11. 医生管理信息系统：医生可通过WEB管理端实现病人管理、病例查询、比对、数据统计功能。
12. 具备中医医联体四诊信息采集诊断与远程会诊系统及“智云中医”健康管理平台与客户端(APP、小程序、Web)软件著作权登记证书；
五、配置清单
	序号
	部件名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	电脑部分

	1
	一体机电脑
	Windows系统
	1
	台
	

	2
	工作台车
	/
	1
	台
	

	3
	加密狗
	/
	1
	个
	

	4
	扫码器
	
	1
	台
	

	5
	二维码桌牌
	
	1
	个
	

	6
	键鼠
	无线套装
	1
	套
	

	脉象部分

	1
	脉诊仪
	/
	1
	台
	

	2
	脉象传感器模块
	/
	1
	套
	

	3
	磁吸式腕带
	/
	2
	个
	

	舌面象部分

	1
	舌诊仪
	/
	1
	台
	

	1.1
	舌面象采集箱
	/
	1
	台
	

	1.2
	专业级数码单反相机
	/
	1
	台
	嵌入

	软件部分

	1
	中医望闻问切四诊信息采集分析与综合诊断体质辨识系统
	
	1
	套
	

	2
	中医信息管理系统
	
	1
	套
	

	3
	中医体质辨识与养生方案指导系统
	
	1
	套
	

	4
	中医治未病大数据挖掘与健康管理系统
	
	1
	套
	

	5
	中医医用经典处方系统
	
	1
	套
	

	6
	孕产妇中医体质辨识健康管理系统
	
	1
	套
	

	7
	儿童中医体质辨识健康管理系统
	
	1
	套
	

	8
	老年人中医体质辨识健康管理系统
	
	1
	套
	

	9
	慢性病(高血压，高血糖，高血脂，高尿酸)中医药健康管理系统
	
	1
	套
	

	10
	中医医联体远程分级诊疗系统与综合统计管理系统
	
	1
	套
	




设备14：精神压力分析仪
一、工作原理及流程
1. 采用HRV（心率异变）分析的原理，分析交感与副交感神经调控心脏的相互作用，自动测量自神经系统的活性
2. 设备可以反映受测者交感和副交感神经的平衡能力，并依据心率变异性的相关因素，评估和分析受测者的身体和精神压力负荷及功能年龄
3. 设备通过对心血管体能的测试，评估受测者在压力的情况下其心血管功能状况
4. 设备可以通过对受测者加速度脉搏波的分析，评估受测者血管的相关状况
二、主要特征
1. 操作快捷：检测时间（3min、5min、10min、30min可选）
2. 全程无创：无创非侵入性检测，人性化设计，对人体无任何伤害
3. 使用方便：指尖传感器，手写触摸屏，自动测量，全程语音提示
4. 即时准确：HRV全面分析报告共几十项参数即检即出，无需等待
5. 符合标准：产品符合欧洲心脏学会（ESC）北美起搏和电生理学会（NASPE）建立的关于的HRV理论标准
三、技术参数
1. 访问方式：客户端 
2. 屏幕尺寸：≥21.45英寸屏
3. 主机配置：≥4+128G
4. 控制方式：按键
5. 检测方法：指尖传感器，无创非侵入性检测
6. 可随时随地查询历次的健康档案
7. 实时显示：脉率、脉搏波、RR间期图、平衡度、压力指数、放松指数、疲劳指数和抗压指数。
8. 脉率：30-220bpm，分辨率1bpm
9. 离线分析指标：
9.1 精神压力指标：抗压能力、精神压力、身体疲劳、精神情绪
9.2 自主神经功能指标：放松指数、自主神经活性、自主神经平衡性、迷走神经指数、交感神经指数
9.3 心率变异性分析指标：
9.3.1 时域指标：RR间期序列图、RR间期直方图、平均心率、异常心率、RR 间期的标准差 SDNN、相邻RR间期的差的均方根RMSSD、NN50、pNN50、相邻RR间期差值的标准差SDSD、变异系数CV、极差DRR
9.3.2 频域指标：功率图谱、VLF 极低频功率、LF低频功率、HF高频功率、TP总功率、LF/HF、LFNorm、HFNorm。
9.3.3 非线性指标：散点图、向量角度指数VAI、向量长度指数VLI、短轴SD1、长轴SD2
9.4 微循环分析指标
9.4.1 加速度APG波形图
9.4.2 血管弹性指数K值
9.4.3 血管年龄
四、产品功能
1. 作为健康指标，评估整体心理健康状况
2. 观察机体对精神压力的反映程度并精确定位
3. 自主神经系统功能定量化分析，观察自主神经系统平衡程度
4. 分析交感神经与副交感神经活性，判定身心承受压力程度和疲劳程度
5. 为心理压力、情绪状态、疼痛等各种压力相关症状诊疗，提供客观检测依据
6. 评定自主神经对功能性消化障碍的影响
7. 观察心脏电稳定性，预测精神压力相关疾病的发病风险
8. 预测糖尿病病人的神经系统并发症发病风险
9. 评估心血管自主神经调节能力，预测心血管疾病的发病风险
10. 检测末梢血液循环障碍，观察血管老化状态及异常血液循环状况

设备15：人体成分分析仪
1. 工作原理：多频率生物电阻抗测试。
2. 电极：4极8点接触式电极。
3. 测试频率：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz。
▲4. 检测电流≤80uA，更低电流通过人体，更安全（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。
5. 测试部位：
5.1 阻抗：身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)在4个不同测量频率下的阻抗值≥20个；
5.2 电抗：身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢) 在3个不同测量频率（5kHz、50kHz、250kHz）下的电抗值≥15个；
5.3 全身相位角：50kHz下的全身相位角。
▲6. 阻抗测量性能：
6.1 阻抗测量范围：10Ω-1250Ω（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）；
6.2 阻抗测量误差：躯干误差≤±3%、肢体误差≤±1%（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。
7. 体重测量性能
7.1 体重测量范围：2kg～250kg；
▲7.2 体重测量误差≤±0.1kg（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。
▲8. 可测量的主要参数覆盖以下指标：
8.1 人体成分参数：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐；
8.2 肌肉参数：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析；
8.3 脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度；
8.4 无机盐参数：骨矿物质含量；
8.5 体围度参数：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比；
8.6 综合评估：人体成分总评分、基础代谢率、身体细胞量、历史记录、生长图表、体重控制、体型评估、肥胖评估、身体均衡评估、营养建议、运动建议。
9. 使用限制（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）：
9.1年龄：3岁-100岁。
▲10. 自助身份识别：支持外接扫码枪（选配）、内置身份证读卡器模块（选配）以及人脸识别模块（选配），可实现多种身份识别功能，方便信息自动化管理（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。
▲11. 臂姿导航：具有臂姿导航功能，自动监控用户测量姿势并通过算法判断用户姿势是否正确并给出指导，保证测量结果准确（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。
12. 测量过程中实时显示测量动画以及测量进度，并有真人语音提醒注意事项及操作步骤。
13. 测量时间≤1min。
▲14. 报告打印及病案管理：不需要额外连接计算机，在设备自带屏幕即可展示完整报告单并可对测量档案进行管理操作。
▲15. 数据存储：不需要外接计算机，主机本地可存储档案数≥12万例（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。
16. 触摸屏：主机采用10点触控电容屏，不需要通过按键或外接鼠标键盘操作。
▲17. 显示屏：显示屏为高清彩色液晶屏，尺寸≥14英寸，分辨率≥1920*1080（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。
▲18. 电池：内置电池（选配），容量≥6000mAh，电池待机工作时间≥4小时（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。
▲19. 健康管理：可外接身高体重、血压计、动脉硬化、骨密度及肺功能等检测设备，接收其检测结果，对用户健康指标进行综合管理（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。
20. 可移动性：整机可折叠，主机可拆卸，方便外检携带；
21. 信息加密保护：具有多重密码保护，普通用户无法更改系统设置以及病例管理，保护用户数据隐私。
22. 数据备份还原：在外接U盘的情况下可以实现档案的导出、备份、恢复操作。
▲23. 兼容打印机：主机不需要通过外接电脑，直接与市面上主流品牌（HP、EPSON、CANON）的多种型号打印机连接并打印所有测量参数报告。
▲24. 数据接口：支持USB、RJ45、WIFI、物联网（选配）多种数据传输接口（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。
25. 数据传输协议：支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统进行数据对接。
26. 内置多人种判断标准：支持WHO、亚洲及中国人判定标准。
27. 内置成人报告单、儿童报告单等多种报告单模板，且支持用户对报告单模板进行自定义编辑。
▲28. 内置报告单解读页、个性化运动营养建议页，支持用户根据需求设置是否打印。
▲29. 电磁兼容性： 辐射发射为B类标准水平，达到可连接家用电源环境（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。
▲30. 产品质量：产品使用期限≥8年，使用过程中支持软件在线升级。


设备16：眼底照相机
1.产品类型：免散瞳
2.视场角：50度
3.传感器分辨率：≥1800万像素
4.固视标：5点内固视（有中心固视点）
5.最小瞳孔直径：2.5mm
6.工作距离：24mm
7.光源类型：白光LED＆红外光LED
8.屈光补偿范围：±20D
9.显示：≥4.7英寸多点触控屏（防眩光）
10.内存：≥4G+64G
11.数据传输：USB3.0,WiFi，SD卡存储，HDMI、无线传输适配器
12.PC端图像管理系统：兼容HDMI、USB动态视频输出、设备＆PC双屏同步显示（USB线缆、HDMI线缆、无线）、设备＆电视机双屏同步显示（网络、无线）
13.断电续航时间：＞8小时
14.供电方式：室内交流供电/电池供电
15.图像格式：Jpg（图片）；MPEG-4/1(视频)；DICOM3.000
16产品配置清单:设备主机、电源适配器、pc软件、加密狗


设备17：自动体外除颤仪（AED）
1. 整机小巧轻便，重量（含电池）≤2Kg。
2. 1.5m防跌，跌落后仍能正常工作。
3. 要求IP55防水防尘等级。
4. 设备支持一键切换中英文、一键切换成人/小儿类型。
5. 具有语音、图形指导用户执行急救操作。
6. 采用双相指数截断（BTE）技术，具有自适应阻抗补偿技术。
7. 最大输出能量：≥360J。
8. 开盖到充电至最大能量时间：≤8秒。
▲9. 可支持360次200J除颤治疗。
▲10. 患者阻抗测量范围：20~300Ω
11. 具有CPR节拍器，且节拍器频率符合AHA相关规定；
12. 在待机状态，电极片可与主机预先连接。可自动识别成人、儿童电极片。可识别电极片有效期，检测到电极片快过期时给出报警提示。
13. 数据传输和存储：支持内置wifi/4G/5G无线数据传输功能；可存储记录数据，自检记录、ECG波形记录、事件数据、现场录音记录等；支持USB、Micro USB接口，可通过外部闪存设备导出抢救记录数据。
14. 具备自检功能：具有开机自检、每天自检、每月自检功能。
15. 支持远程管理系统，实现统一管理，可在计算机和手机端通过浏览器实时查询所有设备在线状态、详情信息、历史记录，并具备汇总、统计功能（含地图、数据及趋势图）等，可远程维护。


设备18：中医智慧屏体质辨识仪
一、技术参数
1. 显示部分
1.1 尺寸：≥15.6英寸
1.2 最大显示尺寸（单位：mm）：344.16(H)×193.59(V)
1.3 分辨率：1920(H)×1080(V)
1.4 亮度：250cd/m²
1.5 色彩总数：262144colors
1.6 刷新频率：60Hz
1.7 寿命：≥30000小时
1.8 采用电容触控设计，不低于5点触摸
2. 系统及主要配置
2.1 操作系统：Android8.1
2.2 媒体播放：支持音视频及图片播放
2.3 支持OTG接口
2.4 CPU：Rockchip RK3399最高64位高性能CPU，2.0GHz双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核 64-bit CPU内置低功耗MCU Cortex-MO
2.5 GPU：四核ARM mali-T860MP4
2.6 RAM：4G
2.7 Flash Memory：64G
2.8 支持wifi无线网络连接：Wi-Fi双频2.4G/5G
2.9 支持蓝牙连接，Bluetooth4.0
2.10 摄像头：2000万像素
2.11 光照：支持RGB+UV+PL三光谱
3. 电源参数
3.1 输入电源：110~230VAC±10%
3.2 整机功耗：≤55w
3.3 待机功耗：≤0.5w
4. 温湿度要求
4.1 温度：0℃～40℃
4.2 湿度：30%～70%RH
二、软件功能性参数
1. 整体配置：产品为具有中医舌象、面色及问诊（含体质辨识）等多种中医诊断数据采集与分析功能的一体化产品；
2. 舌面象信息采集及分析
2.1 可客观采集舌象及面色信息；
2.2 支持被测者自助舌象、面色信息采集；
2.3 可对采集的舌象、面色图片进行全自动智能分析，输出相关中医定性判读；
2.4 可提示舌象及面色正常指标及异常指标；
2.5 采用云服务存储，支持舌图及面色图云存储及图片本地导出；
3. 身心一体健康测评
3.1 普通人群体质辨识量表依据中华中医药学会标准ZYYXH/T157--2009《中医体质分类与判定》的要求制定，可作为判断普通人群中医体质分类的标准化工具；
3.2 老年人体质辨识量表依据中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务制定；
3.3 通过问诊模块的人机交互，软件自动分析，给出直观量化的体质辨识分析结果；
3.4 可自动输出符合标准的9种基本体质以及百余种复合体质；
3.5 可提供不同体质对应的当令季节的个体化健康养生指导服务方案；
3.6 提供中医体质辨识系统对应的计算机软件著作权登记证书；
3.7 提供中医五态人格心理测评分析并能生成个体化养生方案；
3.8 依据《黄帝内经》中《通天篇》所论的“五态人”分类，即“太阴之人，少阴之人，太阳之人，少阳之人和阴阳和平之人”，通过人格量表的人机交互，软件自动分析各人格特征的阴阳含量，并与常模（正常标准）比对，确定人格特征的类型；
3.9 根据人格特征的类型，系统自动给出心理、行为等养生干预方案；
3.10 五态人格系统具有国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书；
4. 中医健康状态智能测评
4.1 根据舌象等中医信息，结合主诉症状，快速智能测评中医健康状态；
4.2 可根据中医健康状态测评结果，提供不同季节的个性化调养建议，包含：养生药膳、饮食调养、运动养生、经络按摩、足浴按摩等内容；
5. 儿童中医体质辨识
5.1 具有适用于7-12岁儿童的中医体质智能辨识功能；
5.2 采集信息涵盖儿童的舌面状态、体型、体力、皮肤、头发质地、饮食、大小便、睡眠、精神状态、情绪表现、脾气性格、出汗情况、手脚温度等多个维度信息；
5.3 可辨识出不低于10种的儿童中医体质类型结果；
5.4 根据辨识结果系统自动匹配针对性的儿童身心一体化的调养方案，包括饮食调养建议及食疗方案举例、运动锻炼、穴位按摩、心理调养、四时起居等；
6. 中医女性健康状态辨识
6.1 具有符合女性生理特征中医健康状态辨识功能，可提供产后及围绝经期的健康状态辨识；
6.2 通过女性健康状态辨识，可提供符合其生理特征及辨识结果的中医养生指导方案，包括：饮食、音乐等养生指导建议；
7. 老年人高血压病辅助辨证
7.1 在中医理论指导下，根据中医舌象等客观化信息，结合患者主诉等症状，进行中医辨证，并可自动分析输出高血压慢病中医辨证结果；
7.2 根据中医辨证结果，提供高血压慢病的健康指导方案；
7.3 问诊录入能够区分主诉症状及一般症状；
7.4 具有饮食调养、导引保健、穴位按摩、足浴保健、药枕等方面的中医保健指导；
8. 糖尿病辅助辨证
8.1 采集一般症状、舌诊信息进行整体辨证，可智能辨识糖尿病中医证型；
8.2 根据辅助辨证结果，可提供不同季节的个性化养生指导建议，包含：四季食疗养生、足浴保健等内容；
9. 中成药辅助辨证
9.1 根据临床常见症状，智能辅助决策分析出140余种常见病、多发病及慢性病；
9.2 可智能辨识500余种中医证型，并提供智能匹配的基本中成药建议；
10. 科普宣教
10.1 五类重点人群中医养生指导
10.1.1 可提供老年人、孕妇、儿童、高血压病、糖尿病五类重点人群中医养生及干预指导方案；
10.1.2 养生及干预指导方案具有中医饮食调养、中医起居养生、中医运动养生、中医情志养生、中医特色保健法、高血压病的科普知识问答篇等内容；
10.2 中医体质养生与个人健康管理专家讲解视频
10.2.1 支持文字及视频两种宣教方式；
10.2.2 提供中医9种体质解说及四季养生方法，养生方案具有中医饮食调养、中医起居养生、中医运动养生、中医情志养生、中医特色保健法、疫情中医防护方法等；
10.3 儿童中医体质调养专家讲解视频：中医专家对于儿童体质调养方法讲解课程内容；
10.4 小儿推拿居家应用专家指导视频：适用于儿童的中医体质推拿方法、儿童穴位知识专家课程讲解内容；
10.5 经络百科知识库及穴位详解：人体十二经络穴位及经外奇穴的位置、主治及操作方法中医科普知识；
10.6 15种常见症状经络保健方案库：
10.6.1 15种常见症状包括便秘、打嗝、耳鸣、咳嗽、颈部酸痛、脸色暗黄、尿频、情绪低落、失眠、食欲不振、痛经、眼疲劳、腰部疼痛、易感冒、足跟痛；
10.6.2 提供针对15种常见症状的中医保健详细操作方法；
10.7 72候（节气）中医养生知识库：与72候节气相匹配的天人合一中医养生方法建议。




三、★商务要求
1、售后要求：
1.1.交货（交付）期：合同签订之日起30个日历天内安装调试完毕并达到验收标准。投标人可提供更优的交货（交付）期。
1.2.交货地点：楚雄市人民医院指定地点。
1.3.交货方式：由使用单位及中标人共同开箱对照采购清单进行交货。
1.4.自设备安装合格之日起整机原厂质保≥5年，终身保养，免费培训、维护。
1.5.质量要求与验收标准:符合国家、省、市法律法规及行业标准。
1.6.设备软件终身免费升级。
1.7.在货物到达使用单位后，卖方应在七天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。
1.8.设备性能测试后操作培训：≥3次
1.9.开机率：≥98%，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。
2、质量保证期服务要求
中标人提供的技术人员、工具、备件和联系方式，质量保证期服务响应、到达现场和解决问题的时限，中标人技术人员的交通、食宿费用承担主体，中标人技术人员撤换费用承担主体，质量保证期服务情况记录要求等。
3、技术培训要求
中标人应提供现场技术培训，及远程技术支持等，为使用人员提供技术指导，保证使用人员正常操作设备各种功能。
4、其他要求：
4.1.本项目如涉及与院方在用信息系统（包含但不限于：HIS系统、PACS系统、电子病历系统、远程影像平台、外联平台等，相关接口信息可现场踏勘获悉）与本项目设备接入需求产生的系统改造、第三方系统对接所需等费用均已包含在本项目投标报价中，由中标人与相关第三方协商，院方不再为此支付任何费用。
4.2.涉及需检测合格后才能验收使用的设备，相关检测费用由中标投标人承担。
4.3.报告打印设施需兼容我院在用耗材，签订合同前请及时与医院对接相关信息。
5、履约验收方式
由使用单位组织验收人员按照招标文件、投标文件、合同及国家有关的质量标准规定进行验收。
6、包装运输
中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。包装箱上应有明显的包装储运图示标志。整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。随产品提供的技术资料应完整无缺
7、付款方式：

甲乙双方合同约定。
[bookmark: _Toc31363]第五章 拟签订的合同文本
1.为推进政府采购标准化建设，规范政府采购合同签订行为，财政部制定了《政府采购货物买卖合同（试行）》，供采购人及投标人参考使用。
2.政府采购货物买卖合同（试行）基本格式及主要条款以中标人和采购人最终协商确定的内容为准，但所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。
3.《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版，请前往中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或扫描下方二维码查看下载。
[image: ]
[bookmark: _Toc17934][bookmark: _Toc2286][bookmark: _Toc7511]第六章 投标文件格式
投标人编制文件须知 
1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。 
2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。 
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4.建议设置审查索引，以便资格审查小组顺利开展审查工作。
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封面格式：
项目名称



项目编号：              
标项：      1         


投 标 文 件






投标人：                                （电子公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或电子签章）
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	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电话：
	联系人：

	5
	传真：
	电子邮箱：
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	注册地：
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	行政主管部门颁发的资质证书：
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	质量管理体系证书：                                        （证书名称）

其他：                                                    （证书名称）
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	经营范围：
……

	10
	其他需要说明的情况





投标人：                               （电子公章）
法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
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3

[bookmark: _Toc26483][bookmark: _Toc22749][bookmark: _Toc28882][bookmark: _Toc5438][bookmark: _Toc2594][bookmark: _Toc2748][bookmark: _Toc32299][bookmark: _Toc2070][bookmark: _Toc13390][bookmark: _Toc2165]（2）提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
[bookmark: _Toc32342][bookmark: _Toc23927][bookmark: _Toc8937][bookmark: _Toc22651][bookmark: _Toc18379][bookmark: _Toc1262][bookmark: _Toc30146][bookmark: _Toc31389][bookmark: _Toc21345][bookmark: _Toc13192][bookmark: _Toc26688][bookmark: _Toc19236][bookmark: _Toc4823][bookmark: _Toc28483][bookmark: _Toc13521][bookmark: _Toc21998][bookmark: _Toc2919][bookmark: _Toc28525][bookmark: _Toc5232][bookmark: _Toc27526][bookmark: _Toc4872][bookmark: _Toc8238][bookmark: _Toc20851][bookmark: _Toc8240][bookmark: _Toc1054][bookmark: _Toc13025][bookmark: _Toc20568][bookmark: _Toc15414][bookmark: _Toc1949][bookmark: _Toc11620][bookmark: _Toc30758][bookmark: _Toc5280][bookmark: _Toc22989]（扫描件电子公章）
[bookmark: _Toc1417][bookmark: _Toc30029][bookmark: _Toc18700][bookmark: _Toc13488][bookmark: _Toc25932][bookmark: _Toc21719][bookmark: _Toc20522][bookmark: _Toc14718][bookmark: _Toc7508]具体要求详见招标文件“第一章 招标公告”及“第三章 评审办法”资格审查标准
相关要求。
[bookmark: _Toc7195][bookmark: _Toc23265][bookmark: _Toc18845][bookmark: _Toc7706][bookmark: _Toc17491][bookmark: _Toc28809][bookmark: _Toc8587][bookmark: _Toc5453][bookmark: _Toc31108][bookmark: _Toc29183]（3）法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：                                                       
单位性质：                                                       
地    址：                                                       
成立时间：          年          月          日
经营期限：                                                       
姓    名：             性    别：               
年    龄：             职    务：               
系                             （投标人名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。


注：附法定代表人（负责人）身份证原件扫描件。
	法定代表人（负责人）身份证原件扫描件正面
	

	法定代表人（负责人）身份证原件扫描件背面



[bookmark: _Toc27032][bookmark: _Toc18649][bookmark: _Toc24067][bookmark: _Toc14214][bookmark: _Toc22256][bookmark: _Toc29157][bookmark: _Toc30689][bookmark: _Toc15523][bookmark: _Toc1220][bookmark: _Toc16464][bookmark: _Toc10268][bookmark: _Toc29647][bookmark: _Toc29456][bookmark: _Toc22906]
[bookmark: _Toc28749][bookmark: _Toc24102][bookmark: _Toc3578][bookmark: _Toc19207][bookmark: _Toc24641][bookmark: _Toc32294][bookmark: _Toc31371][bookmark: _Toc14843][bookmark: _Toc22991][bookmark: _Toc27946][bookmark: _Toc10294][bookmark: _Toc55][bookmark: _Toc25270][bookmark: _Toc9484][bookmark: _Toc31415][bookmark: _Toc26112][bookmark: _Toc15051][bookmark: _Toc30450][bookmark: _Toc27445][bookmark: _Toc29348][bookmark: _Toc15985][bookmark: _Toc6575][bookmark: _Toc18175][bookmark: _Toc23658][bookmark: _Toc21889][bookmark: _Toc28300][bookmark: _Toc30526][bookmark: _Toc18128][bookmark: _Toc30707][bookmark: _Toc31219][bookmark: _Toc32741][bookmark: _Toc12304][bookmark: _Toc26711]投标人：                     （电子公章）
[bookmark: _Toc12658][bookmark: _Toc23041][bookmark: _Toc6364][bookmark: _Toc14874][bookmark: _Toc22248][bookmark: _Toc18846][bookmark: _Toc31303][bookmark: _Toc30715][bookmark: _Toc20508][bookmark: _Toc12451][bookmark: _Toc4487][bookmark: _Toc28135][bookmark: _Toc23556][bookmark: _Toc12133][bookmark: _Toc6752][bookmark: _Toc23274][bookmark: _Toc15649][bookmark: _Toc9190][bookmark: _Toc8856][bookmark: _Toc31942][bookmark: _Toc27858][bookmark: _Toc18576][bookmark: _Toc6487][bookmark: _Toc2136][bookmark: _Toc23117][bookmark: _Toc22685][bookmark: _Toc26113][bookmark: _Toc20023][bookmark: _Toc23390][bookmark: _Toc11921][bookmark: _Toc10705][bookmark: _Toc1711][bookmark: _Toc7346][bookmark: _Toc9847][bookmark: _Toc32288][bookmark: _Toc2876][bookmark: _Toc11384][bookmark: _Toc17725][bookmark: _Toc19695][bookmark: _Toc22087][bookmark: _Toc10824][bookmark: _Toc8655][bookmark: _Toc11794][bookmark: _Toc20859][bookmark: _Toc23747][bookmark: _Toc15294][bookmark: _Toc1763][bookmark: _Toc22693][bookmark: _Toc10117038][bookmark: _Toc30636][bookmark: _Toc89951846][bookmark: _Toc6637][bookmark: _Toc20029][bookmark: _Toc5043][bookmark: _Toc14073][bookmark: _Toc8164][bookmark: _Toc21113][bookmark: _Toc17641][bookmark: _Toc19112][bookmark: _Toc22953][bookmark: _Toc20369][bookmark: _Toc23322][bookmark: _Toc5395][bookmark: _Toc13689][bookmark: _Toc30066][bookmark: _Toc18494][bookmark: _Toc16490][bookmark: _Toc16717][bookmark: _Toc27274][bookmark: _Toc17855][bookmark: _Toc4950][bookmark: _Toc18667][bookmark: _Toc18991][bookmark: _Toc2962][bookmark: _Toc5101]日期：        年     月    日
[bookmark: _Toc12946][bookmark: _Toc17592][bookmark: _Toc15087][bookmark: _Toc6706][bookmark: _Toc3798][bookmark: _Toc13515][bookmark: _Toc22768][bookmark: _Toc10643][bookmark: _Toc26278][bookmark: _Toc13796][bookmark: _Toc20637][bookmark: _Toc1668][bookmark: _Toc18780][bookmark: _Toc2201][bookmark: _Toc13495][bookmark: _Toc13145][bookmark: _Toc17381]法定代表人（负责人）授权委托书（若有）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托      （投标人名称）     的    （姓名）    为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称：        、项目编号：        、标项：        ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权，特此委托。

供 应 商：                                  （电子公章）
法定代表人（负责人）：                      （电子签章）
身份证号码：                         
委托代理人：                         （签字）
身份证号码：                         
授权委托日期：        年     月     日

	代理人身份证原件扫描件正面
	

	代理人身份证原件扫描件背面




[bookmark: _Toc21664][bookmark: _Toc4341][bookmark: _Toc12747][bookmark: _Toc25299][bookmark: _Toc28918][bookmark: _Toc2811][bookmark: _Toc8211][bookmark: _Toc7472][bookmark: _Toc14030][bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc25082][bookmark: _Toc4894][bookmark: _Toc19503][bookmark: _Toc3893][bookmark: _Toc5671][bookmark: _Toc4795][bookmark: _Toc20304][bookmark: _Toc30079][bookmark: _Toc23833][bookmark: _Toc3751][bookmark: _Toc18692][bookmark: _Toc24423]注：附授权委托人身份证原件扫描件，如投标人由法定代表人（负责人）亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
[bookmark: _Toc14371][bookmark: _Toc1040][bookmark: _Toc5803][bookmark: _Toc13335][bookmark: _Toc29892][bookmark: _Toc17765][bookmark: _Toc24709][bookmark: _Toc20039][bookmark: _Toc21473][bookmark: _Toc17587][bookmark: _Toc18759]二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（实质性格式） 

具备健全的财务会计制度的证明材料｛注（任选其一）：①可提供投标文件递交截止日前三年内至少1年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（除报告外至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、附注）或投标人内部的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）（任选其一）；②也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；③也可提供截至投标文件递交截止日前六个月内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案主管部门备案的公司章程复印件。｝；




[bookmark: _Toc32653][bookmark: _Toc9776][bookmark: _Toc29390][bookmark: _Toc32727][bookmark: _Toc11937][bookmark: _Toc6785][bookmark: _Toc16253][bookmark: _Toc16897][bookmark: _Toc3873][bookmark: _Toc9048][bookmark: _Toc29987][bookmark: _Toc24217][bookmark: _Toc21554][bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc18160][bookmark: _Toc11047][bookmark: _Toc25957][bookmark: _Toc15847][bookmark: _Toc126][bookmark: _Toc27567][bookmark: _Toc29612][bookmark: _Toc15710][bookmark: _Toc20891][bookmark: _Toc28020][bookmark: _Toc396][bookmark: _Toc2663][bookmark: _Toc29688][bookmark: _Toc5305]

















三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（实质性格式）

本承诺书声明：本公司参与贵方组织（项目名称：         、项目编号：         、标项：        ）公开招标采购活动做出如下承诺： 
本公司完全具备履行本项目合同所必需的供货、安装、专业售后团队、培训相关人员的能力，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过相关政府采购媒体予以公布。 
其他需要说明的事项（如无可不填报）： 
                                                               。 
特此承诺。












投标人：                                    （电子公章）
[bookmark: _Toc20149][bookmark: _Toc9883][bookmark: _Toc5792][bookmark: _Toc16461][bookmark: _Toc30115][bookmark: _Toc10982][bookmark: _Toc21989][bookmark: _Toc10192][bookmark: _Toc7324][bookmark: _Toc13924]法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
[bookmark: _Toc26614][bookmark: _Toc19171][bookmark: _Toc15385][bookmark: _Toc14942][bookmark: _Toc12656][bookmark: _Toc28472]日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc4897][bookmark: _Toc12033][bookmark: _Toc21796][bookmark: _Toc5176][bookmark: _Toc21495][bookmark: _Toc22536][bookmark: _Toc15211][bookmark: _Toc838][bookmark: _Toc14543][bookmark: _Toc18034][bookmark: _Toc3568]四、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（实质性格式） 
1）税收缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的纳税证明或完税证明（成立未满3个月的，提供成立以来的纳税证明或完税证明凭证或相关情况说明）；依法免税的投标人应提供相关文件证明；（注：依法免税或零申报的投标人应提供相关文件证明）
（复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息）

2）社会保障资金缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（成立未满3个月的，提供成立以来的社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；
（复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息）











投标人：                                    （电子公章）
[bookmark: _Toc623][bookmark: _Toc17093][bookmark: _Toc9607][bookmark: _Toc9266][bookmark: _Toc10529][bookmark: _Toc13614][bookmark: _Toc4184][bookmark: _Toc15948][bookmark: _Toc29541][bookmark: _Toc9309]法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
[bookmark: _Toc17375][bookmark: _Toc25918][bookmark: _Toc1938][bookmark: _Toc2730][bookmark: _Toc1206][bookmark: _Toc21304][bookmark: _Toc12551][bookmark: _Toc6427][bookmark: _Toc9859][bookmark: _Toc951][bookmark: _Toc27102][bookmark: _Toc22954][bookmark: _Toc28027][bookmark: _Toc6499][bookmark: _Toc26677][bookmark: _Toc18486][bookmark: _Toc15699][bookmark: _Toc5784][bookmark: _Toc24121][bookmark: _Toc13148][bookmark: _Toc2606][bookmark: _Toc27660][bookmark: _Toc9115][bookmark: _Toc26515][bookmark: _Toc17246][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc20354][bookmark: _Toc18483][bookmark: _Toc12192][bookmark: _Toc27342][bookmark: _Toc29999][bookmark: _Toc31843][bookmark: _Toc4512][bookmark: _Toc29572][bookmark: _Toc16541][bookmark: _Toc1258][bookmark: _Toc23251][bookmark: _Toc24824]日期：     年     月     日
5、 [bookmark: _Toc20416][bookmark: _Toc18491][bookmark: _Toc31021][bookmark: _Toc20742][bookmark: _Toc24571][bookmark: _Toc10329][bookmark: _Toc30680][bookmark: _Toc28740][bookmark: _Toc22817][bookmark: _Toc14343][bookmark: _Toc30307]参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
（实质性格式）

致：楚雄市人民医院、云南咏名工程管理咨询有限公司
我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：
1.我方因违法经营被追究过刑事责任；
2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。
4.我方在近三年承接的项目中，无违法、违规的不良记录，未因违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未因违规或违约解除合同。我方在投标期间没有处于被责令停业或财产被接管或冻结或被暂停参加投标活动的处罚阶段。
5.我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，若在本项目的招标投标的全过程中，被查实我方提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足投标文件的要求，则采购人有权取消我方的投标及中标资格，且我方将无条件并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果（包括经济损失）。
特此声明！




投标人：                                    （电子公章）
[bookmark: _Toc9016][bookmark: _Toc22388][bookmark: _Toc25200][bookmark: _Toc32726][bookmark: _Toc12291][bookmark: _Toc23595][bookmark: _Toc19940][bookmark: _Toc7351][bookmark: _Toc5533][bookmark: _Toc615]法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
日期：     年     月     日




[bookmark: _Toc3236][bookmark: _Toc423][bookmark: _Toc27915][bookmark: _Toc26414][bookmark: _Toc28798][bookmark: _Toc11659][bookmark: _Toc16458][bookmark: _Toc18125][bookmark: _Toc31196][bookmark: _Toc15161][bookmark: _Toc9639][bookmark: _Toc21558][bookmark: _Toc25115][bookmark: _Toc13406][bookmark: _Toc21278][bookmark: _Toc29298][bookmark: _Toc11016][bookmark: _Toc10094][bookmark: _Toc9599][bookmark: _Toc29489][bookmark: _Toc13604][bookmark: _Toc6906][bookmark: _Toc22564][bookmark: _Toc32760][bookmark: _Toc27336]解释：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指200万元以上罚款）等行政处罚。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
[bookmark: _Toc1871][bookmark: _Toc20536][bookmark: _Toc32324][bookmark: _Toc12565][bookmark: _Toc22347][bookmark: _Toc5650][bookmark: _Toc3157][bookmark: _Toc19345][bookmark: _Toc17479][bookmark: _Toc25079][bookmark: _Toc16867]六、法律、行政法规规定的其他条件（实质性格式） 
[bookmark: _Toc20069][bookmark: _Toc3079][bookmark: _Toc8366][bookmark: _Toc2717][bookmark: _Toc7558][bookmark: _Toc23157][bookmark: _Toc5353][bookmark: _Toc8699][bookmark: _Toc22023][bookmark: _Toc4613][bookmark: _Toc5509][bookmark: _Toc24546][bookmark: _Toc4314][bookmark: _Toc29726][bookmark: _Toc16013][bookmark: _Toc24666][bookmark: _Toc16863][bookmark: _Toc6292]（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为名单的承诺函

致：楚雄市人民医院、云南咏名工程管理咨询有限公司
我公司依法参加贵单位组织的（项目名称：         、项目编号：         、标项：        ）公开招标采购活动。现本公司郑重承诺：
1.我公司在参加政府采购活动前3年内未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，可以参加本次政府采购活动。
2.我方未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单。
3.我方未被列入“信用中国”网站重大税收违法案件当事人名单。
4.我方未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。
以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。





投标人：                                    （电子公章）
日期：     年     月     日




[bookmark: _Toc4238][bookmark: _Toc7287][bookmark: _Toc32199][bookmark: _Toc16572][bookmark: _Toc18012][bookmark: _Toc3606][bookmark: _Toc4806][bookmark: _Toc25072][bookmark: _Toc23880][bookmark: _Toc16693][bookmark: _Toc28900]注：3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购，处罚期限届满可以参加政府采购活动的，但应提供期限届满的证明材料。
[bookmark: _Toc7120][bookmark: _Toc14260][bookmark: _Toc22029][bookmark: _Toc25852][bookmark: _Toc17726][bookmark: _Toc26176][bookmark: _Toc32517][bookmark: _Toc3027][bookmark: _Toc9598][bookmark: _Toc22500][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc112677164][bookmark: _Toc120277425][bookmark: _Toc19537][bookmark: _Toc7266][bookmark: _Toc15174][bookmark: _Toc27828][bookmark: _Toc22406][bookmark: _Toc31270][bookmark: _Toc23889][bookmark: _Toc22394][bookmark: _Toc9578][bookmark: _Toc20757][bookmark: _Toc1648][bookmark: _Toc7746][bookmark: _Toc21545]（2）资格声明函（实质性格式）
致：楚雄市人民医院、云南咏名工程管理咨询有限公司
关于贵方组织的（项目名称：         、项目编号：         、标项：        ）公开招标采购活动，我公司                   （公司名称）愿意参加，提供投标文件中规定的货物及服务，并针对本项目的相关资格条款，我公司作出以下声明；
[bookmark: _Toc23865][bookmark: _Toc28986][bookmark: _Toc26904][bookmark: _Toc5283][bookmark: _Toc3450][bookmark: _Toc10065][bookmark: _Toc26981][bookmark: _Toc14160][bookmark: _Toc30423]1.我公司是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于楚雄市人民医院及云南咏名工程管理咨询有限公司
2.我公司遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定。
3.我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
4.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
5.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


6.我公司完全符合本项目的投标资格，我公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。
特此承诺！



投标人：                                    （电子公章）
[bookmark: _Toc13847][bookmark: _Toc22019][bookmark: _Toc5323][bookmark: _Toc8792][bookmark: _Toc19428][bookmark: _Toc4675][bookmark: _Toc2101][bookmark: _Toc29188][bookmark: _Toc11847][bookmark: _Toc27762][bookmark: _Toc14851]法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
日期：     年     月     日




注：
1.单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3.直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
[bookmark: _Toc14317][bookmark: _Toc25946][bookmark: _Toc25347][bookmark: _Toc20617][bookmark: _Toc3515][bookmark: _Toc6890][bookmark: _Toc10708][bookmark: _Toc12270][bookmark: _Toc28297][bookmark: _Toc14390][bookmark: _Toc2607][bookmark: _Toc23453][bookmark: _Toc19200][bookmark: _Toc10657]（3）无串通投标行为的承诺函（实质性格式） 
[bookmark: _Toc6957]一、我公司承诺无下列恶意串通投标的情形（包括但不限于）：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；
（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
[bookmark: _Toc27695]二、我公司承诺无下列相互串通投标的情形（包括但不限于）：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。




投标人：                                    （电子公章）
[bookmark: _Toc16803][bookmark: _Toc31825][bookmark: _Toc11005][bookmark: _Toc16604][bookmark: _Toc9216][bookmark: _Toc10443][bookmark: _Toc13274][bookmark: _Toc27773][bookmark: _Toc17160][bookmark: _Toc7315]法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
日期：     年     月     日
46
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[bookmark: _Toc12343][bookmark: _Toc19107][bookmark: _Toc5455][bookmark: _Toc8670][bookmark: _Toc2263][bookmark: _Toc14138][bookmark: _Toc16335][bookmark: _Toc20820][bookmark: _Toc22255][bookmark: _Toc10101][bookmark: _Toc18548]七、本项目的特定资格证明文件 
[bookmark: _Toc145164067]
具体要求详见招标文件“第一章 招标公告”及“第三章 评审办法”资格审查标准
相关要求。



























[bookmark: _Toc14821][bookmark: _Toc19034]
3

[bookmark: _Toc15822][bookmark: _Toc27318][bookmark: _Toc17347][bookmark: _Toc6708][bookmark: _Toc22372]报价部分
[bookmark: _Toc30656][bookmark: _Toc2199][bookmark: _Toc21143][bookmark: _Toc6010][bookmark: _Toc20840][bookmark: _Toc14293][bookmark: _Toc1452][bookmark: _Toc10605][bookmark: _Toc18783][bookmark: _Toc19698][bookmark: _Toc19622][bookmark: _Toc17485][bookmark: _Toc24607][bookmark: _Toc8360]
一、开标一览表（实质性格式）
项目名称：                                  
项目编号：                                  
标项：                                      
金额单位：人民币 元
	投标总报价（元）
	大写：                            

小写：                            

	质保期
	

	交货（交付）期
	

	交货地点
	

	投标有效期
	

	其他承诺或声明
	






投标人：                                    （电子公章）

[bookmark: _Toc30101][bookmark: _Toc5585][bookmark: _Toc30449][bookmark: _Toc23518][bookmark: _Toc4682][bookmark: _Toc12085][bookmark: _Toc20204][bookmark: _Toc3855][bookmark: _Toc11077][bookmark: _Toc7659]法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

二、分项报价表（实质性格式）

项目名称：                                  
项目编号：                                  
标项：                                      
金额单位：人民币 元 

	序号
	标的名称（必填）
	所属行业
	品牌
（必填）
	制造商
	型号（必填）/服务要求
	节能/节水/环保
	产地类型
（必填）
	国家
	企业类型
	数量
（必填）
	单价
（必填）
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	国内□  进口□
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	国内□  进口□
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	国内□  进口□
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	国内□  进口□
	
	
	
	
	

	共计：


注：
（1）★投标人须对所投标项的所有产品进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
（2）如所投设备为中型、小型、微型企业产品，须在上表“企业类型”中全部体现并明确。 
（3）投标人对填写生产制造企业的企业类型负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
（4）投标人可根据项目性质自行增减行数，但不得对表格中规定的内容进行更改。

投标人：                                    （电子公章）
法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc23692][bookmark: _Toc19233][bookmark: _Toc25464][bookmark: _Toc6244][bookmark: _Toc26367][bookmark: _Toc2034][bookmark: _Toc16354][bookmark: _Toc29820][bookmark: _Toc30860][bookmark: _Toc25916][bookmark: _Toc25002][bookmark: _Toc9901][bookmark: _Toc13036][bookmark: _Toc6574][bookmark: _Toc15219][bookmark: _Toc11920][bookmark: _Toc32557]三、落实政府采购政策

说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。 
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。 
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知前附表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
[bookmark: _Toc13096][bookmark: _Toc32564][bookmark: _Toc11649][bookmark: _Toc10388][bookmark: _Toc13683][bookmark: _Toc18460][bookmark: _Toc29581][bookmark: _Toc15831][bookmark: _Toc3101][bookmark: _Toc6532][bookmark: _Toc25444][bookmark: _Toc3382][bookmark: _Toc4362][bookmark: _Toc4785][bookmark: _Toc6169][bookmark: _Toc30990][bookmark: _Toc29070][bookmark: _Toc31097][bookmark: _Toc9189][bookmark: _Toc5567][bookmark: _Toc29802][bookmark: _Toc7953][bookmark: _Toc31351][bookmark: _Toc16149][bookmark: _Toc9989]
[bookmark: _Toc5034][bookmark: _Toc27261][bookmark: _Toc6156][bookmark: _Toc5426][bookmark: _Toc5639][bookmark: _Toc26620][bookmark: _Toc7090][bookmark: _Toc26557][bookmark: _Toc24522][bookmark: _Toc8646][bookmark: _Toc19520][bookmark: _Toc7683][bookmark: _Toc14451][bookmark: _Toc10936][bookmark: _Toc3976]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。








企业名称：                                     （电子公章）
日期：     年     月     日









注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc5927][bookmark: _Toc31050][bookmark: _Toc19525][bookmark: _Toc4282][bookmark: _Toc991][bookmark: _Toc515908228][bookmark: _Toc13592][bookmark: _Toc1572]
[bookmark: _Toc21610][bookmark: _Toc12749][bookmark: _Toc26327][bookmark: _Toc25597][bookmark: _Toc4303][bookmark: _Toc30322][bookmark: _Toc28979][bookmark: _Toc13667][bookmark: _Toc3944][bookmark: _Toc28166][bookmark: _Toc12660][bookmark: _Toc12561][bookmark: _Toc20833][bookmark: _Toc12525][bookmark: _Toc30489][bookmark: _Toc23323][bookmark: _Toc3522][bookmark: _Toc16676][bookmark: _Toc27655][bookmark: _Toc23749][bookmark: _Toc8038][bookmark: _Toc8964][bookmark: _Toc20255][bookmark: _Toc13642][bookmark: _Toc3342][bookmark: _Toc23027][bookmark: _Toc30821][bookmark: _Toc17945][bookmark: _Toc5620][bookmark: _Toc24407][bookmark: _Toc31247][bookmark: _Toc26487][bookmark: _Toc31390][bookmark: _Toc29933][bookmark: _Toc27571]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不填写此函。














投标人：                         （电子公章）

日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc27186][bookmark: _Toc3658][bookmark: _Toc29078][bookmark: _Toc19777][bookmark: _Toc21829][bookmark: _Toc31166][bookmark: _Toc7575][bookmark: _Toc4256][bookmark: _Toc8740][bookmark: _Toc18227][bookmark: _Toc27539][bookmark: _Toc24011][bookmark: _Toc7854][bookmark: _Toc4375][bookmark: _Toc27477][bookmark: _Toc25936][bookmark: _Toc23316][bookmark: _Toc1388][bookmark: _Toc21948][bookmark: _Toc21220][bookmark: _Toc28512][bookmark: _Toc20260][bookmark: _Toc24860][bookmark: _Toc14312][bookmark: _Toc3712][bookmark: _Toc12345][bookmark: _Toc17582][bookmark: _Toc6778][bookmark: _Toc2219][bookmark: _Toc24184][bookmark: _Toc13397][bookmark: _Toc15186][bookmark: _Toc29894][bookmark: _Toc451][bookmark: _Toc3442][bookmark: _Toc18265][bookmark: _Toc19429][bookmark: _Toc5961][bookmark: _Toc28662][bookmark: _Toc21004][bookmark: _Toc8182][bookmark: _Toc21718]监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：
[bookmark: _Toc31432][bookmark: _Toc13508][bookmark: _Toc21392][bookmark: _Toc22729][bookmark: _Toc28812][bookmark: _Toc21415][bookmark: _Toc16117][bookmark: _Toc26209][bookmark: _Toc24342][bookmark: _Toc26888][bookmark: _Toc10980][bookmark: _Toc31990][bookmark: _Toc139][bookmark: _Toc3070][bookmark: _Toc9956][bookmark: _Toc30129][bookmark: _Toc1015][bookmark: _Toc18008][bookmark: _Toc7890][bookmark: _Toc9210][bookmark: _Toc22432][bookmark: _Toc28879][bookmark: _Toc20412][bookmark: _Toc21660][bookmark: _Toc1480][bookmark: _Toc9022][bookmark: _Toc2104][bookmark: _Toc28][bookmark: _Toc6171][bookmark: _Toc5764][bookmark: _Toc6301][bookmark: _Toc23466][bookmark: _Toc2869][bookmark: _Toc20595][bookmark: _Toc26304][bookmark: _Toc8013][bookmark: _Toc4816][bookmark: _Toc32680][bookmark: _Toc17052][bookmark: _Toc17344][bookmark: _Toc22325][bookmark: _Toc15073][bookmark: _Toc738][bookmark: _Toc23621][bookmark: _Toc6373][bookmark: _Toc11261][bookmark: _Toc31896][bookmark: _Toc9548]1、
[bookmark: _Toc25974][bookmark: _Toc17825][bookmark: _Toc22544][bookmark: _Toc29787][bookmark: _Toc2698][bookmark: _Toc17261][bookmark: _Toc14473][bookmark: _Toc21190][bookmark: _Toc25751][bookmark: _Toc19995][bookmark: _Toc565][bookmark: _Toc18997][bookmark: _Toc18693][bookmark: _Toc27967][bookmark: _Toc25807][bookmark: _Toc19413][bookmark: _Toc30883][bookmark: _Toc7385][bookmark: _Toc29889][bookmark: _Toc4758][bookmark: _Toc7389][bookmark: _Toc2605][bookmark: _Toc12149][bookmark: _Toc9330][bookmark: _Toc22253][bookmark: _Toc11746][bookmark: _Toc10259][bookmark: _Toc12358][bookmark: _Toc32561][bookmark: _Toc29815][bookmark: _Toc17536][bookmark: _Toc27202][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc10850][bookmark: _Toc9638][bookmark: _Toc18958][bookmark: _Toc17791][bookmark: _Toc1257][bookmark: _Toc27447][bookmark: _Toc26415][bookmark: _Toc4584][bookmark: _Toc13724][bookmark: _Toc25186][bookmark: _Toc31542][bookmark: _Toc11720][bookmark: _Toc12669][bookmark: _Toc8098][bookmark: _Toc9157]2、
[bookmark: _Toc19116][bookmark: _Toc1948][bookmark: _Toc27725][bookmark: _Toc22728][bookmark: _Toc11055][bookmark: _Toc23118][bookmark: _Toc27931][bookmark: _Toc9240][bookmark: _Toc6007][bookmark: _Toc30903][bookmark: _Toc24635][bookmark: _Toc27872][bookmark: _Toc20592][bookmark: _Toc3580][bookmark: _Toc25064][bookmark: _Toc1464][bookmark: _Toc16779][bookmark: _Toc11156][bookmark: _Toc10774][bookmark: _Toc32267][bookmark: _Toc17337][bookmark: _Toc13396][bookmark: _Toc1247][bookmark: _Toc12955][bookmark: _Toc4947][bookmark: _Toc249][bookmark: _Toc20016][bookmark: _Toc31364][bookmark: _Toc24087][bookmark: _Toc11643][bookmark: _Toc7053][bookmark: _Toc31171][bookmark: _Toc25372][bookmark: _Toc26542][bookmark: _Toc9734][bookmark: _Toc1347][bookmark: _Toc29881][bookmark: _Toc18044][bookmark: _Toc2677][bookmark: _Toc15504][bookmark: _Toc686][bookmark: _Toc7295][bookmark: _Toc31034][bookmark: _Toc8022][bookmark: _Toc19333][bookmark: _Toc5554][bookmark: _Toc12399][bookmark: _Toc2778]3、
…
本公司为参加（项目名称：         、标项：                  、项目编号：           ） 公开招标 采购活动提供本企业提供服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。










[bookmark: _Toc28320][bookmark: _Toc1622][bookmark: _Toc17540][bookmark: _Toc25944][bookmark: _Toc15689][bookmark: _Toc29567][bookmark: _Toc3669][bookmark: _Toc32349][bookmark: _Toc25524][bookmark: _Toc25033][bookmark: _Toc24558][bookmark: _Toc26600][bookmark: _Toc29094][bookmark: _Toc13699][bookmark: _Toc27772][bookmark: _Toc3864][bookmark: _Toc13262][bookmark: _Toc25161][bookmark: _Toc19474][bookmark: _Toc28772][bookmark: _Toc22484][bookmark: _Toc7623][bookmark: _Toc18210][bookmark: _Toc14387][bookmark: _Toc23531][bookmark: _Toc13225][bookmark: _Toc3444][bookmark: _Toc32185][bookmark: _Toc20546][bookmark: _Toc30945][bookmark: _Toc16202][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc31757][bookmark: _Toc4834]


[bookmark: _Toc13033][bookmark: _Toc18118][bookmark: _Toc3282][bookmark: _Toc20962][bookmark: _Toc1972][bookmark: _Toc19373][bookmark: _Toc15598][bookmark: _Toc16425][bookmark: _Toc6166][bookmark: _Toc4648][bookmark: _Toc28504][bookmark: _Toc21875][bookmark: _Toc4419][bookmark: _Toc11241]投标人：                                     （电子公章）

日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc30737][bookmark: _Toc20214][bookmark: _Toc13841]关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: IMG_256]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

技术、商务部分
[bookmark: _Toc15881][bookmark: _Toc6349][bookmark: _Toc26438][bookmark: _Toc11704][bookmark: _Toc6739][bookmark: _Toc12558][bookmark: _Toc29019][bookmark: _Toc4598][bookmark: _Toc20676][bookmark: _Toc14416][bookmark: _Toc19434][bookmark: _Toc27401][bookmark: _Toc7094][bookmark: _Toc19094]一、技术需求响应/偏离表（实质性格式）
	序号
	技术要求项条款号
	招标文件中的技术需求
	投标文件中响应的具体内容
	响应/偏离
	说明
	证明材料投标文件所在位置

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应当如实填写上表“投标文件中响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由投标人承担。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。
2.响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于（不满足要求）的，填写“负偏离”；
3.投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。 
4.投标人必须根据采购需求及要求中“技术要求” 在“技术需求响应/偏离表”中作出全面、真实地反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数和技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评审委员会无法判断的，评审委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。




投标人：                                    （电子公章）
[bookmark: _Toc29110][bookmark: _Toc29709][bookmark: _Toc15552][bookmark: _Toc19301][bookmark: _Toc18545][bookmark: _Toc8272][bookmark: _Toc32453][bookmark: _Toc16049][bookmark: _Toc28398][bookmark: _Toc21677][bookmark: _Toc30824]法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
日期：     年     月     日



附件（若有）：
……
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[bookmark: _Toc12948][bookmark: _Toc11374][bookmark: _Toc12564][bookmark: _Toc15808][bookmark: _Toc21080][bookmark: _Toc17769][bookmark: _Toc21198][bookmark: _Toc5060][bookmark: _Toc22708][bookmark: _Toc30428][bookmark: _Toc20440][bookmark: _Toc8188][bookmark: _Toc22216][bookmark: _Toc27245][bookmark: _Toc14107][bookmark: _Toc13383][bookmark: _Toc4833]二、廉洁承诺书（实质性格式）


本企业参与（项目名称：         、项目编号：        、标项：        ）的投标人，现做如下承诺：
[bookmark: _Toc28321][bookmark: _Toc26533][bookmark: _Toc11960][bookmark: _Toc2236][bookmark: _Toc9955][bookmark: _Toc20454][bookmark: _Toc21674][bookmark: _Toc3046][bookmark: _Toc224][bookmark: _Toc9501]1.所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
2.不与其他投标人串通投标，不损害采购人或其他投标人的合法权益。
3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。
4.不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
5.不向采购人、评审委员会成员、监督人员行贿。
6.不扰乱招标投标活动正常秩序。
7.不进行虚假恶意投诉。
8.因违反法律法规、规章被查处的，不干预案件查处。
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。












投标人：                                    （电子公章）
[bookmark: _Toc13992][bookmark: _Toc15271][bookmark: _Toc3948][bookmark: _Toc2371][bookmark: _Toc4007][bookmark: _Toc18826][bookmark: _Toc18748][bookmark: _Toc5951][bookmark: _Toc1542][bookmark: _Toc25401][bookmark: _Toc10738][bookmark: _Toc16209][bookmark: _Toc9351][bookmark: _Toc1662]日期：     年     月     日
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[bookmark: _Toc24547][bookmark: _Toc7274][bookmark: _Toc15617][bookmark: _Toc1676][bookmark: _Toc27051][bookmark: _Toc15589][bookmark: _Toc17828][bookmark: _Toc22885][bookmark: _Toc17100][bookmark: _Toc22538][bookmark: _Toc5303][bookmark: _Toc22861][bookmark: _Toc7375][bookmark: _Toc10483]三、诚信履约承诺函（实质性格式）
致：楚雄市人民医院
如我单位被确定为（项目名称：        、项目编号：         、标项：        ）的中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目招标文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形： 
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同； 
（2）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同； 
（3）将政府采购合同转包； 
（4）提供假冒伪劣产品； 
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。








投标人：                                    （电子公章）
法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
日期：     年     月     日
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[bookmark: _Toc21973][bookmark: _Toc20352][bookmark: _Toc29728][bookmark: _Toc19973][bookmark: _Toc23076][bookmark: _Toc13442][bookmark: _Toc20511][bookmark: _Toc7000][bookmark: _Toc5654][bookmark: _Toc28635][bookmark: _Toc25003][bookmark: _Toc27204][bookmark: _Toc356][bookmark: _Toc25551]四、商务要求响应/偏离表（实质性格式）
项目名称：                             
项目编号：                             
标项：                                 
投标人递交的投标文件中与招标文件“第四章 采购需求及要求”中“★商务要求”的相关内容逐条进行比较和应答。若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。
A.□我公司已详细阅读招标文件中“第四章 采购需求及要求”中“★商务要求”的相关内容，所有内容要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。
B.□我公司已详细阅读招标文件中“第四章 采购需求及要求”中“★商务要求”的相关内容，除下述内容有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。
	序号
	商务要求条款
	招标文件商务要求
	投标文件中响应的具体内容
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：招标文件“★商务要求”为对投标人提出的最低要求，将作为采购人与中标人签定合同的实质性要求。对于其中任意一项条款，投标人如不满足，其投标文件可以被否决。






投标人：                                    （电子公章）
[bookmark: _Toc26106][bookmark: _Toc10417][bookmark: _Toc3917][bookmark: _Toc32745][bookmark: _Toc24686][bookmark: _Toc4082][bookmark: _Toc474][bookmark: _Toc5420][bookmark: _Toc27546][bookmark: _Toc10678]法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
[bookmark: _Toc23134][bookmark: _Toc32622][bookmark: _Toc7784][bookmark: _Toc26607][bookmark: _Toc18398][bookmark: _Toc14211][bookmark: _Toc4226][bookmark: _Toc561][bookmark: _Toc3791][bookmark: _Toc10510][bookmark: _Toc10681][bookmark: _Toc23759][bookmark: _Toc30190][bookmark: _Toc20287]日	期：   年   月   日
3

[bookmark: _Toc1382][bookmark: _Toc23768][bookmark: _Toc5103][bookmark: _Toc13211][bookmark: _Toc5941][bookmark: _Toc17418][bookmark: _Toc20056][bookmark: _Toc15363][bookmark: _Toc11157][bookmark: _Toc17455][bookmark: _Toc22576][bookmark: _Toc813][bookmark: _Toc12296][bookmark: _Toc12254]五、供货渠道与合作机构情况（若有）
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	生产厂家
	单位名称：                     
地    址：                     
销售负责人：                   
	姓名：            
电话：            
传真：            

	关键设备合法来源渠道
	产品名称：                     
制造/投标人：             生产地：            
经销总代理：              销售负责人：      
产品介绍和报价的权威网站：                    
产品合法来源验证查询专线：                    
售后服务管理验证查询专线：                    
	电话：            
传真：            

	设在云南省内的售后服务机构情况（若有）
	机构名称：                    
地    址：                    
负 责 人：                    
服务机构性质：企业自有/委托代理
	姓名：            
电话：            
传真：            


注：须提供相关证明材料
[bookmark: _Toc17595][bookmark: _Toc15717][bookmark: _Toc24414][bookmark: _Toc10237][bookmark: _Toc1575][bookmark: _Toc6718][bookmark: _Toc7696][bookmark: _Toc9021][bookmark: _Toc30085][bookmark: _Toc21967][bookmark: _Toc16821][bookmark: _Toc30310][bookmark: _Toc10223][bookmark: _Toc31177][bookmark: _Toc27012][bookmark: _Toc20393][bookmark: _Toc23457][bookmark: _Toc2865][bookmark: _Toc24060][bookmark: _Toc2855][bookmark: _Toc10910][bookmark: _Toc1878][bookmark: _Toc14131][bookmark: _Toc23615][bookmark: _Toc28887][bookmark: _Toc8198][bookmark: _Toc5531][bookmark: _Toc27228][bookmark: _Toc9097][bookmark: _Toc12306]六、投标保证金缴纳证明（实质性格式）
云南咏名工程管理咨询有限公司：
        （投标人） 参加贵单位组织的（项目名称：         、项目编号：        、标项：        ）公开招标采购活动。按招标文件的规定，已通过转账、银行汇款、支票、银行汇票等非现金形式缴纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。
开票信息：
名        称：                     
纳税人识别号：                                          
地 址、电 话：                     
开 户 银 行 ：                     
账        号：                     
说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。
[bookmark: _Toc8068][bookmark: _Toc21748][bookmark: _Toc31994][bookmark: _Toc5076][bookmark: _Toc27976][bookmark: _Toc26681][bookmark: _Toc30390][bookmark: _Toc29103][bookmark: _Toc32764][bookmark: _Toc24540][bookmark: _Toc5356][bookmark: _Toc19467][bookmark: _Toc4111][bookmark: _Toc4462][bookmark: _Toc25243][bookmark: _Toc29555][bookmark: _Toc8799][bookmark: _Toc23728][bookmark: _Toc12219][bookmark: _Toc5844][bookmark: _Toc14051][bookmark: _Toc26406][bookmark: _Toc7519][bookmark: _Toc26762][bookmark: _Toc11719][bookmark: _Toc1753][bookmark: _Toc24446][bookmark: _Toc265][bookmark: _Toc20192][bookmark: _Toc10789][bookmark: _Toc4664][bookmark: _Toc23440][bookmark: _Toc7794][bookmark: _Toc31207][bookmark: _Toc27200][bookmark: _Toc2179][bookmark: _Toc18949][bookmark: _Toc25495][bookmark: _Toc9888][bookmark: _Toc8676]附：投标保证金/保函、保险等缴纳凭证 
	






投标人：                                    （电子公章）
法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
日期：     年     月     日

七、项目实施方案
（格式自拟，内容由投标人根据评审办法并结合自身实际情况自行编写）
……


投标人：                                    （电子公章）
法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc18105][bookmark: _Toc28659][bookmark: _Toc20853][bookmark: _Toc13111][bookmark: _Toc7667][bookmark: _Toc18403]
[bookmark: _Toc3397]八、培训方案
（格式自拟，内容由投标人根据评审办法并结合自身实际情况自行编写）
……


投标人：                                    （电子公章）
法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc21199][bookmark: _Toc3028][bookmark: _Toc10002][bookmark: _Toc13656][bookmark: _Toc516][bookmark: _Toc2731]
[bookmark: _Toc16889]九、售后服务方案
（格式自拟，内容由投标人根据评审办法并结合自身实际情况自行编写）
……



投标人：                                    （电子公章）
法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
日期：     年     月     日

附件1
项目技术服务人员情况表
	序号
	职务
	姓名
	年龄
	职称
	专业
	业绩
	拟担任职务
	从专业工作时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	




投标人：                                    （电子公章）
法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
[bookmark: _Toc2686][bookmark: _Toc17925][bookmark: _Toc11972][bookmark: _Toc8869][bookmark: _Toc14847][bookmark: _Toc14130]日期：     年     月     日


附件2
[bookmark: _Toc22776][bookmark: _Toc6394][bookmark: _Toc9275][bookmark: _Toc23513][bookmark: _Toc21815][bookmark: _Toc11782]售后服务网点（若有）
	[bookmark: _Toc27532][bookmark: _Toc15925][bookmark: _Toc15136][bookmark: _Toc2519][bookmark: _Toc11634][bookmark: _Toc2552]序号
	[bookmark: _Toc20258][bookmark: _Toc7583][bookmark: _Toc4424][bookmark: _Toc23477][bookmark: _Toc6741][bookmark: _Toc15198]机构名称
	[bookmark: _Toc31804][bookmark: _Toc8313][bookmark: _Toc14381][bookmark: _Toc17243][bookmark: _Toc11988][bookmark: _Toc5744]机构地址
	[bookmark: _Toc18007][bookmark: _Toc6940][bookmark: _Toc3582][bookmark: _Toc23886][bookmark: _Toc4019][bookmark: _Toc31052]固话号码
	[bookmark: _Toc10593][bookmark: _Toc13490][bookmark: _Toc25645][bookmark: _Toc14383][bookmark: _Toc21615][bookmark: _Toc23822]联系人
	[bookmark: _Toc22139][bookmark: _Toc11991][bookmark: _Toc25995][bookmark: _Toc10766][bookmark: _Toc26025][bookmark: _Toc9951]联系电话
	[bookmark: _Toc6712][bookmark: _Toc22712][bookmark: _Toc19407][bookmark: _Toc12202][bookmark: _Toc2315][bookmark: _Toc29592]E-mail/QQ
	[bookmark: _Toc20012][bookmark: _Toc3970][bookmark: _Toc14218][bookmark: _Toc9282][bookmark: _Toc14702][bookmark: _Toc1644]400/800全国免费电话

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc27403][bookmark: _Toc9006][bookmark: _Toc24696][bookmark: _Toc4145][bookmark: _Toc15857][bookmark: _Toc4998]……
	
	
	
	
	
	
	


注：若服务机构为合作伙伴的需提供相关证明资料（如机构营业执照等（扫描件加盖电子公章）



投标人：                                    （电子公章）
法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）
日	期：   年   月   日
[bookmark: _Toc16593][bookmark: _Toc14665][bookmark: _Toc17330][bookmark: _Toc21716][bookmark: _Toc7777][bookmark: _Toc1184][bookmark: _Toc21181]十、投标人主要业绩（若有）
	项目名称
	采购人
	采购人联系人及联系电话
	供货安装期限
	项目地点
	项目规模
	签约合同金额
	合同内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：附（评审办法要求提供的）证明材料。



[bookmark: _Toc29900][bookmark: _Toc13932][bookmark: _Toc19049][bookmark: _Toc6985][bookmark: _Toc18646]十一、远程参与开标会议诚信承诺书
致：楚雄市人民医院（采购人）
我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。
二、严格遵守法律法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因在规定时间内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
[bookmark: _Toc30562][bookmark: _Toc5974][bookmark: _Toc28503][bookmark: _Toc12859][bookmark: _Toc7006][bookmark: _Toc1786][bookmark: _Toc24543][bookmark: _Toc28686][bookmark: _Toc3721][bookmark: _Toc19265][bookmark: _Toc7005]七、不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。
我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。



投标人：                           （电子公章）
[bookmark: _Toc6085][bookmark: _Toc24769][bookmark: _Toc21134][bookmark: _Toc30962][bookmark: _Toc25756][bookmark: _Toc31868][bookmark: _Toc12654][bookmark: _Toc3921][bookmark: _Toc3394][bookmark: _Toc9390][bookmark: _Toc28319]法定代表人（负责人）：            （签字或电子签章）
[bookmark: _Toc27625][bookmark: _Toc27155][bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc27089][bookmark: _Toc16056][bookmark: _Toc26447][bookmark: _Toc29569][bookmark: _Toc13958][bookmark: _Toc17789][bookmark: _Toc30995][bookmark: _Toc28684][bookmark: _Toc15052]日	期：   年   月   日
[bookmark: _Toc5447][bookmark: _Toc4210][bookmark: _Toc7514][bookmark: _Toc20372][bookmark: _Toc30111][bookmark: _Toc24704][bookmark: _Toc29699][bookmark: _Toc30116][bookmark: _Toc3105][bookmark: _Toc24721]十二、投标质量保证书
致：楚雄市人民医院（采购人）
本投标书作为           （投标人）对（项目名称：           、标项名称：           项目编号：           ） 公开招标采购活动提供质量保证的证明。
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1、提供的货物是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产企业质量保证书（或合格证明）的货物；保证产品为注效期内的合格产品。
2、保证甲方在合同产品使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标，提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；
3、保证“投标文件售后服务承诺”全部内容的满足。
本保证书自开标日起90日内有效，如我方最终成交则至货物保质期满为止有效。






投标人：                           （电子公章）
法定代表人（负责人）：            （签字或电子签章）
日	期：   年   月   日







十三、投标人认为有必要提供的其他资料（若有）
[bookmark: _Toc14472][bookmark: _Toc659][bookmark: _Toc16272][bookmark: _Toc23419][bookmark: _Toc20310][bookmark: _Toc6558][bookmark: _Toc6646][bookmark: _Toc29207][bookmark: _Toc27901][bookmark: _Toc5885][bookmark: _Toc7240][bookmark: _Toc28935][bookmark: _Toc24880][bookmark: _Toc30463][bookmark: _Toc22433]招标文件要求投标人提交的其他资料或投标人认为应提交的其他资料
[bookmark: _Toc22774][bookmark: _Toc23386][bookmark: _Toc3156][bookmark: _Toc7374][bookmark: _Toc9910][bookmark: _Toc23205][bookmark: _Toc20080][bookmark: _Toc14857][bookmark: _Toc3793][bookmark: _Toc18310][bookmark: _Toc20273][bookmark: _Toc878][bookmark: _Toc7745][bookmark: _Toc28702][bookmark: _Toc18589]（格式自拟）
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